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前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。
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（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离0项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	气密性试验机
	一、主要用途：主要用于金属管材管件气密性试验
二、依据标准：符合AS 3688：2016中4.2条、4.11条、4.12条，GB/T 19228.1-2024中6.5.3条，GB/T 19228.2-2011中6.5.4条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、压力范围：至少覆盖(0～3)MPa，能实现2.2kPa、11kPa等低压下的气密性试验；
2、试验介质：压缩空气；
3、工位：≥4工位；
4、压力控制精度：-1%～+2%；
5、计时误差：±0.1%；
●6、设备具备高防护装置（投标文件中提供实物图片，佐证具备防护装置）；
●7、自动侵入式渗漏检测，设置检漏浴槽，可直观、快速识别渗漏（投标文件中提供彩页或官网截图，佐证自动侵入式渗漏检测）。
四、主要配置
1、气密性试验机主机1台；
2、空气压缩机1台；
3、增压泵1台。
	1套
	工业

	2 
	金属管材压力脉冲综合试验机
	一、主要用途：主要用于金属管材管件抗压力冲击性能试验
二、符合依据标准：AS 3688：2016中4.4条、4.8条、4.9条，GB/T 19228.1-2024中6.5.4.7条，IAPMO PS 117-2021中5.3条、5.7条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、脉冲压力：至少覆盖0MPa～4MPa；
2、脉冲循环次数：≥500000次，可任意设定，并能实现≥10工位的管材静液压试验；
3、脉冲工位：≥3工位；
4、适用最大管径：DN168.3；
★5、可实现脉冲升压降压速度控制（可快速升降压、慢速升降压，支持保压时间设定），操作界面配备脉冲图谱功能（投标文件中提供操作界面截图，佐证具备脉冲图谱功能）；
6、耐压压力波动度：-1%～2%；
7、耐压压力分辨率：0.001MPa；
8、耐压计时器工作时间：0～10000小时；
9、耐压计时误差：±0.1%；
10、恒温介质箱内胆尺寸（长×宽×水深）≥2000mm×1000mm×800mm；
11、恒温介质箱温度范围：至少覆盖15℃～95℃；12、恒温介质箱水温控制精度：±0.5℃；
13、恒温介质箱全箱体温场均匀度：±1℃；
14、恒温介质箱智能补水波动度：≤0.5℃；
15、恒温介质箱水接触部分（管路、阀门、泵体等）为全304不锈钢材质；
16、恒温介质箱采用气动箱盖开启方式；
17、恒温介质箱支持智能自动补水。
四、主要配置
1、≥3工位压力脉冲试验主机1台；
2、≥10工位静液压试验主机1台；
3、冷却机1台；
4、恒温介质箱1台；
5、压力站1台。
	1套
	工业
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	拉拔试验机
	1、 主要用途：主要用于金属管材管件拉拔试验
2、 依据标准：符合AS 3688：2016中4.5条、GB/T 19228.1-2024中6.5.4.3条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、最大试验力：≥300kN
2、精度：0.5级
3、压力测量范围：至少覆盖气压（0～3）MPa、水压至少覆盖（0～4）MPa
4、速度范围：至少覆盖0.5mm/min～300mm/min，可任意设定
●5、设备具备防水排水功能及安全防护功能（投标文件中提供实物图片，佐证具备防水排水功能及安全防护功能）
四、主要配置
1、拉拔试验机主机1台；
2、DN12～DN168.3专用夹具1套；
3、气压连接管线1根；
4、水压连接管线1根。
	1套
	工业

	4 
	金属管弯曲扰角试验机
	一、主要用途：主要用于金属管材管件水压弯曲挠角试验
二、依据标准：符合AS 3688：2016中4.3条、4.6条、4.7条，GB/T 19228.1-2024中6.5.4.5条、IAPMO PS 117-2021中5.5条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、压力范围：至少覆盖（0～4）MPa；
2、压力精度：±1%；
3、管径适用范围：DN12～DN125；
4、支撑点距离：至少覆盖0.9m～3m；
5、折弯角度：0°～30°，可调；
6、固定弯曲位移行程：0～50mm，可调；
7、工位：≥1工位；
8、设备具备安全防护功能；
9、扭矩试验机最大扭矩：≥500Nm；
10、扭矩精度‌：±1％；
11、扭矩试验机试验工位：≥1工位；
12、扭矩试验机管径适用范围：至少覆盖DN6～DN168；
★13采用高精度倾角传感器、自动执行机构、实现倾角和位移的自动精准控制（投标文件中提供实物图片，佐证具备倾角传感器）。
四、主要配置
1、金属管弯曲扰角试验机1台；
2、试样转接头1套；
3、高压水线总成1根；
4、水平测量支块1个；
5、加长压块1件；
6、扭矩试验台1台；
7、工装夹具1套；
8、60Nm、150Nm活动开口扭矩扳手各1套。
	1套
	工业

	5 
	耐高温气密性能试验机
	一、主要用途：主要用于金属管材管件耐高温气密性能试验
二、依据标准：符合AS 3688：2016中4.14条、CJ/T 152-2016中7.4.4.10条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、最高温度：≥700℃；
2、控温精度：±1℃；
3、压力：100±10kPa，压力精度±2%；
4、试验工位：≥1工位；
5、满足试样最小长度500mm，加热装置内部空间≥300mm；
6、管径适用范围：至少覆盖DN10～DN100；
●7、设备具备安全防护功能（投标文件中提供实物图片，佐证具备安全防护功能）；
四、主要配置
1、耐高温气密性能试验机主机1台；
2、连接管1套；
3、氮气装置1套。
	1套
	工业

	6 
	水压振动试验机
	一、主要用途：主要用于金属管材管件水压振动试验
二、依据标准：符合GB/T 19228.1-2024中7.6.6条标准中对设备的要求
三、技术指标
1、工位：≥1工位；
2、压力：至少覆盖(0～4)MPa；
3、压力误差：±1%；
4、振动频率控制范围：至少覆盖1Hz～10Hz；
5、振动频率：60次/min、200次/min、600次/min；
6、振幅：±2.5mm，可调节；
7、管径适用范围至少覆：DN15～DN100；
8、振动次数：≥100万次；
四、主要配置
1、水压振动试验机试验台主机1台；
2、试样转接头1套；
3、高压水线总成1根；
4、试样固定装置1套。
	1套
	工业

	7 
	螺纹规
	一、主要用途：金属管材管件螺纹尺寸测量
二、依据标准：符合AS 3688：2016、ASME A112.18.1-2024、CSA B125.1-24、ASME A112.18.6-2017、CSA B125.6-17、ISO 228-1-2000、ISO 7-1-1994、ASME B1.20.1-2013(R2018)、ISO 1502：1996、GB/T 10922-2025、GB/T 7306-2000、GB/T 12716-2011、GB/T 3934-2025标准中对设备的要求
三、技术指标
1、G螺纹塞规：G1/16、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G5/8、G3/4、G7/8、G1、G1 1/4、G1 1/2、G2、G2 1/2、G3、G4（符合ISO 228-1-2000标准）
2、G螺纹环规：G1/16、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、G5/8、G3/4、G7/8、G1、G1 1/4、G1 1/2、G2、G2 1/2、G3、G4（符合ISO 228-1-2000止端B级标准）
3、R螺纹规：R1/8、R1/4、R3/8、R1/2、R3/4、R1、R1 1/4、R1 1/2、R2、R2 1/2、R3、R4（符合ISO 7-1-1994标准）
4、Rc螺纹规：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1、Rc1 1/4、Rc1 1/2、Rc2、Rc2 1/2、Rc3、Rc4（符合ISO 7-1-1994标准）
5、Rp螺纹规：Rp1/8、Rp1/4、Rp3/8、Rp1/2、Rp3/4、Rp1、Rp1 1/4、Rp1 1/2、Rp2、Rp2 1/2、Rp3、Rp4（符合ISO 7-1-1994标准）
6、NPT螺纹塞规：NPT 1/8-27、NPT 1/4-18、NPT 3/8-18、NPT 1/2-14、NPT 3/4-14、NPT 1-11.5、NPT 1 1/4-11.5、NPT 1 1/2-11.5、NPT 2-11.5、NPT 2 1/2-8、NPT 3-8、NPT 4-8（符合ASME B1.20.1-2013(R2018)标准）
7、NPT螺纹环规：NPT 1/8-27、NPT 1/4-18、NPT 3/8-18、NPT 1/2-14、NPT 3/4-14、NPT 1-11.5、NPT 1 1/4-11.5、NPT 1 1/2-11.5、NPT 2-11.5、NPT 2 1/2-8、NPT 3-8、NPT 4-8（符合ASME B1.20.1-2013(R2018)标准）
8、NPSM螺纹塞规：NPSM 1/8-27、NPSM 1/4-18、NPSM 3/8-18、NPSM 1/2-14、NPSM 3/4-14、NPSM 1-11.5、NPSM 1 1/4-11.5、NPSM 1 1/2-11.5、NPSM 2-11.5、NPSM 2 1/2-8、NPSM 3-8、NPSM 4-8（符合ASME B1.20.1-2013(R2018)标准）
9、NPSM螺纹环规：NPSM 1/8-27、NPSM 1/4-18、NPSM 3/8-18、NPSM 1/2-14、NPSM 3/4-14、NPSM 1-11.5、NPSM 1 1/4-11.5、NPSM 1 1/2-11.5、NPSM 2-11.5、NPSM 2 1/2-8、NPSM 3-8、NPSM 4-8（符合ASME B1.20.1-2013(R2018)标准）
10、公制M螺纹塞规：M6-6H、M6×1-6H、M8-6H、M8×1-6H、M10-6H、M10×1-6H、M12-6H、M12×1-6H、M15-6H、M15×1-6H（符合ISO 1502:1996标准）
11、公制M螺纹环规：M6-6g、M6×1-6g、M8-6g、M8×1-6g、M10-6g、M10×1-6g、M12-6g、M12×1-6g、M15-6g、M15×1-6g（符合ISO 1502:1996标准）
★12、合同签订后、验收前提供符合以上所有标准要求的量值溯源方案（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
四、主要配置
1、G螺纹塞规1套（15付）；
2、G螺纹环规1套（15付）；
3、R螺纹规1套（12付）；
4、Rc螺纹规1套（12付）；
5、Rp螺纹规1套（12付）；
6、NPT螺纹塞规1套（12付）；
7、NPT螺纹环规1套（12付）；
8、NPSM螺纹塞规1套（12付）；
9、NPSM螺纹环规1套（12付）；
10、公制 M 螺纹塞规1套（10付）；
11、公制 M 螺纹环规1套（10付）。
	1套 
	工业

	8 
	▲总有机碳分析仪
	一、主要用途：用于超纯水、生活饮用水等水样中总有机碳含量的测定
二、依据标准：符合GB/T 5750.7-2023标准中对设备的要求
三、技术指标：
总有机碳（TOC）分析仪包括下列单元：反应单元、NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及控制系统；
★1、氧化方式为双波长（254nm和185nm）紫外和过硫酸盐双重氧化。投标文件中提供紫外反应池实物图片；
2、催化单元：实际加热温度≥80℃；
3、检测器系统：
(1)非色散红外检测器（NDIR）；
(2)重现性：TOC≤1%；
★（3）设备分析精度要求：可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，以500ppb的标准样品为基准液，设备测量0mL、0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL和1.0mL基准液得出标准曲线，要求相关线性系数＞0.999（投标文件中提供实验软件结果截图证明，佐证相关线性系数＞0.999）；
★4、采用Peliter电子干燥装置（投标文件中提供实物图片），非化学干燥方式；
5、自动进样器：
(1)21位自动进样器，样品进样顺序可按程序软件控制；
(2)具有自动清洗功能；
(3)所有样品位带自动搅拌功能；
(4)所有样品位带自动酸化功能；
6、软件系统：
(1)具有方法开发和储存功能；
(2)能显示系统状态和参数设定；
(3)具有1次方或2次方线性回归校正曲线；
(4)可以通过接口输出及打印实验结果；
(5)操作软件为全中文界面；
(6)数据处理单元：内存RAM≥4G、CPU≥2GHz、硬盘≥200G、两个以上空余的USB2.0以上的接口；
四、主要配置
1、总有机碳分析仪主机1台；
2、中英文专用分析软件1套；
3、自动进样器1套；
4、分析耗材包1套；
5、数据处理单元1套；
6、纸质版说明书1套；
7、电子版说明书1套。
	1台
	工业

	9 
	水浴锅
	一、主要用途：主要用于样品的恒温加热、试剂预热、干燥浓缩等需要精确控温的场景
二、依据标准：符合GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.7-2023标准中对设备的要求
三、技术指标：
1、外壳：采用优质冷轧钢板，表面进行喷塑处理
内胆与上盖：采用304不锈钢材质；
加热元件：U型不锈钢管状加热器，具备防干烧功能
2、恒温范围：至少覆盖室温～100℃，控温精度：±0.5℃；
3、孔数：6孔（双列）；
四、主要配置
1、恒温水浴锅1台；
2、纸质版说明书1套。
	1个
	工业

	10 
	电热鼓风干燥箱
	一、主要用途：通过强制循环热风实现样品的干燥和恒温热处理
二、依据标准：符合GB/T 5750.4-2023、AS/NZS 4020:2018+Amd 1:2022标准中对设备的要求
三、技术指标：
1、控温范围：至少覆盖室温～200℃，温度波动度：≤1℃，温度均匀度：≤2℃，温度偏差：±2℃，控制器：高精度温度控制仪，采用数字显示，可显示、设定试验参数；
2、载物托盘：4个；
3、定时范围：1～9999min；
4、内容积：≥1000L；
四、主要配置
1、电热鼓风干燥箱主机1台；
2、纸质版说明书2套；
3、电源线2套。
	2台
	工业
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	卫浴产品适老化综合试验机
	一、主要用途：适老化厨卫产品性能试验
二、依据标准：符合QB/T 8093-2024、T/CNLIC 0058-2022、GB/T 22752-2021、JC/T 2120-2012、MZ/T 119-2018、GB/T 34549-2024、GB/T 23131-2019标准中对设备的要求
三、技术指标：
1、工位：≥4个；
2、垂直方向加载力至少覆盖（0～2500）N，准确度0.5级，运行行程至少覆盖（0～300）mm；
3、水平加载机构4组，加载力至少覆盖（0～1500）N，准确度0.5级，运行行程至少覆盖（0～200）mm
4、次数：0～500000次，可设置；
5、时间：（0～100）分钟，分辨率0.1s，可设置；
6、旋转角度：至少覆盖（0～110）°，可设置；开合频率（0～30）次/min，可设置；
7、重锤：(50±1)kg，沙袋：(50±1)kg；
8、冲击沙袋：底面直径为300mm的帆布袋中填充质量为（25±0.5）kg的干沙；底面直径200mm重量20kg土0.5kg的圆柱形沙袋；直径约为250mm的帆布袋中填充质量为（25±0.5）kg的干沙；
9、供液系统：
（1）试验装置由菌液箱、废液收集箱、动力系统、管路、控制系统等部分组成，试验装置中与试验介质接触的部分应保证清洁、不腐蚀、无杂物；
（2）高度集成化、可移动，样品放置平台、水泵、控制系统、菌液箱、废液收集箱应合理布置，使得整体尺寸不超过长600mm×宽800mm×高1500mm；
（3）动力系统为试验提供介质循环及试验要求的压力条件，静压力输出范围至少覆盖（0～0.5）MPa，采用不锈钢离心泵和防爆电机；
（4）压力传感器量程至少覆盖（0～1.0）MPa，准确度等级应≥1.0级；
10、噪音反射底板：≥长5000mm×宽5000mm，可移动拼接板，上表面为瓷砖，中间板下方附带储水槽；
四、主要配置
1、≥10寸触摸屏1个；
2、PLC模块1套；
3、伺服加载装置5台；
4、荷载传感器5套；
5、直线气缸1套；
6、旋转气缸1套；
7、伺服旋转运动机构1台；
8、控制柜1套；
9、机架1套；
10、(50±1)kg的沙袋和重锤各1个；
11、20kg挂盘1个；
12、5kg的C型砝码1个；
13、10kg的C型砝码1个；
14、20kg的C型砝码4个；
15、工装夹具1套；
16、底面直径为300mm、质量为（25±0.5）kg的砂袋1个；
17、底面直径200mm，重（20±0.5）kg的圆柱形沙袋1个；
18、直径约为250mm的帆布袋中填充质量为（25±0.5）kg的干沙1个；
19、供液系统1套；
20、噪音反射底板1套；
21、纸质版说明书2套；
22、电子版说明书1套。
	1套
	工业


[bookmark: _Toc12179]三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632][bookmark: _Toc4165]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
