前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 第3、4、5包：采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）第3包

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 三项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏 离范围的允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绝缘、耐压、泄漏电流综合测试仪 | 一、耐压测试： 1.交流电压输出：100-5000V，误差：±1%±5个字；直流电压输出：100-6000V，误差：±1%±5个字； 2.输出频率包含：50/60Hz，精度±0.1Hz。 ★3.额定输出容量：5000V/100mA，短路电流不低于200mA 4.能够设置电流上限值。 二、绝缘电阻测试： ●5.直流电压输出100-1000V，量程包含0.1MΩ～50GΩ，能够设置电阻下限值。 6.输出电压分辨率不超过1V。 7.测试时间：1-999.9s。 三、接触电流测试： ★8.量程0-25mA，精度±1.5%，分辨率不低于0.01mA；接触电压测试：量程0-300V，精度±1.5%，分辨率不低于0.1V；具备GB/T 12113-2023标准（图3、图4、图5）所示测量网络[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证] 。 9.具有校准端口，可外接示波器校准两端的电压信号 10.向待测样品供电输出接口，可外接插座适配各种不同标准的样品插头。 四、残余电压测试： 11.输出电压：AC 0～300V，50/60Hz；最大输出电流不低于10A，最大负载功率不低于3kVA。 ●12.仪器能够自动判断在电压峰值处断开进行测试，在正/反极性时断开可选。 ●13.测试电压：10～300V 显示分辨率不低于0.1V 。 ●14.测试时间：断开时间可调，至少包含断开1秒和2秒；测量次数：1-99次内任意值。 ★15.测试阻抗：100MΩ±5MΩ，电容：≤25pF [投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 16.采用工控机采集、控制、显示全部测试数据。 17.具备多形式的测试功能： ①各电源插脚之间剩余电压； ②每一电源插脚与设备外壳之间的剩余电压； ③设备外部可触及电容器剩余电压和能量测试。 18.手动/自动转换测试。既可以手动进行极间的分相测试，也可以进行自动测试，三极间相互组合的测试。 19.自动保持最大测试电压值，测试剩余电压超过60/34V自动判定fail。 20. 配标准点检样品至少三个。 21.支持设备整合以一套机柜形式供货。 22.具有自动测试功能。 23.标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 接地电阻测试仪 | 1.输出电流AC5－70A，分辨率：不低于0.1A。 2.测试电阻：0.01Ω－0.600Ω，精度±5%。 3.测试时间：0.0s-999s。 4.配置要求：标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 变频电源 | 1.输出电压：单相10-300V可调。 ●2.功率：不低于10kVA。 3.电压稳定度：≤1％。 ★4.失真度：≤2％（THD）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 5.源电压效应：≤1％。 6.负载效应：≤1％。 7.电压显示：±（0.5%读数+0.5%量程），分辨率不低于0.1V。 8.输出频率：45-65Hz可调，调整步幅0.1Hz； 频率稳定度：≤0.1％； 显示精度：0.1%读数； 分辨率不低于0.1Hz。 9.电流显示精度：±（0.5%读数+0.5%量程），分辨率0.001A； 功率显示精度：±（0.5%读数+0.5%量程），分辨率0.01W； 功率因数显示精度：±0.1，分辨率0.01。 | 1 | 工业 |
|  | 可编程直流电源 | 1.●1.0-60VDC ， 8kW可编程。 2.电压纹波 ：0.2%FS( 满量程 )； 电流纹波 ：0.3%FS( 满量程 )。 ★3.精度及调整率要求[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]： （1）稳压精度：≤±0.1%FS； （2）稳流精度：≤±0.1%FS； （3）电源调整率：≤±0.1%FS； （4）负载调整率：≤±0.3%FS。 4.CV/CC工作模式自动切换；至少应具有过压、过流、短路保护功能。 5.标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 推拉力计 | ●1.量程覆盖：0-500N。 2.分辨率：不低于0.1N。 3.数显，可以连接电脑读取数值曲线。 4.精度：±5%。 | 1 | 工业 |
|  | 游标卡尺 | - 量程：0-150mm。 - 分辨率：0.01mm。 - 数显。 - 精度：±0.02mm。 | 1 | 工业 |
|  | 弹簧冲击锤 | ★1.冲击能量包含0.5J、0.7J、1J、2J[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 2.能量公差：0.5J±0.04J、0.7J±0.05J、1J±0.05J、2J±0.05J。 3.设备满足GB/T 2423.55中Ehb：弹簧锤要求。 | 1 | 工业 |
|  | 粉红噪声信号发生器 | - 主要用途：信息技术产品安全性能测试。 - 满足GB4943.1-2022或IEC62368-1附录E的技术要求。 - 技术指标： ●1.1000Hz正弦波：正弦波1 kH±0.2%。 ★2.粉红噪音满足附录E图E.1要求：1Hz～22.4Hz≥12dB/Oct，22.4Hz-22.4kHz ±0.5dB, 22.4kHz～100kHz≤-18dB/Oct[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证] 3.通道：不少于2个，相位可以在0-90°之间转换。 4.输出电压: 0-5V可以调节。 5.输出接口至少包含: RCA和BNC。 - 主要配置：主机1台，适配器1个，数据线1组，标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | ▲声学测试系统（人工头、音频分析仪等） | - 主要用途：信息技术产品安全性能测试、声暴露和声能量源的安全防护测试。 - 满足GB4943.1-2022或IEC62368 3.3.19声暴露和10.6声能量源的安全防护的技术要求。 - 技术指标： 1.软件 ●（1）测试项目：不少于信号强度、频率响应、脉冲响应、总谐波失真、异常音R&B(rub&buzz)、信噪比、底噪、FFT频谱、延迟； （2）信号类型：不少于正弦波、双频正弦波，异相正弦波、扫频信号、噪声信号、外部WAV文件； （3）软件功能：一键触发启动测试、自动保存测试数据、自动保存测试报告； （4）转盘控制：可控制转盘运动，完成指向性测试。 ★2.人工耳参数（投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量报告扫描件佐证）： （1）频响范围：20Hz–20kHz （2）动态范围：≥160dB （3）等效噪声：≤17dB （4）灵敏度：-37dBV（±1dB） （5）工作温度范围：-20℃ - +60℃ （6）温度系数：-0.005 dB/℃ （@250 Hz） （7）静压系数：-0.007 dB/kPa ★3.人工嘴参数[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]： （1）人工嘴持续输出声压级：110dBSPL，@1V（0.25W）； （2）总谐波失真：200Hz-300Hz ＜2%，300Hz-10kHz ＜1%，@94dBSPL； （3）最大功率：不低于10W； （4）频响范围：100Hz–8kHz； （5）额定阻抗：4Ω。 ●4.音频分析仪技术指标： （1）模拟输入通道：至少2通道； （2）模拟输出通道：至少2通道； （3）带宽：＞90kHz； （4）最大额定输入电压：≥230Vpk； （5）正弦波输出频率范围：0.1Hz～80.1kHz； （6）输出最大振幅（平衡）：21.2Vrms； （7）残余总谐波失真+噪音：-105dB+1.3μV； （8）具备互调失真功能； （9）ASIO：内置ASIO，可连接直接测量高质量和专业的PC音频接口； （10）支持AES3和SPDIF数字输入/输出标准和接口； （11）配置蓝牙无线模块。 - 主要配置：测试软件（含测试工控机），人工头、人工嘴和人工耳（2只），蓝牙模块，音频分析仪，旋转台，标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 球压试验仪 | 1.负载:20N±0.2N。 2.钢球:轴承钢半径R2.5mm。 3.试验样品支座：约Φ50mm平滑安装表面，高约100mm实心钢圆柱体，球压座平面下方约3mm处设置有测温热电偶。 4.主要配置：装置1台，支撑支架1组。 | 1 | 工业 |
|  | 脉冲试验发生器 | 1.满足GB4943.1-2022及IEC62368-1附录D电路1和电路2的技术要求。 ★2.投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证： （1）试验脉冲波形1：10/700μs； （2）具备标准GB4943.1-2022中图D.1的电路，元器件值采用表D.1的电路1； （3）波形1峰值电压：0.01～6.0kV，分辨率0.01kV，误差± 5％ ± 3个字； （4）脉冲次数和脉冲时间间隔可设定。 ★3. 投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证：（1）试验脉冲波形2：1.2/50μs； （2）具备标准GB4943.1-2022中图D.1的电路，元器件值采用表D.1的电路2； （3）波形2峰值电压：0.01～6.0kV，分辨率0.01kV，误差±5％±3个字； （4）脉冲次数和脉冲时间间隔可设定； ●4.具备标准GB4943.1-2022中图D.2的电路，元器件采用表D.1的电路3的数值输出脉冲电压可达10kV，分辨率至少为0.01kV脉冲次数和脉冲时间间隔可设定； 5.充放电时间设置：0.1秒～999.9秒 准确度：±2％； 充放电次数设置：1～9999次 准确度：±1次； 6.标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 电子秤 | 1.量程包含：0-100kg。 2.分辨率：不低于0.005kg。 3.精度：±75g。 | 1 | 工业 |
|  | 试验探棒 | - 满足GB 4943.1-2022及IEC62368-1 附录V的技术图及参数要求。 - 技术指标： 1.儿童试验弯指：满足标准GB4943.1-2022图V.1要求。 2.直式非铰链试具：满足GB4943.1-2022第V.1.3条要求。 3.铰接式试验试具：满足GB4943.1-2022图V.2要求。 4.钝头试具：满足GB4943.1-2022图V.3要求。 5.楔形试验指：满足GB4943.1-2022图V.4要求。 6.测试探针（端子试具20mm：满足GB4943.1-2022图V.5要求。 7.测试钩：满足GB4943.1-2022图 20要求。 8.试验直指：GB4943.1-2022附录V1.3 11号试验探棒。 9.推力试验指：至少能达到30N - 主要配置：儿童试验弯指，直式非铰链试具，铰接式试验试具，钝头试具，楔形试验指，测试探针（端子试具20mm），测试钩，试验直指，推力试验指各1件。 | 1 | 工业 |
|  | 测试工装 | 1.无线功率发射标准异物： 满足GB4943.1-2022图47，图48，图49要求，含2mm和5mm距离板，距离板耐温200℃以上。 2.钢球冲击试验装置（附录T.6）： 满足GB4943.1-2022附录T.6，直径50mm±1mm，光滑实心钢球重量500g±25g； 该球一端固定悬挂，可实现水平面冲击、垂直面冲击； 3.2kΩ无感电阻，5kΩ无感电阻： 电阻精度±2%，功率不低于100W 4.压缩试验装置（图Y.1）： 满足GB4943.1-2022标准附录Y.4.4(图Y.1要求）,圆柱形砝码直径100mm±0.5mm，重量18kg，可提供69kPa压力。含1.35kg落锤，锤头是钢制的，直径为28.6mm，有一个平坦的打击面，在25.4mm直径处倒圆边。 5.固体绝缘抗电强度试验装置：满足GB 4943.1-2022中图29要求。 6.喷水试验装置（图Y.2）： （1）满足GB4943.1-2022附录Y.5.3（图Y.2）要求。 （2）喷嘴水柱交汇点距地面高度手动可调； （3）喷嘴数量：3个喷嘴，每个喷嘴配备水压表； （4）水压：每个喷嘴水压可保持在34.5kPa±5%； （5）喷头符合GB4943.1-2022图Y.3要求； （6）测试时间可设置（至少可设置1h）。 7.提手试验装置： 满足GB4943.1-2022标准第8.8.2条要求，皮带需要柔性材质（至少需要三根），皮带宽度：75mm±0.375mm。施加作用力可调且至少能达到100kg，作用力能够从零开始逐渐施加。 ●8.直插式设备测试仪（4.7条）：满足GB4943.1-2022及IEC62368第4.7条要求水平轴线距离面板距离：8mm，配插座：国标10A，16A插座。力矩可调（至少具备0.25N.m档位） 9.扭力螺丝刀：测量范围：0.4-2.5N.m，最小刻度：0.1N.m 10.测试角：GB4943.1-2022或IEC62368-1第9章热灼伤无光黑漆测试角，W1.2m*D1.2m*H1.8m,φ15×1黄铜片，板厚20mm，测温点：75个 11.安规测试工作台：试验台面使用尺寸不小于2m×1m，配备国际通用接口插座不少于6个 12.测试圆形平面（φ30mm）：满足标准GB 4943.1-2022中附录T中参数要求，直径：30mm±0.15mm，一侧有螺纹可以连接推拉力计。 | 1 | 工业 |

### （二）第4包

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 三项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流电子负载 | 1.单机框可插入不少于2个模块； 2.单模块可达电压：150V-120A-600W； ★3.并联双通道满足：150V-240A-1200W； 4.解析度：1mV/0.1mA/10mW/16bit； 5.满足不低于16个通道模组的主从并机； 6.单模组电流上升下降斜率不低于12A/μs 低压带载； 7.电压、电流测量速度不低于250kHz； 8.含保护功能：OVP/OCP/OPP/OTP、Sense悬空压差保护； 9.具有短路峰值电流测量功能； 10.操作模式：CC/CV/ CR/CW/CV+CC/CR+CC/CW+CC/CV+CR(CR-LED)； 11.自动测试功能，可自动判定测试结果是否有超出设定规格； 12.CV环路速度可调； ●13.可同步执行多组电子负载模組拉载； 14.内置LAN, USB, RS232通信接口； 15.单模块最小上升时间≤10μs； 16、主要配置：直流电子负载1台、测试线1条，标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | 标准防风试验箱 | 1、满足GB/T 7000.1-2023附录D.1的技术要求； ★2、防风罩是矩形,顶部和至少3个侧面为双层外壳,底部为实心。双层外壳用开孔的金属制成,两层之间的间隔约 150 mm,孔有规则的分布,孔径为1 mm～2 mm,孔的面积约占每层壳体总面积的40%[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 3、内表面涂无光泽的涂料，内尺寸不小于1200×1000×1800(mm)，防风试验箱内表面与最大灯具的任何部位之间的间隙不小于200mm，防风罩顶部的上方和打孔侧面的周围不小于300mm的间隙； ★4、配备无纸记录仪1台，可同时实现≥20通道温度检测、记录并显示温度数据和变化曲线，用FLASH闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据，LCD液晶显示； - 无纸记录仪测量温度范围≥-40℃～150℃，测温精度≤±1℃。 - 标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |
|  | ▲光源频闪测量仪 | - 满足GB 40070-2021、GB/T 9473-2022对测试设备的要求 - 技术指标： ●1、测试参数至少包括光波动的时域和频域分析图、基准频率、闪烁百分比（PF）、闪烁指数（FI）、调制深度（MD）、PstLM、SVM、调制百分比等，并可根据相应标准判别频闪危害等级。（投标文件中提供上述功能软件截图佐证） ★2、最高采样速率：优于100 kHz（1us/次）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； ★3、光度探测器精度：经过严格V（λ）修正，至少达到国家照度计一级标准要求； ★4、照度测量范围不小于（0.5～200000）lx； 5、照度精度优于4%； 6、光度线性优于1%； ●7、通讯接口至少包括USB、LAN通讯接口、WIFI（投标文件中需提供实物接口的图片佐证）； ●8、光度计软件可远程控制PST专用电源按照GB/T 42064-2022标准要求对被测样品施加电压波动条件（投标文件中提供软件截图证明） ●9、搭载可拆卸的PAD，PAD与主机可分离，可远程通过平板实现无线操控和数据传输（投标文件中提供实物图片及软件截屏图片佐证）； - 主要配置：光源频闪测量仪1套，PST专用电源1台，标配LAN口可实现远程控制。 | 1 | 工业 |

### （三）第5包

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 三项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲高低温湿热交变试验箱 | 一、主要用途：用于小家电产品和电子信息产品的高温、低温、高低温交变、耐潮湿项目、耐热、球压等测试。 二、满足GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 GB/T 2423.34《环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》对测试设备的要求 三、技术指标： - ●内容积：不小于1m³； - ●温度范围(℃)：-65～+180； - 温度波动度(℃)：±0.5； - 温度均匀度(℃)：不大于2； - ★温度偏差(℃)：±0.5[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； - ★升温速率不低于(K/min)5（可调，全程平均，50公斤铜带载）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； - ★降温速率不低于(K/min)5（可调，全程平均，50公斤铜带载）[投标文件中提供计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； - ●湿度范围(%RH)：10～98； - 湿度波动度(%RH)：±3； - 湿度均匀度(%RH)：10℃～85℃，﹥75％RH时，不大于5％；10℃～85℃，≤75％RH时，不大于7％。 - ●湿度偏差(%RH)：±3.0（﹥75％RH时）；±5.0（≤75％RH时）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； - ★可程控（通讯接口至少包括USB、LAN通讯接口可实现远程控制，记录可导出电子版）。 - 运行方式：定值运转、程序运转。 - 测试引线孔：在左右侧的箱壁上设有不少于2个φ100引线孔，并配保温软塞和盖。 - 照明灯：试验箱顶部设防潮照明灯，由控制屏开关控制。 - 冷凝出水孔：箱体后部居下位置应设有一溢流孔，以便于冷凝水的流出。 - ★纯水机：配有净化水质的纯水机。（试验箱内湿度用水的电阻率不小于500Ω·m）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 四、主要配置：主机一台，配套纯水机。 | 1 | 工业 |
|  | 高温试验箱 | 一、主要用途：用于小家电产品和电子信息产品的高温、低温、高低温交变、耐潮湿项目、耐热、球压等测试。 二、满足GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》对测试设备的要求 三、技术指标： 1.●工作室尺寸不小于：55×55×55（cm）； 2.●温度范围：室温+20～300℃； 3.●温度波动度：不大于0.5%（；以最高温度计算）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 4.●温度均匀度：1%（以最高温度计算）[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 5.★强制通风[投标文件中提供产品技术说明书或产品彩页或计量（检定或校准）报告扫描件佐证]； 6.通讯接口至少包括USB、LAN通讯接口可实现远程控制。 四、主要配置：主机1台、气泵1台。 | 1台 | 工业 |
|  | 球压试验装置 | 一、主要用途：用于小家电产品和电子信息产品的高温、低温、高低温交变、耐潮湿项目、耐热、球压等测试。 二、满足GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法》对测试设备的要求 - 技术指标： ●球压试验装置：由直径为5mm±0.05mm的乐力球(符合ISO3290-1的滚动轴承成品钢球)连接到砝码系统中构成,其被设计成可施加个垂直向下的作用力,包含压力球的质量相当于20N±0.2N的负载（需包含支座，在支座中心表面下方约3mm的位置安装一个独立热电偶或预留能让热电偶进入支座中心的孔,用于检査试样支座的温度不能显著偏离试验温度）。 | 5套 | 工业 |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，质保期限内，原生产厂提供全机免费保修。

3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。