第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的（进口产品除外），须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 投标人所投的脑电图软件须终身升级和维护，所需费用包含在投标报价中。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

1.信号放大器系统

(1)放大器通道：≥32脑电信号，≥4肌电诱发信号，≥2通道DC信号，≥1通道ECG，≥1通道呼吸，独立REF通道

(2)刺激通道：放大器内置音频、闪光、图形、电刺激通道；触发输入/输出通道

★(3)设备接口：USB2.0传输信号、供电

(4)A/D转换：16Bit

(5)共模抑制比：≥110dB

(6)输入阻抗：≥1000MΩ

(7)AC滤波：50Hz、60Hz切换

(8)采样频率：≥2KHz

★(9)输入范围：±350mV

(10)噪声：≤1.0μVpp

(11)耐极化电压：加±800mV 的直流极化电压，偏差应为±5%

2.设备软件电脑系统要求：参照或相当于window11操作系统

二、软件参数

3.脑电图软件要求

(12)软件包含专业的脑电信号采集、分析功能；不更换放大器扩展脑功能、多导脑电睡眠、生物反馈、肌电诱发电位功能等

(13)癫痫功能：自定义癫痫探测规则设置、自动探测，具有棘波、尖波和棘慢波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波及癫痫发作片段

(14)软件具有实时/区间分析的波幅、频率地形图，辅助临床快速查看各脑区脑电活动分布

★(15)软件可统计分析脑电信号节律信息，允许用户选择需要展示的信息

★(16)阿尔法频率峰值：计算每个通道阿尔法频率峰值、功率与指数，计算不同脑区平均峰值与额叶不对称性；具备编辑不同疾病的参考值系统，可自动出示报告

★(17)离散地形图：支持编辑颜色映射反映阿尔法峰值离散度

(18)ABCD频谱功率图，自动计算图形类别

★(19)ABCD趋势图和图形类别统计结果呈现，细化ABCD分类，更详细的显示患者意识状态和对不同促醒方式进行客观评估，用于长程监测，评估促醒药物、神经调控方式疗效评估

★(20)ABCD自动化采集分析和报告模板，用户可设置分析区间、采集时间、伪迹自动标识处理等参数

(21)软件内置脑电定量分析功能和指标：自相关与互相关分析；相干性分析数据与图形显示；频谱－功率分析；不同区间对比分析波幅、功率和指数图；二维与三维脑电地形图；软件内置单通道时频分析

(22)软件内置专业的脑功能趋势分析：静息态指数，光谱熵，平均波幅，节律指数比，快慢波比值，各节律指数

(23)密度谱阵列（DSA）与压缩密度谱阵列（CSA）功能：支持以μV2与dB显示结果；显示优势频率、边缘频率和中位频率，可设置平滑水平；自定义噪声排除水平和去除标记为伪迹片段的分析结果

(24)功能测试、刺激系统：预设多种功能测试模板，用户可设置语音、文字提示与时长设置；支持用户自定义测试

(25)软件内置小波分析与独立成分分析功能用于去除伪迹

★(26)软件内置心率变异分析模块，具备多种心率变异分析模式与趋势图功能

(27)自动化采集、分析与报告：软件支持用户自定义信号校准、监测、采集，伪迹识别标记，分析和自动报告全过程；支持用户随时打断自动化过程

(28)软件支持同时打开多个脑电采集、分析窗口，同步脑电采集与分析

(29)可设置视频1-10倍回放速度，使用视频定位脑电信号采集时间；可将视频画面保存为图片或直接导出至报告文件

(30)可将视频分段保存，删除、锁定、编辑操作，也可以将脑电图和视频片段剪辑后保存为独立文件在不同脑电软件中回放

★(31)软件内置波形频率、波幅测量尺；单波电子测量频率、功率和波幅；支持滑动测量，支持将所选波形和测量结果一键截取发送至报告

(32)设置各个通道EEG、EMG上下边界数值/线，通过肉眼查看信号是否超过设定数值

(33)具备左右侧导联叠放

(34)软件预设单极、双极、横联、纵联和平均导联，支持用户自定义蒙太奇；以头形直观显示蒙太奇导联设置界面；可对蒙太奇内单个导联进行统一、独立设置滤波、颜色；监测和回放中可自由切换

(35)软件预设多种参考方式。平均参考（AV），双耳平均参考（AA）， 中央参考（Cz）， 源参考（SD），左半球平均参考（AV1），右半球平均参考（AV2），系统参考（REF），同侧耳电极参考（A1或A2）；对侧耳电极参考（A2或A1）

★(36)支持调用图形优化组件，优化轨迹显示

(37)支持以秒为单位显示脑电信号与以天文时间为单位标记脑电信号

(38)软件预设多种脑电分析报告模板，支持导出至MS Word编辑；报告可导出至PDF文档

(39)支持预设报告术语表

(40)事件管理：内置事件列表，可筛选、编辑、删除事件

(41)数据管理，软件支持网络和本地数据管理器，支持导入、导出数据存档；对数据进行合并；支持导出检查统计记录到word和excel格式

(42)软件预设多种患者信息，支持用户自定义参数、编写列表和历史字符串录入信息

(43)软件支持同步保存检查数据和备份EDF+，BDF格式文档到磁盘，确保数据安全和科研便利性

(44)支持局域网内从不同终端设备调取、查看实时软件界面

(45)支持创建不同权限的账户，满足不同用户需求

(46)滤波范围：高通0.05~10Hz；低通0.1~500Hz，范围内任意调节

★(47)软件内置带通滤波器，方便用户快速滤波，获取目标信息；滤波范围支持自定义

(48)扫描速度：1～10000mm/s，1-200s/页两种单位范围内任意调节

(49)灵敏度：1~10000μV/mm，可根据屏幕脑电信号范围自动调整灵敏度，方便显示信号信息

4.事件相关电位软件要求

★(50)软件预设声音刺激范式P300、 MMN，以及P50、CNV，GoNoGo 刺激软件

(51)支持用户自定义刺激声音类型，出现概率、分析区间、刺激频率，刺激个数

(52)软件内置高级认知电位套件，用户可自定义刺激类型、出现概率和刺激顺序；支持导入excel格式的刺激文件

★(53)刺激和分析系统在同一个软件中，软件将刺激范式（媒体文件）与采集程序同步加载到软件中再进行触发，避免延时

(54)软件支持eprime/Presentation软件编辑的范式，可在软件内打标，导出为第三方分析软件识别的数据格式

★(55)脑电ERP分析系统：可进行基于声音-闪光刺激的P300、MMN，以及P50、CNV，GoNoGo成分分析，以及高级脑电ERP分析

★(56)具备同步触发刺激时，实时采集、储存、回放脑电图的原始波和叠加脑电波变化功能；同屏显示：左侧显示原始EEG，右侧实时显示ERP叠加结果

(57)ERP结果呈现模式：以列表形式，实时显示波幅图，以图、表形式展示分析结果；以蒙太奇形式，显示不同导联中的ERP分析结果，和ERP图表结果

(58)ERP分析结果展示窗口工具：颜色设置，轨迹重叠，灵敏度和扫描速度设置

(59)系统内置成分编辑器与自动搜索开关，对 ERP 成分进行手动放置或自动识别，自动生成其波幅、潜伏期等指标

(60)支持显示原始轨迹

5.视频系统要求

★(61)软件最多支持≥3路视频监测

(62)软件内置控制面板，并可通过 IE 浏览器进行视频录制质量控制与设置

(63)内置画面动态监测（可设置监测灵敏度），可通过文字、声音进行报警

(64)支持在视频界面对摄像头进行调整。

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。