采购需求
前注：
[bookmark: _GoBack]1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）本项目预付款为合同金额的40%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
（2）合同履约完成并验收合格后支付剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省计量科学研究院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后180日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	■
	评分项，详见第四章评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均须满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
2.针对标记“■”的技术参数及要求：
（1）货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）货物需求清单中未要求提供证明材料的技术参数及要求，以投标响应表的响应情况作为评审依据。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	燃气表检定装置（含膜式）
	[bookmark: OLE_LINK12]1、喷嘴流出系数相对扩展不确定度Urel＝0.2%（k=2）或准确度等级0.2级；
2、装置应满足JJF1240-2010 《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》，装置扩展不确定度Urel≤0.5%（k=2）；
3、装置适用规格型号包含G1.6～G4的膜式燃气表以及超声燃气表（含左、右进气）的检定；
4、装置流量范围（0.016～6）m3/h；各流量点实际流量与设置流量偏差≤5%；
5、单次串联检定膜式燃气表、超声波燃气表数量：≥12台；
6、夹表装置适用燃气表进出气口间距：（90～160）mm；
7、夹表装置适用被检燃气表高度：（210～270）mm；
■8、装置应能自动采集检测过程中喷嘴处以及被检表处温度、压力、湿度参数，并按照燃气表检定规程中规定的温度、压力、湿度修正公式自动进行修正。（投标文件中提供软件截图作为证明材料）
■9、绝压变送器：测量范围0～110kPa，准确度等级：≤0.1级；
■10、温度传感器，量程（0～50）℃，分度值≤0.1℃，最大允许误差MPE≤±0.2℃；
■11、湿度传感器，量程（0～100）%RH，最大允许误差MPE≤±5.0%RH；
■12、配置压损检测用微差压传感器，量程为-1000~+1000Pa，准确度等级为0.5级，分辨率为1Pa，带超量程自动保护功能； 
■13、晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度≤1×10-5；带有晶振信号输出口。
14、真空泵采用低噪音、低功耗干式无油真空泵，免维护，可长期持续运行。功率：≤1.25KW；
15、自动读数功能：装置应配置自动对焦的动态图像处理器以及红外接收装置，可对膜式燃气表、超声燃气表示值进行自动采样读数（无需人工调节）。
16、夹表方式：气动夹表。
17、表号输入方式：采用无线激光条码扫描仪，对气表出厂编号自动扫描输入（也可用人工输入）；
18、计算机控制软件：整个系统在检测测试软件控制下实现全自动检测。测试软件应为中文界面。试验数据和分析数据结果可以和Excel软件直接动态连接，具有数据存储、查询、分析统计以及数据打印功能。软件终生免费升级。
■19、装置可自动进行密封性检测。（投标文件中提供软件截图作为证明材料）
	1套
	工业

	2
	热量表检定装置
	一、基本要求
1、装置满足JJG 225-2024《热量表检定规程》、 JJF 2158-2024《热量表型式评价大纲》、JJG 686-2015《热水水表检定规程》和JJF 1522-2015《热水水表型式评价大纲》中检定项目和型式评价试验项目的要求；
[bookmark: OLE_LINK25]2、装置符合JJG 164-2000《液体流量标准装置检定规程》的要求；
3、检表类型：热量表、热水水表。
4、工作原理：静态质量法
二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK8]1、装置流量扩展不确定度：≤0.05%（k=2），流量稳定性：≤1%，检定水温波动：≤2℃。
2、装置流量范围：（0.005～40）m³/h，满足热量表5个流量点和热水水表6个流量点的检测。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]3、装置水箱温度范围：（5～95）℃。
4、口径范围：DN15～DN50。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]■5、夹表规格及数量： DN15～DN25≥6只、DN32～DN40≥3只、DN50≥2只，热水水表按照热量表尺寸最大数量扩展，满足直管段前10D后5D的要求（配备直管段）。 （投标文件中提供证明材料）
6、水源动力系统：采用不锈钢多级离心泵，供水系统应采用双泵并联方案(一大一小)，通过变频及控制系统实现自动切换与流量匹配，确保在小流量工况下系统不出现过热、振动等异常。耐温≥120℃。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]7、稳压罐：容积≥800L，保温厚度≥2mm，数量：1个。
8、水箱容积：≥2m3, 材质不低于06Cr19Ni10（304），保温厚度≥2mm。
9、流量控制阀：配备气动阀门，可按照设置自动开关流量调节。材质：不锈钢。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]■10、流量指示装置：
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]10.1 4台电磁流量计；MPE：±0.5%， 重复性：≤0.17%；（DN3/DN10/DN25/DN50各1台）覆盖装置流量范围。
10.2投标文件中提供所投任意一台流量计法定计量机构校准证书，且检测流量点不低于10个。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]■11、标准器配置：配置3台电子秤，600kg/150kg/30kg各一台，检定分度值≥6000e，能够在工作状态下放置砝码进行标定。（投标文件中提供拟配备电子秤铭牌图片作为证明材料）
12、称量用容器：600L、150L、30L容器各1只；保温厚度≥2mm，材质304不锈钢，放水底阀3个，容器水位超限时，具有自动放水功能。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]■13、恒温槽
13.1、恒温槽包含恒温水槽、恒温油槽各一个。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK22]13.2、恒温水槽，其中一个槽体带制冷功能，温度范围：（5～95）℃，温度均匀性：最大温差0.01℃，介质：防冻液、纯净水，总功率：4kW。
13.3、恒温油槽, 温度范围：（室温～150）℃，温度均匀性：最大温差0.01℃，介质：硅油，总功率：4kW。
■14、读数读取方式：
14.1、应配备6个的光电读数头，热量表通讯采集满足T/CMA RL118-2024《热量表计量通信协技术规范》要求的被测表可通过光学接口自动读取瞬时流量、累积流量、功率、累积热量、进回水温度等数据。
14.2热水水表采用摄像可动态读取水表指针，自动对焦无需人工调整，在对某些特殊水表无法采样时软件也能实现人工启停法操作，自动计算误差，不影响装置正常使用。（投标文件中提供软件数据读取截图、光电读数头外观图片）
15、耐压试验：可在控制软件上自由设置试验耐压值，自动平缓地加压，压力最大值不高于2.0MPa；耐压试验无需人工操作加压，完全由压力传感器来控制，最高压力须自动限制保护，并且要具有自动泄压功能。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK39]■16、压力实时监测：绝压变送器3个，量程为（0～4）MPa，准确度不低于0.5级。 
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]■17、温度实时监测：温度传感器4个，量程为（0～100）℃，最大允许误差±0.2℃。标准铂电阻温度计2个，量程（0～419）℃，准确度等级：二等。
[bookmark: OLE_LINK40]■18、差压测量：差压变送器1个，量程（0～150）kPa，准确度不低于0.5级。
■19、扰流器：配置1、2、3类流动扰动器及相应接管，尺寸满足GB/T778.2-2018附录I中的要求。
20、台体材料：工作台架和称重系统支架采用304不锈钢；采用气动伸缩，伸缩距离满足不同种类及口径被检表要求，材质304不锈钢。
21、装置自动补水功能：由于装置运行稳定过高出现液体的蒸发导致液体的减少，为了保证系统的长期运转，增加自动补水装置，自动补水装置可以使用外部水源或自备补水水箱。
22、计算机软件：能在Windows10平台进行操作，具有数据存盘并备份、原始记录和证书打印、分析统计等功能，同时数据模板具有可操作性，检测项目具有可选择性。软件终生免费升级。
23、加热方式：电加热。
24、装置总功率：≤45kW。
25、工作环境温度：15℃～35℃。
26、装置接口：留有脉冲输入检定接口、M-BUS输入通讯接口。
27、装置软件检定项目内容可按要求修改。
	1套
	工业

	3
	标准金属量器
	一、基本要求
1、容量范围：5L、10L、20L、50L、100L、200L、500L。
2、量器等级：一等。
二、技术要求
1、外观要求：①铭牌：应标注：规格型号，编号，20℃标准容量，准确度等级，主体材质和厚度、体积膨胀系数，滴流时间，制造日期，制造商名称及地址。②外表面：平整光滑，无毛刺、飞边等缺陷。不得有明显凹凸和其他影响计量性能及使用强度的缺陷。③焊缝：应焊接牢固，且连接处呈圆滑过渡连接，无虚焊，开焊现象。④螺栓连接：螺栓连接应牢固，应加防松垫圈或使用防松螺母。
2、材质：标准金属量器主体材质为不锈钢（06Cr19Ni10，统一数字代号S30408）
3、壁厚：壁厚指标准金属量器主体圆筒体及上锥体、下锥体钢板厚度，应符合下表要求：
	标称容量L
	壁厚mm

	5~50
	≥2.0-0.2

	100
	≥3.0-0.2

	200
	≥4.0-0.2

	500
	≥5.0-0.2


■4、阀门：手动阀门（球阀、蝶阀），明确标识“进液”、“排液”。阀门闭合时不得有任何漏水、渗水。不得使用油脂密封。如采用螺纹连接方式的阀门，应使用缩紧螺母缩紧，防止松动。采用法兰或其他形式连接的，均应保证阀门连接牢靠，不因搬动、运输松动。阀门通径满足以下要求： 
	标称容量L
	阀门通径mm

	5
	9~11

	10、20
	11~13

	50、100
	24~26

	200
	30~32

	500
	38~40


5、管道视镜：为观察排液时流出的检定介质情况，阀门排液管应有尺寸适当的管道视镜。
6、量器上、下锥体：上、下锥体锥角均应≤120°,锥体母线与主体夹角≥120°。
■7、水准器
标准金属量器主体位置上安装圆形水准器，或在两相互垂直水平方向安装管状水平器。计量颈处于垂直状态，水准器液泡应处于中央位置。
■8、调平螺栓和地脚
应牢固地焊接或螺栓连接，用于标准金属量器支持，固定和调整水平。材质为不锈钢。
9、时效处理
新制造的标准金属量器应进行人工时效或自然时效处理，消除残余应力。
10、计量颈
计量颈分度容积满足以下要求：
	标称容量L
	计量颈分度容积mL/mm

	5
	0.113~0.125

	10
	0.225~0.250

	20
	0.450~0.500

	50
	1.125~1.250

	100
	2.250~2.500

	200
	4.500~5.000

	500
	11.250~12.500



	7台
	工业

	4
	▲临界流文丘里喷嘴法流量标准装置
	一、基本要求：
1.装置可对下列计量器具依据现行检定规程、校准规范、标准、型式评价大纲等开展检定、校准、检测、检验以及型式评价中流量误差的检验：气体容积式流量计、涡街流量计、涡轮流量计、差压流量计、科里奥利质量流量计、超声流量计、热式气体质量流量计。
2.装置符合JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》的要求；
二、技术要求
1. 装置流量范围：（1～7000）m3/h。
2. 检定流量计管径：DN15～DN300mm。
3. 装置扩展不确定度Urel≤0.33%，(k=2)。
4. 装置稳定性：≤0.3%。
5. 文丘里喷嘴：准确度等级：0.2级或测量不确定度Urel≤0.2%，(k=2)。
6. 喷嘴组合能满足（1～7000）m3/h中任意整数流量值的选择，实际流量值与设定流量值间偏差应＜5%。
7. 每个喷嘴处安装气动阀门，用于各喷嘴的开关，喷嘴的日常维修、送检拆卸应便捷易操作。
■8. 绝压变送器：用于各测量管道、滞止容器和真空容器中压力测量。数量：不少于6台；量程：0～110kPa；准确度等级：≤0.1级；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK11]■9. 温度变送器：用于各测量管道、滞止容器和真空容器中温度测量。数量：不少于6台；量程：（0～50）℃；分度值≤0.1℃，最大允许误差：MPE≤±0.2℃；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■10. 湿度变送器：量程：（0～100）%RH；最大允许误差：MPE≤±5% RH；供电：DC24V；输出信号：4～20mA。
■11. 差压变送器：量程：0～150kPa；准确度等级：≤0.1级；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■12. 晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度≤1×10-5；带有晶振信号输出口。
13. 滞止容器、真空容器、缓冲罐、气水分离器及其相连管道材质均为304不锈钢。
14. 动力配置要求：
14.1由三至四台负压动力源组成，满足在装置流量范围内，临界背压比≤0.80；动力源总功率应≤264kW，由变频器进行操控，实现单台或多台联动。
14.2变频器配置要求：
输入：380V±10%，频率：50Hz；
输出：三相0 V～输入电压，频率：0.50～60Hz；
过载能力：150%额定电流60秒。
14.3变频控制系统应配置电抗器，确保变频器运行时，不会对装置检定控制系统造成干扰。
15. 前端直管段要求：
前端直管段口径（内径）：DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300。
法兰规格：国标PN16。
管道材质：304不锈钢。
管段长度：DN40及以上不小于20D（口径），DN40以下不小于80 cm。
壁厚：4.5 mm。
内径：偏差在管径1%以内且最大不超过2mm。
直端直管段一端需配法兰。直管段上留有取压接头。管段表面应有抛光处理。
16. 后端直管段要求：
DN50、DN100、DN200、DN300为固定管段与滞止容器相连，其他口径需做变径套件。
法兰规格：国标PN16。
管段长度：不小于5D（对应固定管段和变径套件口径）。
壁厚：4.5mm。
内径：偏差在管径1%以内且最大不超过2mm。
直管段一端需配法兰。直管段上留有取压接头。管段表面应有抛光处理。
17. 阀门：各喷嘴及四条固定管段处应配有气动球阀及执行器。
18. 检定控制系统：检定控制系统由控制柜、检定控制软件等组成。
19. 控制柜：应使用PLC，用于采集标准传感器的信号及控制泵、阀，温压采集。A/D转换精度不低于24位，数据通信响应时间为0.01秒。同时配备TDM双计时板用于脉冲信号的采集，计时板晶振频率不小于10MHz，能采集脉冲频率为0.01Hz～10MHz，可完成对低频脉冲信号流量计的数据采集，以及4～20mA电流信号的采集。系统可输出DC12V以及DC24V。
■20. 检定系统
20.1检定系统软件应选用可视化多媒体界面。在检定前输入需要检测的流量和检定时间后可自动完成所有检定工作，然后自动生成相应报表和曲线。检定、校准、检测的原始记录格式要根据现行有效规程、规范、标准进行设计。（投标文件中提供证明材料）
20.2检验机构的名称应有安徽省计量科学研究院、国家气体流量仪表质量检验检测中心、安徽省计量器具质量检验检测中心等可选。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]20.3软件及数据库应留有后台管理和源程序管理，以用于前期检测记录和信息的查询及今后的标准器信息和参数、依据检验标准及计量标准证书的修改。（投标文件中提供软件截图作为证明材料）
20.4软件终生免费升级。
21. 在四条管线基础上安装具有管线伸缩推进、同轴夹表、升降一体化的工作台，以保证被检表、表前管线、表后管线的同轴性和密封性。伸缩器的行程>300mm，要满足各类被检表的装夹密封。工作台应有升降装置，被检仪器可以放置在装置上进行升降调整高度,升降高度>0.3m，承重≥300kg。
■22、装置可自动进行密封性检测。（投标文件中提供软件截图作为证明材料）
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	钟罩式气体流量标准装置
	一、基本要求：
1、装置可对下列计量器具开展检定、校准、检测、检验，包含：气体浮子流量计、气体容积式流量计、热式气体质量流量计、涡街流量计、涡轮流量计、皂膜流量计、膜式燃气表（G6～G100）、差压式流量计、湿式气体流量计。
2、检定、校准、检测依据包含如下：JJG 257-2007《浮子流量计检定规程》、JJG 633-2024《气体容积式流量计检定规程》、JJG1132-2017《热式气体质量流量计检定规程》、JJG 1029-2007《涡街流量计检定规程》、JJG 1037-2008《涡轮流量计检定规程》、JB/T7385-2015《气体腰轮流量计》、JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》、JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》、JJG640-2016《差压式流量计检定规程》。
3、装置符合JJG165-2024《钟罩式气体流量标准装置》的要求。
二、主要技术性能指标：
1、钟罩有效容积；2000L，1000L各一台；钟罩除有效容积外，应留有足够的过渡容积。
2、流量范围：（2～120）m3/h。
3、准确度等级：0.2级。
4、压力波动：所有的钟罩均≤20Pa。
■5、钟罩内压：≥2000Pa。
6、工作介质：空气。
7、密封介质：5#白油。
8、钟罩罩体壁厚：≥2mm。
9、钟罩液槽壁厚：≥3mm。
10、均匀度：钟罩计量段任意两处直径之差应小于0.2mm。
■11、钟罩本体温度变送器：每台钟罩上部和下部排气管路处各安装1台温度变送器；量程：（0～50）℃；分度值≤0.1℃，最大允许误差：MPE≤±0.2℃。供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■12、钟罩本体绝压变送器：每台钟罩排气管路处应安装1台压力变送器；量程：0～110kPa；准确度等级：≤0.1级；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■13、装置晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度≤1×10-5；带有晶振信号输出口。
14、钟罩应运行平稳、灵活。调整机构应方便调试、维修。
15、应设置机械限位和光电开关限位两种限位方式。
16、读数装置：设置二套读数装置分别为钢直尺和光电发讯装置。钢直尺分辨率为1mm；光电发讯装置发讯数≥10个脉冲/mm。
17、检定方法：进气法及排气法。
■18、进气法装置相关技术指标：（1）气源压力范围：（0～350）kPa；（2）恒温、稳压气源系统最大流量：≥120m3/h；（3）流量稳定度≤0.2%。配备一台绝压变送器用于测量进口压力，量程：0～350kPa；准确度等级：≤0.1级；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
19、管路技术指标：（1）配置两条检测管线；一条为：DN6～DN25，一条为：DN25～DN50。(2）每条管线配置水平、立式一体化检测工作台各一套。(3）检测工作台配置气动伸缩器、开关阀门、调节阀组、压力平衡系统。
■20、检测管线温度变送器：每条检测管线应配备至少1台温度变送器；量程：（0～50）℃；分度值≤0.1℃，最大允许误差：MPE≤±0.2℃；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■21、检测管线绝压变送器：每条检测管线应配备至少2台压力变送器用于测量管路压力以及被检表处压力；量程：0～110kPa；准确度等级：≤0.1级；供电电压：DC24V；输出信号：4～20mA。
■22、检测管线湿度变送器：每条检测管线应配备至少1台湿度变送器；量程：（10～95）%RH；最大允许误差：MPE≤±5% RH；供电：DC24V；输出信号：4～20mA。
■23、对于无信号输出的流量计应有相应的视频采集设备进行数据采集。（投标文件中提供软件截图和视频采集设备图片作为证明材料）
24、检测工作台应配备膜式燃气表（G6～G100）、湿式气体流量计专用检定台位、连接管及数据采集器。其中膜式燃气表（G6～G100）检定台位需包含三工位G6膜式燃气表。
25、检测工作台配备多气体快速转换接头、小流量专用接口、被检表安装法兰/快速接头/密封组件，1000L、2000L双钟罩共用气源切换阀组，实现两套钟罩灵活切换。
26、检定控制系统：检定控制系统由控制柜、检定控制软件等组成。
27、控制柜：应使用PLC，用于采集标准传感器的信号及控制泵、阀，温压采集。A/D转换精度不低于24位，数据通信响应时间为0.01秒。同时配备TDM双计时板用于脉冲信号的采集，计时板晶振频率不小于10MHz，能采集脉冲频率为0.01Hz～10MHz，可完成对低频脉冲信号流量计的数据采集，以及4～20mA电流信号的采集。系统可输出DC12V以及DC24V。
28、自动控制钟罩系统的钟罩上升、下降、开关阀门动作、流量调节等操作。实现双钟罩智能切换：统一管理1000L/2000L两套装置，支持手动/自动切换，根据被检流量自动推荐最佳钟罩，大小流量无缝覆盖， 全自动流量调节与稳流控制：按被检表量程自动生成流量检定点，一键启动全流程检定，自动调节阀门开度、自动稳流、自动判稳、自动升降钟罩、自动采集数据。
29、自动完成检测过程中的各种数据采集，软件系统支持全参数自动采集并代入公式计算：环境温度/大气压、表前温度/压力、被检表温度/压力、钟罩容积、计时时间、工况/标况体积自动换算，所有修正系数自动计算，不允许人工干预核心计量公式。内置空气、氩气、氧气、天然气、氮气、丙烷等多种常用气体的压缩因子、密度、换算系数数据库，一键切换气体种类，自动完成气体参数修正与体积换算，支持自定义气体组分输入。
30、支持完成数据保存、数据处理、打印输出、数据查询等功能。内置全部被检流量计规程对应的标准原始记录表格模板，数据采集完成后一键自动生成原始记录，自动计算示值误差、重复性、扩展不确定度，支持检定证书/校准证书自动生成、批量打印、导出PDF/Excel。
31、中文操作界面。
32、具备故障自检、报警、日志记录功能，设备及软件出现故障要具备远程诊断功能，操作软件终生免费升级。
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三、安装调试、质保及售后服务要求
1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和人员培训, 并保证整个系统的正常运行。
2、中标人提供相关中文使用、安装、维护手册，质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务，提供全机免费保修。
3、验收要求
（1）针对下表中技术参数，中标人在合同签订后供货前，按下表要求向采购人提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书或标准物质证书作为验收依据。未在下表中列明的技术参数，以现场功能性验证或提供其他相关证明材料（包括但不限于技术说明书、出厂检验报告）作为验收依据。
（2）本项目合同履约过程中，如有相关国家规程、规范、标准更新的，以最新版本为准。
（3）下表中的技术参数及要求：如属于货物需求中重要指标项（■标识），则以投标人投标文件中的响应情况为验收参数。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	验收时需满足的标准(检定证书或校准报告或检测报告以及对应的规程、规范、标准名称和代号)

	1
	燃气表检定装置（含膜式）
	1、装置的流量范围：（0.016～6）m3/h；
2、装置扩展不确定度Urel≤0.5%（k=2）；
	JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》

	1 
	
	喷嘴：流出系数相对扩展不确定度Urel＝0.2%（k=2）或准确度等级0.2级
	JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》

	2 
	
	绝压变送器：测量范围0～110kPa。
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	3 
	
	温度传感器，量程（0～50）℃，分度值≤0.1℃；
	JJF 1183-2025《温度变送器校准规范》

	4 
	
	湿度传感器，量程（0～100）%RH；
	JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

	5 
	
	微差压传感器，量程为-1000~+1000Pa，分辨率为1Pa；
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	6 
	
	晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度优于1×10-5； 
	JJF1984-2022《电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范》

	2
	热量表检定装置
	装置流量扩展不确定度：≤0.05%（k=2），流量稳定性：≤1% 
	满足JJG 164-2000《液体流量标准装置检定规程》

	7 
	
	流量指示装置：4台电磁流量计；（DN3/DN10/DN25/DN50各1台）覆盖装置流量范围
	满足JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》

	8 
	
	标准器配置：配置3台电子秤，600kg/150kg/30kg各一台，检定分度值≥6000e
	满足JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

	9 
	
	恒温槽：恒温水槽，温度范围：（5～95）℃。 
	满足JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》

	10 
	
	恒温油槽, 温度范围：（室温～150）℃。
	满足JJF 1030-2023《温度校准用恒温槽技术性能测试规范》

	11 
	
	绝压变送器3个，量程为（0～4）MPa。
	[bookmark: OLE_LINK41]满足JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	12 
	
	温度传感器4个，量程（0～100）℃。
	[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]满足JJF 1183-2025《温度变送器校准规范》

	13 
	
	标准铂电阻温度计2个，量程（0～419）℃。
	满足JJG 160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》

	14 
	
	差压变送器1个，量程（0～150）kPa。
	满足JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	3
	标准金属量器
	容量范围：5L、10L、20L、50L、100L、200L、500L。
量器等级：一等。
壁厚：壁厚指标准金属量器主体圆筒体及上锥体、下锥体钢板厚度，应符合下表要求：
	标称容量L
	壁厚mm

	5~50
	≥2.0-0.2

	100
	≥3.0-0.2

	200
	≥4.0-0.2

	500
	≥5.0-0.2


计量颈分度容积满足以下要求：
	标称容量L
	计量颈分度容积mL/mm

	5
	0.113~0.125

	10
	0.225~0.250

	20
	0.450~0.500

	50
	1.125~1.250

	100
	2.250~2.500

	200
	4.500~5.000

	500
	11.250~12.500



	检定依据：JJG 259《标准金属量器检定规程》

	4
	临界流文丘里喷嘴法流量标准装置
	装置流量范围：（1～7000）m3/h。
检定流量计管径：DN15～DN300mm。
装置扩展不确定度Urel≤0.33%，(k=2)。
装置稳定性：≤0.3%。
	JJF643-2024《标准表法流量标准装置检定规程》

	15 
	
	文丘里喷嘴：准确度等级：0.2级或测量不确定度Urel≤0.2%，(k=2)。
	JJG620-2008《临界流文丘里喷嘴检定规程》

	16 
	
	绝压变送器：量程：0～110kPa。
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	17 
	
	温度变送器：量程：（0～50）℃；分度值≤0.1℃。
	JJF 1183-2025《温度变送器校准规范》

	18 
	
	湿度变送器：量程：（0～100）%RH。
	JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》

	19 
	
	差压变送器：量程：0～150kPa。
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	20 
	
	晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度优于1×10-5。
	JJF1984-2022《电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范》

	5
	钟罩式气体流量标准装置
	1、钟罩有效容积：1000L、2000L各一台
2、钟罩准确度等级：0.2级
3、压力波动：≤20Pa
4、流量范围：（2～120）m3/h
5、钟罩内压：≥2000Pa
	JJG165-2024  《钟罩式气体流量标准装置》

	21 
	
	绝压变送器：量程：0～350kPa。 
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》

	22 
	
	绝压变送器：量程：0～110kPa。
	JJG 882-2019《压力变送器检定规程》
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	温度变送器：量程：（0～50）℃；分度值≤0.1℃。 
	JJF 1183-2025《温度变送器校准规范》
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	湿度变送器：量程：（0～100）%RH。
	JJF 1076-2020《数字式温湿度计校准规范》
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	晶振（计时器）：计时分辨率不大于0.001s；晶振8h稳定度优于1×10-5。
	JJF1984-2022《电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范》


4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
注：采购需求中涉及“免费”的条款，均代表相关费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。
五、其他要求
1、旧设备拆除清运要求：本项目包含部分旧设备拆除及清运，需按采购人要求将指定旧设备拆除后清运至采购人指定地点，旧设备资产处理权归属于采购人。需拆除清运设备表如下：
	序号
	设备名称
	数量
	所在位置

	1
	燃气表检定装置（含膜式）
	1台
	安徽省合肥市包河区延安路13号安徽省计量科学研究院4号楼108室

	2
	热量表检定装置
	1台
	安徽省合肥市包河区延安路13号安徽省计量科学研究院4号楼105室

	3
	临界流文丘里喷嘴法流量标准装置
	1台
	安徽省合肥市包河区延安路13号安徽省计量科学研究院4号楼107室

	4
	钟罩式气体流量标准装置
	2台
	安徽省合肥市包河区延安路13号安徽省计量科学研究院4号楼104室


2、设备入厂布局要求：投标人如中标，需在合同签订后、进场实施前自行勘测实验室场地，需提供现场布局图，三维图满足实验室布局要求，经采购人确认后方可实施。

