采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。
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[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


（二）货物需求清单
第1包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	液相色谱串联质谱联用仪
	（一）主要用途：纺织及羽毛绒等轻工产品全氟化合物、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、杀虫剂残留等检测
（二）依据标准：满足GB/T 31126.1-2025《纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第1部分_液相色谱-串联质谱法》、GB/T 23322-2018 《纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚》、GB/T 18412.5-2008《 纺织品 有机氮农药》检测要求
（三）技术指标：
1 二元高压梯度泵系统
1.1 配备二元高压梯度泵，可同时运行两个独立的梯度方法或串联使用；
1.2二元泵，集成的脱气单元: 通道数目：2，脱气效率≥99.9%，自动在线柱塞杆清洗装置
1.3双柱塞串联泵设计，采用专用伺服控制可变冲程设计和平滑运动控制以实现主动式阻尼
1.4  覆盖20uL-100 uL，自动连续可变冲程
1.5 流量精度：≤0.07%RSD 
1.6压力范围：≥0-18800 psi
1.7压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min 流量时，≤1%
1.8可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
1.9 梯度准确度：≤0.35% 
1.10 延迟体积：≤45μL
1.11 混合方式：高压二元混合，流动相数量可扩展至20种以上
1.12 采用主动阀
1.13 所有流路接头采用无工具速拧设计，无需扳手即可快速连接
2 柱温箱：
★2.1控温范围：具有降温功能，4℃–110℃；（投标文件中提供软件功能截图，证明具有降温功能）
2.2 温度稳定性：±0.05℃；
2.3 控温准确度：±0.5℃；
2.4 柱容量：同时放置300mm色谱柱至少4根；
2.5 低扩散热交换器，并具有柱后降温功能；
2.6 控温方式：帕尔贴控温，非空气控温方式
3超高速自动进样器：
3.1进样体积：覆盖0.1μL～110μL, 增量为0.1 μL；
3.2进样准确度：±1 %；
3.3进样精度：≤0.25% RSD；
3.4交叉污染：≤0.004% （氯己啶）；
3.5最大操作压力：≥1300bar；
3.6控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率；
3.7样品位数：≥120位（适配2mL样品瓶）；
4 超高效二极管阵列检测器
4.1检测器类型：≥1024个二极管元件
4.2信号数量：≥8个
4.3最大采样速率：≥240Hz（光谱和信号）
4.4短期噪声：在230 nm 处，狭缝宽度4nm，≤± 3×10-6AU；（带10 mm最大光强卡套式流通池）
4.5漂移：在230nm 处，≤0.5×10-3 AU/hr
4.6吸光度线性范围：在265 nm 处，典型值 2.5 AU (5 %)
4.7波长范围：覆盖190nm-640nm；
●4.8狭缝宽度：1nm,2nm,4nm,8nm
5 三重四极杆串联质谱仪：
5.1 离子源
5.1.1配备独立的ESI源APCI源。离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计
5.1.2离子源采用两路干燥气设计
5.1.3清洗及更换离子传输单元（一二级锥孔）无需卸载真空
5.2 四极杆质量分析器
●5.2.1采用陶瓷镀金材质四极杆
5.3 碰撞反应池
●5.3.1碰撞池采用180度弯曲结构设计
5.3.2碰撞气采用氮气。
5.4检测器：采用电子倍增器，单一模式检测器。
5.5真空系统：抽速≥80m3/h的前级机械泵和独立分子涡轮泵组合差分抽气高真空系统。具有自动断电保护功能。
5.6 调谐系统：仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成
5.7扫描方式
5.7.1普通模式：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、正/负离子快速切换扫描
★5.7.2具备离子阱结构和MS3（三级碎片扫描）功能，实现对孙离子的扫描，协助化合物结构确证；扫描三级离子3个数量级定量线性相关系数：≥0.99（投标文件中提供三级离子扫描谱图证明支持三级碎片扫描）
●5.7.3支持ER(增强分辨率扫描)功能；支持EPI(增强子离子扫描)功能
5.8 检测性能
5.8.1质量范围：可设置上限m/z 5-2000
5.8.2最大扫描速率：≥20000amu/s
★5.8.3 ESI正离子模式灵敏度：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥5000000:1；柱上进样1fg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，仪器检出限（IDL）< 0.3fg（以IDL验收）；ESI负离子模式灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，信噪比≥5000000:1；柱上进样0 fg氯霉素， 检测离子对 m/z 321->152，仪器检出限（IDL）< 0.3fg（投标文件中提供实验数据谱图，证明信噪比≥5000000:1）
●5.8.4支持正/负离子模式自动切换，正负模式切换时间：≤5ms
5.8.5动态范围：≥6个数量级
5.8.6MRM最小驻留时间：≤1ms
5.8.7四极杆分辨率：内置≥3种分辨模式可选，且可实现0.4Da高分辨模式
5.8.8一次进样，可采集≥6500个MRM通道的数据
5.9无需卸真空即可更换离子源组件
6 质谱工作站软件
6.1仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测。
6.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS 的碰撞能量，注射泵进样可通过参数ramp机制进行寻优，色谱进样可通过FIA进行寻优。
6.3质谱软件可出具全中文报告，可通过模板编辑器自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法
6.4智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动发出警报。
7 氮气发生器
7.1 采用膜分离技术，环保、无噪音，可用一台气体发生器同时提供雾化气、干燥气和排放气
7.2 氮气流速： ≥19L/min @65psi，氮气纯度≥ 99.5%；干燥空气（输入气体）流速： ≥25L/min @100psi ，干燥空气（排气气体）流速： ≥25L/min @60psi  
7.3 内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，具有双压力保护装置；
7.4 内置消音器及一体式真空隔音机箱,系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB @1m；
7.5 内置除水模块，再热技术和蓄水、排水系统，氮气露点: ≤-40℃；
7.6 多级过滤系统，配备实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物≤0.01um；内置除烃滤芯，去除小分子碳氢化合物。
7.7 彩色触屏控制界面，发生器运行状态可视，历史信息可追溯。
8 主要配置：
8.1 二元泵一台
8.2 自动进样器一台
8.3 柱温箱一台
8.4 超高效二极管阵列检测器一台
8.5 三重四极杆质谱仪主机一台（标配ESI源和APCI源）
8.6 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态），≥23英寸，2k分辨率屏幕
8.7 数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。 
8.8 UPS一台（≥15 kVA，满载备用≥120分钟）
8.9 氮气发生器一台，流量≥19L/min，99.5% 纯度
8.10 纯水装置一台
8.11 工作站软件一套（含永久授权、全功能模块）
9 备品备件：
9.1 高性能色谱柱套装（C18柱3根、苯基柱2根、氨基柱1根、氰基柱1根、HILIC柱1根）8根；
9.2 在线过滤器5个；
9.3 滤芯10个；
9.4 溶剂捕集柱2根
9.5 2mL进样瓶2000个；
9.6 泵油6瓶；
9.7 色谱柱保护柱套装（含各类型保护柱芯20个）1套；
9.8 无工具速拧接头全套（含各种规格接头、PEEK 管路、不锈钢管路）1套；
9.9 氮气发生器滤芯、干燥剂各5套。
10免费质保期为自验收合格之日起5年
	1台
	工业

	2 
	▲气相色谱质谱联用仪
	（一）主要用途：纺织及皮革等轻工产品禁用偶氮染料、邻苯二甲酸酯、全氟化合物、有机挥发物等检测
（二）依据标准：满足GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 32440.1-2023《鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分：溶剂萃取法》、GB/T 31126.2-2024《纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第2部分 气相色谱-质谱法》、GB/T 24281-2009《纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法》检测要求
（三）技术指标：
1 柱箱
1.1 温度范围：室温以上4℃～450℃
1.2 温度设定精度：≤0.1℃
1.3 升温速度：≥120℃/min
1.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，±0.01℃
1.5 程序升温：至少20阶21平台
1.6 最大运行时间：≥999.99分钟
1.7 降温速率：从450℃降至50℃≤250秒(22℃室温下)
1.8 保留时间重现性: ≤0.008% 或 ≤0.0008min
1.9 峰面积重现性: ≤0.5% RSD
★1.10 可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪（投标文件中提供智能手机浏览器IP直连的截图证明）
2 毛细柱分流/无分流进样口
2.1 最高使用温度：≥400℃
2.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比
2.3 压力设定范围：≥（0Psi-100Psi）, 精度±0.001Psi
2.4 流量范围：≥（0-500）mL/分钟N2,≥（0-1250）mL/min H2 or He
2.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统,无需工具能够在 30秒内更换进样口衬管
●2.6 分流比：≥12450
2.7流路材质惰性化，适配微量样品分析
3 液体进样器
3.1	进样位数≥150位（2mL），不包含废液瓶，洗针瓶
3.2	进样体积：≥（0.01μL-50.0μL），精度≤1% RSD
3.3	交叉污染：≤0.001%，
3.4 重复进样精度：≤0.3% RSD（1μL 进样）
●3.5预留加热器（进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：覆盖35℃-80℃）、混合器（4000转/min）和条形码识别器可升级端口
3.6 可与顶空联动
4 质谱检测器
4.1.质量数范围：≥（10-1050 ）m/z
4.2.离子源类型：EI源
●4.3.仪器检测限指标及灵敏度：EI源:氦气做载气，灵敏度（MRM 模式）：≤2 fg（10fg OFN，8 次进样），≥99%置信区间。
4.4.分辨率：≥0.4amu～4amu分辨可调。
4.5.碰撞池以氮气为碰撞气
●4.6.具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调
4.7.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms
4.8.无损双灯丝设计，灯丝电流：0-280uA
★4.9.最大离子化能量：≥280eV（投标文件中提供产品说明书佐证）
4.10.离子源:配置EI源，EI源独立控温，最高温度≥350℃
★4.11.四极杆质量分析器：能独立加热，最高≥190℃（投标文件中提供产品说明书佐证)。
●4.12.扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM），质谱工作站同时具有以上扫描功能。
5 软件系统
5.1 软件：具备仪器控制、数据采集、定性定量分析功能；
5.2 可控制三重四极杆气质联用仪设备所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
5.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能。
5.4. 远程控制、自动备份、审计追踪；
5.5.通用谱库:最新NIST谱库和化学结构式库
5.6.可输出合规报告
6 免费质保期为自验收合格之日起1年
7 主要配置：
7.1 气相色谱仪主机一台，包含2个分流不分流进样口
7.2 150位液体自动进样器一台
7.3 串联质谱仪主机一台，包含EI源
7.4 工作站软件一套
7.5 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕
7.6 数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。
7.7 UPS一台（≥15 kVA，满载备用≥60 分钟）
8 备品备件：
8.1 安装工具包一套
8.2 氦气捕集阱5个
8.3 氮气捕集阱5个
8.4 不分流衬管50根
8.5 进样隔垫200个
8.6 衬管O形圈50个
8.7 用于0.25mm色谱柱的密封垫圈20个
8.8 手拧式螺母一个
8.9 离子源灯丝10个
8.10 2mL进样瓶500个
8.11 10微升进样针10根
8.12 色谱柱6根：
5% 苯基 - 95% 二甲基聚硅氧烷（亚芳基改性，低流失 MS 专用）柱：30 m × 0.25 mm × 0.25 μm，1 根；
50% 苯基 - 50% 二甲基聚硅氧烷（低流失 MS 专用）柱：30m×0.25 mm×0.25μm，1根；
6% 氰丙基苯基 - 94% 二甲基聚硅氧烷柱：30 m ×0.25 mm×1.4μm，1根；
多环芳烃专用高选择性柱：30 m×0.25mm×0.25 μm，1根；
100% 二甲基聚硅氧烷超低流失柱：30m×0.25mm ×0.25μm，1根；
聚乙二醇（PEG）低流失柱：30m ×0.25 mm × 0.25μm，1根。
	1台
	工业

	3 
	纺织品湿阻热阻测试仪
	（一）主要用途： 适用于各种纺织织物，包括产业用织物、非织造布以及各种其他平面材料，用于测量纺织品（及其他）平面材料热阻、湿阻和干燥速率等指标的仪器。
（二）依据标准：满足GB/T11048-2018《纺织品 生物舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》、GB/T38473-2020《纺织品-动态条件下干燥速率的测定（蒸发热板法）》检测项目要求
（三）技术指标：
★1.热阻测试范围：0-2000×10-3(m2 •K/W) 重复性误差小于：±2.5%（投标文件中提供产品说明书佐证）
●2.湿阻测试范围：0-200(m2•Pa / W)重复性误差小于：±2.5%
3.试验板温度调节范围：覆盖20℃-40℃
4.试样表面上方空气的速度：标准设定1m/s（可调）
5.平台可升降范围（试样厚度）：覆盖0mm-70mm
6.温控精度：±0.1℃
7.温度示值分辨率为0.1℃
8.试验板尺寸：≥250mm×250mm 
9.自动加水（外部水源，即水箱或自来水接口）
10.仪器采用高精度温度传感器。
11.采用微电脑控制和数据处理器，可直接测定并计算试样的各项性能。无需人工计算。
12.采用电脑显示控制，可贮存所有测试过程中数据和最终统计结果，且具备查询功能。
13.通过API软件，可实现电脑直接控制操作，实时显示各种温湿度平衡曲线，并可贮存所有测试过程中数据和最终统计结果，提供实时查询，测试结果直接由电脑输出。 
14.实时显示热阻湿阻数据，多点独立标定。
15.采用专业电机驱动升降系统，配合不同厚度试样的测试。
16.采用全自动水位补给系统，误差≤1mm。
17.内部水槽采用防腐处理。
★18.加装可实现GB/T38473-2020纺织品-动态条件下干燥速率的测定（蒸发热板法）装置（投标文件中提供产品说明书佐证，同时提供加装装置的实拍图片佐证）
（四）主要配置：
1、主机一台
2、控制系统一台
3、透湿膜100张
4、标样二套（8块）
5、海绵标样一套（2块）
	1台
	工业

	4 
	高低温试验箱
	（一）主要用途：用于各种涂层织物、复合面料、复合膜等材料的透湿量测试。
（二）依据标准：满足GB/T12704.1-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法》、GB/T 12704.2-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法》检测要求。
（三）技术指标：
●1、温度可调范围及控制精度：（20～50）℃±1℃；湿度可调范围及控制精度：（40～95）%±1% 。
2、风速范围：≥（0.02～0.8）m/s，风速调节方式：触摸屏菜单手动调节。
3、透湿杯架旋转速度：≥（2～5）rpm/min。
★4、称重传感器量程≥（0～300）g，精度±0.001g（投标文件中提供产品说明书）。
5、采用自动称重系统，可对透湿杯进行自动称重。
6、采用内置小门结构，避免开关门外部空气对箱内温湿度产生影响；采用结构隔离、自动切换循环技术。
7、平衡后，测试过程中不得出现结露现象。
（四）主要配置：
1、主机1台
2、试样杯18套（国标透湿杯12个，美标透湿杯3个，日标透湿杯3个）
3、测试杯架9个 
4、倒杯测试平板9个 
5、配套纯水桶1个
6、软件1套
7、控制终端：分辨率 ≥2K像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥512G硬盘；其他：插线板：插线板 1个（≥6孔）
8、数据输出终端 1台
9、干燥剂（氯化钙）1瓶，粒度覆盖0.63mm～2.5mm
10、一套标准筛，孔径0.63mm与2.5mm各一个
11、风速仪1只
12、红外玻璃片2块
	1台
	工业

	5 
	电子万能材料试验机
	（一）主要用途：主要用于碳纤维丝、束、薄板等材料的力学性能测试。可以完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剥离等测试。
（二）依据标准：满足GB/T 3362-2017《碳纤维复丝拉伸性能试验方法》、GBT 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第一部分 条样法》检测要求
（三）技术指标：
1、载荷容量：覆盖0～10kN；
●2、加载方式：交流伺服电机，无间隙球型丝杠，恒速度控制；
★3、载荷精度：试验力指示值的±0.5%;（投标文件中提供产品说明书佐证试验力指示值，同时提供设备实拍图片）
4、载荷量程：自动量程；
5、载荷校准：自动校准（拉伸、压缩分别较准）；
●6、试验速度：≥0.0005~1500 mm/min（标准）, 返程速度：1650 mm／min±0.1%；
7、试验速度精度：±0.1%；
8、试验位移精度：±0.1%，10mm以下为0.01mm；
9、试验控制：单一试验控制、循环控制、手动控制；
10、试验速度与允许载荷：全载荷全速度；
11、试验空间：试验至工作台距离：1180mm±10%； 
12、有效试验宽度：425mm±10%；
13、标准功能：传感器特性值的自动读入功能，试验位置微调功能，载荷和行程显示载荷自动调零功能、载荷自动校准，破断点检测功能、全自动返回功能，试验速度任意设定功能，循环次数显示功能，应力值显示功能、变位值显示功能，系统限位检出功能、自我检查功能，USB接口；
14、试验机和夹具自动挠度补偿功能；
15、数据采集间隔：最高速采样间隔为：0.2ms（5kHz）；
16、试验机具备通过软件控制和通过主机控制面板控制两种操作系统。机架上装有智能式控制面板，控制面板可以脱离计算机进行控制试验，除了基本的升降横梁功能外，还可以进行试验方法的设置和保存，试验结果的保存，引伸计的设置等控制试验的功能。
17、中文试验软件一套；可以满足进行拉、剥离、滑移、顶破试验需要；具有试验机挠度补偿功能、试验数据的再分析功能，迟滞环试验功能；试验时速度、状态实时显示、试验时任意速度切换。
（四）主要配置：
1、主机     1台
2、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，≥1920*1080px屏幕   
3、气动10kN楔形夹具 1套
4、传感器500N、10000N各一套
5、引伸计    1套
6、软件光盘 1台
	1台
	工业


第2包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	原子吸收光谱仪
	（一）主要用途：纺织及皮革产品中Cu、Pb、Cd、Cr、Zn、Fe、Mn 等常量及痕量重金属检测。
（二）依据标准：满足GB/T 30157-2013《纺织品 总铅和总镉含量的测定》、GBT 17593.1-2006《 重金属的测定原子吸收分光光度法》检测要求
（三）技术指标：
1光学系统
1.1 整机采用 Czerny-Turner 光栅分光系统，1800L/mm 光栅刻线；
1.2 波长范围：覆盖185nm～900nm，计算机全自动波长检索、自动扫描；
●1.3 单光束/双光束软件一键自动切换，无需硬件改造；
1.4 狭缝多档自动切换：0.2nm、0.5nm、0.8nm、1.2nm；
1.5 全密封铸铝防震光学底座，光学元件密封防潮；
1.6 固定≥8 位元素灯座，全自动旋转选灯，带元素灯预热功能；
2 背景校正系统
2.1 石墨炉标配横向交流塞曼+氘灯双背景校正系统；
●2.2 塞曼磁场0.1T~1.0T多级可调，支持2磁场/3磁场两种塞曼模式软件切换；
2.3 塞曼全波段符合185nm~900nm 可用，可校正≥2.5Abs 高背景；
2.4 氘灯响应≤2ms，自动衰减调节，适配紫外区易干扰元素
3 石墨炉原子化系统（横向加热）
★3.1 横向一体化石墨炉，控温区间覆盖 40℃~3000℃，最大升温速率≥3000℃/s，±1℃精准步进控温；（投标文件中提供说明书证明，同时提供软件设置界面截图证明）
3.2 特征质量Cd≤0.2pg；
3.3 整机自带石墨炉方法自动优化程序，软件自动优化升温、气体参数；
3.4 全回路安全联锁（电源、磁场、冷却水、内外气、石墨管状态实时监控）
4 火焰原子化+火焰自动进样系统
4.1 火焰雾化室氟塑料材质，耐强酸/有机溶剂；Incoloy燃烧头带 Teflon 防腐膜，适配高盐样品；
4.2 玻璃撞击球外置可调，标配双头扰流器；全系统多点位安全联锁（燃烧头、气路、液阱、火焰、压力联动保护）；
4.3全智能火焰自动进样器：≥80位样品盘；
★4.4 具备自动配制标准曲线（单母液生成≥10个浓度）、自动添加基体改进剂、超标样品自动缩减进样体积；（投标文件中提供软件设置界面截图证明）
4.5 自动多点交叉清洗、智能减少管路残留，进样RSD＜1%；
4.6 5ppm Cu 标准溶液吸光度≥0.9Abs，RSD≤0.5%
5 整机性能指标
●5.1 石墨炉8h长期稳定性（无内标无基线修正）RSD≤1.5%；
5.2 火焰8h稳定性 RSD≤1.0%；
5.3 冷机开机至仪器就绪点火≤30min；
5.4 高低浓度样品可同序列连续分析，无需更改硬件配置
6 工作站软件系统
6.1 全仪器计算机全自动控制（点火、气体、功率、进样全参数软件调控）；
6.2 自带自动谱线优选、自动升温程序优化；
6.3 分级账号权限、全流程审计追踪、电子签名，一键生成合规检测报告；
6.4 内置仪器保养计时提醒、原厂远程在线故障诊断，全中文操作界面。
7 主要配置
7.1 AAS 主机（光学+塞曼石墨炉+火焰一体化系统）1 台
7.2 AS-FD 全智能火焰自动进样器1套
7.3 原厂全功能永久授权分析软件1套
7.4 循环水冷机组1台、无油空压机1台
7.5 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕
7.6 数据输出终端1台：适配合规报告及实验数据输出。
8 备品备件：
8.1 原装涂层石墨管20根
8.2 常用空心阴极灯10支（Cu/Pb/Cd/Cr/Fe/Zn/Mn/Ni/Co/Mg）
8.3 1.5mL 原装样品杯1000个
8.4 火焰燃烧头1个、全套雾化器毛细管/弹簧/通丝工具1套
8.5 氘灯电极、塞曼磁场备用电极各 1 个
8.6 各类密封垫圈、泵管、进样针全套备用件
	2台
	工业

	2 
	紫外-可见光谱仪
	（一）主要用途：针对纺织品、皮革样品中使用的甲醛、六价铬等的筛查以及化学纤维抗氧化活性的测定。
（二）依据标准：满足GB/T 2912.1-2009 《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法 》、GB/T 17593.3-2006《纺织品 重金属的测定 第三部分：六价铬 分光光度法》检测要求
（三）技术指标：
1、  分光系统
1.1 光学系统: 双光束
1.2 分光器: 双光栅单色器
1.3 测试波长范围:覆盖185nm -900nm
1.4 衍射光栅刻线数: ≥1300 lines/mm
●1.5 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm(全波段)
1.6 波长重复精度: ± 0.02 nm
●1.7 波长扫描速度: 波长移动速度: ≥14000nm/min;  最大扫描速度：≥4000nm/min; 
1.8 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位
1.9 光源切换波长: 和波长同步自动切换覆盖290.0nm～370.0 nm
1.10 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）
1.11 分辨率:±0.1nm
1.12杂散光
NaI  ≤ 0.1%T（220nm)
NaNO2 ≤ 0.1%T（340nm)
1.13 测光方式: 双光束测光方式 
1.14 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）
1.15 测光范围: 吸光度：≥-8.5 Abs～8.5 Abs
★1.16 光度准确性（投标文件中提供产品说明书佐证）：±0.002Abs(0.5Abs)，±0.003Abs(1Abs)，±0.006Abs(2.0Abs)，±0.3%T。
1.17光度重现性：± 0.0005 Abs (0.5 Abs)；
± 0.0005 Abs (1 Abs)；± 0.003 Abs (2 Abs)；
± 0.1 %T
★1.18 噪音	0.00005Abs RMS (500nm)，或≤0.05%（透射比为0时），≤0.1%（透射比为100%时）（投标文件中提供产品说明书佐证）
●1.19基线稳定性：≤0.0005Abs/hour
1.20基线平直度 ±0.001Abs(200-860nm)
1.21记录范围: 吸光度-10～10 Abs; 
1.22 漂移：≤0.0005Abs/h
1.23 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）
2、光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）
2.1 检测器：光电倍增管
3、软件规格
3.1 标配智能化软件，可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。
3.2 软件具有智能助手功能，能够辅助测试，以防忘记基线校正及预热。
3.3 软件具有自动唤醒及休眠功能，帮助合理安排实验时间
3.4 光谱定量功能多样化，支持峰值、哈森值等的定量分析。
3.5 信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台。具备开放式数据抓取端口（如API接口、数据库视图等），具有标准化的数据输出能力。
（四）主要配置：
1、主机一台（包含软件）。
2、控制终端：≥27寸，分辨率 ≥（3840*2160）像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥512G硬盘；
3、数据输出终端 1台
4、六联池架一套
5、长光程池架(用于10/20/50/70/100mm比色皿)一套
6、10mm石英比色皿 100个，20mm石英比色皿 50个，50mm石英比色皿5个，70mm石英比色皿5个，100mm石英比色皿5个
	2台
	工业

	3 
	全自动pH值测试系统
	（一）主要用途：针对于纺织品水萃取液测定，用于纺织品及皮革制品经取样萃取获得的溶液pH值测量的自动化装置。
（二）依据标准：满足GB/T 7573-2009《纺织品 水萃取液pH值的测定》检测要求 
（三）技术指标：
1.全流程自动化集成系统，将三级水制备、Kcl配液、萃取处理、pH测试、器具清洁、数据管理等全测定环节集成于单一设备平台，通过中央控制系统实现全流程无人化闭环操作。设备由振荡部分和测量部分组成。
2.设备用水:三级水，最大平均用水≥30L/小时。
3.设备总功率:≥3.5kW (电压为220V)。
4.气源气管直径: （10±1）mm，气压≥0.5MP。
5.外观尺寸：长（3300±10）mm×宽（1350±10）mm×高（1950±10）mm。
6.安全可视前窗：采用全包围外观结构
★7.设备一次能容纳≥240个烧瓶一起工作。通过载盘流转每个载盘存放≥20个烧瓶（投标文件中提供说明书佐证≥240个工位，同时提供实物照片）
8.每个载盘独立计时，往复式振荡频率≥90次/分钟。
9.加液模块：配备≥4个加液管同时加液，加液误差≤±1%
10.取液模块：采用移取萃取液到测试容器的模式进行测试，每次移取样品后用三级水充分清洗；
11.自动判定测量终点，快速/标准/严格三种稳定标准。实现最快8小时可测量≥480瓶(240样)
12.测试模块：搅拌时间可单独设置；配备两根电极同时测试；测试后充分清洗玻璃容器和电极；期间定期自动测试标准液监控仪器稳定性，可设置异常情况时对电极的校验；
13.设备可24小时全天运行。支持无人值守运行。全程24小时监控。
14.pH:-2.000～20.000，分辨率:±0.001pH，精度:±0.002pH;
15.mV:-2000.0八～2000.0，分辨率:±0.1mV，精度:±0.1mV;
★16.萃取过程含有萃取、润测、一测、二测的测试过程（投标文件中提供产品说明书佐证）。
●17.可自动补充清洗液，自动配置氯化钾溶液。
18.测试结果:pH偏差超过±0.2(范围可设置)可实现立即复测，测试值超出5.5～7.5(范围可设置)后电极立即进行重新校准。
19.支持LIMS系统数据交互，后期根据产品更新，免费软件升级
（4） 主要配置： 
1.主机	1台	（分成2部分）
2.PH计	1套	（主机一个，电极2个）
3.控制系统及输出端各1台	
4.小口三角瓶及瓶盖	300套（含备用60套）
5.烧瓶（50ml）	4个	
6.瓶盖收集盒	1个	
7.工具箱	1个	
8.空压机 1个（70L-80L）
9.纯水机 1个（包含50L储水罐）
	1台
	工业

	4 
	盐雾试验箱
	（一）主要用途：通过创造人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能。
（二）依据标准：满足QB/T3826－1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》检测要求。
（三）技术指标：
●1、内箱尺寸（mm）：≥（长*宽*高：1000*500*500）；外箱尺寸（mm）：宽≤800mm。
2、满足试验方法：集成 NSS、AASS、CASS 三种试验，可分别进行中性盐雾试验(NSS 试验），乙酸盐雾试验（ASS 试验）和铜加速乙酸试验（CASS）等。
●3、试验箱温度范围：覆盖10℃～60℃； 饱和桶温度范围:覆盖10℃～70℃； 温度波动度：≤0.5℃； 温度均匀度:≤2℃； 温度偏差:≤2℃。
4、盐雾沉降量:（1～3）ml/80cm2*h。
5、多种喷雾方式选择，至少包括：气动式，连续、间隙、可程式。
6、压力可调节，空气压力：≥（0.2～0.4）Mpa；喷雾压力：≥（0.05～0.17）Mpa。
（四）主要配置：
1、主机1台。
2、静音气泵 1 台。
3、置物架1套。
4、5L烧杯 1个。
5、分析纯（AR）氯化钠2瓶（500g/瓶）。
6、pH试纸1包。
7、盖子支撑架1根。
	1台
	工业

	5 
	全自动影像仪
	（一）主要用途：通过对毛绒混纺、棉再生混纺和棉麻混纺中单根纤维的形态分析和直径测量，辅助判断纤维种类，得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数及纤维含量。
（二）依据标准：满足GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》、GB/T 16988-2013《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》、FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》、GB/T 45519-2025《纺织品 纤维定量分析 显微镜智能识别法》检测要求。
（三）技术指标：
●1、带免脱色附件，实现深色纤维免化学脱色直接观测。
2、手动或自动标定标尺。
★3、在自动测量同时，保存数字化纤维电子样片。样片以图文形式呈现（投标文件中提供存储的电子样片截图）。
4、提供纤维样品图库，纤维种类≥50种。
5、物镜：10X；20X；40X。
6、摄像头分辨率 ≥（3840*2160）像素。
7、可用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维。
8、支持FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》中的横截面自动测试方法。
9、支持传统纤维细度仪手动测量模式；
10、适用于绵羊毛与山羊绒、兔毛、马海毛、驼绒、牦牛绒、羊驼毛等混纺含量测定（动纤模型）；棉与粘胶、莱赛尔、莫代尔等混纺含量测定（棉粘模型）；棉与亚麻、大麻、苎麻等混纺含量测定。（棉再生纤维模型）。
11、载物台：右手载物台，可以XYZ三轴手动调节使用；电动XYZ平台，XY移动范围≥(70*25)mm
●12、一套18种皮革材质感官鉴别标准样品，包括黄牛皮革、小牛皮革、水牛皮革、绵羊皮革、山羊皮革、猪皮革、马皮革、鹿皮革、麂皮革(山羊仿)、鸵鸟皮革、袋鼠皮革、鳄鱼皮革、蜥蜴皮革、蟒蛇皮革、鳗鱼皮革、珍珠鱼皮革、鲨鱼皮革和海豹皮革。
（四）主要配置：
1、显微镜1套
2、摄像头1台
3、软件1套
4、控制终端：≥27寸，分辨率 ≥（3840*2160）像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥32GB；硬盘：≥512G硬盘；插线板 1个（≥6孔）
5、标尺1个
6、哈氏切片器1个
7、数据输出终端1台
8、18种皮革材质感官鉴别标准样品1套
	1台
	工业

	6 
	透气性测试仪
	（一）主要用途：用于测量各种织物（包括机织物、针织物、无纺布）的透气性；也可用于测量造纸行业的空气滤芯纸、水泥袋纸、非织物、涂层织物、工业滤纸等非纺织物透气性。
（二）依据标准：满足GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》、GB/T 5453-2025《纺织品 织物透气性的测定》、GB/T45040-2024《床上用品 乳胶制品透气性试验方法》检测项目要求。
（三）技术指标：
●1、测试压差：≥（0～300）Pa，测量范围：≥（0.01～11800） mm/s。
2、测试时间：≥（5～10）秒
3、测试方式：手动、自动。
●4、测试精度：测试精准度：≤1%。
5、试样厚度范围：≥（0～50）mm。
6、夹臂距离：（70±5）cm。
7、压缩空气 ：仪器在没有压缩空气的情况下可操作测试，无需外接气源（内置抽气系统）。
8、测试面积：20cm2±0.5%、38 cm2±0.5%、100cm2±0.5%（乳胶制品透气测试头）。
9、预留可连接电脑的数据端口。
10、口径转盘需垂直放置，避免积灰。
●11、配备4套符合JJF（纺织）037-2023《织物透气量仪校准规范》发布实施了的标准孔板。
（四）主要配置：
1、主机1台
2、4套测试标准孔板
3、软件1套
4、控制终端：显示分辨率 ≥2K像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥16GB；硬盘：≥512G硬盘；其他：插线板：插线板 1个（≥6孔）
5、数据输出终端 1台
	1台

	工业

	7 
	▲电感耦合等离子体发射光谱仪
	（一）主要用途：适用于纺织、皮革产品中常量、微量、痕量重金属及部分非金属元素多元素同步定性定量分析；可直接测试高盐汗液提取液、有机皮革消解基体、悬浮试样等复杂样品，无需大量稀释前处理。
（二）依据标准：满足GB/T 30157-2013《纺织品 总铅和总镉含量的测定》、GB/T 17593.2-2007《纺织品重金属的测定 第2部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》检测要求
（三）技术指标：
1 光学分光系统
1.1 中阶梯光栅+交叉色散棱镜全密封恒温光学系统，整机光路氩气持续吹扫驱气；
1.2 波长覆盖iFR全域同步采集167nm~852nm，单次曝光一次性捕获全波段完整光谱，无需分段多次扫描；
1.3 标配eUV深紫外增强分析模块，紫外增强区间覆盖167nm~240nm，大幅提升 Pb、Cd、As、Sb、Hg 等纺织品限控有毒元素紫外灵敏度；
★1.4 200nm 处光学分辨率（FHW）≤0.007nm（7pm）（投标文件中提供数据谱图佐证）；
1.5 全光路恒温密闭防护结构，光学元件内置防尘挡光保护装置。
2 固态检测器系统
2.1 电荷注入式 CID 检测器，像素阵列≥2048×2048，单像素≥12μm×12μm；
2.2 不低于三级帕尔贴半导体制冷，检测器稳定工作温度≤-45℃；
2.3 随机读取成像技术，支持采集过程同步开展方法编辑、数据后处理；
2.4 线性动态范围≥10⁷，高低浓度元素同针同步测定无饱和溢出；
2.5 全域一次性成像采集，无需分段曝光，样品分析通量显著提升
3 射频发生器系统
3.1 固态射频电源，工作频率 27.12MHz，功率覆盖750W~1600W 连续可调，10W 步进精细化调控；
3.2 毫秒级功率实时负载补偿，高盐、高有机质皮革消解液直接进样
3.3 全数字化软件管控功率输出，无机械调压部件，长期运行稳定性高
4 等离子观测与尾焰消除系统
4.1 垂直炬管（径向 + 轴向），软件一键自由切换，径向观测位置 6mm~18mm 连续可调；
4.2 物理隔离低温尾焰区域，有效降低 CN、OH 分子带光谱干扰；
4.3  炬箱全防腐密闭设计
5 多通道高精度气路与进样系统
5.1 等离子气、辅助气、雾化气、辅助吹扫气四路独立 MFC 高精度质量流量计，软件 0.01L/min 精细调节；
等离子气0~20L/min、辅助气0~2.0L/min、雾化气0~1.5L/min、辅助吹扫气0~0.25L/min；
5.2 标配4通道程控蠕动泵，转速覆盖0~125rpm 全电脑可控，带快速进样、废液快排、自动交叉清洗功能；
5.3 免工具快拆式垂直炬管组件，拆装后无需重新光路校准；
5.4 标配耐腐蚀旋流雾化室+高盐适配同心雾化器，兼容 HF 酸前处理样品，雾化压力异常软件弹窗预警
★5.5 废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控（投标文件中提供软件截图佐证）。
●5.6 配置等离子体可视系统，可以实时通过电脑显示器监控等离子体和中心管的状态。
6 整机分析性能
6.1 短期精密度：5ppm多元素混标连续20次测试 RSD≤0.35%；
●6.2 8h 长期稳定性（不加内标、无基线校正）RSD≤1.0%；
6.3 Cd 228.802nm 检出限≤0.01ppb，Pb 220.353nm 检出限≤0.03ppb；
6.4 单样品≥60种元素iFR全域同步采集总耗时≤45s；
6.5 整机杂散光指标：10000mg/L Ca溶液As188.980nm 处杂散光≤1.2mg/L
7 工作站分析软件系统
7.1 整机所有硬件参数软件全自动一体化控制，支持iFR全域、eUV紫外双模式自由切换；
7.2 内置全自动内标校正算法，软件自动匹配最优内标元素，实时校正纺织品基体效应；
7.3 完整分级权限管理、强制开启且不可关闭 / 删除的审计追踪，每条日志包含用户名、精确到秒时间戳、操作内容、原值/新值、修改原因；
7.4 至少具备中英文双语操作界面
7.5 支持分级权限管理、全操作审计追踪、电子签名，可出具合规检测报告；
8 主要配置及必需的附件
8.1全谱直读双向观测主机1套
8.2石英高效旋流雾化室1套
8.3可拆卸双向矩管4根
8.4  2mm中心管1根
8.5可耐3％盐份的同心雾化器1套
8.6智能中/英文工作站软件1套
8.7双向耐HF酸进样系统1套，包含双向炬管1根、雾化器1套、耐HF酸雾化室1套、中心管套和炬管套1套、2mm陶瓷中心管1套
8.8 水溶液进样泵管12根
8.9 水溶液废液泵管12根
8.10 废液传感监控系统1套
8.11 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕
8.12 数据输出终端1台：适配合规报告及实验数据输出。
8.13 冷却循环水系统1套
	1台
	工业

	8 
	氙灯老化试验箱
	（一）主要用途：模拟户外直射阳光、窗玻璃投射阳光或室内照明情况下,材料因光照、高温、高湿而造成的色变、粉化、开裂、雾化、黄变等老化现象。可以测试耐光色牢度以及纺织品的耐候性。是评判纺织品材料性能基本指标的一种老化工具。
（二）依据标准：满足GB/T 8427-2019《色牢度试验纺织品耐人造光色牢度:氙弧》检测要求。
（三）技术指标：
●1、光源：氙弧灯；配备低能耗高效式光源，灯管功率≤1880W，在单倍太阳光辐照下使用寿命≥3000小时。
2、辐照度监控点：配备至少2个独立的监控点420nm辐照度监控探头、340nm辐照度监控探头，各监控探头具备独立的硬件实体，不是系统模拟转换。
3、辐照度控制系统：应能随时监控光能变化并予以补偿，使试验在事先设定的光强（标准规定辐照度）下进行。
★4、辐照度输出范围：≥（0.45～1.70）W/m²/nm(420nm), （0.25～0.8）W/m²/nm (340nm) （投标文件中提供产品说明书佐证）。
5、测试样品架≥30个，样品容量≥150个纺织品测试样。
6、配备420nm、340nm辐照度校准传感器可对仪器内部辐照度定期校准。
7、黑标温度范围：光照循环覆盖40℃～105℃；黑板温度范围：光照循环覆盖35℃～100℃。
8、湿度控制范围：覆盖20％～95％。
9、箱体温度范围: 光照循环覆盖35℃～65℃，黑暗循环覆盖25℃～45℃。
10、处理器控制系统：可设定、控制、显示测试数据如空气温度、黑标温度、黑板温度、相对湿度、辐射度等数据，可预先设定和自动操作标准测试方法，也可使用操作者设置的程序。
11、实验数据可以通过数据线在线输出到外用电脑上，通过编辑软件供使用者分析留档，也可通过USB可快速进行导出，机器本身可储存≥2年的运行数据。
●12、滤光片： 配备红外辐射( IR )能稳定衰减滤光的内外筒（ 适用于GB/T 8427、GB/T 8430、GB/T14576 等）、Daylight-Q模拟户外紫外光内外套筒（适用于GB/T16422.2等）。
13、操作简便，微处理器编程，内置以太网数据输送连接，自诊断报警和维护提醒。运行完全自动化，能够全天24小时，每周7天连续运行，日常维护少。
14、耐光色牢度试验机配备智能人机交互界面，配备两块智能触摸式操作显示屏，可连接420nm、340nm辐照度校准探头对仪器定期进行校准。设备可支持中文语言的显示控制界面。
15、仪器具备喷淋功能，可模拟日晒雨淋耦合老化。
（四）主要配置：
1、主机	 1台
2、氙灯灯管（可用3000小时/支）1支
3、420nm辐照度监控探头	1个
4、340nm辐照度监控探头	1个
5、IBP黑标温度计 1块
6、温湿度传感器	1块
7、旋转样品架套件 1套
8、IR红外滤光套筒：包含14片红外内滤光片和1套外滤光筒 
9、Daylight-Q模拟户外紫外光内外套筒 1套
10、420nm辐照度智能校准传感器	1个
11、340nm辐照度智能校准传感器	1个
12、GB/T8430 专用蓝羊毛样品架1个
13、1/3 、2/3 样品短金属压板	1套
14、1/2 样品短金属压板	1套
15、可清洗空气过滤网(2片/组)	1套
16、超纯水机（含水循环系统）	1台
17、手持校准显示器 1个	
18、耗材包（IR红外滤光片6片、氙灯灯管3支）
	1台
	工业

	9 
	条干均匀度测试仪
	（一）主要用途：测定纱线的条干不匀率（CV 值）、平均差系数（U 值）、粗节、细节、棉结 / 毛羽/直径等关键指标。
（二）依据标准：满足GB/T 3292.1-2018《纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 1 部分：电容法》、GB/T 3292.2-2009《纺织品 纱线条干不匀试验方法 第 2 部分：光电法》检测要求
（三）技术指标：
1、条干均匀度测试分析仪、它用以测试纱线的条干线密度不匀、直径大小及变化、表面毛羽丰富程度等该仪器适用于棉、毛、丝、麻、化纤、短纤维纯纺和混纺纱线，同时可以测试导电纱和竹节纱。
●2、全自动测量，自动引纱、自动换槽、罗拉自动往复。
3、实时测量CVm%、Um%、DR%、H、SH、各档疵点值。
4、纱条牵引系统采用高速双主动机构，最高测试速度≥800m/min。
5、设备可输出条干和毛羽的不匀曲线图、波谱图、变异-长度曲线、线密度频率分布图、偏移率-门限图。
6、波谱图采用≥170个频道。
7、配有专家分析系统，智能波谱分析，对各道工序进行自动诊断和分析。
●8、具有竹节纱测试功能，能够测试竹节相应指标：CVm%、竹节长度、竹节长度max、竹节长度min、 Um%、 竹节间距、竹节间距max、竹节间距min、H、倍数、 倍数max、 倍数min、竹节密度、左边增量、右边增量、竹节长度(%)、竹节号数、基纱号数、CVD%。
●9、具有偏移率 (DR%) 值及散点图、DR曲线、相对偏移系数△DR(Lc), 反映纱线条干随机不匀的结构特征，为预估纱线织造后的布面外观质量提供了新的分析和评价方法。帮助判断条干是否符合正态分布。
10、支持MES系统，可以进行联网，并将数据送入指定服务器。
11、测试时间：以10s为单位，在10s～20min之间任意设定。
12、牵引速度可设置：4m/min、8m/min、25m/min、50m/min、100m/min、200m/min、400m/min、800m/min
13、整机指标：批次测试次数：≤20统计指标：mean、max、min、cvb、Q95输入电源：电压AC220V±10%频率50Hz/60Hz功耗≤350W。
14、电容式测试指标
a、电容式测量槽：4个
b、测试范围：覆盖1tex～12ktex
c、变异系数：CVm%、Um%
15、结果处理部分：
A)疵点值：细节-30%、-40%、-50%、-60%
粗节+35%、+50%、+70%、+100%
棉结+140%、+200%、+280%、+400%
B)线密度频率分布图：给出-100%～+100%范围及超出+100%两幅图偏移率
C)DR值-门限图：给出参考长度为1cm、10cm、20cm、50cm、1m,门限从0～50%的正负偏移率曲线。
（四）主要配置：
1、主机     1套
2、纱架     1套
3、工作台   1套
	1台
	工业

	10 
	单纱强力机
	（一）主要用途：可用于合成纤维单丝、氨纶、锦纶、涤纶长丝、合股复丝和变形丝的断裂强力和断裂伸长的测试。
（二）依据标准：满足GB/T14344-2008《化学纤维 长丝拉伸性能试验方法》检测要求。
（三）技术指标：
1、夹距数字设定，自动定位
2、屏显测试曲线，打印比例1～1/50任意设定
3、可保存≥6组不同测试参数，可直接查询数据和曲线
4、支持联机通讯，支持定速拉伸和定时拉伸
5、采样频率：≥1000Hz
6.、工作模式：等速伸长（CRE）原理，微机控制、液晶中文显示、报表打印
●7、测力范围: 测力范围0N-500N
8、测试精度：≤0.2%F·S
●9、拉伸速度：≥(10～1000)mm/min
10、有效动程：≥（0～800）mm
11、夹持距离：≥(50～500)mm，数字设定，气动夹持
13、外型尺寸：(520×400×1600)mm±10％
（四）主要配置：
1、主机1台
2、静音气泵1台
3、数据输出终端 1台
4、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，像素≥1920*1080
5、气动化纤长丝强力夹持器1副
6、脚踏开关1副
7、测试软件1份
8、串口连接线1根
9、保险管2A：2个
	1台
	工业

	11 
	单纱强力仪
	（一）主要用途：用于测定单根纱线的断裂强力、断裂伸长率、断裂强度、断裂功等关键力学性能。
（二）依据标准：满足GB/T 3916-2013《纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE法）》检测要求
（三）技术指标：
1、采用气动夹持测试技术的高效单纱强力测试仪器，用来测试纱线断裂强力、断裂伸长率、断裂强度等指标。
2、具有数据分析功能，能够统计分析出指定时间段内指定品种的质量变化情况，并画出质量变化趋势图。
●3、具有分组测试功能，具有手动测试功能。
4、测试原理：等速伸长（CRE）。
5、试样长度：500mm±1mm测力范围：覆盖0～5000cN，灵敏度＜1.5cN
6、伸长范围：0～250mm， 误差＜±1mm
7、拉伸速度范围：覆盖50mm/min～5000mm/min
8、预张力范围：覆盖2cN～150cN
9、间隔取样范围：覆盖0～100m
10、测试容量：1～100次/管，1～40管/组，总次数≤2000次。
11、输出指标：断裂强力、断裂伸长率、断裂时间、断裂功、断裂强度、强力CV值、伸长CV值、强力和伸长最大、最小值，极小五次均值，95%置信区间，样条图，散点图，直方图以及断裂强力修正值等
（四）主要配置：
1、主机     1台
2、纱架     1套
	1台
	工业

	12 
	电子万能材料试验机
	（一）主要用途：用于各种纺织品、皮革、鞋类的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试。
（二）依据标准：符合GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能 第一部分 条样法》，FZ/T 70006-2022《针织物拉伸弹性回复率试验方法》检测要求。
（三）技术指标：
★1、测力范围：覆盖0～5000N （投标文件中提供产品说明书佐证）。
●2、配备低温漂S型测力传感器，测试精度：≤0.2%F·S
3、夹持方式：手动夹持、气动夹持
4、拉伸速度: ≥(0.01～1000)mm/min
5、伸长分辨率：±0.01mm
6、仪器行程：覆盖0～1050mm（横梁）
●7、龙门宽度：≥400mm
8、采样频率≥2000次/秒
9、模块化设计，支持联机通讯，可双向控制
10、仪器采用精度等级C5级以上滚珠丝杆
11、配有独立彩色触摸屏控制器≥7寸，移动方便或安装在机架上，任何合适位置，显示机台工作状态，和提供试验控制过程中的所需的定位、点动、移动行车等运行控制。
（四）主要配置：
1、主机1台	
2、电源线1条
3、5000N、500N、100N传感器各1个
4、气动万能强力夹持器1副
5、手动强力夹持器1副
6、气动顶破夹持器1副
7、剥离夹持器1副
8、手动弹性回复夹持器1副
9、气动化纤长丝夹持器1副
10、气动单纱夹持器1副
11、环形试样夹持器1副（Φ13mm）
12、线绳夹持器4副（含4种类型夹持器）
13、鞋跟结合力夹具ⅠⅡⅢ型（GB/T11413-2015），鞋类帮底粘合强度夹具（QB/T2886-2007、GB/T 21396-2022），鞋带扯断力（ QB/T2675-2013），皮革撕裂力夹具（QB/T 2711-2005），皮革针孔撕裂强度（GB/T 17928-2023）、拉链全套夹具（QB/T 2171-2014）
14、测试软件1份
15、USB连接线1根	
16、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，像素≥1920*1080  
19、数据输出终端 1台
20、静音气泵1台
22、脚踏开关1副	
22、保险管10A,1A各1个
	1台
	工业
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	1 
	气相色谱仪
	（一）主要用途：纺织品杀虫剂等项目检测
（二）依据标准：满足GB/T 18412.3-2006《纺织品 农药残留量的测定 第3部分：有机磷农药》、GB/T 18412.2-2006《纺织品  农药残留量的测定  第2部分：有机氯农药》 检测要求
（三）技术指标：
1 柱箱
1.1	温度范围：室温以上5℃~450℃，温度设置分辨率：±0.1°C  
1.2	最大升温速度≥120 ℃/min（220V 电源）
1.3	温度稳定性；当环境温度变化1℃时，±0.01℃
1.4	程序升温：至少19阶20平台，可程序降温，冷却速度：450℃降至 50℃≤4min（室温 22℃）
★1.5 可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪（投标文件中提供智能手机浏览器IP直连的截图佐证）
1.6 现有检测器端口可转接配套的SCD和NCD检测器
2 毛细柱分流/无分流进样口（高精度电子压力/流量控制模块 控制）
2.1	可编程设定压力、流速、分流比
2.2	快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝
2.3	最高使用温度≥400℃
2.4	压力设定范围：0-100psi, 控制精度±0.001psi
2.5 总流量：≥（0~500mL/min（N₂）），0~1250mL/min（H₂/He）；
2.6 惰性流路，适配微量样品分析
3 液体进样器
3.1	进样位数≥150位（2mL），不包含废液瓶，洗针瓶
3.2	进样体积：≥（0.01 μL-50.0 μL），精度≤1% RSD
3.3	交叉污染：≤0.001%，
3.4 重复进样精度：≤0.3% RSD（1μL 进样）
3.5预留加热器（进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：覆盖35℃-80℃）、混合器（4000转/min）和条形码识别器可升级端口
3.6 可与顶空联动
4 火焰光度检测器（FPD）
4.1 MDL：≤45 fg P/s，≤2.5 pg S/s， 采用甲基对硫磷
4.2 动态范围：≥103 (S)，采用甲基对硫磷时104 (P)
4.3 数据采集速率：最高≥500 Hz
4.4 最高操作温度≥400℃
4.5 配置磷滤光片与硫滤光片
5 电子捕获检测器（ECD）
5.1 最低检测限（林丹）：≤ 4.0 fg/mL
5.2 线性动态范围：≥5×104（林丹）
5.3 采集速率：≥480Hz
5.4 最高操作温度：≥390℃
5.5 尾吹气：N₂，≥（0～100）mL/min
6 氢火焰离子化检测器（FID）
6.1 最低检测限：≤1.2pg C/s。
6.2 最高温度≥450℃
6.3 线性动态范围：≥107。
6.4 数据最高采集速率：≥1000Hz
●6.5 具有灭火自动检测和自动重新点火功能
7 顶空进样器
7.1 进样方式：采用阀和定量管进样
●7.2 样品位数：≥120个样品位，加热位数：≥12个加热位，并可进行样品重叠加热
7.3 色谱峰面积重复性：≤1% RSD
7.4 样品瓶：10mL, 20mL, 22mL顶空瓶（所有规格样品瓶都无需另加适配器和转换座）
7.5 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳的样品瓶数量≥12个，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间
7.6 具备多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行≥100次顶空提取
7.7 具备多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取，用一台GC 开始分析以得到最高敏度
7.8 加热炉温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度±0.1℃
7.9 阀和定量样品管温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度±0.1℃
7.10 传输管线温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度±0.1℃
7.11 具有大气压和环境温度补偿功能
★7.12 顶空具备独立的全电子气路控制系统，压力设定点可以调节的增量为0.001psi（投标文件中提供软件设置界面截图佐证）
7.13 顶空瓶压和气相色谱柱头压可以独立控制
7.14 化学惰性流路，进样针和定量环采用去活不锈钢，并且在每次分析间隔可以自动吹扫样品和放空管线
7.15 可通过联用的气相色谱仪的色谱软件进行顶空控制和参数设置，并可以通过气相色谱仪的触摸屏进行操作控制
7.16可由气相色谱仪主机直接联动控制
8 软件系统
8.1 可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。
8.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
8.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能。
8.4. 远程控制、自动备份、审计追踪；
8.5. 可输出合规报告
9 氢气发生器
9.1 气体纯度：≥99.999%；
9.2 流量：覆盖0～300 mL/min，可调；
9.3  输出压力：覆盖0～0.4 MPa，稳定 ±0.01 MPa；
9.4 电解方式：质子交换膜，无碱液；
9.5 具备自动防过压、防泄漏保护功能
10 无油空气压缩机
10.1 无油无水，颗粒≤0.01μm；
10.2  流量：覆盖0～5 L/min 可调；
10.3 输出压力：覆盖0～0.5 MPa，稳定 ±0.02 MPa；
10.4  噪音：≤50 dB；
10.5 自动启停、干燥过滤一体化
11 主要配置：
11.1 气相色谱仪主机一台，包含：2个分流不分流进样口，1个FPD检测器，1个ECD检测器，1个FID检测器
11.2 150位液体自动进样器1台
11.3 120位顶空进样器1台
11.4 工作站软件1套
11.5 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率屏幕
11.6 数据输出终端1台：适配报告及实验数据输出。
11.7 氢气、空气发生器1台
12 备品备件：
12.1 安装工具包1套
12.2 氮气捕集阱5套
12.3 石墨垫圈10包（短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包）
12.4 垫圈螺帽2个
12.5 衬管10包（超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5根/包）
12.6 进样隔垫5包（不粘连 BTO 进样隔垫，11 mm，50个/包）
12.7 O形圈5包（不粘连衬管 O 形圈，10个/包）
12.8 10微升进样针10根
12.9 色谱柱5根：
（5% 苯基柱（30m×0.25mm×0.25μm）：2 根
14% 氰丙基柱（30m×0.25mm×0.25μm）：1 根
50% 苯基柱（30m×0.25mm×0.25μm）：1 根
100% 二甲基柱（30m×0.25mm×0.25μm）：1 根）
12.10 2 mL进样瓶500个
12.11 20 mL顶空瓶200个
12.12 FID 喷嘴、收集极 各2套
12.13 ECD 尾吹过滤器 5个
12.14 FPD 火焰喷嘴、滤光片 各2套
12.15 氢气发生器电解膜、干燥剂 各2套
12.16 空气压缩机过滤器、干燥管 各2套
13.免费质保期为自验收合格之日起1年
	1台
	工业

	2 
	气相色谱质谱联用仪
	（一）主要用途：纺织及皮革等轻工产品禁用偶氮染料、邻苯二甲酸酯、全氟化合物、短链氯化石蜡、有机挥发物等检测
（二）依据标准：满足GB/T 17592-2024《纺织品 禁用偶氮染料的测定》、GB/T 32440.1-2023《鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分：溶剂萃取法》、GB/T 31126.2-2024《纺织品 全氟及多氟化合物的测定 第2部分 气相色谱-质谱法》、GB/T 38405-2019《皮革和毛皮 化学试验 化短链氯化石蜡的测定》、GB/T 24281-2009《纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱-质谱法》检测要求
（三）技术指标：
1 柱箱
1.1 温度范围：室温以上4℃~450℃
1.2 温度设定精度：≤0.1℃
1.3 升温速度：≥120℃/min
1.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，≤0.01℃
1.5 程序升温：至少20阶21平台
1.6 最大运行时间：≥999.99分钟
1.7 降温速率：从450℃降至50℃≤250秒(22℃室温下)
1.8 保留时间重现性: ≤0.008% 或＜0.0008min
1.9 峰面积重现性: ≤0.5% RSD
●1.10 可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪
2 毛细柱分流/无分流进样口
2.1 最高使用温度：≥400℃
2.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比
2.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度≥0.001Psi
2.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He
2.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统,无需工具能够在 30秒内更换进样口衬管
●2.6 分流比：≥12450
2.7流路材质惰性化，适配微量样品分析
3 液体进样器
3.1	进样位数≥150位（2mL），不包含废液瓶，洗针瓶
3.2	进样体积：0.01μL-50.0μL，精度≤1% RSD
3.3	交叉污染：≤0.001%，
3.4 重复进样精度：≤0.3% RSD（1μL进样）
3.5预留加热器（进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：35-80℃）、混合器（4000转/min）和条形码识别器可升级端口
3.6 可与顶空联动
4 质谱检测器
4.1.质量数范围：≥（10-1000）m/z
4.2.离子源类型：包含EI源和CI源
★4.3.CI源正负模式可以在软件进行切换，无需进行手动切换。配备CI源时，离子源具备使用氢气进行自动清洁的功能（投标文件中提供软件功能截图，佐证具备正负模式切换和离子源自动清洁功能）
★4.4.仪器检测限指标及灵敏度：EI源:氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。PCI MRM 信噪比：1 µL 5 pg/µL 苯甲酮 (BZP) 对 m/z 183 → 105 (CH4 ) MS/MS 离子对的信噪比≥ 2500:1 (RMS)（投标文件中提供试验数据谱图，佐证信噪比≥ 2500:1） 
4.5.分辨率：≥0.4amu～4amu分辨可调。
4.6.碰撞池以氮气为碰撞气
●4.7.具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调
4.8.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms
4.9.无损双灯丝设计，灯丝电流：0-280uA
●4.10.最大离子化能量：≥280eV
4.11.离子源:配置EI源，EI源独立控温，最高温度可到≥340℃
★4.12.四极杆质量分析器：能独立加热，最高≥190℃（投标文件中提供产品说明书佐证）。
4.13.扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描(Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM），质谱工作站同时具有以上扫描功能
5 热脱附进样器
●5.1 主机自带≥100位自动进样器，全自动化操作。在同一个序列中可以编辑痕量级（ppt）浓度样品和高浓度 (ppm/%)样品，可以同时分析多种挥发和半挥发性化合物，并可以与GC/GCMS完全兼容连接。
5.2 气路控制：直接采用气相最精确的电子气路控制（EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，完全匹配原有色谱条件。保证整个TD-GC(/MS)分析系统的气路均为EPC控制。
5.3 具备样品备份的功能：可用于对关键样品进行定量再收集备份。既可实现样品定量收集、再分析。单管和多管都有回收功能。
5.4 采用电子控温技术：无需液氮制冷，加热速率≥100℃/S。
5.5 系统兼容性：热脱附仪的安装不会影响气相色谱原有的附件如质谱的使用。
5.6 脱附前的检查和控制：检漏，每一支样品管都会被加压，进行环境温度下无载气流量下的严格检漏。不能通过检漏的样品管不会被脱附，但会保存下来由操作者进一步处理，同时，为了清洁样品管，所有流出物均放空，不经过冷阱和样品流路中的其他重要部件。
5.7 加热的阀门：使用惰性阀门，阀门加热均匀，隔开气相色谱（或其他分析系统）和热脱附仪。冷阱的反吹脱附无需任何制冷剂，可测宽沸点范围内的样品。
5.8 应用范围宽：一套系统可同时分析VOC和热不稳定化合物，无需更换阀门等硬件。
5.9 主机的样品残留≤0.1%
5.10 样品交叠进样模式：前一个样品分析时，可作后一样品的检漏，干吹扫以及预吹扫。
5.11 系统带有一个气相色谱接口线，能将准备输出和开始输入的指令发送给气相色谱（/质谱）或数据系统。当冷阱脱附时，这根电缆支持整个系统的自动启动，并自动检查分析器和数据系统的准备状态。除非收到气相色谱或质谱系统准备好的信号，否则不会开始冷阱脱附并分析。
5.12 仪器全流路短、加热均匀、气路惰性。
5.13 全自动化，无人值守操作，可以实现样品重收集功能。
5.14 电制冷的石英冷阱，无需液体制冷剂。电子制冷装置可将阱冷却至-30℃
5.15 冷阱升温速率：1-100℃/sec可选；
5.16 初级(管) 脱附柱温箱，温度范围：覆盖35℃-425℃，可设增量为1℃
5.17 脱附时间：1-999.9min，可设增量为0.1min。
5.18 石英冷阱吸附剂填充部分长度为≤60mm，可填充一种至四种吸附剂。
5.19 样品流路:
阀门温度范围覆盖50℃-210 ℃，增量为1 ℃
传输线温度范围覆盖50℃-250 ℃，增量为1 ℃
材料完全惰性，由PTFE，石英，惰性涂层不锈钢管和无涂敷熔融石英管组成流路。
5.20密封盖：样品管末端的密封帽有惰性涂层，防止不稳定成分的变化。
6 顶空进样器
6.1 进样方式：采用阀和定量管进样
●6.2 样品位数：≥120个样品位，加热位数：≥12个加热位，并可进行样品重叠加热
6.3 色谱峰面积重复性：≤1% RSD
6.4 样品瓶：10mL, 20mL, 22mL顶空瓶（所有规格样品瓶都无需另加适配器和转换座）
6.5 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以容纳的样品瓶数量≥12个，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间
6.6 具备多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取
6.7 具备多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行≥100 次顶空提取，紧接着用一台GC 开始分析以得到最高敏度
6.8 加热炉温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度±0.1℃
6.9阀和定量样品管温度：关闭，室温上5℃到300℃，控温精度±0.1℃ 
6.10传输管线温度：关闭，室温上℃到300℃，控温精度±0.1℃ 
6.11 具有大气压和环境温度补偿功能
6.12 顶空具备独立的全电子气路控制系统，压力设定点可以调节的增量为0.001psi
6.13 顶空瓶压和气相色谱柱头压可以独立控制
6.14 化学惰性流路，进样针和定量环采用去活不锈钢，并且在每次分析间隔可以自动吹扫样品和放空管线
6.15可通过联用的气相色谱仪的色谱软件进行顶空控制和参数设置，并可以通过气相色谱仪的触摸屏进行操作控制
6.16可由气相色谱仪主机直接联动控制
7 软件系统
7.1 软件：具备仪器控制、数据采集、定性定量分析功能。
7.2 可控制三重四极杆气质联用仪设备所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
7.3 软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能。
7.4. 远程控制、自动备份、审计追踪；
7.5.通用谱库:最新NIST谱库和化学结构式库
7.6.可输出合规报告
8 主要配置：
8.1 气相色谱仪主机一台，包含2个分流不分流进样口
8.2 150位液体自动进样器一台
8.3 串联质谱仪主机一台，包含EI源
8.4 工作站软件一套
8.5 控制终端：配置频率≥4.0GHz处理器，≥32G内存，≥1T硬盘（固态+机械组合），≥23英寸，2k分辨率
8.6 数据输出终端1台：适配 GLP 合规报告及实验数据输出。
8.7 UPS一台（≥15 kVA，满载备用≥60分钟）
9 备品备件：
9.1 安装工具包一套
9.2 氦气捕集阱5个
9.3 氮气捕集阱5个
9.4 不分流衬管50根
9.5 进样隔垫200个
9.6 衬管O形圈50个
9.7 用于0.25mm色谱柱的密封垫圈20个
9.8 手拧式螺母一个
9.9 离子源灯丝10个
9.10 2mL进样瓶500个
9.11 10微升进样针10根
9.12 色谱柱6根：
5% 苯基 - 95% 二甲基聚硅氧烷（亚芳基改性，低流失 MS 专用）柱：30 m×0.25 mm×0.25μm，1 根；
50% 苯基 - 50% 二甲基聚硅氧烷（低流失 MS 专用）柱：30 m×0.25 mm×0.25μm，1根；
6% 氰丙基苯基 - 94% 二甲基聚硅氧烷柱：30 m ×0.2 mm×1.4μm，1根；
多环芳烃专用高选择性柱：30 m×0.25mm×0.25 μm，1根；
100% 二甲基聚硅氧烷超低流失柱：30 m×0.25 mm×0.25μm，1根；
聚乙二醇（PEG）低流失柱：30 m×0.25 mm×0.25 μm，1 根；
10 免费质保期为自验收合格之日起1年
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	原子荧光光谱仪
	（一）主要用途：纺织品砷汞元素检测，具有高灵敏、低成本、抗干扰的优势，是纺织品痕量重金属检测的重要技术。
（二）依据标准：满足GB/T 17593.4-2006《纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞原子荧光分光光度法 》检测要求
（三）技术指标：
1、检出限(D.L.)：砷、汞≤0.01µg/L；汞(冷原子)＜0.001µg/L。
精密度（RSD）：≤0.7％；漂移：≤1.5%/30min；噪声：≤1.5%；
道间干扰：≤±1.5%。
2、 Hg长期稳定性：≤5.0%/4h（浓度为0.5ppb时） 
★3、主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，支持三种进样模式：①双注射泵模式；②注射泵+蠕动泵联用模式；③单蠕动泵模式。三种模式可任意切换，满足不同应用需求。（投标文件中提供产品技术说明书或三种模式切换设定的软件界面截图）
4、采用一体式蠕动泵进样并实时主动排废，六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：覆盖0r/min-200r/min，连续可调，同步完成补载流操作。
5、 ≥150位极坐标式自动进样器，碳纤骨架PTFE取样针。针对不同需求的样品，可以设置选择普通模式与高精度进样模式。
6、光学系统：采用平面扇形光路设计，元素灯与检测器处于同一水平面内，各通道元素灯与检测器均为45°，夹角一致，保证道间一致性。
7、内置式氩氢火焰观察窗，可直接对火焰状态实时进行观察。 
8、光源：智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。
9、空心阴极灯电源电路设计，支持双通道瞬时汞灯自动启辉，汞元素测量无需特定通道限制，灯电流实时监控并在软件监控界面中显示，直观了解元素灯工作状态。
10、具备双通道元素灯漂移校正系统。
11、元素灯便捷更换，无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的更换。
●12、氢化物反应系统：屏蔽式低温点火石英炉原子化器，减小荧光淬灭；可针对不同元素测量进行原子化器高度适应性调节，以达到元素最佳分析条件。
13、采用电压可调智能供电点火系统，维持连续点火状态。
14、具备两种原子化方式，火焰法与冷原子法可根据所测样品情况软件中勾选。 
15、智能存样环和反应快加热控温系统，控温范围≥（40～70）℃。
16、二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排；内置电子冷凝除水功能，无需外接设备，控温范围覆盖（5～20）℃。
★17、可实现全管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性（投标文件中提供产品技术说明书或全管路吹扫功能软件截图）。
●18、气路系统：实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象。
19、电路设计：快速多通道采样电路设计，采样频率≥500Hz；
20、数据处理系统：可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，具备用户权限管理，审计追踪功能。  
21、具备自动清洗、吹扫和系统维护功能。
22、采用数据库存储方式，文件定期自动备份。
23、具备漂移软校准功能、QCP 质控功能，支持多标曲自动检测。
24、专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，安全定时唤醒，可按设定执行预热功能和序列运行，全面提高仪器利用率，提升检测效率。
●25、支持无线、有线通讯方式，能够与LIMS系统对接数据；具备移动端APP信息查看功能。不接受采用转接线进行接口转换的方式。
26、扩展功能：具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口。
（四）主要配置：
1、双道原子荧光光度计     1台
2、空心阴极灯砷、汞       各2只
3、空心阴极灯硒、锑、铋   各1只
4、极坐标自动进样器       1台
5、配套工作软件           1套
6、标准附件包             1套
7、控制系统               1台
8、输出终端               1台
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	全自动影像仪1
	（一）主要用途：用于动物纤维、化学纤维、棉麻等纤维的直径测量，可得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数、含粗率，通过对混纺产品中单根纤维的形态分析和直径测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量、纱线混纺含量和织物混纺含量。
（二）依据标准：满足GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》、GB/T 16988-2013《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》、FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》检测要求。
（三）技术指标：
●1、带免脱色附件，实现深色纤维免化学脱色直接观测。
2、手动或自动标定标尺。
3、数字化纤维样片：永久保存的试验切片，能被多人次反复测量，其结果以图文形式呈现。
●4、提供纤维样品图库，纤维种类≥50种。
5、物镜：10X；20X；40X。
6、摄像头分辨率 ≥（3840*2160）像素。
7、可用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维。
8、支持FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》中的横截面自动测试方法。
（四）主要配置：
1、显微镜主机1台
2、软件1套
3、控制终端：≥27寸，分辨率 ≥（3840*2160）像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥32GB；硬盘：≥512G硬盘；插线板 1个（≥6孔）
4、标尺 1个
5、哈氏切片器 1个
6、数据输出终端 1台
	1台
	工业

	5 
	▲全自动影像仪2
	（一）主要用途：通过对毛绒混纺、棉再生混纺和棉麻混纺中单根纤维的形态分析和直径测量，辅助判断纤维种类，得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数及纤维含量。
（二）依据标准：满足GB/T 10685-2007《羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法》、GB/T 16988-2013《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》、FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》、GB/T 45519-2025《纺织品 纤维定量分析 显微镜智能识别法》检测要求。
（三）技术指标：
★1、带免脱色附件，实现深色纤维免化学脱色直接观测（投标文件中提供纤维脱色前后的比对图片）。
2、手动或自动标定标尺。
★3、在自动测量同时，保存数字化纤维电子样片。样片以图文形式呈现（投标文件中提供存储的电子样片截图）。
4、提供纤维样品图库，纤维种类≥50种。
5、物镜：10X；20X；40X。
6、摄像头分辨率 ≥（3840*2160）像素。
7、可用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维。
8、支持FZ/T 01101-2008《纺织品纤维含量的测定物理法》中的横截面自动测试方法。
9、支持传统纤维细度仪手动测量模式；
●10、适用于绵羊毛与山羊绒、兔毛、马海毛、驼绒、牦牛绒、羊驼毛等混纺含量测定（动纤模型）；棉与粘胶、莱赛尔、莫代尔等混纺含量测定（棉粘模型）；棉与亚麻、大麻、苎麻等混纺含量测定。（棉再生纤维模型）。
11、载物台：右手载物台，可以XYZ三轴手动调节使用；电动XYZ平台，XY移动范围≥(70*25)mm
●12、一套18种皮革材质感官鉴别标准样品，包括黄牛皮革、小牛皮革、水牛皮革、绵羊皮革、山羊皮革、猪皮革、马皮革、鹿皮革、麂皮革(山羊仿)、鸵鸟皮革、袋鼠皮革、鳄鱼皮革、蜥蜴皮革、蟒蛇皮革、鳗鱼皮革、珍珠鱼皮革、鲨鱼皮革和海豹皮革。
（四）主要配置：
1、显微镜1套
2、摄像头1台
3、软件1套
4、控制终端：≥27寸，分辨率 ≥（3840*2160）像素；CPU：频率≥4.0GHz处理器；内存：≥32GB；硬盘：≥512G硬盘；插线板 1个（≥6孔）
5、标尺1个
6、哈氏切片器1个
7、数据输出终端1台
8、18种皮革材质感官鉴别标准样品 1套
	1台
	工业

	6 
	步入式高低温湿热试验箱
	（一）主要用途：用于出汗暖体假人测试系统测试时高低温恒定和渐变、湿热试验等环境模拟。
（二）依据标准：满足GB/T 18398-2001《服装热阻测试方法 暖体假人法》,GB/T 39605-2020《服装湿阻测试方法 出汗暖体假人法》,GB/T 43573-2023《服装散热性能的测定方法 出汗暖体假人法》检测项目要求。
（三）技术指标：
★1、温度范围:覆盖-20℃～+50℃（投标文件中提供产品说明书佐证）
●2、升温速率:≥(2.0～3.0) ℃/min（空载，非线性）
●3、降温速率:≥(0.7～1.0) ℃/min（空载，非线性）
4、封闭试验温度波动度:≤±0.5℃（空载）
5、封闭试验温度均匀度:≤2.0℃ （空载）
6、封闭试验温度偏差:≤±2.0℃（空载）
7、湿度范围: 覆盖15%～95%
8、封闭试验湿度偏差±3%
9、工作室尺寸:≥D4000×W4000×H2600mm（深×宽×高）
（四）主要配置：
1、主机1台
	1台
	工业

	7 
	电子万能材料试验机
	（一）主要用途：用于各种纺织品的水平-拉伸、力学性能测试及拉链拉合轻滑度测试。
（二）依据标准：满足QB/T2171-2014《金属拉链》检测项目要求。
（三）技术指标：
★1、拉伸速度：覆盖10mm/min～1300mm/min可调，水平拉伸方向；速度偏差±50mm/min（在1250mm/min时）（投标文件中提供产品说明书佐证拉伸速度和速度偏差，同时提供设备实拍图片）。
●2、测力范围：（0～500）N，分辨率±0.01N；
3、负荷精度：≤±0.1%F·S；
4、测力精度：在传感器量程2%～100%范围内为标定点的±1%；
5、伸长分辨率：±0.1mm；
6、伸长范围：覆盖0mm～500mm；
（四）主要配置：
1、主机  1台	
2、配套夹具：（1）手动拉伸夹具1副，（2）手动拉链轻滑度夹具1副
3、配内置输出设备，联机软件（U盘封装） 1套
4、传感器配置：500N  1副
	1台
	工业

	8 
	电子万能材料试验机
	（一）主要用途：主要用于测试棉织物、弹性织物和手套等产品的钢球冲破强力或扩张度的测试。
（二）依据标准：符合GB/T19976-2005《纺织品 顶破强力的测定 钢球法》检测项目要求。
（三）技术指标：
1、等速伸长（CRE）原理，微机控制，支持联接通讯；
●2、强力测试范围：覆盖（0～5000）N；
3、测力精度: ≤±0.2%F·S；
4、钢球下降速度：(0.01～1000)mm/min数字调速，速度偏差±10 mm/min（在300mm/min处）；
5、钢球最大下降动程：300mm；
6、夹具直径φ45mm±0.5mm；
★7、冲破弹子直径：φ38mm±0.02mm、φ25mm±0.02mm两种（投标文件中提供产品说明书佐证冲破弹子直径，同时提供设备实拍图片）；
8、夹持方式：气动；
（四）主要配置：
1、主机1台
2、5000N 传感器一副             
3、数据输出终端 1台
4、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，像素≥1920*1080  
5、静音气泵1台
6、气动顶破强力夹持器一副
7、电源线1条
8、弹子头：φ38mm、φ25mm各一个
9、测试软件1份
10、串口联接线1条
11、保险管（5A）2个
12、气管1条
	1台
	工业

	9 
	电子万能材料试验机
	（一）主要用途：用于土工合成材料拉伸、顶破、剪切、剥离、压缩、弯曲、撕裂、弹性、接缝等强力性能试验。
（二）依据标准：满足GB/T 16989-2013《土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法》、GB/T 14800-2010《土工合成材料　静态顶破试验（CBR法）》检测项目要求。
（三）技术指标：
1、用于高载荷测试范围的双立柱落地式系列，坚固的重型机架，满足高载荷的应用要求；
●2、容量最高50kN±0.01kN；
3、工作模式：微机控制、伺服驱动、支持主机和电脑双控制；
4、配置夹具：土工布气动拉伸撕破夹具一副；土工布CBR顶破夹具一副。
4、采样频率：≥2000次/秒；
5、测力精度：≤±0.2%F•S；
6、拉伸速度：≥(0.01～300)mm/min，可调；
7、有效动程：≥（0～1000）mm；
8、伸长分辨率：±0.001mm；
9、半径的圆弧；夹持环内径应为(150±0.5)mm
10、可选夹持方式：手动及气动、液动；
11、夹持距离调节精度：±0.5mm；
（四）主要配置：
1、主机1台
2、50000 N传感器1副
3、数据输出终端 1台
4、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，像素≥1920*1080  
5、手动夹持器1副
6、气动夹持器1副
7、串口连接线1根
8、测试软件1份
9、静音气泵1台
	1台
	工业

	10 
	蠕变试验机
	（一）主要用途：用于交通、水利、隧道、建筑工程等行业中土工合成材料，包括土工织物、复合土工织物、土工格栅、土工膜及有关产品的拉伸蠕变和蠕变断裂性能测试。
（二）依据标准：满足GB/T17637-1998《土工布及其有关产品拉伸蠕变和拉伸蠕变断裂性能的测定》检测项目要求。
（三）技术指标：
1、拉伸蠕变的长度的精度：±0.1mm
●2、蠕变施加载荷范围：(0～18)kN
3、单次拉伸蠕变量：≥250mm
●4.、曲线间隔点记录：(0～1)h间隔1s；(1～24)h间隔1min；(24h～42d)间隔1h
5、记时精度：1s
6、最大试验宽度：(50～200)mm
7、工位个数：2个
8、拉伸距离：≤550mm
9、初始隔距：≥(240～500)mm
10、电源：AC380V±10％，50Hz±10％，≥1.5kW
11、外形尺寸：(1200×610×2120)mm±10％
（四）主要配置：
1、主机1台
2、气泵1台
3、电源线1条
4、控制终端一台，配置频率≥4.0GHz处理器，≥16G内存，≥1T硬盘，像素≥1920*1080
5、数据输出终端 1台
6、控制台1个
7、UPS电源1台
8、16A插板1个
9、光盘1张
	1台
	工业



[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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