采购需求
[bookmark: _GoBack]（仅供参考，以招标文件为准）
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc2554]一、第1-3包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc4578]二、第1-3包货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，否则投标无效。
注：投标人须在投标文件中提供承诺（详见投标文件格式），我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。


（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	▲功率分析仪
	●1.功率:100kW以上；DC电压量程0-1500V，交流AC电压量程0-1200V；
●2.额定电流500A（4只）以上；
●3.适用200V和380V额定电压产品；
●4.总通道数≥5，电压电流测试≥4通道，电机≥1通道；
★5.电流直接输入量程不少于：10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A]Arms（CF3）；
●6.电压直接输入量程不少于：1.5/3V/6V/10V/15V/30V/60V/100V/150V/300V/600V/1000V/1500Vrms（CF3）；
★7.电流测量基本精度不低于0.05%rdg+0.05%rng；
●8.电压测量基本精度不低于0.05%rdg+0.05%rng；
★9.功率测量基本精度不低0.05%rdg+0.05%rng；
★10.频率测试范围满足DC，AC0.1Hz～500KHz；
★11.测试频率带宽不低于2MHz（-3dB）；
★12.采样率不低于2MS/s；数据更新率满足50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s或高速模式下最高10ms,并且支持自定义；
★13.同步数据更新周期：50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选；
★14.滤波功能：至少包含OFF，500Hz，5.5kHz、50kHz；
●15.测试功能：至少包含常规电参数、谐波测量、波形回放、FFT分析、双矢量图、IEC谐波测量、周期分析、电压波动及闪变测量；
●16.通讯接口：USB、LAN，提供上位机软件，配置测量参数，获取测量数据和波形。
	1套
	工业

	[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	▲局放耐压试验系统（含屏蔽室）
	★1.额定容量：≥200kVA；
★2.输出电压：≥（0～150）kV；
●3.输出电压调节精度±3%FS（满量程）；
★4.背景噪声水平：80%额定电压下，背景局部放电量≤2pC；
★5.试验系统的电压、电流测量精度：≤1%，成套设备局部放电量:100%额定电压下≤2pC（系统不带负载的情况下）；
★6.绝缘水平：1.1倍额定电压下耐压≥1min；
●7.采用光模块通讯；不易被干扰。输入电流，采用双保护，电子和机械双保护，输出电流采用数字化保护，保证闪络击穿时，迅速动作。
●8.输入电流，具备电子和机械双保护装置，输出电流采用数字化保护装置；
●9.频率范围：（45～200）Hz，频率调节步幅：0.1Hz；
★10.检测灵敏度：0.01pC；
★11.测量范围：0.1pC～10000nC，自动量程切换；
★12.滤波频带：3dB低频端频率fL分20、40、60、80kHz档，OFF（9kHz)。3dB高频端频率fH分100、200、300、400kHz档，OFF（1MHz)。fL和fH可灵活任意组成各种滤波通带；
13.随时保存试验数据和波形，并可重新显示、分析过去已保存的试验记录；
14.增益范围：各通道单独调节，波形显示可随时平滑调节且不影响测量结果；
15.可对特殊或随机波形进行单次捕捉抓取并进行详细分析；
16.具有抗静态干扰功能，可去除相位固定的干扰信号；
●17.具有相关滤波技术抗干扰功能，可去除与电源不同步的随机干扰；
●18.带通滤波器采用模拟、数字混合滤波技术，带宽可任意组合，抑制各种干扰；
19.任意相位开窗，单窗、双窗任选，360度内任意选择自由开窗；
●20.在检测局部放电的同时，能够监视试验电压；
●21.对局部放电脉冲进行放电测量、放电时间、波形分析；二维和三维局部放电图谱显示；局放仪采用主用和备用状态，当主动局放通道出现出现故障时，可以切换成备用转态，可以在上位机上操作，也可以自动选择。不需要人工手动换线；
22.任意存贮、打印局部放电图形及数据，自动生成试验报告；
★23.装置整体不小于：长8m×宽6m×高4m；；
24.采用内外齐平原则，地基采用下沉式施工方式；
★25.屏蔽性能（在大门内1m处测量）：0.5MHz-1.6MHz>60dB；
26.根据设备配置对应大小的滤波器，对应大小的屏蔽室电动门；
●27.屏蔽门有手动和自动状态，能满足和室外产线联动，能现场手动控制。门与控制台通信，屏蔽室里面做试验时，外面的人和流水线都不能打开门；
●28.电动平移门采用门槛下沉，保证屏蔽性能，当平移门打开，平台自动对接，内外齐平；当平移门关闭，平台自动收起，不影响平移门的关闭。同时具有连锁反应，平台不收起，门无法移动，不会出现位移情况。
29.屏蔽室地面应采用对应强度的施工方式，需要配置钢筋，钢筋需要经过无局放处理。
	1套
	工业

	第3包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	电控负载柜
	1、 电气系统：
1.负载技术要求：功率≥250kW；
2.流量覆盖范围：≥（200～1000）m³/h；
3.压力覆盖范围：≥（0～1.6）MPa；
4.交流电压表：0~400V，精度≤0.1%；
5.交流电流表：（0～500）A，精度≤0.1%；
★6.模拟负载类型：RLC类型，阻性负载：电阻连续可调，电感负载：电感连续可调；（投标文件中需提供负载单元设计图纸及软件界面截图，证明负载类型及连续可调功能）
7.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等。
二、管路系统：
1.试验管路：DN200/DN300；
2.电动阀门：材质304，（包含成套电动闸阀/流量调节阀/减压阀）。
三、辅助装置：
1.平台与支架：包含管路支架/安装平台/传感器支架；
2.抽真空系统：真空泵/分离器/挡板。
四、仪器仪表：
1.水泵特性分析测控仪
1.1量程及精度：电压：220V～1000V、电流：（0～500A），分为8档量程，精度：≤0.2级，带宽范围：0.5Hz～5MHz。
★1.2水泵特性分析测控仪具有通道设置及工位设置、插卡配置设置、接线方式设置、通道量程设置、外接传感器设置、同步源设置、效率设置、平均设置、单位量程设置（投标文件中需提供软件界面截图，证明通道设置及工位设置、插卡配置设置、接线方式设置、通道量程设置、外接传感器设置、同步源设置、效率设置、平均设置、单位量程设置等功能）
2.流量传感器：
2.1.测量介质：污水、自来水、强酸强碱、泥浆、矿浆等导电液体；
2.2.输出信号：4-20mA、脉冲/频率，精度等级：≤0.5级，重复性误差：测量值的±0.2%；
2.3要求直流管段上游≥5DN，下游≥3DN。
3.流量计管径：DN200/DN300；
4.进、出口压力表：
4.1进口压力量程：（-0.1～0.1）MPa；出口压力量程：（0～0.1）MPa/（0～0.3）MPa/（0～0.5）MP/（0～1）MPa/（0～1.6）MPa；
4.2精度：≤0.1级；
4.3宽频电流互感器量程：500Apk/350Arms，200Apk/140Arms，50Apk/35Arms，20Apk/14Arms。
五、数据分析软件：
1.数据采集控制程序：水泵试验专用的数据采集、设备控制、数据分析软件；
2.主要功能：水泵性能试验、水泵汽蚀试验。
六、设备结构：设备总体性能（结构设计、管路及阀门布局、仪器仪表、系统控制、数据采集和结果分析）满足GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》及GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》标准要求。
	1套
	工业

	2
	▲三相负载（配套三相稳压变频电源、水泵水力性能试验装置）
	一、电气系统：
1.总功率：≥500kW；
2.流量覆盖范围：（800～2000）m³/h；
3.压力覆盖范围：（0～1.6）MPa；
4.交流电压表：0～400V，精度≤0.1%；
5.交流电流表：（0～1000）A，精度≤0.1%；
6.模拟负载类型：RL类型，阻性负载：电阻连续可调，电感负载：电感连续可调；
7.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等。
二、管路系统：
1.试验管路：DN500；
2.电动阀门：材质304（包含成套电动闸阀/流量调节阀/减压阀）。
三、辅助装置：
1.平台与支架（包含管路支架/安装平台/传感器支架）；
2.抽真空系统：真空泵/分离器/挡板。
四、仪器仪表：
1.水泵特性分析测控仪
1.1水泵特性分析测控仪（量程及精度：电压：0～1000V、电流：0～1000A，分为8档量程，精度等级≤0.2级，带宽：0.5Hz-5MHz）
★1.2显示及操控窗体具有上/下全屏显示、流程状态显示、通道及工位信息显示、功能及操作按钮显示。（投标文件中需提供软件界面截图，证明具备显示及操控窗体具有上/下全屏显示、流程状态显示、通道及工位信息显示、功能及操作按钮显示功能）
★1.3.同步数据更新周期：1ms、2ms、5ms、10ms、20ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s，多种可选（投标文件中需提供同步数据更新周期选择界面的软件界面截图）；
●1.4功能特点：具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能（投标文件中需提供软件界面截图，证明具备定阀开度、定流量、定压力（扬程）、性能试验、气蚀试验等功能）；
★1.5可订单项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号（投标文件中需提供软件界面截图，证明具备项目自定义创建（方便订单项目管理）、可测量流量、转速、进口压、出口压电压电流模拟量信号等功能）；
1.6可以通过键盘切换至功率分析仪状态，配RS232/485/以太网通讯，含控制功能。
●2.流量传感器：
2.1.测量介质：污水、自来水、强酸强碱、泥浆、矿浆等导电液体；
2.2.输出信号：4-20mA、脉冲/频率，精度等级：≤0.5级，重复性误差：测量值的±0.2%；
2.3要求直流管段上游≥5DN，下游≥3DN。（投标文件中需提供书面承诺，格式自拟加盖公章。承诺合同签订后、验收前提供符合以上所有流量传感器（输出信号，脉冲/频率）标准要求的量值溯源方案）
3.流量计管径（DN500）；
4.进、出口压力表：
4.1进口压力量程：（-0.1～0.1）MPa，出口压力量程：（0～0.1）MPa/（0～0.3）MPa/（0～0.5）MP/（0～1）MPa/（0～1.6）MPa；
4.2精度：≤0.1级；
4.3宽频电流互感器量程：500Apk/350Arms，200Apk/140Arms，50Apk/35Arms，20Apk/14Arms。
五、数据分析软件：
1.数据采集控制程序：水泵试验专用的数据采集、设备控制、数据分析软件；
2.主要功能：水泵性能试验、水泵汽蚀试验
六、设备结构：
设备总体性能（结构设计、管路及阀门布局、仪器仪表、系统控制、数据采集和结果分析）满足GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》及GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》标准要求。
	1套
	工业

	3
	三相稳压变频电源
	1.总功率：350kVA；
2.电压：输入电压220/380VAC±10%,额定输出电压：（0～500）V,稳压精度≤1%；连续可调；具备电压微调功能；
3.电流：额定输出电流：（0～300）A，精度：±1%；
4.交流电压表：（0～500）V，精度≤0.5%；
5.交流电流表：（0～300）A，精度：≤0.5%；频率：50Hz/60Hz/47-63Hz/120Hz，精度：±0.1%；
6.功率因数：≥0.95（额定负载下）；
●7.效率：≥92%（满载工况）；总波形失真THD；≤0.5%（存阻性负载）；电源调整率：±0.1%FS；负载调整率：±0.5%FS（投标文件中提供书面承诺，格式自拟加盖公章。承诺合同签订后、验收前提供第三方机构出具的检测报告）
8.过载能力：120%额定电流可持续运行≥5分钟；
9.保护功能：具备过压、过流、过热、短路、缺相等多重智能保护；
10.通信接口：支持RS485/Modbus RTU协议，可接入上位机监控系统；
11.负载调整率：负载从0%~100%变化时，电压变化≤1%；
12.交流电压失真≤0.5%，稳压输出负载调整率≤0.5%；
13.空载最大谐波失真≤1%，带载最大谐波失真≤1%；
14.空载电压稳定度≤1%，带载电压稳定度≤1%；
15.空载频率稳定度≤1%，带载频率稳定度≤1%；
16.保护措施：高温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护、过功率保护、漏电保护等。
●17.合同签订后、验收前提供符合电压，电流的量值溯源方案（投标文件中提供书面承诺，格式自拟加盖公章）
	1套
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三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc26512]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc19176]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc9488]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，相关费用包含在本项目投标报价中。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

