 采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc32151]一、第1-6包采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
2、 [bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]货物需求
第1包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	单相负载柜
	一、主要用途：用于家用和类似用途插头插座分断容量和正常操作试验。
二、检测依据标准：
符合GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第20章、21章中的检测要求。
3、 技术指标：
★1．1台3路单路输出电流为：0～30A可调；（投标文件中提供证明材料）
2．单路输出电源容量为10kVA±5%；
3．输出电压AC 0～300V可调；
4．功率因数为：0.3～0.999可调；
5．负载输出切换方式: 感性与阻性输出；
6．负载电压0-300V连续可调；
7．负载电流0-30A连续可调；
（四）主要配置：单相负载柜一台。
	1
	工业

	2
	三相稳压变频电源
	（一）主要用途：用于家用和类似用途插头插座分断容量和正常操作试验。
（二）检测依据标准：符合GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第20章、21章中的检测要求。
（三）技术指标：
1.总功率：150kVA；
2.电压：输入电压：380V±10%，50Hz；输出电压：线电压0-520V（连续可调），分辨率：0.01V；
3.电流：低档416A/高档208A；
4.频率：45.00～400.0Hz（可调节），分辨率：0.01Hz，波形：纯正弦波；
★5.负载稳定度：≤±1%FS；（投标文件中提供证明材料）
★6.源电压效应：≤±1%FS；（投标文件中提供证明材料）
7.频率稳定度：≤±0.3%；
8.总谐波含量：≤2 阻性负载（THD）；
9.显示装置：
记忆：多组记忆快接切换；
定值：定值运行；
循环：多组定时循环运行；
电流设置：额定电流范围内电流上限超限停止运行功能；
显示：≥7英寸触摸屏；
电压：四位 LCD，分辨力 0.01V，测量精度≤0.2%；相电压和线电压可选；
频率：四位LCD，分辨力 0.01Hz；
电流：四位 LCD，分辨力 0.001A，测量精度≤0.2%；
功率：四位LCD，分辨力 0.01W，测量精度≤0.2%；
10.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、短路保护、过功率保护、漏电保护等。
（四）主要配置：三相稳压变频电源一台。
	1
	工业

	3
	▲电控负载柜（开关寿命试验台）
	（一）主要用途：用于家用和类似用途插头插座分断容量和正常操作试验。
（二）检测依据标准：
符合GB/T16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》第18章、19章中的检测要求。
（3） 技术指标：
★1.测试工位：3个开关独立测试工位（其中2个工位可联动测试）；（投标文件中提供证明材料）
2.计数功能：有触屏可视化设置、显示、记录通电断电时间及寿命次数；
3.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等。
4.开关寿命试验台配套电控负载柜：
4.1.负载技术要求：功率10kW;
4.2.交流电源：额定输出电压：0~300 V±1%连续可调；
4.3.额定输出电流：0-30A±1%连续可调，具备电压、电流微调功能；
4.4.功率因素：0.25~1±1%连续可调；
★4.5.模拟负载类型：RLC类型；阻性负载：电阻连续可调;（投标文件中提供证明材料）
4.6.电感负载：电感连续可调;
★4.7.自镇流灯负载（1台3路）：根据标准GB/T 16915.1-2024 图12a)的试验电路进行设计；（合同生效后供货时提供设计方案及详细的参数说明）
★4.8.钨丝灯负载（1台3路）：满足GB/T 16915.1-2024标准第18.3试验要求；（合同生效后供货时提供设计方案及详细的参数说明）
4.9.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等。
4.10.通断电计数器范围：0～9999999可预置，具有断电保留己测次数功能；
4.11.负载输出有长通/长断 开及关保护功能（带保护时间设置）。
（四）主要配置：开关寿命试验台一台，自镇流灯负载一台，钨丝灯负载一台。
	1
	工业

	4
	电控负载柜（旋转开关寿命试验台）
	（一）主要用途：用于家用和类似用途插头插座分断容量和正常操作试验。
（二）检测依据标准：
符合GB/T16915.1-2024《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求》第18章、19章中的检测要求。。
（4） 技术指标：
★1.测试工位：3个独立工位；（投标文件中提供证明材料）
2.旋转方式：连续旋转和往复型二种方式；
3.旋转速率：1～90度/秒可调；
4.旋转角度：0～360°可调；
5.通电间隔时间：1～5秒可调；
6.旋转开关寿命试验台配套电控负载柜：
6.1.负载技术要求：功率10kW;
6.2.交流电源：额定输出电压：0~300 V±1%连续可调；
6.3.额定输出电流：0-30A±1%连续可调，具备电压、电流微调功能；
6.4.功率因素：0.25~1±1%连续可调；
★6.5.模拟负载类型：RLC类型；阻性负载：电阻连续可调;（投标文件中提供证明材料）
6.6.电感负载：电感连续可调;
★6.7.外部镇流灯负载（1台3路）：根据标准GB/T 16915.1-2024 图12b)的试验电路进行设计；（合同生效后供货时提供设计方案及详细的参数说明）
6.8.保护措施：过温保护、过流保护、过压保护、欠压保护、漏电保护等。
7.寿命计数次数：0～9999999通过触摸屏设置；通电、断电时间：0.1s～99.9s通过触摸屏预置。
8.具有监测电流通/断出错次数功能，以通/断电错误累计，允许出错次数量程0～999999次，PLC可预置，当到达设定出错次数时该工位会停止工作并切断电源/负载回路。
（四）主要配置：旋转开关寿命试验台一台，外部镇流灯负载一台。
	1
	工业


第2包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	交变湿热试验箱（高低温试验箱）
	（一）主要用途：评估产品可靠性验证、环境适应性试验、加速老化试验。
（二）检测依据标准：
满足GB/T5170.2-2008电工电子产品环境实验设备检验方法温度实验设备，GB/T5170.5-2016电工电子产品环境实验设备检验方法 湿热实验设备中的检测要求。
（三）技术指标：
●1.温度范围：覆盖-70℃~+150℃，发热负载≥500W。（投标文件中提供证明材料）
2.温度显示精度：0.1℃。
3.温度波动度：≤±0.5℃。
4.温度偏差：≤+2℃。
●5.温度均匀度：≤2℃。（投标文件中提供证明材料）
●6.线性升温速率应≥5℃/min。（投标文件中提供证明材料）
●7.-40℃到80℃，线性降温速率应≥5℃/min。（投标文件中提供证明材料）
8.湿度范围：覆盖(20%～98%)RH。
9.湿度显示精度：0.1%RH。
10.湿度波动度：≤±2.5%RH。
★11.湿度偏差：≤±3%RH (＞75%RH）；≤±5%RH (≤75%RH)。（投标文件中提供证明材料）
●12.湿度均匀度：≤3%RH (＞75%RH)；≤5%RH (≤75%RH)。（投标文件中提供证明材料）
★13.内箱尺寸不低于100*100*100(㎝)(W*H*D)。
14.1.设备结构：一体式框架结构。
14.2.外箱材质：采用冷轧钢板，厚度为 ≥1.2mm，双面喷涂处理。
14.3.内箱材质：采用 SUS304#不锈钢板或同等性能以上材质，厚度为≥1.2mm，整体满焊处理，确保内箱密封性能，底部加强设计。
14.4.保温材质：采用耐火级保温绝缘材料。
14.5.箱门结构：单开门，门上密封条分内外两层，内层为耐高低温硅胶条，可在高低温条件下充分隔绝内箱与外界的联系，保证密封性能，避免箱体表面产生冷凝水。
★14.6.观察窗：箱门上附有一块多层中空钢化玻璃观察窗，带电热防结霜、防凝露装置，自动调节，配备照明灯具，可通过观察窗清晰地观察箱内测试样品的试验状况。
14.7.铰链：箱门安装高强度不锈钢铰链，不锈钢拉丝盖板，表面无安装痕迹。
14.8. 门锁：采用不锈钢强力挂钩锁，主体镜面抛光处理，把手防滑塑胶包裹处理。 
14.9. 样品架：配置2个承重≥60kg样品架。
14.10.测试孔：箱体左右各1个（共2个）直径100mm 测试孔，配硅胶塞和不锈钢盖。
14.11.排水孔：箱内底部安装有排水孔并压有水线，便于冷凝水排出。
14.12.平衡孔：箱内安装有压力平衡孔，以平衡箱内外压力。
14.13.RO逆渗透装置一套，滤芯5套。
15.1. 控制方式： 触控屏+PLC控制。
15.2. 显示： ≥7英寸（分辨率：≥800*480） LED 背光显示屏幕；温湿度设定（SV），实际（PV）值直接显示；中文/英文语言切换显示，真彩触摸式输入；可显示执行程序号码、段次、剩余时间及循环次数，运转时间显示；程序编辑以及图形曲线显示。
15.3.设定温度：根据设备的工作温度范围调整。
15.4. 运行模式：定值/程序/联结运行模式。
15.5. 显示精度：温度：0.01℃，湿度：0.01%RH，时间：1 秒。
15.6.系统容量：定值运行时间设定可达 9999h（也可设定为连续运转无时间设限）；可使用的程序容量：100组*100段。
15.7. 输入方式：2 组，同时支持热电偶 T，K，E 等。温度感应器具有温度偏差修正功能，温度侦测范围-100℃～200℃。
15.8. 输出方式： PID+SSR/SCR 自动正逆双向同步输出，BTC 平衡调温控制方式+DCC（智能冷量控制） +DEC（智能电气控制）。
15.9. 数据记录：内置记录程序，控制器内记忆体可存储 24H 运行≥ 12个月，可自动生成温湿度曲线、数据、操作记录、报警记录等，能以数字和图形形式表述设定值和实际值、循环数、温度段、温度值、时间等。
15.10. 外部连接：支持 RS-485/RS-232或USB或LAN 等方式通讯，专用的网络控制软件，可远程监控，数据采集。
15.11. 时序控制：两组时序输出控制接口，搭配设定多种输出方式和时间控制模式，可提供依程序设定要求的开关信号输出，例如：测试品通电，断电，时间设定等，箱内测试电源需另接有专配的供电系统。
15.12. 故障显示：十六组故障报警输出，中英文提示故障原因及排除方法。
15.13. 预约控制：具有程式提前设定输出开机、冷媒流量控制功能、控制压缩机延时，缺水提前提示等控制，无需外加时间继电器。
15.14. 断电恢复：具有断电记忆自动恢复功能，可设定选择继续完成设定试验或重新开始试验。
15.15. 密码锁定：可设定多层密码保护，防止非操作人员擅自使用和更改内部参数。
（四）主要配置：主机一台及配套纯水机。
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	2
	▲步入式高低温湿热试验箱
	（一）主要用途：电动汽车用锂离子蓄电池相关环境试验。
（二）检测依据标准：满足GB/T 31486-2024《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》
GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》
GB/T 10592-2023《高低温试验箱技术条件》
GB/T 2424.1-2015《第3部分：支持文件及导则低温和高温试验环境试验》
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A：低温》
GB/T 2424.5-2021 《电工电子产品环境试验 温度试验箱性能确认》
GB/T 2423.3-2016 《环境试验第 2 部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验》
GB/T 2423.4-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Db 交变湿热》
GB/T 2423.34-2024 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》
GB/T 2424.6-2021 《电工电子产品环境试验 温度/湿度试验箱性能确认》
GB_T 10586-2025《湿热试验箱技术规范》中的检测要求。
（三）技术指标：
★1.内箱尺寸：≥3000mm（W）*2500mm（D）*1300mm（H）
●2.外箱尺寸：确保外箱尺寸现场能够容纳。设备具备后期双层堆叠扩展能力，具备5吨以上的承载能力。
3.温度范围-40℃～+100℃。
4.温度控制精度：±0.1℃。
5.温度偏差≤±2.0℃。
6.温度波动度≤±0.5℃。
7.温度均匀度≤2.0℃。
★8.（-30℃～+100℃）范围内全程平均升降温线性2℃/min速率要求。
9.温湿度范围
（1）10%RH～98%RH（10℃～85℃）。
（3）应具备湿度与温度同调节的能力，不得出现温度变化过程中湿度失控或无法变化的情况。
10.湿度控制精度：±0.1%RH。
●11.湿度偏差≤±3%RH(＞75%RH)，≤±5%RH(≤75%RH)。（投标文件中提供证明材料）
★12.满足标准：VW80000-2021, K-08 Damp heat, cyclic；
VW80000-2021, K-09 Damp heat, cyclic (with frost)。
13.内板厚度不大于1mm，内壁面采用不锈钢板。
14.保温层不得因高温高湿、低温影响发生变形、失效,厚度≥120mm。
15.外板外壁面采用彩钢板或不锈钢板，厚度不小于1.5mm
16.底板承重不小于1000kg。
17.照明：箱内需带有耐高低温湿热的照明系统一套，确保能够照亮舱内所有空间
18.卸压装置：提供一个直径 200mm 的压力释放阀，在箱内压力超出时具有≥210L/s 的排气能力。
●19.水喷淋系统
CO2、可燃气体及烟雾气体浓度超标到后触发报警器报警，并通过电磁阀控制喷水； 每个箱体顶面安装 5 个单个流量≥50L/min 的喷嘴； 喷淋系统可以手东自动切换控制。（投标文件中提供证明材料）
20.试验箱具有强制制冷
当试验品温度传感器超过报警值以后，对试验箱系统强制进行降温操作，该功能也可以用手动按钮触发。
●21.气体浓度检测模块
提供气体浓度测量单元，包含电池综合安全传感器含可燃气体浓度（CO、H2、CH总量）、CO2浓度，超出阀值后启动相关消防灭火措施，气体浓度测量单元由空气采样泵、复合可燃气体探测器、换热器、液体分离器等组成；数值曲线实时显示在控制器屏幕上。（投标文件中提供控制器界面显示实时数值曲线）
●22.USB接口用于数据转储，RJ45网口用于有线和无线的远程控制，附带电脑软件，用于远程控制、包括多台设备集中监控及数据处理；具有Profinet、RS485等接口及开发指南用于第三方集成及其他控制系统的联动；配备数据采集系统，温湿度数据可实时记录并导出。（投标文件中提供证明材料）
●23.控制器屏幕≥13英寸，内存≥256GB，试验数据、操作记录，控制器内存≥256GB。
24.支持传感器分区标定功能，至少可按照8个分区对传感器进行标定，能自动根据分区标定表格设定计算标定参数，并能以表格和图形的形式显示标定结果。16个可扩充的辅助采样条目至少应具备线性标定功能。
●25.至少可设置200个程序，每个程序至少200行。支持程序嵌套功能，即除了程序循环外，程序内的特定步可组成小的内部循环。支持程序链接功能，即一个程序执行完后，可以自动转换到下一个程序继续运行。程序编辑以表格形式实现，并且可以在同一个界面显示计划曲线，程序列表参数编辑时，应即时更新计划曲线，方便进行设置确认。程序设定时间应精确到秒。具备至少8个可编程的时间信号。程序可以导出到U盘，方便程序复用。在运行过程中，可更改程序的时间、设定值，不需要停止设备。支持程序跳转功能，可跳转到程序指定步执行。可以动态图表的方式显示当前程序的执行过程。（投标文件中提供证明材料）
●26.存储空间≥256GB,可以存储历史数据、报警记录和操作记录的存储。历史数据、报警记录和操作记录均可以通过U盘导出并使用电脑软件回放。数据采用轻量级数据库进行存储，可采用第三方数据库软件直接进行查看与编辑。（投标文件中提供证明材料）
●29.设备关键部件如压缩机、电磁阀、加热器、循环风机等应可以设置维护时间期限与维护工作时长，并自动进行维护提醒。维护提醒应以醒目的方式在主界面显示。可查看当前部件的工作时间或次数，方便进行设备管理。维护完成或者部件更换后，应可重置维护时间。维护部件应可扩充增加用户自定义条目，即维护提示内容可不仅限于环境箱部件，也可以是用户自定义的其他部件。（投标文件中提供证明材料）
30.具备WIFI连接功能，提供上位机软件，可同时集中监控至少24台设备。上位机软件除了显示设备参数、状态与曲线、控制设备运行与停机，也应具有程序编辑、上载与下载、选定功能。上位机软件应能存储所连接设备的数据。具备LAN网口与第三方通讯接口，并提供相关通讯协议与文档，方便第三方设备进行集成。
31.设备控制软件需要提供终身升级服务，相关费用包含在本项目投标报价中。
32.每套配备外界线缆测试孔4个（左右各2个），直径100mm，充放电线缆接入分明，无较大间隙。
●33.提供与外部通迅接口，开放控制协议，便于测试系统集成控制工作。
34.冷却循环水用水总量≥20m³/h。
35.整体配电功率≤50kW。
（四）主要配置：步入式高低温湿热试验箱1台。
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第3包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲IP防护等级试验系统（砂尘试验箱）
	一、主要用途：评估产品在恶劣沙尘环境下的防尘等级测试、密封性验证、机械与电气性能评估、材料与涂层耐久性。
二、检测依据标准：
满足GB/T4208-2017外壳防护等级、GB/T 2423.37-2006电工电子产品基本环境试验规程试验L砂尘试验方法LA2中的检测要求。
3、 技术指标：
1.★工作尺寸（箱内尺寸）≥W1500mm×D1000mm×H1000 mm。（投标文件中提供证明材料）
2.●温湿度范围：温湿度控制，常温至65摄氏度可设可调，湿度维持＜25%。
3.金属筛网标称线径：50μm。
4.线间标称间距：75μm。
5.★抽气速度：5～50（m3/h）可设可调。（投标文件中提供证明材料）
6.★压差：-2～0（kPa）可设可调,±0.1kPa。（投标文件中提供证明材料）
7.★气流速度：≤2m/s。（投标文件中提供证明材料）
8.★吹尘量：2～4（kg/m3）。（投标文件中提供证明材料）
9.振动时间：1s—999h 可设可调。
10.吹尘时间：1s—999h 可设可调。
11.定时范围：1—9999h/m/s。
12.功能主要配置
●12.1.外箱材质：采用冷轧钢板，厚度为 ≥1.2mm，双面喷涂处理。
●12.2.内箱材质：采用 SUS304#不锈钢板，立板与顶板厚度≥ 1.0mm，底板为厚度≥2.0mm 花纹板，底部加强设计。
12.3.箱门结构：手动双开铰链门，颜色与箱体材料一致，保证密封性能。
12.4.观察窗：门上有透明观察窗（钢化玻璃材质）。
●12.5.照明灯：防爆防潮灯。
★12.6.灰尘更换装置：设备的底部有可更换灰尘的装置。（投标文件中提供证明材料）
●12.7．除尘装置：配备振动装置，工作时间可调，以确保箱内空气中沙尘浓度始终满足标准要求。
12.8．测试孔： 1个直径100mm±mm 测试引线孔，配硅胶塞和不锈钢盖。
13.安全配置要求
13.1. 安全保护功能：缺相保护，漏电保护，超温保护等多重保护功能。
13.2. 三色灯：设备安装三色灯，指示设备的运行状态，具备声光报警功能。
●14.控制系统要求
控制系统：采用≥10 寸液晶触摸屏控制仪，PLC 控制可分别对吹尘风机、粉尘振动、抽负压、通断电、温度和时间进行控制。
（四）主要配置：主机一套及配套气源。提供滑石粉等耗材。
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第4包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲恒温恒湿环境系统（电冰箱性能实验室）
	一、主要用途：用于各种家用电冰箱及类似用途制冷器具性能测试。
二、检测依据标准：
满足GB/T8059-2025 《家用和类似用途制冷器具》，GB 12021.2-2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》、GB/T 46281.1-2025《家用和类似用途制冷器具特性和测试方法 第1部分:通用要求》、GB/ T46281.2-2025《家用和类似用途制冷器具 特性和测试方法第 2 部分:性能要求》中的检测要求。
3、 技术指标：
★1.温度范围及精度：0～55℃±0.5℃。（投标文件中提供证明材料）
★2.湿度范围及精度：40%～95%RH±3%（在10℃～43℃之间控制湿度）。（投标文件中提供证明材料）
●3.垂直方向温度梯度≤1K/m。
4.实验室内的空气循环应使环境温度保持在规定的温度偏差范围内。垂直送风风速≤0.23m/s，水平送风风速为0.2±0.1m/s。在实验室运行期间，器具安装后，但是没有开始必要的运行前，在距离器具所有可触及表面（包括顶部）中心0.3m处测量的空气流速满足此要求。实验室内的空气循环不得干扰制冷器具本身正常的空气循环。
5.以上温湿度要求，需保证实验室空间内温度不少于15点，湿度不少于3点的控制范围及精度验证；软件需完全符合GB/T 8059-2025及相关最新标准的测试需求。
●6.数据采集器：≥80个温度采集通道。
7.功率计：每工位1台。
8.变频电源：10kVA，每间实验室2台。
9.压缩机机组配置：3HP+5HP数码涡旋水冷压缩机组。
10.温湿度取样器配置：干温采用PT100A铂电阻取样，湿温采用湿度传感器，每间实验室1套。
11.冷却水系统配置：实验室采用一套独立冷却水系统。
12.本实验室主要为家用冰箱或商用冷柜型式试验提供稳定可靠的环境条件。可同时容纳6台≥300W/500L的电冰箱进行各种标准工况和模拟使用条件下的型式试验。
实验室每工位配置30个温度采集通道，每工位接入2路电源（变频和市电，且要求每工位两个变频电源可自由切换），电源测试板10A万能插座。
13.可实现测试项目：1．制冷速度，2．储藏温度，3．耗电量测试，4．冷冻能力，5．负载回升，凝露试验等。
●14.实验室的构造
用不低于B1级厚度≥δ100mm聚氨酯发泡保温库板组装而成，采用顶部送风，两侧及底部回风方式。
内外表面材料为厚度≥δ0.6mm钢板。天花板为铝质多孔板。
外尺寸约为：宽度4500mm，长度：6900mm，高度：3200mm。
门：约W：1200mm×H:2200mm，门框带电加热。门上有W:400mm×H:500mm观察窗1个，二层中空玻璃。
照明灯：三防一体灯，每间实验室并联布置6组。
允许有效负荷：可同时进行6台家用电冰箱的性能试验。
地面铺厚度≥3mm的不锈钢钢板，整个实验室底部采用5号槽钢铺设框架找平及防止积水浸泡库板。
测试平台：木质黑色无光泽，两侧可调式。
尺寸约为：1600mm（W）*1200mm（D）*2400mm(H），负重300公斤以上，底部用钢结构,6个，底板高度：约100mm。
★15.温湿度范围：（如下表）
	温度
	调控
	湿度
	调控

	0℃
	√
	无湿度要求
	无

	10℃
	√
	40～80%RH
	√

	16℃
	√
	40～95%RH
	√

	32℃
	√
	40～95%RH
	√

	43℃
	√
	40～95%RH
	√

	55℃
	√
	无湿度要求
	无


温度：0～55℃±0.5℃。
湿度：40%～95%RH±3%（在10～43℃之间控制湿度）。
实验室内温度分布精度（无负荷时）：垂直方向温度梯度≤1K/m（在10～43℃之间考核）。
稳定运行时，离地面1m高的平面内，距离各冰箱（从最小尺寸～最大尺寸）两侧表面中心300mm点处温度保持在设定室内温度，测量值与设定值的偏差小于±0.5K（在10～43℃之间考核）。
●16.实验室内的风速：在离开吹风口0.5m以上的位置测量，≤0.25m/s。
升降温速率：在任何外部环境温度时，0℃至55℃的转换时间均≤120分钟。
17.环境温度控制
·控制范围：0～55℃。
·控制精度：±0.5℃。
·温度控制表：PV输入：1点通用输入（TC、RTD、mV、V、mA）指示精度：满量程的±0.1%。控制扫描周期：200msec,PV/SP数据显示：14段，5位数，条形图。数字输入：2（标准）7（最大值），配备固态继电器。
18.环境湿度控制
·控制范围：40%～95%RH。
·控制精度：±3%RH。
·湿度控制表：PV输入：1点通用输入（TC、RTD、mV、V、mA）指示精度：满量程的±0.1%。控制扫描周期：200msec；PV/SP数据显示：14段，5位数，条形图；数字输入：2（标准）7（最大值），配备固态继电器。
19.采集系统
配备6个测试工位
·热电偶：每间室配置φ0.3 T型热电偶，30个/工位，测量精度： ±0.5℃（-20℃-80℃）。实验室内测试段每根线长4米。
·等温端子：T型专用等温端子插座插头。等温端子盒采用厚度≥1.2mm不锈钢板制成。
·数据采集器：每工位配备30个温度采集通道。
·工程控制机：工程控制机，每间实验室单独一个测试工程控制机。
UPS：1KVA，1台。
测试软件：基于可视化系统，中文界面，具有完善的测试功能及良好的稳定性。
★20.测试电源：
变频电源：10kVA，每间实验室2台。
输入：三相，50Hz，380V±10%。
输出：单相，10kVA，稳压精度：±1%。
电源插座：每个工位配置10A万能插座两个（变频和市电），一个漏电保护空开（变频），采用不锈钢材料且外部配有接地端子的安装盒进行安装。
★21.电气测量
功率计：数字功率计，6台，电压0～600V，电流0-30A，频率50Hz/60Hz，精度：±0.5%以内。

22.空调装置
  水冷压缩冷凝机组：3HP+5HP，压缩机组每间实验室1套。
  铜制热交换器及盘管。
  不锈钢电加热，由固态继电器控制。
  电热加湿器（不锈钢制作，带保温层），由固态继电器控制，带自动供水、排水装置。
  离心风机，2台。
  空调柜全不锈钢制作，面板及骨架厚度≥1.2mm。
  空气取样装置：干温采用PT100A铂电阻采集，湿温采用E+E湿度传感器，每间实验室1套。
23.冷却水系统
配置10吨冷却塔1台，水泵一用一备以及水管、阀门及安装辅料等。
★24.控制系统
温湿度控制器：配备固态继电器。
控制器：PLC及10寸触摸屏。
具有系统报警及保护功能。
可燃气体报警器：每实验室1套，仅做报警提示，不需要切断电源或增加排风装置。
测试范围：0～1000ppm或0～100%LEL；测试精度：5％FS 
25.测试间所使用的库板两侧板材厚度均≥0.6mm，整体结构应平整，无凹凸。 测试室内地板采用≥3mm不锈钢板铺设，实验室内外地面齐平，方便冰箱进出。测试间内空气处理柜为≥1.2mm不锈钢板制成。测试间内工位与工位之间侧板在最大尺寸展开时，间隔≥300mm。测试台位为木制、黑色哑光，尺寸约为1600mm（W）*1200mm（D）*2400mm（H），两侧为300毫米宽侧板并可移动。测试台板材采用厚度≥20mm的材料，底部采取钢架结构，底板高度：约100mm。
测试间内各工位等温端子盒及电源盒应在离室内地面高1.2米处分别独立安装。等温端子盒采用厚度为1.2mm不锈钢钢板制成，采用专用等温端子座并配合其专用卡座使用。
26.此项目中所有安装的仪器、仪表和电气部件需为全新未使用产品。
27.控制柜采用厚度≥1.2mm钢板制成，表面喷塑处理。控制柜仪表安装开口处应齐整切口并被喷塑层覆盖，并配有通风风扇。控制柜表面及柜内布局应合理、可靠且便于日常维护。
 控制柜内所有软连接线缆需捆绑后放置于线槽内，电源线及信号线与接线端子连接前线头处需使用相应规格AMP线鼻压制后方可接入。
此项目中所使用的线缆需用专用号码管进行标识，标签号不可用手写替代，并与电气接线图一一对应。
数据信号线不可与电源线走同一线槽。
控制柜中用于接入、引出、跨接的控制电源线应采用优质标准单根4平方毫米多股铜芯导线。
变频电源输入、输出电缆均采用线缆，并至少留有20%负荷余量。
此项目中所使用的电气设备本体提供接地端子的必须使用2.5平方毫米铜芯黄绿线可靠接地。
 每测试间配置采用3匹和5匹压缩机水冷式机组各一台，两台可同时或单独使用。机组连续运行72小时不可有化霜过程，化霜时不应对测试间内环境温度产生影响。
 PLC控制器控制界面简洁且易于操作，具有故障自诊断提示，可存储故障报警记录。
设备有温度、压力、水位、电压、电流等异常的保护装置。电器安全设计符合相关国标要求。
28.采集控制系统架构与测试功能覆盖要求
28.1 现场管控能力
由工程控制机实现对实验室内电参数仪表、数据采集器的本地化现场管控，具备测试数据自动整理、运算、归档的全流程处理能力。
28.2 采样周期配置
数据采样间隔支持在 3 秒至 30 秒范围内任意自定义设定，可适配不同测试项目的采样精度与数据密度需求。
28.3 国标测试项目覆盖
系统须完整覆盖国家标准规定的各项测试功能，包括但不限于耗电量测试、储藏温度测试、冷冻能力测试、冷却速度测试、负载温度回升测试、制冰能力测试、电压变动特性测试。
29.数据处理与存储硬件要求
29.1 设备性能要求
须配置运行稳定的数据处理设备、显示设备及数据输出外设，具备高速数据运算处理能力，可支撑多工位并行测试的实时数据处理需求，无延迟、卡顿现象。
29.2 存储容量要求
系统可用数据存储容量不得低于 500GB，可满足原始采样数据、统计分析结果、测试报告、曲线文件等全量测试资料的长期归档存储需求。
30.参数配置与产品适配要求
30.1 温区阈值配置
支持便捷录入各测试温区的温度限定值，涵盖冷却室温度、冰温室温度、果菜箱温度等所有测试温区；同时支持参数缺省默认配置模式，可快速完成测试前参数设置。
30.2 样品信息管理
支持各测试工位独立录入被测冰箱的完整基础信息与测试规则参数，包括但不限于冰箱型号、规格、生产厂家、生产编号（试验编号）、压缩机型号、压缩机生产厂家、测试项目及其他判定要求，录入信息可同步关联至对应测试数据与最终测试报告。
30.3 多项目同步采集能力
开展储藏温度测试的同时，可同步完成耗电量数据的并行采集与统计，无需拆分测试流程、重复开展测试。
30.4 全品类产品适配
系统须全面适配多类型制冷产品的测试需求，包含风冷冰箱（柜）、直冷冰箱（柜）、电控冰箱（柜），均可实现全项目合规测试。
●31 多工位并行测试与运行调度要求
31.1 并行无干扰运行能力
软件须支持同一测试环境下多台冰箱独立并行测试，可随时调整测试项目、新增或插入更换测试对象，所有操作不得对其他正在运行的测试工位造成采样中断、数据异常、进程终止等任何不良影响。
支持随时启动或退出单台、多台冰箱的测试任务，启停操作全程不得干扰其他在测工位的正常测试进程。
31.2 测点复用能力
支持相邻工位的温度测试测点互相借用复用，测点分配可通过软件灵活配置，无需硬件改线即可完成调整。
31.3 在线数据查看能力
测试过程中，可在不中断数据采样、不影响测试稳定性的前提下，调取查看已采集的全量测试数据，同时支持单独筛选查看开停专项数据。
31.4 多模式显示切换功能
软件支持全工位总览全屏显示与单工位详情全屏显示两种模式，两种模式可一键便捷切换。
单工位详情模式须展示实时最新数据与全量历史检测数据，同时自动统计并标识测试全过程及每一开停周期的核心特征温度，包括但不限于：每个开停周期的冷冻室最高温度、冷冻室最低温度、冷藏室平均最高温度、冷藏室平均最低温度。
●32 数据处理、曲线交互与系统功能要求
32.1 单工位弹窗参数展示
切换至单工位详情模式时，须支持以弹出窗口形式实时计算并展示以下核心运行参数：
冷藏室平均温度 tm、冷冻室最高温度 tfmax；
测试投入时间、投入后累计测试总时长；
基于当前测试周期耗电量折算的 24 小时标准耗电量。
其中冷藏室平均温度 tm 的计算方法须严格执行最新国家标准规定的积分计算方式。
32.2 曲线展示与交互功能
32.2.1 支持温度、功率等参数的曲线自定义展示，可按需选取任意测点、任意数量的通道进行曲线叠加显示。
32.2.2 曲线操作界面须开放完整右键功能菜单，功能项包含：
时间宽度：自定义设置测试曲线的时间显示范围；
光标定点：启用功能后，单击曲线任意时间节点即可展示对应时刻的全量关联测试数据；
放大：支持在当前显示窗口内对曲线进行无级放大查看；
移动：在曲线显示区按住鼠标左键，可沿时间轴左右拖动平移曲线视图；
光标测量：支持通过光标选取计算区间，完成区间数据统计；
复位：一键恢复至本工位全测试周期的完整曲线视图；
保存图形：支持将当前测试曲线以 BMP 位图格式保存至本地存储；
复制图形：支持复制测试曲线图形，可直接粘贴至 Word 文档、Excel 工作表等办公文件；
打印图形：支持单独打印当前工位测试曲线，打印内容须包含对应曲线的标签号及通道颜色标识；
计算：启用后在软件界面右侧同步展示选中区间的温度数据、电参数数据等统计结果；
生成报告：一键生成标准化 Excel 格式测试报告，报告须包含完整的被测冰箱基础信息与测试结果数据；
导出区间数据：支持将选中曲线区间的原始测试数据导出为 Excel 工作表格式存储。
32.3 数据采集与统计指标
32.3.1 实时采集数据项须包含：采样时间、温度、电流、电压、功率、工作系数、电能、时间间隔、温控器点数；压力参数为选测项目，支持按需扩展接入。
32.3.2 通用测试项目统计结果须覆盖以下指标：冷冻室最高温度 tfmax、冷冻室最低温度 tfmin、冷藏室平均温度 tm、冷藏室最高平均温度 tmmax、冷藏室最低平均温度 tmmin、总运行时间、开机时间、停机时间、耗电量 E、工作时间系数 R、温控器点数 Cn、电压、平均功率、平均电流。
32.3.3 专项测试项目须补充对应统计指标：
负载温度回升、冷冻能力、冷却速度类测试项目：增加负载温度回升时间、冷冻时间、冷却速度时间等专项指标；
风冷冰箱测试项目：增加化霜时间、化霜偏移等专项指标。
32.4 判稳与结果判定功能
32.4.1 软件支持测试稳定条件自动判定，达到预设判稳条件后自动给出提示；测试投入启动支持人工、自动两种模式，可按需切换。
32.4.2 须具备测试项目自动判稳及测试结果自动判定功能，判定规则与阈值可根据采购人实际需求进行配置调整。
32.5 报告输出与打印功能
32.5.1 支持随时打印单台或多台冰箱的测试流水报告、正式测试报告，所有打印操作不得影响任何在测工位的正常运行。
32.5.2 支持制冷曲线的实时显示与打印输出。
32.6 系统可靠性与交付要求
32.6.1 掉电记忆与恢复：工程控制机系统意外掉电后恢复供电时，测试软件可自动恢复至掉电前的正常测试状态，所有测试数据、测试进程完整保留，无数据丢失。
32.6.2 软件交付形态：最终交付为 exe 可执行安装程序，支持双击自动安装，可在微软最新操作系统下稳定运行。
32.6.3 运行可靠性：软件须运行稳定可靠，支持 7×24 小时长期不间断运行，无无故死机、采样中断、数据异常等问题。
32.6.4 人机交互：软件具备人机操作界面，逻辑清晰、操作灵活便捷。
33.配套建设系统控制室一间，库板材质同实验室库板。
34.工程控制机终端：每台工程控制机终端配置配套操作台及人体工作支撑器具。
（4） 主要配置：
	序号
	部件名称
	型号及规格
	单位
	数量

	一
	实验室库体

	1
	库板δmm=100mm
	双面0.6mm彩钢聚氨酯库板，B1级
	套
	1

	2
	304不锈钢地板
	δ=3mm
	批
	1

	3
	双开库门δmm=100mm
	双面彩钢1200mm×2200mm
	扇
	1

	4
	库体底架
	5号槽钢
	批
	1

	5
	被测机台架
	木质+钢制
	套
	6

	6
	照明
	三防一体灯
	套
	6

	7
	观察窗
	400mm×500mm
	个
	1

	8
	送风管道
	/
	套
	1

	9
	吊顶孔板
	600mm*600mm 通风孔铝扣板
	批
	1

	10
	安装辅料
	/
	批
	1

	二
	环境调节系统

	1
	空气再处理机柜
	不锈钢
	台
	1

	2
	水冷数码涡旋压缩冷凝机组
	3匹+5匹
	套
	1

	3
	蒸发器
	带亲水膜铝箔，3匹+5匹
	套
	1

	4
	制冷配件
	膨胀阀、电磁阀、截止阀、视液镜等
	批
	1

	5
	风机
	/
	台
	2

	6
	加热器
	不锈钢翅片
	套
	1

	7
	加湿器
	不锈钢带补水箱，电加热管及蒸汽管
	套
	1

	8
	冷却水系统
	10t冷却塔、供水水泵一用一备、管路、阀门及辅料等
	套
	1

	三
	控制系统

	1
	温湿度控制器
	/
	台
	2

	2
	湿度取样装置
	/
	套
	1

	3
	温度取样装置
	PT100A
	套
	1

	4
	可编程控制器
	PLC
	套
	1

	5
	触摸屏
	10寸彩色触控显示屏
	套
	1

	6
	电器件
	空开、固态、接触器、继电器等
	批
	1

	7
	电线电缆
	国标，按实际功率需求匹配
	批
	1

	8
	可燃气体报警系统
	/
	套
	1

	四
	测试系统

	1
	数据采集系统
	180通道
	套
	1

	2
	数字式功率电能表
	/
	台
	6

	3
	通讯卡
	/
	块
	1

	4
	工程控制机
	/
	台
	1

	5
	热电偶
	φ0.3×2，T型
	批
	1

	6
	热电偶接线件
	/
	套
	180

	7
	铜柱
	国标，30个/工位
	个
	180

	8
	热电偶箱
	厚1.2mm不锈钢板制作
	套
	6

	9
	被测机插座
	10A万用插孔
	套
	12

	10
	变频电源
	三进单出，10kVA，精度1%
	台
	2

	11
	测试软件
	最新国标
	套
	1

	五
	控制间

	1
	房间
	/
	套
	1

	2
	照明
	三防一体灯
	套
	2

	3
	监控
	55寸监视器1台、测试间与控制间各一个摄像头
	套
	1



	1
	工业




第5包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲恒温恒湿环境系统（洗衣机性能实验室）
	一、主要用途：用于各类洗衣机性能测试。
二、检测依据标准：
符合GB/T4288-2025家用和类似用途电动洗衣机、GBT 20292-2019家用滚筒干衣机性能测试方法中的检测要求。
3、 技术指标：
1.本实验室是为洗衣机检测提供符合标准要求的环境（温度、湿度、恒温恒压水等参数）的性能试验装置，主要包含：
恒温、恒湿环境系统；
恒温、恒压水系统两套；
自动配水系统一套；
纯水生成系统一套；
水温、水压、流量、温度等测控系统。
2.性能项目：用（耗）电量、用水量、洗净比、脱水性能、漂洗性能。
该实验室提供洗衣机能效等级评定测试条件：环境温度、湿度自动控制系统，恒温恒压供水系统。
3.数据记录
实时记录产品的水温、水压、用电量、用水量以及温湿度等电参数并存储。
4.执行以下标准
GB/T4288-2025《家用和类似用途电动洗衣机》；
GB 12021.4-2013《电动洗衣机能效水效限定值及等级》；IEC 60456:2024《家用洗衣机性能测试方法》；
5.将整体区域划分为测试间、控制间和设备间，具体设备布置综合考虑样品流转、测试流程以及其他设备的位置等诸多因素，项目实施时依据采购人现有空间情况和实验需求设计布局。
6.测试工位
总计6个测试工位，1个滚筒参比机工位，1个波轮参比机工位。
实验室房间外尺寸：需满足采购人现场场地大小要求
测试间外尺寸：需满足采购人现场场地大小要求。
操作控制间和设备间尺寸需满足采购人现场场地大小要求。
7.试验工况环境温度：
★测试间：0～40℃±1℃。（投标文件中提供证明材料）
●控制间：25℃±3℃。（投标文件中提供证明材料）
试验工况环境湿度：
★测试间：30%～95%RH±5%RH。（投标文件中提供证明材料）
8.恒温恒压供水2套
★水箱温度范围：10℃～70℃±1℃。（投标文件中提供证明材料）
●供水压力范围：0.03MPa～0.5MPa±0.02MPa可设定。 
供水量可调，管道为循环连接方式，可使测试工位的取水点的温度通过循环保证在标准许可范围之内。
供水水箱2套：容积1000L，自动控制进水，自动水位控制。
冷却方式：采用≥5匹的水冷冷水机组制冷，电加热平衡控制。
纯水机1台，0.5吨/小时，供试验配水之用。
●自动配水系统1套，本系统通过纯水供水可以自动配制50L～200L的0.4 mmol/L~3.5 mmol/L（Ca2+/Mg2+）标准水硬度溶液，且可以根据需要将水箱中的存水转化为所需硬度的水溶液，配水硬度精度为±0.1mmol/L（200L计），满足测试要求。配水完成后可按自动或手动方式分别供水至2套供水水箱。(投标文件中提供证明材料）
9.检测数据采集系统
用于性能检测数据的采集、网上传输、工程控制机存档。采集参数有：电压、电流、功率、电量、温度、水量、水压等。
★10.6个测试工位，外加1个滚筒参比机工位，1个波轮参比机工位。
电源频率可调：6个测试工位配置三进单出15kVA变频电源2台，每台提供3个工位的测试电源，滚筒参比机和波轮参比机工位单独配置三进三出10kVA稳压电源1台。
电源插座：每工位配置单相带接地10A插座2套。
电参数仪表： 6台，电压0～600V，电流0-30A，频率50Hz/60Hz，精度：±0.5%以内。（投标文件中提供证明材料）
水压显示：测试架体在测试间两侧放置，每工位配置1个压力传感器，可在软件中采集。
每个测试工位具有1台电磁流量计，带有数据传输接口，精度不低于0.5级。（投标文件中提供证明材料）
每工位具有恒温、恒压水，均具有水温传感器。
11.房体部分
库板：由厚度≥100mm聚氨酯保温材质的材料制成，保温板双面均为厚度≥0.6mm平面彩钢板。
大门尺寸：高2000mm×宽1200mm（双开门），外表面是与房体外表面颜色和材料一样的喷塑彩钢板，门上设有观察窗，采用全透明的中空玻璃。
照明：LED防潮灯管。
洗衣机测试工位的测试架，采用不锈钢材料制成，设计时应充分考虑各种产品尺寸等因素，满足产品标准的要求。每工位具有两个排水地漏，一个和洗衣机底面等高、一个高于地板900mm，供上排水洗衣机使用。
地面：测试间浇筑水泥地面，表面铺防滑地砖，预留两侧工位前排水槽。
实验室环境控制，采用水冷工业环境机组，送风采用再处理机上部送风道送风，屋顶采用多孔铝板，回风口采用底部单侧回风结构，实验室风速≤0.5m/s。
实验室可放置6台洗衣机进行试验，即6个测试工位和2个参比机工位，分成两排分列房间两边放置，每边3个测试工位和1个参比机工位。测试工位带有全套测试仪表，而参比机工位在此实验室大环境内，仅提供供电、电参数测试、恒温恒压水和水温度传感器。
12.数据采集部分
采用高精度仪表，设置电参数仪表、流量计、压力变送器、铂电阻以及工程控制机等组成。
其中6个测试工位，每工位配置：
电参数测试仪：6个工位配置如下：基本精度‌：±（读数的 0.2% + 量程的 0.2%）。
‌测量带宽‌：DC 及 45Hz–65Hz‌输入范围‌：电压 6–600V，电流自动切换档位，可外接传感器扩展。
‌核心功能‌：真有效值（RMS）、交直流兼容、‌电能累计与计时，窗口 LED 显示。
‌通讯与扩展‌：标配 RS232/RS485。
‌采样与更新‌：24 位双通道同步采样，9000 次/秒，显示刷新周期 0.05–5 秒可设。
滚筒参比机配置电参数仪表配置如下：电压U：	9.0～600.0V	被测信号：45 Hz≤f≤65 Hz时，被测信号<（量程*10%）时，误差：±（读数的0.40% +量程的0.10%）。
被测信号≥（量程*10%）时，误差：±（读数的0.16% +量程的0.04%）。
电流I：0.020～40.000A；0.020～40.000A。	
有功功率P：	电压量程*电流量程	被测信号：45 Hz≤f≤65 Hz时，额定电压380V时。
当功率因数PF=1.0时，误差：±（读数的0.16% +量程的0.04%)。
当功率因数PF=0.5时，误差：±（读数的0.80% +量程的0.20%)。
功率因数PF：0.05～1.00被测信号：45Hz≤f≤65 Hz时，误差：±0.01。
电压频率UF	45.00—65.00Hz	计数方式，电压（或电流）值为U（或I），电压（或电流）量程为UR（或IR）。
当U（或I）≥(UR(或IR)*10%）时，误差0.1％*读数。
当U（或I）≥(UR(或IR)*5%）并且〈(UR(或IR)*10%）时，误差0.2％*读数。
流量计7台：电磁流量计，精度不低于0.5级。
水温传感器：Pt100a。
工程控制机具有检测数据、存储、查阅、统计、分析、打印等功能，应具有实验室联网整合扩展功能，在需要时能够与用户内部网络连接，在联网工程控制机上可以进行查阅、分析、打印等工作。
软件的设计查阅的数据及曲线直观，软件操作界面及操作方式简单、明了。
工程控制机具有合理的硬件配置及软件设计，测试数据可存储，控制及配备双硬盘，具有备份功能。

●13.空气温湿度调节：
采用1套3+5匹水冷冷凝压缩机组，配置配套电加湿器。

14.测量与控制仪表部分
★①电参数仪表：6个测试工位配置：基本精度‌：±（读数的0.2%+量程的0.2%）。（投标文件中提供证明材料）
‌测量带宽‌：DC及45Hz–65Hz‌输入范围‌：电压 6–600V，电流三档自动切换（50μA–0.1A–40A），可外接传感器扩展
‌核心功能‌：真有效值（RMS）、交直流兼容、‌电能累计与计时，窗口 LED 显示。
‌通讯与扩展‌：配置 RS232/RS485，可选谐波分析、继电器报警、外部传感器输入。
‌采样与更新‌：24 位双通道同步采样，9000 次/秒，显示刷新周期 0.05–5 秒可设。
② 实验室温、湿度显示仪表：采用温控仪表，温湿度采样装置配置PT100A铂电阻。
●③ 压力参数：（0.03-0.5）MPa，压力传感器测量准确度≤±0.02MPa。
★④ 流量计：每个测试工位及滚筒参比机工位配有电磁流量计，分辨率：0.01L/min，测量精度不低于0.5级。（投标文件中提供证明材料）
⑤ 工程控制机：每间实验室单独一个测试工程控制机。

15.实验室内的配备
每台位配备一个测试盒，集中放置两个10A通用插座（变频和市电），放置位置设计合理，具有独立的漏电保护开关。
2台15kVA变频电源每台供3个测试工位使用，有足够容量。
每个工位分别安装2组水龙头（恒温恒压水源切换及市政自来水各1个）。
●16.安全保护措施
实验室超温报警；
风机过热、过流报警；
循环冷却缺水报警；
制冷压缩机过热、超压报警；
电源缺相、相序报警；
控制器具备故障自诊断功能，可保证一旦设备出现异常，将切断主要部件的电源，同时发出报警信号。
18.工位上热电偶接口（20条通道）
19.UPS不间断电源：UPS：1KVA，1台。
20.工位多功能水龙头接口。
（四）主要配置：
	序号
	货物名称
	规格或型号
	单位
	数量

	一、实验室房体部分
	
	
	

	1
	测试间
	100mm聚氨酯0.6mm双面彩钢，B1级
	套
	1

	2
	控制间、化学分析室
	50mm聚氨酯0.6mm双面彩钢，B1级
	套
	1

	3
	照明灯
	LED
	套
	6

	4
	测试工位
	不锈钢，含插座、龙头等
	套
	8

	5
	测试间大门
	1200mm×2000mm，带观察窗
	套
	1

	6
	其他房间门
	/
	套
	1

	7
	送风孔板
	/
	批
	1

	8
	送风道
	/
	套
	1

	9
	地面处理
	浇筑水泥，铺防滑地砖、预留排水槽盖板等
	批
	1

	10
	房间安装辅料
	/
	批
	1

	二、制冷空调装置
	
	
	

	1
	空气再处理机柜
	不锈钢 
	套
	1

	2
	循环风机
	/
	套
	1

	3
	电加热器
	/
	套
	1

	4
	加湿器
	/
	套
	1

	5
	蒸发器
	3+5匹
	套
	1

	6
	制冷机组
	水冷3+5匹
	套
	1

	7
	制冷剂
	R404a
	批
	1

	8
	制冷配件
	膨胀阀、电磁阀、铜管、保温及其它辅料等 
	批
	1

	9
	冷却塔
	/
	套
	1

	三、供水系统装置
	
	
	

	1
	供水水箱
	1000L，配电加热，双层不锈钢+岩棉保温
	套
	2

	2
	自动配水系统
	/
	套
	1

	3
	反渗透净水制备装置
	/
	套
	1

	4
	供水水泵
	/
	台
	2

	5
	水冷冷水机组
	不小于5匹
	套
	2

	6
	循环水泵
	/
	台
	1

	7
	变频器
	/
	台
	2

	8
	电动球阀
	/
	套
	14

	9
	水管、阀门、保温等
	不锈钢或PPR
	批
	1

	四、电控柜
	
	
	

	1
	电器柜
	控制及动力柜
	套
	1

	2
	调节器
	UT35A
	套
	6

	3
	PLC 
	/
	套
	1

	4
	触摸屏
	10寸
	套
	1

	5
	配线及其它附件
	/
	批
	1

	6
	电器件及其它附件
	/
	批
	1

	五、传感器及仪表
	
	
	

	1
	铂电阻及配件
	Pt100，A级
	套
	8

	2
	功率表
	8718C
	台
	6

	3
	功率表
	8904F
	台
	1

	4
	流量计
	电磁
	套
	7

	5
	压力变送器
	/
	套
	8

	6
	温湿度采样器
	/
	套
	6

	六、其他
	
	
	

	1
	工程控制机
	/
	套
	1

	2
	接口卡、模块等
	/
	套
	1

	3
	UPS
	1KVA
	套
	1

	4
	配置配套操作台及人体工作支撑器具
	/
	套
	1

	5
	变频电源
	15kVA，三进单出
	台
	2

	6
	测试软件
	/
	套
	1

	7
	监控
	55寸监视器1台、测试间与控制间各一个摄像头
	套
	1



	1
	工业



第6包
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图或第三方机构出具的检测报告，提供其一即可（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。
（4）招标文件中出现的标准，包含年代号的，需满足指定年代版本标准要求；不含年代号的标准需满足最新版本标准要求。


（二）技术参数及要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲恒温恒湿环境系统（空调焓差实验室）
	一、主要用途：采用空气焓差法测试空调器的制冷量/制热量。
二、检测依据标准：满足GB/T 7725-2022 《房间空气调节器》、GB/T 17758—2023 《单元式空气调节机》、GB/T 18836-2017 《风管送风式空调（热泵）机组》、GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》检测要求。
三、技术指标：
[bookmark: heading_1]1.实验室概述：
恒温恒湿环境系统（空调焓差实验室）由两个房间（室内侧、室外侧）组成，可进行5匹及以下一拖一空调器的动态运行性能试验，可满足国内动态测试新国标修订版空调动态性能测试方法及标准所要求的测试能力，同时兼顾常规焓差试验。
实验室集成不同测试方法并匹配高性能仪器仪表，能够进行各类方法的切换测试，对多种测试方法的精度进行对比分析和量化评价；且预置开放接口，方便接入针对用户产品的自研或定制的动态特性测试方法。
实验室主要构成：室内侧室1个、室外侧室1个、风量测量装置1套、水冷压缩冷凝机组2套。
实验室室内外温湿度工况可根据不同测试方法进行高精度实时调控，工况调节时间间隔≤10s。
动态测试要求实验室具备不同温区和被测机不同运行状态下的快速工况调节能力。
动态测试要求实验室内温、湿度调节响应快，滞后性小，跟随实时目标工况的精度≤±0.3℃。

2.标准与规范：
[bookmark: heading_2]实验室依据标准：
国内动态测试标准GB 21455最新版或修订稿（软硬件具备动态负载能效测试的功能和条件）。
GB/T 7725-2022房间空气调节器
GB/T 37292 试验用空气焓值法试验装置 通用技术要求等
GB/T 17758单元式空气调节机 
GB/T 18836 风管送风式空调（热泵）机组 
GB 50274 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范 
GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 
GB 50231 机械设备安装工程施工及验收规范 
GB 50243 通风与空调工程施工及验收规范 
GB 50303 建筑电气工程施工及验收规范 
GB 50194 建设工程施工现场供用电安全规范 
GB/T 50114 暖通空调工程制图标准 
GB 9237 制冷与供热用机械制冷系统安全要求 
GB/T 9237-2017 制冷系统及热泵安全与环境要求 
QB/T 4975-2016使用可燃性制冷剂生产家用和类似用途房间空调器安全技术规范。
以上标准以现行有效的最新版本为准。
[bookmark: heading_3]
★3.测试项目（投标文件中提供证明材料）
满足针对分体式挂机、柜机、风管机等空调器进行空调额定制冷量、制热量测试。
测量机组动态能力、功耗：在规定温度下，被测机组启动，工况调控系统跟随动作同步变化，以符合国标的测试要求下模拟温度升降，测定被测机动态能力、功耗。（室内侧与室外侧工况机能力不共享）
4.被测空调器类型：
被测样机类型：窗机、挂机、柜机、风管机 

5.实验室技术指标：
★5.1测试范围：
制冷量：1200W—15000W，制热量：1200W—15000W，内风量测试范围：200m³/h—3000m³/h。（投标文件中提供证明材料） 
★5.2测试精度（稳态）
5.2.1重复性精度：
风量：一次安装，三次测试结果与平均值的偏差在±1%以内
制冷量、制热量：一次安装，三次测试结果与平均值的偏差在±1.5%以内
5.2.2准确性精度：
额定制冷能力试验：三次制冷量测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±2％以内。
额定制热能力试验：三次制热量测试结果的最大偏差与标准样机标定值偏差在±2％以内。
功率：仪器测量偏差在±0.2%以内。
5.3实验室工况条件
★（1）工况范围（投标文件中提供证明材料）
室内侧干球：覆盖0～60℃
室内侧湿度：覆盖RH30~95%
室外侧干球：覆盖-30℃～70℃
室外侧湿度：覆盖RH30~95%
（干球-10℃以下不做湿度控制要求，干球-10℃及以上情况，湿度在RH30%～95%范围内需满足国标要求的标准工况控制）
★（2）工况干湿球精度（投标文件中提供证明材料）
稳态干湿球精度：
测量：±0.1℃；
控制：±0.1℃；
动态干湿球精度：
测量：±0.1℃；
控制：±0.3℃，过渡阶段允许最大偏差±0.5℃。
★（3）工况升降温及稳定能力
库板外的温度在0~50℃、冷却水进水温度在15~40℃的条件下，在带负载的情况下（以下工况满足此条件），
1）内外侧房间环温在常温20度左右升温到名义工况时，在35分钟内房间内外侧的干湿球波动范围达到能力工况标准要求。
2）房间内的室外侧环温从0℃降到-20℃环温工况，在90分钟内，外侧的干湿球波动范围达到性能工况标准要求稳定工况。
3）房间内的室外侧环温从0℃降到-30℃环温工况，在120分钟内，外侧的干湿球波动范围达到性能工况标准要求。
4）房间内的室内侧环温从50℃降到0℃环温工况，在60分钟内，内侧的干湿球波动范围达到性能工况标准要求稳定工况。
以上温度范围升温过程用时不低于降温时间。
●动态工况满足：
	工况温度
	温度变化速率
	实时偏差

	0℃～45℃
	>0.2℃/min
	≤0.5 ℃

	0℃～45℃
	≤0.2℃/min
	≤0.3 ℃

	-15℃～0℃
	≤0.2℃/min
	≤0.5 ℃

	-30℃～-15℃
	≤0.2℃/min
	≤1℃


实验室工况
（1）满足GB/T 7725-2022要求工况：
	序号
	实验项目

	室内侧空气状态/℃
	室外侧空气状态/℃

	
	
	干球温度
	湿球温度
	干球温度
	湿球温度

	1
	额定制冷能力
	T1
	27
	19
	35
	24

	
	
	T2
	21
	15
	27
	19

	
	
	T3
	29
	19
	46
	24

	2
	最大运行制冷
	T1
	32
	23
	48
	32

	
	
	T2
	27
	19
	35
	24

	
	
	T3
	32
	23
	52
	31

	3
	冻结
	T1
	21
	15
	21
	15

	
	
	T2
	21
	15
	10
	8

	
	
	T3
	21
	15
	21
	15

	4
	最小制冷
	21
	15
	18
	12

	5
	凝露（制冷）
	27
	24
	27
	/

	6
	凝结水处理（制冷）
	27
	25.7
	27
	/

	7
	控制器潮态（制冷）
	30
	29
	30
	/

	8
	制热
	标准制热
	20
	15
	7
	6

	
	
	低温
	20
	15
	2
	1

	
	
	超低温
	10
	8
	-5
	-6

	9
	最大运行制热
	27
	19
	24
	18

	10
	最小运行制热
	20
	15
	-5
	-6

	11
	电热装置制热消耗功率
	20
	15
	/
	/

	12
	自动除霜
	一般
	20
	12
	2
	1




●（2）国内动态测试工况
	
	室内侧初始工况
	室内侧目标工况
	室外侧工况

	
	干球温度（℃）
	湿球温度（℃）
	干球温度（℃）
	湿球温度（℃）
	干球温度（℃）
	湿球温度（℃）

	制冷
	A
	32
	28
	27
	-
	35
	24

	
	B
	30
	26
	27
	-
	30
	20

	
	C
	28
	24
	27
	-
	27
	18

	制热
	A
	12
	-
	20
	[bookmark: OLE_LINK2]-
	-2
	-4

	
	B
	14
	-
	20
	-
	2
	1

	
	C
	16
	-
	20
	-
	7
	6



6.实验室围护结构：
6.1实验室房间及附属设施
实验室房体
室内侧：≥6000×4700×3300( mm )（长×宽×高）
室外侧：≥5500×4700×3300 (mm )（长×宽×高）
室内采用≥100mm厚、室外侧采用≥150mm厚0.6m双面彩钢聚氨酯冷库板，地板采用3.0mm厚不锈钢发泡库板，厚度150mm；硬质聚氨酯冷库保温板添加阻燃剂，自熄时间≤7s，库板密度≥40kg/m3，阻燃测试按GB8624-2006的要求，验收时需要提供有效期内的消防测试报告或证书，库板的连接采用内铰链式连接。
室内侧的门1200（W）×2400（H）(mm)；室外侧的门为双开移动式（1200+800）（W）×2400（H）(mm)密封不漏热 （带300mm×300mm 防凝露双层真空玻璃），内外均可打开。靠近空气取样装置的库板带约400mm×450mm 中空观察窗（室外侧带电热防露）。
隔墙设1000（W）×800（H）(mm)窗口一个，窗户有可拆卸的密封板，且与可拆卸的密封板配合严密。
配管孔：根据需要在各试验间的墙体开穿管圆孔，圆孔的开口尺寸为直径100mm*2，具体数量和位置需满足使用，配管孔做相应的处理。
实验室库板下面有槽钢（高度为5mm），支撑架有防腐蚀措施。
循环风系统
（1）吊顶孔板（铝合金）送风，空气再处理机下侧铝百叶回风；铝合金送风孔板厚≥0.8mm，孔板间结合紧密不易脱落。
（2）空调柜及风道。
照明：
室内侧：防爆LED灯 6支；
室外侧：防爆LED 6支，低温灯1支；
配电箱：
每室各1个防爆配电箱，并配置电源指示灯：电压表，漏电空开，接线端子排， 10A、16A多功能插座，三相防水插头；配置市电防爆接口，要求满足接线端子的单相40A；
插座：
内外侧的市电插座每个房间预留6个（3个10A、3个16A），插座要求防爆插座。

7.实验室设备及附件：
实验室的主要设备有：
室内侧空调系统：提供被测机室内侧温度、湿度的动态控制。
室内侧焓差风量装置：被测机内机的焓差风量测试能力。
室外侧空调系统：提供被测机室外侧温度、湿度的动态控制。
试验系统参数传感器：温度、湿度、差压、大气压、压力等传感器。
数据采集系统：实验室控制参数及被测机参数的数据采集。应能显示所有采集数据（热电偶温度，工况温湿球参数，单相、三相功率，电压，单相、三相电流，频率，压力等），进行自动采集，参数手动选择显示；所有测量参数能在显示曲线上动态显示（便于坐标量程、颜色及名称的修改）。
变频电源：容量60kVA，3φ/50/60Hz变频稳压电源，1台。
电参数表：2台，三相1台、单相1台（电压0～600V，电流0-30A，频率50Hz/60Hz，精度：±0.5%以内）。
测试电源：给被测空调供电，调整电压和频率。
电控柜：测试电器件。
测试工装：工装挂机挂架， 外机小车带接水盘排水孔和管。 
7.1内侧空气处理设备
空气处理设备由空调柜体、风机、压缩冷凝机组、加热器、加湿系统组成。
循环风机采用宽温度范围低噪离心风机，变频调速。
每台压冷机组单独配置换热器壳管，制冷循环系统由水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀、电磁阀、铝翅片式蒸发器（带亲水膜）、喷液回路、高低压压力表及高低压压力保护器、排气温度显示构成。
电加热器：不锈钢翅片式电加热管，PID调节，加热功率。
加湿蒸汽系统1套，分室调节蒸汽量。
除湿系统1套
系统具有安全保护：
1）制冷压缩机高低压保护；
2）制冷压缩机过电流保护；
3）冷却水水流保护；
4）风机过电流保护、风压保护；
5）空气再处理机内部加热超温保护；
6）实验室内部超温保护；
7）加湿器干烧保护；
8）加湿补水缺水保护；
空气取样装置
1）温湿度取样装置，采用不锈钢结构（水位恒定、自动补水），取样器侧面带开关的密封小门，便于取样器内部清理；有机玻璃盛水盒，设置排水口和排水阀门，便于低温下排水； 
2）Pt-100铂电阻温度传感器；
3）取样风机（防爆型）取样电机，测试过程中，测试软件能提示取样风机未开情况；
4）笛管取样器支座；
5）笛管取样器多头笛管，每根笛管6孔，能灵活转动，采样器的两边采样风管可分别关闭，即在使用一个采样器的时候，可直接关闭另一个采样器。 
内侧风量及焓差测量装置。
内侧风量范围：200-2500m3/h。
装置由受风室（或静压箱）和风量测试箱（或喷嘴箱）组成，受风室配置电动升降平台能够调节升降高度（高度范围：600mm—1200mm）。
受风室兼混合箱
本体材质：厚度≥75mm聚氨酯发泡保温板，外表面厚度≥0.8mm彩钢板，内表面厚度≥1mm的304不锈钢板。
内装部件：静压测量、空气混合器、空气取样装置、侧面开一能开关的带密封的小门、照明。
混流装置出口布置多点热电偶，且在受风室出口安装气动风阀。
电动升降台：升降范围0.6m~1.2 m。
风量测试箱   
本体材质：304不锈钢，具有喷嘴维修开启小门；
内装部件：测量喷嘴、铝板制或不锈钢多孔整流板、喷嘴气缸，喷嘴可通过电磁阀可自动开闭；
引风机：防爆型离心风机；
空气压缩机，配备气缸开启所需气源；与外侧共用。

7.2 外侧空气处理设备
空气处理设备由空调柜体、风机、压缩冷凝机组、加热器、蒸发器、加湿系统组成。
循环风机采用宽温度范围低噪离心风机，变频调速。
压缩冷凝机组
每台压冷机组单独配置换热器壳管，制冷循环系统具有水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀、电磁阀、铝翅片式蒸发器（带亲水膜）、喷液回路、高低压压力表及高低压压力保护器、排气温度显示构成。
电加热器：不锈钢翅片式电加热管，由调功器控制，PID调节，加热功率。增加前置加热。
加湿蒸汽系统1套，分室调节蒸汽量； 
除湿系统1套
空气处理设备系统具有安全保护：
1）制冷压缩机高低压保护；
2）制冷压缩机过电流保护；
3）冷却水水流保护；
4）风机过电流保护、风压保护；
5）空气再处理机内部加热超温保护；
6）实验室内部超温保护；
7）加湿器干烧保护；
8）加湿补水缺水保护；
空气处理设备中空气取样装置
1）温湿度取样装置，采用不锈钢结构（水位恒定、自动补水）取样器侧面带开关的密封小门，便于取样器内部清理；有机玻璃盛水盒，设置排水口和排水阀门便于低温下排水； 
2）Pt-100铂电阻温度传感器；
3）取样风机（防爆型），测试过程中，测试软件能提示取样风机未开情况；
4）笛管取样器支座；
5）笛管取样器多头笛管，每根笛管6孔，调节方便，定位可靠，能灵活转动，采样器的两边采样风管可分别关闭，即在使用一个采样器的时候，可直接关闭另一个采样器。 
7.3 测试电源
变频电源：容量60kVA， 1台；
被测机电压：单相设备： 0～320V，50Hz/60Hz；
三相设备： 0～550V，50Hz/60Hz；
数据采集系统；
规格：输入TC、DCV、RTD、电源AC 220V 50Hz，带网络通信。最小测量周期10ms （可实现24ch/10ms，60ch/100ms 的高速测量），输入端子之间（高绝缘）3700Vrms(1 分钟）、600Vrms/VDC（连续）。
●7.4 电控柜
装置硬件设备通过可编程控制器和人机界面实现自动化控制，电控柜2台，一台为仪表测量柜，一台为设备动力柜；动态工况跟随控制匹配的硬软件设计。包含以下配置：
（1）PLC；
（2）触摸屏；
（3）温控器；
（4）调功器；
（5）空气开关；
（6）接触器、继电器；
（7）具有系统保护装置和声光报警。
●7.5 测试工装：
1）室内壁挂机：安装支架1套，宽800mm、高1800mm可手动升降，不锈钢材质；
2）室外机安装不锈钢小车1台。

8.数据终端系统
1）工业控制机：1台。满足设备使用需求。
2）不间断电源（UPS）：1台，容量1kVA。
●3）测试软件具有动态负载能效测试功能。（投标文件中提供软件著作权证书或其他佐证具有动态性能测试功能的证明材料）
基于视窗系统，中文界面，具有测试功能及稳定性。动态测试与常规焓差软件集成，且软件设计上预留灵活扩展功能，便于进行硬件上仪器扩展或调整，软件上不同测试方法或流程的快速接入，适应用户研发和测试标准更新。
●4）测试软件功能满足：
（1）软件采用可视化操作系统，窗口界面中文显示；
（2）能对控制仪表及控制开关全自动控制兼带手动操作方式；
（3）采集扫描能够手动选择精确到1s，使用1s采集时，连续采集1小时无问题，使用5s采集时，可一直连续采集；
（4）所有采集的数据均能以数字、曲线图的形式进行实时连续监测，可以进行缩放、调色、移动、比较、设置保存和读出打印；
（5）数据处理：采用四则运算、积分运算（非稳态制热）的统计处理；
（6）测试过程能实现自动判稳；
（7）测试结束后，可以自动进行原始数据统计分析处理，并打印测试报告；
（8）历史数据查询：
1）可以以日期、测试项目、试验编号、机型等参数进行数据查询；
2）所查询历史数据可以以数据、曲线方式进行参数的分析显示，分析图形可以用直观的时间间隔查看、缩放、移动、打印；
3）所查询的历史数据可以选择指定价格式显示，并打印测试报告；
（9）具备安全保护系统，操作员、工程师至少两级操作权限，系统设置及普通操作权限进行分开；在工程师权限内可实现历史数据测试报告的删除、适当修改、备份整理；
（10）对所联结仪表采集的各种参数以可调的时间间隔进行记录，所测的数据自动保存入数据库，有事故时自动报警并存盘，对测试之中必须进行的有关测试条件和环境要求设置参数进行统一管理和修正；
（11）软件具备自动计算校正参数和计量及打印功能；
（12）设备故障诊断、记录及运行时间记录；
（13）具有仪器、仪表硬件自检、校验程序；
（14）焓差法能力计算程序中，具有即时计算功能及按照国标的平均计算能力，可以自动生成报告；
9.实验室防爆及安全措施：
防爆措施
（1）具备易爆冷媒气体探测预警系统。
配备4个红外气体探测器，每室各2个R32探测器、2个R290探测器，其中一个固定在回风口，一个带移动支架，可根据需要放置在要求位置。 
采用三级预警设计：
预警级：任何1 点检测到R32/R290，发出预警灯信号。
动作预警：任何1点R32/R290浓度检测值达到爆炸下限值20%，启动启动换新风系统，发出预警灯信号。
高限报警级：任何1点R32/R290浓度检测值达到爆炸下限值30%，启动换新风系统，输出风机工作换新风，并立即关闭房间的设备供电，包括被测机、加热器、工况风机等。
（2）配置排风换气系统。
室内外各使用 1 套排风系统。
进风口在库板房的顶面，采用气缸自动控制打开及关闭，同时具备泄爆口的功能（失控应急安全装置）。
排风口采用气缸自动控制打开及关闭，在实验室内做“L”形的排风风道。
（3）具备泄压保护装置。
房间顶部布置泄压门，室内产生压力过大时，从顶部泄压，防止爆炸对四周产生伤害。
（4）配置防静电装置。
室内外侧库门处各安装一套静电消除球，避免房间内产生静电；实验室有可靠接地防止静电再生；实验室门带橡胶密封条，防止金属碰撞。
（5）电气件防爆升级。
空调柜电加热管、空调柜风机、风量装置静压风机、取样装置引风机、房间内电源盘插头插座均采用专门防爆电机或防爆设计。
安全监控措施
监控摄像头室外侧3个（其中一个移动），室内侧2个，设备区2个。
配备一个带落地的可移动的摄像头，可以在超低温下看除霜或者看压缩机油液面。
防火措施
具备烟感超温探测系统。室内外侧均配备烟感超温传感器（动力柜，控制柜也加装传感器）。
库体采用阻燃保温材料，库体密度≥40kg/m3，阻燃符合B1级。
安全标识及指示
柜门处粘贴有明显的“非维修人员禁止开门”和“小心触电”的警示标语。
实验室门口上方配置“正在测试”指示灯牌。
安全保护附件：设备有温度、压力、水位、电压、电流等异常的保护装置。
10.通用技术要求：
动力柜和控制柜内采用的电气元件要求
1.电缆、电源线应对最恶劣用电情况具有性能冗余。
2.被测机供电配电线路电线绝缘耐压等级≥750V，直流供电电线绝缘耐压等级≥1000V。
3.中性线N为蓝色或黑色，接地线PE为黄绿双色线。
4.保护接地线≥2.5mm²。
5.电流回路≥2.5mm²。
安装工艺要求
1.配电柜安装前应检查外观无损伤变形，无掉漆现象，应按设计图纸检查回路是否完整，元器件是否齐全。
2.按要求预制基础型钢架并做好防腐处理，找平找正后与预埋件和垫片电焊牢固，与电柜接地排可靠连接。
3.配电柜成列在基础型钢上就位后，配电柜的垂直度允许偏差为千分之五，相互间接缝不应大于2mm，盘面偏差不应大于5mm。
4.柜间母线连接时，检查母排是否距离其他器件或壳体太近，并注意相位正确。
5.配电柜安装和接线完成后，各机械机构应能灵活操作，连接与断开位置定位可靠，电气动作试验和绝缘电阻测试合格。
（四）主要配置：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	库板
	双面彩塑钢冷库板
	套
	1

	2
	处理机
	定制
	套
	2

	3
	水冷压缩冷凝机组
	定制
	套
	2

	4
	加湿器
	不锈钢内胆（双层发泡）
	套
	2

	5
	控制柜
	定制
	台
	1

	6
	动力柜
	定制
	台
	1

	7
	变频稳压电源
	60kVA
	台
	1

	8
	数据采集系统
	/
	套
	1

	9
	不间断电源
	1kVA
	台
	1

	10
	风量测量装置
	200~4000m3/h
	套
	1

	11
	取样器
	定制
	套
	3

	12
	工程控制机
	国产
	台
	1

	13
	冷却塔
	/
	套
	1

	14
	监控
	55寸监视器1台、测试间与控制间各一个摄像头
	套
	1



（五）备品备件：
	序号
	测量传感器
	型号
	数量

	1
	T型热电偶
	T型
	300米

	2
	加湿器电加热
	同实验室配置
	2套

	3
	翅片电加热
	同实验室配置
	2套

	4
	处理机加热管
	同实验室配置
	2套

	5
	加湿器加热管
	同实验室配置
	1套



	1
	工业



三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077][bookmark: _Toc9488]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，相关费用包含在本项目投标报价中。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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