采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的70%； 2、货物运送到采购人指定地点后，采购人支付合同价款的20%； 3、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省煤田地质局勘查研究院，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，150个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

## （一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 3.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 4.货物需求中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

## （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 (单位) | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩石突破压力测试装置 | 1.产品功能要求 岩石突破压力测试装置能有效的模拟地层温度，测定天然气盖层岩石样品（致密砂岩、泥页岩、碳酸盐岩样品等）被润湿性流体饱和后的突破压力；通过气泡检测装置实时观察气体突破饱和岩样的过程；通过气排水的方法，测定饱和岩样突破气体量。同时本装置可以测定不同温度、不同压力条件下岩石的气体扩散系数。 2.操作环境 2.1温度：15℃～35℃； 2.2相对湿度：35%～80%RH； 3.主要技术指标 ★3.1工作压力：0～70MPa（环压）； 3.2工作温度：室温～150℃，控温精度±0.5℃； 3.3岩心规格：Φ25×（25～100）mm； ★3.4夹持器入口配置气体增压系统、高压液体注入系统； ★3.5气体增压系统出口压力≥40MPa； ★3.6液体注入泵为双缸恒速恒压泵，工作压力：0～70MPa，流量范围：0.0001～30mL/min；（投标文件中提供证明材料） 3.7高精度传感器量程0-70MPa，精度±0.1%F.S； ★3.8突破检测：光电法；（投标文件中提供证明材料） ★3.9扩散压力≥40MPa； ★3.10配置配套软件，具有数据自动采集、记录与后处理，自动输出绘制过程曲线功能。（投标文件中提供软件使用界面截图） | 1套 | 工业 |  |
| 2 | ▲储层敏感性流动评价仪 | 1.产品功能要求 1.1可以通过在实验室内模拟上覆地层压力和孔隙流体压力，上覆地层压力与孔隙流体压力之差即为有效应力。当储层岩石所受的有效应力发生变化时，岩石就会发生变形，孔隙度和渗透率会随之变化，产生应力敏感。通过模拟有效应力变化，从而实现评价致密气藏应力敏感性； 1.2可以在模拟上覆地层压力和孔隙流体压力下进行岩心流动驱替、敏感性测试； 1.3可以在模拟上覆地层压力和孔隙流体压力下进行岩心的气相、液相渗透率测试； 1.4可以进行样品孔隙度、渗透率测试。 2.操作环境 2.1温度：15℃～35℃； 2.2相对湿度：35%～80%RH； 3.主要技术指标 3.1岩心规格：Φ25×（25-100）mm； ★3.2渗透率测量：调压范围0～1500psi，范围0.00001-10md，采用非稳态的压力脉冲衰减法测量渗透率；范围10md～8000md，采用稳态法测量；传感器精度满量程数值的±0.05%；（投标文件中需提供非稳态的压力脉冲衰减法测量渗透率软件界面截图） ★3.3孔隙度测试：调压范围0～250psi，测量范围1-40%；传感器精度满量程数值的±0.05%；（投标文件中需提供孔隙度测试软件界面截图） ★3.4应力加载：围压压力：≥70MPa；轴压压力：≥70MPa；（投标文件中提供证明材料） 3.5驱替压力：≥50MPa； 3.6温度模拟：采用热风循环电加热恒温箱,模拟温度：室温～180℃，PID调节，内表不锈钢，外表喷塑，工作室尺寸：≥1000×900×605mm，前后开门； ★3.7液体计量精度：≤0.01mL； 3.9回压：≥50MPa； ★3.9液体流量计量精度：0.001-30mL/min； 3.10温压计量：压力传感器量程0-70MPa，精度±0.05%；温度测量，选用量程范围：-50～260℃，精度±0.1℃； 3.11气体流量计量程范围需满足：0-10ml/min,0-200ml/min,0-2000ml/min ★3.12具有全自动在线记录与原始数据输出；测试数据智能运算与分析、报告自动导出；集成化操作界面及数据实时显示；建立本地数据库，建立历史数据更新与地质模型迭代系统；远程化自动控制与监控、数据分析功能。（投标文件中提供全自动在线记录软件使用界面截图） | 1套 | 工业 |  |
| 3 | 储层改造多功能模拟装置 | 1.产品功能要求 1.1能够测煤样在有无超声波作用下的解吸量对比； 1.2能够测煤样在有无超声波作用下的温度变化； 1.3能够测煤样在有无超声波作用下的渗透率变化。 2.操作环境 2.1温度：15℃～35℃； 2.2相对湿度：35%～80%RH； 3.主要技术指标 3.1气体增压系统：输出压力≥40MPa，调压输出压力范围50-6000psi； ★3.2液体注入泵为双缸恒速恒压泵，流量范围0.0001～30ml/min，压力0-70MPa，精度≤0.1MPa，可用于恒流/恒压注入；（投标文件中提供证明材料） ★3.3.模型：夹持器：φ50×100mm，渗流压力：≥40MPa，围压：≥45MPa；单端面超声波振荡，轴向长度方向预留1温度测点； 3.4参考缸：≤100ml，耐压≥40MPa； 3.5抽真空系统：主要用于实验前设备流程管阀件抽真空； 3.6回压系统：主要用于控制夹持器出口压力，控制压力≥50MPa，控制精度±0.01MPa； 3.7出口计量：主要由气液分离器、气体自动计量装置、电子天平组成，气体流量量程0-1000ml/min，测量精度±1%F.S，液体测量精度≤0.01g； ★3.8超声波试验仪：功率≧1.5kW，超声波探头频率20kHz、25kHz、30kHz、40kHz； 3.9压力传感器，量程0-40MPa，精度±0.1%； 3.10工作温度：室温-120℃； ★3.11数据采集控制系统：具有温度、压力、气体、液体等数据采集、记录、存储、生成曲线图、报告等，液体注入泵自动控制，气体渗透率自动计算等功能。（投标文件中提供具有温度、压力采集的软件使用界面截图） | 1套 | 工业 |  |
| 4 | 煤岩样孔渗吸附模拟测量仪 | 1.产品功能要求 可测定煤层气、页岩气吸附气含量，可探测煤层气、页岩气储层，可勘探开发非常规气地质。 2.操作环境 2.1温度：15℃～35℃； 2.2相对湿度：35%～80%RH； 3.主要技术指标 ★3.1实验吸附压力范围：0～68MPa； 3.2压力数据采集精度：±0.1%FS； 3.3温度范围：室温～150℃； 3.4温度控制精度：±0.1℃； 3.5温度稳定度：±1℃； 3.6测试标品制备规格：≧125克，60目； 3.7样品罐尺寸：≧Ø25.4×330mm； 3.8参考罐容积：≧85ml； ★3.9气体增压系统：增压泵输出压范围200-10000psi；（投标文件中提供证明材料） 3.10升降方式：气动控制； 3.11压力计量：量程0-70MPa，精度±0.1%满量程； 3.12恒温油浴：配置精确控制器、循环泵，恒温油浴槽内部尺寸：长宽高(cm)≧122×49×29。 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 煤层微观物模驱替规律分析系统 | 1.产品功能要求 可分析地层高温高压条件下流体在岩石孔隙中的流动规律、常温常压条件下材料的微观变形、化学反应过程等。 2.操作环境 2.1温度：15℃～35℃； 2.2相对湿度：35%～80%RH； 3.主要技术指标 3.1工作压力：常压～50MPa，精度±0.1%F.S； 3.2工作温度：室温～130℃，控温精度±0.1℃； ★3.3适用模型规格：光刻模型45×45×3mm（尺寸允许±5%偏离）； ★3.4流量驱替泵：泵体容积≥100ml，压力范围0-70MPa，压力准确度≤0.1%F.S，单泵流速范围0.001～30ml/min，双泵连续流动，流速准确度≤0.3%设定值； 3.5围压压力范围0～60MPa，回压压力范围0～60MPa，围压、回压精度±0.1%F.S，围压带恒速、恒压工作模式； ★3.6体式显微镜系统：6.1X-55X连续变焦；配置图像采集与图像分析处理软件；（投标文件中提供软件使用界面截图） 3.7需满足开采多种不同条件下的实验需要所实现功能及配置，至少包括一注一采、一注两采、两注一采、一注三采等模拟形式； 3.8需能开展注水、注气驱替实验，注入气体至少包括CH4、CO2、CO、N2、O2等； 3.9配置出口分离计量系统：气液分离；液相：电子天平量程0-2200g，精度≤0.01g；气相：气体质量流量计量程需满足0-10ml/min，0-200ml/min，0-2000ml/min。 | 1套 | 工业 |  |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。