第三章  采购需求

一、采购需求一览表

| 包号 | 品目号 | 招标医疗器械名称 | 单位 | 采购数量 | 最高投标限价（万元） | 预算总价（万元） | 产地（国产或进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 品目1 | 医用输血输液加温器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 国产 |
|  | 品目2 | 充气式加温仪 | 台 | 1 | 3 | 3 | 国产 |
|  | 品目3 | 心电监护仪 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 | 国产 |
|  | ▲品目4 | 超声骨刀 | 台 | 1 | 20 | 20 | 国产 |
|  | 品目5 | 除颤仪（AED) | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 | 国产 |

注：上表中标▲的设备为该标包的核心产品，单一设备的标包，此设备即为核心产品。

二、技术规格及参数要求

1、医用输血输液加温器

技术参数

1、独立控温，具有≥2个通道加温功能，每个通道可独立设置温度和控制加温。

★2、显示屏：配置≥5.0英寸触摸屏，可同时显示不同通道的设置温度、实时温度、故障信息、工作状态等。

★3、加温范围：30℃-42℃，温度步进：0.1℃。

★4、控温精度：±0.5℃。

5、温度单位选择：摄氏度℃、华氏度℉。

6、预热时间：≤2分钟。

7、报警功能：具备≥4种状态报警；

8、加热管规格：管径3.5-5mm，6-7mm，9.5mm，长度为80cm，100cm，120cm，140cm。

9、具有参数记忆功能、交直流自动切换功能、交流掉电提示功能、工作指示、静音功能、语音提醒功能、无线功能(选配）等。

★10、具备液体设置功能：可设置、保存常用液体的名称和加温范围。

11、内部电池工作性能：充电完成后，在室温环境下，温度设置为 30℃的条件下单通道连续工作≥ 5 小时。双通道连续工作时间不≥ 2.5 小时。

12、进液防护等级：≥IP43；电击防护类型：II类，电击防护程度：无应用部分。

2、充气式加温仪

技术参数

1.显示方式：≥5英寸彩色液晶屏，可选中文菜单；

2.前置式自锁紧风管接头；

3.出气口温度探头设计；

- 1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好；

5. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强；

6.医用升温毯设定温度四挡可调：室温、32℃、38℃、43℃，精度±1.5℃；

7.工作方式：连续工作；

8.超温报警：高于设定温度3℃时报警停止工作；

9.低温报警：低于设定温度3℃时报警

10.加热盘报警：加热盘使用期超过理论寿命报警；

11.累计计时：最大255h,计时精度：≤±1min；

12.医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速26±1Km/h, 低风速23±1Km/h；

13.医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤49db；

14.医用升温毯总功率≤350VA；

15.配置清单： （1）主机：1台 （2）一次性加温毯：5个（多款一次性加温毯，可根据临床需要进行选择） （3）支架：1个

3、心电监护仪

技术参数

1.一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者；

★2. ≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1024*600，具有配件收纳箱；

3.智能背光自动调节，在各种光线环境下都能观察清晰；

4.监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏；

5.具备3导、5导、6导心电导联切换功能；

6.具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能；

★7. 心率测量范围：成人：10 bpm～300 bpm；儿童和新生儿：10 bpm～350 bpm；

8.无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式；

9.可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 ；

★10.呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测；

11.具有三级声光报警， 参数报警级别可调，具备报警集中设置功能；

12.具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能，具备夜间模式、隐私模式等；

13.大容量数据存储功能，支持外部USB存储设备；

14.整机无风扇，低功耗，标配锂电池，工作时间≥4小时；

15.具备网络扩展功能，观察可支持床边机≥15台；

16.具有有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网；

★17. 具有可升级物联网信息传输功能

18.可选配3通道记录仪，实现热敏打印

19.支持网络打印功能

4、超声骨刀

技术参数

一、主机参数

1.1显示屏具备广角，≥10英寸触摸屏，显示≥4种不同的工作模式状态、设置参数等信息；

1.2 具备实时能量感应功能；

1.3 具备双路输出监控系统功能；

1.4 具备自适应组织功能；

1.5 有效输出功率：≥98%

1.6 主机可匹配多种型号耗材，包括具有集成手柄（能量换能器）设计的5mm血管闭合能力刀头、7mm血管闭合能力刀头等；

二、功能及模式

2.1 输出能量类型：超声能量、电外科能量；

2.2单极功能：≥10种单极模式；

2.2.1单极切割模式：具备低压切、纯切、混切（普通及单极腔镜）等；

2.2.2单极凝血模式：具备干燥、电灼、喷凝（普通及单极腔镜）等模式；

2.3 双极功能：≥3种双极模式；

2.4 超声功能：具备切割及止血功能；

★2.4.1 闭合血管直径：≥5mm；

★2.5支持手动调节中性电极灵敏度，适配多种品类中性电极与特殊患者；

2.6 只需连接一个脚踏即可按需匹配单极、双极及超声刀模式使用；

★2.7支持超声刀、电刀同时使用，能够满足两把能量器械的需求；

三.功率及档位要求

3.1 电切功率：0-300W，可以调节；

3.2 电凝功率：0-120W，可以调节；

3.3 双极功率：0-70W，可以调节；

3.4 具备超声能量档位设置功能；

四.其他功能要求

4.1 接口功能：具有≥4类不同的器械接口；

4.2输出功率显示：可以以数字码表双显示方式显示；

4.3 特殊模式：具备多脚踏模式；

4.4 语言调控：有多种语言进行选择，可以设置中文菜单；

4.5 CQM技术：具备接触质量监控系统，监测中性电极回路，如发生中性电极撕脱，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出；

4.6 升级接口：USB接口实现系统升级；

4.7 互联接口：通过开放设备物联网接口协议，提供智能医疗数据互联；

4.8 兼容性：可兼容其他常用品牌电外科耗材；

★4.9 超声刀刀头为带量采购中标产品；

五、配置清单：

5.1 超声转换器 2个；

5.2 一次性使用超声软组织刀头 4个（各类型号可选）。

5、除颤仪（AED）

★1、≥7英寸彩屏，分辨率≥800×480,可存储≥1通道ECG波形，整机重量(含电池)≤3kg；

2、设备具备便携把手，具备高便携性；

★3、抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m跌落冲击；

★4.防尘防水级别≥IP55；

5.工作温度范围至少满足-5℃ - 50℃,且从室温环境下进入-20℃环境后，工作时长≥60分钟；

6.采用双相波技术双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

7.最大除颤能量可达360J,首次除颤能量可设置：

成人除颤能量：100/150/170/200/300/360J,

小儿除颤能量：10/15/20/30/50/70/100J;

8.从开机到200J放电准备就绪用时≤7s;

9.在待机状态，电极片与主机预先连接

10.提供智能语音播报

11.电池待机寿命≥5年

12.至少可支持300次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗；

13.具有电池低电量报警提示功能

14.提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文

15.支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；

16.CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式。在 CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数语音提示；

17.存储容量：设备的内部存储容量≥1GB,可存储≥1000份自检报告；

18.具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音，支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据；

19.设备具有用户自检和设备自检功能。支持每日、每周、每月、每季度的设备自检；

20.配备AED存放盒或存放柜。

注：本章中标注“▲”的产品为核心产品；标注“*”的参数为实质性响应参数，负偏离投标无效；标注★参数为重要技术参数评分项。