采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲近红外波段相机
	一、主设备参数：
★1.帧频可调：1-200Hz可调

★2.像元数：1280×1024

★3.光谱响应：0.9μm～1.7μm

★4.量子效率：＞70%（@1.55μm）

★5.读出噪声：小于180e- rms

6.线性度：≤2%

7.积分时间：16μs～1 s可设置

8.电源输入：DC 12V

9.功率：＜10W（TEC OFF）/＜18W（TEC ON）

10.相机尺寸：单边和体积都须满足：≤75mm×75mm×95mm（不含镜头）

11.镜头接口：M42

12.环境适应性

12.1工作环境温度：-30 ℃～+60 ℃

12.2存储温度：-40 ℃～+85 ℃

12.3 湿度20%-80%，无冷凝

13.像元间距：15μm

14.有效面积：19.2mm×15.36mm

15.快门模式：Global shutter

16.ADC：14bit

17.数字输出接口：USB3.0

18.数据格式：Mono8/Mono14/Packet12

19.数字IO接口：提供1路光耦隔离输入和1路光耦隔离输出，具备外部触发采集、采集完成应答输出闭环联动功能

20.相机软件

■20.1实时预览窗口、参数面板、功能菜单栏、状态信息栏，支持界面布局自定义

■20.2支持单张拍照和连续连拍数据采集模式

■20.3支持软件软触发和硬件外触发

■20.4具有非均匀性校正、失效像元替换、亮度调节、对比度调节、图像增强、图像滤波功能

■20.5实时像素坐标、灰度值、区域平均灰度显示，支持点/线/矩形/区域选择

■21.支持二次开发，提供SDK开发包（含麒麟系统）
22.兼容Windows系统（Win10/Win11）

23.提供设备整机说明书、外部接口说明书、设备技术参数表、出厂检测报告、合格证

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）照明光源一个

1.开口直径：大于200mm

2.工作波段：350～2500nm

3.稳定性：≥99%@1h
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
