# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，6个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

## 二、货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 负偏离或未响应的，投标无效 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量/单位（台/套） | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水卷材不透水仪 | 一、主要用途：用于测量防水材料不透水性 二、技术指标： 1.需满足GB/T 328.10-2007、GB18242-2008、GB/T 16777-2008等标准中对于设备的规定； 2.试验压力：0～0.6Mpa； ●3.配备3个含4个狭缝的圆盘、7圆孔盘及孔径为0.2mm规格的金属网[投标文件中提供实物照片，以及产品技术白皮书或产品技术说明书或产品彩页或厂家（制造商）官网截图佐证]； - 4.透水盘内径：φ92mm±1%； - 5.可试件数：≥3件（一组）； - 6.采用电气自动控制加气加压，自动保持压力。 | 1 | 工业 | / |
| 2 | 钉杆水密性试验装置 | 一、主要用途：用于测量防水材料钉杆水密性 二、技术指标： 1.满足GB 23441-2009等标准中对于设备的规定； 2.量水筒内直径（150-250）mm.高不小于150mm（投标文件中提供量水筒尺寸证明材料）； 3.干燥容器与量水筒直径相近； 4.无翼镀锌无螺纹钉长（30±4）mm,直径（3.5～4）mm； 5.压轴质量：2kg±5%、宽度：（50～60）mm； 三、主要配置：主机一台 四、备品备件：铁钉（不少于40个）、压轴等。 | 1 | 工业 | / |
| 3 | ▲氙灯老化试验箱 | 一、主要用途：用于测量防水材料人工气候老化 二、技术指标： 1.需满足GB/T 18244-2022、GB/T 3511-2018、GB/T 16422.2-2022、GB 18242-2008、GB 55030-2022等标准中对于设备的规定，可在设备中设置以上标准中相关测试条件并稳定运行； ★2.光源由至少3个有全光谱氙灯光源组成，其光谱范围包括波长≥270nm的紫外辐射、可见辐射及红外辐射，光源总功率≥5.4kW。双触摸屏显示屏，能控制黑板温度、箱体内空气温度、相对湿度、长效滤光器，具备自动校准（投标文件中提供官方宣传彩页或技术白皮书佐证）； 3.模拟总日照辐射,使用滤光器来滤除短波长的紫外辐射，在试样暴露的试验箱区域内,任一位置的辐照度至少为最大辐照度的80%； - 4.试验箱由惰性材料制成，试验箱的辐照度和温度均可控，对于需控制湿度的暴露试验,配置湿度控制装置,对于需润湿的暴露试验,试验箱配置提供喷淋的装置； - ★5.设备可以进行宽带（300nm～400nm）和窄带（340nm）的两种条件下的辐照度控制，宽带条件下，辐照度最高可稳定控制在（120±2）W/㎡。窄带条件下，辐照度最高可稳定控制在（1.10±0.02）W/㎡·nm，温度控制可采用黑标温度或黑板温度两种方式[投标文件中提供产品技术白皮书或产品技术说明书或产品彩页（产品功能截图）或厂家（制造商）官网截图或技术白皮书佐证]。 - 6.黑标温度控制范围：光照50℃～120℃，黑暗25℃～50℃。黑板温度控制范围：光照45～110℃，黑暗25～50℃。设备箱体温度控制范围：光照35～65℃，黑暗：25～50℃。相对湿度控制范围：20～95%。水喷淋：能在光照和无光照情况下进行； - ●7.辐照度校准：配备校准探头对设备进行校准。校准过程不需要人工手动输入或者修改参数，并能在不同辐照度下完成校准。辐照度满量程误差≤1.5W/m2/nm@340nm（投标文件中提供官方宣传彩页和辐照度校准证书佐证）； - 8.试验箱可按规定条件在试验样品的正面或背面安装间歇喷淋的装置。喷淋均匀分布在试样表面。喷淋系统由不会污染喷淋水的耐腐蚀材料制成。喷洒到试样表面的水:电导率≤0.2μS/cm,不溶物含量≤1mg/L,在试样表面不留下可见的污迹或沉积物,二氧化硅的含量≤0.2mg/L。 - 9.试样架为开放式框架，试样背面外露,或可使用无空隙的背衬来支撑试样。试样架及背衬(如使用)应由不会对暴露结果产生影响的惰性材料制成,例如耐氧化的铝合金或不锈钢。试样周围不应使用铜合金铁或铜质材料。 - ★10.测试区域面积: ＞3200cm2，适合三维结构的样品摆放，承重≥20kg（投标文件中提供产品技术白皮书或产品技术说明书或产品彩页（产品功能截图）或厂家（制造商）官网截图佐证）； - ●11.设备具有自我保护功能，双屏显示，可进行故障自诊断，具有超温，环境因素等自动报警和提示。设备需具备报警或提醒信息记录功能，方便查询历史记录（投标文件中提供设备双屏幕实物照片和查询历史数据的截图，证明具备历史回看功能）。 - ●12.可以累积工作时间或总辐照能，设备全自动，可在无人监管的情况下长时间连续运行。所有测试工作参数可自动记录与导出。存储容量不小于500GB，显示尺寸不小于 20 英寸，辐射值≤1.0 %（投标文件中提供第三方机构出具的辐射值≤1%的带CMA标识的检测报告或检测证书扫描件）； - ●13.实验室空间智能净化装置能进行空气质量检测：实时监测实验室空间内空气质量（PM2.5、PM10及臭氧浓度检测），臭氧浓度分辨率≤0.01ppm，可实时显示温湿度（投标文件中提供软件截图佐证）。具备负氧离子模块，生成负氧离子并配合机器净化模块不间断地向实验室输送新鲜空气； - ★14.智能实验室净化装置运行期间稳定的实测声压级≤60dB（A），真菌总数和细菌总数消杀率不低于99.99%，机械强度、稳定性和机械危险、泄露电流、电气强度等检测结果判定合格（投标文件中提供带有CMA标识的检测报告扫描件）； - ●15.智能实验室净化装置的操控软件符合GB/T 25000.51要求，可通过手机App实时远程在线查看智能实验室净化装置的运行状况（投标文件中提供智能实验室净化装置的操控软件依据GB/T25000.51的具有CMA标识检测报告，提供手机App运行状态的截屏进行佐证）； - 16.设备配置的纯水机可长期稳定地自动提供设备运行与喷淋条件所需纯水（单次连续运行时间≥5000小时）。 - 三、主要配置 - 氙灯老化试验箱1台、配套纯水机一套、日光过滤器一套、340nm辐照度探头一套、340nm辐照度校准装置一套、TUV（300-400nm）辐照度控制器一套、TUV（300-400nm）辐照度校准探头一套、黑标温度计与黑板温度计，以及相关温度校准装置各一套、配套实验室空间智能净化装置1套。 - 四、备品备件 - 氙灯灯管（常规辐照度下能满足9000小时光照测试需要），纯水机滤芯备品（可满足不低于一年的使用需求）。 | 1 | 工业 | 进口 |
| 4 | 涂料养护箱 | 一、主要用途：用于防水涂料涂膜养护 二、技术指标： 1.需满足GB/T 16777-2008等标准中对于设备的规定； 2.恒温范围：5～60℃（可调）；恒温精度：±2℃；恒湿范围：40～60％（可调） 3.养护箱工作尺寸：（400×750×800）±5%㎜（深×宽×高），内部不少于三层； 4.设备温控部分：温控仪，具有PID自整定的液晶显示触摸屏可编程温度湿度控制器，确保设备精确控制； 5.设备具有超温保护功能，在箱内温度超过已设定的超温报警温度时，自动切断电源使设备停止运行，设有超温断电保护，漏电保护功能。 三、主要配置：涂料养护箱主机一台。 | 2 | 工业 | / |
| 5 | 防水卷材抗静态荷载试验仪 | - 一、技术指标 - 1.需满足GB/T328.25-2007等标准中对于设备的规定； - 2.导轨保证荷载杆在垂直位置，通过导轨穿刺工具能在垂直方向移动，球状穿刺工具的工作行程：40mm±2mm； - 3.荷载杆和穿刺工具调整到包括支撑圆片质量2kg±5%； - 4.荷载圆片由1个3kg和3个5kg质量的圆片组成不锈钢球状； - 5.穿刺工具：直径（Φ10±0.05）mm的球状，用5mm的螺纹连接到荷载杆上，材料硬度值：≥50HRC，不锈钢材料构成，表面，无印记并磨光； - 6.软支撑：支撑是发泡聚苯乙烯（20±2）kg/m3，厚度（50±1）mm； - 7.硬支撑：混凝土浇铸的≥（300mm×300mm×40mm）板上，混凝土表面光滑无缺陷； - 8.配有真空装置。 - 二、主要配置：防水卷材抗静态荷载试验仪主设备一台。 | 2 | 工业 | / |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，质保期限内，原生产厂提供全机免费保修。

3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。