采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效并具备实施条件后支付合同款的70%为预付款（中标人须提供等额预付款担保），验收合格后，付清剩余合同尾款。
注：
（1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。
（2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。
（3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。
（4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽理工大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，不少于1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc58935147]二、货物需求
（一）货物需求说明
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
（4）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1 
	大景深体视荧光显微系统
	★1.光学系统：单光路设计，复消色差光学校正，高分辨率、高反差；可以获取≥10倍的双光路体视显微镜的荧光亮度（投标文件中提供产品彩页扫描件）。
2.最大分辨率≥1500LP/mm。
3.电动变倍器，变倍比≥16：1。
4.人机学控制器:配有2套液晶显示控制器，能实时显示焦距位置、放大倍率等参数。
5.不用化学药品的绿色环保防霉技术。
★6. 电动调焦机构：Z轴格栅；支架高度≥490mm，最大载重≥17kg，调焦行程≥340mm，步进精度≤350nm（投标文件中提供产品彩页扫描件）。
★7.物镜：1.0×平场荧光物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥55mm（投标文件中提供物镜实物照片，须能体现数值孔径和工作距离的数值）。
8.目镜：10×；视场数≥23，超大视野，高眼点，双目屈光度可调，目镜罩2只。
9.三目目镜筒：人机工程学设计，100:0/0:100分光。
10.荧光系统：LED荧光光源（寿命≥20000小时），≥4孔位电动荧光转盘，三色荧光滤色镜组，带电动光闸。
11.底座:LED照明透射光底座，尺寸≥300mm×350mm×40mm，具有明场、暗场观察方式；环形LED照明器：360°全方位照明，可通过控制器实现全开、半开、1/4开等模式。
★12.配套成像系统： 显微数码专用彩色制冷CMOS芯片≥1.1英寸，像素点大小≥4.5 μm ×4.5 μm，有效物理像素：≥710万，满级电子容量≥25000 e⁻；动态范围≥6200:1; 全幅拍摄速度≥73幅/秒，暗电流≤0.3 e⁻/p/s@ 25°，曝光时间：0.1 ms - 60 s，具有图像降噪和锐化功能，通用C型接口（投标文件中提供产品彩页扫描件）。
13.配套摄像系统显微图象处理软件平台：可以控制显微镜各电动部件，一键多通道荧光拍摄、 通过与电动Z轴结合，可对较厚样品进行Z轴连续拍摄，获得完整样品信息，可对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上；可自动进行快速Z轴层扫，可将图像中信号最强的层面或对比度最好的层面识别为焦平面，同时可在成像时自定义Z范围来进行自动找焦，反卷积算法等功能。
14.数据处理工作站1套配置不低于：四核处理器、32G内存、1TB硬盘、4G独立显卡，32英寸4K液晶显示器或以上。
15.配置要求
15.1、系统主机一套
15.2、目镜 10x/23二套
15.3、三目镜筒一套
15.4、物镜 1.0x一套
15.5、电动调聚焦装置一套
15.6、透射光基座与柱之间的荧光适配器一套
15.7、透射光基座一套
15.8、荧光光源一套
15.9、环行光光源一套
15.10、荧光滤光片组 DAPI一套
15.11、荧光滤光片组 GFP 一套
15.12、荧光滤光片组 RFP一套
15.13、高灵敏度相机一套
15.14、1x C接口 一套
15.15、系统软件包
15.16、数据处理工作站 一套
	套
	1
	工业
	进口

	2 
	原位催化红外光谱分析仪
	1. 工作条件：
1.1湿度: 不高于70%RH 
1.2温度: 18 - 30℃
1.3电源: 100-240 V, 50 Hz
2. 红外主机参数要求：
2.1光谱范围：8000-350cm-1。后期可扩展升级到28,000-15cm-1。
★2.2信噪比：≥13500:1 (无吹扫下，峰-峰值，5秒钟测量@光谱分辨率4 cm-1)；高于56,000:1 (无吹扫下，峰-峰值，1分钟测量@分辨率4 cm-1)（投标文件中提供产品彩页扫描件）。
2.3 波数准确度：≤0.01 cm-1 @ 1554 cm-1。
★2.4 波数精度：≤0.0005 cm-1 @ 1554 cm-1（10次重复测量标准差）（投标文件中提供产品彩页扫描件）。
★2.5分辨率：0.4cm-1- 256 cm-1连续可调，调节精度≤0.05cm-1。（投标文件中提供产品彩页扫描件和软件截图证明）。
2.6透光率精度：≤0.1% T
★2.7干涉仪：动镜为立体角镜的迈克尔逊干涉仪，非动态准直补偿型干涉仪（投标文件中提供干涉仪设计图和实物图，设计图和实物图上需要体现角镜），此部件提供十年质保。
2.8光源：宽波段中/远红外光源，此部件提供五年质保。
2.9分束器：配置KBr分束器，后期可升级硒化锌分束器以防止潮气影响。
2.10检测器：配置温控型高灵敏度DLaTGS检测器和LN-MCT检测器，双检测器软件控制自动切换，无需手动更换，集成数模转换器，直接输出数字信号。
2.11 激光器：固体激光器，提供十年质保。
★2.12 光谱仪材质：光谱仪需采用全金属光学平台，镀金镜面，仪器重量≥50kg。（投标文件中提供产品彩页扫描件）
2.13 谱图采集：≥25张/秒@16cm-1光谱分辨率。
2.14 数模转换：真24位动态范围数模转换功能，支持全描述速度，支持双通道数据采集。
2.15 智能化光谱仪：光谱仪所有部件安装都能自动识别，包括样品仓两侧的窗片。
2.16光谱仪联用扩展：光谱仪具备≥3个进/出口光路，可在左右两侧连接≥5种外接附件。包括但不限于红外显微镜、高通量检测附件、外置TGA连接附件、用于振动圆二色性（VCD）和偏振调制红外反射吸收光谱（PM-IRRAS）的偏振调制附件、外置大样品仓、中红外光纤附件。
2.17 光谱仪样品仓：≥25 cm (W) × 25 cm (D) × 20 cm (H)，红外光检测焦点在样品仓的中心位置，可适配第三方附件。
2.18 数据通讯：工业标准以太网连接，采用TCP/IP协议‌，‌支持后期升级集成触摸屏和无线局域网，支持远程控制。
2.19.1全中文红外控制及数据处理软件： 64位处理软件，提供仪器控制、谱图显示、提供各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析。
2.19.2中文谱图对比软件
2.19.3 中文内置曲线分峰拟合软件
2.19.4中文内置H2O/CO2自动补偿软件
2.19.5中文自检软件：在线诊断，直接给出仪器状态提示，可以快速地排查仪器异常原因。
3. 配套原位反应池参数要求：
3.1适配傅里叶变换红外光谱仪，可根据需求定制改装。
3.2 采用X型光路设计，减少镜反射的干扰。
3.3 等离子原位反应池：中心高压放电电极、环绕样品地电极，电极采用氧化铝陶瓷绝缘隔离，可加载30kV的高压。
3.4 高温反应池：室温到500度，可通入气氛。
3.5 反应池采用三光路设计，包括两个测量窗口和一个观察窗口，观察窗口可引入触发光进行光催化研究。
4. 配置要求
4.1 傅立叶变换红外光谱仪一台
4.2 高灵敏度检测器一套，包括液氮制冷MCT检测器和检测器自动切换装置。
4.3 红外光谱仪控制及分析软件
4.4 原位反应池系统：漫反射支架一个；等离子原位反应池一个；高温反应池一个；红外漫反射仓帽一个，拉曼仓帽一个；程序温控仪一个；循环水冷机一个；配气系统一套（包含两路质量流量控制器，可进行四路气体切换）。
4.5 配套数据处理系统1套，配置不低于：四核处理器、16G内存、1TB硬盘，20英寸液晶显示器；数据输出系统一套
	套
	1
	工业
	进口

	3 
	▲顶空-三重四极杆气相色谱质谱联用仪
	1.工作条件
1.1电源:220V，50Hz
1.2温度:操作环境至少覆盖（20℃～35℃）
1.3湿度: 操作状态至少覆盖（25%～50%RH），非操作状态至少覆盖（20%～80%RH）
2.气相色谱仪
2.1 气相色谱仪系统要求
2.1.1 保留时间重复性：＜0.0008min
2.1.2 峰面积重现性：＜0.5% RSD
2.1.3 控制面板:≥7英寸触摸电容操作屏，无需手写笔来执行触摸屏功能，且不需要校准。具有内置部件、消耗品的查询功能，衬管、隔垫图文演示功能和维护操作图文引导功能。
2.1.5 气相色谱性能监测:可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。
2.1.6 早期维护反馈(EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。
★2.1.7 气相主机具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口（投标文件中提供智能钥匙接口实物图片和主机控制面板显示色谱柱生产时间的照片证明）。
★2.1.8 主机显示屏可以直接查询统计日常电力消耗量和日常载气消耗量功能（投标文件中提供实物图片证明，图片至少能体现 7天数据记录）。
2.1.9 软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱
2.1.10具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。
★2.1.11具有柱中和柱后反吹功能，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行（投标文件中需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的软件截图）。
2.2 柱温箱
2.2.1 温度范围：室温以上4℃-450℃；2.2.2 温度设定精度：0.1℃
2.2.3 升温速度：≥120℃/min，以≤0.01 ℃ /min增加；
2.2.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，达到≤0.01℃；
2.2.5 程序升温：20阶21平台；
2.2.6 温度稳定性: ≤0.01℃ /1℃环境变化；
2.2.7 降温速率：从450℃降至50℃＜ 250秒(22℃室温下)；
2.3惰性分流/不分流毛细管进样口
2.3.1 压力控制：进样口压力范围≥（0-100psi），压力设定精度≤0.001psi；
★2.3.2 分流比：≥12500：1（投标文件中提供软件功能界面截图证明）；
2.3.3 扳转式进样口:扳转式进样口密封系统；
2.3.4 进样口经过惰性化处理，包括整个进样口惰性化及经化学去活工艺处理的焊件和焊件插件；
2.3.5最高使用温度:≥400℃；
2.3.6 总流量范围:≥（0-1250）mL/min。
2.4顶空进样器
2.4.1 独立的顶空进样器（非组合式），与气相色谱仪可适配使用；
2.4.2 进样方式：阀进样；
2.4.3 色谱峰面积重复性：＜1.0% RSD；
2.4.4 温度控制：加热炉（最低温度：室温以上5℃ ，最高温度：300℃），阀和定量环（最低温度：室温以上5℃，最高温度：300℃），传输管线（最低温度：室温以上5℃，最高温度：300℃）；
2.4.5 压力设定点可以调节的增量：≤0.001psi；
★2.4.6 可通过联用的气相色谱仪的液晶面板进行操作控制，并能在气相色谱仪的液晶面板上显示顶空进样器的参数状态（投标文件中提供证明材料）；
2.4.7 全电子气路控制，具有大气压和温度补偿功能；
2.4.8 样品位数：≥48位，其中可加热位数≥12个；
2.4.9 样品瓶：10mL,20mL,22mL顶空瓶（无需另加适配器）；
2.4.10 在常规单一提取模式下采用重叠加热方式，最大可以≥12个样品瓶，同时可以保持每个样品瓶恒定的加热时间；
2.4.11 多次顶空提取（MHE）模式，每个样品瓶可以进行≥100次顶空提取；
2.4.12 多次顶空浓缩（MHC）模式，从单个样品瓶可以进行≥100次顶空提取。
2.5 液体自动进样器
2.5.1 液体进样量范围：≥（0.01-50）μL；
2.5.2 样品瓶位数：≥162位；
2.5.3  叠加进样：在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针并抓起下一个样品瓶，缩短分析时间；
★2.5.4 自动进样器具备加热控温功能，加热温度不小于50℃；自动进样器具备样品瓶震荡摇匀功能，双向混合，速度≥3000转/分钟（投标文件中提供加热控温功能、震荡摇匀功能的软件设置截图证明）；
2.5.5 具备标签自动识别功能。
3.质谱部分
3.1质量数范围：≥（10～1000）m/z；              
★3.2仪器检测限指标及灵敏度（以30m×0.25 mm,0.25µm色谱柱为标准）：氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间（投标文件中提供生产厂家中文官网截图证明并附官网链接）；
3.3质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描 ；
★3.4分辨率：覆盖0.4amu～4amu，分辨率可调（投标文件中提供软件截图证明）；
3.5碰撞池以氮气为碰撞气；
3.6 具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0ml/min～5.0 ml/min可调；
3.7扫描速率：≥800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：≤0.5ms ；
3.8 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0~280uA；
★3.9最大离子化能量：≥280eV（投标文件中提供软件截图证明）；
3.10离子源:配置EI源，独立控温，最高温度≥350℃；
★3.11四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高≥190摄氏度(非预四极杆加热)；（投标文件中提供有清晰描述“可加热镀金四极杆”生产厂家官网截图证明并附官网链接，以及提供四级杆实际控温设置≥190摄氏度的软件截图证明）；
3.12 质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速≥360L/S；
3.13扫描功能:支持全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）。
4.数据处理系统
★4.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物分析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能（投标文件中提供未知物分析、解卷积两种功能的软件操作界面截图证明）；
4.2 通用谱库: NIST谱库和化学结构式库；
4.3 二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。
5.独立电子显示系统
5.1 显示技术：电子纸显示技术，无频闪，无蓝光。
5.2通讯协议：WIFI 2.4G/蓝牙模式（蓝牙5.0传输协议）
5.3传输距离：2.4G网络覆盖，接收功率-85dBm/半径15m的圆内
5.4刷新方式：网页后台刷新
5.5显示屏尺寸≥4英寸，分辨率：≥640*400，可视角度＞170°
5.6 显示颜色：7彩色
5.7 智能电子屏管理系统
5.7.1提供智能电子屏接入登记服务，智能电子屏初始化设置入网后，自动登记注册到电子屏资产清单中。
5.7.2可通过电子屏标识、MAC地址、刷新状态、仪器设备编码等信息检索电子屏刷新日志信息，以快速定位电子屏刷新异常情况。
5.7.3支持异常刷新日志的自动提醒功能，提醒仪器管理人员联系供应商及时处理异常刷新的电子屏。
6.配套数据处理系统1套，配置不低于：四核处理器、16G内存、1TB硬盘，20英寸液晶显示器；数据输出系统一台。 
7.配置要求
7.1三重四级杆质谱主机（包含EI源）1套
7.2气相色谱主机1 套
7.3惰性分流/不分流进样口数量2套；
7.4色谱柱前、柱中及柱后反吹组件（包括反吹硬件、独立的电子流量控制和阻尼柱等）数量 1套
7.5最新版Nist2023质谱库 1套；农残谱库1套
7.6≥162位液体进样器1套
7.7≥48位顶空进样器1套
7.8气质配套弱极性、中等极性、极性色谱柱各一支
7.9氦气节省模块1套
7.10通用捕集阱，氦气，1/8 英寸,2支
7.11离子源芯,灯丝，适配高温EI 离子源，1支
7.12安装工具包1套 
7.13顶空样品瓶，钳口，平底，20 mL，透明，100/包，2包
7.14橡胶瓶塞,隔垫，灰色丁基橡胶塞，100/包，2包
7.15铝质瓶盖,20 mm 银色铝质钳口盖，100/包，2包
7.16石墨垫圈,密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包，2包
7.17隔垫,进样口隔垫，不粘连绿色，11 mm，100/包，2包
7.18液体样品瓶套件，螺口，预组装，透明，蓝色瓶盖，2mL，100/包，2包
7.19氧气/水分捕集阱，1/8 英寸，2支
7.20手拧式色谱柱螺母部件,色谱柱螺帽组件，1支
7.21进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5/包，2包
7.22 ALS 进样针，10µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，2支
7.23塑料隔垫,螺口盖隔垫，PTFE/红色硅橡胶，100/包，2包
7.24离子源清洁工具包一套
7.25泵油2L
7.26数据处理系统1套
8.售后服务
8.1 中标人提供仪器的现场安装调试并达到投标文件承诺的技术性能，并同时在现场对采购人进行操作培训。如果现场验收未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。
8.2 仪器在调试通过后提供保修服务。中标人在中国需设有零配件仓库，能更及时地为采购人提供备品备件。
8.3 中标人可以为采购人提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为采购人提供上机培训。
8.4 有专职的维修工程师及应用工程师，并负责提供技术支持。
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[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双验收合格之日起进入质保期。
[bookmark: _GoBack]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
