采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装且调试验收合格后支付剩余的70%合同款

	2
	供货及安装地点
	安徽师范大学合肥高等研究院

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起90日历日

	4
	免费质保期
	验收合格后1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算


二、货物需求
（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要参数
	■
	允许偏离，提供规定的证明材料

	一般参数
	无
	允许偏离，无需提供证明材料


（二）货物需求清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲气相色谱仪
	一、快速加热和冷却的柱温箱

1.柱箱温度：室温以上10℃～400℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）。

2.程序升温：20阶21平台。

■3.最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加。（提供软件截图证明）

4.温度设定精度：0.1℃。

5.控温精度：0.01℃。

6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃。

7.冷却速度：从300降到50℃≤6 min（室温25℃）。

8.具有柱温箱温度的自动保护功能。

9.最大运行时间：9999.99分钟。

10.柱温箱容积：≥15升。

二、进样单元

■1.最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由电子流量控制系统控制。（提供主机上方安装三个进样口示意图证明和实物照片）

2.最高温度：400℃。 

3.升温设定：1℃步阶。

4.惰性化分流/不分流进样口

4.1 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能。支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能。

4.2 标准配备载气节省模式。

4.3 压力设定范围：0～1035kPa（相当于0-150 psi）。

4.4 升压速率设定范围：-400～400KPa/min。

4.5 压力程序：7阶。

4.6 分流比设定范围：0～9999.9。

4.7 流量设定范围：0～1250mL/min。

三、检测器单元

可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由手动压力控制系统控制，检测器的数据采集速率是≥250Hz（4ms）。

1.热导检测器（TCD）

1.1最高使用温度：400℃。

1.2具有过热保护功能。

■1.3灵敏度：40000mV.mL/mg(癸烷)。（提供产品彩页）

1.4动态范围：105。

1.5热导丝：铼-钨丝。

1.6惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅。

1.7压力精度：0.01psi。

2.氢火焰离子化检测器（FID）

2.1最高使用温度：400℃。

2.2方式：双流路方式。

2.3自动点火功能。

2.4检测限：3pg C/s ( 十二烷 )。

2.5动态范围：107。

四、阀及阀箱

1.阀

1.1阀包括气缸。

1.2最高耐受温度：225℃。

1.3最高耐受压力：400psi（气体）。

2.阀箱

2.1仪器侧面安装，独立控温，温度不受柱温箱温度影响。

2.2最多可安装5个自动阀。

2.3阀箱可设置2个不同温度区域。

2.4可拓展实现填充柱控温，最多可安装5m填充柱。

五、其他

1.色谱柱和流路系统

1.1支持填充柱和毛细管柱。

1.2具有室温补偿和自动环境补偿功能。

■1.3具有恒定的载气线速度控制功能。（提供产品彩页或说明书）

2.面板键盘

2.1完全控制及显示所有温度区域和载气流量。

2.2完全控制所有检测器功能。

2.3实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。

六、数据处理系统

1.数据采集和数据解析

采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器进行分析操作和信息追溯。具有计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间（RRT），具有保留时间自动校正功能（AART）。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。

2.报告制作


具有报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。

3.质量控制


具有QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能。

七、两台气相配置要求分别如下：

气相色谱仪1（CO2体系）配置要求：

1.主机1台

2.惰性化分流/不分流进样口1套

3.热导检测器1套

4.氢火焰离子化检测器2套

5.电子压力控制模块1套

6.甲烷转化炉1套

7.独立加热阀箱1套

8.程序控制器1套

9.自动十通阀2套

10.自动六通阀2套

11.哈氏合金定量环4套

12.色谱柱连接套件1套

13.气线3套

14.配套色谱柱6根

15.色谱工作站1套

16.标样1套

17.10um颗粒过滤器（可换筛板）1套

18.气路净化装置1套

19.数据处理终端 1台，CPU：6核12线程、频率2.5-3.5GHz、睿频5.1GHz左右，内存≥8G，硬盘≥1TB，≥22寸显示屏

气相色谱仪2（CH4体系）配置要求：

1.主机1台

2.惰性化分流/不分流进样口1套

3.热导检测器1套

4.氢火焰离子化检测器2套

5.电子压力控制模块2套

6.甲烷转化炉1套

7.独立加热阀箱1套

8.程序控制器1套

9.自动十通阀2套

10.自动六通阀3套

11.哈氏合金定量环3套

12.色谱柱连接套件1套

13.气线3套

14.配套色谱柱8根

15.色谱工作站1套

16.标样1套

17.10um颗粒过滤器1套

18.气路净化装置1套

19.数据处理终端 1台，CPU：6核12线程、频率2.5-3.5GHz、睿频5.1GHz左右，内存≥8G，硬盘≥1TB，≥22寸显示屏
	2
	台
	工业
	进口


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、和税费等所有费用。

四、其他要求
无。
五、样品要求
无。

