前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
[bookmark: _GoBack]2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件；
（3）每次付款前，中标人须提供正规发票。          

	2
	供货及安装地点
	安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	国产设备：合同生效之日起，60个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；进口设备：合同生效之日起，75个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc3283]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业
	是否进口

	1 
	▲微滴式数字PCR系统
	一、用途
集成自动液滴生成模块，高效生成数万至数百万个微滴，实现超高灵敏度的核酸定量。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2 环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
★3.1、总体要求：系统各功能模块均须满足可独立运行、分区放置及管理要求。系统检测性能须满足《食品补充检测方法BJS202309》实验所需要求（投标人投标时需提供符合上述要求的承诺函（格式自拟），加盖投标人公章）。
3.2、样品存储模块
3.2.1 加样区温度范围：2℃-8℃，持续维持低温加样状态，保证样本的生物活性。
3.2.2 解冻区温度：恒温30℃，用于融解试剂及Buffer，减少操作时间，提高实验效率。
3.2.3 加样区降温时间：≤5min（@25 ℃）。
3.2.4 解冻区升温时间：≤5min（@10 ℃）。
3.2.5 温控精度：≤±0.1℃。
3.2.6 温度实时显示：解冻区左侧设置有温度显示屏，实时显示加样区温度。
3.2.7 兼容性强：兼容各类型试管架，96孔×0.2 ml、10孔×0.5 ml、3孔×5 ml、24孔×0.2 ml、10孔×1.5ml/2ml。
3.3、高通量微滴生成模块
★3.3.1 样品制备原理：采用真空负压微流控油包水技术实现样品制备，单次可实现≥96个样本的微滴生成，每个样品的微滴数≥20000个，确保单个分子检测的统计学可靠性。（投标文件中提供彩页或技术白皮书，佐证采用真空负压微流控油包水技术、单次可实现≥96个样本、每个样品的微滴数≥20000个）
★3.3.2 模块工作原理：采用封闭式一体化工作站，板位数≥6个，具备自动移液功能。移液机械臂≥8根针，具备X、Y、Z三轴移动能力，可同时处理≥96个样品，无需人工介入。设备带有HEPA过滤网（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，佐证板位数≥6个、移液机械臂≥8根针、≥96个样品位、具备HEPA过滤网）。
★3.3.3 可在30分钟内完成96个样品的制备（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.3.4 运行过程中可显示程序运行剩余时间。
★3.3.5 样品制备完毕后可显示生成后的放置时间（投标文件中提供三张或三张以上连续照片佐证）。
3.3.6 一套高通量微滴生成模块可连接多台微滴检测模块。
3.3.7 每次运行都会保存可导出的运行日志。
3.3.8 具备消耗品实时监控能力，支持运行中消耗品实时更换。
3.4、微滴扩增模块：
★3.4.1 物理原理：温控模块采用镂空式半导体加热模块，各反应孔之间完全连通（投标文件中提供实拍照片佐证），实现极佳的温度均一性及稳定性，保证扩增效率的一致性。
3.4.2 温度梯度功能：具有动态温度梯度功能，可同时筛选≥8个不同退火温度，温度梯度范围：30℃-100℃；温差范围：1℃-25℃，加快检测体系的优化和建立。
3.4.3 温控范围：0-100℃。
3.4.4 最高升降速度≥5℃/s。
3.4.5 温控均一性≤±0.4℃。
3.4.6 温控准确度≤±0.2℃。
3.5、微滴检测模块：
★3.5.1 微滴检测原理：微滴检测方式为串行微滴分析技术，微滴逐个通过检测器，被识别并读取荧光信号，检测灵敏度高，无荧光交叉干扰，无需额外加入参比荧光染料。系统支持Eva Green染料法以及探针法（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，佐证使用串行微滴分析技术）。
3.5.2 光源类型：LED或氙灯。
★3.5.3 检测器类型：≥2个高灵敏多像素光子计数器，具备单光子分辨能力（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，佐证≥2个高灵敏多像素光子计数器）。
3.5.4 样品体积：≥20uL。
3.5.5 微滴检测模块通量：最大检测通量≥96个样品/次，且每个样品微滴数≥20000个微滴，无需人工干预，可任意设置对照样品的孔位。
3.5.6 微滴检测速度：≥30样品/小时。
★3.5.7 多重检测能力：≥4重，具备仅通过调整探针浓度，即可实现单一探针多重检测能力（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，佐证具备多重检测能力、单一探针多重检测能力）。
3.5.8 同时适用于染料法和探针法。
★3.5.10 可实现微滴内PCR产物回收，并提供相应的回收方案（投标文件中提供微滴内PCR产物回收方案）。
3.5.11 动态范围：不小于5个数量级，1-100000。
3.5.12 微滴质控系统：基于微滴宽度、高度及间距等多维度参数，自动识别并排除劣质微滴，提升数据质量。微滴质控系统自动进行微滴质控，无需人工干预。具有废液桶将满自动报警功能。
3.6、全自动热封模块，自动封膜，无需手动胶塞或手动封膜。
3.6.1 具备高分辨率触摸屏，具备快速启动功能，预热时间短，≤3分钟即可达到设定温度。可存储≥10个封膜程序，可直接调用现有程序，兼容96孔板和384孔板。
3.7、样品质控模块
3.7.1 原理：无透镜芯片数字显微，无需耗材即可对细菌、真菌、水藻、细胞、颗粒物等有形物进行检测。
3.7.2 工作模式：具备自动进样、自动清洗、自动图像采集、自动结果分析功能。
3.7.3 可检测有形物直径范围：0.5μm-180μm。
★3.7.4 分辨率≤500nm（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.7.5 单次无拼接成像视野≥35mm2。
3.7.6 微流控液基薄层制片，AI自动图像识别，支持远程离线分析与统计。
3.8、分析软件
3.8.1 客户端软件能进行机器的操控和数据分析。软件能显示每个微滴通道的荧光信号，计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异CNV、稀有突变百分比分度和连锁分析功能，且结果可直接打印输出或导入Excel表格。
3.8.2 软件功能：支持泊松统计分析，基于阴性微滴比例拟合算法确定目标DNA绝对拷贝数。阈值线可自动或手动调整，每个样本可单独设定阈值线，具有一维图、二维图、直方图。
3.8.3 数据导出格式需包含.csv（兼容Excel）及.png图表格式，满足论文发表需求。
3.9、可提供商业化的检测试剂盒，包括突变检测、拷贝数变异分析、基因表达分析、基因编辑检测、NGS文库定量分析、突变多重检测试剂盒。
3.10、可提供直接包裹哺乳动物细胞/细菌细胞的试剂盒。
四、配置：
4.1、数字PCR主机一台（微滴检测模块）
4.2、迷你离心机一台
4.3、样品存储模块一台
4.4、高通量微滴生成模块一台
4.5、全自动热封模块一台
4.6、微滴扩增模块一台
4.7、样品质控模块一台
4.8、配套分析软件一套
4.9、启动试剂及耗材一套
4.10、数据处理系统1套
4.11、单细胞微滴包裹试剂盒一盒
五、详细的中文或英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
	1
	工业
	/

	2 
	荧光酶联免疫斑点分析仪
	一、主要用途
1.1、可见光单色或双色酶联免疫斑点实验结果分析，荧光免疫斑点实验分析；
1.2、病毒斑，菌落，克隆斑等微生物斑点实验分析；
1.3、死、活细胞计数，病毒抗体中和实验检测，快速荧光灶抑制实验检测，细胞介导杀伤实验检测分析等；
1.4、核酸和蛋白质定量，以及读取ELISA结果；
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：5℃-35℃
2.3 相对湿度：10%-80%
三、技术指标
3.1、可见光和荧光检测，适用于多种荧光方法；
3.2、自动居中功能：无需三点定位，能够自动对每个孔进行位置居中调节；
★3.3、在荧光或白光模式下读取1536、384、96、48、24、12、6孔板，以及载玻片、细胞计数板、Terasaki板（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★3.4、可见光照明系统：顶部光源为点光源阵列，点光源数量≥50个；底部光源为LED平面发光板，面积≥3cm×3cm（投标文件中提供顶部光源和底部光源实拍图片，佐证照明系统使用顶部光源和底部光源）；
★3.5、四个（或以上）独立的荧光激发光源，由软件自动控制电源和使用开关，寿命≥20000小时（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★3.6、全自动滤镜转换器，提供的位置≥8组，配置滤镜≥6个；荧光“激发和发射”检测通道组合≥15组（投标文件中提供提供技术白皮书）；
3.7、金属丝杠传动载物台，能够有效避免皮带传动打滑、老化定位不准等问题，可编码的载物台控制系统，可以精确记录每个孔的坐标数据；
★3.8、载物台位置移动精度自动校验功能，能够自动显示是否通过验证，并计算移动精度差异值（投标文件中提供软件截图，佐证在载物台具备自动校验功能）；
3.9、能够至少完成下列实验结果的观察和分析：多色荧光检测实验；病毒抗体中和实验；荧光报告基因检测，快速荧光灶抑制实验检测，死、活、凋亡细胞计数实验；NK杀伤实验检测；
3.10、独立的实验设计软件，用户可以记录每个孔的样品、刺激物、细胞、检测因子信息，创建板布局，并以此进行数据查询统计；
3.11、酶联免疫斑点分析软件：
3.11.1、用户设置计数参数，自动进行计数；系统可以辅助用户自动设定参数，可根据实验结果自动调整参数，实现不同情况下的准确计数；
3.11.2、智能动态分析：完全无需用户设置参数，也不需要调用预设的固定模板，智能动态地对各种实验结果进行动态计数分析；
3.11.3、具备自动阈值设置功能：无需手动设置，自动设定阈值对特异性和非特异性斑点进行自动智能区分；
3.12、提供双色酶联斑点分析软件；软件分析单孔内酶联染色方法形成的单色（蓝色、红色）和双色（红蓝重叠）斑点，计算双色酶联免疫斑点的实验结果；
★3.13、独立的荧光斑点分析软件：分析多色荧光斑点实验，软件支持8通道分析（投标文件中提供软件截图，佐证支持8通道分析）；
★3.14、微生物分析模块，包括专用底部光源和微生物斑点分析软件；微生物斑点分析软件提供至少8个分析模式，至少包括浅色斑点、深色斑点、浅色空斑、环形斑点等分析模式[投标文件中提供软件截屏图，佐证至少具备8个分析模式（须至少包含浅色斑点、深色斑点、浅色空斑、环形斑点）]；
★3.15、配备独立的统计分析软件，对免疫监测、疫苗测试，可快速简化地分析实验数据，内置提供多种常见的P值校正方法，包括邦弗罗尼校正‌（Bonferroni）、霍尔姆校正‌（Holm-Bonferroni）、本杰明-霍赫伯格法（Benjamini-Hochberg）[投标文件中提供软件截图，佐证其P值校正方法（须至少包含邦弗罗尼校正‌（Bonferroni）、霍尔姆校正‌（Holm-Bonferroni）、本杰明-霍赫伯格法（Benjamini-Hochberg））]；
★3.16、独立的细胞计数检测模块，能够自动完成“死/活细胞”计数，使用血细胞计数玻片自动完成细胞计数，自动统计：死活细胞数量、比例、按细胞浓度重悬细胞需要的培养基量等（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
3.17、提供荧光检测遮光板1个，滤光片工具包1个，酶联标准板1个，荧光标准板1个；
3.18、提供ELISA分析软件，可以分析ELISA实验结果，从规划板布局到自动读取，再对结果进行分析；
3.19、数据输出至少有：Excel、TXT、PPT、XML、CSV、FCS（流式格式）数据和HDR高动态范围图像的实验结果；
3.20、软件包含FCS数据处理工具，可以分析FCS数据结果，准确生成斑点中心位置、面积、平均强度、中心强度相互关联的结果。软件包含HDR图像分析工具。
四、配置要求
4.1、荧光斑点分析仪主机1台；
4.2、数据处理系统1台；
4.3、通用载板2个；
4.4、荧光检测遮光板1个；
4.5、滤光片安装工具包1个；
4.6、标准板1个；
4.7、正版操作系统1套；
4.8、扫描软件1套；
4.9、单色酶联免疫斑点分析软件1套；
4.10、双色酶联免疫斑点分析软件1套；
4.11、荧光斑点分析软件1套；
4.12、微生物斑点分析软件1套；
4.13、实验设计软件1套；
4.14、实验统计软件1套；
4.15、细胞计数分析软件1套；
4.16、ELISA读取分析软件1套；
4.17、实验结果标记注释软件1套；
4.18、系统备份恢复软件1套；
4.19、离心机2台；
4.21、数据处理系统2套。
五、技术资料
详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	进口

	3 
	圆二相色谱仪
	1、 用途
能够对生物大分子、有机小分子的结构、分子构象进行表征、能够对分子的构象变化和分子间的相互作用进行检测，广泛用于生物、化学、材料研发、药物分析、生化分析、天然产品分析和有机合成等领域。
2、 工作条件
2.1 电源：220V-240V, 50-60Hz；
2.2 温度：17℃-27℃；
2.3 湿度：30%-80%，不允许蒸汽凝结；
三、技术参数
★3.1、光源：不小于150W氙灯和不小于20W汞灯，光源自动切换（投标文件中提供硬件构造图）
分光原理：双偏振棱镜的分光系统，检测器：光电倍增管
3.2、波长范围：不小于170nm～950nm，波长准确度： 不大于±0.2nm，波长重现性：不大于±0.05nm，波长分辨率：不大于0.03 nm
3.3、基线稳定性：不大于0.02mdeg/hr，光谱带宽：不小于0.01～15nm，狭缝宽度：不小于1μm～3000μm，
3.4、CD测量范围：不小于±7500mdeg，响应速度：不小于0.1msec～25sec
★3.5、扫描方式：至少有连续扫描和步进扫描（投标文件中提供软件截图）
3.6、扫描速度：不小于1～9000 nm/min
★3.7、CD信噪比（测试条件：带宽1nm，响应时间 2sec）
不大于0.007 mdeg (185 nm)  不大于0.008mdeg (200 nm&500nm) （投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
★3.8、具有CD和LD同时测试功能，量程不小于±1△OD,分辨率不大于0.000002△OD（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.9、校正光源汞灯：用于检证仪器的波长正确性和波长重复准确性，确保得到高准确度的CD光谱。
3.10、吹扫气体用量：不大于3升/分钟（在185 nm检测并获取有效数据时）
3.11、水冷帕尔贴控温装置
3.11.1、搅拌方式：磁力搅拌
3.11.2、温度范围：不小于-10℃～110℃。
3.11.3、准确度：不大于± 0.1℃
3.12、恒温循环系统
3.12.1、温度控制范围：室温-10～40℃
3.2.3、微型水循环腔体，装水量不大于200ml
★3.13、具有变温毛细管微量模块(投标文件中提供产品彩页或技术白皮书)
3.13.1、一次性使用毛细管体积不大于10ul
3.13.2、毛细管直径：不小于0.5mm
3.14、绝对构型计算软件：版权有效期不低于20年；
★3.15、配备液相圆二色联用模块(投标文件中提供产品彩页或技术白皮书)
3.15.1、流通池：光程长不小于20mm
3.15.2、管路：不大于0.1mm内径
3.15.3、死体积：不大于20ul
3.15.4、液相圆二色联用系统，扫描速度不小于5000nm/min
3.15.5、具有进样器自动触发开启数据采集功能，可以兼容任意品牌液相色谱仪
3.16、配备蛋白质二级结构分析软件，热力学分析软件和药物一致性评价软件
3.17、比色皿适配光程：10mm（3500ul）、1mm（350ul）、0.5mm（175ul）、0.1mm（26ul）各两个。
四、配置：
4.1 圆二相色谱仪主机 1套
4.2水冷帕尔贴控温装置 1套
4.3 恒温循环系统 1套
4.4 变温毛细管微量模块  1套
4.5 液相圆二色联用模块 1套
4.6 蛋白质二级结构分析软件、热力学分析软件和药物一致性评价软件 1套
4.7 比色皿 1套
4.8 控温摇床1台，真空泵1台，恒温水浴1台，涡旋混合器2台
4.9 数据处理系统1套
4.10 绝对构型计算软件1套及配套服务器1套
五、技术资料：
详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
	1
	工业
	进口

	4 
	内毒素检测仪
	一、用途
用于定量定性检测药品、生物制品、医疗器械、制药用水以及各种原材料中的细菌内毒素，广泛应用于GMP控制的各个环节，该仪器符合《中国药典》的要求。
二、工作条件
2.1工作电源：220V，50Hz
2.2 环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
★3.1直接检测鲎试剂安瓿；实验同时获得的凝胶法、定量法检测数据；（投标文件中提供彩页扫描件）
3.2 ≥8mm试管适配器技术，可以使用≥8mm试管检测，使用0.05ml鲎试剂，节约一半鲎试剂；
3.3 凝胶法、动态浊度法、动态显色法；
3.4有两种检测波长可供选择（405nm和660nm）。采用660nm检测波长，黄色的物质对检测光的吸收小，尤其适合检测黄色的中药制剂和临床血液标本；
3.5标准配置≥48检测孔。温度控制：37.0±0.2℃；检测速度：3s-12s（默认10s）；
3.6操作方式：通过外接通用计算机操作，提供LAN接口；电源：交流220V±10%/50Hz±2% <150W；
3.7采用检测动力学曲线方法，每个试管的检测单独计时，试管插入的识别采用软件识别的方法，试管插入后，会引起透光强度的变化，通过检测该变化来识别试管的插入；
3.8具有多任务多窗口操作功能，资源管理式操作界面，操作直观方便；可进行反应速率法计算，鉴别反应液中是否含有葡聚糖成分造成假阳性结果；
3.9具有实验向导设置，自动填表功能；实时显示反应曲线，全部曲线独立查看，放大单条曲线，显示速率反应曲线，任选多条曲线同坐标显示并可打印；
3.10多次实验可合并处理，生成大规模的实验数据，支持多条标准曲线合并功能；
3.11自动计算内毒素含量，样品原液含量及单位换算，计算样品回收率；
3.12具有中国药典定量法检品资料库，可随时添加去除；
   3.13适用试剂:凝胶法鲎试剂，动态浊度法定量鲎试剂，动态显色法鲎试剂。
四、配置
4.1主机一台
4.2数据处理系统一套
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
	1
	工业
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	激光诱导荧光检测器
	一、用途
激光诱导荧光检测器（CE-LIF）主要用于复杂样品中超痕量物质的定性、定量分析。它结合了毛细管电泳的高分离效率和激光诱导荧光检测的极高灵敏度，检测限比紫外检测器低2-3个数量级，甚至可达单分子检测水平。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1要求检测器与能够适配采购人现有设备（品牌：贝克曼，型号：SCIEX PA800 Plus）
毛细管电泳仪。
3.2	RFU 范围：1RFU～1000 RFU
3.3	能量范围：>100
★3.4灵敏度：1×10-11M(荧光素，S/N>2)（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.5	基线噪声：< 0.005 RFU(峰间)
3.6	基线漂移：< 2 RFU/h
3.7	激发波长：300nm～700 nm
3.8	发射波长：350nm～750 nm
3.9	激光通道个数：2个
3.10检测波长通道个数：2个
四、配置
4.1主机一台
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
	1
	工业
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	病理切片扫描仪
	一、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz 
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
二、技术参数
3.1、扫描仪主机一体化封闭式设计，自动化连续扫描，非传统显微镜基础改装。
3.2、单次装载玻片数量：单次装载≥40张玻片。
3.3、扫描相机：大靶面面阵CMOS，像素≥1200万，S型扫描轨迹，非线性扫描相机。
★3.4、物镜：配双物镜系统，电动切换；20倍物镜数值孔径≥0.8；40倍物镜数值孔径≥0.95（投标文件中提供双物镜系统在机器内部照片）。
3.5、扫描速度（15mm×15mm）：20倍物镜下≤35 秒；40倍物镜下≤108 秒。 
★3.6、图像分辨率：20倍物镜下≤0.208μm/pixel；40倍物镜下≤0.105μm/pixel（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.7、对焦控制：双级对焦，预对焦重复定位精度≤1.0μm，细对焦重复定位精度≤10nm。
3.8、玻片影像扫描软件： 
3.8.1、扫描区域：可自动识别组织区域，也可人工设定或修改扫描区域。
3.8.2、扫描焦点：自动预设对焦点（较少、适中、较多），也可人工添加或减少焦点。
3.8.3、扫描预览功能：扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字玻片。
3.8.4、多层扫描功能：扫描层数≥15层，层间距可调。
3.8.5、标签识别：可自动识别一维码、二维码；自动根据条码信息命名玻片；自动对玻片标识进行拍照，保存玻片信息。标签预览及显示并可以左右翻转。
3.8.6、缩略图方向选择：包括旋转180°和镜像。
3.8.7可通过excel表格批量导入文件名。
3.9、配备数字玻片阅片软件： 
3.9.1、可实现无极放大和固定倍率4×、10×、20×、40×、80×放大阅览。
3.9.2、同屏对比功能：可同时不低于9张图像分屏显示、同步移动、缩放，进行对比阅览分析。
3.9.3、图像标注功能：可以利用软件在图像上添加注释，如文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、线条等，并提供快速标注管理及标注导航。
3.9.4、对扫描后的玻片，可根据需要进行亮度、对比度及红、绿、蓝三基色和伽马调节。
★3.9.5、图像色彩：可自行设置颜色原始校正、艳丽校正、真实校正等多种色彩方案（投标文件中提供软件截图证明）。
★3.9.6、微分干涉图像转换功能：可把组织染色图像（明场和荧光图像）转换为微分干涉图像观察（投标文件中提供软件截图证明），增强透明或弱吸收样本的对比度，图像具有立体感，细胞轮廓清晰，利于细胞定位与统计。
3.9.7、热力图转换显示功能：突出蛋白在组织原位上的分布密度，可对细胞的聚集程度进行分析。
3.9.8、导出区域图片：可方便选取感兴趣的区域进行图像保存，支持300、600 dpi打印分辨率导出，可用于报告单或论文插图。
3.9.9、图像输出格式支持tiff、jpg、png、bmp等。
3.9.10、支持图像360°旋转功能
3.9.11、支持自主格式转换svs格式。
四、配置
4.1全自动数字玻片扫描仪主机（含20倍和40倍双物镜各一个）一台
4.2玻片影像扫描软件一套
4.3数字玻片阅片软件一套
4.4数据处理系统一套
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	冷冻真空干燥机
	一、用途
冻干机适合进行新药研发或者新药小试。尤其适合生物制药领域蛋白类药物、多糖类药物、核酸类药物、脂质体类药物的冻干研发小试。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3  相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1冻干自动控制系统：可程序化编程，从冻干到除霜均程序化控制。
★3.2板层加温控制系统：每层独立控温，热循环监视保护，加热材料，模糊PID控制算法。板层升降温速率可控（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.3冷阱除霜系统：非电加热除霜，安全性能高。热氟除霜方式。
3.4手自动模式选择：手动模式用于摸索工艺参数（人为干预性强），自动模式用于工艺成熟阶段。
3.5数据记录系统：数据记录系统多项选择。本机内存存储，最多可存储3个月。
3.6冻干工艺配方存储功能：可存储≥500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。
3.7冻干曲线查询功能（可查询温度及真空度曲线）。
3.8校准功能：可进行温度及真空度校准。
3.9真空调节系统：升华及解析干燥过程进行真空度调节。
3.10板层制冷方式：硅油循环。
3.11板层数目：2 ＋1（辐射层）。
3.12板层有效面积：≥ 0.21㎡。
3.13板层降温速率：≤60 min (+20℃降至-40℃)。
3.14板层升温速率：≤75 min(-40℃升至+20℃)。
3.15板层温度范围：-55℃～+70℃
3.16有效板层尺寸：≥370 mm×270mm
3.17冷阱降温速率：+20℃降到-40℃/10分钟内。
3.18冷阱温度：≤-85℃（空载）。
3.19板层间距：110mm
3.20极限真空度：1Pa
3.21压塞方式：手动压塞
四、配置
4.1、主机1台；
4.2、真空泵1台。
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料。
	2
	工业
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	二氧化碳培养箱
	1、 用途
用于细胞、组织和微生物体外培养的关键设备，通过精确控制温度、CO₂浓度和湿度，模拟生物体内的生长环境，广泛应用于医学、生物工程、制药等领域。
二、工作条件
2.1工作电源：220V，50Hz
2.2 环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1、内部容积在180L-200L之间，外部尺寸（W*D）不大于67×64cm；
3.2、标配搁板数目：≥4块；温度控制范围：高于室温5℃～50℃；温度控制精度：±0.1℃；
3.3、温度均一性: ±0.3℃(在37℃下)；温度跟踪报警：有；温度显示：绿色LED；加热方式：直热式；
3.4、二氧化碳控制范围：0～20%；二氧化碳控制精度：±0.1%；二氧化碳跟踪报警：有；
3.5、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；支持一键静音，使声音警报处于无声；
3.6、配湿度显示实现低湿度报警；
3.7、 HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次；
3.8、 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。
3.9、断电自动启动：有；
★3.10具有140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时，可实现对枯草芽孢杆菌孢子≥6-log杀灭，同时能有效消除大肠杆菌、假单胞菌属、葡萄球菌、链球菌、支原体属等营养微生物及曲霉属、青霉属等真菌孢子（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
四、配置
4.1主机一台
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	液氮冻存系统
	一、用途
用于保存细胞系、干细胞、免疫细胞、DNA/RNA样本、血清和血浆样本、组织匀浆以及微生物菌种等，确保样本质量的一致性和可比性
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料
3.2液氮容量：≥65L
3.3液氮罐瓶颈：≤216mm
3.4冻存架层数：≥5
★3.5标配5个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管≥2025个（按照9*9冻存架计算，如果使用10*10冻存架，最大容量≥2500个）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.6冻存架采用悬挂及隔箱设计
3.7配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备。
3.8罐体高度*直径≤ 57.3*74.2cm，空罐重量≤30.5kg
3.9具有安全锁扣设计。
四、配置
4.1主机一台
4.2低液位报警器一台
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	自动石蜡切片机
	一、用途
石蜡切片机可用于组织学观察‌，将石蜡包埋的生物组织切割成厚度为‌4-6微米‌的薄片，便于显微镜下观察细胞形态、组织结构及病变特征（如肿瘤、炎症等）‌。石蜡包埋的组织可长期保存，为回顾性研究提供高质量样本。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1 切片厚度：0.5-100μm
0.5 – 5.0 µm，0.5 µm 增幅 
5.0 – 20.0 µm，1.0 µm 增幅 
20.0 – 60.0 µm，5.0 µm 增幅 
60.0 – 100.0 µm，10.0 µm 增幅
★3.2修块厚度：1-600µm（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，须体现以下参数内容）：
1.0 – 10.0 µm，1.0 µm 增幅；
10.0 – 20.0 µm，2.0 µm 增幅；
20.0 – 50.0 µm，5.0 µm 增幅；
50.0 – 100.0 µm，10.0 µm 增幅；
100.0 – 600.0 µm，50.0 µm 增幅。
3.3水平进样幅度：24mm垂直样品行程：70mm静音样品回缩：5-100μm
3.4 粗进速度：300μm/s，800μm/s和1800μm/s，两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式，三种电动切片模式：单片、连续、步进
3.5最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm，配备小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。
3.6带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本，废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，具备储物盘功能，方便放置常用工具
3.8刀架带有红色护手
3.9 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长，手轮有2个独立的安全锁定系统，粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片
3.10两种小手轮运行模式：步进和连续
3.12可归零的切片以及厚度计数功能，可视信号和声音信号提示剩余进样距离， DH/DL刀架的压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带易清洁
★3.13采用非配重式样本头平衡系统设计，更换样本时样本夹无上下移动（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.14手轮为弹簧原理平衡系统，不含对人体有害的配重铅块，手轮平滑。采用快装系统设计，可快速便捷更换不同类型和大小的样本夹，可单手操作。
3.15刀架锁杆采用金刚石涂层设计，防腐耐磨。
四、配置
4.1主机一台
4.2 刀架底座 1套
4.3 电源线 1根
4.4 废物槽 1个
4.5 说明书 1本
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	全自动组织染色封片工作站
	一、用途
自动完成H&E染色与封片流程提升样本的切片质量、提高实验效率，并保障结果的可重复性。‌提升科研数据一致性‌，通过预设程序控制试剂使用量、反应时间与温度，减少人为操作偏差，增强多中心、多样本临床研究的可比性 ‌。确保每批次染色均匀、对比鲜明、无气泡或溢胶，为精准诊断和科研分析提供高质量样本‌。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
1.★染色功能：非滴染式多功能染色机，设备除HE染色外，可实现特殊染色、细胞染色。除可进行标准载玻片染色外，还可实现大型载玻片自动机染（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
2.自动机染最大载玻片尺寸≥76×97mm
3.染色架：提供3种染色架，包括HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架。仪器具备高频振动染色架功能，避免试剂的交叉污染
4.染片速度 ≥240片/小时，具有载玻片连续上载功能。
5.玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能
6.操作屏：内置彩色高清液晶触摸屏，尺寸≥10英寸
7.交互界面：采用图形化人机交互界面，以图表形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据保存周期≥3年
8. 处理通量：可同时染色载玻片架数≥11架，每架可容纳载玻片数≥30片。
9.★染色站点：站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速≥8升每分钟（8L/m），试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部需标注最低和最高加注液位（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
10.★水容器和试剂容器以不同形状和颜色区分，试剂容器专用于加载抽屉（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
11. 双配置站点设计，在灌注时提供额外的放置位点。
12. 软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样；
13. 封片速度≥260片/小时，可进行封片行程和位置校准；
14. 封片机可设置：盖玻片封固行程；盖玻片放置和起始位置； 封固剂用量；喷胶压力；
15. 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程；
16.能兼顾盖玻片尺寸：22-24 mm x 40-60 mm；1.0号或 1.5 号，符合 ISO DIN 8255-1；
17. 双吸头设计，可减少盖玻片粘连
18. 封片机输入、输出架总量≥60片；
19. 标配16, 18, 20, 21G 四种喷胶针。
四、配置
4.1主机：染色机1台，封片机1台
4.2电源线：染色机电源线1根，封片机电源线1根
4.3说明书：染色机电源线1本，封片机电源线1本
4.2配置漂片机，烘片机各1台。
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	全自动组织脱水仪
	一、用途
去掉组织水分，用于生物组织样本制备。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1.通量：200个包埋盒，试剂缸和蜡缸容量：≥3.5 L，蜡缸温度：≥50℃-70℃
3.2. 脱水缸温度：室温或35℃-60℃（脱水试剂），酒精62℃、二甲苯67℃（清洗试剂），50℃-70℃（石蜡）
3.3气液路压力范围：-40kPa—+40kPa；
3.4设备自带试剂瓶≥10个，废液瓶≥1个，清洗瓶≥2个，蜡缸≥3个；
3.5试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命，机器自动计数，到达阈值后会自动提示；
3.6互相独立的液体和气体通路,同时可通过冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，试剂缸具有向下抽排功能，可有效控制有害气体排放
3.7★三步排放功能：真空－自然排干－加压（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.8自检功能：用户可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态-漏液或堵塞；检测试剂瓶是否充满或空瓶；预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障
3.9.★试剂相容性检测－按照相容性通过颜色分组，不相互溶解试剂设置在一起会报警（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
3.10 密码保护确保设备和信息的安全性，防止误操作，可使用二甲苯替代物环保试剂
3.11用户可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升用户数据安全性的同时方便工程师维护保养，耐腐蚀的LCD触摸屏以图形方式显示程序流程（界面）
3.12预安装程序3个：1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序
3.13.10个用户自定义脱水程序，每个程序≥13个步骤可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）；
3.14★快速启动功能：从“常用程序”面板立即启动各种程序（≥5个程序）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.15蜡缸配有可移动盖子，避免石蜡溅出；非一次性废蜡收集槽收集溅出石蜡
四、配置
4.1主机一台
4.2 显示器模块 1个
4.3 试剂瓶组件 14个
4.4 电源线 1个
4.5 说明书 1本
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	组织包埋机
	一、用途
石蜡包埋技术，将脱水后的生物组织（如人体、动植物标本）浸入液态石蜡并固化成硬质蜡块，为后续切片提供稳定支撑，完整保留细胞形态与组织结构‌，与切片机、染色设备联动使用，形成标准化研究分析流程，确保实验结果的稳定性和可重复性。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10℃-40℃
2.3 相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1组织包埋机组件A
3.1.1.分体式组织包埋机，适合左右利手
3.1.2.扶手设计
3.1.3.可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作
3.1.4.独立冷台可以随意放置在热台的两侧
3.1.5.★≥5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.1.6.石蜡出口的触发开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关，也可以用脚踏开关控制石蜡分配，工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢，石蜡流量通过喷嘴上方的旋钮调节。
3.1.7.标配LED灯照明
3.1.8 速冷点面积≥6.5cm7cm，可满足超大包埋盒的包埋
3.1.9. 包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约150个标准尺寸包埋盒或500个包埋模具，包埋盒及包埋模具托盘、工作区和蜡缸独立温控，可调温度范围:50℃至75℃，以1℃递进，再一次升级的电热钳，镊子座单独加热温度：70℃
3.1.10. 配方形放大镜，极易调解和收纳，定焦于包埋区，可预设自动开机、关机时间，可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日，提供出错消息，便于监控操作条件。
3.1.11. 提供强化加热功能。
3.1.12尺寸：(深×宽×高)： ≤600 mm×560 mm×385mm
3.2组织包埋机组件B
3.2.1分体式独立冷台, 也可用作切片前样本预冷。使用简单、模块化的设计，并提供一个功能强大的制冷机，能够精确制冷。
3.2.2环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 ℃。
3.2.3制冷表面大，可容纳≥65个蜡块。
3.2.4尺寸 (深×宽×高)：≤605 mm x400 mm x385 mm。
四、配置
4.1主机：冷台 1台，热台 1台
4.2 石蜡槽盖 2个
4.3 石蜡收集盘 2个
4.4 电源线 2 根
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	生物安全型高速冷冻离心机
	一、用途
大容量、高转速、高离心力、可连续/批量处理，实现液-固、液-液分离，广泛用于科研、医疗、制药、食品等领域。
二、工作条件
2.1工作电源：220V，50Hz
2.2环境温度：10℃-40℃
2.3相对湿度：25%-85%
三、技术参数
3.1、落地式机：旋钮式操作设置参数，非触摸式按键操作，最高转速：26000rpm，最大离心力：82000xg ,转速精度：+10rpm 或 0.1%，最大容量：6×1000ml； 
3.2、样品容量不平衡容忍度为 5%，可目视平衡；热量输出：小于 6900Btu/hr 或 2.0Kw/hr； 在最高转速时噪音：小于 57dbA； 温度范围：-10℃至 40℃，1℃步进；准确度为2℃； 
3.3、具有加/减速设定功能；时间设定：1 分钟至 180 分钟，连续离心； 
3.4、仪器具备可视孔，方便定期转速检测； 
★3.5、支持可变磁阻驱动系统（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
3.6、智能化减磨系统，自动抽真空，减少风阻，加快到达最高转速，减少转头运行时与空气的摩擦，在最高转速下能保证温度控制在4℃以下； 
★3.7、动态惯量检测(防超载): 动态检测转头惯量和能量，若超限，将重新计算允许转速；不平衡检测，若转头承载严重不平衡，仪器将自动停机（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；  
★3.8、转头自动识别 (防超速):自动检测安装的转头，控制转头实际转速；转头自动识别系统检测安装的转头（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
3.9、留有配套的连续流转头和淘洗转头接口，验收时提供连续流转头和淘洗转头在仪器上运行的视频，能满足后期实验拓展需求。 
四、配置要求 
4.1 主机一台； 
4.2 合金材质定角转头一个，最大容量 8×50ml,最高转速 25000 rpm,最大相对离心力 75600 xg；
4.3 合金材质定角转头一个，最大容量 24×15ml, 最高转速 25000 rpm,最大相对离心力 74200xg； 
4.4 水平转头一个，最大容量 24×1.8ml, 最高转速 18000rpm,最大相对离心力42100xg； 
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	全自动血液分析仪
	1、 用途
适用动物类型：大鼠、小鼠、兔、猪、狗、猴、马、山羊、绵羊、猫等多种动物检查模式，且具有≥20个自定义检查模式。
2、 工作条件
2.1、工作电源：220V，50Hz
2.2、环境温度：10℃-40℃
2.3、相对湿度：25%-85%
3、 技术参数
3.1、检测原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类。
3.2、检测参数：≥23项。
3.3、DIFF激光通道：对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来。
3.4、WBC/BASO通道：实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测。
3.5、利用特异性的细胞差别溶解修饰技术，可有效排除难溶性红细胞，巨大血小板，血小板聚集等因素对嗜碱细胞等计数结果的影响。
3.6、检测速度：≥60样本/小时。
3.7、检测模式：全血模式、预稀释模式。
3.8、分析模式：预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC+DIFF。
3.9、异常信息报警功能：具备散点图异常，异常样本等报警功能。
★3.10、样本分析：全血测定≤15μL，预稀释测定≤20μL。15μL全血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足采血量少的小型动物做检测的需要。报告图形显示：≥3个直方图，≥3个散点图（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。  
3.11、HGB检测采用无氰试剂检测，避免环境污染。
3.12、稀释器：仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液，无需手工加注稀释液。
3.13、质量控制：提供原厂配套三种水平（高、中、低）质控品和配套的校准品。
3.14、校准方式：有全血、预稀释两套独立的校准系数，具备手动校准和校准物校准功能。
3.15、可提供配套软件进行数据管理和传输。
四、配置要求 
4.1 主机一台； 
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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	生物分析仪
	一、用途
自动化核酸质控电泳系统，主要用于对DNA、RNA及NGS文库进行快速、高通量的质量检测，可精准测定样本浓度、片段大小分布、RNA完整性（RINe）与DNA完整性（DIN），样品用量少、操作简便、结果稳定，广泛应用于二代测序、基因表达分析、样本库管理、液体活检及生物制药等科研与工业场景的核酸质量控制。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：15℃-30℃
2.3 相对湿度：25%-70%
三、技术参数
3.1每次可运行 1~16 任意个样品，每个样品成本固定。
3.2可进行各种 RNA 和 DNA ScreenTape 应用，具备游离 DNA 分析专用试剂。
3.3游离 DNA 分析专用试剂可对 50 - 800 bp 的游离 DNA 进行定量和分子量测定，并检测高分子量DNA 污染。可检测低至 20 pg/µL 的 游离DNA 样品。可对 %cfDNA 进行数字化评估。
★3.4标配15个以上电极（投标文件中提供实物照片，佐证配备15个以上电极），可并行检测15个以上样品。
3.5每个样品仅需 1–2 min 即可快速获得结果，16 个样品在 20 min 内即可获得结果
★3.6每个样品均在单独的泳道内进行分析（投标文件中提供实物照片），泳道和枪头是一次性耗材，不可重复使用，确保无交叉污染风险。
3.7 DNA样品≤2ul、RNA样品≤2ul且无需额外搭配非标耗材如0.1ml微量管，操作简单，避免二次污染。
3.8 检测极限浓度为5pg/ul的DNA样品时，体积≤2ul; 检测极限浓度为100pg/ul的RNA样品时，体积≤2ul。
3.9 内置机械臂，配合预制胶条耗材。
3.10可获得 RNA 完整值（或RNA 完整值当量，RINe）与基因组 DNA 完整值（DNA 完整值，DIN），该指标应为核心行业（如生物样本库）进行室间质评或第三方质控时在用的标准指标，该RNA指标应为国家标准（GB/T ４０９７４—２０２１）核酸样本质量评价方法推荐的标准指标。
3.11软件内置电子DNA 分子量梯度标签（ladder），可使用电子DNA 分子量梯度标签（ladder）替代真实DNA 分子量梯度标签（ladder）。
3.12仪器结构紧凑，无需外置气泵（空压机）或气源，占地面积小，节省宝贵的实验室台面空间，防止漏液造成污染，减少维护成本，减少实验噪声。
3.134 自带分析软件可提供多种数据导出格式，支持集成到演示文稿或实验室信息管理系统 (LIMS) 中。
3.145软件有安全模块并有具有电子记录与电子签名功能。
四、配置
4.1主机一台；
4.2 配套软件一套；
4.3 涡旋混合器 一套；
五、详细的中文或英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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[bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、其他要求
设备制造商须在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
到货后，由设备制造商仪器工程师免费安装，提供现场培训；
设备安装并验收后，免费质保期限内全机免费保修（质保期限内涉及的保修费用包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付）；
如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在12小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在24小时内到达现场；
采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。
四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc9889]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23902]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc227]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc22590]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc18186]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc21848]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc23328]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25826]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32187]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc14979]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc12576]七、包装运输
[bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc8602]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc2550]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc16859]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc32115]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc15938]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2242]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc559]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc29215]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc19516]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc28038]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

