前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： - （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； - （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离0项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 - （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 - （3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 第1包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| 1 | ▲家具力学性能综合试验机 | 一、主要用途：强度和耐久性试验。 - 二、依据标准： 符合GB/T 24430-2023《双层床结构安全试验方法》、GB/T 43000-2023《家具 家用童床和折叠小床 试验方法》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》、GB/T 10357.1-2024 《家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性》中设备的要求。 - 技术指标： 1.●整体采样铝合金型材框架、型材边长≥80mm,底板采样≥10mm铝合金底板，上开定位固定孔；牌伺服电机+力值传感器(误差±3%)，≥8组；具有位移测量功能，质量误差±1%；移动部件应配备精密导轨或轮子（投标文件中提供设计草图和整体尺寸草案）； 2.●支持床铺面冲击试验，符合GB/T 24430-2023/5.3、6.4中设备的要求，冲击器符合GB/T 24430-2023 5.3条款中设备的要求,总重量25kg,冲击10次（可调），上下铺均能冲击；冲击高度180mm（可调）。采样电脑控制自动冲击（投标文件提供证明材料，佐证采样电脑控制自动冲击）； 3.●支持安全栏板静载荷试验，符合GB/T 24430-2023/6.4.2中设备的要求，依次施加垂直向上200N、向外500N 向内500N,加载10次（可调），每次保持30s（可调）。同时满足GB/T13057.6-2013的4.3床屏静载荷实验要求（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。 4.●支持床铺垂直向上向下静载荷试验，垂直向下1200N,加载10次（可调），每次保持30s（可调）;垂直向上500N，加载4次（可调），每次保持30s（可调）； 5.床铺面耐久性符合GB/T 24430-2023/6.4.5中设备的要求，垂下向下施加1000N（可调）,1000次（可调） ； 6.●框架和紧固件耐久性符合(GB/T 24430-2023/6.4.6中设备的要求,300N,10000次，频频6次/min；ABCD加载、AB、ＣＤ加载（可选）；高度可调节兼顾GB/T 43000-2023/6.9.2中的耐久性要求； 7.脚踏板垂直静载荷符合GB/T 24430-2023/6.4.7中设备的要求，垂直向下1200N,加载10次（可调），每次保持30s（可调）；高度可调节兼顾GB/T 43000-2023/6.9.1中的垂直静载荷要求； 8.梯子踏脚板水平静载荷符合GB/T 24430-2023/6.4.8中设备的要求，垂直向下1000N（可调），水平500Ｎ,加载10次（可调），每次保持６0s（可调）； 9.梯子踏脚板耐久性符合GB/T 24430-2023/6.4.9中设备的要求，垂直向下1000N（可调），加载10000次（可调），频率24次/ｍｉｎ（可调）； 10.支持踏板冲击试验，符合GB/T 24430-2023/6.4.10中设备的要求，冲击高度150 mm，踏板冲击器符合GB/T 24430-2023/5.9中设备的要求，外径25mm,壁厚2mm,质量1.6kg；冲击垫100*100*6(mm)、0.5kg；砝码15kg； 11.楼梯安全护栏强度符合GB/T 24430-2023/6.4.11要求，垂直向下1500N（可调）加载10次（可调），水向里\向外平500Ｎ（可调）,加载10次（可调），每次保持30s（可调）； 12.支持楼梯进去平台强度试验，符合GB/T 24430-2023/6.4.12中设备的要求，垂直向下1500N（可调）加载10次（可调），冲击高度240mm（可调）； 13.支持稳定性试验，符合GB/T 24430-2023/6.4.13中设备的要求，定滑轮，砝码120Ｎ、30N各一个； 14.支持链接上层床与下层床的紧固件强度试验，符合GB/T 24430-2023/6.4.14中设备的要求，垂直向上500Ｎ，保持30Ｓ； 15.半球形手指探棒，符合GB/T 24430-2023/5.2.1、GB/T 43000-2023/5.1中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，直径5 mm、7mm、12mm、18 mm;一端链接力值测量装置； 16.网眼形手指探棒符合GB/T 24430-2023/5.2.2中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，一端直径7mm、一端直径2.8mm;一端链接力值测量装置； 17.间隙规符合GB/T 24430-2023/5.2.3、GB/T 43000-2023/5.1中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，30°的锥体，直径25mm、45 mm、60mm、65 mm、75mm、85mm,各一个，一端链接力值测量装置； 18.形状评估探棒符合GB/T 24430-2023/5.2.4中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，30°的锥体，直径5mm、12mm，各一个，一端链接力值测量装置； 19.V形开口模板符合GB/T 24430-2023/5.10中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，模板结构尺寸符合GB/T 24430图8； 20.加载垫，直径200 mm，球面曲率半径300 mm，边缘倒角半径12 mm，2个；直径100mm，边缘倒角半径12mm，２０个； 21.侧面撞击摆锤，符合GB/T 43000-2023/5.4中设备的要求，总质量2kg,长300mm,制作尺寸符合GB/T 43000-2023 5.4条款；(摆锤及吊装装置)； 22.试验假人，符合GB/T 43000-2023/5.16中设备的要求，直径200 mm,高300 mm,15kg,制作尺寸见5.16条款； 23.小型头规，符合GB/T 43000-2023/5.14中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，半径53mm,制作尺寸见5.14条款； 24.大型头规，符合GB/T 43000-2023/5.14中设备的要求，采用塑料或不锈钢材质，直径223mm,制作尺寸符合GB/T 43000-2023/5.14条款要求； 25.支持童床铺面撞击试验，符合GB/T 43000-2023/6.7.2中设备的要求，撞击高度150mm,1000次（可调），不大于30次/min,撞击器自由下落，且弹跳不受限制，撞击器总质量10kg,能自动连续试验； 26.齿咬试验仪，符合GB/T 43000-2023/5.11中设备的要求，闭合力50N,,制作尺寸符合GB/T 43000-2023 5.11条款要求； 27.立足点模板，符合GB/T 43000-2023/5.13中设备的要求，10mm透明材料制作，2块，长120mm，宽35mm，,制作尺寸见5.13条款； 28.定位块，符合GB/T 43000-2023/5.12中设备的要求，铁或不锈钢制作，宽50mm,前缘半径5mm； 29.Ⅰ试验重物符合GB/T10357.1-2024要求， 50kg，直径300±50mm或边长300±50mm,2块； 30.Ⅱ试验重物符合GB/T10357.1-2024要求， 25kg，直径300±50mm或边长300±50mm,2块； 31.控制终端配置不低于：5核；≥16G，内存类型 DDR4； 硬盘 1TB，2G 独显；显示端口≥21.5寸IPS； 配套输出设备配置：分辨率≥1200×1200dpi。 - 四、主要配置：主机1台。 | 1台/套 | 工业 |
| 2 | 课桌椅力学性能综合试验机(课桌椅折叠机构耐久性试验机) | 一、主要用途：中小学生午休课桌椅力学性能的检验。 二、依据标准： 符合GB/T 46016-2025《中小学生午休课桌椅通用技术要求》中设备的要求。 三、技术指标： 1.●整体采样铝合金型材框架、型材边长≥80mm,底板采样≥10mm铝合金底板，上开定位固定孔；伺服电机+力值传感器(误差±3%) 、≥8组；质量误差±1% （投标文件提供设计草图和整体尺寸草案）； 2.●角度调节机构耐久性，符合GB/T 46016-2025 6.6.9中设备的要求，通过机械装置以5个循环/min~15个循环/min的速度推动桌斗,使桌斗从最大夹角到平面再到最大夹角为一循环做往复运动,重复10000个循环(可调)；将课椅固定在试验平台上,在座面中心施加500N 的平衡载荷,解除锁定装置,通过机械装置以5 个循环/min~15个循环/min的速度推动靠背,从靠背最小倾角位置到最大倾角位置再回到最小倾角位置为一个循环,重复10000个循环(可调)； 3.折叠或抽拉机构耐久性，符合GB/T 46016-2025 6.6.10中设备的要求通过机械装置以5个循环/min~15个循环/min的速度推动折叠或抽拉机构(如搁脚抽拉机构、搁脚折叠机构、头/枕靠抽拉机构、扶手折叠机构等),使折叠或抽拉机构从最小位置到最大位置再到最小位置为一个循环做往复运动,重复10000个循环(可调)、行同可调； 4.升降机构耐久性，符合GB/T 46016-2025 6.6.11中设备的要求并将升降调节机构固定在桌或椅腿一侧,升降从最低到最高再到最低为一个循环做往复运动,升降频率不大于6次/min,持续5000个循环(可调)、行程可调； 5.垂直加载稳定性符合GB/T 46016-2025/6.6.3中设备的要求，加载垫直径100mm,钢性；垂直载荷200N(质量20kg)(可调)； 6.整体承载能力符合GB/T 46016-2025/6.6.4中设备的要求，直径350mm,厚度48mm,质量10kg；载荷10个；支撑辅助件符合GB/T10357.8-2015（4.3）图；同时满足：GB/T 46016-2025/6.6.5.1充分向后倾斜稳定性中设备的要求； 7.侧向稳定性符合 GB/T 46016-2025/6.6.5.2中设备的要求，加载垫直径200 mm，球面曲率半径300 mm，边缘倒角12mm;伺服电机加载配合力值传感器加载，加载力600N（可调）、加载时间30s（可调）；可实现搁腿静载荷、头/枕靠静载荷。 8.搁腿耐久性符合GB/T 46016-2025/6.6.6中设备的要求，加载垫直径200 mm，球面曲率半径300 mm，边缘倒角12mm；伺服电机加载配合力值传感器加载，加载300N（可调），20000次（可调）；1300N 平衡载荷； 9.座面椅背联合耐久性符合QB/T4071-2021中设备的要求，伺服电机加载配合力值传感器加载，座面加载1250N（可调）\椅背加载300N（可调）、5万次（可调）、力值保持2s(可调)。可单独进行静载试验：加载垫符合GB/T10357.3-2025的5.6、5.7中设备的要求； 10.控制终端配置不低于：5核；≥16G，内存类型 DDR4；硬盘 1TB，2G独显；显示端口≥21.5英寸IPS； 配套输出设备配置：分辨率≥1200×1200dpi。 四、主要配置：主机1台。 | 1台/套 | 工业 |

| 第2包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
|  | 气相色谱质谱联用仪 | 一、主要用途：苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物的检测。 二、依据标准： 符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》中设备的要求。 - 技术指标： 1. 气相色谱仪主机 1.1 智能化用户界面 ●1.2 可通过在智能手机的浏览器直接输入气相色谱仪IP地址的方式远程访问气相色谱仪（投标文件中提供截图，佐证智能手机浏览器IP直连） 1.3 内置智能化功能，可自动监测系统的健康状况，具有≥15项仪器性能相关的参数监控功能（如进样次数、灯丝使用时间、离子源清洗时间、EMV电压等等），能在潜在问题影响色谱性能之前提醒用户； 1.4 彩色触控屏幕操作界面，操作界面可提供包含图形文字的仪器维护、用户帮助等信息； - 1.5 具备色谱柱使用记录功能，可记录色谱柱的使用次数、时间等信息； 2. 柱箱 2.1 温度范围：室温以上8℃~425℃； 2.2 温度设定精度：0.1℃； ★2.3 最大升温速度：≥75℃/min ； 2.4 降温速率：从300℃到50℃＜5.7min； 2.5 最长运行时间：999.99 分钟； 2.6 程序升温梯度：≥20 阶； - 2.7 温度波动：＜0.01℃/1℃； 3. 毛细柱分流/无分流进样口（两个） 3.1 最高使用温度：≥400℃； 3.2 可编程电子参数设定压力、流速和分流比； 3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.01Psi； 3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He； 3.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统,无需工具更换进样口衬管时间≤30秒； - 3.6分流比：≥12450； 4. 液体自动进样器（一台） 4.1 液体进样量范围：0.01-50μL； 4.2 样品瓶位数：≥16位； 4.3 峰面积重现性：≤0.3% RSD； 4.4 进样速度：100ms； 4.5 交叉污染：≤0.001%； 4.6 叠加进样:在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶； 4.7 进样塔无需螺母固定可自由取下； - ●4.8 自动进样器可升级配置加热器（进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：35-80℃）、混合器（4000转/min）和条形码识别器,能够自动记录进样次数和样品位,加热时间和混合时间可完全程序化（投标文件中提供官网截图，同时提供官网截图链接）； 6 质谱检测器 6.1 真空系统 6.1.1 分子涡轮泵系统：单泵，无油，空气冷却，无需水冷。 6.1.2 分子涡轮泵抽速：≥250升/秒； 6.1.3 前级泵：抽速≥2.5立方米/小时； 6.2 离子源和接口； 6.2.1 离子源类型：EI源，双灯丝设计。 ●6.2.2 离子化能量：≥240eV（投标文件中提供软件设置界面截图佐证）； 6.2.3 灯丝电流：≥310uA； 6.2.4 离子源温度:≥350℃； 6.3 离子传输:采用透镜传输,透镜直接插入四极杆内部； ●6.4 四极杆质量分析器（满足以下条件之一）：6.4.1主四极杆能独立加热，最高≥180℃(非预四极杆加热)，可加热四极杆无须人为手动清洗即可消除污染（投标文件中提供提供软件设置界面截图以证明加热温度范围）； 6.4.2如投标人提供的主四极杆不具备独立加热，投标文件中提供提供不少于5套四极杆备用（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）； ●6.5 质量数范围:0.6-1091 m/z（投标文件中提供技术参数证明文件佐证）； 6.6 仪器检测限：通过对 OFN（八氟萘）八次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出仪器检测限IDL≤40fg（通过进样1uL（含100fg 样品）测定）； 6.7 检测器:带有长寿命电子倍增管、可调尾翼电压和接地孔板的三重离轴检测器。检测器带金属屏蔽板； 6.8 质量轴稳定性：优于0.10u/48h； 6.9 最高扫描速率：不低于20000u/s； 7 软件系统 7.1 工作站软件:中/英文可选,含NIST谱库 7.2 具有手动调谐/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能； 7.3 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现； 7.4 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录； 7.5软件能够实现对样品TVOC批量处理，TVOC内所有未知物质分别半定量计算，并剔除检出限以下物质后加和功能； 8.色谱柱：非极性石英毛细管柱；长60m,固定相为100%二甲基硅氧烷或5%苯基、1%乙烯基、94%甲基硅氧烷；1根。规格：HP-5MS或DB-5MS 60m×0.25(0.32)mm×0.25(1.00)μm； 10.稳压电源一台；不间断电源； 10.1 ≥10kVA不间断电源，续航时间≥1小时，输入380/220可选，输出220V±2%，内置或者外置输出隔离变压器实现零地电压为0，12V 65Ah胶体电池32只，配套辅材电池柜等； 10.2配与UPS同等功率的隔离变压器一套、与UPS相匹配的消声器一套； 11.控制终端配置不低于：5核；内存≥16G，内存类型 DDR4； 硬盘 1TB，2G 独显；显示器: ≥21.5 英寸 IPS ；配套输出设备配置≥分辨率 1200×1200dpi； 四、主要配置： 4.1气相色谱主机，1套； 4.2分流/不分流进样口，2套； 4.3 液体自动进样器，1套； 4.4 质谱检测器，1套（EI离子源）； 4.5 氮、氦气源，1套； 4.6 配套毛细管色谱柱，共1根/台； 4.7 消耗品，1包/台； 4.8 控制终端1套/台； 4.9 原厂色谱中文工作站软件1套（含NIST 质谱谱库）/台； 4.10 前级真空泵，1套；（抽速≥2.5 m3/h） 4.11 配套 UPS ，1套； 4.12 进样针10微升5根，进样针1微升5根，超惰性分流衬管2盒（每盒不少于4个），超惰性不分流衬管2盒（每盒不少于4个），EI源双灯丝两套（除原配以外），气体过滤器1套（除原配以外），调谐液1套（除原配以外），泵油不少于3L。 4.13 气源氢气、氮气、空气减压阀个一个,气瓶柜1个； 五、备品备件：维修工具包两套（GC、MS各一套）。 ●六、本设备主要是要配套采购人现有的热托福TD100-xr使用，设备接入原设备产生的对接费、软件费等以及原有质谱管路恢复运行的费用包含在本项目投标报价中（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 液相色谱荧光检测器 | 一、主要用途：荧光增白剂的检测。 - 依据标准： - 符合QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》、 GB/T 27741-2018《纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定》第8章中设备的要求； 三、技术指标： - 1．激发波长：350nm;发射波长430nm； - 2．信号时测量的噪音：拉曼 (H2O)>500； - 3．暗值时测量的噪音：拉曼 (H2O)>3000； - 4．脉冲频率：≥296Hz（针对单一信号模式）； - 5．最大数据采集速率：≥74 Hz； - 6．单色器范围：可设置200nm-1200nm； - 7．波长重复性：±0.2nm； - 8．波长准确度：±3nm； 四、主要配置： 4.1 荧光检测器一台 五、备品备件： 5.1配套色谱柱：C18 250mm×4.6mm×5μm 2根，相应保护柱2套； 5.2消耗品1套；样品瓶200个，过滤白头10个，PEEK手拧式接头10个。 - 本设备主要是要配套采购人现有的液相色谱仪（1260 Infinity II）使用，设备接入原设备产生的对接费、软件费等费用包含在本项目投标报价中（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 辐射照度计 | 一、主要用途:紫外线辐射检测。 二、依据标准：符合GB/T 18204.1-2025 《公共场所卫生检验方法 第1部分_物理性指标》之15紫外线辐射（紫外线分析频谱剂量法）中设备的要求。 三、技术指标： - 1.波长范围：200 nm~450 nm； - 2.波长测量间隔：0.1 nm； - 3.光谱带宽≤6 nm； - 4.波长准确度：±0.3 nm； - 5.波长重复性≤0.2 nm； - 6.辐射照度准确度：±（4%读数+ 1 个字）； - 7.测量范围：0.01 μW/cm2~2000 mW/cm2@氘灯，0.1 mW/cm2~20 mW/cm2@275 nm LED，0.1 mW/cm2~20 mW/cm2@370 nm LED； - 8.积分时间：0.1 ms～5000 ms； - 9.杂散光≤0.3%； - 10.通讯方式：USB 、WIFI； - 11.供电方式：可充电锂电池,充电时间<3h，连续使用时间≥20h； - 四、主要配置：主机1台。 | 1台/套 | 工业 |
|  | ▲尘埃粒子计数器 | 一、主要用途：空气洁净度检测。 二、依据标准： 符合GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： - 1.●粒径通道：0.1μm,0.15μm,0.2μm,0.25μm,0.3μm,0.5μm, 1.0μm, 5.0μm（投标文件中提供证明材料）； - 2.★光源及寿命：长寿命的激光二极管，寿命＞35000小时； - 3.采样流量：28.3L/min（可调）； - 4.允许最大采样浓度：1000000个/立方英尺； - 5.采样周期：1∽999999秒（可设定）； - 6.采样延时：0∽99999秒（可设定）； - 7.采样间隔：0∽99999秒（可设定）； - 8.数据内存容量：＞1000,000组测量数据，可查询； - 9.●具有加强光学架构建，稳定光学墙体，采用多级消光结构分梯度对照明光路和散射腔内的杂散光进行了拦截和消减（投标文件中提供设计说明材料佐证）； - 10.电池仓至少含2块电池。电池支持热拔插，可以在开机状下取下一块电池进行外置充电； - 11.屏幕显示：彩色≥8寸触摸屏； - 12.材质：316L/EP不锈钢； - 13.打印方式：内置式热敏打印机； 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件：标配电池1套。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 风速仪 | 一、主要用途：微生物洁净室、洁净厂房风速的测定。 二、依据标准： 符合GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： - 1.测量范围：不少于0～20m/s； - 2.测量精度：≤±4%； - 3.分辨率：≤0.02m/s ； - 4.风速探杆：≥100cm。 四、主要配置：主机1台。 | 2台/套 | 工业 |
|  | 压差计 | 一、主要用途：压差的测定; 二、依据标准： 符合 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： - 显示屏：带背光液晶显示屏； - 压力范围：不少于0～100Pa； - 灵敏度：≤1.0Pa； 四、主要配置：主机2台。 五、备品备件：标配电池1块/台。 | 2台/套 | 工业 |
|  | 照度计 | 一、主要用途：微生物洁净室、中小学校教室采光、洁净厂房照度的测定。 二、依据标准：符合GB 7793-2025 《中小学校教室采光和照明卫生标准》 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： - 探头原理：光二极管（附滤光镜片）； - 范围：1~ 50000LUX ； - 分辨率：≥0.1LUX； 四、主要配置：主机2台。 五、备品备件：电池1 块/台。 | 2台/套 | 工业 |
|  | 声级计 | 一、主要用途：微生物洁净室、中小学校教室采光、洁净厂房照度的测定。 二、依据标准：符合GB 7793-2025 《中小学校教室采光和照明卫生标准》 、 GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》、GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》中设备的要求。 三、技术指标： - 1.测量范围：30dB（A）-130dB(A), 40dB（C）-130dB(C) ，45dB（Z）-130dB(Z) ； - 2.分辨力0.1dB； - 3.预置时间：手动设置，测量持续时间为 1s～99 h 59 min 59 s； - 4.频率计权：A计权、C计权、Z计权； - 5.时间计权：F(快)、S(慢)、I(脉冲)； - 6.显示器：优于128×128点阵式液晶显示器（LCD），分辨力0.1dB,显示 Lp、Leq、LAE、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、LCpeak等参数，同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志； 四、主要配置：主机2台。 五、备品备件： 5.1、电池1 块/台。 5.2、多功能工具箱1个。 | 2台/套 | 工业 |
|  | 电磁辐射仪器 | 一、主要用途:电磁辐射（宽带全向场强仪法）检测。 二、依据标准： 符合GB/T 18204.1-2025《 公共场所卫生检验方法 第1部分_物理性指标》之14电磁辐射（宽带全向场强仪法）、HJ/T 10.2-1996 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》中设备的要求。 三、技术指标： （一）主机技术参数： 1.仪器主机频率范围满足DC～300GHz 2.射频电场探头：探头类型：三维全向，射频电场综合场强；频率范围：下限不高于100kHz，上限不低于6GHz；量程范围：下限不高于0.2V/m ，上限不低于1000V/m；具有过载保护功能。 （二）工频电磁场探头参数：探头类型：三维全向，工频电磁场二合一，具有选频功能，频率分辨率最低为1Hz； 1.频率范围：1Hz-100kHz； 2.量程范围：电场：4mV/m-100kV/m；磁场：0.3nT-40mT； 3.最大过载：电场：200kV/m；磁场：50mT；具有过载保护功能； 4.显示精度：电场：1mV/m；磁场：1nT； 5.频率响应：≤±0.5dB； 6.线 性 度：≤±0.5dB； 7.各向同性：≤0.5dB； 8.动态范围：＞110dB； （三）显示方式：数显。 - 连接工频电磁场探头时应支持电场和磁场同步采集，测量数据可同屏显示电场强度、磁感应强度数值及其实时变化曲线，便于现场快速测量和数据分析; - 三维分量 (X-Y-Z)：实时 X 值, 实时 Y 值, 实时 Z 值，总场强值 - 数据模式：算术平均值、滑动平均值、方均根值、统计场强(E5、E50、E80、E95)； （四）结果类型：平均值、最大值、最小值、实时值、X/Y/Z三轴值，测量结果支持实时值及时域曲线显示 测量单位：V/m、kV/m、μW/cm2、mW/cm2、W/m2、dB（μV/m）、nT、µT、mT、T、mG、mA/m、A/m、标准计权%等，并根据监测数值大小自动切换V/m和kV/m、μT和mT； - （五）内置温湿度检测模块，支持同步检测测试环境温度、湿度基本信息； - 1.温度范围：-40℃～+80℃ 2.精度：±0.4℃ 3.分辨率：0.1℃ 4.湿度范围：0～100% ； 5.精度：±3% ； 6.分辨率：0.1%； （六）内置北斗定位及授时 测量数据：经度、纬度、时间；参照坐标系：北斗坐标系；授时精度：30µs；位置精确性：<2.5米， 更新速率：1s； - 高频超高频微波： - 每个测点连续测量3次，默认测量时间15s，可手动输入时间（每次测量时间不少于15s），给出稳定状态的均方根值，取平均值； - 内置多种标准测量模式： - 支持头、胸、腹部三个部位的可选测量功能，可自动保存各部位测量记录，符合标准对于测量高度的要求； （九）支持≥100个场所的空间采样并计算平均测量值，支持彩色柱状图展示空间平均测量点值，通过按键切换测量点位； （十）●仪器配备数据保持按键，具有实时测量值冻结功能，保持状态下显示屏数值应持续显示并支持手动解除，设置独立物理按键实现测量单位切换功能，支持当前测量数值的单位制式转换（如μT/mT/T、V/m/kV/m等）（投标文件中提供设备实物图片佐证以上功能）； （十一）仪器应具有具备方位测量及水平校准功、曲线显示缩放功能，可设置快速访问按键实现数据文件调取功能，同时配置专用功能按键实现屏幕捕捉功能，支持全界面快速截图操作，截图文件自动保存至指定存储路径； （十二）●仪器应配置可扩展存储卡槽，配置标准数据传输及存储接口，内置卫星定位模块及环境传感器，支持实时测量并记录温度、湿度、气压、海拔及地理位置信息（提供设备实物图片佐证支持实时测量并记录温度、湿度、气压、海拔及地理位置信息）； （十三）设备应具备超限值声音报警功能，支持用户自定义报警阈值设置； （十四）供电方式：主机内置可充电锂电池，连续操作时间≥14小时；工频探头应具备双电源供电系统，采用内置可快速更换的模块化电池设计，并配置多功能Type-C接口（支持充电及应急供电功能）； （十五）探头互换性：主机支持不同探头互换； （十六）支持蓝牙打印功能，连接蓝牙打印机后可现场打印测量结果，便于测量值的实时确认； 四、主要配置：电磁辐射分析仪主机1台、射频电场探头1个、工频电磁场探头1个、便携箱1个、充电器2个、显示终端1台、原装可更换式电池模块1个、原装电池座充1个、读卡器1个、存储卡1个、操作手册等标准配件。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 石膏板遇火稳定性 | 一、主要用途：遇火稳定性测定 。 二、依据标准： 符合GB/T9775-2025《纸面石膏板》7.1.12、7.5.15中设备的要求。 三、技术指标： 1.试验外壳及重要部件采用SUS304不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高，具有自动点火功能，具有温度控制和时间数字显示； 2.火焰施加时间及持燃时间可在0~99分99秒范围内调节，试验过程自动控制； 3.悬挂的荷重：7N、10N、12N、15N、17N、20N(共6个）;每个载荷厚度分别为9.5mm、12.0mm、15.0mm、18.0mm、21.0mm、25.0mm； 4.双燃烧器:喷火直径为（40±1）mm，喷火孔为Φ（2.5±1）mm； 5.●最高温度900℃，热电偶精度1级（投标文件中证明材料）,3min内能把温度控制在（800±30）℃； 6.具有排烟、排气功能； 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件： 5.1气源+气瓶，不小于20L、配套减压阀1个。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 卡尔费休水分测定仪器 | 一、主要用途：水分含量的测定。 二、依据标准：符合GB33372--2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》附录B水分含量的测定中设备的要求。 三、技术指标： - 检测范围10ppm ～100%,结果显示单位：mg、mg/L、%、ppm； - 分辨率：0.001mL；重复性：≤5%； - 终点判定:自动电位终点判定+手动终点判定，支持漂移补偿； - 滴定杯:密封式滴定杯，耐卡尔费休试剂腐蚀，标配≥50mL 容积； - 搅拌系统:磁力搅拌，搅拌速度0~2000rpm无级可调，搅拌平稳无气泡； - 电极:标配卡尔费休专用双铂电极，电极响应时间≤2s，耐试剂腐蚀； - 滴定系统:全自动滴定，支持自动补液、自动排液、自动清洗滴定杯； - 空白校正:支持自动空白滴定，空白值实时补偿； - 数据存储:可存储≥200 组检测数据，含样品名称、检测结果、日期等信息； - 数据输出：内置或外接打印机，支持试验报告的即时打印。 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件： 5.1卡尔费休双铂电极1支、5mL/10mL 滴定管1套、密封滴定杯1套、磁力搅拌子2个、耐腐试剂连接管2套、废液管2套、进样针2支（10μL/100μL）。 5.2卡尔费休专用试剂1瓶、无水甲醇1瓶。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 旋转式鼓室灯 | 一、主要用途：人造板及饰面人造板理化性能试验中色泽稳定性测定。 二、依据标准：符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.33条款中的设备要求。 三、技术指标： - 1.试件垂直固定在旋转式鼓室灯赵装置框架上，试件表面与汞灯距离为300mm,金属鼓旋转速度为2.5r/min(可调)； - 2.汞灯功率为400W，波长300nm以上； - 3.试件尺寸长150±2mm，宽75±2mm ，能适用不同大小试件；同时可检测试件数量不少于20个； - 四、主要配置：主机1台。 - 五、备品备件：汞灯2支。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 辐射加热源 | 一、主要用途：耐辐射热项目检测。 二、依据标准： 符合GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》的7.3.15、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的4.55.2条款中的设备要求。 三、技术指标： - 1.辐射加热器，由两个总额定功率1500W的电加热保护元件组成； - 2.加热器平行放置，水平安装在内部尺寸约110mm宽，125mm深的的有金属衬里的槽内；加热元件距槽底部高度由垂直槽放置的试件决定，要求试件距加热元件(76±1.0)m。也可在加热器的顶部及左右面和背面加上挡风罩； - ●3.调压变压器，带有电压指示功能，控制加热所需的电压；可控制在使得试件能达到163℃（投标文件中提供证明材料）； - 4.成型装置符合GB/T17657-2022的4.55.2.4图中的设备要求； 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件：成型装置，1套。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 冲击试验仪器 | 一、主要用途：耐小球冲击性检测。 二、依据标准：符合GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》的 7.3.17条款中的设备要求。 三、技术指标： 1.冲击试验仪符合GB/T 7911-2024的7.3.17条款中的设备要求，包含一个冲击螺栓，螺栓尾部有一个直径5mm的钢球，通过压缩弹簧的弹力对试件表面冲击，压缩弹簧的弹力可以通过弹簧压缩量调节旋钮来调整，弹力范围0N~90N，冲击力可调； 2.压缩弹簧长度为100mm,释放时能产生（1962±50）N/m的弹力，试验时，将钢球退回到预定力的位置后用固定器卡住，打开固定器释放钢球即可进行冲击； 3.钢板尺寸：300*300*50（mm）； 四、主要配置：主机1台。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 材料产烟染毒试验机 | 一、主要用途：材料产烟毒性危险分级。 二、依据标准：符合GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》中的设备要求。 三、技术指标： - 试验装置由环形炉、石英管、石英舟、烟气采集配给组件、温度控制系统、炉位移系统、空气供给系统组成； - 环形炉，炉管内径47mm±1mm，长度95mm~110mm；石英管通径36mm±1mm，管壁厚2mm±0.5mm，长度1000 mm； - 环形炉移动速率在10mm/min0.1mm/min，可移动距离600mm;环形炉位移速率：采用伺服马达，控制精度：0.01mm/min,（10±0.01）mm/min,前进位移速率可调。后退位移速度50mm/min； - 石英管：采用钢玉管，耐1600℃高温； - 温度控制系统： ●a、采用外径1mm的铠装K型热电偶（精度≥2级），环形炉内壁温度静止时波动在±1℃；运动时波动在±2.5℃；温度范围300-1200℃ ，静态±1℃；(投标文件中证明材料）； b、温度校准装置：配外径1mm的铠装K型热电偶（精度≥2级）和感温片，可与电脑软件连用，校准炉内温升； c、空气流量：0-20L/min可调，采用转子流量计； d、烟气采集配给系统：能迅速使载气和稀释气充分混合； e、气体通路的切换：能便捷、快速的完成染毒箱、烟气采集箱、废气间的切换； f、转笼质量60±10g； g、染毒箱有效空间体积约9.2L； 有小鼠运动记录系统：能记录小鼠的时间-运动图谱，实时显示鼠笼的角速度的转动图表；鼠笼运动记录，准确至1°； 载气和稀释气供给系统：由空气源和可调节的2.5级气体流量计及输气管线组成； 材料的产烟浓度、产烟率设定后自动计算,自动化程度高，可联机自动打印图表和试验报告； 控制终端配置不低于：5核；内存≥16G，内存类型 DDR4；硬盘1TB，2G 独显；显示：≥21.5 英寸IPS；配套输出设备配置分辨率≥1200×1200dpi； 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件： 烟尘收集、空气压缩机1个、校准用热电偶1根，鼠笼10个。 | 1台/套 | 工业 |
|  | 燃烧速率测试仪 | 一、主要用途：GB 6675.3-2025 《玩具安全 第3部分_易燃性能》燃烧性能测定。 二、依据标准：GB 6675.3-2025 《玩具安全 第3部分_易燃性能》。 三、技术指标： ●1.被测样品与燃烧器成45°、90°角布置（可调)(投标文件中提供实物图或设计图纸佐证）； 2.燃烧器火焰高度：20±2mm（可调)； 10±1s（可调)，程序自动控制点火及停火，且能调整高度符合 GB 6675.3-2025的5.2、5.3、5.4、5.5要求； 3.试验过程自动控制，采用电子点火器自动点火、自动点火、停火及计时； 4.试验台箱体采用304不锈钢制作，燃气管路配备防爆电磁阀。 四、主要配置：主机1台。 五、备品备件： 5.1、火焰高度标尺、试样架、带有金属网格支撑的试样架，各1个。 5.2、气源：工业用丙烷1瓶，减压阀1个、管路5米。 | 1台/套 | 工业 |

- 三、其他要求

- 1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

- 2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

- 3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

- 4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。

- 四、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 五、备品备件及专用工具

## 1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 六、安装调试、验收试验及质量保证

## 1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

## 3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 七、包装运输

## 1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 八、技术培训

## 1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

## 2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 九、质保及售后服务

## 1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

## 2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。