第三章  采购需求及技术规格要求

1. 总体说明

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

## 2. 采购内容及范围

## 2.1 采购内容

| ## 包号 | ## 标的名称 | 单位 | ## 数量 | ## 所属行业 | ## 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | 内镜清洗工作站 | 台 | 2 | ## 工业 | ## 否 |
|  | 内镜水处理系统 | 台 | 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | 内镜存储柜 | 台 | 5 | ## 工业 | ## 否 |
|  | 医用洁净气源 | 台 | 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ▲软式内镜清洗消毒机 | 台 | 10 | ## 工业 | ## 否 |
|  | 手术室防溅水洗手槽 | 台 | 1 | ## 工业 | ## 否 |

## 2.2 采购范围

## 包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 3.商务条款

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后，接采购人通知后30个日历天内完成供货安装调试。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 上海市第六人民医院安徽医院 |
| 3 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 是否接受负偏离：不接受 |
| 4 | 质量保证期 | 自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 6 | 信息化要求 | 投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 7 | 售后要求 | 中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 8 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 8.1投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 8.2投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 8.3投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 9 | 配置要求 | 产品1内镜清洗工作站： 台式洗眼器1个 清洗槽 7个 漂洗槽 7个 消毒槽 2个 终末漂洗槽 2个 干燥台（1500mm） 5个 干燥台（1800mm） 2个 高压水枪、气枪按需配置 （所有配件配置齐全） |
|  |  | 产品4医用洁净气源配置要求： 主机 1台 气罐 1台 （所有配件配置齐全） |
| 10 | 其他要求 | 产品5 软式内镜清洗消毒机：中标单位需配套存放内镜主机显示器台车（共6台） |
|  |  | 为实现质控统一管理，投标人所投软式内镜清洗消毒机设备需能与医院原有内镜追溯系统实现无缝对接和设备状态实时监控记录（签订合同后供货前提供提供追溯厂家授权书或其他认可文件），产生的费用包含在投标总价。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效投标处理。

（一）第1包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术要求

产品1内镜清洗工作站

1.清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，清洗槽内侧底部设计凸起。

2.干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计。

3.功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度。

4.背板规格高度：离地高度≤1.7m。

5.柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥100mm。柜体底部向里缩进≥8cm，呈明显倾斜角度。支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.0mm，高度≥800mm；

6.柜门材质要求：采用阻尼铰链，自动闭合到位。

7.全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水；压力0.2～0.3MPa，注气压力≤0.16MPa。

8.控制器要求：采用彩色触摸屏，具备对内镜定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，可通过控制屏按键增加、减少。独立记录灌注剩余时间。

9.快速接头材质及功能要求：快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方。

10.不锈钢水龙头：全304不锈钢材质水龙头，过滤网孔径≤250μm(≥60目)，360度旋转式设计，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s；全304#（不锈钢）高压编织供水软管及管件。

11.医用无油空气压缩机：采用医用级低噪音无油空压机，具备气体过滤功能，可自动排污，避免气体污染。供气压力：≥1MPa； 供气量：≥100L/min；储气量：≥25L;噪音≤65dB。

12.中心气体处理器要求:	无源型，分离空气中的油污，水分设有注气压力调节器（最小刻度不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤内镜。无耗材、免维护、免清洗。

★13.配置气体干燥净化装置：最大气体流量：1.5m3/min，采用过滤+紫外线+等离子消毒方式对空压机进气端进行过滤消毒，确保最终输出气体的干燥洁净，双路输出接口，双路输出压力独立可调，具备输出压力实时显示功能，具有自动排水功能。

14.空气过滤器：对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供洁净空气，空气过滤器过滤精度为0.2μm。

15.高压水、气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，耐受压力0-0.7MPa。

16.酒精灌注系统要求：配备高清触摸控制屏，可实现一键干燥，一键进酒精、缺酒精报警等功能，酒精灌注时间和干燥时间分别可以进行设定，采用蠕动泵定量控制，进酒精速度≥5ml/s。应符合医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求。

17.内窥镜测漏仪：可高精度检测内窥镜的泄漏，嵌入安装，配备触摸屏，快速充气、保压，发现泄漏可声光报警，程序“结束”后自动开始排气，排气完成后返回主界面。集内窥镜干测、湿测于一体的全自动专用仪器。具有自动生成记录、查询导出功能，记录序号、操作人员、测漏时间、测漏结果等信息。

18.自动供酶系统：配备高清触摸控制屏，一键进水、缺酶报警等功能，进水量1-100L可调，配置比例可快捷选择亦可手动输入。配液后可生成配液记录，可在显示屏上快速查询。酶液不足提示报警，并在控制屏上显示报警信息。

19.设备与内镜追溯系统无缝对接，和设备状态实时监控记录，费用包含在投标总价内。

20.清洗工作站尺寸需根据现场定制,踏勘联系人：沈昕13966662293

21.耗材及易损件须单独报价

产品2 内镜水处理系统

★1设备产水量：供水水温25℃时，设备二级产水量≥3600L/h。

2水质标准：产水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》，细菌总数≤10CFU/100mL。

3电导率：设备生成的内镜清洗用水的电导率≤15μs/cm。

4脱盐率：系统脱盐率≥99%，细菌清除率≥99.9%。

5回收率：系统源水回收率≥70%。

6全自动时间表运行、自动切换工作和待机模式。同时具有一键式强制关机功能。

7设备选用医用卫生级不锈钢无死腔膜壳，膜壳与膜壳之间采用串联方式。

8具有全自动低压冲洗功能，可对系统排水进行定性或定比设置。

9主机管路为365°旋转焊接；零配件连接方式为卫生卡箍式；整机零配件材质均为卫生级304 or 316L不锈钢。

10预处理控制表头，手、自一体操控。

11主机一、二级高压泵卫生级不锈钢材质。

12≥10英寸真彩触摸屏，可动态显示工艺流程图及各元件的运行情况。显示屏上可显示电导率、温度、压力及其他相关运行数据。

13设备采用三级密码保护。

14中间水箱采用压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示。

15设备具有仪表校正功能，可扩展设定量程。

16全自动容错功能，系统意外失电，上电后，系统自动校对时钟，进入系统预设工作模式；系统关键参数，断电具有保持功能；更改后，具有记忆功能。

17系统具有缺相、接地各种电气保护，电机过流、过载保护功能，电控箱系统的设计符合医用电气设备GB9706.1安全通用要求，以及电磁兼容的相关要求。

18设备具有双级全自动化学消毒功能，可以单独进行纯化水箱及供水管路的消毒工作。

19供水管路为大循环无死腔设计。

20设备具有全自动的故障一级和故障二级运行模式，可模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件，具有应急制水功能。

★21设备具有漏水保护系统。

22故障信息的记录功能，将记录各元件的运作情况和报警记录，如无水报警、水箱低液位、膜前高压力报警、进水低压力保护、电机故障、水质电导率报警。

23整机模块化设计，箱体表面为镜面烤漆，选用医用脚轮，静音、耐腐蚀、防滑行。

24整机及全管路自带消毒、灭菌功能。

25消耗性及易损件须单独报价

二、设备配置

1预处理前级过滤器：40英寸，10微米，不锈钢材质，1套。

2原水增压泵：不锈钢材质，变频一体化控制。

3石英砂过滤器：内装石英砂。

4活性炭过滤器：内装活性炭。

5软化水过滤器：内装钠型阳离子交换树脂。

6预处理后级过滤器：不锈钢材质，1套。

7膜壳：304不锈钢膜壳，8040规格，≥8支。

8主机机架：304不锈钢材质，箱体部分采用碳钢喷漆，1套。

9流量计：一级浓水、二级回水、二级纯水各1套。

10电导率仪：原水电导、一级产水电导、二级产水电导各1套。

11智能操作系统：自主研发控制程序。

12紫外线杀菌系统：1套。

13消毒系统：1套。

14纯化水箱（含增压）系统：304不锈钢，壁厚≥1.5mm，镜面抛光，上下封头并配备人孔，≥2T，1套。增压泵为不锈钢材质，1套。

（所有配件配置齐全）

产品3 内镜存储柜

产品名称：软式内镜智能储存柜（24条盘式）2台

1.产品尺寸：可满足科室空间尺寸

2.储存方式：单面双门，盘式

★3.储存数量：≥24条

4.储存柜干燥时噪声：＜62dB(A)。

★5.舱内对柜体外压差：≤20Pa。

★6.换气次数＞200次/h。

7.柜内表面微生物3min和96h均为0cfu/cm2。

8.柜内沉降菌3min和96h均为0cfu/30min·Φ90mm皿。（中标后验收时提供第三方检测报告）

9.柜内空气≥0.5μm颗粒物3min和96h均≤3500粒/m3，洁净度达到5级。（中标后验收时提供第三方检测报告）

10.储存室采用SUS304不锈钢材质

11.采用H14高效复合过滤器，大风量静音风机。

12.智能压力控制系统，确保储存状态下柜内是正压状态。

13.采取真空原理使管道中的水分快速无菌干燥。

14.自适应各品牌内镜接口、盘式存取。

15.采用≥10英寸彩色触摸显示屏，主界面可清晰展示各层内镜状态。

16.控制系统可追溯，可建立并导出内镜档案、人员档案，自动记录内镜的储存记录和状态。

17.可实时监控设备运行情况，具有开门超时报警，温湿度、压力超出等故障告警功能。

18.智能监控并实时调整柜内温湿度。

19.设备外部具有程序升级口、网线口，无需拆动外壳即可升级程序对追溯系统进行对接。

20.设备采用可固定式脚轮。

21.设备读卡器可读取IC、ID、NFC、超高频四种频段。

22.可匹配医院追溯系统，费用包含在投标总价中

内镜智能储存柜（16条挂式）3台

★23、荷载量：≥16条，储存方式：单面双门；悬挂式：可自动旋转挂架悬挂式。

★24、内镜智能储存柜具有对内镜及设备腔体进行净化、热风干燥、除湿、管路真空干燥、正压储存、储存记录、记录打印及故障报警等功能。

25、干燥温度：≤40℃。

26、湿度控制范围：20-60%RH。

27、储存正压压力：≥20Pa

28、设备可实现自动净化，自动干燥，自动正压储存等全自动流程。各功能或流程的时间及参数可单独设定。

29、柜门采用自动门，可手动触摸屏幕或者脚踏开关门。

30、储存室采用SUS304不锈钢材质。

31、储藏室为单舱体两套悬挂系统，每套悬挂系统可悬挂8条内镜。

32、悬挂挂架由上、中、下、底共四层亚克力挂架组成。

22、悬挂旋转系统可自动旋转，也可手动选转。

★34、换气次数：≥200次/小时，净化系统采用H14高效复合过滤器，大风量静音风机

35、配有智能压力控制系统，确保储存状态下柜内是正压状态。

36、采取真空原理使管道中的水分快速无菌干燥；自适应各品牌内镜接口。

37、集成式打印机，可对内镜储存信息进行打印。

38、采用≥10英寸彩色触摸显示屏，主界面可清晰展示各层内镜状态。

39、控制系统可追溯，可建立并导出内镜档案、人员档案，自动记录内镜的储存记录和状态。

40、可实时监控设备运行情况，具有开门超时报警，温湿度、压力超出等故障告警功能。

41、智能监控并实时调整柜内温湿度。

42、设备外部具有程序升级口、网线口，无需拆动外壳即可升级程序对追溯系统进行对接。

43、设备读卡器可读取IC、ID、NFC或超高频四种频段。

44、设备采用可固定式脚轮，避免设备使用时意外挪动。

45、柜内表面微生物3min和96h均为0cfu/cm2。（中标后，验收时提供第三方检测报告）

46、柜内沉降菌3min和96h均为0cfu/30min·Φ90mm皿。（中标后，验收时提供第三方检测报告）

47、柜内空气≥0.5μm颗粒物3min和96h均≤3500粒/m3，洁净度达到5级。（中标后，验收时提供第三方检测报告）

48.可匹配医院追溯系统，费用包含在投标总价中

（所有配件配置齐全）

产品4 医用洁净气源

1.额定电压： 三相380V±10%，三相五线电；频率：50Hz；电源消耗≤10KW（单套机组的功率）。

2.结构形式：医用洁净气源采用全新的吸音减震装置，整套医用洁净气源由压缩机机头.储气罐及深度净化模块及控制系统等组成。

★3.四个泵头交替不间断供气，气压稳定，压力可调；深度除水，空气露点≤-46℃，缩短干燥时间。

4.紧凑型设计；噪音≤70dB；无需人工除水；

5.无油静音空压机：采用先进技术设计的V型排列活塞式4缸空气压缩机，具有高的产气性能，单机最高产气≥400L/min；使用寿命≥6000小时免维护；并采用单缸压缩技术，最大限度的降低噪音

6.三级过滤： 一级除水过滤器为旋风式气水分离装置，有效地去空气里的可见水，通过气水分离装置可去除掉空气中87%以上的水分；二级粉尘过滤器，可去除压缩空气中0.01μm粒径的颗粒物；三级精密过滤器，可去除空气中0.01μm粒径的颗粒物，最后再输送到用气端，做到气体洁净的保障。

7.净化系统：净化干燥系统内部采用医用高效吸附剂，吸附原理通过静电吸附空气中的菌尘和气态水分，达到抑菌和除水效果；并通过废气口将菌尘和水气排出。

8.PLC人机界面：可编程控制器，具有可靠高抗干扰能力强；触摸屏操作方便，显示目录清晰直观；控制系统具有自检功能；数据实时记录功能；预警记录功能；方便设备的管理。

9.输出压力调节：压力调节气动元件实现输出压力调节的控制，使输出的压力更加精确平稳，保障内镜用气的压力不出现波动。

10.储气单元：储气罐采用内部特殊涂层处理，避免洁净气体二次污染，可实现长期洁净贮存，储气罐容积≥300L。

11.消耗性及易损件须单独报价

产品5 软式内镜清洗消毒机

1、软式内镜清洗消毒器（手动对接）

2、荷载量：可一次同时清洗≥3条内镜。

3、采用前、后门设计，双门互锁，具备电动控制自动升降功能。

4、关门遇障碍可自动停止或向反向运行。

5、具有自身消毒功能，可对机器自身内部液体管道进行消毒。

6、具备内镜保护设计，全程互动式测漏，内镜漏气随时报警，程序终止。

7、全自动清洗内镜全部腔道，处理内镜时，具备初洗、酶洗、漂洗、消毒、末洗、干燥功能。一键式操作，流程可精细化单独控制：预洗：清洗.漂洗.标准清洗：清洗、漂洗.消毒.干燥全过程由控制器自动控制。

8、干燥功能：空气干燥，运行干燥测试时，绉纸上应无黑点，中标后验收时需提供设备相关检验报告。

9、具有全腔道独立灌流系统，实现5个腔道充分清洗和消毒，且保障3个内镜灌流系统都具备独立的灌流泵支撑，且每个腔道及灌流系统都具备实时流量监测功能保证各腔道洗消效果。

10、设备需具备≥3条内镜的灌流系统需由3个灌流泵分别进行灌流，不可共用1个灌流泵。

11、在设备使用消毒液的最短消毒时间、最低浓度和最低温度下，50mm、500mm、950mm处载体对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值均＞5，中标后验收时需提供设备相关检验报告。

12、消毒后漂洗用水的水质优于生活饮用水，且细菌总数小于10CFU/100mL,中标后验收时需提供设备相关检验报告。

13、卫生级不锈钢材质分体独立式负载架，采用一体式专用快接拔插接头，一次对接多管道连接。

14、采用旋转喷淋和旋转喷嘴灌流，720°喷淋技术，冲洗洗清洗舱，高压灌流口，水流流速高。

15、控制系统：采用PLC+液晶显示屏控制方式。

16、采用显示屏。在触摸屏中，工艺流程图动态显示，可以在线显示实时温度。触摸屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时。

17、实现人性化程序设计，在符合规范的条件下，可根据用户需要，实现个性化程序设计。

18、设备具备消毒液一键操作采样装置。

19、设备具备安全保护装置，如水温、漏电保护功能。

20、设备具有手动模式，可点动主机泵、电磁阀等关键元件，同时，具有应急操作功能。

21、设备内置耐高温高效过滤器，可99.99%阻断拦截空气中的粒子、细菌。

22、具备过程数据打印功能，能够记录储存洗消数据及数据导出功能。

23、具备恒温控制装置，直到达到温度要求，进行消毒作业。

24、消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；

25、消毒液、酶液添加、排放：自吸、自排。

26、消毒液、酶液不足和机器有故障自动报警，并显示故障内容。具有可视化和声音提醒的双重故障报警。内管腔流量监测：内镜清洗通道具备水流量或压力监测，能够实时显示压力或者流量数值，确保足够内灌流效果，防止水流不足而清洗不彻底。

27、设备配套使用二元A、B或一元一洗一排过氧乙酸消毒剂，不需要储液槽，有效避免二次污染。

28、容积:清洗仓容量≥180L。

29、设备寿命/使用期限需≥10年。

★30、信息管理及追溯功能：可采集内镜信息.操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据，开放信息管理与质量追溯系统接口，可与我院质量追溯及信息管理系统对接，实时传输数据给信息管理与质量追溯系统；传输数据包括：内镜信息.清洗过程.操作人员.清洗时间.清洗过程中的报警信息等

31、运行时间≤25分钟(标准程序)包含清洗.消毒.干燥等，耗水耗量≤15L/步；消毒液≤310ml。

32.内管腔流量监测：内镜清洗通道具备水流量或压力监测。

33.中标单位需配套存放内镜主机显示器台车（共6台）：

- 内镜小车整体尺寸≥640mm*590mm*1375mm.

- 腔镜小车主体采用6005高强度铝合金材质。表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗

- 托盘的宣称承重≥80kg，带边轨。仪器平台需通过盐雾验证（中标后验收时提供第三方出具的检测报告）

- 托盘能放置各品牌内镜设备。数量≥4层。

- 铝合金材质抽屉1个，键盘抽屉1个。

- 内镜小车两侧面都有设备内置导轨，可以固定各式设备和内镜挂架。

- 内镜挂架1套（含伸展臂）。同时能挂2条镜子。

- 内镜小车后部配置电源盒，电源插座不低于12个。同引出电源线配插头，电源线长度≥3米。

- 内镜小车两侧面配置扶手，方便推动时手握。

- 网篮4个。

- 底部采用万象静音轮，承重≥150KG.同时方便移动。

产品6 手术室防溅水洗手槽

1.耐腐蚀，耐酸碱

2.人体工学&防溅水设计（盆体深度≥20cm），前护板挡水；出水品与排水口错开设计；避免出水冲击排水口生物膜造成细菌飞溅。

3.开门方式：阻尼铰链60°自动平缓防撞击关门。

4.龙头材质：锌合金电镀镍铬（耐腐蚀镀层，符合国标）。

5.电磁阀，进水端内置滤网，红外反射式感应出液。

6.感应或脚踏控制出水：感应距离可调整，最大可调控感应距离190mm。

7.根据现场情况定制，踏勘联系人：沈昕13966662293

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2-4人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。