第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 未响应或负偏离的，则作为无效标处理 |
| 重要指标项 | ▲ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备概况 |  |
| ★1.1 | 放疗专用大孔径多排螺旋CT模拟定位机，必须是投标厂家同类型最新产品 |  |
| 1.2 | 提供国家医疗器械注册证，且须注明用于放疗定位功能 |  |
| 1.3 | 提供英文或中文原版技术白皮书 |  |
| 2 | 主要技术规格要求及配置 |  |
| 2.1 | 机架系统 |  |
| 2.1.1 | 滑环类型： | 低压滑环 |
| ★2.1.2 | 扫描机架孔径： | ≥800mm |
| 2.1.3 | 扫描架倾角： | ≥±30° |
| 2.1.4 | 每旋转360°采集： | ≥32层 |
| ▲2.1.5 | 冷却方式： | 风冷或水冷（如果采用水冷方式，需提供配套的水冷机组，并负责安装和调试） |
| ▲2.2 | 高压发生器： | ≥80kW |
| 2.3 | 球管 |  |
| 2.3.1 | 球管小焦点： | ≤0.8×1.0mm |
| 2.3.2 | 球管大焦点： | ≤1.0×1.2mm |
| ★2.3.3 | 球管阳极热容量（非等效）： | ≥7 MHU |
| ▲2.3.4 | 最大阳极冷却率： | ≥1350kHU/min |
| 2.3.5 | 最大管电流： | ≥625mA |
| 2.3.6 | 最小管电流： | ≤20mA |
| 2.3.7 | 最大管电压： | ≥140kV，多档可变 |
| 2.3.8 | 球管和CT主机要求： | 为保障设备稳定性，球管、探测器与CT主机为同一品牌 |
| 2.4 | 探测器 |  |
| 2.4.1 | 探测器物理排数： | ≥24排 |
| 2.4.2 | 探测器物理有效覆盖宽度： | ≥20mm |
| 2.4.3 | 每排探测器实际物理个数： | ≥820 |
| 2.4.4 | 探测器类型： | Stellar探测器、或Gemstone宝石探测器、或微平板探测器、或Z-detector时空探测器 |
| 2.5 | 扫描床系统 |  |
| 2.5.1 | 扫描床面定位精度： | ≤±0.25mm |
| 2.5.2 | 扫描床垂直升降与床纵向运动必须实现分开操作 |  |
| ▲2.5.3 | 最大载重量： | ≥250kg |
| 2.5.4 | 提供放疗定位专用全碳纤维平床板 |  |
| 2.6 | 扫描参数 |  |
| 2.6.1 | 扫描时间： | 螺旋扫描≤0.45s/360° |
| ▲2.6.2 | 最大扫描视野（SFOV)： | ≥600mm |
| 2.6.3 | 提供快速定位扫描协议集成方案 |  |
| 2.6.4 | 最大单次连续螺旋扫描时间 | ≥120s |
| 2.6.5 | 最小扫描层厚 | ≤0.625 mm |
| 2.6.6 | 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 |  |
| 2.7 | 图像质量 |  |
| 2.7.1 | 空间分辨率： | ≥16Lp/cm（条件：X-Y轴0% MTF）或≥15Lp/cm（条件：X-Y轴2% MTF） |
| 2.7.2 | 低密度分辨率： | ≤5mm @0.3% ≤12mGy, 20cm体模 |
| 2.7.3 | CT值范围： | －1000到＋3000 |
| 2.7.4 | 噪声： | ≤0.27% |
| 2.7.5 | CT值范围： | -1024～＋3000HU |
| 2.8 | 主操作台计算机系统 |  |
| 2.8.1 | 投标商须详细列出所投产品的最新计算机配置方案，包括计算主频、内存、处理器、硬盘容量等参数； |  |
| 2.8.2 | 提供包含GPU芯片的控制台和图像系统处理计算机，保证系统和图像重建的稳定性 |  |
| 2.8.3 | 硬盘存储容量： | ≥600,000幅（512×512无压缩图像） |
| 2.8.4 | 液晶显示器： | ≥19″，分辨率≥1280X1024 |
| 2.8.5 | 在主操作台上独立完成3D、MPR及4D CT图像重建等所有放疗定位CT应用功能 |  |
| 2.8.6 | 重建矩阵： | ≥1024×1024 |
| 2.8.7 | 显示矩阵： | ≥1024×1024 |
| 2.8.8 | 微辐射影像重建算法： | 需提供厂家最新微辐射影像重建算法 |
| 2.8.8.1 | 该算法可实现低剂量成像 |  |
| 2.8.8.2 | 该算法可实现低造影剂剂量强化 |  |
| 2.8.8.3 | 该算法降低噪声能力和伪影功能 |  |
| 2.8.9 | 重建速度： | ≥30幅/s |
| 2.8.10 | 图像存储: | DVD-RAM |
| 2.8.11 | 计算机同步处理能力： | 可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 |
| 2.9 | 呼吸门控系统 |  |
| ★2.9.1 | 提供呼吸门控系统软硬件一套，注明型号和技术规格，并与配置的定位CT兼容 |  |
| ▲2.9.2 | 采用红外线或腹压带等体表监测的方式监测呼吸运动 |  |
| 2.9.3 | 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式轴向扫描 |  |
| 2.9.4 | 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式螺旋扫描方式 |  |
| 2.9.5 | 配合CT机采集4D CT图像，支持回顾式螺旋扫描方式 |  |
| ▲2.9.6 | 同时支持时相及幅值的两种后处理重建方式 |  |
| 2.9.7 | 能编辑、添加、删除呼吸时相 |  |
| 2.9.8 | 上述4D CT图像和模拟定位数据可传输至配套的治疗计划系统进行相关放射治疗计划设计 |  |
| 2.10 | 三维激光定位灯 |  |
| ★2.10.1 | 三移动激光灯1套 （为提高工作效率和保持各设备定位精度一致，投标商所配套的三维激光定位灯须与医院现有MR和CT模拟定位机三维激光灯品牌相同）（投标文件中提供承诺函） |  |
| 2.10.2 | 移动激光线数量： | 3条，绿色或红色 |
| 2.10.3 | 激光定位灯为三轴移动，轨道最小步进：0.1mm，激光线定位精度（4m距离内）：±0.5mm， |  |
| 2.10.4 | 激光线调节到位后不需另外锁紧，系统会自动调节。激光灯线宽可根据机房安装情况调节，线宽调节过程对激光投射位置影响。 |  |
| 2.10.5 | 移动方式：步进电机驱动，线性编码器闭环反馈控制，确保移动精度；移动控制端：平板电脑控制，连接方式：无线蓝牙连接。 |  |
| 2.11 | 质控模体 |  |
| ★2.11.1 | 提供一套CT模拟定位机械质控校准专用模体，需提供模体清单。 |  |
| ★2.11.2 | 提供一套CT模拟定位影像质控校准专用模体，需提供模体清单。 |  |
| 2.11.3 | 可校准CT值准确性 |  |
| 2.12.4 | 可测试CT影像质量 |  |
| 2.12.5 | 可校准内置激光灯和扫描平面一致性 |  |
| 2.12.6 | 可测试外部定位激光精度 |  |
| 2.12.7 | 可测试治疗床水平度 |  |
| 2.12.8 | 可测试治疗床扫描图像时的走位精度 |  |
| 2.12.9 | 提供原厂CT质控软件，并可自动生成检测报告 |  |
| 2.13 | 其它应用软件 |  |
| 2.13.1 | 造影剂自动跟踪软件 |  |
| 2.13.2 | 实时三维软件 |  |
| 2.13.3 | 动态剂量调制 |  |
| 2.13.4 | 最大密度投影MIP |  |
| 2.13.5 | 最小密度投影MinIP |  |
| 2.13.6 | 多平面体积投影MPR |  |
| 2.13.7 | 薄块浏览 |  |
| 2.13.8 | 多平面重建 |  |
| 2.13.9 | 智能循迹切割 |  |
| 2.13.10 | 自动层面相关显示 |  |
| 2.13.11 | 图像智能优化显示软件 |  |
| 2.13.12 | 容积三维重建 |  |
| 2.13.13 | 婴幼儿专用扫描方案 |  |
| 2.13.14 | 肿瘤专用扫描方案 |  |
| 2.13.15 | 自动毫安选择功能 |  |
| 2.13.16 | 自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 2.13.17 | 齿科软件 |  |
| 2.13.18 | 多任务并行处理功能 |  |
| 2.13.19 | 自动照相技术 |  |
| 2.14 | 网络连接 |  |
| 2.14.1 | 具备 DICOM3.0 端口 |  |
| 2.14.2 | 负责免费接入医院 PACS 系统、放疗计划系统 |  |
| 2.15 | 提供30分钟不间断电源 |  |
| ★2.16 | 放射治疗全身一体式固定体架（包含使用所需的必要配套附件） | 一套：全碳纤维材质，可适合放疗不同部位的体位固定，并须与医院科室现用的一体式固定体架（R612-NCF）相配套且精度一致 |

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。