前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，45个日历日内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求

### （一）第1包货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项 |
| 无标识项 |  | 5条及以上指标项不满足的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸，技术参数中未明确偏离范围的允许±5%偏离，技术参数中明确偏离范围的按技术参数要求执行。

（2）技术规格书：

| 第1包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| 1 | 润滑油高温高剪切动力粘度测定器 | 一、主要用途：适用于150℃下表观黏度为1.45m Pa·s～5.05 mPa·s的发动机油表观黏度的测定。 二、依据标准：满足NB/SH/T 0703-2020 《润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度的测定 多重毛细管黏度计法》等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、●黏度计毛细管直径:0.15mm；长度:15mm-18mm（投标文件中提供实物图片）。 2、★温度控制:(150±0.1)℃；压力范围:(350-4500)kPa；压力控制：±1%；试样体积:(7±1)mL（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 3、标准温度计:精度至少为0.1℃。 4、利用校准油对设备进行校准，校准结果应符合NB/SH/T 0703-2020 标准中重复性误差要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 5、●测试单元不少于2个粘度计池（投标文件中提供实物图片）。 6、采用高精度、高分辨率的PLC可编程序控制器和压力变送器。仪器加热采用金属装置。 7、具有自动清洗功能，加样采用鲁尔接头。 四、主要配置： 润滑油高温高剪切动力粘度测定器1台，仪器工作站和数据保存及处理系统及操作软件1套。 五、备品备件： 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 牛顿型油（HT240、HT75）; 500; mL; 用作校准油，在150℃时有确定黏度值，范围为1.5mPa·s～7.0mPa·s. 非牛顿型油; 500; mL; 用作校准油，在150℃、106s-1时有确定的高温高剪切黏度。. HTHS黏度计; 3; 支; 满足NB/SH/T 0703-2020 标准条款6.2. 滤纸; 4; 盒; 规格50mm，公称孔径10um，每盒不少于100张. 进气紫铜管; 1; 套. 减压阀组件; 1; 套. 喉箍; 1; 个. 直通快插; 1; 个. 针筒适配器; 3; 个. 接油盒; 2; 个. 接油盒垫; 2; 个. 注油针筒10ml; 10; 个. 鲁尔接头注射器10ml; 1; 个. 丝口瓶80ml; 1; 套. 真空过滤器; 1; 个. 真空过滤器滤芯; 10; 个. PVC管4*6; 1; 米. 排烟管; 2; 根. 保险丝管10A; 2; 个. 温度计; 2; 个; 精度≥0.1℃. 六、其它要求： 随产品配备辅材：提供试验需要的氮气气体及钢瓶、气管、气瓶柜，气体纯度应满足标准要求。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 润滑油蒸发损失测定器（诺亚克法） | 一、主要用途：用于测定润滑油(特别是内燃机油)的蒸发损失。 二、依据标准：满足NB/SH/T 0059-2010 《润滑油蒸发损失的测定诺亚克法》B法等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、●控温装置:温度范围室温～300℃，分辨精度±0.1℃，温度精度±0.5℃L（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 2、斜管式压力计:用水填充，精确度为0.2mm水柱或可测量20mm ±0.2mm水柱压力的相应的压力传感器(推荐量程为0-50mm水柱)。 3、铰刀：直径2mm。 4、计时器:精确到0.2s。 5、Y型玻璃管：其内径为4mm,上臂每根管臂长45mm,应形成一个角度以便于与坩埚吸气管连接时位干同一条直线上，垂直臂长60mm,末端倾斜45°。 6、玻璃弯管：角度大约80°的弯管。 7、玻璃弯管：角度大约100°的弯管钜瓶底长度20mm。 8、玻璃弯管：角度大约90°的弯管。 9、T型玻璃管：接有排气阀。 10、天平：量程500g，感量为0.01g。 11、利用标准油对设备进行校准，校准结果应符合NB/SH/T 0059-2010标准中B法的重复性要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 12、冷凝回收器和棉制过滤器组成的双过滤系统。 四、主要配置： 润滑油蒸发损失测定器主机1台。 五、备品备件： 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 已知蒸发损失的标准油; 500; mL; 保证至少能做五次校正使用. 蒸发坩埚、上盖及金属弯管; 2; 组. 玻璃器具; 2; 套; 满足NB/SH/T 0059-2010标准中6.6条～6.12条和6.15条相同. 真空泵; 1; 台. 冷却过滤器; 1; 个. 压差计; 1; 套. 温度传感器; 2; 个. 滤芯; 2; 个. 绝缘手套; 2; 双. 油漆刷子; 4; 个; 耐酸刷子(15mm-25mm宽). 天平; 1; 台; 量程不少于500g，精度为0.01g. 坩埚钳; 1; 个. 扳手; 1; 个. 绞刀; 1; 个; 直径2mm. 保险丝; 2; 个. | 1套 | 工业 |
| 3 | 全自动发动机油边界泵送温度测定仪 | 一、主要用途：适用于未使用过的油，也适用于已使用过的柴油机油和汽油机油（包括轻重负荷发动机油）的低温下发动机油屈服应力和表观黏度的测定。 二、依据标准：满足NB/SH/T 0562-2013《低温下发动机油屈服应力和表观黏度测定法》等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、●黏度计池控温范围：-10～-40℃；控温精度：±0.1℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 2、利用校准油对设备进行校准，校准结果应符合NB/SH/T 0562-2013标准条款重复性的要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 3、●小型旋转黏度计池尺寸：转子直径：17.06mm±0.08mm，转子高度：20.00mm±0.14mm，黏度计池内径：19.07mm±0.08mm，轴半径：3.18mm±0.13mm，细线半径：0.1mm（提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 4、黏度计尺盖罩：盖罩是一个阶梯状圆桶，长度为38mm±1mm，上半部分直径为28mm+1mm，下半部分的直径为19mm，其公差范围和黏度计池的直径公差一致。该部件中心钻孔11mm±1mm。 5、砝码：屈服应力测试砝码质量10g±0.1g；黏度测试砝码质量150g±1.0g。 6、控温系统：满足NB/SH/T 0562-2013标准中附录A表A.1和表A.2要求。 7、●测试单元不少于4个（投标文件中提供实物图片）。 8、全封闭式压缩机制冷，铝浴采用半导体制冷技术，制冷速度快，噪音低。 9、专业型滑轮组件，增强滑轮的稳定性和灵敏度，光电传感器测试更精确。 10、全程自动跟踪试验过程并自动测试实验时间。具有清洗液控温和温度校准功能。 11、测试结果自动保存，并打印输出。可通过U盘导出数据或连接LIMS系统传送数据。 四、主要配置： 全自动发动机油边界泵送温度测定仪主机1台及操作系统。 五、备品备件： 序号; 名 称; 数 量; 单 位; 备注. 砝码架; 1; 台. 砝码（150g）; 1; 个. 砝码（10g）; 10; 个. 细线（挂环）; 2; 卷. 转子; 4; 个. 转子挂架; 1; 个. 转子锁定销; 4; 个. 转子轴销; 4; 个. 转子护套; 4; 对. 减压阀; 1; 个. 精密减压阀; 1; 个. 标准油; 100; mL. 温度计; 2; 支; 70℃-90℃，分度值1℃1支；-41℃-5℃，分度值0.2℃1支。. 注射器10mL; 20; 个. 粘度计池; 4; 套. 粘度计池盖罩; 1; 个. PVC管4×6; 2; 米. 保险丝10A; 2; 个. 电源线; 2; 根. 说明书; 2; 份. 合格证; 1; 份. 移液枪1mL; 1; 个. 无水乙醇; 10; L; 用作制冷剂. | 1套 | 工业 |
| 4 | 全自动表界面张力仪 | 一、主要用途：适用于测量液体的表面的张力值的测定。 二、依据标准：满足GB/T 22237-2008《表面活性剂 表面张力的测定》；GB/T 6541-86《石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)》等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、●测量范围：0～400mN/m；测试精度：0.1mN/m。（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） 2、样品台可自动升降。 3、张力计：（a）用于支撑样品容器的小型水平平台，而且该平台可以上下移动，如通过测微螺旋上下移动。（b）用于测量环状物上所产生的力的装置。测量的不确定度不可超过±10-6N，相对质量测量的最大误差为±0.1mg。 4、●环状物：环状物应由铂线或者铂/铱线制成，厚度不大于0.4mm,平均周长为60 mm,例如:内径为18.7 mm,外径为19.5 mm。环状物必须水平悬挂在与张力计相连的金属棒上的一个线框上（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 5、样品容器：用于盛放液体的样品容器必须是玻璃容器,而且应适合在自动温调器中使用。须保证液面以上的气相温度也可以通过自动温调器保持恒定。样品容器须含有一个内径至少为45 mm的圆柱型玻璃容器。 四、主要配置： 全自动表界面张力仪主机1台，可连接胶管的恒温池1台。 五、备品备件： 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 试验皿; 10; 个. 酒精灯; 1; 个. 测量环 （环状物）; 2; 个. 标准砝码; 1; 个. | 1套 | 工业 |
| 5 | 防锈性测试仪 | 一、主要用途：适用于汽油清净剂的防锈性能的评价。 二、依据标准：满足GB/T19230.1-2003《评价汽油清净剂使用效果的试验方法 第1部分_汽油清净剂防锈性能试验方法》等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、●恒温浴温度38℃，控温精度±1℃（（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 2、烧杯：400mL,高度约127mm，内径约70mm。 3、●测试单元不少于2个（投标文件中提供实物图片）。 4、烧杯盖：玻璃或PMMA平烧杯盖。尺寸满足GB/T19230.1-200标准条款5.3要求。 5、搅拌器：搅拌棒直径为6mm,由不锈钢或玻璃制成,形状为倒“T”字型。其扁平的叶片尺寸为25mm×6mm×0.6mm。搅拌电机搅拌速度：(1000±50)r/min。 6、研磨和抛光设备：150号(99μm)和240号(58μm)的氧化铝砂布。用于夹住试棒的合适的夹头和以(1700～1800)r/min 旋转试棒的装置。 7、试棒组件：由固定在塑料手柄(用PMMA树脂制造)上的圆柱型试棒组成。新的试棒直径为12.7mm,除螺纹部分长度约68mm,螺纹部分可拧入塑料手柄中,一端具有一定的锥度。 8、试验4 小时自动计时，完成后自动停止。 四、主要配置： 防锈性测试仪主机(双控恒温浴)1台,控制器1台。 五、备品备件： 序号; 名 称; 数 量; 单 位; 备注. 试验烧杯组件; 6; 套; 规格型号满足标准中5.2条和5.3条要求. 试棒; 4; 件; 满足标准中5.6条要求. 研磨抛光工具; 2; 套; 满足标准中5.5条要求. 150号(99μm)和240号(58μm)的氧化铝砂布; 各20; 张; /. 温度计; 1; 根; 量程：0～100℃，分度值：1℃. | 1套 | 工业 |
| 6 | ▲汽油机进气阀沉积物模拟试验机 | 一、主要用途：适用于车用汽油和车用汽油清净剂的进气道喷射汽油进气阀沉积物的模拟试验，用以评价汽油机进气阀的沉积物生成倾向。 二、依据标准：满足GB/T 37322-2019《汽油清净性评价 汽油机进气阀沉积物模拟试验法》等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、★控温精度:±1℃,空气压力80kPa±1kPa、试验气体流量700L/h±20L/h、供油流量：4.05±0.02mL/min（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 2、数字照相机：不低于800万像素。 3、●生焦剂：含校准参比剂的校准参比燃料沉积物生成量为2.0mg士0.2mg。校准参比燃料沉积物生成量为8mg±1mg（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 4、●沉积物收集器：沉积物收集器采用厚度不低于4mm的铝板,材质1060铝材。收集器下沿的2个矩形缺口用于定位。收集器上端正中间有一热电偶插孔,孔径φ1.7mm,热电偶直径为 φ1.5 mm（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 5、扇形喷嘴体：喷嘴体使用空气雾化扇形喷嘴；喷嘴体后端的针型阀用于调节液体的输出量,开度不大于2.5圈,喷嘴体前端距离沉积物收集器为16mm～17 mm,扇形喷嘴喷射到沉积物收集器上的形状呈唇形,长度约27mm～32mm,宽度约5mm～8mm。 6、板式加热器：板式加热器由铝或铜制作。在加热器中放置两支加热管。加热器的一端设置超温保护热电偶,防止控温系统失控引起加热器超温,超温信号可切断加热电源,保护加热器不被烧坏。 7、夹紧装置：夹紧装置使用弹性锁紧结构,当按下夹紧装置的按钮时推杆向加热器方向弹出,顶紧加热器和沉积物收集器,使加热器和收集器紧密结合,完成夹紧动作。当向后推动加紧装置的拨片时,推杆松开,加热器与收集器分离。夹紧装置由市售自动弹簧插销加装石棉隔热垫片改制而成。 8、支架：支架由铝合金或其他金属制作,在垂直放置加热器和沉积物收集器的支架两侧位置镶嵌了聚四氟乙烯隔热垫,防止加热器向支架传热。夹紧装置安装在支架中间位置上。 9、试验罩：由不锈钢板制作,将支架、沉积物收集器、加热器和夹紧装置在试验罩内,试验罩前端装有玻璃视窗,玻璃中心钻φ40mm的孔,喷嘴从孔的中心伸入罩内,对准收集器喷油。试验罩上方盖子上开孔（φ5 mm）,试验罩后端正中间开孔（φ75mm）,安装轴流风机。 10、轴流风机：轴流风机型号:75FZY2,风量0.6m3/min。 11、气体控制系统：空气压缩机提供 0.4 MPa～0.8 MPa干燥压缩空气,经过滤减压阀、稳压阀,空气压力表、玻璃转子流量计,将气体压力和流量分别控制在80kPa、700L/h进入喷嘴体空气端口。气体压力控制精度±1kPa,气体流量控制精度±20L/h。 12、进样系统：汽油在盛样杯中经海绵过滤,通过进油软管,由蠕动泵控制计量后,进入喷嘴体液体端口,在喷嘴体内与空气混合后,呈扇形雾化喷出。蠕动泵输出流量0-6mL/min,流量控制精度±0.02mL/min。进油软管采用外径φ3.2 mm,壁厚0.8 mm的氟橡胶管。 13、自动控制系统：由电磁阀控制自动进气。定时器控制蠕动启动、停止,完成自动进油样。控温仪控制试验温度，显示精度 0.1℃,控制精度±1℃。控制温度超温时,由超温保护仪检测到超温信号后,切断加热电源并发出声光报警。从试验开始,升温/控温→喷气/喷油→保温/烘烤一降温/结束,整个过程由控制系统自动完成。 14、提供由软硬件组成的全自动控制单元，实现智能衡重、定量泵送功能，无需人工设定或调整蠕动泵的泵速。确保试验油在73min～75min内完成，不因蠕动泵的转速与泵管的变形影响试验。 15、系统采用电子成像技术，可对试验完成的沉积板进行一键拍照保存、自动生成带有图文的试验报告、可对历史实验报告进行一键式查看打印等功能，报告可生成PDF或Excel或XML格式。 16、利用校准油对设备进行校准，校准结果应符合GB/T 37322-2019标准中重复性误差要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 四、主要配置： 汽油机进气阀沉积物模拟试验机1台，仪器工作站和数据保存及处理系统，压缩空气前处理设备1套（空压机不小于50L）。 - 备品备件： 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 沉积物收集器; 10; 块. 溶剂回收盒; 1; 个. 容量瓶（300mL）; 2; 个. 不锈钢盛样杯（带杯盖）; 1; 套. 泵头塑料卡片及软管; 1; 套. 保险管; 2; 个. 沉积物收集器冷却铝板; 1; 块. 微量进样器（1000μL）; 1; 支. 微量进样器（250μL）; 1; 支. 水砂纸; 20; 张. 百洁布：粒度240号～280号; 10; 块. 过滤海绵（φ10×10）; 300; 个. 生焦剂（10mL/瓶）; 10; 瓶. 参比剂（10mL）; 1; 瓶. 校准参比燃料（3L/桶）; 4; 桶. 环烷酸铁稀释液; 1; 瓶. 电源线; 2; 根. 气源管; 4; 米. 气源接头; 2; 个. 称样勺; 2; 个. 镊子; 2; 个. 数字照相机; 1; 台; 不低于2000万像素. 十万分之一天平; 1; 台; 精度为0.01mg，需要计量. | 1套 | 工业 |
| 7 | 动态抗开裂试验仪 | 一、主要用途：适用于腻子粉动态抗开裂测定。 二、依据标准：满足JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》附录B等标准相关检测要求。 三、技术指标： 1、刃口长：150mm；型框规格：200×150×2（mm）。 2、刃口夹角：30度；上升速率：3mm/min；最大升程：20mm。 四、主要配置： 动态抗开裂试验仪1台。 五、备品备件：型框等相关配件；无石棉水泥板200×150（mm）100块。 |  | 工业 |

### （二）第2包货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项 |
| 无标识项 |  | 5条及以上指标项不满足的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸，技术参数中未明确偏离范围的允许±5%偏离，技术参数中明确偏离范围的按技术参数要求执行。

（2）技术规格书：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲气体透过仪（差压法） | 一、用于食品接触材料中薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。 二、依据标准：GB/T 1038.1-2022 《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法》中压力传感器法。 三、技术指标： ●1、测试范围：0.01～50000 cm3/(m2·24 h·0.1 MPa)，通过扩充体积上限可测试150000 cm3/(m2·24h·0.1MPa) （投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） ★2、温度范围：15℃～50℃；温控误差：±0.5℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） 3、有效测试面积：≥35cm2 ●4、真空度：﹤10Pa，真空误差：0.1Pa，真空泵自动启停，无需人工开启/关闭（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） ●5、测试腔数量 ≥3个；3个真空传感器；3个样品测试数据各自独立（投标文件中提供设备及测试腔实物图片） 6、样品装夹：气动标准膜验证，高低阻隔膜分别能达到要求（验收指标，验收时现场进行试验验证）。 7、全程监控，实时显示压力-时间曲线、透过率-时间曲线，温度-时间曲线。实时记录，采样率不低于1次/S。 8、高压室自动恒压并保持压差，压力范围：5kPa～120kPa；数字化自动控压，压力误差：±0.2 kPa 9、可实现0.05 cm3/m2•24h•0.1MPa超高阻隔性能材料的检测数据准确性和重复性，测试时长小于24小时。 ●10、支持第三方计量机构提供仪器的温度等要素的计量口（提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 四、主要配置： 1、主机1套、真空泵1套、流量控制器1套、操作软件1套、取样器1套；2、仪器工作站和数据保存及处理系统、双面输出系统1套。纸质原始数据电子化识别转换装置1套。 五、备品备件： 高、中、低阻隔标准膜各3套（验收合格后每年提供一套）、真空油脂10支、橡胶圈6个、滤纸10盒、气瓶柜1个，取样器1套及刀片20个，产品使用说明书、产品合格证、质量保证书。 六、其它要求： 随产品配备辅材：提供试验需要的氧气、二氧化碳气体及钢瓶、气管、气瓶柜，气体纯度应满足标准要求。 | 1套 | 工业 |
|  | 耐压性测试仪 | 主要用途：用于食品包装用圆柱形复合罐等产品端盖脱离力、快速泄漏试验验及碳酸饮料瓶耐内压力。 二、依据标准：满足GB/T 10440-2008 《圆柱形复合罐》、GB/T 41167-2021 《聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求》等标准。 三、技术指标： ●1、测试范围：0～1.2MPa,测量精度：±1%，压力表精度等级至少为1.6级（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 2、气源压力至少包含：0.4 MPa ～ 0.9MPa，并提供满足气源压力要求的空压机。 ●3、有气体通路并装有节流阀的芯棒，14支芯棒：芯棒内径满足标准中表1复合罐内径尺寸要求（单位：mm）分别为52.4；60.0；65.2；72.5；74.1；76.2；78.0；83.2；99.1；104.9；126.1；153.3；164.5；200.0（提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 ●4 配备将空气导入试样内的密封装置；耐内压力测试装置（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 四、主要配置： 主机一台、空压机1台 五、备品备件： 1、有气体通路并装有节流阀的芯棒14支，将空气导人试样内的密封装置1个、耐内压力测试装置1套，防护罩1个、水箱1个、线管；仪器工作站和数据保存及处理系统、双面输出系统1套。 | 1套 | 工业 |
|  | 垂直度偏差测定仪 | 一、主要用途：于食品包装用各类瓶子垂直度偏差的测定 二、依据标准：QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶 三、技术指标： 1、测试范围：0～12.5mm； 分度值：0.001 mm ●2、样品直径：3mm～160mm（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 可测高度：5 mm～400 mm 3、夹持器转速可调 4、测头升降方式：电动调节升降 四、主要配置： 主机1台 五、备品备件： 微型打印机、测量头、扳手。 | 1套 | 工业 |
|  | 扭矩仪 | 一、主要用途：用于食品包装用瓶盖扭矩的测定。 二、依据标准：GB/T 17876-2010《包装容器 塑料防盗瓶盖》、BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖。 三、技术指标： 1、测试范围：0.01～5 N·m ●2、测量精度：±1%（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） ●3、夹样范围：直径10～150mm（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） 4、含有气动加压装置，适用于安全盖和普通盖的测试 5、锁紧力和开启力双重模式，仪器可设定扭紧或旋开扭矩力值，仪器自动带动瓶身旋转, 非人工扭转瓶身或瓶盖。 6、配备专用电脑测试软件，能实时显示试验曲线过程。 四、主要配置： 主机1台 五、备品备件： 自动旋紧装置、微型输出终端、空压机。 | 1套 | 工业 |
|  | 电热恒温干燥箱 | 一、主要用途：用于食品包装用各类产品迁移前处理。 二、依据标准： GB31604.1-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 迁移试验通则》GB 5009.156-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》。 三、技术指标： 1、工作环境条件： 1.1 电源：220V，50Hz； 1.2 环境温度：10～30℃； 1.3 湿度：20～80%。 ●2、控温范围：≥0℃-250℃；温度偏差：40℃±1℃，50℃±2℃，60℃±2℃，70℃±2℃，77℃±2℃ ,100℃±3℃，150±5℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） ●3、波动度：≤±0.5℃；均匀度：≤±2℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件） 4、分辨率：≤0.1℃ 5、内部有效使用容积：≥200L 6、载物托架：≥2个 四、主要配置： 主机1台 五、备品备件： 载物托架不少于2个。 | 1套 | 工业 |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。