# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； 2、货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； 3、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 符合性审查项 | ■ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 一、工作条件： 工作电压：220V±10%，50Hz。 温度：4.0~40.0℃（39.2~104.0°F）。 湿度：20%~80%，无冷凝。 二、技术指标： 1.1四元溶剂管理系统 ★1.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。压缩补偿方式：自动、连续。（投标文件中提供证明材料）； 1.1.2 pH范围：1~12。 1.1.3泵压力传感器反馈回路：≥2路。 1.1.4 智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步），以模拟任意HPLC系统体积。 1.1.5梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合，可升级扩展到9路溶剂。 1.1.6流量范围：≤5.000mL/min，增量为0.001mL。 脱气：集成式真空脱气，至少4个排气仓。 1.1.7最大操作压力：≥9500psi（全流量范围）。 梯度延迟体积：＜1000μL，不随反压变化。 1.1.8柱塞清洗：自动，可编辑。 1.1.9流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0mL/min时，准确度为±1.0%。 1.1.10混合准确度：±0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0mL/min，不随反压变化。 1.1.11混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化。 1.1.12混合波动（基线噪音）：≤0.5mAU。 ★1.1.13梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。（投标文件中提供证明材料） ★1.1.14内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。 内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：至少3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。（投标文件中提供证明材料） 2.自动进样器管理系统 2.1流通针式进样模式。 2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性。 2.3样品容量：≥95位（2mL样品瓶架）。 2.4进样精度：＜0.26% RSD。 2.5进样准确度：±0.2μL。 2.6样品交叉污染/样品残留：＜0.002%（咖啡因），UV条件下。 2.7进样针清洗：集成、主动、可设置。 2.8进样体积：0.1~50μL，增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL。 2.9最小样品量需求：≤3μL，使用2mL全回收样品瓶； 进样线性度：＞0.999，0.2~50.0μL； 进样精度： ＜1.0% RSD，0.5~0.9μL； ＜0.5% RSD，1.0~4.9μL； ＜0.25% RSD，5.0~1000.0μL； 2.10自动进样循环时间：＜30s（进样之间）。 2.11样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃。 2.12温度准确度：传感器处为±0.5℃。 2.13稳定稳定性：传感器处为±1.0℃。 2.14进样次数：每个样品1~99次进样。 3.色谱柱管理器 3.1色谱柱容量：单根色谱柱，内径≥7.8mm；最长≥300mm（带过滤器或保护柱）。 3.2温度范围：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃。 3.3温度准确度：±0.5℃。加热模式：空气循环。 4.检测器 4.1二极管阵列检测器。 ★4.2波长范围：190~800nm。二极管数：≤512，带宽：≤1.2nm。单一光源：氘灯，不需要额外使用其他光源。流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。（投标文件中提供证明材料） 4.3波长准确度：±1nm（使用铒过滤器）。 4.4数字分辨率：≤1.2nm/像素。 4.5采样频率：≥70Hz。 4.6基线噪音：≤10.0×10-6 AU。 4.7漂移:≤1.0×10-3 AU/hr。 4.8线性范围：≤5%（2.5AU），对羟基苯甲酸丙酯，257nm。 4.9吸收范围：0.0001~4.0000 AU。 4.10内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。 4.11固定狭缝：保持线性和光谱分辨率。 4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。 4.13具备建立标准物质光谱库功能。 5.色谱数据管理系统 5.1在中文版操作系统下编写和测试。 5.2原厂源代码级全中文版。 5.3内置图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。数据库和软件不得分开安装。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限的功能。 5.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 5.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 5.6具有≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 5.7具有数据检索模式≥10种；报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 5.8原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 5.9用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。 ★5.10用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型≥6；数据类型≥6。（投标文件中提供证明材料） 5.11积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。 6.数据处理系统 1套： 6.7.1硬件要求不低于：CPU 4核8线程，12G内存，500G硬盘，独立显卡、21英寸显示屏，DVD-RW，配置输出设备（激光黑白A4，可双面输出）。（投标人在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） 6.7.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 ■7.配置清单： 7.1高效液相色谱四元泵 1台。 7.2自动进样器 1台。 7.3柱温箱 1台。 7.4二极管阵列检测器 2台。 7.7数据处理系统 1套； 7.8色谱柱（5μm，4.6*250mm C18 2根）。 | 1 | 工业 | / |
| 2 | 快速色谱仪（中低压制备色谱） | 功能：具备分析功能和大体积制备功能。 1.输液泵 ★1.1泵类型：采用浮动柱塞支持结构，并联双柱塞泵送液方式。（投标文件中提供证明材料） 1.2采用脉动补偿和流量补偿等各种补偿方法，采用并联双柱塞的送液方式。保证低、中、高流量送液时的准确度和精密度，确保目标组分保留时间的重现性。 ★1.3单个泵流量设定范围：0.001mL/min～25.00mL/min。 1.4流量准确度：±1%（1mL/min,8MPa） 1.5流量精密度：≤0.08%RSD或0.02min。 ★1.6最大输出压力：≥35MPa（0.001mL/min~5.000mL/min）、≥22MPa（5.001mL/min~25.000mL/min）。（投标文件中提供证明材料） ★1.7 制备混合器：≥14ml。 1.8 具备时间程序、漏液传感器等。 2.紫外检测器 2.1高灵敏度的紫外可见双波长检测器：四种测定方式（双波长检测、比例色谱、波长时间程序和停泵扫描）可对应各种测定需求。 2.2波长范围：190－695nm或者更宽。 2.3带宽：≤8nm。 2.4波长准确度：±1nm。 2.5波长重现性：±0.1nm。 2.6光源：氘灯。 ★2.7噪声：≤±0.26×10-5 AU； 2.8漂移：≤1.2×10-4 AU/h 。 2.9线性范围：2.5AU(ASTM)。 2.10两波长通道：从190-370或371-600任意两波长。 2.11信号输出：两通道。 ★2.12检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序。 3.系统为双泵组成的二元高压梯度制备系统，由两个高性能的并联双柱塞输液泵，输液泵具备VP功能，可协助用户自检，也可通过软件系统检查，对消耗品的使用情况等进行整体管理。 4.配置流动相自动循环切换装置：可实现流动相自动回到储液瓶。可支持高含量检测物再分离功能，增加色谱柱柱效。 5.配置自动柱切换系统，无需拆卸，可实现色谱柱切换。 6.软件操作系统：软件结构：32位三维软件，支持鼠标右键功能，长文件名及拖放功能，具有数据审计追踪能力，符合cGMP标准。 7.组分收集装置 7.1驱动方式：悬臂移动（X－Y）方式。 7.2最大分割数：16～144。 7.3收集方法：电磁阀（附阀馏分收集头）。 7.4分流方法：基本方式和时间程序（≥14种参数）组合设定。 7.5收集容器：20ml玻璃试管*100个。 7.6具有试样冷却功能。 8.柱支架 8.1容量：PREP可安装2根内径20mm～50mm制备柱、1根内径5mm分析柱。 8.2混合器:可安装制备混合器、分析混合器各一个。 9.自动进样器 9.1进样方式：外置式注射器和高压阀进样，进样量可变式。 ★9.2进样量：1μL～5000μL（可选1μL～400μL，1μL～2000μL）。 9.3重现性：0.5%RSD(咖啡因，进样1mL时）。 9.4残留量：0.05%。 9.5进样针清洗：进样前后任意设定。 9.6使用pH范围：pH1～9。 9.7样品架：配备搭载15mL样品瓶*28位。 9.8耐压：≥35MPa。 9.9具有样品预处理功能。 9.10具有漏液传感器。 10.整套设备可扩展在手机、pad等移动客户端远程操作，实时了解仪器工作进展。 11.搭配循环组件和操作软件，用户可实现自动循环分离，提升分离效果。 12.可设置循环开始时间、循环结束时间、以及自动制备的开始。循环阀可在循环开始、结束时自动切换。 13.软件可根据设置的内容进行循环制备，可以在监测色谱图的同时控制馏分收集器执行循环制备。进行手动制备时，用户可以选择“记录操作”，将操作阀切换的时间点等信息直接保存为方法文件，并可在以后的自动循环制备时直接调取使用。 ★14.仪器主要单元中，输液泵、柱温箱、紫外检测器有清楚可见的LED指示灯，可以体现仪器是否处于正常。（投标文件中提供证明材料） ■15.配置清单 15.1二元高压制备液相色谱仪主机1台； 15.2输液泵 2套； 15.3紫外检测器 1套； 15.4自动进样器 1套； 15.5组分收集装置 1套； 15.6分析软件 1套； 15.7数据处理终端 1套，配置：非组装，硬件要求不低于：CPU 4核8线程，12G内存，500G硬盘，独立显卡、21英寸显示屏，DVD-RW。（投标人在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） | 1 | 工业 | / |
| 3 | 液相色谱仪 | 1.工作条件： 1.1工作电压：220V±10%，50Hz。 1.2温度：4.0～40.0℃（39.2～104.0°F）。 1.3湿度：20%～80%，无冷凝。 2.技术指标： 2.1四元溶剂管理系统： ★2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。压缩补偿：自动、连续。（投标文件中提供证明材料） 2.1.2集成式漏液管理：配置漏液传感器与安全漏液处理。 2.1.3 pH范围：1～12.5；梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合。 2.1.4流量范围：＜5.000mL/min，增量为0.001mL。 2.1.5脱气：集成式真空脱气，至少4个排气仓。 2.1.6最大操作压力：≥9500psi（全流量范围），梯度延迟体积：＜1000μL，不随反压变化。梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。 2.1.7柱塞清洗：自动，可编辑。 2.1.8流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0%。 2.1.9混合准确度：±0.5%，5%～95%范围内；0.5∼5.0mL/min，不随反压变化。 2.1.10混合精度：±0.15% RSD或0.04minSD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化。 2.1.11混合波动（基线噪音）：≤0.5mAU。 ★2.1.12内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：至少3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。（投标文件中提供证明材料） 2.1.13智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步），以模拟任意HPLC系统体积。 2.2自动进样器管理系统 2.2.1流通针式进样模式。 2.2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性。 2.2.3样品容量：≥96位（2mL样品瓶架）。 2.2.4样品交叉污染/样品残留：＜0.002%（咖啡因），UV条件下。 2.2.5进样针清洗：集成、主动、可设置。 2.2.6进样体积：0.1~50μL，增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL。 2.2.7最小样品量需求：≤3μL，使用2mL全回收样品瓶。 2.2.8进样线性度：＞0.999，0.2～50.0μL。 2.2.9进样精度：＜1.0% RSD，0.5～0.9μL；＜0.5% RSD，1.0～4.9μL；＜0.25% RSD，5.0～1000.0μL。 2.2.10准确度（吸取）：±0.2μL。 2.2.11自动进样循环时间：＜30s（进样之间）。 2.2.12样品室温度范围：4℃～40℃，增量：0.1℃。 2.2.13温度准确度：传感器处为±0.5℃。 稳定稳定性：传感器处为±1.0℃。 2.2.14进样次数：每个样品1～99次进样。 2.3色谱柱管理器 2.3.1温度范围：30cm：室温～65.0℃。 2.4 二极管阵列检测器 ★2.4.1波长范围：190~800nm。二极管数：≤512，带宽：≤1.2nm。流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。单一光源：氘灯，不需要额外使用其他光源。（投标文件中提供证明材料） 2.4.2波长准确度：±1nm（使用铒过滤器）。 2.4.3数字分辨率：1.2nm/像素。 2.4.4采样频率：≥70Hz。 2.4.5基线噪音：≤10.0×10-6 AU。 2.4.6漂移:≤1.0×10-3 AU/hr。 2.4.7线性范围：≤5%（2.5AU），对羟基苯甲酸丙酯，257nm。 2.4.8吸收范围：0.0001~4.0000AU。 2.4.9内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。 2.4.10流通池耐压：≥1000psi（分析池）。 2.4.11固定狭缝：保持线性和光谱分辨率。 2.4.12可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。 2.4.13具备建立标准物质光谱库功能。 3.色谱数据管理系统 3.1中文版操作系统下编写和测试。 3.2原厂源代码级全中文版。 3.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 3.4具有操作向导模式和在线帮助功能。 3.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21CFR Part11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 3.6≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 ★3.7数据检索模式≥10种。用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型≥6；数据类型≥6。（投标文件中提供证明材料） 4.数据处理系统：1套 4.1硬件要求不低于：CPU 四核八线程，≥8G内存，≥500G固态硬盘，独立显卡、不小于21英寸显示屏，DVD-RW；（投标人在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） 4.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 ■5.配置清单： 5.1高效液相色谱四元泵 1台。 5.2在线脱气机 1个。 5.3自动进样器 1台。 5.4柱温箱 1台。 5.5样品冷却装置 1个。 5.6检测器（1台）。 5.7数据处理系统：1套。 | 1 | 工业 | / |
| 4 | 超高效液相色谱仪 | - 1.工作条件： - 1.1工作电压：220V±10%，50Hz。 - 1.2温度：4.0~40.0℃（39.2~104.0°F）。 - 1.3湿度：20%~80%，无冷凝。 - 2.技术指标： - 2.1四元溶剂管理系统 - ★2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。流量范围：≤5.000 mL/min，增量为0.001 mL。压缩补偿：自动、连续。（投标文件中提供证明材料） - 2.1.2集成式漏液管理：配置漏液传感器与安全漏液处理。 - 2.1.3 pH范围：1~12。 2.1.4泵压力传感器反馈回路：≥2路。 - 2.1.5梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合，可升级扩展到9路溶剂。 2.1.6脱气：集成式真空脱气，≥4个排气仓。 - 2.1.7最大操作压力：≥9500psi（全流量范围）。 - 2.1.8梯度延迟体积：≤1000μL，不随反压变化。 - 2.1.9柱塞清洗：自动，可编辑。 - 2.1.10流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0%。 - 2.1.11混合准确度：±0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0mL/min，不随反压变化。 - 2.1.12混合精度：±0.15%RSD或0.04min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化。 - 2.1.13混合波动（基线噪音）：≤0.5mAU。 - 2.1.14梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。 - ★2.1.15内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。内置缓冲盐配置体系数量：≥8。梯度种类：至少3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。（投标文件中提供证明材料） - 2.1.16智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步），以模拟任意HPLC系统体积。 - 2.2自动进样器管理系统 - 2.2.1流通针式进样模式。 - 2.2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性。 - 2.2.3样品容量：≥95位（2mL样品瓶架）。 - 2.2.4进样精度：＜0.26%RSD。 - 2.2.5进样准确度：±0.2μL。 - 2.2.6样品交叉污染/样品残留：＜0.002%（咖啡因），UV条件下。 - 2.2.7进样针清洗：集成、主动、可设置。 - 2.2.8进样体积：0.1~50μL，增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL。 - 2.2.9最小样品量需求：≤3μL，使用2mL全回收样品瓶。 - 2.2.10进样线性度：＞0.999，0.2~50.0μL。 - 2.2.11进样精度： - ＜1.0% RSD，0.5~0.9μL； - ＜0.5% RSD，1.0~4.9μL； - ＜0.25% RSD，5.0~1000.0μL； - 2.2.12准确度（吸取）：±0.2μL。 - 2.2.13自动进样循环时间：＜30s（进样之间）。 - 2.2.14样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃； - 温度准确度：传感器处为±0.5℃； - 稳定稳定性：传感器处为±1.0℃； - 2.2.15进样次数：每个样品1~99次进样。 - 2.3色谱柱管理器 - 2.3.1色谱柱容量： - 单根色谱柱，最大内径≥7.8mm；最长≥300mm（带过滤器或保护柱）。 - 2.3.2温度范围： - 30cm：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃。 - 2.3.3加热模式：空气循环。 - 2.4紫外/可见光检测器 - 2.4.1波长范围：190~700nm。 - 2.4.2带宽：≤5nm。 - 2.4.3波长准确度：±1nm（使用铒过滤器）。 - 2.4.4波长重现性：±0.1nm。 - 2.4.5测量范围：0.0001~4.0000AU。 - 2.4.6检测通道：≥2个。 - 2.4.7基线噪音 单通道：＜5.0×10-6AU。 - 基线噪音 双通道：＜35×10-6AU。 - 2.4.8漂移:≤1.0x10-4AU/hr。 - 2.4.9线性范围：≤5%（2.5AU），对羟基苯甲酸丙酯，257nm。 - 2.4.10吸收范围：0.0001~4.0000AU。 - ★2.4.11光源：氘灯，无需使用其他光源。流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。 - 2.4.12内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。 - 2.4.13采样频率：≥70Hz。 - 2.4.14内置比色池，实现紫外光谱扫描功能。 - 2.4.15池长：≥10mm（分析池）；池体积：≥16.3µL（分析池）。 - 2.4.16流通池耐压：≥1000psi（分析池）。 - 2.4.17固定狭缝：保持线性和光谱分辨率。 - 2.5荧光检测器 - 2.5.1激发波长：200~890nm。 - 2.5.2发射波长：210~900nm。 - 2.5.3发射波长与激发波长设置差值：10nm。 - 2.5.4灵敏度：S/N＞1000（水测量信号的拉曼光谱）。 - 2.5.5测量范围：0.001~10,000.000 发射单位（默认）。 - 2.5.6流通池：＜13μl，长轴向设计。 - 2.5.7光源：氙灯，150W，寿命≥2000小时或1年（以先到者为准）。 - 2.5.8采样频率：单（波长）模式最高≥20Hz；3D模式为≥1Hz。 - 3.色谱数据管理系统 - 3.1中文版操作系统下编写和测试； - 3.2原厂源代码级全中文版。 - 3.3内置图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。数据库和软件不得分开安装。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 - 3.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 - 3.5操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 3.6≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 - 3.7积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。 - 3.8报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 - 3.9原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 - 3.10带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。 - ★3.11用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型≥6；数据类型≥6。数据检索模式≥10种。（投标文件中提供证明材料） - 4.数据处理系统1套： - 4.7.1硬件要求不低于：CPU四核八线程，12G内存，500G 硬盘，独立显卡、21英寸显示屏，DVD-RW，配置输出设备（激光黑白A4，可双面输出）；（投标人在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） - 4.7.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口； - ■5.配置清单： - 5.1高效液相色谱四元泵1台。 - 5.2在线脱气机 1个。 - 5.3自动进样器 1台 。 - 5.4柱温箱1台。 - 5.5样品冷却装置1个。 - 5.6检测器1台。 - 5.7数据处理系统1套： - 5.8色谱柱（5μm，1根）。 | 1 | 工业 | / |
| 5 | ▲高效液相色谱仪 | 1.工作条件： 1.1工作电压：220V±10%，50Hz。 1.2温度：4.0~40.0℃（39.2~104.0°F）。 1.3湿度：20%~80%，无冷凝。 2.技术指标： 2.1 四元溶剂管理系统 ★2.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器。压缩补偿：自动、连续。流量范围：≤5.000 mL/min，增量为0.001 mL。（投标文件中提供证明材料） 2.1.2集成式漏液管理：配置漏液传感器与安全漏液处理。 2.1.3pH范围：1~12。 2.1.4泵压力传感器反馈回路：≥2路。 2.1.5流量范围：≤5.000 mL/min，增量为0.001 mL。 2.1.6梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合，可升级扩展到9路溶剂。 2.1.7脱气：集成式真空脱气，≥4个排气仓。 2.1.8最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）。 2.1.9梯度延迟体积：＜1000μL，不随反压变化。 2.1.10柱塞清洗：自动，可编辑。 2.1.11流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0%。 2.1.12混合准确度：± 0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0 mL/min，不随反压变化。 2.1.13混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化。 2.1.14混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU。 2.1.15梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制。 ★2.1.16内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1。 内置缓冲盐配置体系数量：≥8。梯度种类：至少3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）。（投标文件中提供证明材料） 2.2 自动进样器管理系统 2.2.1 流通针式进样模式。 2.2.2 定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性。 2.2.3 样品容量：≥95位（2 mL样品瓶架）。 2.2.4 进样精度：＜0.26% RSD。 2.2.5 进样准确度：±0.2 μL。 2.2.6样品交叉污染/样品残留：＜0.002%（咖啡因），UV条件下。 2.2.7进样针清洗：集成、主动、可设置。 2.2.8进样体积：0.1~50 μL，增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL。 2.2.9最小样品量需求：≤3μL，使用2mL全回收样品瓶。 2.2.10进样线性度：＞0.999，0.2~50.0μL。 2.2.11进样精度： ＜1.0% RSD，0.5~0.9μL； ＜0.5% RSD，1.0~4.9μL； ＜0.25% RSD，5.0~1000.0μL； 2.2.12准确度（吸取）：±0.2μL。 2.3 色谱柱管理器 2.3.1 色谱柱容量： 单根色谱柱，最大内径≥7.8mm；最长≥300mm（带过滤器或保护柱）。 2.3.2 温度范围： 30cm：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃。 2.3.3 加热模式：空气循环。 2.4 二极管阵列检测器 ★2.4.1波长范围：190~800nm。二极管数：≤512，带宽：1.2nm。单一光源：氘灯,不需要额外使用其他光源。流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应。（投标文件中提供证明材料）； 2.4.2波长准确度：±1nm（使用铒过滤器）。 2.4.3数字分辨率：1.2nm/像素。 2.4.4具备建立标准物质光谱库功能。 2.4.5采样频率：≥70Hz。 2.4.6基线噪音：≤10.0×10-6 AU。 2.4.7漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr。 2.4.8线性范围：≤5%（2.5AU），对羟基苯甲酸丙酯，257nm。 2.4.9吸收范围：0.0001~4.0000AU。 2.4.10可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值。 2.4.11内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量。 2.4.12流通池耐压：≥1000psi（分析池）。 2.4.13固定狭缝：保持线性和光谱分辨率。 2.5蒸发光散射检测器。 2.5.1 雾化器：前面板预装配，卡口式设计。 2.5.2漂移管温度：5~100℃，0.1℃增量。 2.5.3雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却。 雾化器气体种类：氮气、空气。 2.5.4雾化器压力：20~60psi。 雾化器气流量：300~3000μl/min。 2.5.5兼容液体流量：3.000mL/min，100%水。 2.5.6信号范围：0.1~2000光散射单位。 2.5.7光源：卤钨灯，寿命≥2000小时。 2.5.8采样频率：80Hz。 3.色谱数据管理系统。 3.1中文版操作系统下编写和测试。。 3.2原厂源代码级全中文版。 3.3内置图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。3.4≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 3.5用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。 ★3.6用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型≥6；数据类型≥6。数据检索模式≥10种。（投标文件中提供证明材料） 4.数据处理系统：1套 4.7.1硬件要求不低于：CPU四核八线程，12G内存，500G硬盘，独立显卡、21英寸显示屏，DVD-RW，配置输出设备（激光黑白A4，可双面输出）；（投标人在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） 4.7.2中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 ■5.配置清单： 5.1高效液相色谱四元泵 1台。 5.2在线脱气机 1个。 5.3自动进样器1台。 5.4柱温箱1台。 5.5样品冷却装置1个。 5.6检测器2个。 5.7数据处理系统：1套 5.8色谱柱（5μm，1根）。 | 1 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。