采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）本项目预付款为合同金额的40%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
（2）合同履约完成并验收合格后支付剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省计量科学研究院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后90日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。
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二、货物需求
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	■
	评分项，详见第四章评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均须满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
2.针对标记“■”的技术参数及要求：
（1）货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）货物需求清单中未要求提供证明材料的技术参数及要求，以投标响应表的响应情况作为评审依据。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	▲活塞式压力计
	1.测量范围：(-0.1～0.4）MPa。
2.工作介质：高纯氮气或纯净空气。
3.准确度等级：0.005级。
4.起始压力10kPa。
5.压力最小分度值：1kPa。
6.材料：
活塞杆材料：碳化钨；
活塞筒材料：碳化钨。
7.砝码配置：
正压
	1kPa
	2块

	2kPa
	4块

	5kPa
	2块

	10kPa
	18块

	100kPa
	6块


负压
	1kPa
	1块

	2kPa
	2块

	5kPa
	1块

	10kPa
	9块


8.砝码材料：不锈钢;铝合金。
9.用砝码质量修正：按照使用地进行重力加速度修正。
10.激光位移传感器量程大于≥5mm；
激光位移传感器分辨力≤0.1mm。
■11.数显内置起始平衡法、直接平衡法活塞有效面积检定程序，数显以图形方式显示标准器端和被检器端两个活塞位置的走势图。（投标文件中提供证明材料）
	1台
	工业

	2
	精密露点仪
	1.露点传感器 
测量范围：-20～+60℃；
MPE：±0.20℃；
分辨率：≤0.01℃；
重复性：≤0.08℃； 
2．温度传感器 
测量范围：-40～+60℃； 
MPE：±0.05℃(5～+60℃)； 
分辨率：≤0.01℃； 
重复性：≤0.02℃； 
3.投入式探头尺寸：
长10-15mm；
直径25-30mm；
传感器线缆：2米。 
	1台
	工业

	3
	过程校验仪
	1.准确度：0.01级。
2.电压(0～50)V，电流(0～20)mA，电阻(0～9999.99)Ω。
■3.屏幕规格：≥4.0英寸工业触控屏。（投标文件中提供证明材料）
4.重量：≤800g。
■5.支持电压、电流、电阻、频率功能的测量与输出。11种热电偶（S、R、B、K、N、J、E、T、EA2、Wre3-25、Wre5-26），11种热电阻（Pt10、Pt100、Pt200、Cu50、Cu100、Pt500、Pt1000、Ni100（617）、Ni100（618）、Ni120、Ni1000)信号的测量与输出。支持两线、三线、四线制热电阻测量。支持热敏电阻测量（测量热敏电阻可设定多组参数，支持Steinhart-Hart、B mode计算温度系数)。支持开关量、ρ值测量。（投标文件中提供证明材料）
■6.支持多元化任务功能包括但不限于热响应时间、温度变送器、温度开关等项目，实现多组、多点等上下限的测量工作及自动进行误差判定数据导出等功能。（投标文件中提供证明材料）
■7.内置隔离LOOP电源。采用智能操作系统，结合触摸屏与机械按键的组合操作方式。硬件能够实现测量及输出端口300V过压防护，因现场接线和观测环境光线不足，设备应内置手电筒功能。（投标文件中提供证明材料）
■8.可选择内置、外置、自定义三种参考端模式，外置模式下可以自动匹配智能参考端。（投标文件中提供证明材料）
■9.测量智能化，电学测量具有自动量程，并在测量电阻或者热电阻功能时自动识别被测连接方式。（投标文件中提供证明材料）
	2台
	工业



三、安装调试、质保及售后服务要求
1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和人员培训, 并保证整个系统的正常运行。
2、中标人提供相关中文使用、安装、维护手册, 质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务，提供全机免费保修。
3、验收要求
（1）针对下表中技术参数，中标人在合同签订后供货前，按下表要求向采购人提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书或标准物质证书作为验收依据。未在下表中列明的技术参数，以现场功能性验证或提供其他相关证明材料（包括但不限于技术说明书、出厂检验报告）作为验收依据。
（2）本项目合同履约过程中，如有相关国家规程、规范、标准更新的，以最新版本为准。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	验收时需满足的标准(检定证书或校准报告或检测报告以及对应的规程、规范、标准名称和代号)

	1
	活塞式压力计
	1.测量范围(-0.1～0.4）MPa
2.准确度等级0.005级
3.活塞有效面积允差±0.003%
4.专用砝码质量允差±0.001%
5.活塞转动延续时间≥2min
6.活塞下降速度≤1.2mm/min
7.鉴别阈≤20mg
8.活塞垂直度≤2′
	JJG 1086-2013 《气体活塞式压力计》
JJG 99-2022 《砝码检定规程》

	2
	精密露点仪
	露点范围:（-20～60）℃
露点最大允许误差：±0.2℃
露点重复性：≤0.08℃
温度范围:（5～60）℃
温度最大允许误差:±0.05℃。
	JJG499-2021  《精密露点仪检定规程》（露点）
温度部分验收时，需出具国家法定计量检定机构或国家专项计量授权机构出具的证书。

	3
	过程校验仪
	准确度：0.01级
	JJF1472-2014《过程仪表校验仪校准规范》


4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
注：采购需求中涉及“免费”的条款，均代表相关费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。
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