- 采购需求

  - 一、总体说明

1、本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

2、本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

3、非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

  - 二、采购内容及范围

1、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降雨自动监测仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 可见光分光光度计（COD快速测定仪） | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | ▲全自动COD分析仪 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 红外分光测油仪 | 1 | 套 | 工业 |

2、采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 三、产品技术要求

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要参数 | ★ | 评分项，详见“第四章资格评审和评标办法”中评标办法。 |
| 一般参数 | 无标识 | 非★项指标提供承诺，承诺函格式自拟。合同履行阶段，供应商供货时采购人有权核实，如不满足招标文件要求和实际使用需要，验收时不予通过，采购人有权解除合同并报政府采购监管部门处理，由此产生的一切后果由中标人自行承担。详见“第四章资格评审和评标办法”中评标办法。 |

### （一）降雨自动监测仪

1 适用范围：

本仪器适用于对降雨进行实时pH值、电导率值和降雨量监测等。

2 仪器执行标准：

仪器必须满足GB 13580.1-92《大气降水采样和分析方法》、HJ/T 175-2005《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》和HJ/T 165-2004《酸沉降监测技术规范》的要求。

3 仪器功能要求:

- ★3.1塔形梳状感雨传感器，传感器的高度与采样桶的高度一致，设置防鸟和避雷二合一针，可无死角感雨，可防杂物和鸟粪落入而误动作。（响应文件中提供产品彩页）

- 3.2在监测仪明显位置应有产品铭牌，铭牌上应有监测仪名称、型号、生产厂名称、出厂编号及生产日期。

- ★3.3感雨传感器采用交变抗电离和动态温控防凝露技术，并有效消除雪、雾天和露水天所造成的误差，具有加热装置以防止露水、大雾、霜降启动采样器并融化雪和蒸发残留的湿沉降物。（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的检测报告等证明文件复印件）。

- ★3.4仪器采用ARM处理器、Linux网络操作系统；配备5寸以上彩色工业级触摸屏、中文人机界面和气象部门专用的翻斗式雨量计。接雨漏斗是由具有一定高度的圆柱面下接圆锥面组成的，接雨漏斗上口的内径应不小于300mm，内径误差±2mm。（响应文件中提供产品彩页或产品说明书）

- 3.5具备的自动测量功能：能连续测量PH和电导率值，在屏幕上实时显示测量数据；对每日混合样进行一次测量，记录数据。以上测量方式均可选择留存样品，用于实验室离子分析。

- 3.6具备数据保存、导出功能：可保存分钟采样数据、小时采样数据、每场降雨的启始结束时间、整场雨的平均数据，数据存储量达5年以上。

- 3.7具备采集混合样功能：可采集整场雨的混合样，保存在恒温（3℃～5℃）冰箱中，供检测人员检测其他指标。

- 3.8具备电极自动保护功能：仪器能对电极进行自动检测，包括使用寿命、当前状态等信息，自动完成对电极的日常维护，并能在电极失效、需要更换的时候自动发出提示信息。可选自动或手动对电极进行标定、清洗和灌注浸泡溶液等。

- 3.9具备自动清洗设备：采样完成之后、每隔一段时间（根据当地实际情况，由用户设定具体间隔时间）仪器自动进行清洗，保证电极测量准确有效。

- 3.10帮助和报警：仪器提供详细的帮助文档显示，在操作中如遇到问题可选帮助获得说明。当仪器需要维护或者出现故障等情况时，会自动发出报警信息。

- ★3.11可无线传输模块将仪器与电脑进行连接，打开仪器配备的软件即可自动接收到仪器上报的检测数据，并可在用户电脑上操作仪器，查看仪器运行状态等。同时电脑和仪器必须能进行一对多的连接方式，组成在线酸雨检测网络。（响应文件中提供软件功能截图）

- 3.12采样漏斗材质和自保护功能：采样漏斗应使用聚乙烯或聚四氟乙烯等对降水化学成分呈惰性的材料；当无降雨的时候，防尘盖开关系统将保证接雨漏斗和管路的干净无污染，测量误差小。

- 3.13自动校时：在联网的情况下能够对与网络上的时间服务器进行时间同步。

- 3.14分析模式：每场降水（当天8点至次日8点，可设置）混合样测量一组数据（PH、电导和降水量），剩余水样顺序连续保存8天，恒定温度3～5℃。

- ★3.15酸雨桶盖采用独臂式传动机构，防尘盖内沿应加由惰性材料制成的垫子以防对样品造成污染，接到降水信息后上下和平移运动，能准确平稳地将酸雨桶罩在盖的海绵体内，保证采雨桶的密封性，从而确保刮风时采雨桶的清洁无尘埃；防尘盖必须在降雨（雪）开始1分钟内打开，在降雨（雪）结束后5分钟内关闭。（响应文件中需提供设备图片等资料复印件）。

- ★3.16监测仪所有雨水经过的通道应采用对雨水成分无污染的材料，如聚乙烯塑料、硅胶管等非金属材料；接雨漏斗和采样桶应采用对雨水成分无污染的材料，如聚乙烯或聚四氟乙烯等对雨水化学成分呈惰性的材料；仪器外壳采用304不锈钢外加喷塑防腐，保护等级达到IP53或更优。（响应文件中提供具有CMA资质认证的检测机构出具的检测报告）

- ★3.17仪器采用绿色环保温控技术，保证仪器分析部分的腔体恒温在20～25摄氏度范围内。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

- 3.18配备16个聚乙烯或聚四氟乙烯样品瓶，在采样器时可以一次进行更换。

- 3.19产品应具有环保认证。

4 主要参数：

4.1pH值测量参数范围：0～14（0～50℃）自动温度补偿

4.2pH值测量误差：0.1pH

4.3pH值测量分辨率：≤±0.01pH

4.4pH值温度补偿精度：±0.1以内

4.5电导率值测量参数范围：0.1µS/cm~500µS/cm

4.6电导率值测量分辨率：0.01µS/cm

4.7电导率值测量准确度：≤±2%F.S.

4.8起始监测降雨量：≤0.5mm

4.9降雨强度：≤4mm/min

4.10雨量精度：±0.4mm（降雨量≤10mm）/±4%（降雨量>10mm）

4.11测温精度：≤±0.5℃

4.12感雨器加热装置控温:20～50℃

4.13计时误差：≤0.1％

4.14工作温度：-20～60℃

4.15绝缘电阻：≥5M欧姆

4.16绝缘强度（耐压）：50Hz、1.5kV

4.17噪声：≤60dB(A)

4.18相对湿度：≤95％

4.19冰箱容积：≥50L

4.20留样瓶容积：8个（500ml）

4.21开盖延迟时间：≤30S（可设置）

4.22关盖延迟时间：≤30S（可设置）

（二）可见光分光光度计（COD快速测定仪）

- 1 工作条件：

1.1	电源：100-240V，50/60Hz

1.2	温度：10~40C

1.3	湿度：最大相对湿度80%（非冷凝）

2 技术性能指标：

- 2.1读数模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

- ★2.2已存储校准曲线：大于240条，可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等近100个水质参数分析。用户程序：不少于100个。数据存储：不少于2000组。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

- 2.3波长范围：320~1100nm

- 2.4波长准确度：±1.5nm（340~900nm时）

- 2.5波长分辨率：1nm

- 2.6光谱带宽：5nm

- 2.7波长校准模式：自动

- ★2.8波长选择：自动：基于测试方法的自动选择波长；自动：根据TNTplus™试剂瓶上的条形码自动选择波长和测试方法；手动：所有模式都可以使用，除了预存储程序。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

- 2.9扫描速度：≥8nm/s，步进1nm

- 2.10吸光度测量范围：±3.0Abs（波长340~900nm范围内）

- 2.11吸光度测量准确度：5mAbs（0.0~0.5Abs）；1%（0.50~2.0Abs）

- 2.12吸光度测量线性：偏差＜0.5%（≤2Abs时）；偏差≤1%（＞2Abs时）

- 2.13杂散光：＜0.1%T（采用NaNO2溶液于340nm波长处测定）

- 2.14数据传输接口：USB接口，网络接口

- 2.15软件更新：自动

- 2.16操作界面：彩色触摸屏显示

- 2.17语言：具有多种语言选择，其中包括了中文

- 2.18具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤

- 2.19测量方式：开放式，无需使用遮光盖

- ★2.20外壳防护等级：IP30（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的证明文件复印件）

- ★2.21自动识别条形码，智能测试样品（响应文件中提供产品彩页或说明书）

- 2.22光源：卤素灯

- 2.23具有AQA质量保证功能。提供多种AQA测量功能，包括AQA提醒、数据和方法存档等，简化了AQA的工作。

3 配置要求：

- 标准配置：仪器主机、电源线、比色皿适配器、1英寸玻璃比色皿（2只）、用户手册、帮助向导软件。

▲（三）全自动COD分析仪

- 1 总体要求

1.1仪器用途：地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。

1.2测量方法：符合HJ828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》方法要求。

1.3滴定方法：硫酸亚铁铵自动滴定，智能颜色识别判定终点，硫酸亚铁铵浓度自动标定。

1.4电源：交流电220V±10%，50/60Hz。

1.5环境温度：10-35℃。

1.6环境湿度：20%～80%。

1.7无需冷却水、无需放通风柜。

2 技术要求

★2.1全自动化：自动加试剂、自动消解、自动标定、自动滴定，自动出具测量报告。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

2.2消解位数：≥20位。

2.3滴定系统：不少于2个滴定位。

2.4加液方式：注射器、蠕动泵、计量泵三个。

2.5冷却方式：风冷，自动降温。

2.6环境保护：全过程封闭，防止污染环境，避免交叉污染。

2.7终点判定：根据颜色智能判定滴定终点。

★2.8准确度：生态环境部标准样品研究所有证标准物质测定值均在证书标准值范围内（浓度包含20mg/L以下、20-50mg/L、50-700mg/L各一支，每个质控样品连续测定至少6次，连续测定的6次结果均在证书标准值范围内）。（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的检测报告）

★2.9精密度：生态环境部标准样品研究所有证标准物质连续测定至少6次，浓度20mg/L以下，RSD≤5%，浓度高于20mg/L，RSD≤3%。（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的检测报告）

2.10实际样品比对：地表水、污水等各种类型水样与HJ 828-2017 手工法比对结果无显著性差异。

2.11自动清洗：自动清洗管路，自动清洗消解瓶和滴定瓶，清洗次数可设置，无交叉污染，避免操作者接触高温及有害试剂。

★2.12自动循环做样（待处理水样数量超过消解位，消解批次之间无需人工参与）可以中途加样，多轴同时交替添加，缩短消解前时间。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

2.13自动报告：测量完成自动计算，原始数据具有不可修改性，数据直接导出Excel或PDF，可对接LIMS，实时上传检测数据。可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

★2.14检出限：≤4mg/L（严格按照HJ168-2020《环境监测分析方法标准制订技术导则》方法验收）。（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的检测报告）

2.15测量范围：至少0-700mg/L。

2.16滴定精度：0.01mL。

2.17加液误差：≤0.2%

2.18滴定时间：小于4分钟。

2.19消解温度：至少150-350℃自动调节设定，步进温度≤1度。

★2.20进样器：位数≥50位（响应文件中提供产品彩页或说明书）

- 3 配置要求

3.1全自动化学需氧量分析仪（包含进样器）1台。

3.2试剂架1个。

3.3试剂瓶1套。

3.4消解瓶不少于60套。

3.5数据输出系统1套、数据处理系统1套、工作站1套。

（四）红外分光测油仪

- 1产品要求

1.1环境保护标准HJ637-2018《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》

1.2用于工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定。

1.3基线稳定性：零点实时自动调整（消除基线漂移影响），计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。

★1.4软件系统：采用双系统分析,分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法。（响应文件中提供软件截图）

★1.5具有四氯乙烯纯度检测功能：以干燥4cm空比色皿为参比，在2800cm-1～3100-1之间使用4cm石英比色皿测定四氯乙烯，2930cm-1、29630cm-1、3030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07、0。自动给出试剂合格或不合格的结果判断。（响应文件中提供产品彩页或说明书）

1.6校准方式：仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准，多种校准方式满足不同使用环境要求。

1.7光源系统：光源使用寿命可达5000小时以上。光源使用电调制调解光源技术，防止仪器内部温度过高影响稳定性。

1.8方法检出限：当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.06mg/L。

★1.9仪器检出限：DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)。（响应文件提供具有CMA认证的专业机构出具的检测报告）

1.10波数准确度及重复性：±0.5cm-1。

1.11重复性：30～40mg/L油标样测定11次RSD≤0.6%，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和重复性。

1.12扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次；非分散红外法2秒钟/次；

2 技术指标

2.1基本测量范围：0.0～800mg/L

2.2最低检出浓度：0.003mg/L(水样浓度)

2.3线性相关系数r﹥0.999

2.4波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm）

2.5吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T）

2.6主机外型尺寸：约450mm（长）×400mm（宽）×130mm（高）

2.7主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA

- 3 配置清单

3.1测油仪1台

3.2防尘罩1个

3.3比色皿1盒

3.4油标样2支

3.5电源线1根

3.6接线板1个

3.7使用说明书1份

  - 四、其他要求

1、仪器运输、安装、验收

（1）仪器运输方式：卖方免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

（2）仪器安装、验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试及现场培训，直至通过验收。卖方必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），直至用户认可仪器符合技术性能为止；必须能够顺利通过用户提供的盲样，考核结果在保证值范围内；由采购人按相关规定进行验收，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

（3）供货时，需提供有检定或校准资质单位出具的该仪器的检定或校准证书。

2、技术服务及人员培训：

（1）质保期：卖方提供项目整机3年质保期，质保期自仪器验收签字之日算起，在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件、免费的技术咨询服务、免费的技术信息和资料等），质保期满后，按优惠价格为用户提供备品备件，终身提供优质服务。厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

（2）维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

（3）培训服务

培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。全自动COD分析仪等设备的相关培训服务为重点。

仪器培训分现场培训和集中培训，现场培训参加人数不限，培训地点为项目最终所在地；产品集中培训参加人数不少于4人，培训地点为仪器生产厂家或指定培训中心，培训时间待定，培训时长每人不少于3天（不含路途往返），培训内容包括了解设备结构等深度学习内容。

  - 3、商务要求

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后， 60 日历天完成交货以及安装调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受。 |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽省淮南市 |
| 付款方式 | 合同签订确定后采购人预付合同价的40%，中标人应于采购人支付预付款前向采购人提供等额见索即付预付款保函（中标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，支持电子、纸质形式。在签订合同时，如中标人书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例，采购人可不支付或降低预付款），预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。供应商在完成供货并验收合格后，支付合同价款的100%。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起三年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受。 |