前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，45个日历日内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 采购清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 |

## 二、货物需求

### （一）第3包货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项 |
| 无标识项 |  | 5条及以上指标项不满足的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸，技术参数中未明确偏离范围的允许±5%偏离，技术参数中明确偏离范围的按技术参数要求执行。

（2）技术规格书：

| 第3包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| 1 | ▲高压灭菌器 | 一、主要用途：主要用于微生物培养基等灭菌。 ★二、依据标准：符合GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》等标准中的检测要求。 三、技术指标： ★1、所投产品生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（投标文件中提供证明材料扫描件）。 2、容量：不小于110升，底部带脚轮。 3、腔体直径：不小于40cm。 4、开关盖方式：翻盖式开关盖。 5、时间范围：不少于灭菌时间1～5000分钟，融化时间1～5000分钟。 ●6、温度和压力：最高工作温度不低于135℃，设计温度不低于150℃，设计压力不低于0.40Mpa，安全阀起跳压力不低于0.30Mpa（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 7、排汽方式：内排式。 8、集汽瓶：内置蒸汽集汽瓶。 ●9、配备冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 10、具有多种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。 11、灭菌工作温度：不少于105～135℃。 ★12、安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压双重保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 四、主要配置： 高压灭菌器主机一台。 五、备品备件： 1、带底不锈钢提篮不少于3个； 2、额外一套压力表、安全阀。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 冷藏箱 | 一、主要用途：生物试剂、标准品等存储。 二、依据标准：符合GB 4789.28-2024 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》等标准中的检测要求。 三、技术指标： 1、对开门式，有效容积不小于750L，配备脚轮。 ★2、风冷设计，箱内温度均匀度-1～+1℃以内，温度波动性不高于2℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 3、具有自关门功能，电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 4、配有测试孔，方便接入监测设备。 ●5、具有高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警功能（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 6、箱内温度控制在2~8℃范围内，高亮度LED屏,可显示箱内温度和湿度，显示精度0.1℃（验收指标，验收时现场进行验证指标）。 四、主要配置：冷藏箱主机二台。 五、备品备件：插座2个。 | 2套 | 工业 |
| 3 | 粉质仪 | 一、主要用途：粉质仪主要用于小麦及小麦粉的粉质曲线稳定时间的检测。 二、依据标准：满足GB/T 14614-2019《粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试 粉质仪法》标准中的检测要求。 三、技术指标： 1、仪器系统包括驱动装置与扭矩测量系统、揉混器、滴定管、加水装置、恒温水浴装置和数据处理系统。 2、功能要求：满足GB/T 14614-2019《粮油检验 小麦粉面团流变学特性测试 粉质仪法》等标准中的检测要求。 3、驱动装置与扭矩测量系统 3.1驱动装置的转速在2r/min~200r/min可调，实时显示输出轴转速。 3.2扭距测量系统安装在一个固定的、能够自由扭曲的电机轴上,测定过程中产生的扭距直接被测量； 3.3慢搅拌叶片转速为(63±2)r/min，快慢搅拌刀转速比：(1.50±0.01)：1； 3.4采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：0～10Nm；扭矩传感器检测精度不低于0.5%。 4、揉混器 4.1设备可选用各种型号的揉混器进行测试。揉混器主要由揉混器后面板、揉面钵、搅拌叶片组成； 4.2揉面钵容量：≥300g；测定范围：0～1000粉质单位； 4.3每粉质仪单位的扭力矩：300g揉混器为(9.8±0.2)mN· m/FU[(100±2)gf·cm/FU]，50g揉混器为(1.96±0.04)mN· m/FU[(20±0.4)gf·cm/FU]（验收指标，验收时现场进行验证指标）； ●4.4和面钵体以及搅拌刀采用不锈钢；和面钵有过载保护；揉混器具有安全保护功能（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 5、滴定管 5.1用于300g揉混器,起止刻度线从135m到225m,最小刻度0.2mL; 5.2用于50g揉混器,起止刻度线从22.5mL到37.5m,最小刻度0.1mL； 5.3从0mL到225mL或从0mL到37.5mL的排水时间均不超过20s。 6、加水装置 6.1加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理； 6.2安装调试后，只需输入电脑软件提示加水量，即可完成加水工序； 6.3采用加水设备，可不受水压、气压影响，做到精确加水。 7、恒温水浴装置 7.1采用高精度水浴控温装置，循环水浴温度控制在30±0.2℃（验收指标，验收时现场进行验证指标）； 7.2水浴最大压力340mbar，最大流量15L/min。 8、数据处理系统 8.1测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析；可对比不同试验的粉质曲线； ●8.2在视窗软件中可以评价测试数据,评价结果以粉质曲线(扭矩/时间)的形式与样品名称及测试参数起显示在显示屏上，可以保存和打印（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）。 8.3仪器采用标准样品进行检测，稳定时间偏差在标准值的15%的范围内； 四、主要配置： 4.1粉质仪主机1套； 4.2揉混器（300g与50g揉混器各1个）； 4.3与揉混器配套滴定管各2个（含计量证书）； 4.4加水装置1套； 4.5恒温水浴装置1台； 4.6仪器工作站和数据保存及处理系统1套、双面输出系统1套。 五、备品备件：插座3个。 | 1套 |  |
| 4 | 降落数值测定仪 | 一、主要用途：降落数值测定仪主要用于小麦、黑麦、其他谷物及其面粉的降落数值的检测。 二、依据标准：满足GB/T 10361-2024中的检测标准要求。 三、技术指标： 1、仪器系统：设备由水浴装置、电子计时器、金属搅拌器、粘度管、橡胶塞与水平臂构成。 2、功能要求：满足GB/T 10361-2024、GB/T 5506.2-2024等标准中的检测要求。 3、测量系统 ●3.1设备为一键式全自动操作，参数设置后，仪器自动完成加热，搅拌；测试结果为数显式，可打印测量结果（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 3.2测量误差：＜5％（验收指标，验收时现场进行验证指标）。 4、水浴装置 4.1由整体加热单元、冷却系统和水位指示器组成； 4.2加热器功率不小于600W。 5、粘度搅拌器 5.1由金属材质制成,能在硬橡胶塞内上下自如转动； 5.2搅拌杆重量：25±0.05g。 6、精制粘度管 6.1由特种玻璃制成，与橡胶塞配合使用； 6.2尺寸为：内径为21.00mm±0.02 mm；外径为23.80mm±0.25 mm；内高为220.0mm±0.3mm。 7、面筋装置 7.1洗涤杯样品量：10g×1。洗涤室配备有镀铬筛网架和筛孔为88μm的聚酯筛，以及筛孔为840μm的聚酰胺筛。进液装置配有输送氯化钠溶液的蠕动泵，流速可控制在50mL/min~56 mL/min； 7.2揉和面团的搅拌头: 转速120r/min;面团揉和时间为20s，可根据需要调整预设的和面时间。洗涤时间：5min, 调节时间间隔为1min(1min~15 min);全麦粉洗涤暂停时间2min, 调节时间间隔为1 min(1min~3 min)； 7.3离心机：能够保持转速为6000r/min±5r/min，加速度为2000g，配有孔径为600μm、直径为 22mm、筛网密度为15个孔/21mm的筛盒，高精度控速，有安全锁定盖，离心时间：1s～59s、1min～9min（数显可调）。 四、主要配置： 4.1设备主机1台； 4.2水浴装置1套； 4.3面筋装置1套。 五、备品备件：插座3个 | 1套 |  |
| 5 | 大米外观品质检测仪 | 一、主要用途：大米外观测定仪主要用于稻米和大米质量指标中的垩白度、加工精度等指标的检测。 二、依据标准：符合NY/T 2334-2013《稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定 图像法》、GB/T 5502 -2018《粮油检验 大米 加工精度检验》中的检测要求。 三、技术指标： 1、设备系统：设备主要包括包括测量系统、图像扫描、数据处理和输出系统。 2、功能要求：满足NY/T 2334-2013《稻米整精米率、粒型、垩白粒率、垩白度及透明度的测定 图像法》、GB/T 5502 -2018《粮油检验 大米 加工精度检验》图像分析法等标准中的检测要求。 3、测量系统 3.1测量样品量：测量样品量：可自动一次性测量分析30g以上大米样品； 3.2测量时间：从图像采集到显示所有结果的测定时间≤50秒，所有检测指标在放入样品后50s内可全部一次性直接评定显示； ★3.3垩白度：重复性误差≤±1.0%，（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 3.4加工精度：留皮率测量误差≤±1.0%，结果符合GB/T 5502 -2018 《粮油检验 大米 加工精度检验》图像分析法（验收指标，验收时现场进行验证指标）； 3.5透明度：精米试样的透明度等级精密度符合重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值小于1（验收指标，验收时现场进行验证指标）； 3.6长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02； 3.7整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%； 3.8黄粒米重复性误差：≤±0.5%（提供验证测试报告证明） 3.9可兼测的其他原粮种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率100%。 4、图像扫描系统 ●4.1系统软件具有自动分割粘连米粒功能，根据米粒多少和粘连程度，在测定显示结果的时即完成分割，分割时间≤15s（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 4.2采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理，采用图像扫描采集方式，扫描仪光学分辨率不低于4800×9600dpi； 4.3扫描速度：≤50毫秒/线； 4.4加长（210mm×297mm）的双光源彩色电子化识别转换装置来成像，识别幅面30cm×20 cm，最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。 5、数据处理系统 5.1有标准检测曲线，不需要人为对软件参数进行设定； 5.2通过一台仪器设备既可检测大米外观品质又可检测大米的留皮程度； ●5.3具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别或重新判定，以便获得100%正确的结果（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 5.4可保存检测的原始图，每一粒米有单独判定编号，可分类显示不同检测项的样品外接矩形或轮廓。 6、数据输出系统 6.1可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理，可做自动分类排序，还可按类别输出分割后图像； 6.2可提供数据输出选择方式，可以通过历史查看界面，根据要求输出检测结果，在Excel软件中对数据进行统计分析； 6.3各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 四、主要配置： 4.1彩色电子化识别转换装置1台； 4.2反射稿电子化识别转换装置1台； 4.3分析软件1套 4.4染色器具、辅米器1套 4.5仪器工作站和数据保存及处理系统、双面输出系统1套。 五、备品备件：插座3个。 | 1套 |  |
| 6 | 氡钍分析仪 | 一、主要用途：氡钍分析仪主要用于矿泉水中镭放射性的检测。 二、依据标准：NY/T 2979-2016《绿色食品 天然矿泉水》、GB 8538-2022 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中的检测要求。 三、技术指标： 1、仪器系统：仪器包括探测系统、闪烁室、定标器、数据储存系统。 2、功能要求：满足NY/T 2979-2016《绿色食品 天然矿泉水》、GB 8538-2022 《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》等标准中的检测要求。 3、闪烁室 3.1闪烁室的探测系统采用硫化锌和光电倍增管组合探测，具备滑动设计，可不断电、不停机进行闪烁室的交替测量； ★3.2测镭时，闪烁室充射气不低于3小时，测量时间不低于100s，闪烁室镭的系数≤1.4×10-13gRa/脉冲（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 3.3测钍时，采用降压法（连续抽气），测量时间不低于300s，以1g溶矿样品，可准确测定万分之三以上的钍含量； 3.4闪烁室固有本底（未进行射气测量的闪烁室）不大于100计数/秒； 4、主机要求： ●4.1圆柱形闪烁室是密封的，当闪烁室内残余气压1.33×104Pa(100mmHg) 时，在10分钟内漏气不超过1.33×103Pa (10mmHg)（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 4.2线性偏差不超过±0.5%（验收指标，验收时现场进行验证指标）； ★4.3重复性误差：在良好的工作环境中，样品重复测量的误差不大于±10%；预热半小时，连续工作8h，测量的附加误差不超过±10%（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 4.4全数字化定标器触摸式液晶屏（非键盘操控液晶屏）操控显示测试结果； 4.5阈值可调范围：0.1V～5V连续可调；输入脉冲：负，宽度0.1～l00μs；双脉冲分辨时间：≤100μs；最高计数率：5MHz以上； 4.6定时范围时间：1～2600小时； 4.7计数容量范围：1～232（约42亿）； 4.8高压输出：300V～1000V，电流600μA，8小时稳定≤0.3%。 5、数据储存系统能自动储存测量结果。 6、设备其他相关要求 6.1仪器状态监测：支持仪器自检；实时提供高压、低压、负电源、阈值电压同时实时监测； 6.2移动式工作：自带锂电充电电池，可支持定标器和氡钍分析仪工作不少于30小时，便于长时间移动式测量； 6.3实时显示时间、温度、数据存储空间、电池电量等仪器状态信息。 四、主要配置： 1、主机1套； 2、仪器工作站和数据保存及处理系统、双面输出系统1套； 3、真空泵1台。 五、备品备件：干燥剂2套、插座3个。 | 1套 |  |

### （二）第5包货物需求

### 1、标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项，投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项 |
| 无标识项 |  | 5条及以上指标项不满足的，投标无效 |
| 注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 |  |  |

### 2、采购清单

（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸，技术参数中未明确偏离范围的允许±5%偏离，技术参数中明确偏离范围的按技术参数要求执行。

（2）技术规格书：

| 第5包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| 1 | ▲高效液相色谱仪 | 一、主要用途：食品中真菌毒素的测定等。 二、依据标准：★满足GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》、GB 5009.24-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定》、GB 5009.111-2016《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》等标准中的检测要求。 三、技术指标： 1、二元泵 1.1 脱气单元：不少于4路； ★1.2 流速精密度：低于0.07%RSD（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 1.3 梯度准确度：优于±2.0%； 1.4 梯度重现性：优于±0.10%； 1.5 梯度范围：0～100%（0.1% 步进）； ●1.6 最高耐压：0～40Mpa(0～400bar或0～5800psi)（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 1.7 含真空在线脱气装置； 1.8 流速范围：0.0001～5.0000mL/min。 2、自动进样器 2.1 耐压：0～40Mpa(0～400bar或0～5800psi)； 2.2 进样精度：RSD低于0.5%； ●2.3 交叉污染：≤0.003%（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件或相关证明材料）； 2.4 单个自动进样器样品容量：不低于90位标准样品瓶位； 2.5 温度控制：4～45℃； 2.6 进样体积：0.1～100μL。 3、柱温箱 3.1 控温范围：室温+10℃～80℃； 3.2 容量：可容纳250mm色谱柱和梯度混合器、柱切换阀等； ●3.3 控温准确度：优于±0.5℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 3.4 控温稳定性：优于±0.1℃。 4、二极管阵列检测器 4.1 波长精密度：不高于0.2nm； 4.2 设备分辨率：0.6 nm/pixel； 4.3 波长准确度：不高于1nm； ●4.4 噪音：-0.4×10-5AU～+0.4×10-5AU（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 4.5 漂移：≤6x10-4AU/h； 4.6 波长范围：190～800nm； 4.7 液相色谱系统按GB 5009.111-2016《食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定》（第二法）中要求，脱氧雪腐镰刀菌烯醇项目检出限为100μg/kg，定量限为200μg/kg，小麦粉基质不同添加水平的回收率及分离度要满足以下要求（验收指标，验收时现场进行验证指标）。 基质名称; 添加量（μg/kg）; 回收率（%）. 小麦粉; 100; 70～120. 150; 80～110. 200; 80～110. 5、荧光检测器 5.1 光源：氙灯； 5.2 光谱带宽：优于20nm； 5.3 波长准确性：优于2nm； 5.4 波长精度：优于0.2nm； 5.5 灵敏度：水拉曼峰S/N 8000以上（暗背景）； 5.6 检测池温控：支持通过工作站设定温度； 5.7 池温设置范围：4～40℃； ●5.8 波长范围：200～650nm（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 5.9 液相色谱系统按GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》（第三法）中要求，黄曲霉毒素B1、G1项目定量限为0.1 μg/kg，B2、G2项目定量限为0.03 μg/kg，大米基质不同添加水平的回收率及分离度要满足以下要求。 基质名称; B1、G1添加量（μg/kg）; 回收率（%）. 大米; 0.1; 50～120. 5; 60～120. 20; 70～120. 基质名称; B2、G2添加量（μg/kg）; 回收率（%）. 大米; 0.03; 50～120. 5; 60～120. 20; 70～120. 6、光化学衍生器 6.1 工作环境温度：4～35℃； 6.2 工作环境湿度：20～85%； 6.3 工作电压：AC220V±22V 15VA 50Hz±0.5Hz； 6.4 衍生管体积≥1mL； ★6.5 最高耐压：≥10MPa（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 6.6 接触液体材质：FEP，PEEK； 6.7 散热系统，防紫外线观察窗； 6.8 最大流速范围：≥3mL/min。 四、主要配置： 1、液相色谱系统：包括二元梯度泵，真空在线脱气机，温控自动进样器，智能化温控柱箱，二极管阵列检测器，荧光检测器，光化学衍生器； 2、仪器工作站和数据保存及处理系统1套、双面输出系统1套。 五、备品备件：（不含随主机消耗品） 1、色谱柱：C18 4.6mm*150mm*4μm 1根，相应保护柱1套；C18 4.6mm*250mm*5μm 1根，相应保护柱1套； 2、氙灯1个，不锈钢连接管线2套，泵柱塞杆密封圈2套，自动进样器进样针2支，自动进样器针座2个，自动进样器转子2个，4个棕色溶剂瓶（含安全瓶盖），入口单向阀2个，1.5mL进样瓶100个。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 高效液相色谱仪 | 一、主要用途：食品中合成着色剂、糖类的测定等。 ★二、依据标准：满足GB 5009.35-2023、GB 5009.8-2023 、JJG 705-2014等中的检测要求。 三、技术指标： 1、二元泵 1.1 脱气单元：不少于4路； ★1.2 流速精密度：＜0.07%RSD（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 1.3 梯度准确度：≤±1.0%； 1.4 梯度重现性：±0.10%； 1.5 梯度范围：0～100%（0.1% 步进）； ●1.6 最高耐压：0～40Mpa(0～400bar或0～5800psi)（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 1.7 含真空在线脱气装置。 2、自动进样器 2.1 耐压：0～40Mpa(0～400bar或0～5800psi)； 2.2 进样体积：0.1～100uL； 2.3 进样精度：RSD＜0.5%； 2.4 交叉污染:＜0.003%； 2.5 单个自动进样器样品容量：≥90位标准样品瓶位； 2.6 温度控制：4～45℃。 3、柱温箱 3.1 控温范围：室温以下10℃～85℃； 3.2 容量：可容纳250mm色谱柱和梯度混合器、柱切换阀等； ●3.3 控温准确度：优于±0.5℃（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 3.4 控温稳定性：优于±0.1℃。 4、二极管阵列检测器 4.1 波长范围：190～800nm； 4.2 二极管数量：不少于1024； 4.3 设备分辨率：0.6 nm/pixel； 4.4 波长准确度：优于±1nm。 ●4.5 噪音：＜±3×10-6AU（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 4.6 漂移：＜500x10-6AU/h； 4.7 液相色谱系统按GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》中要求，柠檬黄、新红、胭脂红、日落黄、喹啉黄、赤藓红的定量限均为1.5mg/kg，苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、靛蓝的定量限均为1.0 mg/kg。糕点基质不同添加水平的回收率及分离度要满足以下要求。 基质名称; 添加量（mg/kg）; 回收率（%）. 糕点; 1.0; 80-110. 10; 90-110. 50; 90-110. 分离度R≥1.5. 5、示差折光射检测器 5.1 折射率范围：1-1.75RIU； ●5.2 噪音级别：0.003uRID以下（投标文件中提供宣传彩页扫描件或说明书扫描件）； 5.3 漂移：0.15uRID以下； 5.4 光源：发光二极管； 5.5 流速范围：0.0001～5.0000 mL/min； 5.6 温度控制：30℃-60℃（以0.1℃为单位），使用温度：4℃-35℃； 5.7 液相色谱系统按GB 5009.8-2023《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》检测，果葡糖浆基质不同添加水平的回收率及分离度要满足以下要求。 基质名称; 添加量（mg/kg）; 回收率（%）. 果葡糖浆; ＞100; 95-105. 1-100; 90-110. 分离度R≥1.5. 四、主要配置： 1、液相色谱系统：包括二元梯度泵，真空在线脱气机，温控自动进样器，智能化温控柱箱，二极管阵列检测器，示差折光射检测器； 2、仪器工作站和数据保存及处理系统1套、双面输出系统1套。 五、备品备件：（不含随主机消耗品） 1、色谱柱：C18 4.6*250mm*5μm，2根，相应的保护柱1套；氨基色谱柱4.6*250mm*5μm，1根，相应的保护柱1套； 2、氘灯1个，不锈钢连接管线2套，泵柱塞杆密封圈2套，自动进样器进样针2支，自动进样器针座2个，自动进样器转子2个，4个棕色溶剂瓶（含安全瓶盖），入口单向阀2个。 | 1套 | 工业 |

三、其它要求：

1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。