采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的60%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc24271]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，否则投标无效。
注：投标人须在投标文件中提供承诺（详见投标文件格式），我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	便携式硬度计（里氏）
	一、技术参数要求
1、设备符合GB/T 17394.1-2025、GB/T 17394.2-2022、GB/T 17394.3-2022、同时兼容JJF 1126-2004校准规范要求
2、硬度制式：支持里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏B（HRB）、洛氏C（HRC）、维氏（HV）、肖氏（HS），可额外实现抗拉强度（σb）换算功能
3、测量范围：HLD（170-960） HRC（19.8-68.5） HB（30-651） HV（80-976） HS（26.4-99.5） HRB（13.5-100）
4、示值误差：误差≤±12HLD
5、重复性误差：≤5.5HLD（HLD=800时）
6、测量方向：支持垂直向下，斜下，水平，斜上，垂直向上和全角度显示
7、适用材料：钢和铸钢，不锈钢，灰铸铁，球墨铸铁，铸铝合金，铜锌合金，铜锡合金，纯铜，锻钢,合金工具钢
★8、分辨率：1HL,1HV,1HB,0.1HRB,0.1HRC,0.1HS
9、≥2.0寸TFT液晶显示屏
10、要求存储数据≥1000组
11、采用USB2.0通讯软件,可以对数据存储、打印、编辑、导出等处理
12、工作温度：覆盖-10℃～+50℃
13、仪器尺寸：≤150mm*50mm*30mm，笔式一体设计
14、重量：≤150g（含电池）
二、单套配置要求
1、主机           1台
2、标准硬度块     1 块
3、通讯软件光盘   1张
4、USB通讯线     1条
5、干电池         1个
6、毛刷           1个
7、小支撑环       1个
8、说明书         1份
9、合格证         1份
10、保修卡         1份
11、装箱单         1份
12、手提密封箱     1个
	8
	工业

	2 [bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc15854][bookmark: _Toc7421]
	台式（布氏）硬度计
	一、功能要求：
1、满足特种设备原材料、焊缝热处理试样等工件洛氏/布氏硬度检测，可稳定适配多规格试样、数据自动存储输出、符合特种设备检验相关计量规范的要求。
2、系统自动提示测量产品最低厚度；
3、具备自动转塔功能，压头跟物镜能自动转动；
4、具备≥10级试验力；
5、配置数显测微目镜和精确的数据计算系统；
6、配备内置打印机输出测量数据或与计算机连网可将主机测量数据传输到电脑进行编辑和保存；
7、配备高性能步进电机自动加载卸载试验力；
8、设备须使用光电传感技术和微机控制系统，可自动补偿；
9、自动输入压痕直径，直接显示硬度值，可实现任意硬度单位双显示；
10、具有高倍率LED光学测量，亮度可调。
二、技术参数要求：
1、试验力级数：1.226千牛、1.839千牛、2.452千牛、4.903千牛、7.355千牛、9.807千牛、14.71千牛、29.42千牛（125kg、187.5kg、250kg、500kg、750kg、1000kg、1500kg、3000kg）
2、硬质合金球直径φ2.5mm、φ5mm 、φ10mm
3、最大工作高度：≥200mm
4、压头中心至机壁距离：≥130mm
5、硬度计外型尺寸（长×宽×高）：≤550×250×1000mm ；
7、硬度计净重：≤150千克；
8、使用温度覆盖-20℃-50℃；
9、保压时间：覆盖1S～30S；
10、压头直径：2.5mm；
11、测量范围60HBW～650 HBW，示值误差≤±3%；
12、液晶屏显示，可查看以往保存的历史数据，并将历史数据进行删除，打印或U盘导出。
13、可显示测量硬度值，实时试验力和测试标尺选择；可选择硬度转换。
三、单套配置要求
1、数显测量显微镜：1 套
2、φ2.5、5、10mm 硬质合金球压头：各 1 个
3、标准硬度块：3 块
4、 大试台、V 型试台：各 1 个
5、电源线：1 根
6、保险丝：2 个
7、水平仪：1 个
8、防尘罩：1 个
9、产品合格证、产品使用说明书：各 1 份。
	2
	工业

	3 
	▲便携式布氏硬度计（布氏）
	一、功能要求： 
1、符合GB/T231.1-2020《金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法》、GB/T24523-2020《金属材料快速压入（布氏型）硬度试验方法》中的检测要求；
2、便携式布氏硬度检测，需采用静载荷方式测试金属材料的硬度；
3、计量要求：满足线纹尺校准；
4、压痕测量系统支持软件：支持任意电脑操作系统。
二、工作条件： 电厂及化工厂各种大小的锅炉、管道及压力容器
三、技术参数要求：
1、现场测量时，无需连接平板电脑，通过手机APP即可显示结果
2、手机APP能自动捕捉压痕并自动计算硬度值
★3、手机APP控制仪器，并可一键启动，自动加载到187.5kg，保持15秒，自动卸载直至停止（投标文件中提供连接手机APP显示结果的实拍图片，佐证工作力以及保持时间）；
4、磁性强，最高吸附力≥350kg；
5、结构简单，无需链条固定，无需电磁铁；
★6、系统具有吸附力不足自动报警功能，如果在加载过程中，压力未达到187.5kg底座就发生松动，设备会自动报警（投标文件中提供自动报警功能的软件截图，佐证吸附力不足187.5kg自动报警功能）
7、仪器自带动力系统，无需外接电源；
8、仪器整体框架采用双侧直线轴承结构；
9、测量范围覆盖60HBW～650 HBW，示值误差≤±3%；
10、手机上可显示压力值，有倒计时；
12、管径测量范围：32mm~无限大；
13、试验力：187.5kgf；
14、压头直径：2.5mm；
15、保压时间：10秒~15秒；
16、保压精度：≤0.1kgf（验收时提供力值检定报告）
17、重量要求（便携性）：≤5kg；
四、单套配置清单要求：
便携式硬度计主机：1台；
操作终端：1只；
布氏硬度块：1只；
测量分析软件(内置)：1套；
技术资料：1套。
	2
	工业

	4 
	测厚仪
	一、性能要求：
1、彩色实时A/B扫描。
2、支持过零测量技术，可设置增益、消隐、闸门、范围、延时、射频、倒向射频、正半波、负半波、全波、更新率、B扫描最大/最小值等多种参数，耦合或报警时厚度值和波形颜色动态改变。
3、具有穿透涂层功能：用于不去除油漆层的基材净厚度测量，可以穿透≥6mm厚度的涂层测量基材厚度。
4、大容量存储功能：可存储≥10万个厚度值和≥1000组波形
二、技术参数要求：
1、显示屏:≥2.5英寸的彩色320*240点阵液晶显示屏
2、工作原理:使用双晶探头的超声波脉冲/回波和回波/回波法
3、标准模式测量范围：覆盖范围1mm～300 mm；配备常温探头、高温探头，小径管探头；
4、测量分辨率:0.01或0.1mm(0.001或0.01in)
5、示值误差:±0.05mm  (H＜10mm)，±(0.5% H+0.01 ) (H≥10mm)  注：H为被测物厚度
6、单位:毫米或英寸
8、显示模式:A-扫描波形模式，B-扫描图像模式，厚度值模式，最小/最大值捕获模式，差值/缩减率模式
9、材料声速范围:覆盖范围500m/s-9999m/s
10、工作语言:中英文两种语言可选
11、报警设置:最大/最小值报警，报警时动态改变厚度读数颜色
★12、防护等级：≥IP67（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告描件）
13、工作电源:两节1.5V AA电池，待机时长≥24小时
14、仪器关机:具有自动关机或手动关机功能
15、工作温度:覆盖范围常温探头：-20℃～+400℃；
16、尺寸:≤160mm×80mm×40mm（H×W×D)
17、重量:≤300g（含电池）
三、单套配置要求：
主机1台，橡胶护套1个，探头3条，仪器箱1个，电池2节，耦合剂2瓶 （常温耦合剂+高温耦合剂），USB电缆1条，软件光盘1张，使用说明书1套
	1
	工业

	5 
	测厚仪-2（电磁超声）
	一、技术参数要求：
1、厚度测量范围；覆盖2mm～150mm；
★2、传感器和被测物体表面之间允许的间隙：≤4mm；
3、测量精度：±0.01mm；
4、声速范围：声速：至少满足（1000-9999）m/s，最大增益：不低于 100dB；
5、每秒最大测量次数：≥16；
6、接收频率范围：覆盖范围3MHz～5MHz；
7、主机可显示剩余电量；
8、检测最小曲率半径：≤40mm；
9、配备小管径探头、800°高温探头、常温探头、连线探头、分体式高温探头。
10、传感器相对于被测物表面的最大允许偏差:≤25°；
11、励磁方式为永磁铁；
12、电源：内置锂电池，电池工作时间≥4小时；
13、接口：USB接口，无线连接可连接平板、手机，配备关联APP可实现WIFI连接，同步显示测量波形，也可以脱机工作，通过仪器上OLED显示厚度，调节仪器；
14测量精度：横波±0.01mm、纵波±0.1mm
15、测厚仪的工作温度范围：覆盖-50℃～+800℃；
16、外形尺寸（H×W×D）：≤220mm×50mm×50mm；
二、单套配置要求
包含主机1台、常温探头1个、探头连接器1个、数据线1根、高温探头(-150～800℃)1个、小径管探头1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。
	1
	工业

	6 
	测厚仪-3（电磁超声）
	一、性能特点要求：
1、可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 
2、无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 
3、具备高温声速自动补偿功能，探头温度超过预定温度会自动报警。 
4、内部储存器:≥16GB，可存储检测数据≥400000组。 
5、外部存储器:无需U盘。
二、技术参数要求:
1、总体要求:
（1）仪器由笔式外形和平板终端组成，具有A 扫、B扫描两种功能；
（2）笔试仪器部分和平板电脑通过无线连接；
（3）主机显示屏可实时显示当前电量、声速、温度修正和补偿、材质、厚度；
（4）仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机； 
（5）可配置的探头类型:常温探头、高温探头(最高800℃)、小径管探头；
（6）测量模式：单回波（I-E）、双回波（E-E）
2、厚度测量范围：覆盖2mm～320mm；
★3、传感器和被测物体表面之间允许的间隙：≤4mm；
4、测量精度：横波±0.01mm、纵波±0.1mm，
5、声速范围：至少满足（1000-9999）m/s，最大增益：不低于 100dB；
6、每秒最大测量次数：≥16次；
7、接收频率范围：覆盖3MHz～5MHz；
8、主机可显示剩余电量；
9、检测最小曲率半径：≤40mm；
10、配备小管径探头、800℃高温探头、常温探头、连线探头、分体式高温探头。
11、传感器相对于被测物表面的最大允许偏差:≤25°；
12、励磁方式为永磁铁；
13、电源：内置锂电池，电池工作时间≥4小时；
14、接口：USB接口，无线连接可连接平板、手机，配备关联APP可实现WIFI连接，同步显示测量波形，也可以脱机工作，通过仪器上OLED显示厚度，调节仪器；
14、测厚仪的工作温度范围：覆盖-50℃～+ 800℃；
15、外形尺寸（H×W×D）：≤220mm×50mm×50mm；
18、软件终身升级；
19、显示方式:液晶显示屏；
20、主机重量:≤300g；
三、单套配置要求
包含主机1台、常温探头1个、探头连接器1个、数据线1根、高温探头(-150~800℃)1个、小径管探头1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。
	5
	工业

	7 
	PE管测厚仪
	一、功能要求：
1、可使用单晶探头即可完成大多数材料测量。
★2、设备具有系统默认配置菜单功能，出厂预置标准测量参数，直接匹配多种探头默认条件。
★3、设备具有暂停功能：可在测量过程中暂停以调整参数。
4、具有全屏显示波形功能：拓展回波显示区域≥20%。
5、设备具有范围自动调整功能，可一键调整波形显示的范围。
6、采用可视化指示条动态显示回波强度，指示条数量根据回波强弱变化。
7、操作时沿着工件表面移动探头，能显示工件的剖面图。
8、能通过降低初始增益将始脉冲或界面回波有效调小，也可通过提高最大增益使被测样件底面回波增高。
9、自动增益：智能调节增益参数。
二、主要技术参数要求：
1、测量原理： P-E (脉冲回波法)、I-E (界面波回波法) 、E-E (回波回波法)、MEV (多次回波法) 
2、探头频率范围：≥0.5MHz～20MHz
3、校准方式：校零探头、校准声速、一点校准、两点校准、设定声速
4、厚度范围：≥1mm～200mm
5、示值误差： ±(0.5%H +0.05)mm
6、材料声速范围: ≥500m/s，可对已知厚度物体反测声速
7、分 辨 率: 0.1mm、 0.01mm、0.001mm可选
8、工作语言：中英文可选
9、测量单位：毫米、英寸、微米、密耳
10、显示更新率：每秒4Hz、8Hz、16Hz可选
11、数据记录器：可存储≥10万个厚度值，≥400个参数配置文件
12、数字化频率：200MHz
13、显 示 屏：≥2.0寸 (320×240点阵)IPS广角彩色显示屏
14、整流模式：射频、倒相射频、全波、正半波、负半波
15、查看模式:A扫描、B扫描、大数值
16、尺寸：≤160mm×80mm×40mm（H×W×D)
17、重量：≤300g
18、电源及工作时间：两节AA型碱性电池，工作时长≥20小时
19、仪器关机：无操作后自动关机，或手动关机
★20、防护等级：≥IP67（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件）
三、单套配置要求：
主机一台、探头一个、探头线1根、橡胶护套1个、碱性电池2节、耦合剂1瓶、仪器箱1个、说明书合格证等产品资料1套
	2
	工业

	8 
	涂层测厚仪
	1、 功能要求：设备需兼容磁性、涡流双重检测原理，可分别适配磁性基材与非磁性基材检测作业。
二、技术参数要求：
1.显示屏幕：需配备≥2.4寸IPS彩色液晶屏，分辨率≥320×240。
2.测量单位：支持公制、英制双模式切换，公制包含微米、毫米，英制支持密尔单位。
3、测量分辨率：公制模式下支持高、低两档分辨率切换。
4、系统语言：内置中文、英文双语模式，可自由切换。
5、测量范围：最大测量区间覆盖0～5000μm，示值误差(um):±(3%H+10)。
6、数据存储：支持≥200个独立文件存储，单文件可储存≥1000组测量数据据，整机可存储≥200000组测量数值。
7. 趋势图功能：可动态展示≥20组测量数据，实时刷新测量数值与平均值变化趋势。
8、屏幕背光：支持多档背光调节。
9、关机模式：支持3分钟无操作自动关机，同时保留手动关机功能。
10、通讯接口：≥USB2.0传输接口，快速导出、上传检测数据。
11、工作温度区间覆盖-10℃～+50℃。
★12、防护等级：≥IP65级标准（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告描件）
13、供电方式：采用2节1.5V AA电池供电。
14、连续工作时长：整机可持续工作时间≥20小时。
15. 整机尺寸：≤150mm×70mm×40mm。
16. 设备重量：≤350g（不含探头及电池）。
三、配置要求
主机 1台、碱性电池2节、校零板 2块、USB通讯线 1条、通讯光盘1张、探头2条、说明书文件 1套、仪器密封箱1个、校准用厚度片5片
	1
	工业

	9 
	静电阻测量仪
	一、仪器功能要求
采用平行电极传感方法，可以测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面阻抗
二、技术参数要求
1、测试范围：覆盖1kΩ～10MΩ，
2、测试电压至少包含10V、100V；转变点精度：±1/2 级
3、精度：±10％
4、重复性：±5％
5、尺寸：≤180mm(H)×100mm(L)×50mm(W)
三、配置清单
测试仪器1台；测试线2根；接地线1条；9V电池2个；圆形导电胶2片；EVA便携箱1个、说明书1份。
	1
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc21880]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7446][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc21688]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29943]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc21540]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc19879]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc30124]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc29404]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc17084]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc18237]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc15881]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc27305]六、包装运输
[bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc1057]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc31536]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc23543]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc15608]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc20581]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc29056]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc16383]七、技术培训
[bookmark: _Toc13123]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc8351]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

[bookmark: _Toc6334][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc28345]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc29939]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
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