前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，6个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项不允许负偏离。 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品标识不满足采购文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。 （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油耗仪 | 一、主要用途:实现对内燃机相关设备燃油消耗情况的测试与记录。 二、参考标准: 符合GB/T21405-2008《往复式内燃机发动机功率的确定和测量方法排气污染物排放试验的附加要求》、GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》、JB/T9515-2018《质量式油耗测量装置技术条件》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》标准中设备的要求。 三、技术指标: 1、油耗仪测量规格≥1kg、精度不少于0.2%F.S； 2、测量时间：2s-50s； 3、滤波点数:2-50； 4、被测发动机功率范围:至少覆盖2～100kW； ●5、传感器设置界面包含：零点电压、灵敏度、测量时间、容许抖动参数（投标文件中提供界面截图）； 6、外形尺寸约:长×宽×高：550×280×530(mm)。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 油锯锯切测试台 | 一、主要用途：全套设备用于实现对油锯锯切效率、锯切耐久、锯切转速、锯切距离、锯切时间等项目的检测。 二、参考标准：符合GB/T18516-2017《便携式油锯锯切效率和燃油消耗率试验方法工程法》、GB/T5849-2016《细木工板》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T5392-2017《林业机械便携手持式油锯》标准中设备的要求； 三、技术指标： ★1、进锯力±1N（具有机械摩擦力标定机构及软件）；进锯力：1～200N任意可设定（投标文件中提供软件功能截图） ★2、采用无接触数显转速测量仪进行转速测试，精度：±1%，测量范围：≥0～12000rpm；（投标文件中提供转速仪实物照片及铭牌，佐证精度及测量范围） ★3、移动距离：±0.2mm；锯切时间：±0.01s。（投标文件中提供软件功能截图） 4、设备满足油锯锯切效率和燃油消耗率自动化检测，采用伺服电机等移动机构，能够完成自动切割和自动送料，每次送料距离：10±1mm； 5、能够模拟人工动作进行锯切，通过力传感器的反馈控制进锯力和给进速度，当实施推力小于目标值时，自动增加进锯力，根据实际情况，也可以选择砝码加力机构； 6、可根据被切割材料的形状、尺寸，设置切割厚度、切割力度、切割速度、切割次数、间隔时间等；系统自动输入检测日期、时间、测试项目、测试编号等数据； 7、可通过油门控制器或进锯力控制锯切时的转速，以获得不同转速下的锯切效率、油耗率曲线； 8、设备具备进锯力补偿功能； ★9、配有木屑收集装置；（投标文件中提供木屑收集装置实物照片） 10、采用PLC作为控制核心，采集信号进行隔离处理； 11、进锯力采用伺服马达+力传感器进行推动； 12、测试完成自动生成报表； 13、有进据力、油耗量、转速组成的曲线图； ★14、提供可以在取值区间Hm内测量锯切时间装置，取值区间的测定精度为±0.2mm，锯切时间测量精度为±0.01s（投标文件中提供软件功能截图，佐证具备测量锯切时间装置）。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 液压泵测试台 | 一、主要用途：实现液压泵驱动的水泵的特性曲线，连续运转试验，流量，压力值的检测； 二、参考标准： 符合GB/T3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》、GB/T26116-2022《内燃机共轴泵试验方法》、GB/T24673-2021《小型汽油机直联离心泵机组》、JB/T7041.1-2023《液压泵第1部分叶片泵》、JB/T7041.2-2020《液压泵第2部分：齿轮泵》、JB/T7041.3-2023《液压泵第3部分_轴向柱塞泵》等标准中设备的要求。 三、技术指标： 1、满足机械水泵在常温水介质温度条件下进行性能测试，对试验过程中相关的试验数据进行采集、处理、记录报表等； 2、具有速度测量和控制功能； 3、比例调节阀开度控制，调节泵系统的运行工况； 4、自动与手动两种操作功能： 4.1手动：系统各驱动部件采用电脑按键触发启动方式，此方式用于系统调试和使用客户自行测试用，使用方根据自己需求进行启动关闭设备； 4.2自动：使用客户根据试验需求输入试验参数，点击试验开始，系统自动运行试验，采集数据，试验结束自动停止； ★5、介质罐：304不锈钢材质，有效容积≥1000L，带液位显示与液位保护（投标文件中提供液位显示与液位保护功能的实物照片）。 6、试验介质：清水。 7、温度显示精度：0.1℃。 8、介质温度测量精度：精度等级B级，0.3℃+0.003¦t¦； 9、流量测量范围：至少覆盖10L/min～833L/min； 9.1DN20流量传感器：不低于10L/min～166L/min； 9.2DN32流量传感器：不低于24L/min～466L/min； 9.3DN50流量传感器：不低于42L/min～833L/min。 10、流量测量精度：±0.5%。 11、泵进口压力测量范围：至少覆盖-100kPa～100kPa，测量精度±0.2%； 12、泵出口压力测量范围：至少覆盖0～1000kPa，测量精度±0.2%。 13、大气压测量：至少覆盖80kPa～120kPa，精度±2%FS。 14、水泵转速范围：至少覆盖0-5000r/min，试验转速波动范围≤±5rpm，控制精度0.1%； 15、扭矩测量范围：至少覆盖0-100N.m，测量精度0.2%。 16、介质罐真空负压：至少覆盖-80kPa-0kPa，显示精度1kPa。 17、系统管路：304不锈钢，DN50，耐压≥10kg，清洗、去毛刺。 18、计时范围：1min—9999H可任意设定； ★19、测试计时精度：不大于0.1s；软件界面L/min,扬程m,压力kpa（投标文件中提供软件功能截图）。 20、工位数：≥1个性能测试工位。 21、具有速度测量和控制功能； ★23、可后期口径扩展至DN150（投标文件中提供承诺函）。 | 1套 | 工业 |
| 4 | ▲割灌机综合测试试验台 | 一、主要用途：全套设备用于实现割灌机起动性能、怠速性能、怠速翻转性能、回绳启动、切割附件的固定试验、切割附件强度试验、紧急停机时间等试验的检测。 二、参考标准： 符合GB/T14176-2012《林业机械以汽油机为动力的便携式割灌机和割草机》，LY/T1035-2001《便携式割灌机切割附件单片金属刀片》，JB/T5135.1-2025《通用汽油机第1部分：技术规范》等标准中设备的要求； 三、技术指标： 1、系统组成：割灌机综合测试试验台由电气控制系统、气动执行系统、工控系统、人机交互软件-测试、人机交互软件-数据管理、计数计时装置、角度测量装置（全自动倾角平台）、驱动与控制系统、抛射机、碰撞测试装置、油耗仪、安全互锁装置及辅助悬挂支架等组成； 2、电气控制系统：采用可编程控制系统（PLC）。 ●3、气动执行系统：由直线气缸、油门气缸、气动连接管、两位三通电磁阀、气动三联件组成。投标文件中提供气动执行系统的实物照片。油门执行机构采用阳极氧化铝型材及尼龙加工而成，运动机构采用气缸； 4、工控系统：采用多线程处理器，内存≥8G，硬盘≥500G； 5、人机交互软件-测试部分：基于平台自主研发，利用LABVIEW作为底层代码（后期可根据采购人要求升级维护调整）。运用多线程技术，在测试过程中辅助试验人员进行各项功能的测试； 6、人机交互软件-数据管理部分：基于数据库的数据管理系统，最大数据保存容量≥300G。可根据时间、型号、实验人员等对实验数据进行可视化的读取、管理、导出及打印； 7、计数计时装置：具备累计启动次数(0-99999)、累计启动成功次数(0-99999)、累计启动失败次数(0-99999)统计功能。可记录每次启动的环境温度及累计运行时间； 8、角度测量装置：使用倾角测试仪，配置应符合国家标准或更佳配置，确保测量精度； ●9、全自动倾角平台：调节自由度：X轴与Z轴双轴联动，支持角度与位置的复合调节。角度调节范围：X轴：±20°（总行程40°），Z轴：±20°（总行程40°），角度调节精度：分辨率：0.001°，定位精度：≤±0.1°，重复定位精度：≤±0.1（投标文件中提供书面承诺：验收时提供计量证书）。 ●10、驱动与控制系统，驱动方式：采用全闭环交流伺服电机驱动，配备高精度减速机构，自动设定功能：一键归零：系统具备自动寻找机械零点功能（投标文件中提供书面承诺：验收时提供计量证书），最大负载：30kg（均匀分布），台面尺寸不小于：450mm×450mm，材质：主体采用高强度铝合金或不锈钢。试验壁：材料：采用专用牛皮纸；定量规格：单位面积质量(克重)严格控制在80g/㎡±10； ★11、抛射机参数：试验块抛出后的最高点应位于切割平面以上20mm～30mm处。速度控制：设备需具备调节抛射速度的功能（投标文件中提供软件截图，佐证具备调节抛射速度的功能）。抛物试验块：材质：陶质/或其他。形状：三棱体。尺寸：棱高为6.5mm±0.8mm。质量：单块质量为0.4g±0.02g； 12、碰撞测试装置：割灌机刀具碰撞杆及支架采用镀铬硬质合金。支架配备可调节螺母； 13、油耗仪：采用齿轮流量计，精度等级：±0.5%R，重复性优于0.1%，公称通径：DN4，量程比：100：1，适用介质：柴油、汽油，以及粘度5mm²/s-500mm²/s的液体；介质温度：-15℃至+80℃；壳体材质：SUS316不锈钢，耐压等级：≥1.6MPa； ★14、安全互锁装置：设备具有安全互锁功能，在室门部位具有安全传感器，在室门被意外打开时，设备会自动停止工作。投标文件中提供安全互锁装置实物图。气缸等设备具备限位功能，能够在线检测设备是否正常工作，在检测到异常时会自动停机； ●15、辅助悬挂装置：割灌机悬挂装置采用可调节悬挂点及低阻柔性软绳，并配以可调气动释放机构，搭配熄火功能，实现被测设备高速运转和撞击后立即停机的功能。投标文件中提供辅助悬挂装置实物图。 | 1套 | 工业 |
| 5 | 配套设备 | 一、主要用途：为油耗仪、油锯锯切测试台、割灌机、割灌机综合测试试验台等设备提供试验辅助设备、配套配件及标准化试验条件。 二、技术指标： 1、电缆(含空开及配电柜)：电缆(含空开及配电柜)； 2、发动机减震装置：发动机相关设备需配备减震装置； 3、发动机排烟装置：收集发动机排出的烟雾； 4、扭力扳手：至少覆盖20N•m-200N•m；1级精度；方驱尺寸1/4”。 | 1套 | 工业 |

## 三、其它要求：

1、中标人应运送设备至采购人指定地点，并安装调试到位。

2、中标人所供产品属于计量产品的合同签订后供货时须提供第三方计量机构出具的计量证书或校准报告。

3、中标人提供成本价终身维修，免费终身软件升级及技术服务咨询。

4、中标人需对采购人的设备使用人员提供培训，费用包含在报价中。

## 四、报价要求

本项目报总价，报价包含所投货物、运输、安装、保险、培训、税费、交付后约定期限内维保等完成本项目所需的一切费用。

## 五、备品备件及专用工具

## 1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 六、安装调试、验收试验及质量保证

## 1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

## 3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 七、包装运输

## 1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 八、技术培训

## 1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

## 2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 九、质保及售后服务

## 1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

## 2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。