采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK9]3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc337877615]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%；
（2）货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%；
（3）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。
注：
（1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。
（2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。
（3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。
（4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，货物需求中另有规定的，按货物需求执行。

	4
	免费质保期
	验收合格后1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc302804901]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	备注（进口或强制节能）

	[bookmark: _Hlk190682572]1
	液相色谱仪
	1.技术指标
1.1四元溶剂管理系统
★1.1.1色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器；（投标文件中提供证明材料）
1.1.2集成式漏液管理：漏液传感器与安全漏液处理；
1.1.3 pH范围：1~12；
1.1.4泵压力传感器反馈回路：≥2路；
★1.1.5压缩补偿：自动、连续；
★1.1.6梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合；
1.1.7流量范围：≤5.000 mL/min，增量为≤0.001 mL；
1.1.8脱气：集成式真空脱气，≥4个排气仓；
1.1.9最大操作压力：≥9500 psi（全流量范围）；
1.1.10梯度延迟体积：≤ 1000 μL，不随反压变化；
1.1.11柱塞清洗：自动，可编辑；
1.1.12流速准确度：流速在0.5-5.0 mL/min范围内，准确度≤±1.0%；
1.1.13混合准确度：≤±0.5%；0.5∼5.0 mL/min，不随反压变化；
1.1.14混合精度≤±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），不随反压变化；
1.1.15混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU；
★1.1.16梯度变化模式：预编≥11种梯度曲线，至少包括1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制；
★1.1.17内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量≤0.1；（投标文件中提供证明材料）
1.1.18内置缓冲盐配置体系数量：≥8种；
1.1.19梯度种类：≥3种（至少包括流动相组成变化，流速变化，pH值变化）；
1.1.20梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步）,以模拟任意HPLC系统体积。
1.2自动进样器管理系统 
1.2.1流通针式进样模式；
1.2.2定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步；
1.2.3样品容量：≥95位（2 mL样品瓶架）；
1.2.4进样精度：≤0.26% RSD；
1.2.5进样准确度：≤±0.2 μL；
★1.2.6样品交叉污染/样品残留：≤0.002%，UV条件下；（投标文件中提供证明材料）
1.2.7进样针清洗：集成、主动、可设置；
1.2.8进样体积：0.1~50 μL，增量：≤0.1 μL；可使用扩展定量环，实现进样体积≥1000.0 μL；
[bookmark: _GoBack]1.2.9最小样品量需求：≤3 μL；
1.2.10进样线性度：≥0.999（0.2~50.0μL）；
1.2.11进样精度：
≤ 1.0% RSD（0.5~0.9 μL）；
≤ 0.5% RSD（1.0~4.9 μL）；
≤ 0.25% RSD（5.0~1000.0 μL）；
1.2.12准确度（吸取）：≤± 0.2 μL；
1.2.13自动进样循环时间：≤30 s（进样之间）；
1.2.14样品室温度范围：4℃~40℃，增量：≤0.1℃，
温度准确度：传感器处为≤± 0.5℃，稳定性：传感器处为≤± 1.0℃。
1.3色谱柱管理器
1.3.1色谱柱容量：最大内径≥7.8 mm；最长≥300 mm（带过滤器或保护柱）；
1.3.2温度范围：4.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃；
温度准确度 ≤± 0.5 ℃；
1.3.3加热模式：空气循环。
1.4二极管阵列检测器
1.4.1波长范围：190~800 nm；
1.4.2波长准确度：≤ ±1 nm （使用铒过滤器）；
★1.4.3二极管数：≤512，带宽：1.2 nm；
1.4.4数字分辨率：1.2 nm/像素；
1.4.5采样频率：≥70 Hz；
1.4.6基线噪音：≤10.0×10-6 AU；
1.4.7漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr；
1.4.8吸收范围：0.0001~4.0000 AU；
1.4.9单一光源：氘灯,不需要额外使用其他光源；
1.4.10内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量；
1.4.11流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应，池长：10 mm（分析池）；池体积：约8µL（分析池）；
1.4.12流通池耐压：≥1000 psi（分析池）；
1.4.13固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率。
1.5示差折光检测器
1.5.1折光率范围：1.00~1.75 RIU；
1.5.2噪音：±1.5×10-9，RIU模式（2s FTC Hamming，1.0 mL/min，100% H2O）；±3.0×10-9 RIU/h 410/2410，模拟模式（1s FTC （RC），1.0 mL/min，100% H2O）；
1.5.3漂移：≤±1.0×10-7RIU/hr；
1.5.4测量范围：5.0×10-4~7.0×10-9RIU；
1.5.5线性动态范围：在5.0×10-4RIU范围内≤ 5%；
1.5.6流速范围：0.1~10.0 mL/min；
1.5.7温度控制：独立温度控制：30~55℃，±0.5℃，增量1℃；1个钢制外部柱温箱：室温~150℃，±1℃，增量1℃ ；
1.5.8流通池设计：梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应；
1.5.9最大耐压：≥100 psi。
2.色谱数据管理系统
2.1可在Windows操作系统，64中文版操作系统下编写和测试；
2.2在线帮助采用简体中文；
★2.3内置ORACLE图文数据库，数据库和软件不得分开安装；
2.4登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰；
2.5≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用；
2.6≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索；
2.7用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）；
★2.8可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。
3.设备基本配置
3.1高效液相色谱四元泵；
3.2在线脱气机；
3.3自动进样器；
3.4柱温箱；
3.5样品冷却装置；
3.6检测器；
3.7数据处理系统：
硬件要求：数据管理系统1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：处理器≥12核，≥12G内存，≥500G 硬盘，≥23英寸显示屏，DVD-RW，配置同级或以上；
配套UPS1台：≥2400W，输出电压220V；中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口；
3.8色谱柱（5μm，4.6*250 C18 3根）。
	1台
	工业
	进口

	2
	▲气相色谱仪
	1.技术指标
1.1整体性能：
★1.1.1保留时间重现性≤0.009%，峰面积重现性≤0.6% RSD）；（投标文件中提供证明材料）
★1.1.2具备远程智能访问功能，通过仪器主机IP地址直连，而非通过远程桌面或其他远程连接软件的方式，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列；
1.1.3仪器面板具有不小于7英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息；
★1.1.4智能识别功能：至少包括自启动诊断测试（包括气密性测试，在电脑上完成气源压力测试）；自动检漏，自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换；自动连续监测，FID熄火会自动提醒等等；
1.1.5样品运行过程中出现进样口压力关闭时，仪器可以自动运行不分流测试，零点校准，EPC硬件通讯，校验气体以及柱子配置等；
1.1.6空白评估：自动评估系统空白的信号水平和信号面积，超出限值时可以自动停止序列运行、提醒维护，避免重复分析样品；
1.1.7软件自带三维备件查找功能；
1.1.8早期预防维护，可同时监控不少于45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护；
1.1.9自引导式维护：分步式文字和视频指导更换耗材和设备维护；
1.1.10仪器主机面板上有不少于6个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息。
1.2柱箱
1.2.1温度范围：室温以上5℃~450℃，温度设置分辨率：≤0.1℃；
★1.2.2最大升温速度≥120℃/min，后期可根据需求升级拓展至≥1800℃/min；
1.2.3温度稳定性；当环境温度变化1℃时，≤0.01℃；
1.2.4程序升温：19阶20平台，可程序降温。
1.3分流/不分流毛细管柱进样口
1.3.1可编程设定压力、流速、分流比；
★1.3.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝；
1.3.3最高使用温度≥400℃；
★1.3.4压力设定范围：0-100psi, 控制精度≤0.001psi。（投标文件中提供证明材料）
1.4进样器
1.4.1液体自动进样器
1.4.1.1≥16位自动进样器，不包含废液瓶，洗针瓶（非三合一自动进样器）；
1.4.1.2进样体积：0.01μL-50.0μL；
★1.4.1.3交叉污染≤十万分之一。（投标文件中提供证明材料）
1.5热导检测器
1.5.1最低检测限： ≤400 pg 十三烷/mL，采用 He 作为载气；
1.5.2最高温度：≥400 ℃；
1.5.3线性动态范围：≥ 105 ±5%。
1.6氢火焰离子检测器（FID）
1.6.1最低检测限：≤1.2pg C/s；
1.6.2电子压力/流量控制,压力控制精度:≤0.001psi；
1.6.3最高温度≥450℃；
1.6.4线性动态范围：≥107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变；
★1.6.5数据最高采集速率：≥900Hz；
1.6.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能。
1.7 ECD检测器
★1.7.1最低检测限（林丹）：≤ 4.0 fg/mL；
1.7.2线性动态范围：≥ 5 × 104（林丹）；
★1.7.3采集速率：≥480Hz；                  1.7.4放射源：≤ 15 mCi 的 63Ni 的 β 射线；
1.7.5最高操作温度：≥390℃。
2.工作站软件
2.1基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册；
2.2 可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序；
★2.3软件应具有一个序列分析中所有组分出峰预览功能。
3. 配置要求
3.1 气相色谱仪主机1台，包含两个分流不分流进样，一个FID检测器，一个TCD检测器，一个ECD检测器；
3.2 液体自动进样器1台
气体进样装置一套（包含六通阀、定量环）；
3.3 高纯氮气1瓶（含减压阀），高纯氦气1瓶（含减压阀）；氢气空气发生器1台；
3.4 HP-5毛细管柱2根；PLOTQ色谱柱2根；
3.5 安装工具包1套；
3.6数据管理系统1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）（含显示器和输出设备，配置不低于十二核心处理器，≥16g内存，≥1T硬盘，≥23英寸显示器，专业操作系统）；
数据输出设备1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）:A4幅面，输出速度≥18页/分钟，输出分辨率≥600dpi。
	2台
	工业
	进口

	3
	植物多光谱荧光成像系统
	★1.≥50种叶绿素荧光参数，至少包括Fo, Fm，Fv，Fp, Fo_Dn, Fo_Ln,Fm_Ln，Fv_Dn, Fv_Ln，Ft_Ln,QY_Ln，QY_Lss，QYmax，NPQ_Dn, NPQ_Ln,qP_Dn, qP_Ln, qP_Lss，qN_Dn, qN_Ln, qN_Lss，qL_Dn, qL_Ln，Rfd_Ln，ETR。每个参数均可显示二维荧光彩色图像；
★2.紫外光激发多光谱荧光参数：至少包括F440、F520、F690、F740、F440/F520、F440/F690、F690/F740等参数及二维荧光彩色图像；（投标文件中提供证明材料）
★3.GFP荧光蛋白成像参数：GFP荧光强度Ft及二维荧光彩色图像；（投标文件中提供证明材料）
4.成像面积：≥20×20cm；
5.CCD相机：分辨率：≥1360×1024像素；有效像素大小：≥6.45μm×6.45μm；检测器波长范围：400-1000nm；A/D 转换分辨率：≥16位（65536灰度色阶）；时间分辨率：最高图像分辨率下至少达到每秒20帧；
★6.光源板类型：多光谱荧光激发LED光源板，光源板面积≥40×40cm，至少包括630nm红光、5700K冷白光、735nm远红光、365nm紫外光、445nm品蓝光、470nm蓝光、505nm青光、530nm绿光、590nm琥珀色光不少于9种不同波长激发光；（投标文件中提供证明材料）
7.光强：光化光最大光强≥1500µmol/m².s，饱和光最大光强≥5000µmol/m².s；
★8.滤波轮及滤波器：可同时安装不少于7个滤波器，通过软件自动切换，至少配备叶绿素荧光、F440、F520、F690、F740、GFP荧光蛋白等滤波器；（投标文件中提供证明材料）
9.通讯方式：千兆以太网；
★10.自动测量分析功能：可设置实验程序自动无人值守循环成像测量，重复次数及间隔时间可自定义，成像测量数据自动按时间日期存入计算机（带时间戳）；
★11.具备通用叶绿素荧光和稳态荧光成像测量程序，至少包括Fv/Fm、Kautsky诱导效应、Quenching叶绿素荧光动力学曲线、光响应曲线LC、FP荧光蛋白成像、Multi-Color多光谱荧光成像等；
12.快照模式：通过快照成像模式，可以自由调节光强、快门时间及灵敏度得到清晰突出的植物样本稳态荧光和瞬时荧光图片；
13.成像预处理：程序软件可自动识别多个植物样品或多个区域，也可手动选择区域。手动选区的形状包括但不限于方形、圆形、任意多边形或扇形。软件可自动测量分析每个样品和选定区域的荧光动力学曲线及相应参数，样品或区域数量不受限制（≥1000）；
14.数据分析模式：具备“信号计算再平均”模式（算数平均值）和“信号平均再计算”模式，在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式，在低信噪比的情况下选择“信号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差；
15.输出结果：高时间解析度荧光动态图、荧光动态变化视频、荧光参数Excel文件、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等；
16.暗适应箱体：所有功能部件安装于全遮光的暗适应箱体中；
17.主机触控屏：≥6英寸触控屏，实时查看光源、滤波轮工作状态及运信息。
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	气相色谱-质谱联用仪
	1 柱箱
1.1 温度范围：室温以上8℃~425℃；
1.2 温度设定精度：≤0.1℃；
1.3 最大升温速度：≥75℃/min；
1.4 温度稳定性；当环境温度变化1℃时，≤0.01℃；
1.5 程序升温：19阶20平台；
1.6 最大运行时间：≥999.99分钟；
1.7 降温速率：从300℃到50℃≤5.7min (25℃室温下)；
★1.8 气相色谱仪主机支持SCD及NCD检测器；
1.9 可通过在手机、平板的浏览器直接输入仪器IP地址的方式连接仪器，无需借助第三方软件；
1.10 无需通过色谱工作站即可远程编辑气相的方法和序列；
1.11 仪器采用电容式≥6英寸以上触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息以及信号图确认分析。
2.毛细柱分流/无分流进样口
2.1 最高使用温度：≥400℃；
2.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比；
★2.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度≤0.01Psi；
2.4 流量范围：0-1250mL/min；
★2.5 扳转式进样口：扳转式进样口密封系统，进样口无螺帽固定，无需工具能够在 ≤30秒内更换进样口衬管；
2.6 分流比:12500:1。
3.三合一自动进样器
3.1 液体进样功能
3.1.1≥150位液体进样位，2mL样品瓶；
3.1.2 进样针体积：1.2μL到10000μL。
3.2 顶空进样功能
3.2.1 顶空样品处理量：45位10/20mL样品容量；
3.2.2 配2.5mL注射器，注射体积 250-2500µL；
3.2.3顶空注射器加热温度：40-150℃；
3.2.4 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量；
3.2.5 可以采用2mL,10mL 和 20mL 顶空瓶。
3.3 具有固相微萃取模块
3.3.1 具备≥15µL 吸附相；
3.3.2 纤维萃取头的老化：配备专用萃取头老化装置；
3.3.3 配置≥ 5根纤维头。
4.质谱检测器
4.1 真空系统
4.1.1 分子涡轮泵系统：无油，空气冷却，无需水冷；
4.1.2 分子涡轮泵抽速：≥250升/秒；
4.1.3 前级泵抽速：≥2.5立方米/小时。
4.2 离子源和接口
★4.2.1 离子源类型：EI源,双灯丝设计，离子化能量：5-240eV；（投标文件中提供证明材料）
★4.2.2 灯丝电流范围0-310uA；（投标文件中提供证明材料）
★4.2.3 离子源温度:独立加热，150～330℃；（投标文件中提供证明材料）
★4.2.4离子传输:采用透镜传输,透镜直接插入四极杆内部（采用无预四极杆设计）,提高离子的聚焦能力。（投标文件中提供证明材料）
★4.3 四极杆质量分析器：能独立温控,最高≥180˚C(非预四极杆加热)；（投标文件中提供证明材料）
★4.4 质量数范围:0.6-1090 m/z；（投标文件中提供证明材料）
4.5 仪器检测限：通过对 OFN（八氟萘）八次连续不分流进样所得峰面积精密度在 99% 置信水平下统计得出仪器检测限IDL≤40fg（通过进样1uL（含100fg 样品）测定）；
4.6 检测器:带有电子倍增管、可调尾翼电压和接地孔板的三重离轴检测器。检测器带金属屏蔽板；
4.7 质量轴稳定性：≤0.10u/48h。
5.软件系统
5.1 工作站软件:中/英文可选，具有手动调谐/自动调谐，数据采集,数据检索,分析结果报告，定性定量分析及谱库检索功能；
5.2 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在至少五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现；
5.3 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；
5.4 食品气味化合物谱库一套，化合物种类数量≥800种。
6.配置要求
6.1 气相色谱仪主机*1；
6.2 分流不分流进样口*1；
6.3 三合一自动进样器*1（包含液体进样、顶空进样和固相微萃取进样）；
6.4 质谱主机*1（EI源）；
6.5 工作站软件*1；
6.6 食品气味化合物谱库一套；
6.7数据管理系统1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：核心数量≥十二核心，主频≥2.1G，内存≥16GB，固态硬盘≥512GB；显示器≥23英寸;
数据输出设备1台（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）:A4幅面，输出速度≥18页/分钟，输出分辨率≥600dpi；
6.8 HP-5ms色谱柱*2（30m，0.25mm，0.25μm，或等效）、DB-WAX色谱柱*2（30m，0.25mm，0.25μm，或等效）；
6.9 UPS电源一台（不低于10kva，续航不低于1小时）；
6.10 40L高纯氦气两瓶（含减压阀）。
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[bookmark: _Toc902728931][bookmark: _Toc1520309192][bookmark: _Toc13384869][bookmark: _Toc1900587714][bookmark: _Toc1814319857][bookmark: _Toc1101062245][bookmark: _Toc49042126][bookmark: _Toc1061105159_WPSOffice_Level2]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc532199625]五、安装调试、验收试验及质量保证
1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。
3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1.自验收合格之日起进入免费质保期。
2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

