采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。       

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	重要指标项
	★
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	关键指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
针对下表中要求在投标文件中提供证明材料的参数，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方证明材料（如检测报告，测试报告等），提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	实时荧光定量PCR仪
	1.热反应模块：96孔银灰色铝合金材质（材质非银质或者非镀金材质），网孔式设计，顶部导热孔槽数量≥60个，四周传热孔槽数量≥30个。检测通道≥3个，无需额外参比染料通道；
★2.定量PCR仪的热反应模块和样品放置架始终固定于仪器内的运行位置，非弹出式设计，在开启仓门/热盖，放入和取出PCR反应管等过程中不发生任何移动，避免反应管卡住仓门；
3.具有独立FRET通道，可实现蛋白质熔解分析及检测核酸蛋白相互作用；
★4.光源：激发光源数量≥3个,每个通道激发光源独立设置，不是采用单光源配合滤光片分光方式来进行多通道激发（投标文件中需提供证明材料）；
★5.检测器：检测器数量≥3个，每个通道检测器独立设置，不是采用拍照式CCD或CMOS检测（投标文件中需提供证明材料）；
★6.采集数据方式：检测模块在反应孔顶部移动，从第1孔到第2孔直到96孔逐孔检测（非光纤传导，非同时检测多孔）（投标文件中需提供证明材料）；
★7.仪器正面内置≥3种颜色LED指示灯（非外接），指示灯可以体现仪器运行和暂停、仪器运行结束、仪器故障；
8.最大升降温速度≥5℃/秒，升降温速率设置精度为0.1℃/秒；
9.温度准确性≤±0.2℃（达到90℃后10S内）；
10.温度均一性≤±0.3℃（达到90℃后10S内）；
★11.具有动态温度梯度功能（非线性温度梯度或随机温度梯度），不同设定温度的所有反应孔在同一个时刻到达设定的目标温度，保持相同的孵育时间，1次实验可以优化≥12对引物，同时每对引物可优化≥8个不同退火温度（投标文件中需提供证明材料）；
12.一次实验可实现单一反应孔2重靶标基因检测，且各通道之间无荧光串扰；
13.反应体系：单孔反应体积至少涵盖1-50µL；
14.后期可升级HRM软件进行SNP筛查、物种鉴定，甲基化等领域的研究；
15.检测器具备运输锁定装置；
16.后期可升级通讯方式：通过云账户进行运行进度监控和数据分析，可控制运行梯度PCR仪和定量PCR仪。仪器内置USB 2.0接口≥3个（非外接转接头和拓展接口），仪器可以通过USB接口连接鼠标控制等；
17.支持LIMS系统，API接口开放，可兼容自动化操作；
18.开机即用，无需预热。出厂已校正，无需开机校正，使用中或搬动后无需光程校正；
★19.仪器配备的控制分析软件具有多内参基因自动筛选功能：能够自动分析计算内参的稳定性，得到内参稳定系数（M值），并用至少3种颜色标记和判定是否可用（投标文件中需提供软件截图证明材料）；
20.仪器配备的控制分析软件可直接导出RDML数据格式文件；
★21.仪器配备控制分析软件：无需联网，10秒内即可进行t-检验和方差统计学分析，并在4种水平上（0.1,0.05,0.01,0.001）自动判定样品组间差异是否显著；
22.可显示并导出每个反应孔每个循环的原始荧光值；
23.可支持导出样品板Excel 表格，可在表格内编辑反应孔相关信息（如样本编号、靶基因类型等）。该 Excel 表格可重新上传至控制分析软件，软件将依据编辑后的信息，自动执行相对定量或绝对定量检测或分析。
	1台
	工业
	进口

	2
	双槽梯度PCR仪
	★1.反应模块：2个48孔模块，每个模块可独立运行和独立控制（投标文件中需提供证明材料）；
2.实验体系：1-50μL；
3.最大升降温速度≥4℃/s ；
4.温控范围：4-100℃；
★5.温度准确性：±0.2℃；
6.温度均一性：±0.4℃；
★7.动态温度梯度功能：每个48孔模块都可以同时运行≥8个不同的温度（投标文件中需提供证明材料）；
8.温度梯度范围：30-100℃；温度梯度温差范围：1-24℃；
9.仪器为触摸屏设置，实验过程中实时显示温控及运行状态；
10.LED仪器状态指示灯，直观显示仪器运行状态，如待机、运行、结束、暂停、故障等；
11.一键式自动化热盖（可90°垂直打开），自动感应塑料耗材的高度；
12.半导体加热制冷方式；
★13.通过云平台而无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能，还可通过云平台将反应程序直接发送到仪器，快速启动运行（投标文件中需提供证明材料）；
14.可设置休眠模式；
15.接口：WiFi，USB，以太网；可外接鼠标控制；
16.存储：≥4GB；100,000个文件, 包括扩增程序和运行报告。同时可外接USB设备无限拓展存储空间；
★17.API接口开放，可兼容自动化操作如与自动化移液工作站连用，实现24小时无人值守，同时也可以可用于实验室信息管理系统（LIS）的集成（投标文件中需提供证明材料）。
	1台
	工业
	进口

	3
	电穿孔仪
	■1.组件及配（备）件：
1.1带有方波输出功能的主机1个；
1.2原核细胞组件1个；
1.3哺乳动物细胞组件1个；
1.4 0.1cm电激转化杯5个，0.2cm电激转化杯5个，0.4cm电激转化杯5个。
2.系统输出波形：指数衰减和方波两种输出。
3.输出电压：10–3000V，最小调节量1V。
4.电容容量：10–500V：25–3275F以25F 递增，适合哺乳动物细胞需要。500–3000V：10,25,50F三种调节，适应原核细胞要求。
5.电阻（并联）：50–1,000以50递增，及无限大设置。
6.样品电阻：在10–2,500 V时，最小20   在2,500 – 3,000 V时，最小600 。 
7.方波放电时间：10–500V档位:持续时间0.05–10ms时，以0.05ms递增，持续时间10–100ms时，以1ms递增，可设1–10次脉冲重复，0.1–10sec间隔；500–3000V档位: 持续时间0.05–5ms时，以0.05ms递增，可设1–2 次脉冲重复，5sec最小间隔。
8.主机：
8.1.输出波形：指数衰减和方波两种输出波形；
8.2.输出电压：200 – 3,000V；
8.3.放电容量：10, 25, 50 F，三档调节；
8.4.样品电阻：最小20，在10–2500V档位， 最小600，在2500–3000V档位；
8.5.方波放电时间：持续时间0.05–5ms时，以0.05ms递增，可设1–2次脉冲重复，5sec最小间隔；
8.6.实验方法预存：≥24种程序预设；
8.7.用户自定义方法储存：≥144个程序方便储存实验方法；
8.8.脉冲波形检测：实时监测并显示脉冲波形。
9.原核细胞系统
9.1输出波形：指数衰减或方波；
9.2输出电压：200 – 3,000V；
9.3放电容量： 10, 25, 50 F；
9.4.样品电阻：在10 – 2,500 V ，20 最小；在2,500 – 3,000 V，600 最小；
9.5.方波放电时间：持续时间0.05 – 5 ms以0.05 ms递增，1 – 2 次脉冲， 5 sec 最小间隔。
10.哺乳动物系统:			
10.1系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要；
10.2输出电压：10–3000V，最小调节量1V；
10.3电容容量：10–500V：25–3275F以25F 递增，适合哺乳动物细胞需要。500–3000V：10, 25, 50 F三种调节，适应原核细胞要求；
10.4.样品电阻：在10–2500V时，最小20在2500–3000V时，最小600；
10.5.方波放电时间：10–500V档位:持续时间0.05–10ms时，以0.05ms递增，持续时间10 –100ms时，以1ms递增，可设1–10次脉冲重复，0.1–10sec间隔；500–3000V档位:持续时间0.05–5ms时，以0.05ms递增，可设1–2次脉冲重复，5sec最小间隔。
	1台
	工业
	进口

	4
	凝胶成像系统
	1.功能涵盖：核酸凝胶成像，蛋白凝胶成像，免染成像等。
★2.支持免染成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。
★3.检测器：CMOS检测器，分辨率≥600万像素。（投标文件中需提供证明材料）
★4.光源：配置反射白光和302 nm透射紫外。（投标文件中需提供证明材料）
5.自动对焦：全缩放设置范围内的预校准自动对焦。
6.图像平场校正：动态，对每个应用进行预校准和优化。
7.最大成像面积≥14×21cm。
8.支持曝光模式：包括自动模式、手动模式、1S预览模式。
9.仪器采用触摸屏控制，支持多点触控功能。
★10.智能样品盘：系统自动识别插入的样品盘类型并自动选择成像功能，并相应的调整成像参数和软件选项。（投标文件中需提供证明材料）
11.仪器支持切胶回收。
12.16bit数据采集（65,536灰度级），动力学范围≥3.5OD。
13.数据输出：16位或者8位，支持格式为TIFF、JPEG或其它可溯源格式图像文件。
★14.仪器支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码。（投标文件中需提供证明材料）
15.自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度/密度计算、多幅图像合并显示并分析、显示过饱和像素保证精确定量、12种预设染料颜色标记显示及输出、添加各种格式的文字注释。
★16.软件支持总蛋白内参定量分析功能，可提供总蛋白内参的均一化因子，并计算出均一化后的蛋白表达含量。（投标文件中需提供软件截图证明材料）
17.可通过USB及局域网输出原始格式数据及图片；图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg或其它可溯源格式；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。
18.软件可自由安装于多台电脑同时分析；软件免费安装，免费升级。中文版、英文版软件自由切换，配有软件操作指南flash。
	1套
	工业
	进口

	5
	▲显微操作系统
	■1．设备组成：
1.1显微操作臂         1套
1.2微量自动显微注射仪 1套
1.3通用适配器         1套
1.4双针持针器         1套
2.性能（技术参数）：
★2.1控制方式：能够实现三维程序化自动操作。中央数控双速摇杆，运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分布或连续运动；（投标文件中提供证明材料）
2.2操作方式：按键+转轮；
★2.3最大可移动距离：各轴≥80mm；角度调整：-45~+ 90度，换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进以方便工作，控制器步进分辨率：≤20nm/步；控制器步进速度：≥10,000μm/S；（投标文件中提供证明材料）
★2.4具有包括但不限于单细胞分选，DNA 注射，单精注射等显微操作应用程序，或自行设定应用参数；具有显微操作控制器XYZ轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等；具有自动步进注射功能，可直接用于鱼卵等注射；可以直接控制自动注射仪或压电式破膜仪；（投标文件中提供证明材料）
★2.5注射参数（投标文件中提供证明材料）：
2.5.1注射方式：参数设定的程序化注射；
2.5.2注射体积范围：10-15 ～ 10-9L；
2.5.3注射时间范围：0.10～99.9秒，以0.01秒递增；
2.5.4注射压力范围：0; 5～6000hPa，以1hPa递增；
2.5.5补偿压力范围：0; 5～6000hPa，以1hPa递增；
2.5.6清针压力：≥6000hPa；
★2.6所有注射参数可以程序性记录；有清针功能；注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动。（投标文件中提供证明材料）
	1套
	工业
	进口



[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
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