## 一、采购需求前附表（1包）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后120个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后12个自然月 |

## 二、货物需求（1包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 最大允许偏离8项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | ● | 最大允许偏离0项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离29项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★气体吸附/分离与膜渗透系统 | 一、气体吸脱附装置 1.仪器采用真空容量法原理，具备全自动运行功能，可对样品（如沸石，活性炭，金属氧化物，MOF，COF，石墨烯等多孔材料）进行BET比表面积、中孔体积和面积、微孔孔体积和孔面积、总孔体积、吸附量等测试。 2.比表面积范围：下限低于0.01 m2/g，无上限。 3.孔径分析范围：0.35-500 nm。 4.重复性：±0.4% （总比表面>10m2） ■5.分析系统：三个工作站和一个饱和压力站。最多可以同时测定4个样品的比表面积，孔径分布，孔隙率的吸附分析。 6.脱气系统：能够同时对六个样品进行抽真空和加热制备的脱气处理，加热温度最高可450℃。 7.真空系统：分析系统和脱气系统均独立配备二级机械泵双极真空泵。 ■8.压力传感器：整机配备1000 Torr高精度压力传感器，每个分析站都有独立的压力传感器。分别位于每个分析站、饱和压力P0管和manifold配气管。 9.等温线：全自动测试吸附、脱附曲线。 ■10.配备测试优化功能，基于从以前的样品测量所得到的吸附等温线数据获取最优化的进气量进行快速测量。 ■11.自由体积校正：实时监测样品管死体积的变化，具体自由体积校正技术。分析过程可添加液氮，分析时间可按需延长。 12.分析过程中分析杜瓦瓶不得移动。 ■13.可以进行-20至100℃范围下的氮气、二氧化碳、氢气、氧气、烃类等各种气体的吸附。 14.数据处理：包括单点BET比表面、多点BET比表面、BJH吸附/脱附孔分布曲线、t-plot微孔体积和面积、HK.SF-method微孔分布（D-R,D-A），MP法微孔分布、NLDFT/GCMC模拟分析氮气和二氧化碳等微孔分布，DH，CI，INNES介孔分布，STSA炭黑外比表面。 15.测量过程通过软件进行监控，需配备测试终端系统（显卡8G，内存500G以上），仪器具备故障自检功能。 16.带密封金属塞的吸附管16套。 17.真空油2 L ■18.系统配备循环水浴和匹配的进口水浴夹套，可控温-20℃到100℃，配套15L液氮罐一只。 二、膜通量渗透装置 ■1.设计供气压力：0-0.5 MPa 2.测试膜直径：3-5 cm 3.真空度：＜2 Pa 4.静压泄漏:＜0.0133 Pa/min 5.管道：1/4 316L不锈钢。连接方式VCR连接。 6.渗透体积：30 mL；300 mL 7.气体控制方式：电磁阀 8.控温范围：室温上8℃-100℃ 9.控制：12寸测试终端 + 软件实时监测 10.数据保存：真空压力、时间保存为CSV文件，保存间隔1秒 11.提供详细的气路流程图和装置配置清单。 三、气体穿透装置 通过穿透分离装置，可以研究不同吸附剂、不同温度、不同床层厚度、不同组分浓度、不同流量吸附穿透影响，同步TCD/FID 检测器，可以实现单组分、双组份、三组及以上气体和 ppm 级 VOC 的竞争性吸附、选择性吸附、气体分离分析。 1.适用气体种类：管路耐腐蚀，可测试 H2、CO、CO2、N2、O2、H2S 等无机气体和低碳烷烃、烯烃类单一或混合气体。 2.压力范围: 0-0.2 MPa，配备相应大、小量程压力表满足不同量程测试压力自由切换，精度±1%。 3.流量范围：0-10 mL/min，精度±1%。 ■4.工作气路：3路工作气（0-2 mL， 两个 0-10 mL），一路载气，载气吹扫范围：0-20 mL。 5.气路保温：全程保温30-100℃，精度±0.1℃ 6. 气体流速自动控制：自由设置气体流量、气体比列、总流速，实现气体流速自动控制。 7.在线活化：在线活化，数显示过程压力变化；样品真空压力< 20 Pa，且具有自动断电保护功能；可以实现在线加热或者气体吹扫两种活化方式。 8.装置包含分离单元，检测单元，数据处理单元以及真空单元。 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

## 一、采购需求前附表（2包）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后36个自然月 |

## 二、货物需求（2包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 最大允许偏离 1 项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | ● | 最大允许偏离0项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离 7 项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★光热催化反应装置 | 1.装置温压参数： 最高温度：850℃ 控温精度：±1℃ 最高压力：6 MPa 压力精度：0.2% 2.光源参数： 适配M300/400氙灯光源；总输出功率可调； 光谱范围300 nm-2500 nm；可适配不同类型滤光片。 ■3.催化剂填充体积： 两种光热反应器分别为： 0.9~10 mL（环照式）； 环照式光热反应器：受光面积：23.5 cm2，光传导效率：72%；以300 W氙灯光源为例，反应器底面光功率：~4 W，环面光功率：~18 W。（提供相关证明文件） 4.体积空速：120~12000/h； 5.反应器结构：金属反应管+石英反应器 6.反应器： 温压参数： 850℃、6 MPa 发光形式：平照式、环照式 7.进料参数： 气相通道：标配4路 气体流速： 500 mL/min（环照式）控制范围：4~100%，精度±1%F.S. 液相通道：标配1路 液体流速：总流量0.001~10 mL/min，控制精度：±1%F.S. 8.预处理参数： 预热室：50~500℃ 伴热带：50~280℃ 加热套：50~280℃ | 1 | 套 | 工业 |  |

## 一、采购需求前附表（3包）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后360个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后整机24个自然月，探测器和X光管等关键部件质保36个自然月 |

## 二、货物需求（3包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 最大允许偏离11项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | ● | 最大允许偏离0项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离36项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★X射线单晶衍射仪 | 一、单晶衍射仪的技术规格参数 （一）工作条件 1.工作电压：AC 220V(±15%)，50Hz (±1%)，单相 2.环境温度：18~28 oC 3.仪器运行的持久性：可连续运行 （二）X射线源 ■1.靶材料：铜钼双靶（微焦斑）；软件可以快速实现不同光源间的切换 2.管电压：0~50kV 3.管电流：0~30 mA 4.稳定度（管电流和管电压）：±0.1% ■5.功率不小于55W，不大于1.2 kW 6.光源类型：微焦斑X射线，软件控制光源的切换（铜光源和钼光源），均配置多层膜光学镜 ■7.光源强度：铜光源不小于7*1010 Xrays•mm-2• sec-1，钼光源不小于 3*109 Xrays•mm-2• sec-1 ■8.光强每年衰减小于5% ■9.Mo靶和Cu靶具有独立发生器，互不影响。 10.单光子检测效率：不小于0.93 11.有安全保护机制，X射线防护符合国际标准 12.仪器应具备发生器过载异常，管电流、管电压异常等报警和紧急停止开关 （三）测角仪 ■1.k轴（或Kappa）：至少-173o~+173o，重复精度不大于0.001o 2.Φ轴：360o旋转，重复精度不大于0.001o ■3.ω轴：至少-175o~+175o，重复精度不大于0.001o 4.共心误差：对心以后，球差不超7微米 （四）探测器 ■1.探测器面积不小于100*140 mm2 2.探测器可移动距离范围：至少包含35~230 mm区间 3.探测器到样品距离马达可调 4.制冷方式：风冷 5.样品观察显示屏：使用计算机显示屏 6.无光纤传导，无盲区，帧与帧之间无停顿 （五）低温装置 ■1.温度范围：80~500 K，控温精度：0.1 K 2.带至少60 L液氮罐，同时具有液面监测和自动填充功能 （六）安全标准 1.质量标准：ISO9001 ■2.整机通过省级以上环保部门辐射豁免，无需备案。 （七）应用软件 1.主机控制、维护基本软件，软件可在Windows系统上使用 ■2.正版的商业版晶体结构最新分析软件包，可以授权多台电脑同时使用；具备解析晶体结构解析及精修所需要的所有功能。在包含自动晶胞求解、指标化功能的同时，支持人为手动寻峰和指标化（修正时能够修改和固定主要参数）；允许数据收集策略的自动优化，能准确计算完全度计算以及倒易空间被含盖情况；在软件中可以能够对孪晶(Twin)不同取向分别指标化，可以做不同取向矩阵选取，支持孪晶(Twin)多个部分的积分处理。 二、仪器主要配置和附件 1.单晶衍射仪主机1台（含Cu/Mo双微焦斑光源，二维面检测器，Kappa测角仪） 2.晶体低温系统（以及低温测试所需的除湿装置（含压缩机））1套（含大液氮罐） 3.高分辨率偏光显微镜1台:放大倍数90x 4.UPS，10kW，延时至少2小时，1台 5.除湿机（至少12L）1台 6.控制终端2台（参数如下:八核CPU、32G以上内存、2T以上硬盘、独立显卡8G、19寸以上液晶显示器）（配操作台） 7.提供多套不同的载晶台（包含磁性载晶底座） 8.低温晶体保护工具一套,低温保护油多瓶；Hampton晶体操作工具一盒 9.测角头至少六个 10.保修期内提供移机服务两次,费用包含在投标报价中 11.MiTeGen上样loop环多盒（含可重复用loop底座20个） 12.大型仪器设备开放共享物联终端 （参数：1）支持通过有线校园网接入实验室综合管理平台。2)终端和平台大型仪器设备开放共享模块联动使用，终端与平台实时交互数据。在预约时间内，支持用户在终端首次刷校园卡控制大型仪器设备配套电脑显示器电源启动，再次刷校园卡控制电源关闭。终端详细记录每一次刷卡的用户信息、操作时间等信息，并及时反馈至平台。3）终端需支持标准220V、10A电源输入，合计可控220V、≤10A电源输出。4）用户使用终端时读卡时限不得超过0.5s，控制开启时限不得超过0.5s。供应商需提供机械锁或施工布线等保障措施。5）终端支持自我运行状态检测，实时向平台反馈运行状况。质保期内若终端因质量问题无法使用，供应商须更换升级终端。6）支持离线使用功能，即在与服务器连接中断的情况下依然可按照开放共享信息及人员的身份认证信息实现对设备用电的控制。待网络恢复后刷卡机和服务器之间的数据会自动同步，离线状态下的用户数据会同步至服务器。7）提供语音播报或屏幕显示提醒功能，在距离测试结束前指定时长（仪器管理员自定义）提示用户。8）终端须具有独立的CPU、IO、存储、语音播报或屏显、网络模块。9）两个联网信息点施工布线（含网线、面板、水晶头、线槽、底盒等辅材），分别支持物联终端和大型仪器设备工作站联网。） 三、技术服务 1、厂家或供应商在中国大陆有专门的衍射仪维修站及备件库 2.在提出维修要求后，厂家能在4小时内做出维修响应，2-4个工作日内到达用户现场 3.安装时负责实验室单晶仪电源专用线路改造 4.提供不少于5次的现场培训（包括：仪器到货安装时、仪器安装完成后以及使用一段时间后），费用包含在投标报价中 | 1 | 套 | 工业 | 进口 |

## 一、采购需求前附表（4包）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后36个自然月 |

## 二、货物需求（4包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 最大允许偏离20项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | ● | 最大允许偏离0项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离71项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★单工位手套箱 | 1、手套箱箱体：单工位操作，长*宽*高≥1220*750*900mm，304不锈钢材质，箱体内有多层搁物架，可调节高度；箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 2、箱体配有T型过渡舱和小过渡舱，为方便设备运输，大小过渡舱于箱体的连接方式均为可拆卸式法兰连接，不能焊接于箱体侧板。大过渡舱内直径≤360mm，长度≥600mm, 小过渡舱内直径≥150mm，长度≥300mm。 3、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。 4、真空泵：抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵配装油雾过滤器和气镇。 5、手套口：铝合金材质，原色氧化，耐腐蚀，O型圈密封。 ■6、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。 ■7、水分析仪：测量范围是0～500ppm，水探头采用五氧化二磷传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。 ■8、氧分析仪：测量范围：0～500ppm，采用二氧化锆传感器，不采用燃料电池。 ■9、视窗采用整体厚板切割成整体矩形环状，强度高，耐冲击挤压变形，可开密封槽。整体法兰视窗及环状密封槽，一刀成型，密封支撑面及密封槽底面平面度＜0.1毫米/米。法兰视窗与箱体采用连续焊接方式，无损探伤检测焊缝，焊接处无泄漏。采用整体环状实芯“O”型密封圈嵌入整体环状槽的真空密封方式，密封圈无接缝，密封可靠性高、泄漏率超低，可达到0.0006vol%/h！ ■10、物联网智能系统：解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据，比如：水值、氧值、温度、压力、抽气/补气次数、箱体内洁净度等，根据阈值及状态参数的实时变化进行智能分析和预警，并对系统统计分析设备运行周期中的各种状态并生成报告。 11、有机溶剂吸附器：尺寸：直径≥136mm，高度≥256mm，填充≥2kg活性炭，循环气体可首先通过吸附器，吸附挥发的有机溶剂气氛。可快速更换吸附材料，并且不破坏高纯气氛。 ■12、手套箱水氧和泄漏率：＜0.1ppm和＜0.0006vol%/h； 13、配置原装丁基橡胶手套一套； 14、质保期3年，包含真空泵、水分析仪、氧分析仪、循环风机等关键零部件。 | 1个 |  |  |  |
| 2 | 电池测试系统 | 一、工作条件： 1、电源：220V±10% 50HZ； 2、温度：15～35oC（此温度为电池测试系统温度，将测试实验室组装电池的线延伸到-70-50 oC恒温箱中来完成电池测试）； 3、相对湿度：25～85%；1.4：连续工作时间:连续操作 二、技术参数及指标； 1、电流量程：1uA-200mA; ■2、电压量程：≥ 5V； ■3、四量程范围可切换： 1mA,2mA,5mA, 10mA （可选）.量程二5mA,10mA,20mA,50mA,100mA（可选）8通道每台； 4、单元通道：8通道，通道之间完全独立（独立编程）； 5、编程工步：恒流充放电、恒电压充电以及恒功率放电、支持倍率充放电、恒阻放电、直流内阻测试、 支持负电压放电（恒压放电）、静置等工作模式； 6、编程形式：支持流程图形式编程； 7、循环保持率：支持记录循环保持率数据（本周的放电容量/上一周的放电容量）； 8、限制条件：时间、电压、电流、容量，-△V等近20种； 9、保护条件：过压、欠压、过流、欠流、过充容量、过放容量等等； ■10、编程步数：不限（不少于500步） 11、输入阻抗：1GΩ； 12、远程控制：支持通过intern远程监控； ■13、采样速率：100ms，能查看每个记录点的系统时间； 14、输出方式：四电极； ■15、电压精度：0.05%FS（控制及检测） 电流精度： 0.05%FS（控制及检测）； 16、恒功率/恒阻精度： 0.1%RD+0.1%FS（控制） 0.1%RD+0.1%FS（测量）； 17、计算机系统时间：±1秒（无累计误差）； 18、电压分辩率：5位有效数字（自动） 电流分辩率：5位有效数字（自动）； 19、外形尺寸约：440*215*44.5mm； 20、重量 7.5kg； 21、软件：支持Windows7/8/10等系统，32/64位操作系统； ■22、操作软件具有工步编辑功能，用户对每个通道设定多至1100个“工作步骤”的过程的编程。每个“工作步骤”对应一个“工步对象”，每个“工步对象”主要由基本参数、结束条件、记录条件和安全保护几个部分组成（不包含变量操作、循环、条件跳转、注释和暂停等非实体“工步对象”）。基本参数可设定通道充放电工作模式及参数；结束条件、循环和条件跳转以实现测试的自动化；记录条件定义了测试过程中数据记录的频度；保护条件可设置测试过程中测试电池处于不安全情况下的安全保护措施。 | 20套 |  |  |  |
| 3 | 电化学工作站 | 一、恒电位仪/双恒电位仪： ■1、零阻电流计；2，3，4 电极结构；浮动地线或实地； 2、两个通道最大电位范围：±10 V； 3、最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和），±350 mA 峰值；槽压：±13 V； ■4、恒电位仪上升时间：小于 1 μs，通常 0.8 μs； ■5、恒电位仪带宽（-3 分贝）：1 MHz；所加电位范围：±10 mV，±50 mV，±100 mV，±650 mV，±3.276 V，±6.553 V，±10 V； 6、所加电位分辨：电位范围的 0.0015%； 7、所加电位准确度：±1 mV，± 满量程的 0.01%；8、所加电位噪声：<10 mV 均方根植； 9、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12 量程； ■10、测量电流分辨：电流量程的 0.0015%，最低 0.3 fA，电流测量准确度：电流灵敏度大于等于 1e-6 A/V 时为 0.2%，其他量程 1%； 11、输入偏置电流：<10 pA；恒电流范围：3nA–250 mA； 12、所加电流分辨率：电流范围的 0.03%； 13、测量电位范围：±0.025 V，±0.1 V，±0.25 V，±1 V，±2.5 V，±10 V； 14、测量电位分辨率：测量范围的 0.0015%； 15、所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至 3e-3A时为0.3%，其他范围为1%/ 16、Electrometer（电位计）：参比电极输入阻抗：1e12 欧姆； 17、参比电极输入带宽：10 MHz； 18、参比电极输入偏置电流：<=10 pA @ 25°C；19、波形发生和数据获得系统：快速信号发生更新速率：10 MHz，16 位分辨； 20、16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率2.5M赫兹； ■21、外部信号记录通道最高采样速率 2.5M Hz； 22、CV 和 LSV 扫描速度：0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至 10,000 V/s； - 扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为 1,000 V/s 时）；CA 和 CC 的脉冲宽度：0.0001 至 1000 sec； - CA 的最小采样间隔：0.4 us，双通道同步； - CC 的最小采样间隔：0.4us； - CC模拟积分器；DPV 和 NPV 的脉冲宽度：0.001 至 10 sec； - SWV 频率：1 至 100 kHz； - i-t 的最小采样间隔：0.4us，双通道同步； - ACV 频率范围：0.1 至 10 kHz； - SHACV 频率范围：0.1 至 5 kHz； FTACV 频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的 ACV 数据； - 交流阻抗：0.00001至3MHz； - 交流阻抗波形幅度：0.00001 V 至 0.7 V 均方根值； ■33、其他特点：自动或手动iR降补偿； 34、电流测量偏置：满量程，16 位分辨，0.003% 准确度； ■35、电位测量偏置：±10V，16 位分辨，0.003% 准确度; 36、外部电位输入; 电位和电流的模拟输出； 37、可控电位滤波器的截止频率：1.5 Hz,150KHz,15KHz, 1.5KHz,150 Hz,15 Hz,1.5 Hz,0.15 Hz； 38、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150 KHz,15KHz,1.5 KHz,150 Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 39、通过宏命令可以控制数字输入输出线。 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 宽温区恒温箱-70℃～+150℃恒温箱 | 1、温度波动度：≤± 1.5℃； 2、温度均匀度：≤± 1.5℃； 3、保温围护结构：外壁材料：镀锌板喷粉漆面板；内壁材料：镜面不锈钢板（密封条可耐高低温范围100度-300度。 4、空气调节通道：采多灌流风轮；强制对流，垂直热交换弧形循环。 5、观察窗：透明电热膜中空钢化玻璃1个； ■6、进线孔直径：大于40mm，3个； 7、加热器：镍铬合金电热管。 8、具备以下安全措施：a.加热器空焚防止保护开关；b.加湿器空焚防止保护开关；c.循环风扇过电流超载保护；d.压缩机高压保护开关；e.压缩机过热保护开关；f.压缩机过电流保护开关；g.过电压欠逆相保护开关；h.断路器；i.漏电开关；j.加湿器低水位保护；k.水箱低水位警示。 9、将电池测试装置的电池夹可以通过进线孔直径穿入。 | 1个 |  |  |  |
| 5 | 宽温区恒温箱5℃～+150℃恒温箱 | 一、5℃～+100℃恒温箱 - 温度波动度：≤± 1.5℃； - 温度均匀度：≤± 1.5℃； - 保温围护结构：外壁材料：镀锌板喷粉漆面板；内壁材料：镜面不锈钢板（密封条可耐高低温范围100度-300度；箱体保温材料：硅酸铝耐高温棉. 4、进线孔直径：大于40mm，且大于3个 5、加热器：镍铬合金电热管。具备以下安全措施：a.压缩机高压保护开关；b.压缩机过热保护开关；c.压缩机过电流保护开关；e.漏电开关； 6、将电池测试装置的电池夹可以通过进线孔直径穿入。 7、真空玻璃观察窗。 | 2个 |  |  |  |

## 报价要求

无

## 四、其他要求

无

## 五、样品要求

无