前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件；
（3）每次付款前，中标人须提供正规发票。          

	2
	供货及安装地点
	安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	国产设备：合同生效之日起，60个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；进口设备：合同生效之日起，75个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc3283]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业
	是否进口

	1 
	▲原子吸收光谱仪
	一、主要用途
用于能够进行常量和痕量无机元素的分析测定。
二、技术指标 
2.1、光学系统
2.1.1、窄光束设计，无透镜全反射的光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层；
2.1.2、采用旋转光束合成器（RBC），能够实现最大限度的光通量；
2.1.3、全铸铝光学底座，具备防震设计；
2.1.4 、采用切尔尼-特纳 单色器，低杂散光；
2.1.5、波长范围：185～900nm。计算机控制：自动选择波长；
2.1.6、波长扫描速度：≤2025nm/min；
2.1.7、光栅刻线为：≤1800L/mm；
2.1.8、自动狭缝切换，0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm；
★2.1.9、固定不低于16灯座，旋转镜面，自动快速选择元素灯（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.1.10、火焰和石墨炉都具有独立的光学平台和检测系统,系统为火焰、石墨炉分体机设计,石墨炉部分采用纵向加热、横向交流塞曼扣背景；并配置石墨炉自动进样器。火焰与石墨炉功能不采用外部原子化器的切换，完全独立，火焰和石墨炉可以同时分析（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2、火焰部分 
2.2.1、雾化及安全系统：
2.2.1.1、雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调节；
2.2.1.2、燃烧头为铁镍基耐腐蚀高温合金制造，基座附特氟龙防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆；燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析；
★2.2.1.3、撞击球：玻璃撞击球，撞击球前后位置外部可调（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.2.1.4、双头扰流器：置于雾化室内的扰流器，提高测定的准确度和精密度（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
2.2.1.5、安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统；
2.2.1.6、具有快速分析的能力：2分钟内能准确分析样品中不低于10个不同被测元素含量；
2.2.1.7、具有内标校正功能；
2.2.1.8、火焰所有元素灯能实现同时预热功能；
2.2.2、检测器及背景校正
2.2.2.1、光电倍增管检测器；
2.2.2.2、高强度氘灯背景校正，可校正到2.5Abs的背景，响应时间不低于2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能；
2.2.2.3、5ppm铜吸光度值	≥0.9Abs，精密度RSD≤0.5%；
2.3、石墨炉部分 
2.3.1、石墨炉系统
2.3.1.1、稳定温度区域控制技术：40℃-3000℃可进行程序升温，最大升温速度为2000 ℃/s；
2.3.1.2、独立的两路内外气保护设计；
2.3.1.3、石墨炉采用动态温度反馈系统（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低；
2.3.1.4、特征质量：Cd不低于 0.2pg；
★2.3.1.5、交流横向塞曼扣背景技术；塞曼扣背景响应≤5ms；实时监测背景信号（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.3.1.6、石墨炉塞曼磁场强度0.1～0.8特斯拉多级可调（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3.1.7、塞曼背景校正可满足185nm～900nm全波长范围高达2.5Abs的背景吸收；
2.3.1.8、石墨炉自动优化参数程序；
2.3.1.9、仪器内联锁装置：主电源功率、磁场联接、磁场温度；
2.3.1.10、外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态；
2.3.2、石墨自动进样器
2.3.2.1、自动进样器，能克服自动进样器易产生气泡的问题；
2.3.2.2、标配石墨炉彩色摄像系统，实时检测石墨管内状况，使自动进样器位置的调整更简单；并且可以确定方法开发中的多个步骤的温度是否合适；
2.3.2.3、放置不低于50个2ml样品瓶、5个25ml样品瓶；不少于130位可选；
2.3.2.4、样品进样体积：1μl-70μl；
2.3.2.5、可由同一个母液自动配置≥10个浓度的溶液或标准曲线；
2.3.2.6、可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样；具有自动减少超标样品进样体积功能；
2.3.2.7、为了增加灵敏度可多次进样99次，对于快速分析，可进行“热进样”，进样速度和温度在40℃～200℃范围内编程；
2.3.2.8、样品进样重现性：RSD ≤1%；
2.3.2.9、自动进样器能适用于：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。
2.4、石墨炉部分
2.4.1、连续流动氢化物发生器附件，可以测定ppb水平的汞和氢化物元素；
2.4.2、所有管线组件都集成到一个单独的模块中，在分析非氢化物元素时可轻松切换。
三、配置要求 
3.1、主机（火焰+纵向加热、横向交流塞曼扣背景石墨炉）：1台；
3.2、石墨炉自动进样器：1套；
3.3、氢化物发生器：1套； 
3.4、石墨炉自动进样彩色可视系统：1套；
3.5、热解涂层石墨管：10支；
3.6、石墨炉自动进样器样品杯（2ml）：1000个；
3.7、石墨炉自动进样器样品杯（25ml）：200个；
3.8、元素空心阴极灯：10个；
3.9、石墨炉循环水冷却器：1套；
3.10、空气压缩机：1套；
3.11、原子吸收工作站软件：1套；
3.12、配套使用附件：1套；
3.13、冷却循环水机：1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	/

	2 
	超敏多因子电化学发光分析仪
	一、主要用途
采用电化学发光原理，通过仪器电激发标记物，实现蛋白质、酶、受体、抗体、抗原、细胞等生物分子的多通道高通量高灵敏度定量分析。
二、技术指标 
★2.1、检测器类别：冷CCD（工作温度-25℃）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2、检测反应平台：不低于96 孔板，读板时间：≤2min；
2.3、上样样品量：≤25ul，信号动态范围：≥5log，检测灵敏度极限：1fg/ml； 
2.4、设备可检测指标（有商品化试剂盒指标，不含定制试剂盒）≥700个；
★2.5、无需额外仪器辅助即可自行包被10种不同生物分子在孔板的单孔底部，实现自定义多因子检测组合（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.6、可进行单指标检测，也可实现多种指标的同时检测，可在孔板上直接培养细胞进行检测；
2.7、商品化人生物标志物最大检测panel达到131因子。包含细胞因子，趋化因子，生长因子，骨代谢，糖代谢相关指标，凋亡相关指标，神经退行疾病相关指标，肿瘤免疫检查点指标，血管损伤，器官损伤指标等等；提供配对组合，最低/高检测限，批间差，正常样本检测范围等等信息；
★2.8、所有检测项目所需时间≤5小时，桥连法检测所需时间≤2小时（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.9、具备血清学检测功能，可在孔板上进行多价疫苗效价同时检测，具备抗体亲和力筛选功能；具备大分子药物代谢、毒理及抗体检测功能，可同时检测磷酸化蛋白和总蛋白，或多个磷酸化蛋白；
2.10、多指标检测通量：孔板单孔可检测10种目标分子（样本量可小于25μL），单种悬浮细胞至少可检测1种细胞表面受体；
2.11、可做疫苗免疫后血清中各亚型免疫球蛋白检测，25μL样本即可检测多种免疫球蛋白。
2.12、系统控制和数据分析软件:
2.12.1、具有仪器控制和独立分析软件；具有标准曲线类型： Logistic-5PL（5参数指数回归），Logistic-4PL（4参数指数回归）, Linear（线性回归）, Log-Log（指数对指数），Exponential Curve Fit（指数回归）；
2.12.2、自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，定量上限ULOQ，定量下限LLOQ，浓度回收率等；数据输出可选.xls（Excel），TXT等格式；可自动按设定标准优化分析结果；标准曲线清晰显示定量下限（LLOQ）和定量上限（ULOQ）。
三、配置要求 
3.1、主机1台；
3.2、数据处理系统1台；
3.3、UPS稳压电源1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	进口

	3 
	蛋白纯化分析系统
	一、主要用途
快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等，适合分离纯化活性物质；蛋白纯化量微克级以至百毫克级。
二、技术指标
2.1系统泵
2.1.1 配置系统泵，为精确的计量型柱塞泵，双泵四泵头，泵头材质为钛合金。每个泵头都有独立除气阀，每个泵后都有润洗通路润洗泵的柱塞杆，延长泵的使用寿命。泵后具有单向截止阀，防止废液管道回流污染泵腔；
★2.1.2 流速：0.001ml/min-25ml/min(单泵)：流速宽广；兼容到26mm的柱子（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书），满足采购人实验室制备以及小试工艺摸索的要求；
★2.1.3 装柱可以双泵模式运行，达到0.1 ml/min-50 ml/min：从低流速到50 ml/min的流速的变化只需要通过软件设置，无需更换泵头（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书）；
2.1.4 压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi)；
★2.1.5 系统泵单泵流速范围：0.001mL/min-25 mL/min，流速准确度：±1.2%，流速精密度：RSD<0.5%（条件：0.25mL/min-25 mL/min, < 3 MPa, 0.8-2 cP）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.1.6 梯度准确度：≤±0.6%，（条件：5-95%B，梯度流速范围：0.5mL/min-25ml/min，压力0.2MPa-2MPa，黏度0.8-2 cP）：进行离子交换、疏水层析、亲和层析、凝胶过滤，反相层析等任何纯化时，只需要配置两个缓冲液，放置在A泵和B泵的不同入口，简单设置%B即可进行梯度洗脱；
2.1.7 粘度：0.35-10 cP（流速大于12.5 ml/min时，5 cP)；
2.1.8 具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定；
2.2 检测器
2.2.1 紫外可见检测器
★2.2.1.1 光源：使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；单一光源避免多个光源过热对样品的影响，测定准确度高；氙灯光源，冷光源、无热辐射；紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；光源寿命大于5000小时（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2.1.2 全波长检测器范围≥190nm-700nm；可同时检测≥3个波长；线性：≤±2%，在0-2AU之间；
2.2.1.3 光源和流动池分开设计；
2.2.1.4 光径长度：不低于2 mm；
2.2.1.5 可以实时显示前两个波长吸收的比值。
2.2.2 电导检测器
2.2.2.1 检测范围：不窄于0.01mS/cm－999.99mS/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析；
2.2.2.2 检测池体积：不小于22 μl；
2.2.2.3 压力范围：不窄于0-5 MPa；
2.2.2.4 电导精确度：≤±0.01 mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正；
2.2.3 温度检测器
2.2.3.1 温度范围：不窄于0-99℃；
2.2.3.2 温度准确度：≤±1.5℃（在4℃–45℃之间），精确反应温度变化；
2.2.4 压力传感器
2.2.4.1 数目：1个，标配系统泵的压力传感器；
2.2.4.2 检测范围：0-20 MPa(2900psi)；
2.2.4.3 精确度：±0.02MPa或者±2%；
2.3 阀门
2.3.1 自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现平衡、载样，冲洗，进样。阀门一共有6个模式，分别为手动载样，样品环进样，样品泵进样，系统泵排废、样品泵排废、样品泵载样；
2.3.2 单出口阀组件：1个，含1个组分收集器出口，1个废液出口，1个大体积样品收集出口，其中大体积样品收集出口还可以连第2个组分收集器；
★2.3.3 单柱位选择阀：在系统上连接一根层析柱，带有内置旁路和反向洗脱功能（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3.4 缓冲液入口切换阀：1个，在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择，实现不同缓冲液之间的转换；
2.4 其它部件
2.4.1 混合器
2.4.1.1 混合腔体积：1.4 ml；可以根据不同流速更改混合器，保证梯度；
2.4.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌；
2.4.1.3 在线过滤器：整合入混合池内，保护层析柱；
2.4.2 限压器：直接使用软件控制是否使用限压器；
2.4.3 柱架：固定层析柱；
2.5 组分收集器 
2.5.1 配备的组分收集器，可根据体积或峰自动收集：机器允许容纳的试管容量最多可达350管，收集范围从0.1ml-50ml；
2.5.2 兼容3，8，15 或50ml的收集管，收集体积0.1ml-50ml；
2.5.3 收集器滴头具有液滴检测器，在更换收集管时，防止液滴溅到管外，损失样品；
2.5.4 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；
2.6 控制软件
2.6.1 界面友好、智能编程、可自行编写程序直接显示熟悉的实验流程和每一步的实验条件、直接调用模板，删除添加步骤；
2.6.2 具有自动积分、一键积分功能，可打印结果报告；
2.6.3 流路实时在线，实时监控和控制；
2.6.4 内置完备的层析柱和凝胶的信息；可直接选层析柱、智能编程，超压报警；
2.6.5 具备层析柱记录功能，可记录层析柱的使用次数、柱效等历史信息，并配有在位清洗和柱效测定提醒功能。
三、配置要求
3.1 全自动蛋白纯化系统主机1套；
3.2 工作站1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	进口

	4 
	多功能全自动蛋白质表达定量分析系统
	一、主要用途
自动进行各种蛋白质样品免疫检测，定性和定量分析。应用于蛋白质性质鉴定、蛋白质表达定量分析、蛋白质功能研究、蛋白质修饰和差异表达研究、抗体研究等多个领域。
二、技术指标
2.1、蛋白质分离原理：根据分子量大小分离蛋白样品；
2.2、制胶：系统无需制胶过程，也不用预制胶；
★2.3、系统无需转膜步骤（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.4、主机一体式设计：蛋白上样、分离、固定、孵育和检测都在一个单元完成；
2.5、实时监控：蛋白质分离过程实时监控，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程；
2.6、信号检测方式：化学发光检测法，荧光检测法；
★2.7、系统自动上样、分离、一抗二抗孵育，并且自动将化学发光检测、双色荧光检测、总蛋白检测整合在同一个实验步骤里（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.8、样本通量：具有≥24个样本通道，同时运行≥24个独立样品；
★2.9、各样本通道完全独立，在同一轮检测实验中，每个样本通道中可以各自检测不同种类的蛋白质，即每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.10、样品检测体积：≤50nL；
2.11、样本准备量：≤0.3ug/ul的总蛋白质样品3～5uL；
★2.12、反应体系：整个检测过程都在样品管里完成（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.13、运行时间：一次Western Blot(蛋白质免疫印迹)完整实验的运行时间≤3.5小时（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.14、定量重复性：定量CV≤20%；
2.15、分子量准确性：分子量CV≤15%；
2.16、结果分析：实验结束后，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积；也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析；
2.17、软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件；用户可定义样品，设置检测流程，以及进行准确的蛋白质表达定量分析的数据计算。
三、配置要求
3.1、主机1台；
3.2、数据处理系统1套；
3.3、控制软件1套；
3.4、试剂盒（200个样品/套）5套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	进口
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	电位滴定仪
	一、主要用途     
主要用于药物含量的测定、药物纯度的分析、药物稳定性研究、杂质和辅料的检测等。    
二、技术指标
2.1、模块化设计，可实现恒mV/pH滴定、电导率滴定、酸碱滴定、非水滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、容量法KF滴定、库伦法KF水分滴定等一键滴定功能。
★2.2、滴定仪主机电势（mv/pH）测量范围：-2000mV～+2000mV，分辨率：0.1mV（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
2.3、通讯接口：1个以太网接口,3个RS232接口,2个USB接口，USB接口直接连接U盘，存储结果和方法。
★2.4、不少于2个智能识别mV/pH测量电极接口（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
2.5、滴定仪控制方式：与滴定仪配套的原装中文彩色触摸屏，同时可以扩展专用网络版电脑软件。
★2.6、触摸屏主界面可创建不少于20个滴定方法快捷键，可一键启动预设好的滴定方法（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
★2.7、滴定管驱动器步进精度不低于20000步（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
2.8、滴定管排空和充满的时间：不超过20秒（100%充液速度）。
2.9、所有硬件即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、自动进样器、U盘等外接设备，均不需要软启动或硬启动仪器，且不需要转接盒或其他设备即可连接天平等外围设备。
三、配置要求 
3.1、电位滴定仪1台（含不少于2个智能识别mV/pH测量电极接口）
3.2、内置或外置上推式滴定管驱动器1套（驱动器步进精度不低于20000步）
3.3、10mL可交换智能识别滴定管2套（含1L棕色试剂瓶）
3.4、20mL可交换智能识别滴定管1套（含1L棕色试剂瓶）
3.5、与滴定仪配套旋浆搅拌器1套
3.6、与滴定仪配套彩色中文触摸屏1个
3.7、水相酸碱滴定用复合pH智能识别电极1根
3.8、非水相酸碱滴定用复合pH智能识别电极1根
3.9、氧化还原滴定用复合铂金环智能电极1根
3.10、银量法滴定用复合银环智能电极1根
3.11、智能电极电缆线2根
3.12、透明聚丙烯100ml滴定烧杯，120个
3.13、红色聚丙烯100ml滴定烧杯，120个
3.14、手动淋洗装置1套
四、技术资料
4.1、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	水分测定仪1
	一、主要用途
用于固体、液体和气体水分含量测定。
2、 技术指标 
2.1、水分仪
2.1.1、样品类型：适用于绝大多数气体、液体、固体和粘性物质样品；
2.1.2、测量范围：1ppm...100%； 10ug-200 mgH2O；
2.1.3、测量精度：≤3ug（绝对水量10ug-1000ug）；≤0.3%（绝对水量大于1000ug）；
2.1.4、具备外部萃取和空白扣除模式；
2.1.5、具有统计功能和起始、终止漂移值等可调功能；
2.1.6、可控制卡式炉样品处理器；
★2.1.7、主机需具备条件判断功能（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.1.8、最大滴定速度：≥2.24 mg/min；
2.1.9、发生电极极化电流：100mA、200mA、400mA或auto；
2.1.10、指示电极极化电流：交流5uA、10uA、20uA、30uA；
2.1.11、指示电极电位检测分辨率及精度：0.1 mV，±0.2 mV；0.1uA，±0.2uA；
2.1.12、滴定管容积：支持2ml、5ml、10ml、20ml、50ml，采购人按需任选。
2.2、卡式炉
2.2.1、温度范围：50℃～240℃，备有散热风扇；流量范围：0～280 mL/min；
2.2.2、6ml样品瓶体系，获得低水平、稳定的背景（空白）；
★2.2.3、载气可使用空气或其它惰性气体，仪器内置空气泵、干燥系统、流量调节系统及导管加热器（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2.4、可实现创建水分对时间的释放曲线，便于样品分析条件的判别；
★2.2.5、可运行温度梯度并找出最佳分析温度（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.2.6、不少于35个样品位（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2.7、适合于库仑法和容量法；
2.2.8、需配置顶空钳口瓶，不接受旋盖方式及在进样针上搭配密封垫模式。
三、配置要求 
3.1、主机1 台； 
3.2、卡式炉 1套；
3.3、磁力滴定台1套；
3.4、滴定池1套；
3.5、与仪器配套使用的软件1套；
3.6、数据处理系统1套；
3.7、配套使用附件1套。 
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	水分测定仪2
	一、主要用途
主要用于测定药品中微量水分。
三、技术指标
2.1、容量法模块
2.1.1、水分测量范围：10ppm-100%
2.1.2、检测限：每份样品0.2mg水时，RSD<1%
2.1.3、配备智能溶剂管理器，可在触摸屏完成加液、排液、更换溶剂操作；可在测量样品之间进行溶剂更换且无需重新启动方法
2.1.4、操作终端：高亮度中文彩色触摸屏，不同方法及操作可设置快捷键，每个用户可设置不少于20个快捷键，一键快速启动方法
2.1.5、具有自动排空滴定管功能，无需插拔管路或拆卸滴定管，使用触摸屏即可实现一键排空滴定管，无液体残留
2.1.6、滴定管驱动器精度不少于100000步
2.1.7、可连接20位以上加热炉自动进样器，也可单独使用
2.2、库伦法模块
2.2.1、水分测量范围：1ug-200mg
2.2.2、测量重复性：0.3%(>1mg H2O/样品)
★2.2.3、电解电流至少包含以下4个档位：100mA，200mA，300mA，400mA。并可智能自动选择或手动选择电解电流（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.2.4、电势测量范围：-2000mV～+2000mV,电流0～24uA
2.3、加热炉自动进样器模块
2.3.1、温度范围：40℃-280℃
2.3.2、温度准确度：±3℃
2.3.3、温度重现性：±0.5℃
★2.3.4、加热速率：≥70℃/min（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
★2.3.5、冷却速率：≥20℃/min（T＞100℃时）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.3.6、样品瓶体积：6-10ml可选
2.3.7、气体流量范围：0-300mL/min可调
2.3.8、不少于20个样品位,可进行自动进样
三、配置要求 
3.1、容量法模块1套
3.2、库伦法模块1套
3.3、加热炉自动进样器模块1套
3.4、空气泵1套
3.5、防静电称量漏斗50个
3.6、10ml样品瓶200个，螺旋帽200个
四、技术资料
4.1、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	氮气发生器1
	一、主要用途
用于制取高纯度的氮气。
二、技术指标 
2.1、采用超细化中空纤维膜分离技术；
2.2、内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力≥145psi，输出压力≥116psi；
2.3、氮气流速、纯度：流速范围0-32L/min，纯度99.9%，氮气流速可调；
2.4、空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式，快速启动，即开即用；
2.5、空压机节能模式，实现智能化运行和关闭；
2.6、具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能；
2.7、采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：<50dB(A)；
2.8、耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行；
2.9、内置除水模块，再热技术和蓄水—排水系统，可有效提高排水效率，氮气露点低: <－40℃ ；
2.10、RAC滤芯，去除小分子碳氢化合物； 
★2.11、多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.12、外置LCD彩色触屏控制界面，实时监测压力，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能；
2.13、配置液滴报警器，实时持续监控气体管路，实现液滴报警，避免仪器管路进水损坏，保障设备正常运转。
三、配置要求 
3.1、主机：1 台；
3.2、配套使用附件：1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	氮气发生器2
	一、主要用途
用于制取氮气。
二、技术指标 
2.1、压缩空气分离制氮，采用超细化中空纤维膜物理分离压缩空气得到纯净氮气；
2.2、专用除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；三级除水过滤器，去除残留水份，无滞留液体，无邻苯二甲酸酯；
★2.3、氮气流量0-36L/min可调，输出气体纯度≥99.9%，露点<-40℃；气体输出接口：1/4英寸管内螺纹，并可根据需要转换（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.4、整机采用精密电路，电磁阀控制气流，仪器运行稳定可靠，气体输出压力>0.4Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；
2.5、不低于7寸的液晶屏幕，运行参数全展示，全面监控仪器运行状态；具有累计工作时间在线提示，耗材更换时间提示，故障停机记录；
2.6、内置两台压缩机，空气处理量>300L/min，无需另配空气气源；具有压缩机电压电流检测技术，外部电路异常报警功能；具有压缩机功耗智能分配技术；
2.7、具有定时开关机功能，异常关机记录；具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；
2.8、具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；
2.9、整机开机即可输出氮气，不锈钢储气罐，双重压力保护措施；内置两个大功率对流扇；
2.10、采用窄型设计，宽度≤55cm；
2.11、采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音≤54dBa@1m。
三、配置要求 
3.1、主机1 台。 
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	旋涡混合器
	一、主要用途
主要用于对小体积样品进行快速、均匀的混匀。
二、技术指标
2.1、运行方式：圆周振荡；
2.2、周转直径：≥4 mm；
2.3、允许震荡承重量（含夹具）：≥0.4 kg；
2.4、允许连续运转时间：100 %；
2.5、转速显示：刻度；转速控制：刻度0-6；
2.6、具有点动和连续振荡功能；
2.7、电机输入功率：≥39W；电机输出功率：≥9W；
2.8、无级调速范围：500rpm-2500rpm；
2.9、可安装多种试管垫片、酶标板垫片、锥形瓶夹具，无需手持；
2.10、工作模式：连续工作/点动，2种工作模式具备不同的转速范围；
★2.11、偏心球轴承；硅质底座脚垫（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.12、保护等级：≥IP21。
三、配置要求 
3.1、主机1台；
3.2、标准垫片1个。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	不间断电源
	一、主要用途
为实验室仪器设备提供稳定、不间断的电力供应。
二、技术指标
2.1、额定容量：不低于3KVA/3KW；
2.2、输入输出制式：单相输入，单相输出； 
2.3、输入/输出制式：L+N+PE；
2.4、输入电压范围：至少包含110VAC~300VAC；
2.5、输出电压精度：≤±1%；
2.6、输入频率：40Hz-70Hz；
★2.7、输入功率因数：≥0.99；输出功率因数：≤1.0（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.8、输出过载能力@市电模式：≤105%，持续工作并报警；105%~125%，10分钟转旁路并报警；125%~150%，30秒转旁路并报警；
2.9、输出转换时间：0毫秒；
2.10、配备不少于16节的12V电池。
三、配置要求
3.1、主机1台；
3.2、不少于16节电池；
3.3、配套电池柜1个。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	微流成像亚可见颗粒分析系统
	一、主要用途
用于生物制品（单抗、重组蛋白、疫苗、注射液、脂质体、混悬剂、血液制品）中亚可见颗粒、蛋白聚集体、外来污染物、纤维、气泡、硅油滴的定性识别、定量计数、粒径与形态分析；满足 USP <787> / <1787> / <788> / <1788> 及《中国药典》相关要求；可实现生物制品中硅油含量精准检测，为药物稳定性评价、质量研究、检验放行、合规验证提供关键数据支撑。
2、 技术指标
2.1、测量范围：0.5 μm～3000 μm，全量程连续检测；
★2.2、设备验证方法：采用 0.5 μm、0.8 μm、1 μm、2 μm 四种定值可追溯标准粒子进行系统验证（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3、性能需满足：粒径准确性 ≤±5%，数量准确性≤±10%；
2.4、可测量样品浓度，最大浓度不低于1×107个/mL；
2.5、进样速率：不窄于50µL/min～5000µL/min，高精度无级调速，流量稳定性误差≤±2%；
2.6、最小样品用量：≤100 µL；
2.7、成像系统：高灵敏度科研级CMOS相机，全局快门；全自动智能聚焦，支持自动对焦锁定与漂移校正；图像分辨率≥2600×2100，8位及以上灰阶图；
2.8、镜头：远心变倍镜头，放大倍率0.75～10 倍连续可调，光学畸变≤0.5%，保证颗粒真实成像，无拉伸、无变形；
2.9、光源：无限远平行光单色 LED 光源，波长 405 nm，光场均匀性≥95%，光源寿命≥20000 小时；
★2.10、样品流通池：单一样品池集成≥3个独立检测通道，适配不同浓度/粘度样品，无需频繁更换流通池，降低使用成本与交叉污染风险（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.11、流体系统：1mL高精度柱塞泵，无脉动、低剪切；具备全自动清洗、自动排空、防堵塞、防气泡功能，支持一键清洗程序；
2.12、采集帧率：连续可调，最高≥100 帧/秒，高速采集不丢帧、不漏颗粒；
2.13、VOF值：≥2600×2100@3.45 μm；
2.14、DOF值：≥13μm～400μm，景深可适配不同粒径颗粒；
2.15、形态参数：面积，长宽比，基于面积的直径，等效圆直径，长度，等效体积径，等效面积，圆度，凸度，延伸率，纤维测量，纤维卷曲度，纤维直度，拟合轮廓长宽比，拟合轮廓长度和厚度，周长，对称性，边缘梯度等；
2.16、颗粒查看：所有颗粒 100% 完整显示，无过滤、无隐藏；支持单颗粒独立查看，图像 + 形态参数同屏显示，可追溯原始图像；
2.17、数据分析输出：自动生成粒径分布图、直方图、散点图、浓度统计、形态分类统计、颗粒图库，数据可关联原始颗粒图像；
2.18、数据整理分类：支持按粒径、形态、灰度、类别自动整理，以表格+可视化图表双模式展示，支持自定义筛选与统计；
2.19、软件与合规：GMP、药品检验数据完整性要求；包含：多级用户权限管理、操作审计追踪、修改留痕、电子签名、数据不可篡改、日志导出；
★2.20、AI人工智能颗粒分类：内置AI 深度学习分类系统，支持用户自建分类模型、自定义分类数据库，可自动区分：蛋白聚集体、纤维、气泡、油滴、晶型颗粒、外来污染物（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.21、数据存储导出：支持CSV、Excel、PDF、JPG/PNG、原始数据格式，文件名、保存路径、报告模板可自由编辑；
2.22、报告功能：内置药检所/ 检验报告模板，支持自定义模板，一键生成合规检测报告。
3、 配置要求
3.1、微流成像亚可见颗粒分析系统主机：1套；
3.2、工作站系统：1套；
3.3、标准粒子：4瓶；
3.4、专用清洗液/维护套装：1套；
3.5、多通道样品流通池：3组；
3.6、AI 智能颗粒分类系统：1套；
3.7、验收时提供3Q 认证（含全套验证文件）：1次。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	密度计1
	一、主要用途
用于测定样品密度及密度相关参数。
二、技术指标
2.1、采用U型管振荡法原理精确测试密度；
2.2、测试模式：密度、酒精浓度及自定义公式；
2.3、测量范围：0 g/cm3至3 g/cm3；
2.4、分辨率：≤0.00001g/cm³；重复性：≤±0.00008g/cm³；准确度：≤±0.00005g/cm³；
2.5、进样方式：全自动（兼容手动）；观测方式：视频；
★2.6、控温方式：帕尔贴控温；控温范围：5℃－65℃；控温稳定度：≤±0.02℃（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.7、显示方式：≥10英寸FTF彩色触摸彩屏；数据存储：≥64G；
2.8、输出方式：USB，RS232，RJ45，SD卡，U盘；
2.9、用户管理：≥四级权限管理；
2.10、支持审计追踪、电子签名、自定义方法库；
2.11、支持导出文件验证高等级防护MD5；
2.12、打印方式：WIFI 打印，串口打印；
2.13、多种文件格式导出：PDF和Excel。
三、配置要求
3.1、主机1台；
3.2、数据输出装置1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	密度计2
	一、主要用途
主要用于口服液、注射剂、混悬型药物等样品的密度准确测量。
二、技术指标 
2.1、密度量程（g/cm3）：0.000-3.000
2.2、密度准确度（g/cm3）：≤0.0001
★2.3、测量重复性（g/cm3）：≤0.00005（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.4、密度分辨率（g/cm3）：≤0.0001
2.5、温度范围（℃）：0-95
2.6、温度准确度（℃）：≤0.03；
★2.7、测量单位：内置功能及浓度表包括：比重、特沃德尔度、轻重波美度、酸/碱值、化学品、盐、凝固点、酒精（OIML、AOAC、酒度、HM C&F、Gay Lussac）、糖（Plato、白利糖度、HFCS 42/55、转化糖、KMW、Oechsle、Babo）、石油（API度和原油、成品油与润滑油比重表），≥30个自定义浓度表（可作为表格或公式输入）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.8、存储容量：不少于200条测量结果
2.9、具备内置压力传感器及粘度自动修正功能
★2.10、具备三种误差检测能力：视频查看；气泡检测；指定STD和重复性内的多次测量（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
★2.11、具备状态指示灯，可通过灯光颜色判断仪器状态及操作进度（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.12、内置操作向导模式，操作者无需任何经验，按照提示操作即可完成测量过程
★2.13、控制面板与主机分体式设计，并且方便在不同角度查看显示屏上的信息（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
2.14、≥四级用户管理及密码保护
2.15、主机可以直接连接LIMS系统
三、配置要求 
3.1、密度计主机 1台； 
3.2、仪器主机配套使用的干燥泵配件1套；
3.3、配备不小于7英寸彩色触摸屏。
四、技术资料
4.1、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	红外光谱仪
	一、主要用途
利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，进行分子结构和化学组成分析。
二、技术指标 
★2.1、干涉仪：无机械磨损的磁浮式，具有三维激光控制自动调整和每秒不低于10万次高速扫描动态准直控制功能，保证长期检测的高稳定性、准确性，无光谱偏离和失真（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书，佐证每秒不低于10万次高速扫描动态准直控制功能）；
2.2、全光谱线性准确度：优于0.1%T；
★2.3、光谱分辨率：优于0.09cm-1（投标文件中需提供产品彩页或技术白皮书）；
2.4、信噪比：≥65000:1；（4cm-1分辨率，1分钟扫描）；
2.5、光谱范围：7800-350cm-1，可扩展至28000-10cm-1；
2.6、快速扫描：基本功能每秒65张光谱（@16 cm-1，MCT），可升级至每秒130张光谱；
★2.7、光栏精度：200档以上精度连续可变自动控制光栏,实现高分辨率精确测量，以及可控制外部引入光源高分辨测量（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.8、红外光源：热稳定、高能量、长寿命红外光源，精确定位无需打开光学盖即可在外部无线接插精确定位；
2.9、检测器：高性能DLATGS检测器，仪器能自动识别和参数设置，采用≥24位500KHz A/D转换器保证高精度、高速数据采集；
★2.10、快捷检测操作：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.11、软件操作界面可按操作者需求进行中英文等多语言切换，软件除光谱采集、数据处理、谱库检索等基本功能外，还需具有：
2.11.1、配置不少于二十万张具有自主知识产权、可永久使用、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库；或配置20万张以上的萨特勒谱图集的红外光谱数据库二十年以上的许可证；
2.11.2、自动光谱质量检查、实验设置，以及遵循相关方法进行各项性能验证，包括：文档运行、检测附件与主机适配性确认、系统性能验证等，可实时显示系统当前所处的状态，给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出现故障原因及解决方法等多项功能检验；
2.11.3、高精度鉴别软件，快速比对鉴别和确定不同含量的物质、不同晶型，同属不同种等样品状态，无需特定测试条件和定量标定；
★2.11.4、高级ATR校正软件，提供多模型处理功能，精确校正不同ATR采集对光谱的峰强、位移以及非极化的影响，使得ATR谱图与透过谱图达到≥95%最佳匹配度，实现谱图高准确度检索和鉴别（投标文件中提供软件截图，佐证ATR谱图与透过谱图达到≥95%匹配度）；
2.11.5、混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比例，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比例，操作一键式完成。
三、配置要求 
3.1、主机1台；
3.2、分析软件1套；
3.3、20万张红外光谱数据库，1套；
3.4、混合物分析软件1套；
3.5、液体透射测试附件1套；
3.6、气体透射测试附件1套；
3.7、金刚石ATR附件1套；
3.8、制样工具套装（含压片机、溴化钾压模、磁性样品架、玛瑙研钵、样品勺、溴化钾粉末各一件）1套；
3.9、数据处理系统1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	洗板机
	一、主要用途
主要用于实验过程中微孔板的自动化清洗。
二、技术指标
[bookmark: _GoBack]★2.1、操作方式：采用触屏式界面，内置芯片，可储存不低于99个程序，每个程序≥50个步骤，可由用户自己编写程序（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2、分液精度：<4% CV@300 ul（96孔板）；
2.3、洗头类型：96针洗头；
2.4、洗板时间：96孔板，300µL/孔：单循环≤15 sec，三循环≤28 sec；
2.5、分液体积：10-400uL/孔；
2.6、快速洗板时间：96孔板，300µL/孔：三循环≤16 sec；
2.7、清洗体积：100ul-3000ul；
★2.8、残液体积：≤5 ul（96孔）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.9、震荡速度：3速，最高600sec；
2.10、洗头材料：PET高聚物，304不锈钢；
2.11、洗液接触材料：尼龙，聚丙烯，聚乙烯，不锈钢，硅；
2.12、洗液进口：2个；废液出口：1个或可直接水管导出；
2.13、防溢出功能：支持。
三、配置要求
3.1、主机1台；
3.2、96针洗头1个；
3.3、废液瓶2个。
四、技术资料
详细的操作指南，仪器维护的有关资料等。
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[bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、其他要求
设备制造商须在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
到货后，由设备制造商仪器工程师免费安装，提供现场培训；
设备安装并验收后，免费质保期限内全机免费保修（质保期限内涉及的保修费用包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付）；
如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在12小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在24小时内到达现场；
采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。
四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc9889]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23902]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc227]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc22590]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc18186]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc21848]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc23328]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25826]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32187]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc14979]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc12576]七、包装运输
[bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc8602]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc2550]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc16859]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc32115]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc15938]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2242]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc2921]八、技术培训
[bookmark: _Toc559]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc29215]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc28038]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
