# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥大学，具体按采购人要求。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起一年，货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识类型 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ■ | 该指标项负偏离的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 3.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量（套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大电流密度电化学工作站 | 1．硬件参数指标 1.1恒电位控制范围：±10V； 1.2恒电流控制范围：±2.0A（具有支持扩展至20A、40A、100A的功能）； 1.3电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV； 1.4电流控制精度：0.1%×满量程读数； 1.5电位分辨率：10V(>100Hz)，3V(<10Hz)； 1.6电流灵敏度：≤1pA； 1.7电位上升时间：<1S(<10mA)，<10S(<2A)； 1.8参比电极输入阻抗：≥1012¦¦20pF； 1.9电流量程：2A～2nA，共10档； 1.10槽压：±21V（支持扩展至±200V）； 1.11最大输出电流：≥2.0A（具有支持扩展至20A、40A、100A的功能）； 1.12 CV（循环伏安法）和LSV（线性扫描伏安法）扫描速度：0.001mV/s～10000V/s； 1.13 CA(计时电流法)和CC(计时电量法)脉冲宽度：0.0001s～65000s； 1.14电流扫描增量：≤1mA@1A/ms； 1.15电位扫描时电位增量：≤0.076mV@1V/ms； 1.16 SWV（方波伏安法）频率：0.001KHz～100KHz； 1.17 DPV（差分脉冲伏安法）和NPV（常规脉冲伏安法）脉冲宽度：0.0001s～1000s； 1.18 AD（模数转换器）数据采集：16bit@1MHz-20bit@1KHz； 1.19 DA（转换器）分辨率：≤16bit，建立时间：≤1S； 1.20 CV（循环伏安法）的最小电位增量：≤0.075mV； 1.21 IMP（交流阻抗测量）频率：10Hz~1MHz； 1.22低通滤波器：≥8段可编程； 1.23电流与电位量程：自动设置； 1.24接口通讯模式：USB2.0； 2.电化学阻抗功能指标 2.1信号发生器： 2.1.1频率响应：10Hz~1MHz； 2.1.2频率精确度：≤0.005%； 2.1.3交流信号幅值：1mV~2500mV； 2.1.4信号分辨率：≤0.1mV RMS； 2.1.5直流偏压：-10V~+10V； 2.1.6 DDS（数字信号合成器）输出阻抗：≥50； 2.1.7波形：正弦波，三角波，方波； 2.1.8正弦波失真：＜1%； 2.1.9扫描方式：对数和线性，增加和下降； 2.2信号分析器： 2.2.1最小积分时间：10ms或者一个循环的最长时间； 2.2.2最大积分时间：106个循环或者105s； 2.2.3测量时间延迟：0~105秒； 2.3直流偏置补偿： 2.3.1电位自动补偿范围：-10V~+10V； 2.3.2电流补偿范围：-1A~+1A； 2.3.3带宽调整(Bandwidth)：自动或手动设置，共≥8级可调； 3.测量与控制软件主要功能 3.1稳态极化： 3.1.1开路电位测量（OCP）； 3.1.2恒电位极化（I-t曲线)； 3.1.3恒电流极化； 3.1.4动电位扫描（TAFEL曲线）； 3.1.5动电流扫描（DGP）； 3.1.6电位扫描-阶跃； 3.2暂态极化： 3.2.1任意恒电位阶梯波； 3.2.2任意恒电流阶梯波； 3.2.3恒电位阶跃； 3.2.4恒电流阶跃； 3.3计时分析： 3.3.1计时电位法（CP）； 3.3.2计时电流法（CA）； 3.3.3计时电量法（CC）； 3.4伏安分析： 3.4.1线性扫描伏安法（LSV）； 3.4.2线性循环伏安法（CV）； 3.4.3阶梯循环伏安法（SCV）； 3.4.4方波伏安法（SWV）； 3.4.5差分脉冲伏安法（DPV）； 3.4.6常规脉冲伏安法（NPV）； 3.4.7常规差分脉冲伏安法（DNPV）； 3.4.8差分脉冲电流检测法（DPA）； 3.4.9双差分脉冲电流检测法（DDPA）； 3.4.10三脉冲电流检测法（TPA）； 3.4.11积分脉冲电流检测法（IPAD）； 3.4.12交流伏安法（ACV）； 3.4.13二次谐波交流伏安（SHACV）； 3.4.14傅里叶变换交流伏安（FTACV）； 3.5交流阻抗： 3.5.1电化学阻抗（EIS）～频率扫描； 3.5.2电化学阻抗（EIS）～时间扫描； 3.5.3电化学阻抗（EIS）～电位扫描（Mott-Schottky（莫特-肖特基法）曲线）； 3.5.4恒电流阻抗测试； 3.6电池测试： 3.6.1电池充放电测试； 3.6.2恒电流充放电； 3.6.3恒电流间歇滴定GITT； 3.6.4恒电位间歇滴定PITT； 3.7扩展测量： 3.7.1电化学噪声（EN）； 3.7.2电偶腐蚀测量（ZRA）； 3.7.3电化学溶解或沉积； 3.7.4控制电位电解库仑法（BE）； 3.7.5溶液电阻测量； 3.7.6循环极化曲线； 3.8其它： 3.8.1软件支持用户脚本和Labview协议； ★3.8.2主机预留丝束阵列扫描接口； ★3.8.3软件包含电化学噪声FFT频谱分析和丝束电极阻抗分析功能； 3.8.4支持自定义组合编程测试，可实现无人值守下的自动测量； 3.8.5软件具有数据分析功能，可自动拟合CV（循环伏安法）、EIS（电化学阻抗谱）等； ■4.仪器配置 4.1仪器主机1台； 4.2测试与分析软件1套； 4.3电源线、USB数据线、电极电缆线各1条； 4.4模拟电解池1个； 4.5.配套工作站1套（双核、内存≥4G、硬盘≥500G、显示器≥21.5英寸LED）。 | 2 | 工业 |
| 2 | ▲BET比表面积及孔径分析仪 | 1.主机具有以下功能： 1.1全孔吸（脱）附等温线、微孔吸附等温线； 1.2平均孔径、孔容积、孔面积测定； 1.3 Langmuir（朗格缪尔）比表面积分析； 1.4 BET（布鲁诺、埃麦特和泰勒‌）比表面积（多点、单点）分析； 1.5 t-plot法（厚度-体积法）微孔总孔体积、内表面积测定、外表面积（STSA）测定； 1.6 DR法（杜宾宁-拉杜什凯维奇法）；DA法（杜宾宁-阿克霍夫法）；MP法（微孔孔径分布分析法）微孔分析； 1.7 BJH（巴雷特-乔伊纳-哈伦达法）介孔大孔孔容积及孔径分布分析； 1.8 HK法（霍瓦特-川添法）、SF法（佐藤-福利法）微孔分布分析； 1.9 DFT法（密度泛函理论法）孔径分布分析； 1.10 NLDFT法（非定域密度泛函理论法）微孔和介孔分布分析； 1.11吸附动力学报告； 1.12等量吸附热数据报告； 1.13粒度估算数据报告； 1.14数据叠加与对比功能； 2.测试原理：气体吸附法，静态容量法； ★3.仪器测试精度：比表面重复精度RSD≤1.0%（标准样品）；最可几孔径重复偏差≤0.02nm（标准样品）； 4.测试范围： 4.1比表面积：0.0005 m2/g至无上限； 4.2孔径分析：0.35nm-500nm； 4.3孔体积：0.0001cm3/g至无上限； 5.仪器配置参数： 5.1仪器分析站：2个分析位； ★5.1.1分析站压力传感器：2个分析位共用1套电容式薄膜硅压力传感器（1000 Torr、10 Torr、1（0.1）Torr）； ★5.1.2杜瓦瓶：每一个分析位对应一个≥3L高硼硅内胆杜瓦瓶。每一个杜瓦瓶对应一个升降台； 5.2相对压力范围：10-8-0.998； 5.3真空泵：双级旋片式机械真空泵（自动防返油）和二级涡轮分子泵组合，极限真空度≥10-8Pa； 5.4 P0测试站：2个P0测试站共用1个压力传感器（1000 Torr），可实时检测饱和蒸气压P0的值；也可用大气压输入法准确测定P0值； ★5.5冷阱：2个，脱气站和分析站各配置一个，支持去除水分、有害物质等杂质；（投标文件中提供含有2个冷阱的整机实物图片） 5.6脱气系统： 5.6.1配置2个原位脱气处理站； 5.6.2配置2个异位脱气处理站； 5.6.3脱气温度：室温-400℃，支持≥30段程序升温，最大升温速率≥25℃/min，精度±1℃； 5.7真空塞：带有自密封结构的真空塞，可安装在样品管入口处，阻隔样品接触空气，用于样品异位预处理后的无污染转移； 5.8自动检漏功能：软件带有设备自动检漏功能，通过自动保压流程可以监测系统管线漏气情况； 5.9原位预处理功能：依据样品性质设置程序升温、真空速率、回填和在线脱气参数，自动进行原位预处理操作。同时，通过软件设置的预处理升温程序，可以设置≥30条命令程序，具有加热包自动整定功能； 5.10智能脱气完成判断功能：软件可根据设置条件自动判断样品的脱气效果，若判定未达到标准，则自动智能延长脱气处理； 5.11配置防抽飞系统：采用防抽飞控制技术，仪器带有真空控制系统，配合软件针对于不同材料的抽气模式，可控制真空抽速，防止样品抽飞。此外，每个分析站和预处理站均配有内置式防抽飞单元，防止超细微粉抽飞至仪器内部管路； 5.12冷自由空间控制功能：采用等温夹套、填充棒、防挥发盖、软件自动补偿等综合控制，支持各种冷浴，包括液氮，液氩，冰水等； ★5.13液氮面控制：仪器配备2个≥3L高硼硅内胆杜瓦瓶，每个分析站样品管上配备一个等温夹套，总共配备2个等温夹套。（投标文件中提供所投设备的样品管装有等温夹套的实物图片） | 1 | 工业 |
| 3 | 高灵敏Zeta电位仪 | 1.主机部分 ★1.1激光器：半导体红光激光器，功率≥30mW； 1.2检测器：雪崩型二极管APD或光电倍增管PMT； 1.3温控：-5℃-100℃，±0.1℃； 1.4 GPC（凝胶色谱）在线检测器功能：兼容GPC和SEC系统，支持在线联用检测； 2.Zeta电位（电动电位）测量部分 ★2.1测量方法：支持相位分析光散射（PALS）或等效电泳迁移率测量技术进行测量，提供原始相位谱图；（投标文件中提供产品彩页及软件截图） 2.2电泳测量适用粒度范围：0.001μm-80μm； 2.3电导率范围：0-20s/m； 2.4电泳迁移率范围：10-10m2/V.s-10-7m2/V.s； 2.5 pH值适用范围：2-12（pH）； ★2.6 Zeta电位测量电极：插入式耐腐蚀电极，非耗材。适用于水相及有机相体系，支持清洗；（投标文件中提供产品彩页及实物图片） 2.7软件：同时提供ELS（电泳测试法）分析软件、PALS（相位分析法）方法分析软件； 3.粒度测量部分 3.1原理：动态光散射原理； 3.2典型精度：≤1％； 3.3粒度测量范围：0.3nm-10μm； 3.4软件：软件提供测试过程光强实时变化图，并提供灰尘过滤功能；软件为开放式软件，可在任意电脑上安装，原始数据可导出到其它电脑上进行后续分析处理，提供NNLS（非负最小二乘法）、CONTIN（连续分布反演算法）、Lognormal（对数正态分布）等分析模型； 4.表面Zeta电位测量部分 ★4.1具有表面Zeta电位测量功能，可用于测量薄膜表面Zeta电位；（投标文件中提供产品彩页及软件截图） 5.微流变测量部分 5.1具有微流变测量功能，支持通过颗粒运动分析（如均方位移MSD）表征复杂流体的流变特性，包括粘度、弹性模量G'及粘性模量G''，进行低粘性、弱结构及高应变敏感样品的粘弹性表征； ■6.配置清单： 6.1高灵敏Zeta电位及粒度分析仪主机： 6.2聚苯乙烯粒度及Zeta电位测量池2盒； 6.3耐腐蚀粒度及Zeta电位样品池1盒； 6.4粒度标准样品1支； 6.5 Zeta电位标准样品1支； 6.6插入式耐腐蚀Zeta电位测量电极1只； 6.7软件：1套（包含ELS分析软件、PALS分析软件、粒度分析软件、微流变测试软件、在线检测器软件）。 | 1 | 工业 |
| 4 | XRD小角衍射仪 | 1.高频高压固态X射线发生器 1.1最大输出功率：≥3kW； 1.2额定电压：≤60kV，≤1kV/step； 1.3额定电流：≤60mA，≤1mA/step； 1.4输出稳定性：≤0.005%； 1.5有Kv过高、kv过低、mA过高、mA过低、无水、X光管超温、X光管功率保护功能等； 2.X光管 2.1波纹陶瓷管、Cu靶、焦点尺寸≤1×10mm²； 2.2最大输出功率≥2.4kW； ★2.3管电压≥45kV，管电流≥40mA； 3.测角仪 3.1测角仪结构：样品水平，立式测角仪θs—θd结构； 3.2扫描半径：标准225mm（150mm~325mm连续可调）； 3.3扫描方式：步进、连续、Omg扫描方式； 3.4角度定位速度：≥1500˚/min； ★3.5可透射扫描范围：-110˚—161˚；(投标文件中提供软件功能截图) 3.6扫描速度：0.0012˚/min—120˚/min； 3.7最小步进角度：≤0.0001˚； 3.8 2θ角重复精度：≤0.0001˚； ★3.9全谱衍射角度线性度：¦波动值¦≤0.01°；（投标文件中提供测试谱图的截图） 4.记录控制单元 ★4.1控制方式：整机采用PLC控制（不接受单片机控制）； 4.2显示方式：≥10英寸触摸屏，实时在线监测，显示仪器状态； 4.3具有PLC自动控制微分、积分方式转换，PLC自动进行PHA，死时间校正功能； 4.4能谱分辨率：闪烁计数器≤50%； 4.5最大线性计数率：≥1×107CPS，噪音≤0.2CPS； 5.自动控温冷却水装置 5.1冷却水流量：16~40L/min； 5.2控温精度：≤0.5℃； 6.工作站部分：双核、内存≥4G、硬盘≥500G、显示器≥22英寸LED,A4幅面数据输出设备； 7.安全指标及X射线泄漏：采用电子防护系统，铅门连锁装置； ■7.1投标人所投XRD小角衍射仪的制造商具有辐射安全许可证（生产三类以上射线装置）；（投标文件中需提供证明材料） ■7.2投标人须满足以下条件之一（投标文件中提供证明材料）： 7.2.1投标人具有辐射安全许可证（销售三类以上射线装置）； 7.2.2投标人所投XRD小角衍射仪需取得监管部门发放的放射性同位素与射线装置豁免备案证明； 8.X射线泄漏量≤0.12μSv/h； 9.衍射仪控制软件：支持操作系统的控制及应用软件，支持控制测角仪连续或步进扫描，支持同时进行衍射数据采集； 10.数据处理软件： 10.1需提供衍射仪通用的正版数据处理软件：可对晶体键长、键角、构型、构象、成键电子云密度、倒易点阵、取向点阵等进行分析； ★10.2提供正版数据处理软件：软件为双库，支持四种定量分析：支持全用积分强度，全谱峰分离，卡片K值法定量分析，全谱拟合法。支持对衍射数据进行常规处物相定性、定量分析； 11.小角薄膜附件一套（Gobel或Mirror镜） 11.1衬底（Substrate）：Bent Si-Wafer（弯曲硅晶圆）； 11.2镜片尺寸（Dimensions）：≥60mm×20mm×10mm(L×W×H)； 11.3面型（Shape）：Parabolic-line focus（抛物线槽反射镜结构）； 11.4焦距（Focus distance F1）：≤100mm（镜子中央）； 11.5布拉格角（Bragg angle）：1.452-1.215-1.066（度）； 11.6反射率（Recflectivity）：≥70%； 12.多功能集成测量附件 12.1α轴（倾斜）最小步距：≤0.001°；步动作范围：-45°～90°； 12.2β轴（自转）最小步距：≤0.001°；步动作范围：0°～360°； 12.3z轴最小步距：≤0.001mm；步动作范围：0-10mm； 12.4样品尺寸：最大≤ф100mm；激光定位，厚度可调； 13.配套样品测试板附件一套：含有样品玻璃板60个，硅片板2个。 | 1 | 工业 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1.柱温箱 1.1柱温箱温度：室温以上10℃～420℃； 1.2程序升温：不低于19阶20平台； ★1.3最大升温速率：≥240℃/min，以≥0.01℃/min增加； 1.4温度设定精度：≤0.1℃； 1.5控温精度：≤0.01℃； 1.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃； 1.7冷却速度：从420℃降到50℃，≤7.5min（室温25℃）； 1.8具有柱温箱温度自动保护功能； ★1.9最大运行时间：≥9999.99分钟； 1.10柱温箱尺寸：宽不低于250mm，支持同时安装各种类型的填充柱和毛细管柱； 1.11主机大屏显示：可显示进样口、柱温箱、检测器实时情况，并可显示实时色谱图，所有参数均可通过显示屏进行条件设置； ★1.12进样口和检测器的安装位置：仪器主机具有扩展功能，最多可同时安装三个独立控温的进样单元，最多可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制；(投标文件中提供产品彩页或产品说明书可以体现进样单元以及检测器的安装位置） 2.进样单元 2.1最高温度：≥420℃； 2.2升温设定：≤1℃步阶； 2.3分流和不分流进样口； ★2.3.1由自动流量控制系统（AFC）控制实现气体流量控制，提供恒压、恒流量以及“载气恒线速度”控制方式；（投标文件中提供产品官网截图或第三方检测机构出具的有CMA标识的检测报告扫描件） 2.3.2配备载气节省模式； 2.3.3压力设定范围：0～970kPa（相当于0-141psi）； 2.3.4升压速率设定范围：-400kPa/min～400kPa/min； 2.3.5压力程序：≥7阶； ★2.3.6分流比设定范围：0～9999.9；流量设定范围：0～1240mL/min； 2.3.7校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）； 2.4填充柱进样口； 2.4.1程序段数：≥7段； 2.4.2流量设定范围：0～100mL/min； 2.4.3程序比率设定范围：-400mL/min～400mL/min； 3.检测器单元 3.1可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率≥250Hz（4ms）； 3.2氢火焰离子化检测器（FID）； 3.2.1最高使用温度：≥420℃； 3.2.2具有自动点火功能； 3.2.3检测限：≥3pgC/s(十二烷)； 3.2.4动态范围：107； 3.3热导检测器（TCD）； 3.3.1最高使用温度：≥420℃； 3.3.2具有过热保护功能； ★3.3.3灵敏度：不低于39000mV.mL/mg (癸烷)；（投标文件中提供产品官网截图或第三方检测机构出具的有CMA标识的检测报告扫描件） 3.3.4动态范围：105； 3.3.5热导丝：铼-钨丝； 3.3.7电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时； 4.面板键盘 4.1全中文化的LCD大液晶显示屏支持对进样口、柱温箱、检测器的实时监控，并可实时观测所得到的色谱图； 4.2自检功能，可确认仪器运行是否正常:针对电路系统、气路系统以及各类消耗品的全面自检； 5.数据处理系统 5.1数据采集和文件格式:采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可进行分析操作和信息追溯； 5.2.报告制作:具有报告制作功能，支持各种类型的模板文件选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA（分析仪器协会标准色谱数据格式），JCAMP（光谱数据标准交换格式），ASCII（信息交换标准代码文本格式），mzData（质谱数据标准格式）形式转换输出； 5.3质量控制:控制支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能； 6.空气发生器 6.1气流量：≥2L/min；输出压力：0-0.4 MPa； 6.2噪音：≤35 dB(A)； 6.3排水方式：自动排水； 6.4技术要求：所有部件可置于桌上；双稳压，全不锈钢气路，气体流量稳定；≥2L/min气流量，可同时连接2台气相色谱仪，配置三支全不锈钢过滤器； 7.氢气发生器 7.1氢气纯度：≥99.999%； 7.2氢气流量：0~300ml/min； 7.3输出压力：0~0.4MPa； 7.4压力稳定性：≤0.001MPa； 7.5自动控制：全自动工作、即产即用、恒压恒流。流量全自动调节。可连续使用，产氢量稳定不衰减； 7.6产氢湿度：采用膜分离技术及除湿装置，可降低原始湿度； 7.7配置有安全装置，具有自动防返碱功能； 7.8配置不锈钢材质过滤器； ■8.配置 8.1气相色谱仪主机（含分流和不分流进样口1个；填充柱进样口2个；FID检测器2个；TCD检测器1个）1套； 8.2标准气路管（含三气过滤器）1套； 8.3原装中文版本色谱工作站软件1套； 8.4微量进样针2个； 8.5氢气发生器、空气发生器各一个； 8.6毛细管色谱柱1根； 8.7氮气钢瓶（≥40L，含阀）1瓶； 8.8配套工作站1套（双核、内存≥4G、硬盘≥500G、显示器≥21.5英寸LED）。 | 1 | 工业 |
| 6 | 电化学工作站（多通道） | 1.双恒电位仪 1.1零阻电流计； 1.2 2，3，4电极结构； 1.3浮动地线或实地； 1.4两个通道最大电位范围：±10V； 1.5最大电流：±250mA连续（两个通道电流之和）,±300mA峰值； 1.6槽压：±13V； 1.7恒电位仪上升时间：≤1μs； 1.8恒电位仪带宽（-3分贝）：≤1MHz； 1.9所加电位范围：±10mV,±50mV,±100mV,±650mV,±3.276V,±6.553V,±10V； 1.10所加电位分辨率：电位范围的0.0015%； 1.11所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%； 1.12所加电位噪声：≤10μV均方根植； 1.13测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程； 1.14测量电流分辨率：电流量程的0.0015%，最低≤0.3fA； 1.15电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V至1e-7A/V时为0.2%，其他范围为1%； 1.16输入偏置电流：≤10pA； 2.恒电流仪 2.1恒电流范围：0.3nA–250mA； 2.2所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 2.3测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V； 2.4测量电位分辨率：测量范围的0.0015%； 2.5所加电流准确度：±20pA，电流3e-7A至3e-3A时为0.3%，其他范围为1%； 3.电位计 3.1参比电极输入阻抗：≤1e12欧姆； 3.2参比电极输入带宽：≤10MHz； 3.3参比电极输入偏置电流：≤10 pA @ 25°C； 4.波形发生和数据获得系统 4.1快速信号发生更新速率：≥10MHz，≥16位分辨； 4.2快速数据采集系统：≥16位分辨ADC，双通道同步采样，采样速率≥2.5MHz； 4.3外部信号记录通道最高采样速率≥2.5MHz； 5.附件 5.1电极线； 5.2 USB通讯线； 5.3电源线； 6.实验参数 6.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10000V/s，双通道同步扫描及采样速度≥10000V/s； 6.2扫描时的电位增量：≤0.1mV（当扫速为1000V/s时）； 6.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001sec至1000sec； 6.4 CA的最小采样间隔：≤0.4ms，双通道同步； 6.5 CC的最小采样间隔：≤0.4ms； 6.6 CC模拟积分器； 6.7 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001sec至10sec； 6.8 SWV频率：1Hz至100kHz； 6.9 i-t的最小采样间隔：≤0.4ms，双通道同步； 6.10 ACV频率范围：0.1Hz至10kHz； 6.11 SHACV频率范围：0.1Hz至5kHz； 6.12 FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 6.13交流阻抗：0.00001Hz至3MHz； 6.14交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值； 7.其他参数 7.1自动或手动iR降补偿（正反馈和电流中断法）； 7.2电流测量偏置：满量程，≥16位分辨，≤0.003%准确度； 7.3电位测量偏置：±10V，≥16位分辨，≤0.003%准确度； 7.4支持外部电位输入； 7.5具有电位和电流的模拟输出功能； 7.6可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 7.7可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz； 7.8旋转电极控制电压输出：0-10V用于0-10000rpm的转速，≥16位分辨，≤0.003%准确度； 7.9通过宏命令可以控制数字输入输出线； 7.10内闪存储器可更新程序； 7.11 USB口数据通讯； 7.12 CV（循环伏安法）数字模拟器和拟合器。支持用户定义反应机理； 7.13配置交流阻抗模拟器和拟合器； 7.14最大数据长度：256K-16384K点可选择； 8.功能：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA）、计时电量法（CC）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、恒电位间歇滴定法（PITT）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、恒电流间歇滴定法（GITT）、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量（ECN）、开路电压-时间曲线（OCPT）、恒电流仪、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。 | 4 | 工业 |
| 7 | ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1.工作条件： 1.1在室温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下运行； 1.2在交流电源相电压为230V±10％，频率50或60Hz的电网条件下工作； 2.设备功能： 对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，仪器应为垂直炬管的双向观测仪器，以CCD固体检测器为基础，由耐HF酸进样系统、高频发生器、垂直等离子体炬、双向观测外光路系统、样品与氖灯参比同时分光的双光束中阶梯光栅棱镜内光路系统、背照式双CCD检测器、分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，仪器参数不需要手动调节； 3.技术规格与性能指标： 3.1技术规格； 3.1.1进样系统； 3.1.1.1蠕动泵为四通道系统； 3.1.1.2具有雾化器压力实时提示功能，随时监控雾化器是否堵塞； 3.1.1.3雾化器压力可以在做完实验样品后的任何时候，显示出当时测试数据时的反馈压力； 3.1.2自激式射频发生器，频率≥40MHz。功率稳定性≥0.1%。射频发生器的功率传输效率≥81%； ★3.1.3功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调； ★3.1.4等离子体为垂直式，观测方式有：轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式，并同时给出四种观测方式的测量结果；（投标文件中提供产品彩页或产品说明书） ★3.1.5平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却；（投标文件中提供产品彩页或产品说明书） 3.1.6等离子体正常运行的氩气消耗总量≤9升/分钟； 3.1.7等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调； 3.1.7.1雾化器流量控制精度为≤0.01L/min； 3.1.8等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗； ★3.1.9光学系统：二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：165nm-900nm；（投标文件中提供产品彩页或产品说明书） 3.1.10背照式双CCD固态检测器，检测器可以同时测量来自样品和参比光束的谱线； 3.1.10.1检测器可对每条谱线进行单独积分和读数,解决信号饱和溢出问题，最短积分(曝光)时间为≤0.001秒； 3.1.11在光学设计上支持强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，仪器的软件曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间； 3.1.12仪器冷开机时间≤10分钟。包括仪器主机、气体、冷却循环水等冷启动，到仪器点炬时间； 3.1.13计算机控制系统与数据工作站：软件支持多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印报告。控制软件支持在Windows系统下运行，也可以作为虚拟仪器，脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能； ★3.1.14具有元素间干扰校正功能、谱线拟合干扰校正功能、自动背景基线校正功能、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正功能； 3.1.15具有≥5万条谱线的谱线库； 3.1.16软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示； 3.1.17软件具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时叠加显示； 3.1.18每个谱图可以显示≥10个的像素点； 3.1.19软件在标准曲线和样品测试后，可以任意添加标准点，只需测试添加的标准点，无需再测试其它测试过的标准和样品； 3.1.20提供测量结果的交叉表报告模块，每一行显示不同的样品，每一列显示不同的元素或谱线，显示内容至少包括强度和浓度两种方式； ★3.1.21在结果报告中每个数据都能同时显示相关元素的结果和谱图；（投标文件中提供软件功能截图） 3.2性能指标: 3.2.1等离子体气（Plasma gas）流量≤9L/min； 3.2.2分辨率：谱线As 193.696，半峰宽光学分辨率（nm）≤0.007；谱线Ni 231.604，半峰宽光学分辨率（nm）≤0.011；谱线Ni 341.476，半峰宽光学分辨率（nm）≤0.015；谱线Ba 455.403，半峰宽光学分辨率（nm）≤0.025； 3.2.3灵敏度：谱线As 193.696，标准溶液浓度≤5mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥五万；谱线Zn 206.200，标准溶液浓度≤1mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥二十万；谱线Mn 257.610，标准溶液浓度≤1mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥八百万；谱线Mg 280.271，标准溶液浓度≤0.1 mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥八十万；谱线Ba 455.403，标准溶液浓度≤0.1 mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥三百万；谱线K 766.490，标准溶液浓度≤5 mg/L，积分时间≤1秒，灵敏度(单位：cps或cts)≥三百万； 3.2.4精密度（重复测量7次的相对标准偏差百分数，RSD%）：谱线As 193.696，标准溶液浓度≤5mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1；谱线Zn 206.200，标准溶液浓度≤1 mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1；谱线Mn 257.610，标准溶液浓度≤1 mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1；谱线Mg 280.271，标准溶液浓度≤0.1 mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1；谱线Ba 455.403，标准溶液浓度≤0.1 mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1；谱线K 766.490，标准溶液浓度≤5 mg/L，积分时间≤1秒，精密度（RSD%）≤1； ■4．配置要求 4.1等离子体发射光谱仪主机一套（包括控制和数据采集处理系统以及主机电源）； 4.2等离子体全彩色监测摄像装置1套； 4.3双向观测外光路一套； 4.4双向观测等离子体尾焰切割装置一套； 4.5≥40MHz功率的自激式固态射频发生器一套； 4.6等离子体的平板一套； 4.8分光系统一套； 4.9固态检测器一套； 4.10雾化器氩气流量控制质量流量计一套； 4.11内置式水平4通道蠕动泵一套； 4.12可拆卸式炬管1根； 4.13刚玉炬管中心管1根； 4.14用于主机的循环水冷机1台； 4.15进样泵管12根，排废液泵管12根； 4.16空气、吹扫气、氩气专用连接管路各1套； 4.17空气压缩机和空气过滤器各1套； 4.18标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）； 4.19耐氢氟酸进样系统一套； 4.20工作站一套：双核、内存≥4G、硬盘≥500G、显示器≥22英寸LED,A4幅面数据输出设备； 4.21 ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪自验收合格之日起，质保1年（主机电源自验收合格之日起质保五年）。 | 1 | 工业 |
| 8 | 电解水制氢系统 | 1.直流电源 1.1功率：≤500W； 1.2放电电压范围：0V~20V； 1.3电压设定精度：≤0.05%F.S+0.05%； 1.4放电电流范围：0~100A； 1.5电流设定精度：≤0.1%F.S+0.1%； 1.6功能：具有恒流、恒压、恒功率放电模式，具有可编程功能，支持远端电压补偿； 1.7动态响应：≤1ms； 1.8带载电压波动：≤4%； 1.9功率因素：≥0.99； 1.10通讯接口：RS232和LAN和USB； 1.11纹波：电压(rms)≤25mV，电流(rms)≤300mA； 2.液体控制系统 2.1系统：采用阳极水循环方式； 2.2介质：≤10%浓度的碱液； 2.3补水方式：自动； 2.4温控范围：RT+5~85℃； 2.5温控精度：±1℃（稳态）； 2.6温度采集精度：≤0.5℃； 2.7流量控制范围：20ml/min~200ml/min； 2.8流量检测精度:≤2.5级； 2.9预热速率:≥5℃/min； 2.10功能:具备自动补水功能； 3.安全联锁系统 3.1压力调节:最大水路压力≤3bar； 3.2温度调节:水路有温度PID自动调节功能； 3.3报警:按照级别分为三级，报警级别和报警值可设置、报警信息可屏蔽和解除； 3.4安全警示：设备采用蜂鸣器报警，报警时立即触发警报，警报声提醒操作人员检查设备安全； 3.5手动安全控制:具备手动紧急停止按键； 4.主控系统 4.1软件系统:上位机操作软件，具备监控功能；具备数据记录分析功能； 4.2通讯接口:LAN； 4.3通讯协议:ModbusTCP、ModbusRTU、SCPI、S7； 4.4配置配套双钛板测试夹具3套（2套为25A，1套为100A）。 | 1 | 工业 |
| 9 | 行星式球磨机 | 1.最大进样尺寸：土壤料≤10mm，其它料≤3mm； 2.最终出料粒度：最小可达≤0.1um； 3.交替定时时间：1min-9999min； 4.球磨机转速：公转：≥290rpm/min，自转≥580rpm/min； 5.研磨罐尺寸：≥250ml、≥500ml。 | 1 | 工业 |
| 10 | 旋转圆盘电极系统（RDE） | 1.转速显示屏转速范围：0-8000rpm；显示精度误差:±1%； 2.控制设计：模块化设计，分体控制，可拆式结构。具备独立的控制器与电机； 3.电力防护安全系统：当电力异常时，仪器可以自动启动防护关机功能。电力正常后重新启动即可恢复转速； ★4.控制系统具备：“暂停”和“运行”功能键，可以通过需求随时停止实验，但是实验数据不会改变，继续运行直接点击运行。电机轴上安装温度补偿显示表，闭环伺服电机设计。仪器后置USB按钮，可以链接电脑； 5.盘电极：外螺纹设计。盘电极直径：≥5.0mm，工作温度：室温，最大转速≥7000rpm； 6.辅助电极：参比电极：银/氯化银参比电极；石墨对电极：99.99%纯度的石墨；电解池：100ml双层五口电解池；电极打磨包：含三瓶抛光粉，麂皮，砂纸； ★7.蜂窝电极：蜂窝陶瓷电极：三电极体系集合到一起。工作电极银层、对电极，参比电极集成，薄层范围：包含7μm-13μm，温度≤50℃。工作电极直径：≤2mm，电极尺寸：≤5mm×4mm，电极厚度1.7mm电极适配器：蜂窝陶瓷电极适配器，支持与各种电化学工作站配套； 8.实验功能：支持氢燃料电池催化剂研究及评价；支持锂空气电池研究；支持电化学动力学研究；支持氧还原反应（ORR）、氧析出反应（OER）研究，支持HOR研究；支持缓蚀剂评价及研究；支持金属材料腐蚀电位研究，C02电催化。 | 1 | 工业 |
| 11 | 电子天平（精度0.0001g） | 1.四节防震，称量速度可调，显示亮度可调，支持软件升级； 2.具有自动故障诊断和超载超限报警功能； 3.内置程序：内置应用程序，支持各种称量任务； 4.RS23接口或USB接口，具有双向通讯功能； 5.称量范围（g）：0-220g； 6.实际分度值（mg）：≤0.1mg； 7.秤盘尺寸：≥ø90mm； 8.风罩有效容积：≥160mm×165mm×200mm； 9.重复性（mg）：≤0.1； 10.最大允许误差(mg)：≤0.2。 | 2 | 工业 |
| 12 | 火试金用炉 | 1.炉体结构：采用双层壳体接口，并带有风冷系统，壳体表面温度≤60℃。采用高纯氧化铝作为炉膛材料，且炉膛表面涂有高温氧化铝涂层； 2.炉膛尺寸：≥120mm*120mm*120mm； 3.连续工作温度：≥1600℃； 4.最高工作温度：≥1700℃； 5.温控系统：采用PID方式调节，可以设置30段升降温程序，同时具有断偶和过热保护功能，采用B型热电偶进行测温和控制； 6.升温速率：≥10℃/min； 7.控温精确度：±1℃； 8.加热元件：采用1800级硅钼棒； 9.工作电压：AC22v 单相, 50或60 Hz； 10.最高功率：≥2.5Kw。 | 2 | 工业 |
| 13 | 智能干燥箱 | 1.控温范围：RT+10-200℃； 2.控温精度：≤0.1℃； 3.温度波动：±1℃； 4.工作室尺寸：≥420mm×355mm×350mm； 5.消耗功率：≥800W； 6.跟踪报警：≥10℃； 7.定时范围：0-9999min； 8.电源电压：AC220V/50Hz。 | 4 | 工业 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。