# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：合同生效之日起，1个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 第2包：合同生效之日起，国产设备1个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备2个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 |

## 二、货物需求

## （一）货物需求说明

| 第1包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 第2包 |  |  |
| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 核心指标项 | ★ | 实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效 |
| 重要指标项 | ● | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 五项以上（不含）负偏离或未响应的，投标无效 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可； 2.货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。 3.针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

- 货物需求清单

第1包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温水浴锅 | - 电源电压：AC220V 50Hz； - 消耗功率：≥2000W； - 控温范围：RT+5～99℃； - 恒温波动度：±0.5℃； - 跟踪报警：±2℃； - 容积：≥24.8L； - 定时范围：0~5999 min； - 双列八孔，烧杯孔可任意改变大小； - 具备防干烧功能。 | 2 | 工业 |
| 2 | 低温恒温槽 | - 温度范围：±30℃~300℃； - 温度波动度：±0.05℃； - 显示分辨度：≤1℃； - 内胆容积：≥6L； - 泵循环方式：内循环； - 泵流量：≥8L/min； - 控制方式：微机温控、PID调节； - 工作电压（交流）：220V±10％；50Hz； - 功率（kW）：≥0.8； - 不锈钢内胆、不锈钢台板、设定测量分别显示。 | 1 | 工业 |
| 3 | 样品柜 | - 双门；≥800 L； - 智能温控； - 制冷方式：风冷； - 层架调节：自由调节； - 阴凉模式：8℃~20℃； - 冷藏模式：2℃~8℃； - 额定电压：220V； - 额定频率：50Hz。 | 1 | 工业 |
| 4 | 农药氧化/还原化学不相容性测定仪 | - 用于测试农药与常见氧化剂、还原剂、常见灭火剂和常见溶剂接触时是否发生危险性反应； - 执行标准：NY/T1860.10-2016； - 检测方式：电脑自动检测温度和气体流量； - ★温度测试：温度测试：PT100 B级温度传感器 - ★气体测试：流量传感器实时检测气体释放量 ； - 显示精度：±0.1℃；±0.1mL； - 做样通道：≥六个通道； - 电源：AC220V±10%；50Hz； - 功率：≥150W；工作环境：通风、具有安全防护的实验室； - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 5 | 差示扫描量热仪（DSC） | - 量程：0～±1000mW； - ★温度范围：-40℃~600℃；机械制冷； - 计时频率：≤16.6Hz； - 升温速率：0.1~100℃/min； - 降温速率：0.1～50℃/min； - 温度精度：±0.001℃； - 温度分辨率：±0.01℃； - 温度波动：±0.01℃； - 温度重复性：±0.01℃； - DSC噪声：±0.001mW； - DSC解析度：±0.01μW； - DSC精确度：±0.001mW； - DSC灵敏度：±0.001mW； - ★程序控温 全阶段12阶控温设置； - 控温方式：升温、恒温降温； - 扫描类型：升温、降温、等温扫描； - 气氛控制：两路气氛可自由设置，仪器自动切换； - 显示方式：≥24bit色7英寸LCD触摸屏显示； - 数据接口：标准USB接口； - 运行功能：带有模拟量显示、模拟量输入输出，泵速可调，配有数据采集和数据导出功能； - 报警功能：低压保护、高压保护、流量保护和液位保护的报警参数设定，可查看历史报警数据； - 循环方式：内/外循环； - 仪器校准：下位机和上位机同时具有≥3个温度校正功能； - 参数标准：配有标准物质，可自行矫正温度和热焓； - 配数据处理系统配置不低于：4核8线程、3.3GHz/8G/512SSD/21.5英寸显示器（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）。 | 1 | 工业 |
| 6 | 差示扫描量热仪（DSC） | - ★温度范围 室温~1550℃ (铂铑合金传感器） - 量程范围 0～±2000mw - 精确度 ±0.001mw - 灵敏度 ±0.001mw - 升温速率 0.1~80℃/min - 温度精度 ±0.01℃ - 温度分辨率 ±0.01℃ - 温度波动：±0.01℃ - 温度重复性：±0.1℃ - ★传感器类型：配备S型传感器 - 计时频率 ≤16.6Hz - ★程序控温：全阶段≥12阶控温设置（投标文件中提供软件界面截图） - 控温方式：升温、恒温、降温 - 扫描类型：升温、降温、等温扫描 - 扫描次数：循环扫描次数可设置≥9999次，且数据自动保存 - 气氛控制：两路气氛可自由设置，仪器自动切换 - 显示方式：≥24bit色7英寸LCD触摸屏显示 - 数据接口：标准USB接口 - 采样速率：1～10Hz可程序设置 - 仪器校准：下位机和上位机同时具有≥3个温度校正功能 - 参数标准：配有标准物质，可自行矫正温度 - 配数据处理系统：数据输出终端配置不低于：4核8线程、3.3GHz/8G/512SSD/21.5英寸显示器（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）。 | 1 | 工业 |
| 7 | 农药固体可燃性测定仪 | - 适用于农药登记试验中固体农药有效成份、原药和制剂在不改变性状的条件下可燃性的测定。 - 参考标准：NY/T1860.15 - 电压显示：数显电压显示直观 - 电压调节：绕线电位器调节 - ★点火方式：低电压(直流10V)电子碳硅棒点火； - 火力调节：无极模块固态调压器调节； - ★点火温度：室温～1500℃； - 试验台面：防腐耐高温刚玉试验板面 - 计时：精度±1S数显计时器计时 - 制 样 器：长250mm±0.5mm、剖面为内高10mm±0.01mm、宽20mm±0.02mm三角形模具；长250 mm±0.5mm、宽20 mm±0.02mm、高10mm±0.01mm的金属框（预试验用） - 电源：AC220V±10% 50Hz - 功率：0.5kW - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 8 | 农药闪点测定仪(宾斯基-马丁闭口杯) | - 适用于农药登记试验中液体农药纯品、原药以及制剂闪点的测定。 - 适用标准：NY/T1860.11-2016 - ★测试范围：40℃～300℃ - ★显示精度：≤0.1℃ - 升温速率/搅拌速度： 步骤A:5.0～6.0℃/min; 90～120r/min；步骤B: 1.0 ～1.5℃/min; 250±10r/min；步骤C: 2.5 ～ 3.5℃/min; 90～120r/min - 测试间隔：≤110℃ 1℃; ＞110℃ 2℃ - 点火方式：自动开盖液化气引火 - 结果处理：结果自动修正、打印输出 - 闪火检测：热电偶微分检测 - 温度检测: 铂电阻(PT100) - 输出设备：嵌入式微型热敏打印机，分辨率不低于203dpi电压/功率：AC220V±10% 50Hz/360W - 真彩触摸屏操作 - 自动开盖点火，试验结束，自动打印试验结果 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 9 | ▲熔点仪 | - 温度范围：室温-420℃ ； - ★测试模式：熔点、沸点、滑点； - 检测方式:全自动（兼容手动）； - 处理能力：≥4个/批； - ★炉体结构：3小孔1大孔，小孔1.8±0.02mm，大孔4±0.02mm； - 检测光源调整功能：检测光源可以自动调整，根据样品颜色深浅调整光源亮度； - 温度精确性：≤0.01℃ ； - 升温速率：0.1℃--20℃ （≥200档 无极可调）； - 控温方式：PID精确控温 炉体全密闭设计； - 升温分辨率：≤0.01℃； - 升温速率：0.01℃/Min-20℃/Min； - 准确度：±0.2℃（<200℃）；±0.4℃（>200℃）； - 图谱：自动根据升温速率调节图谱进程，有图谱缩放功能； - 视频功能：拍照、摄像；摄像头规格不低于：200万像素、10度视场角、16mm焦距； - 视频回放：有/有时间温度水印； - 高清摄像头：观察样品熔融状态； - 放大倍数：≥20倍； - 用户管理个数：100个以上分级管理； - 审计追踪权限管理：有/4级； - 用户账户：冻解启停功能； - 账号管理：账户名称可改，密码忘记可管理员找回密码或者重新设置密码； - 存储空间：≥128G硬盘； - 仪器操作教程：自带仪器操作规程； - 图谱保存：≥1000套； - 开机自检功能：仪器开机有自检程序，根据仪器状态监测软件是否运行正常； - 网络：无线WIFI； - 实验方案:≥600套； - 审计追踪：有； - 显示方式：不小于10.4英寸高清彩屏； - 数据接口：USB，网络WiFi接口，RS232； - 数据真实性：防篡改功能； - 透光率设置：可以设置光通量（投标文件中提供相应软件证明截图） - 数据输出形式：至少支持PDF格式和EXCEL数据； - 数据溢出提醒：提前自动提醒； - 配输出设备：至少具备打印、复印、扫描等功能；支持手机无线，支持远程打印 ；黑白打印速度≥12页/分钟；彩色打印速度≥5页/分钟；打印分辨力≥4800×1200 dpi； - 电源：220V 50Hz 功率：120W。 | 1 | 工业 |
| 10 | 旋光仪 | - ★测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度、自定义； - 光源：LED冷光源+高精度的干涉滤光片； - ★工作波长：589.3/546/405/365（可选）； - 测试功能：至少具备单次、多次、连续测量方式； - 测量范围：旋光度±90° 糖度±259°Z； - 最小读数：≤0.0001°(旋光度）； - 示值误差：±0.002°； - 重 复 性：（标准偏差s）±0.002（旋光度）； - 温控范围：10℃-65℃(帕尔贴),控温精度：±0.1℃； - 显示方式：≥10.4英寸TFT真彩触摸竖屏； - 试 管：200mm、100mm普通型、哈氏合金耐腐蚀型100mm和200mm控温型试管，外壳采用PEEK材质； - 自动校准：可自主校准仪器的准确度； - 透 光 率：≤0.01%； - 透光率设置：通过调整透光率设置，调整光源强弱，提高测样精度； - 通信接口：USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网； - 审计追踪：有； - 用户权限：可根据工作角色至少授予4级不同权限，角色分配详细，可根据每个用户工作职责和内容定制角色和权限； - 帐户锁定：用户帐号有禁用和启用两个功能，并可追溯； - 测量数据库：≥128G； - 配输出设备：至少具备打印、复印、扫描等功能；支持手机无线，支持远程打印 ；黑白打印速度≥12页/分钟；彩色打印速度≥5页/分钟；打印分辨力≥4800×1200 dpi； - 多功能检索：可根据操作人、检测日期等线索快速定位数据库中的数据； - 图谱分析：图谱实时采集任意缩放功能，方便样品检测时检测细节，支持定时测量功能； - 语言：至少包括中文/英文（自动切换）； - 导出文件验证高等级防护MD5功能； - 数据导出PDF和Excel，并有电子签名功能； - 软件升级：可以自动升级，无需返厂。 | 1 | 工业 |
| 11 | 农药密度测定仪(比重计法) | - 适用于农药产品的密度测定； - 采用电热管加热,压缩机制冷，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.17； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪 - 控温精度：±0.1℃； - 搅拌方式：电机搅拌； - 制冷方式（带制冷水浴）：压缩机循环制冷； - 工作单元：双孔； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10% ；50Hz； - 配比重计：量程：0.600～0.650g/cm3、0.650～0.700g/cm3、0.700～0.750g/cm3、0.750～0.800g/cm3、0.800～0.850g/cm3、0.850～0.900g/cm3、0.900～0.950g/cm3、0.950～1.000g/cm3、1.000～1.050g/cm3、1.050～1.100g/cm3； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 12 | 农药密度测定仪(比重瓶法) | - 适用于农药产品的密度测定； - 采用电热管加热,压缩机制冷，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.17； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪； - 控温精度：±0.1℃； - 搅拌方式：电机搅拌； - 制冷方式（带制冷水浴）：压缩机循环制冷； - 工作单元：双孔； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10%；50Hz； - 配比重瓶：广口比重瓶和窄口比重瓶； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 13 | 农药粘度测定仪(毛细管粘度计法) | - 适用于测定粘度范围在0.5～105 mPa.s的农药粘度； - 采用压缩机低温制冷仪外循环制冷、电热管加热，数显PID温控仪控温； - 适用标准：NY/T1860.21； - 控温范围：0～100℃； - 控温方式：液晶数显PID温控仪； - 控温精度：±0.1℃； - 制冷方式：压缩机制冷； - 加热方式：不锈钢电热管加热； - 搅拌方式：电机搅拌； - 工作单元：四孔； - 搅拌电机：≤14W 1450±50r/min； - 主机功率：2.5kW； - 制冷水浴：0.8kW； - 工作电源：AC220V±10%；50Hz； - 工作环境：相对湿度：≤80%；温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 14 | 农药粘度测定仪（旋转黏度法） | - 适用于测定粘度范围在10～109 mPa.s的农药粘度； - 适用标准：NY/T1860.21； - 粘度范围：1000～1000000mPa.s； - 控温范围：-5℃～-40℃任意设置； - 控温方式：液晶屏数显PID温控仪； - 控温精度：±0.2℃； - 加热方式：不锈钢电热管加热； - 制冷方式：压缩机制冷； - 制冷控制：磁力泵； - ☆显示方式：彩色触摸屏； - 结果处理：仪器自动显示； - 做样单元：酒精浴单孔； - 额定电压：AC220V±10% ；50Hz ； - 热管功率：2.5kW； - 相对湿度：≤80% 温度：0～45℃。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 15 | pH计 | - pH级别：0.001级； - mV：范围 (-2000.00~2000.00)mV；最小分辨率≤0.01mV；电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1mV； - pH：范围 (-2.000~20.000)pH；最小分辨率≤0.001pH；电子单元示值误差±0.002pH； - 温度：范围 (-10.0～135.0)℃/(14.0~275.0)℉；最小分辨率≤0.1℃/0.1℉ ；电子单元示值误差±0.1℃；仪器的示值误差±0.3℃(0.0℃-60.0℃)；±1.0℃(其他范围) ； - 使用环境：环境温度：(0～40)℃相对湿度：≤85%； - 电源：电源适配器(输入AC：100V~240V，输出：DC20V)。 | 2 | 工业 |
| 16 | 农药堆密度测定仪 | - 跌落次数设定范围：1-9999（ 标准设定：50）； - 跌落频率：30次/分钟±1次/分钟； - 提升高度：25mm； - 具塞量筒：250mL； - 掉电保护：≥10年； - 提升旋转角：≤10度； - 仪器质量：约26千克； - 最大功率：≤100VA； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90％。 | 1 | 工业 |
| 17 | 微量水分测定仪 | - 显示系统：彩色液晶，触摸屏； - 电解电流：≤200mA（自动控制）； - 测量范围：1ppm～100%（含水量）；1微克～100毫克水； - 分辨率：0.1ug； - 准 确 度：1毫克水以内≤±5微克水；（不含进样误差）； - 1毫克水以上不超过±0.5%；（不含进样误差）； - 电 源：交流220V±10%，50Hz±5%； - 功 率：100W； - 环境温度、湿度：0℃～40℃；≤90%。 | 1 | 工业 |
| 18 | 颗粒耐磨性试验仪 | - 转数设定范围：1-9999r； - 转速设定范围：75-125 r/m； - 转数精度：设定转数的±0.5% r； - 转速精度：±2 r/m； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 最大功率：≤200VA； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 19 | 农药粉尘测定仪 | - 主要功能：测定颗粒状农药粉尘含量； - 计时方法：电子计时器； - 空气流量计：10L/min----20L/min； - 过滤器：孔径75um±5um，直径40mm±0.5mm； - 抽气方式：微型真空气泵； - 电 源：交流220V±10%，50Hz±5%； - 功 率：50W； - 环境温度：0℃～40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 20 | 种子处理剂附着性测定仪 | - 适用于农药种子处理制剂中附着性的测定； - 玻璃漏斗：直径 145-175mm； - 有机玻璃圆柱形导槽：直径80-85mm；410mm-470mm； - 跌落次数：数显计次； - 试验方式：手动放样、电磁阀控制跌落； - 滑 盖 门：不锈钢板制作，安装在漏斗的底部； - 标准筛：2.5 mm ± 0.05 mm、 18目：1mm ± 0.01mm； - 总 功 率：100W； - 环境温度：室温～40℃、湿度≤80％RH ； - 工作电源: AC220V±10% 50Hz。 - 保修期：对设备提供原厂免费保修五年（含五年免费上门服务，玻璃及耗材除外），并提供终身技术服务支持和维修。 | 1 | 工业 |
| 21 | 冻融稳定性试验仪 | - 制冷方式：压缩机制冷； - 显示方式：≥8英寸液晶触摸屏； - 控温范围：-20～80℃ ； - 控温精度：±1℃； - 温度检测：精密温度传感器； - 控温方式：高低温1～99℃任意设置； - 工作方式：空气浴； - 内腔容积：≥21L； - 样品包装：安瓿瓶、离心管、烧杯 瓶装、袋装等多种组合； - 电 源：AC220V±10%，频率50Hz±2.5Hz； - 功 率：1500W； - 环境温度：0℃～40℃； - 环境湿度：≤85%。 | 1 | 工业 |
| 22 | 低温稳定性试验仪 | - 制冷方式：压缩机制冷；不用循环水； - 控温范围：室温～-10℃ ； - 控温精度：±0.5℃ ； - 分辨率：0.1 ℃； - 温度检测：数字温度传感器 ； - 显示方式：≥8英寸彩色大屏幕液晶触摸屏 ； - 计 时：至少包括单路或5路； - 冷储数量：单次10支标准100mL试管 ； - 低温功率：300W ； - 恒温浴介质：汽车防冻液或其他具有相同物理性能的液体； - 离 心 力：550G ； - 离心机功率：300W ； - 离心数量：单次4支标准100mL试管 ； - 电 源：AC:220V±10%；50Hz±2.5Hz ； - 环境温度、湿度：0℃～40℃；≤90%。 | 1 | 工业 |
| 23 | 农药分散性测定仪 | - 控温温度：20℃±0.5℃； - 搅拌棒：4个叶片，叶片夹角45°； - 烧杯：1000mL±20mL； - 计时：抽液自动计时并显示； - 搅拌棒距杯底距离：15mm； - 仪器质量：≤15千克； - 最大功率：≤100VA； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 24 | 农药悬浮率测定仪 | - 量筒颠倒次数设定范围：1-9999（典型值30）； - 颠倒速度：30次/分钟±1次/分钟； - 量 筒：250mL具塞量筒； - 最大功率：≤100VA ； - 电源电压：交流220V/50Hz； - 环境温度：5-40℃； - 环境湿度：≤90%。 | 1 | 工业 |
| 25 | 紫外-可见分光光度计 | - 波长范围：190～1100nm； - 光谱带宽：≤1.5nm； - 波长准确度：±0.3nm； - ★波长重复性：±0.1nm； - 杂散光：0.05%T； - 波长扫描速度：≥3600 nm/min； - 波长移动速度：≥6000 nm/min； - 响应速度：有高速、标准、低速； - 吸光度准确性：±0.002Abs（0～0.5Abs）；±0.004Abs（0.5～1Abs）；±0.008Abs（1～2Abs）；±0.3％T； - 吸光度重复性：±0.001Abs（0～0.5Abs）；±0.002Abs（0.5～1Abs）；±0.004Abs（1～2Abs）；±0.15％T； - 基线稳定性：≤0.0003 Abs/h(500nm,2小时预热) - 基线平直度：±0.002Abs（200～1090nm）UV2510；±0.002Abs（200～950nm）（UV2501）； - 噪声水平：≤0.07%T（500nm处）或0.0003 Abs/300S (500nm)； - 光源：钨灯WI、氘灯D2； - 光源切换点：自动（325nm～370nm范围内可设定）； - 检测器：硅光二极管×2； - 电源：至少包括100、115、220、230、240V，（50/60Hz）；200VA； - 功率消耗：200VA（100V～240V，50/60Hz）； - 工作环境：环境温度：5～35℃，相对湿度：45～85％； - UV Analyst软件功能； - ★测量功能：至少包括光谱扫描、时间扫描、定量分析、多波长测量、动力学测试、核酸/蛋白质测量、OD600测量； - 控制功能: 至少包括波长移动、自动校零、仪器波长自动校正、暗电流扣除、自动六连池程序控制、光程校正等； - 测量: 开机初始化、测量条件的设定、标准或EXCEL格式报告输出或存储； - 数据显示: 光谱图及数据同时显示、谱图叠加； - 定量方式:至少包括 1~3个波长定量、常数输入法、标准曲线法(1次\2次\3次函数及折线拟合)定量、ABS系数计算； - 数据处理: 至少包括微分、导数、平滑、运算(图谱与图谱,图谱与数值)、动力学活性值计算、平均值、标准偏差及相对标准偏差自动计算。 - ★配备仪器性能自动监测功能:提供GLP/GMP导向功能； - ★一体化铸铝底座； - ★全自动波长校正定位，自动校正基线，自动切换滤色片与光源;基线:1条系统基线，2条使用者基线。 | 1 | 工业 |

第2包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量（台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲三重四极杆液相色谱质谱联用仪 | 参数要求： 1.工作条件 1.1电源电压：220 V±10% 1.2温度：18℃～28℃ 1.2湿度：40%～70% 2.输液泵 2.1 ★泵类型：二元梯度泵，固定微冲程，无需自动连续冲程（投标文件中提供证明材料） 2.2 ★流速范围：0.0001～10.0000mL/min，以0.0001mL/min递增（投标文件中提供证明材料） 2.3 流速准确度：≤1% 2.4 ●流量精度：≤0.062%（投标文件中提供证明材料） 2.5 梯度变化步进：≤0.1% 2.6最高耐压：≥66MPa 2.7 梯度洗脱：0～100% 3.脱气机 3.1真空脱气流路数：≥3路 3.2 最大操作流速：每个流路≥10 mL/min 3.3 内部容量：每个流路≥400μL 4、自动进样器 4.1 ●样品盘容量： 1.5mL样品瓶≥110位（投标文件中提供证明材料） 4.2 进样范围： 0.1~50μL 4.3 进样准确度： ≤±1% 4.4 进样针清洗：自动，可选清洗液≥3种 4.5 最大耐压：≥66MPa 4.6 进样精度：≤0.25 % RSD 4.7●交叉污染：咖啡因≤0.0015%（5µL进样,无清洗）（投标文件中提供证明材料） 4.8 进样速度： 11秒完成≥10μL进样 4.9●进样针工作模式：XYZ三轴驱动定位更精准故障率更低，不接受故障率较高的旋转转盘两轴驱动（投标文件中提供证明材料） 4.10●计量方式：自动进样器是精密计量泵设计，不接受计量针筒模式（投标文件中提供证明材料） 5.柱温箱 5.1 温度控制范围: (室温+10)℃~80℃ 5.2★柱容量：柱温箱内可放置≥6根300mm的色谱柱（投标文件中提供柱温箱内部放置≥6根300mm的色谱柱证明材料） 5.3 ●温度稳定性：±0.1C（典型值0.04C）（投标文件中提供证明材料） 5.4●调温方式：强制空气循环模式，箱体内温度更为均匀（投标文件中提供证明材料） 6.质谱部分 6.1 质量范围m/z：涵盖5-2000 amu或更宽 6.2 ●灵敏度： （投标文件中提供证明材料） 6.2.1 ESI源正离子方式：1pg 利血平，MRM（609->195）,信噪比S/N >550000:1，连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% 6.2.2 ESI源负离子方式:1pg 氯霉素，MRM（321->152），信噪比>550000:1，连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD<2% 6.3 质谱分辨率（FWHM):样品(利血平)，结果m/z609处FWHM≤0.4amu 6.4 质量准确度:样品(利血平)实测值与理论值之间的误差≤ 0.2amu 6.5★ 质谱扫描速度: 最小步径为≤0.1u ，最大扫描速度≥30000amu/sec（投标文件中提供产品软件功能截图）； 6.6★ 正负极转换时间：≤5msec（投标文件中提供产品软件功能截图） 6.7 交叉污染cross talk（串扰）：<0.0005% 6.8 质谱MRM最小驻留时间（不损失重现性和灵敏度的情况下）：<1msec 6.9 MS到MS/MS切换时间：<1msec 6.10 质量轴稳定性：±0.1amu/24hours 6.11 质量准确度：≤0.01% amu 6.12质量稳定性：＜0.05amu/24hrs 6.13 多反应监测通道数量：一次进样，不分时间段，可以至少同时检测30000个MRM离子对，并保证灵敏度和重现性不受损失 6.14 ● MRM通道速度：>550MRM/s（投标文件中提供证明材料） 6.15 质谱最小延迟时间：≤1msec 6.16离子源： 6.16.1●离子源接口: 离子源为独立电喷雾离子源，非复合源配置，具有真空锁定装置，无需卸除质谱真空系统（投标文件中提供证明材料） 6.16.2 离子源流速范围：正/负ESI接口和正/负APCI接口：1μL/min～2000μL/min 6.16.3●离子源加热气设计：独立的离子源加热辅助气设计，脱溶剂温度不低于650℃，并可针对不同化合物设定不同的分析温度（投标文件中提供证明材料） 6.17 质量分析器：串联四极杆型质量分析器，双曲面全金属钼四极杆，不需要控温即可保证质量准确度的稳定性 6.17.1● Q1四极杆设计：Q1带有预四极杆和后四极杆用作离子聚焦和抗污染功能，有效降低中性分子引起的背景噪声。具备Q1扫描或Q1选择离子监测SIM功能，可任意设置（投标文件中提供证明材料） 6.17.2 Q2碰撞室设计：碰撞室采用多极杆超快速碰撞室，实现快速MRM性能，同时采取曲线型加速电势场加碰撞气压控制，同时进行线性高压加速，可有效消除记忆效应和交叉污染。 6.17.3★Q2碰撞室为直线设计，无需弯曲设计，超高速扫描30000u/s的情况下高质量端的信号强度稳中有升，避免了因扫描速度加快造成的质量检测范围狭窄。（投标文件中提供碰撞室平面结构图并提供体现扫描速度≥30000u/s软件截图证明材料） 6.18.4 Q3四极杆设计：Q3前端带有预四极杆用作离子聚焦和抗污染功能有效降低中性分子引起的背景噪声 6.19 高灵敏度检测器：离轴连续打拿电子倍增器，动态范围：≥8×106，检测器前端采用具备离子聚焦及中性噪音过滤功能的电子透镜设计，可降低背景噪音、提高离子响应值 6.20●操作软件：全中文界面质谱控制软件，非汉化版软件，工作站软件可以处理气相色谱仪, 液相色谱仪, 离子色谱仪, 液相色谱质谱联用仪，和离子色谱质谱联用仪等各种分离技术，可应用在单个工作站及全分布式系统，后期可升级到网络版，可进行设备（如色谱仪、质谱仪、光谱等）反控。（投标文件中提供证明材料） 6.21 质谱软件自动MRM参数生成优化功能，不需要手动逐条输入MRM参数。可以不需要注射泵，直接液相联机柱上进样可MRM自动优化。一键式触发全自动定量数据处理和报告功能。也可以采用手动模式修改MRM参数及其它定量批处理方法 6.22 具备中国农业部登记在册的500种以上农药质谱数据库及350种以上兽药数据库，包括MRM参数，Q1电压设置、Q2碰撞能量及电压设置、Q3电压设置，参考定量离子对和定性离子对数据库。包含相关化合物的标准品参考标准曲线。 6.23 质谱软件报告可中文显示，可自由添加、修改、提取化合物的信息，分析和处理方法 质谱软件或数据后处理软件具备智能积分算法技术。峰积分处理时，选择要使用的算法和模型，无需设置或调整积分参数。 6.24 扫描功能：至少具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应串联质谱扫描(SRM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描：（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描（Mixed Scan Mode）、正/负离子快速切换扫描 6.25自动调谐：在正离子和负离子模式均可以进行灵敏度和分辨率的自动优化，进行质量校正； 6.26数据处理系统：配置不低于4核2.5GHz处理器，8g内存，500G硬盘；数据显示终端：配置不低于19英寸显示器；数据输出终端：配置不低于黑白打印/A4幅面/输出速度18 页/分钟/输出分辨率600dpi。（需在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应） 配置要求： 1.高压泵 2套 2.脱气机1套 3.自动进样器1套 4.大容量柱温箱1套 5.超高效混合器1套 6.超高压色谱方法与常规色谱方法转换软件一套 7.串接四极杆液质主机一台 8.液质接口离子源ESI一套 9.数据处理、输出系统一套 10.质谱中文工作站软件一套 11.氮气发生器1台 | 1 | 工业 |
| 2 | 电子天平 | 技术指标： 1.最大称量值：0~42g/0.01mg,0~120g/0.1mg 2.可读性：0.01mg/0.1mg 3.重复性：0.02mg 4.线性误差: 0.1mg 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.4mg 6.最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：25mg 7.最小称量值（允差 = 1%） 2.5mg 8.秤盘外形尺寸：Ø90 功能参数： 1.≥7英寸 触摸屏 2.内置不少于 9 种应用程序 3.全金属外壳 4.具有过载保护 5.网络时间同步功能 6.镂空秤盘，减少气流影响，快速稳定称量值 7.左右手互换开关门操作 8.具有背灯的防风罩 9.● 三色状态指示灯 10.具有节能模式，可设置休眠时间 11.“快速锁 / 快拆” 技术，5面玻璃可拆，整个风罩可徒手拆卸，易于清洁 12.用户管理权限，≥4级权限，≥20个用户，防止未经授权的更改 13.文件服务器，基于网络进行传输，适用电脑域名、用户名和密码管理，确保文件在传输过程中的安全性 14.水平警告及调节助手，帮助快速调节天平水平 15.≥4个样品ID 16.● 可记录校正、测试、设置、服务、软件更新、错误等6大类活动日志（投标文件中提供证明材料） 17.● 至少具备内置灵敏度、重复性、偏载等日常测试功能，保证称量数据的准确性（投标文件中提供证明材料） 18.● 内置测试管理器功能，可自定义测试频率以及测试失败管理，到期提醒，超过预设的失败次数，天平将限制使用，确保称量数据的准确性（投标文件中提供证明材料） 19.● 具有触发条件和可设置计划的全自动内部校正功能，天平可以在温度变化、通电后和水平调节后自动校正，另外每天可以设置3个时间点，天平进行自动内较，同时具备校正错误管理功能，校正失败次数达到预设次数，天平将限制使用，确保称量数据的可靠性（投标文件中提供证明材料） 20.3个接口：USB-A、USB-C、以太网，蓝牙选件，方便链接外围设备 21.所有接口采用橡胶塞保护，防尘防水； 22.结果记事本功能，每个应用程序可独立存储≥999条称量数据，方便查阅、存储可导出 23.支持CSV，Txt报告功能； 24.无需其他软件可传输到光标位置； 25.可连接同时管理≥10台天平称量数据的EasyDirect Balance天平数据管软件，支持不少于4种格式导出。 | 1 | 工业 |
| 3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1.荧光检测通道：≥2通道 2.样品容量：16*0.2 mL 3.样品容积：15-100 µL 4.适用耗材：0.2 mL单管、8*0.2 mL排管 5.控温范围：4-99℃ 6.升温速率：最大⩾3.5℃/S，平均⩾2.5℃/S 7降温速率：最大⩾3.5℃/S，平均⩾2.5℃/S 8.控温精度：⩽±0.01℃ 9.温度准确度：⩽±0.1℃ 10.温度均匀性：⩽±0.3℃ 11.检测灵敏度：可检测单拷贝基因 12.线性检测范围：100-1010个拷贝 13.线性相关系数：⩾0.999 14.通道交叉串扰：无串扰 15.检测重复性：⩽1.0% 16.加热/冷却方式：半导体加热/制冷 17.电气参数：≥~220V/50Hz，255W 18.数据接口：支持数据导入导出，USB 2.0*2 19.发光器件：高亮度LED 20.采光器件：高灵敏度、高信噪比光电二极管 21.适用染料/探针： SYBR Green 22.软件功能：实时扩增反应曲线功能；特定标本实时反应曲线显示；数据分析功能；阴阳结果自动判定功能；图形化显示功能 23.语言：中文/英文 24.数据导出：Excel和PDF 26.软件升级：可以自动升级，无需返厂 27.配置要求： 27.1实时荧光定量PCR仪 1台 27.2电源链接线 1根 | 1 | 工业 |
| 4 | 多功能酶标仪（进口） | 一、主要应用： 1.1 DNA、RNA、蛋白质的吸收光定量检测 1.2 ELISA 1.3 酶动力学检测（乙酰胆碱酯酶、乳酸脱氢酶等） 1.4 酶活性相关分析（激酶、蛋白酶） 1.5 内毒素分析 1.6 光谱分析、凝集分析及比色分析 1.7 食品和环境监测 二、主要技术指标 2.1 检测板: 6-至384-孔板 2.2 读板速度：96孔板≤10秒，384孔板≤15秒 2.3 读板模式：终点、动力学和光谱扫描、孔域扫描模式 2.4 光源：氙闪灯 2.5 波长选择：单色器，1nm步进 2.6● 波长范围：200-999nm（投标文件中提供证明材料） 2.7 带宽：≤3nm 2.8 光路设计：系统采用无光纤双光束设计，内置参比通道 2.9 波长精度：±2nm 2.10 波长重复性：±0.2nm 2.11 检测范围：0.000 到 4.000 OD 2.12 分辨率：0.0001OD 2.13 OD准确性：±1%±0.010@0-2.0OD;±3%±0.010@2.0-2.5OD 2.14 OD线性：±1%±0.010@0-2.0OD;±3%±0.010@2.0-2.5 OD 2.15 OD重复性：±1%±0.005@0-2.0OD;±3%±0.005@2.0-2.5OD 2.16 散射光：0.03%@230nm 2.17● 温度控制：环境温度+4℃-65℃，温控精度±0.5℃@37℃，可进行差异控温，防止凝集现象产生（投标文件中提供证明材料）。 2.18 扫描分析：可进行单孔的波长扫描，并以波长或OD值形式显示结果 2.19 振荡功能：线性振荡，轨道及双轨道振荡 2.20 操作环境：操作温度18℃至40℃；相对湿度10%-85%；100V－240V 2.21软件控制：具备不少于15英寸高清彩色LCD触摸屏升级功能，机载软件及数据分析软件。 2.22 数据输出：USB 2.23 自动化：可与全自动储板器或第三封自动化设备进行对接 三、微量检测模块 1.微量样品：可同时直接进行单个或多个核酸或蛋白样品的定量检测，数量≥16个，体积：≤2μL。 2.比色杯：可检测带有塞子的标准石英比色杯。 3.光路径：≤0.5mm（可校正）。 4.检测限度：2-4000ng/μL。 四、基本配置 3.1 主机：1套 3.2数据采集及分析软件：1套 3.3 微量检测模块 1套 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.仪器到达后，中标人在接到通知后在规定时间内在安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.中标人应在设备验收合格后7日内提供现场培训，确保采购人掌握操作及基础维护技能。培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3.货物需求里有特别规定的，以货物需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将无条件修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供无条件服务。