# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ■ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 （2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

### （二）货物需求清单

### 针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

第2包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型包衣机 | 1.用于小麦、玉米、水稻等种子的包衣； 2.包衣直径：≥300mm,生产能力：≥4kg； 3.药液调节：电脑控制； 4.电压：220V； 5.包含混合钵盖、混合钵、排料手柄、控制面板等部件； | 10 | 工业 |
| 2 | 便携式电导率仪 | 1.采用≥3.5英寸高清液晶显示，按键操作； 2.支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能； 3.支持≥IP65防护等级； 4.配备复合电导电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带，智能检测、自动识别； 5.智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式； 6.支持自动/手动温度补偿； 7.自动识别≥4种GB电导标准溶液，支持1点电导电极标定； 8.支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量； 9.支持数据存储(≥200套)、查阅、删除； 10.锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电； 11.具有电池欠压提醒功能和充电状态提醒功能； 12.TDS测量范围：0.00 mg/L～100 g/L； 13.温度测量范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉； 14.精确度：± 1.0%（FS）； 15.最小分辨率：≤0.01μS/cm，根据量程自动切换。 | 5 | 工业 |
| 3 | 水浴锅 | 1.双列四孔，数显控温； 2.控温范围：室温～100℃，控温精度：±0.5℃； 3.水箱容积：≥305×305×120mm； 4.加热功率：≥1000W。 | 4 | 工业 |
| 4 | 糙米机 | 1.测量对象：稻谷； 2.电机功率：≥550W； 3.砻谷胶辊直径：≥100mm； 4.风量大小：可调； 5.处理量：≥50kg/h； 6.出糙率重复性：≤1%； 7.一次砻谷未脱壳率：粳稻≤0.5%、籼稻：≤1.5%； 8.设备重：≤45Kg； 9.工作电源：AC220V；50Hz。 | 6 | 工业 |
| 5 | 植物组织冰冻研磨仪 | 1.15秒内最大处理量同时可以处理≥48个样品，适用48位低温冷冻适配器； 2.可兼容样品：48×(0.2~0.5mL)；48×2M 4/12/24×5mL；8×(10~15)mL；2×25mL 2×50mL；2×96深孔板，可以任意定做各种规格研磨管； 3.触摸屏显示； 3.1可存储不少于二十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式； 3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环； 4.开盖运行保护：电磁锁定； 5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 6.最终出料粒度：≤5µm； 7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2； 8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护； 9.均质速度： 0—70 Hz/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，可自行设定； 10.研磨球直径： 0.1-30mm； 11.研磨球材料：不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 12.加速： 在2秒内达到最大速度：70Hz；减速： 在2秒内达到最低速度； ★13.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动（投标文件中提供证明材料）； 14.噪音等级：≤55db； ★15.制冷功能： 有，-50℃到室温可调节； 16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢； 18.可随意更换适配器，后期有不少于十四种适配器可升级，可接受任意规格定制； 19.配套研磨管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开研磨管，避免污染； ★20.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于多种来源(至少包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本）进行研磨粉碎； ★21.采用“具有冷冻功能的研磨装置”功能； ★22.固定研磨管的部分，研磨管的完整度≥99.5%； ★24.采用脉冲式马达驱动发生系统（投标文件中提供证明材料）； ■25.配置清单： 25.1主机一台； 25.2适配器2套； 25.3研磨珠两瓶； 25.4研磨管一包； 25.5开盖工具一个； 25.6专用加珠枪一把。 | 1 | 工业 |
| 6 | 超声波破碎仪 | 1.整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造流线型外观； ★2.箱体内胆采用钣金烤漆工艺内胆，内置夹层隔音棉； 3.节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量； ★4.设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能（投标文件中提供证明材料）； 5.不少于二种超声模式可选：至少具有连续超声模式及间隙性超声模式； 6.超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体； 7.具有自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化； 8.超声探头采用TC4高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行，长时间使用探头不易磨损空化； 9.超声频率：25KHz自动追频，自适应； 10.超声标称功率：650W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%； 11.处理量： 0.1-500mL，配备不同的变幅杆； 12.总时间可调：0.1s-9999m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s； 13.≥7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑50组程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能； 14.采用PT100温度传感器，监测样品温度（0-100℃）； 15.换能器采用陶瓷晶片； ★16.一体式隔音箱分两部分组成，设备材质为ABS塑料和钣金烤漆，一体式氩焊成型，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱后期可升级成低温循环功能（投标文件中提供证明材料）； ■17.配置清单： 17.1钛合金变幅杆配备：6mm； 17.2一体式超声破碎机主机1台； 17.3密闭加长换能器器及钛合金探头1套； 17.4 304不锈钢升降台1个； 17.5温度探头1个； 17.6紫外杀菌臭氧消毒系统1套； 17.7照明灯1套。 | 1 | 工业 |
| 7 | 蛋白电泳系统 | 1.垂直电泳槽： 1.1槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸酯材料注塑成型； 1.2安全按钮式开盖设计； 1.3玻璃板与垫条采用一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液； 1.4具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（至少具备0.75mm/1.0mm/1.5mm）可选； 1.5电极架与固定装置都为独立设计； 1.6制胶玻璃板夹紧装置，双面软质材料设计； 1.7按压式制胶支架设计装置，采用的胶板可旋转、可替换结构； 1.8可同时运行≥二块8.3cm×7.3cm的凝胶； 1.9外槽容纳缓冲液最大体积：≤750mL； 1.10内槽容纳缓冲液最大体积：≤130mL； 2.垂直转印槽； 1.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型； 1.2安全按钮式开盖设计； 1.3专用开启式转移胶架； 1.4可同时运行≥二块8.3×7.3cm胶； 1.5专用槽内制冰盒，可预制冰时转印块置于槽内； 1.6转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜； 1.7电泳槽承载凝胶面积：8.3×7.3cm； 1.8最大电压负荷：≥200V； 1.9最大电流负荷：≥500mA； 1.10槽体容纳缓冲液最大体积：≥900mL； 1.11外型尺寸：≤16×12×15cm； 3.电泳仪电泳； 3.1稳压/稳流控制； 3.2≥4组输出（可同时连接不少于四个电泳槽）； 3.3输出定时/计时控制； 3.4自动无负载输出保护； 3.5自动过载和短路保护； 3.6自动记忆工作状态； 3.7 3位数显，1位状态显示； 3.8 可层叠防滑动机箱； 3.9 电压：10~300 V，递增单位：≤1V； 3.10电流：10~400 mA，递增单位：1mA； 3.11定时：0~999 分，递增单位：1分钟。 ■4.配置清单： 4.1垂直电泳槽：1台； 4.2垂直转印槽：1套； 4.3电泳仪电泳：1套。 | 1 | 工业 |
| 8 | 转膜系统 | 1.垂直电泳+转印槽+中型水平电泳槽+转印模块+电源； 2.可同时运行1-4块胶； 3.胶面积8.3×7.3cm,凝胶厚度至少有0.75/1.0/1.5mm供选择； ★4.封边垫条固定在玻板上； ★5.塑料的电泳梳,不会抑制凝胶聚合反应,制胶过程中,内置的脊可避免与空气接触,保证凝胶均一聚合（投标文件中提供证明材料）； 6.具有上样向导，防止泳道遗漏上样或重复上样； 7.带有简单凸轮的制胶框，确保在任何水平面上精确对齐； 8.配置:电泳槽,短玻板5块,≥1.0mm厚的长玻板5块,≥1.0mm厚10孔的梳子5把，垫条4个，上样引导器，胶铲等； 9.1小时内转印不少于2块10×7.5cm凝胶或低强度过夜转印； ★10.电极丝相距4cm以产生强电场保证转印过程中凝胶的正确方向； 11.内置蓝色制冷芯冷却元件快速转移过程中产生的热量； 12.缓冲液≤450mL； 13.电源输出范围：电压1–300 V，电流4–400mA，功率≥75 W； 14.输出类型：恒流、恒压（带自动跨接）； 15.定时器：1 min–999 min； 16.暂停/继续功能：有； 17.显示：3 位数字发光二极管； 18.断电后自动恢复：有； 19.安全性能：空载监测； 荷载突变监测； 过载/短路监测； 地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 20.可叠放：可以； 21.输出插孔：4 对并联； 22.可更换电极夹； 23.中型水平电泳槽； 23.1槽体积：18×40.5×9.4cm； 23.2凝胶规格：15×15cm； 23.3缓冲液要求：≥1L； 23.4样品通量：1-120+（即1-4个电泳梳的通量值）； 23.5带有荧光标尺的紫外凝胶盘； 23.6不少于5种不同大小的手铺胶选择； 23.7适合所有需要的电泳梳—多通道移液器兼容电泳梳、高度固定的drop-in电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳； 24.转印模块； 24.1电极丝相距4cm以产生强电场保证转印过程中凝胶的正确方向； 24.2内置蓝色制冷芯冷却元件快速只收转移过程中产生的热量； 24.3转印模块组成： 两个三明治夹+四块纤维垫+电极模块。 | 1 | 工业 |
| 9 | 桌面摇床 | 1.主机1台； 2.万能夹具1套； 3.USB数据存储系统，全程自动记录存储试验过程数据； 4.U盘全程记录实验数据,可记录温度、转速、时间； 5.下载数据自动列表成图保存打印，鼠标轻点轻松回放实验过程，便于优化反应条件，筛选实验方法，确认实验过程； 6.多段转速、温度、时间控制系统，可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成，运行中自动转换运行模式； 7.超低速启动，转速失控后，自动锁定，启动速度可调； 8.静音风扇设计和强制对流方式及风道设计，确保了良好的温度均匀度； 9.制冷方式自动，可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭，无须人工操作； 10.智能制冷无霜运行技术，自动除霜功能，可自由设定除霜时间和除霜间隔时间，可使设备在低温状态下长时间稳定运行，并具备制冷延时启动功能，有效保护压缩机； 11.可自由设置正转、反转，两种运行模式； 12.LCD液晶显示，温度、时间、转速同界面显示； 13.温控范围：4--65℃（20℃）； 14.温控调节精度：±0.1℃； 15.温度均匀度：±0.5℃（37℃，有效工作面）； 16.温度波动度：≤0.1℃（37℃）； 17.托盘数量：1块； 18.外型尺寸：约750×710×520mm； 19.容积：≥70L； 20.控制系统：标准模式；持续模式；程控模式（多段温度、转速、时间的控制）； 21.回旋频率范围：0；20-600rpm/min（可做静态培养，正反转）； 22.回旋频率精度：±1rpm； 23.摇板摆动幅度：Φ0-50mm（20-250rpm/min）； 24.最大配置：100mL×23或250mL×15或500mL×9或1000mL×6或2000mL×4； 25.托盘尺寸：≥410×360mm； 26.定时范围：0-9999h/min（可不定时，连续运行）。 | 1 | 工业 |
| 10 | 低速掌上离心机 | 1.主机：1台； 2.三合一转子：1个； 3.调速型迷你离心机具有速度调节功能以及定时功能； 4.配备圆形转子和2 × 8联PCR管转子，并配备套管； 5.圆形转子为三合一转子，三种孔径各6个，可至少兼容2.0mL、1.5 mL、0.5 mL、0.2 mL四种管； 6.最高转速：≥12000 rpm/7900 x g。 | 3 | 工业 |
| 11 | 金属浴 | 1.主机一台； 2.温度范围：室温+5℃~105℃； 3.时间设置≥99h59min； 4.温度稳定性@100℃ ≤0.5℃； 5.温度均一性：在37℃条件下，模块内部温度偏差为±0.2℃； 6.升温时间 ≤20min (从≤25℃升至≥105℃)； 7.显示精度≤0.1℃； 8.配备模块数：2(可分别独立控温)。 | 2 | 工业 |
| 12 | 玻璃珠灭菌器 | 1.控温范围:100℃～300℃； 2.控温精度:±5℃； 3.显示精度≤1℃； 4.升温时间≤25分钟（室温至300℃）； 5.电压：220V； 6.最大功率≥250W； 7.容器尺寸≥Φ40mm×140mm； 8.玻璃珠容量≥300g。 | 2 | 工业 |
| 13 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1.测光方式：比例双光束、双检测器； 2.波长范围: 190.0～1100.0nm； 3.波长准确性: ≤±0.3nm； 4.波长重复性: ≤0.1nm； 5.光谱带宽: ≤1.5nm； 6.杂散光: ≤0.05%T(220nm NaI,360nm NaNO2)； 7.漂移: ±0.0005Abs/h(500nm,预热1h)； 8.噪声: ±0.0005Abs(500nm)； 9.光源：氘灯&钨灯； 10.显示方式:≥8英寸液晶触摸屏，内置操作软件； ★11.配备分析软件，可连接电脑，可实现定量测量、光谱扫描、多波长、动力学、时间扫描等功能，扫描图谱可以进行三维转换、求谱面积、加减谱线、求导等运算；标准曲线有测量、系数输入法、OD值输入三种定量法；可根据实际实验需求，自定义个性化测量方法；光谱扫描可通过设定扫描次数、时间间隔后实现1-99次自动扫描（投标文件中提供证明材料）； 12.主机包含有性能验证功能 ，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能； ★13.仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，洒落的液体可通过该孔自动流出； 14.主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳； 15.配备10-100mm自动五联架。 | 1 | 工业 |
| 14 | 生物安全柜 | - Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环； 2.单人操作，工作区宽度≥1100mm； 3.前窗10度倾角设计； 4.所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； ★5.具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护； 6.凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1cm； 7.主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12μm，工作区洁净度等级≥10级； ★8.前窗玻璃：防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度≥6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门（投标文件中提供证明材料）； 9.配备4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹； 10.具有负压通道异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器； 11.风机：静音风机，提供稳定的气流模型和层流； 12.风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s； 13.人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105； 14.产品保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU； 15.交叉污染保护在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU； ★16.实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示精度≤0.01（投标文件中提供证明材料）； 17.风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警，同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余≤10%时自动提示； 18.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭； 19.一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能； 20.有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示； 21.有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示； 22.有关门监测功能，未关严门有声光报警提示； 23.功率(W)（带负载）≥1300； 24.前窗开口高度（mm）≥190； 25.排风量（m3/h）≥450； 26.照度(LX)≥1200； 27.报警模式声光报警（不少于6种类型）； 28.工作区内表面材质304不锈钢； 29.积液槽材质304不锈钢； 30.工作区最大承重≥35kg； 31.柜内插座配置二个防溅插座（左右侧）； 32.插座负载能力220V，2A； 33.阀门口2个（右侧），配实验室专用水嘴龙头； 34.脚轮万向脚轮； 35.固定底脚可调节高度，无裸露螺纹； 36.工作电压220V±10%； 37.频率50±1Hz。 | 1 | 工业 |
| 15 | 电子自动数粒仪 | 1.微电脑自动控制，LCD液晶显示屏，数粒模式，设定数字，实际数字、数粒时长、档位速度、北京时间等； 2.具有电路自整，设置查看，任意计数，预值自停和批量数粒等功能； 3.具有灵敏档位设置，可根据不同种子颗粒大小，预设种子合适的档位速度； 4.数粒速度：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可以随时无级调速； 5.可调节落料间隙：数粒盘落料口采用弹簧片自动调节落料间隙，无需更换落料盘； 6.时间设置：可设置和修改时间； 7.要求具有自动断电保护功能，自动检测无种子后，振动料盒将停止工作； 8.用螺旋结构送料，数粒速度快慢可调，圆形及长形种子、大中小粒种子均可适用； 9.具备报警提示功能，在数粒完成、保护性停止工作时均会有报警提示声音； 10.种子直径：1-12mm； 11.计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响计数精度）； 12.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）； 13.震动噪音：≤70dB； 14.计数容量：1~99999； 15.预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数； 16.仪器尺寸：≥长280×宽210×高170mm； 17.外接电源：110VAC/60Hz和220VAC/50Hz 兼容； 18.连续工作时间：≥5小时； 19.主机1台，自动调节落料间隙数粒盘1个，紧固旋纽1个，接料盒1个，小种子落料口数粒扣1个。 | 5 | 工业 |
| 16 | 冰箱 | 1.总容积≥260L； 2.冷藏室容积≥170L； 3.冷冻室容积≥90L； 4.温控方式：电脑温控； 5.制冷方式风冷； 6.制冷能力≥4kg/24h； 7.气候类型SN-N-ST-T； 8.能效等级1级； 9.显示屏LED显示屏； 10.额定耗电量≤0.69度/天； 11.噪声值≤35dB。 | 2 | 工业 |
| 17 | 电子天平 | 1.量程：≥2Kg； 2.分度值：≤0.01g； 3.单片微机控制，贴片元件焊接； 4.交直流二用；带标准的RS232打印口；带传感器保护装置； 5.零点跟踪、零点自动去皮范围可调； 6.采用自动判稳定校准和定时校准相结合； 7.称量范围和校准砝码值可选择； 8.设有十点线性校准功能，保证全量程范围内称量准确。 | 5 | 工业 |
| 18 | 电子称 | 1.量程：≥30Kg； 2.分度值：≤5g； 3.双面显示，深层防水； 4.工业级ABS环保材料； 5.可调节支脚； | 2 | 工业 |
| 19 | ▲倒置荧光显微镜 | 1.技术参数： 1.1倒置荧光显微镜(研究级)主机： 1.1.1无限远光学系统，人机工程三目观察筒，具备明场、相衬、荧光观察； 1.1.2观察筒45°倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围≥55-75mm； 1.1.3目镜：10×/22mm大视场目镜，高眼点设计双目屈光度可调； 1.1.4转换器：倾斜式5孔物镜编码转换器，可自动记忆不同倍数光源亮度； 1.1.5配置5只研究级专用物镜； 1.1.5.1倒置相衬物镜10×，数值孔径N.A.=0.25,工作距离≥4mm； 1.1.5.2倒置相衬物镜40×，数值孔径N.A.=0.50,工作距离≥3mm； 1.1.5.3倒置荧光物镜10×，数值孔径N.A.=0.3,工作距离≥6.5mm； 1.1.5.4倒置荧光物镜20×，数值孔径N.A.=0.45,工作距离≥5.0mm； 1.1.5.5倒置荧光物镜40×，数值孔径N.A.=0.65,工作距离≥1.3mm； 1.1.6聚光镜N.A.0.30数值孔径0.3，工作距离≥72mm； 1.1.7照明系统：带数字化调光系统，光源为柯拉照明50W卤素灯； 1.1.8智能照明系统：可设自动休眠时长，自动开/关，带ECO节能模式； 1.1.9具有物镜编码记忆系统，切换物镜时，10秒钟后当前亮度将被记忆，从其他倍数物镜切换到被记忆物镜时，亮度自动恢复到被记忆的亮度； ★1.1.10显微镜底座前端带显示屏,可实时显示设备状态、物镜倍数、照明强度等信息。（投标文件中提供证明材料）； 1.1.11观察筒带分光比切换旋钮装置，非拉杆式切换； 1.1.12 标本托板（mm）：可选Ø65与56×81.5；Ø35；Ø54 与 25×76滤色片，Ø45mm蓝色滤色片，绿色干涉滤色片(λ=546nm)； 1.2荧光装置： 1.2.1荧光滤色片组：≥6孔位转盘式切换滤色片组； ★1.2.2荧光光源：采用≥10W LED光源Lumos， LED光源寿命20000小时以上；配置外置PAD液晶屏操作手柄，用于调节单色荧光亮度。（投标文件中提供证明材料）； 1.2.3 DAPI激发滤光片组:激发滤色片AT375/28×，分光片AT415DC，阻挡滤光片AT460/50M； 1.2.4 FITC激发滤色片组：激发滤色片AT480/30×，分光片AT505DC，阻挡滤光片AT535/40M； 1.2.5 TRITC激发滤色片组：激发滤色片AT540/25×，分光片AT565DC，阻挡滤光片AT605/55M； 1.3成像系统： 1.3.1相机系统； 1.3.2传感器类型：sCMOS； 1.3.3像素：≥500万像素； 1.3.4传感器尺寸≥2/3’； 1.3.5成像区域（对角线）长度≥11.1mm； 1.3.6像素尺寸≥3.45μm×3.45μm； 1.3.7在≥2448×2048分辨率下，帧率≥35fps； 1.3.8在≥1224×1024分辨率下，帧率≥88fps； 1.3.9采用全局快门技术； 1.3.10曝光时间不超过7us； 1.3.11在1/30秒内灵敏度达到≥1146mV； 1.3.12 16mm可调焦镜头； 1.3.13 支持USB3.1 Gen2数据传输协议（10Gbps），接口供电功率1.5W； 1.3.14 机器有双色LED指示灯（USB3.1高速连接时显示一种颜色，USB2.0连接时或者待机状态显示另外一种颜色）； 1.4专业分析软件： 1.4.1研究分析专用配套软件系统； 1.4.2快捷方式：可直接执行荧光拍照、拍照、Live窗口，个性化设置等； 1.4.3树列图库：将拍照获得的图进行展示，展示在软件左侧树列图库中，分为荧光图和明场图； 1.4.4图像操作：可对图层进行新建项目、重命名、复制、粘贴、剪切、移除、删除、导出、切换模式、参数调用的操作； 1.4.5图像窗口：高度集成模块，通过树列图库一键调用静态图像，可一键恢复动态图像； 1.4.6全菜单快速访问：拍照、录像、增加标注等常用功能均具有快捷键功能； 1.4.7图像状态栏：显示光标所指示图像的位置坐标、图像大小、帧率（每秒从相机中输入的帧数）以及图像状态； 1.4.8工具栏：常用功能集合，如文件打开/关闭，取消执行/重新执行，改变鼠标模式，和扩大屏幕； 1.4.9快速栏：实时选择当前应用的校准值，可更改校准倍率和显示单位； 1.4.10数据结果：至少包含测量、高度结果、数据集、自动计算结果等四种数据； 1.4.11测量数据：可生成≥15种图像数据，至少包含项目、长度、宽、高、面积、周长、半径、直径、长半轴、短半轴、度、弧长、计数、X、Y等； 1.4.12窗口缩放：通过显示或隐藏折叠菜单和测量窗口实现； 1.4.13图像缩放：通过鼠标滑轮控制针对静态和动态图像进行缩放模式； 1.4.14新建图像窗口：可自定义图像的文件名称、大小和格式，支持设置图像的宽度和高度； 1.4.15加载图像文件：支持加载≥10种图像格式，至少包含BMP、JPG、JPEG、PNG、SFC、TIF、TIFF、AVI、MP4、MOV； 1.4.16图像数据保存：软件支持保存TIFF格式文件，所保存文件信息包含比例尺、测量对象、注释； 1.4.17 ROI模式：在 ROI 模式下可通过拖动鼠标来设置Live实时图像窗口视野大小； 1.4.18直方图：直方图包含RGB和HSV≥2种模式，共计支持≥8通道的打开或关闭，具有排除饱和点功能； 1.4.19相机设置：至少包含曝光、目标亮度、增益、偏移、增强、伽马、锐化、去除噪声、计算白平衡、读取背景、镜像、倒置、色彩调节、预设值功能； 1.4.20拍照设置：至少包含存储路径、项目名称前缀、融合名称前缀、实验名称前缀、分辨率、文件名、序列号等选项； 1.4.21图像实时标注：可添加网格、比例尺、测微尺、十字准线、时间戳，颜色、字体大小、线宽可设置； 1.4.22空间滤波：至少包含高斯模糊、中值滤波、锐化、拉普拉斯、索贝尔、低通、高通、雕塑、直方图均衡化、适应直方图均衡化、双边滤波器； 1.4.23形态滤波：至少包含开口、闭口、腐蚀、膨胀、顶帽、黑帽、形态梯度； 1.4.24图像分割：至少支持两种分割模式，RGB红绿蓝通道分割和HSV色调、饱和度、明度分割，另可保存不同通道的原始颜色； 1.4.25图像合并：至少支持两种合并模式，RGB红绿蓝通道合并和HSV色调、饱和度、明度合并，可添加不少于三张图片； 1.4.26实时EDF扩展：在同一区域内分别拍摄多个焦面图像，完成图像合并，生成具有高景深的图像，可选择最大局部对比度、最大叠加对比度、最大强度、最小强度； 1.4.27手动EDF扩展：可手动选择≥100张图像导入，支持设置位置校正和创建高度图，选择上下焦面，一键生成高景深图像； 1.4.28图像拼接：支持动态图像和导入图像两种模式，智能图像定位，可在移动时或粘贴时自适应位置； 1.4.29图像数据校准：至少支持平行线校准、校准圆校准和十字刻度线校准； 1.4.30至少包含11种标注方式：线、箭头、自由线、折线、多边形、矩形、椭圆、点、弧线、文本、属性； 1.4.31自动计数：提供不少于2种计数方式。阈值：对图像额外进行阈值处理，其中包括自动亮物体，自动暗物体，手动阈值。测量：对阈值处理后的对象进行测量和统计，包括测量设置，分类设置，编辑对象； 1.4.32消息盒子：可选倍数、总倍数、校准、分辨率，可设置字号、网格颜色、透明度； 1.4.33 Excel图像导出：可选择样本信息、原图、合成图像、测量数据、测量统计、收集数据、收集统计等； 1.4.34 CSV图像导出：可选择测量数据、测量统计、收集数据、收集统计等； 1.4.35支持.mig格式文件，该文件同时包含图像与指示、测量结果； 1.4.36滤镜通道：可以增加、删除≥6种荧光通道以改变颜色通道，通道名称及曝光时间可设置； 1.4.37荧光颜色设置：至少支持13种荧光颜色选择，可一键选择，也可通过自定义波长选择颜色； 1.4.38软件支持明场、荧光模式一键切换，适应不同拍摄需求； 1.4.39荧光转换器：可自定义设置荧光转换器处荧光插槽、荧光色、名称，一键保存荧光转换器设置； 1.4.40曝光策略：≥6种选项，支持质量和速度、质量优先、速度优先、默认、50Hz、60Hz等； ★1.4.41采用12位图像采集模式（12bit ADC输出，动态范围≤72dB），支持黑白相机亮度偏移调节（范围0-4095，步进值1），可扩展暗区信号捕获能力，适配高动态范围成像需求（投标文件中提供证明材料）； ■1.5数据管理系统（投标人需在投标响应表中列出所投产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：含显示器和输出设备，配置不低于十二核心处理器，≥16g内存，≥1T硬盘，≥23英寸显示器，专业操作系统； ■2.设备组成： 2.1倒置荧光显微镜主机一台； 2.2摄像相机一套； 2.3专业采集分析软件含软件狗一套。 | 1 | 工业 |
| 20 | 梯度PCR仪 | 1.设备组成： 1.1主件：梯度PCR仪：1台； 1.2辅件：96孔模块：1套； 2.性能（技术参数）： 2.1样本通量：96； 2.2适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管； 2.3反应体系：10-100 μL； ★2.4温控方式：至少包括BLOCK、TUBE模式（投标文件中提供证明材料）； ★2.5控温技术：控温技术：半导体制冷器，采用高性能挤压半导体材料，高性能基板材料，长寿命连接工艺，全自动化的生产工艺，确保制冷片的高性能，高一致性，从而保证温控系统的稳定性和长寿命。（投标文件中提供证明材料）； 2.6模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）； 2.7最大升降温速度：≥5℃/s； 2.8模块温度均匀性：≤±0.2℃； 2.9温控精度：≤±0.1℃； 2.10热盖温度范围：30℃～110℃； 2.11自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管； 2.12热盖自动关闭：样品台温度低于设定值或程序结束时，热盖自动关闭； 2.13热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节； ★2.14风道设计：前进风后出风设计（投标文件中提供证明材料）； ★2.15液晶显示：≥10.4英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；（投标文件中提供证明材料） 2.16变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃； 2.17低温保存功能：具有SOAK低温保存功能； 2.18最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR； 2.19最大步骤：≥100个，可做二重嵌套循环； 2.20梯度温度范围：30-99.9℃； 2.21梯度温差范围：1-30 ℃； 2.22时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR； 2.23温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR； ★2.24APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控≥3台联网设备的OFF功能（投标文件中提供证明材料）； ★2.25实验运行过程中，同一界面可查看当前运行程序的相关信息（至少包括总运行时间、运行剩余时间、运行温度、热盖温度等）及加热模块的各列样品的实时温度（投标文件中提供证明材料）； 2.26可连接电脑：一台电脑控制≥150台仪器的远程控制及管理工作； 2.27程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储； 2.28具备断电保存功能； 2.29具备程序运行报告记录功能； 2.30具备文件加密功能； 2.31具备Tm计算功能； 2.32语言设置功能：中英文； 2.33信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi。 | 1 | 工业 |
| 21 | 电泳系统 | 1.设备组成： 1.1水平电泳槽：1台； 1.2水平转印槽：1套； 1.3电泳仪电泳：1套； 2.性能（技术参数）： 2.1水平电泳槽： 2.1.1槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸酯材料注塑成型，避免液体渗漏； 2.1.2安全按钮式开盖设计； 2.1.3玻璃板与垫条采用一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整； 2.1.4具有≥3种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（6*6cm、6*12cm、12*12cm）可选； 2.1.5电极架与固定装置都为独立； 2.1.6制胶玻璃板夹紧装置，双面软质材料； 2.1.7按压式制胶支架设计装置，胶板可旋转、可替换结构； 2.1.8可同时运行≥二块6*6cm的凝胶； 2.1.9外槽容纳缓冲液最大体积：≤750mL； 2.1.10内槽容纳缓冲液最大体积：≤100mL； 2.2水平转印槽： 2.2.1槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏； 2.2.2安全按钮式开盖设计； 2.2.3专用开启式转移胶架； 2.2.4可同≥二块6×6cm胶； 2.2.5专用槽内制冰盒，可预制冰时转印块置于槽内； 2.2.6转印时间为60~90min，可选择低电压过夜； 2.2.7电泳槽承载凝胶面积：≥6×6cm； 2.2.8最大电压负荷：≥200V； 2.2.9最大电流负荷：≥500mA； 2.2.10槽体容纳缓冲液最大体积：≥1000mL； 2.3电泳仪电泳： 2.3.1稳压/稳流控制； 2.3.2 4组输出（可同时连接四个电泳槽）； 2.3.3 输出定时/计时控制； 2.3.4 自动无负载输出保护； 2.3.5 自动过载和短路保护； 2.3.6 自动记忆工作状态； 2.3.7 3位数显，1位状态显示； 2.3.8 可层叠防滑动机箱； 2.3.9 电压：10~300 V，递增单位：1V； 2.3.10 电流：10~400 mA，递增单位：1mA； 2.3.11 定时：0~999 分，递增单位：1分钟。 | 1 | 工业 |
| 22 | 高速冷冻型微量离心机 | 1.采用≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作，wifi升级程序，无需借助其他工具升级； ★2.独立管理系统，独立密码保护，独立程序数据分开管理（投标文件中提供证明材料）； 3.菜单式程序库，程序库存储量≥9999条； 4.可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大； ★5.电子水平仪辅助安装调平； ★6.采用变频压缩机与变频风机，从室温25℃降温到4℃制冷时间小于5min（投标文件中提供证明材料）； 7.提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态； 8.采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态； 9.转速、离心力、时间和温度可输入，离心过程中可改变参数值； 10.计时方式：启动计时和到转速计时可选； 11.快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度； 12.瞬时离心功能； 13.系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗； 14.转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计； 15.USB插口，实现运行数据可直接导出； ★16.采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧（投标文件中提供证明材料）； 17.具有2级加速, 3级减速； 18.至少具备：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警等报警功能； 19.采用316不锈钢内胆； 20.最高转速≥16500rpm； 21.最大相对离心力≥25872xg； 22.24×1.5/2mL角转子≥16500rpm，时间≤22s； ★23.24×1.5/2mL角转子达到从16500rpm到0rpm，时间≤32s（投标文件中提供证明材料）； 24.定时范围:1秒－99小时59分59秒； 25.温度范围：-20～40℃； 26.温度精度：±2℃； 27.噪音：≤52 dB； 28.功率≤480W； 29.尺寸 (宽×深×高)约:≥ 340×625×240 mm； ★30.配置24×1.5/2mL角转子，12×5mL生物安全转子（投标文件中提供证明材料）。 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

## 2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。