采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。
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[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	VOC环境采样舱 
	一、主要用途：木家具、人造板、绿色产品评价家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测要求。
二、依据标准：符合GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、 GB/T 31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱 通用技术条件》、GB/T 44690-2024《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》检测要求。
三、技术指标：
1、舱内容积1m³*4个、每个舱体体积误差±10L；舱体内部 SUS304镜面不锈钢板焊接,侧板厚度≥1.5mm，底板厚度≥1.5mm。舱体外壳采用1.5mm冷轧钢板喷涂，模块化装配，不得采用保温板；
2、在正面和两侧面均有采样口各1个，高度1300mm处;内部有照明灯光，照明灯：LED，照度≥300lx。设备总电源关闭在正面/侧面；
●3、箱内温度范围：覆盖10℃～45℃，精度±0.5℃；
4、箱内湿度范围：覆盖30％RH～80％RH，精度±2％；
5、空气置换率：覆盖(0.2～2)h-1，可调； 
●6、EPC数显电子流量控制器4个：响应时间≤0.3s,压力100kPa, 精度±0.5%FS，屏幕上显示流量值、单位L/min；转子流量计和EPC数显电子流量控制器并用，同时在流量计后在管路上设计三通便于流量计量现场计量；流量计前加灰尘过滤系统（投标文件中明确拟投EPC品牌、型号，同时提供证明材料佐证序号6参数要求）；
7、箱体内空气流速（m/s）：覆盖0.1m/s～0.3m/s，可调,精度: ±0.05m/s； 
8、密闭性:在正压1kPa的时，仓内空气泄漏率≤0.5%舱容/min。舱内气压，能在屏幕仪表中显示；
★9、背景浓度：空载箱体本底可达到：甲醛本底浓度：≤0.005mg/m3；单项VOC本底浓度：≤0.002mg/m3；TVOC本底浓度：≤0.02mg/m3；
10、工作电压：380V或220V。 
11、气候箱工作时的噪声值应≤70dB。 
12、加湿控制：干湿比例法。空气经过冷干除湿机，湿度降低到30%左右，再经过过滤系统后气体分成两路，一路为干燥气体，一路进入加湿单元，加湿单元根据测试舱温湿度传感器的湿度反馈，进行定量加湿(汽化)，然后干空气和加湿度后的湿空气进行混合，进入到测试舱内，以达到湿度平衡。测试舱内湿度控制范围(30%RH～80%RH)，控制精度±2%。加湿水箱，储水量≥18L且最少能满足3天不加水不报警，加湿水箱自动补水；
13、温度控制：采用夹套控温方式，加热管及制冷蒸发器控制方夹套温度，风道由加热组件、制冷组件、风循环系统、循环风道等组成，配备智能温控器，保证测试舱内温度均匀性；测试舱内部无冷凝管、增湿器及冷凝水蓄接池等；1h内达到温度稳定。
14、开机后在1h内温度湿度应达到设定值并稳定；
●15、制冷压缩机：制冷功率≥1000W/舱（投标文件中明确拟投制冷压缩机品牌、型号，同时提供证明材料佐证制冷功率≥1000W/舱）。
16、箱体具有空气甲醛、TVOC 过滤系统，应至少包含以下几个方面：一级活性炭过滤，二级活性炭过滤。过滤系统滤芯材料更换应方便。
17、舱体材料: 舱体内壁厚：≥1.2mm ，304镜面8K不锈钢板焊接，舱内无焊疤。折弯宽度≥30mm,舱体应无变形；
18、操作控制，采用≥10寸人机界面4个，彩色触摸屏： 数据导出功能，数据空间可保存≥1年数据，存储容量≥100M。
●19、空气源系统：无油涡旋压缩机，每小时产气量≥5m3;空气源先经过高温催化或等效处理，后接三道水过滤（≥60L）、三道活性炭过滤（≥20L），和两道灰尘过滤器；达到降低气源的本底；直径≥30mm不锈钢管，长度约100米。
20、安全系统
a具有超温报警保护、超压保护;b电器：总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载电路保护;c加热器：短路保护、电路系统过载保护、控制系统过载保护、超温保护;d制冷压缩机：过热、过流、缺油保护;e具有故障报警和指示灯提示功能。
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：
1、四通路恒流采样4台，其中两路流量100mL/min～2000mL/min，另外两路流量50mL/min～500mL/min，分辨率1mL/min。
2、大气压力表1个。
	1台/套
	工业

	2 
	电子万能材料试验机
	一、主要用途：钢质家具原材料拉伸强度检验。
二、依据标准：GB/T 228.2-2015 《 金属材料 拉伸试验 第2部分_高温试验方法》。GB/T 228.3-2019 《金属材料 拉伸试验 第3部分：低温试验方法》GB/T 23615.1-2017  《铝合金建筑型材用隔热材料 第1部分：聚酰胺型材》检测要求
三、技术指标：
1、力值范围：最大量程100kN 精度0.5级；  配小变形电子引伸计；力值、温度出现偏差可修订；
2、速度范围覆盖0.001mm/min－500mm/min，可调；
●3、温度范围：覆盖-40℃~150℃; ±2.5%RH，±1℃； 
4、净空宽度：≥400mm;行走空间≥800mm；
5、加热方式：热风循环加热；冷却压缩机：压缩机制冷；达到温度稳定时间≤1小时。
6、控制终端配置不低于：不低于5核；内存 ≥16G，内存类型 DDR4； 硬盘 1TB，2G 独显；显示装置: ≥21.5 英寸； 配套输出设备配置符合标准报告要求；分辨率 ≥1200×1200dpi；
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：
1、配楔形手动拉伸夹具（配0-7mm平齿块1付，7-14mm平齿块1付，4-9mmV型齿块1付，9-14mmV型齿块1付）；
2、插销4付。
	1台/套
	工业

	3 
	▲恒温恒湿环境系统1 
	一、主要用途：木家具、绿色产品评价家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测要求。
二、依据标准：符合GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》、 GB/T 31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱 通用技术条件》 GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》附录A检测要求。
三、技术指标： 
1、系统由40m³*1个、2m³*2个舱组成；舱体内部 SUS304镜面不锈钢板焊接,所有边角采用圆弧角，侧板厚度≥1.5mm，底板厚度≥3.0mm。舱体外壳采用≥1.2mm冷轧钢板喷涂，模块化装配、为一个整体。不得采用保温板。门尺寸≥1.2*1.8米；
2、在正面和两侧面均有采样口各1个，高度1300mm处;内部有照明灯光，照明灯：LED，照度≥300lx。
●3、箱内温度范围：覆盖10℃～45℃(2m³为65℃)，精度±0.5℃。
4、箱内湿度范围：覆盖30％RH～80％RH，精度±2％。
5、空气置换率：(0.2～2)h-1，可调。 
●6、配套EPC数显电子流量控制器≥3个：响应时间≤0.3s,压力100kPa, 精度±0.5%FS，屏幕上显示流量值；转子流量计和EPC数显电子流量控制器并用，同时在流量计后在管路上设计三通便于流量计量现场计量；流量计前加灰尘过滤系统（投标文件中明确拟投EPC品牌、型号，同时提供证明材料佐证序号6参数要求）。
7、箱体内空气流速（m/s）：覆盖0.1m/s～0.3m/s，可调,精度: ±0.05m/s。 
8、密闭性:在正压1kPa的时，仓内空气泄漏率≤0.5%舱容/min。舱内气压，能在屏幕仪表中显示。
★9、背景浓度：空载箱体本底可达到：甲醛本底浓度：≤0.005mg/m3；单项VOC本底浓度：≤0.005mg/m3；TVOC本底浓度：≤0.05mg/m3  
10、工作电压：380V或220 V。 
11、气候箱工作时的噪声值应≤70dB。 
12、加湿控制：干湿比例法。空气经过冷干除湿机，湿度降低到30%左右，再经过过滤系统后气体分成两路，一路为干燥气体，一路进入加湿单元，加湿单元根据测试舱温湿度传感器的湿度反馈，进行定量加湿(汽化)，然后干空气和加湿度后的湿空气进行混合，进入到测试舱内，以达到湿度平衡。测试舱内湿度控制范围(30%RH～80%RH)，控制精度±2%。加湿水箱，储水量≥100L且最少能满足3天不加水不报警，加湿水箱自动补水并配纯水过滤器；
13、温度控制：采用夹套控温方式，加热管及制冷蒸发器控制方夹套温度，风道由加热组件、制冷组件、风循环系统、循环风道等组成，配备智能温控器，保证测试舱内温度均匀性；测试舱内部无冷凝管、增湿器及冷凝水蓄接池等；1h内达到温度稳定。
14、开机后在1h内温度湿度应达到设定值并稳定；
●15、制冷压缩机：40m3 舱体制冷功率≥4000W
（投标文件中明确拟投制冷压缩机品牌、型号，同时提供证明材料佐证制冷功率≥4000W）。
16、箱体具有空气甲醛、TVOC 过滤系统，应至少包以下几个方面：水洗过滤一级活性炭过滤，二级活性炭过滤。过滤系统滤芯材料更换应方便。
17、舱体材料:40m3 舱体内壁：底板≥3.0mm ,其他≥1.5mm ，304镜面8K不锈钢板焊接，舱内无焊疤。折弯宽度≥30mm,舱体应无变形；
18、操作控制，采用≥10寸人机界面(3个)，彩色触摸屏： 数据导出功能，数据空间可保存≥1年数据，存储容量≥100M。
●19、空气源系统：无油涡旋压缩机，每小时产气量≥100m3;空气源先经过高温催化或等效处理、后接三道水过滤（≥60L）、三道活性炭过滤（≥40L）和两道灰尘过滤器；达到降低气源的本底；直径≥50mm不锈钢管，接到设备（11楼到8楼），长度约100米。
20、安全系统，a具有超温报警保护、超压保护;b电器：总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载电路保护;c加热器：短路保护、电路系统过载保护、控制系统过载保护、超温保护;d制冷压缩机：过热、过流、缺油保护;e具有故障报警和指示灯提示功能。
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：
四通路恒流采样3台，其中两路流量100mL/min～2000mL/min，另外两路流量50mL/min～500mL/min，分辨率1mL/min。
	1台/套
	工业

	4 
	紫外-可见光谱仪
	一、主要用途：人造板及其制品甲醛检测及建材产品透明度检测。
二、依据标准：符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 2410-2008 《透明塑料透光率和雾度的测定》方法B 检测要求。
三、技术指标： 
1.波长范围：覆盖190nm-1100nm，覆盖紫外和可见光区；双光束光学系统；
2.光谱带宽：覆盖0.1~5.0nm；
3.波长准确度：±0.3nm  ；
4.杂散光： ≤0.005%T；
5.基线漂移：≤0.0003Abs/h
6.光源：钨灯、氘灯、汞灯自主切换,检测器：光电倍增管
7.数据处理终端、数据输出终端一套。使用手册一份 ，软件一套
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：
1、适配积分球；
2、比色皿：1cm、10个，5cm、10个及配套比色皿架子各一套。
	1台/套
	工业

	5 
	恒温恒湿环境系统2 
	一、主要用途：木家具、绿色产品评价家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测要求。
二、依据标准：满足GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、 GB/T 31107-2014《家具中挥发性有机化合物检测用气候舱 通用技术条件》、GB/T 37866-2019《绿色产品评价 塑料制品》检测要求。
三、技术指标： 
1、舱内容积2m³、体积误差±10L；箱体内部 SUS304镜面不锈钢板焊接,侧板厚度≥1.5mm，底板厚度≥3.0mm。箱体外壳采用≥1.5mm冷轧钢板喷涂，模块化装配。不得采用保温板。
2、在正面和两侧面均有采样口各1个，高度1300mm处;内部有照明灯光，照明灯：LED，照度≥300lx。
3、箱内温度范围：覆盖10℃～65℃，精度±0.5℃。
4、箱内湿度范围：覆盖30％RH～95％RH，精度±2％。
5、空气置换率：(0.2～2)h-1，可调。 
●6、EPC数显电子流量控制器：响应时间≤0.3s,压力100kPa, 精度±0.5%FS，屏幕上显示流量；转子流量计和EPC数显电子流量控制器并用，同时在流量计后在管路上设计三通便于流量计量现场计量；流量计前加灰尘过滤系统（投标文件中明确拟投EPC品牌、型号，同时提供证明材料佐证序号6参数要求）。
7、箱体内空气流速（m/s）：覆盖0.1m/s～0.3m/s，可调,精度: ±0.05m/s。 
8、密闭性:在正压1kPa的时，仓内空气泄漏率≤0.5%舱容/min。舱内气压，能在屏幕仪表中显示。
★9、背景浓度：空载箱体本底可达到：甲醛本底浓度：≤0.005mg/m3；单项VOC本底浓度：≤0.005mg/m3；TVOC本底浓度：≤0.05mg/m3  
10、工作电压：380V或220 V。 
11、气候箱工作时的噪声值应≤70dB。 
12、加湿控制：干湿比例法。空气经过冷干除湿机，湿度降低到30%左右，再经过过滤系统后气体分成两路，一路为干燥气体，一路进入加湿单元，加湿单元根据测试舱温湿度传感器的湿度反馈，进行定量加湿(汽化)，然后干空气和加湿度后的湿空气进行混合，进入到测试舱内，以达到湿度平衡。测试舱内湿度控制范围(30%RH～95%RH)，控制精度±5%。加湿水箱，储水量≥18L且最少能满足3天不加水不报警，加湿水箱自动补水；
13、温度控制：采用夹套控温方式，加热管及制冷蒸发器控制方夹套温度，风道由加热组件、制冷组件、风循环系统、循环风道等组成，配备智能温控器，保证测试舱内温度均匀性；测试舱内部无冷凝管、增湿器及冷凝水蓄接池等；1h内达到温度稳定。
14、开机后在1h内温度湿度应达到设定值并稳定；
●15、制冷压缩机：制冷功率≥1500W（投标文件中明确拟投制冷压缩机品牌、型号，同时提供证明材料佐证制冷功率≥1500W）。
16、箱体具有空气甲醛、TVOC 过滤系统，应至少包含以下几个方面：一级活性炭过滤，二级活性炭过滤。过滤系统滤芯材料更换应方便。
17、舱体材料: 舱体内壁：底板≥3.0mm ,其他≥1.5mm ，304镜面8K不锈钢板焊接，舱内无焊疤。折弯宽度≥40 mm以减少焊接变形,舱体应无变形；
18、操作控制，采用≥10寸人机界面，彩色触摸屏： 数据导出功能，数据空间可保存≥1年数据，存储容量≥100M。
19、空气源系统，无油涡旋压缩机，每小时产气量存储容量≥5m3;空气源先经过高温催化、后接三道水过滤（存储容量≥40L L/个）、三道活性炭过滤（存储容量≥40L/个）和两道灰尘过滤器；达到降低气源的本底；其他采用直径存储容量35mm不锈钢管，接到设备，约100米。
20、安全系统
a具有超温报警保护、超压保护;
b电器：总电源相序和缺相保护、漏电保护、负载电路保护;
c加热器：短路保护、电路系统过载保护、控制系统过载保护、超温保护;
d制冷压缩机：过热、过流、缺油保护;
e具有故障报警和指示灯提示功能。
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：
四通路恒流采样2台；其中两路流量100mL/min～2000mL/min，另外两路流量50mL/min～500mL/min，分辨率1mL/min。
	1台/套
	工业
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	微机控制环刚度试验机 
	一、主要用途： 钢质家具原材料拉伸强度检验 。
二、依据标准：符合 GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》检测要求。 
三、技术指标：1.力值范围：最大量程300kN 精度0.5级，双空间上拉、下压；配小变形电子引伸计 ；
2.速度范围覆盖0.001mm/min－300mm/min可调；
3.净空宽度≥400mm;行走空间≥800mm；
4.体动齿不动楔形液压拉伸夹具1付，液压站一套；配0-9mm平齿块1付，9-18mm平齿块1付；配4-9mmV型齿块1付，9-18mmV型齿块1付；直径150mm压盘1付；控制终端配置不低于：5核；内存 16G，内存类型 DDR4； 硬盘 1TB，2G 独显；显示器: ≥21.5英寸； 配套输出设备符合标准报告要求；分辨率≥1200×1200dpi；
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：安全防护网。
	1台/套
	工业
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	建材制品单体燃烧试验装置
	一、主要用途：室内装饰材料燃烧性能B1级检测。
二、依据标准：符合GB8624-2025《 建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 20284-2025《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GBT 18101-2024 《难燃胶合板》检测要求。 
三、技术指标：
1、试验装置包括燃烧室、推车、点火源、集烟罩、排烟管道、排 烟 管 道 中 的 测 量 仪 器、白 光 测 烟 系 统、烟气分析仪器等符合GB/T20284-2026 标准中4.1和4.2的内容要求。小推车进出控制方式为电动控制。全部采用≥1.5mm厚sus304不锈钢制作。
2、燃烧室 内 部 地 面 尺 寸 为 (3.0±0.1)m× (3.0±0.1)m,高 度 为 (2.4±0.1)m，外表SUS304不锈钢，内部硅酸盖板，厚度≥20mm;制作符合GB/T20284-2026 标准4.2的内容要求。
3、推车，当推车在燃烧室就位后,除推车底部空气入口外,推车进出口应处于封闭状态。推车底部前、左、右侧应设多孔板,其孔径为8 mm~12 mm,开孔率为40%~60%。试样应安装在推车底板上(符合GB/T20284-2026 标准6.5要求),推车底板处于水平状态。制作符合 GB/T20284-2026 标准4.3的内容要求。
4、点火源，点火源为一个三角形 金 属 燃 烧 器,符合GB/T20284-2026 标准 图3a要求)。 点 火 源 应 设 在 推 车 底 板的U形槽角落,其顶面比U 形槽顶面高(25±3)mm。制作符合 GB/T20284-2026 标准4.4的内容要求。
5、集烟罩，表面采用厚≥1.5mm,SUS304不锈钢制作.烟罩固定在燃烧室内支撑框架的顶端。 集 烟罩底部长度≥ 1450 mm,宽度 ≥1255 mm。集烟罩顶部应设收集器,收集器应设有排烟管道接口。
6、排烟管道，采用厚≥1.5mm,SUS304不锈钢制作，排烟管道与收集器相连,管道内径(D)应为300 mm~400 mm,直管段长度≥12D；
7、排烟管道中的测量仪器，a测压探头，排烟管道内的气流压差应使用双向测压探头(见图4)或半球形测压探 头 测 量(符合符合GB/T20284-2026 标准图 5)。测 压 探 头应安装于排烟管道直管段,距直管段入口端≥8D 的 管 道 轴 线 位 置。 测 压 探 头 与 压 力 传 感 器 之 间应使用等长导管连接。压力传感器量程覆盖0Pa~200Pa,精度为±5Pa。b、热电偶，排烟管道内的气流温度应使用三支直径相同、直径范围覆盖0.5 mm~1.5 mm 的铠装绝缘 K 型热电偶测 量。 热 电 偶 允 差 等 级 应 符 合 GB/T16839.1 规 定 的 1 级 要 求。 热 电 偶 应 安 装 在 测 压 探 头 后 方100 mm 处的管道截面上,其测量端距截面圆心距离为(87±5)mm,相邻热电偶测量端与圆心连线夹角为120°。
c、取样探头、白光测烟系统制作符合 GB/T20284-2026 标准4.7的内容要求。
●8、氧气分析仪应为顺磁型或其他性能相当的气体分析仪,量程覆盖16%~21%(V氧气/V空气 ),输出值分辨力≤0.01%（投标文件中明确氧气分析仪品牌、型号，同时提供证明材料佐证）。排烟管道内烟气中的氧气 和 二 氧 化 碳 体 积分 数 应 使 用 气 体 分 析 仪 测 量。 在 烟 气 样 气 进 入 气 体分析仪之前,应使用干燥剂除去水分。
●9、二氧化碳分析仪应为红外(IR)型或其他性能相当的气体分析仪,量程至少为0%~10%,输出值分辨力不应超过0.01%。二氧化碳分析仪的线性度不应超过满量程的±1%（投标文件中通过拟投二氧化碳分析仪品牌、型号，同时提供证明材料佐证）。
10、数据采集系统, 数据采集系统应自动记录质量流量控制器、测压探头、热电偶、气体分析仪、白光测烟系统等的测量输出值。对氧气和二氧化碳体积分数,数据采集系统的精度为 ±0.01%;对 温 度 数 据,精 度 为 ±0.5 ℃;对时间数据,精度为±0.1s;对其他测量数据,精度为满量程输出值的±0.01%。
11、日常校准、系统校准,符合 GB/T20284-2026 标准5.2、5.3的内容要求。
12、丙烷质量流量控制器可计算机设定流量，量程大于0～2.3 g/s，在0.6～2.3 g/s内的读数精度≤1%。
13、 数据处理终端、数据输出终端、一套。控制终端配置不低于：5核；内存 16G，内存类型 DDR4； 硬盘 1TB，2G 独显；≥ 21.5 英寸显示； 配套输出设备符合标准报告要求；分辨率 ≥1200×1200dpi；
四、主要配置：主机1台。
五、备品备件：配套除尘设备一套。
	1台/套
	工业
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	高低温试验箱
	一、主要用途：人造板产品吸水厚度膨胀率检测。
二、依据标准：符合GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》检测要求。
三、技术指标： 
1.温度范围覆盖10℃～+80℃；
2温度偏差≤±1.0℃；
3.降温速率≥1℃/min；
4.水槽体积≥30L；
5.显示面板，能显示实时温度，温度设定可调，温度偏差具有修正功能；
四、主要配置：主机1台。
	2台/套
	工业


[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
5、设备放置于采购人国安中心八楼，现有房间面积200m2,内配备有100kW总电源，配电柜两个（本项目序号3“恒温恒湿环境系统1”需要移动配电柜，移动过程中如涉及相关辅材等费用支出，包含在本项目投标报价中），运输电梯最大尺寸:宽1.5米*深2.7米*高2.2米。具体以实际情况为准。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
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