采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、本项目预付款为合同金额的60%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付； 2、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。 （2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 铜陵学院，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，60日历天内完成交货、安装、调试等内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后3年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 核心指标项 | █ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求，否则不予认可。 （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 |  |  |

### （二）货物需求一览表

本项目采购原子力显微镜1套，半导体光电测量系统相关设备1套，包含下列内容：

| ## 序号 | ## 系统名称 | ## 货物名称 | ## 数量 ## （单位） | ## 所属行业 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲原子力显微镜 | 原子力显微镜 | 1套 | 工业 | 进口产品 |
| 2 | 半导体光电测量系统 | 半导体测试探针台 | 1台 | 工业 |  |
| 3 |  | 超高频示波器 | 1台 | 工业 |  |
| 4 |  | 高速斩波器 | 1台 | 工业 |  |
| 5 |  | 锁相放大器 | 1台 | 工业 |  |
| 6 |  | 光功率计 | 2台 | 工业 |  |
| 7 |  | 高精度数字源表 | 1台 | 工业 | 进口产品 |
| 8 |  | 测量源单元 | 1台 | 工业 | 进口产品 |
| 9 |  | 频谱分析仪 | 1台 | 工业 |  |
| 10 |  | 激光光源-1 | 1台 | 工业 |  |
| 11 |  | 激光光源-2 | 1台 | 工业 |  |
| 12 |  | 激光光源-3 | 1台 | 工业 |  |
| 13 |  | 激光光源-4 | 1台 | 工业 |  |
| 14 |  | 激光光源-5 | 1台 | 工业 |  |

### （三）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲原子力显微镜 | 1.系统工作模式 1.1自动扫描模式； 1.2接触模式； 1.3轻敲模式； 1.4真正非接触模式； 1.5横向力显微镜； 1.6力学模式； 1.7力阵列模式； 1.8相位成像； 1.9静电力显微镜； 1.10开尔文探针力显微镜； 1.11压电响应力显微镜； 2.硬件系统 █2.1配备平板扫描器，扫描器必须为三轴分离式平板扫描器，三个轴分别由三根独立的压电陶瓷管驱动，而非单根压电陶瓷管控制三个运动方向的传统管式扫描器，保证XYZ三轴运动方向正交，避免扫描器弧形扫描； 2.2同轴光源设计，光学镜头最小分辨率≤1μm； ★2.3 XY方向扫描器范围≥100μm×100μm；Z方向扫描范围≥15μm；三个扫描轴上均配置独立的闭环传感器，XY轴闭环传感器噪音≤0.5nm，Z轴闭环传感器噪音≤0.1nm。（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。） 3.控制器 3.1、控制器为一个全数字、高速电子单元，能够确保成像精度和速度。具有低噪声设计和高速处理单元； 3.2、嵌入式数字信号处理功能，三通道灵活数字锁相，弹簧常数校正（热测法），数字Q控制； 3.3、集成式信号端口，专用可编程信号输入/输出端口，≥20个信号输入/输出端口。 4.样品台 4.1手动XY样品台，样品台移动范围≥10mm*10mm，定位精度≤1um； ★4.2自动进针系统，Z向马达控制位移台；电动位移行程≥25mm； 4.3可放样品尺寸：≥50mm*50mm*20mm。 5.软件系统 5.1具有智能测量模式，可智能自动设置实验参数； 5.2具有下针声音系统，可快速下针，且避免撞针。 6．隔音系统 6.1配备原厂隔音罩，具备防风，防噪音等功能； 6.2配套主动电磁减震台，非气浮平台，无需压缩空气。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 半导体光电测量系统 | 一、半导体测试探针台 1.真空腔体 1.1样品台：≥40*40mm； 1.2探针臂数量：≥4套； 1.3探针臂XYZ行程：≥25mm（X）*25mm（Y）*25mm（Z），移动分辨率：≤1μm； ★1.4配三轴线缆，漏电≤100fA； 1.5激光垂直穿透显微镜打在腔体内样品上，光斑直径≤60μm； 2.机械泵 2.1配真空计； 2.2系统真空度：≤1pa； 3.温控表 3.1分辨率：≤0.001℃； █3.2温控范围：-195℃至200℃； 3.3温控精度：≤±0.05℃（@80℃）； 4.液氮罐 4.1容积：≥50L； 4.2配自动液氮泵。 二、超高频示波器 ★1.带宽：≥1GHz；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。） 2.频道：4个模拟通道+16个数字通道； 3.内存深度：≥4Mpts； 4.采样率：≥5GSa/s； 5.显示尺寸：≥8英寸； 6.波形更新率：≥1000000wfms/s； 7.ADC位：≥8位。 三、高速斩波器 1.斩波频率：4Hz～3.5kHz； 2.频率输出精度/漂移：≤2%。 四、锁相放大器 1.信号通道 ★1.1.信号通道电压输入：≥1个独立测量通道，支持单端（A）或差分（AB），灵敏度/输出刻度为1nV至1V（电压输入），1fA至1μA（电流输入）；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。） █1.2.电压输入范围：10mV至1V（峰值）； 1.3.电流输入范围：1μA或10nA（峰值）； 1.4.过载前的最大输入：1V（峰值）或1μA（峰值）； 1.5.输入阻抗;电压输入为10MΩ+25pF；电流输入为100Ω或1kΩ； 1.6.噪声:1kHz时≤3 nV/√Hz； 1.7.动态储备: ≥120dB； 1.8 输入耦合模式：交流耦合或直流耦合 2.参考频道 2.1.频道频率范围:0.001Hz至500kHz； 2.2.相位噪声:内部参考1kHz时为≤0.0001°rms（100ms，12dB/oct）；外部参考1kHz时为≤0.001°rms（100ms，12dB/oct） 3.解调器 3.1．时间常数范围：最小值≤1 µs， 最大值 30≥ks； 3.2.滚降斜率：至少提供 6、12、18、24 dB/oct 中的三种选项。 五、光功率计 1．工作波长：200nm～1100nm； █2.功率范围：1nW～10mW（无衰减器），1nW～1000mW（有衰减器）； 3.探测器材料：Si； 4.校准不确定度：±2%； 5.数据传输接口：USB2.0； 6.入射光斑最大直径:≥9.5mm； 7.灵敏度:≥1nW； 8.线性度:±1%； 9.软件具备计算机操作系统。 六、高精度数字源表 ★1.电压量程:20mV～200V；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。） █2.电流量程：10nA～1A； 3.测量分辨率：电流分辨率≤10fA，电压分辨率≤10nV； 4.基本准确度：≤0.012%； 5.宽带噪声：≤2mVrms（典型值）； 6.扫描类型：线性，对数，双线性，双对数，定制； 7.支持接口：GPIB，USB，以太网； 七、测量源单元 1．通道数：≥2 个独立、电气隔离的测量通道； ★2.测量分辨率：电流分辨率≤0.1fA（10-16A），电压分辨率≤100nV；（投标文件中须提供证明材料，如产品技术系统功能演示截图、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图，提供其中任意一种即可。） █3.电压测量范围：最小量程≤200 mV，最大量程≥200V； 4.电流测量范围：最小量程≤100pA，最大量程≥1.5A； 5.通信接口:支持USB2.0、LXIC、GPIB、RS232、14路数字I/O、TSPLink； 6.四象限源测一体：同步输出与测量电压/电流，覆盖正向/反向偏置、源/阱模式，满足二极管、MOSFET、传感器等器件全工况IV分析； 7.具备TSP高速测试技术，内置测试脚本处理器，可嵌入完整测试程序； 8.TSPLink扩展：支持多通道并行测试，无需主机即可实现仪器间同步与触发，适配系统级自动化测试需求，菊花链连接通道≥64个； 9.具备≥14路数字I/O，可直接连接测试工位、机械手等自动化设备； 10.内置Java测试软件，支持浏览器远程控制，无需额外编程即可快速开展IV特性分析与远程监测； 11.接触检查功能：可快速检测测试夹具与器件的接触状态。 12.输出模式;四象限电压/电流源与测量，支持恒压、恒流、脉冲模式； 八、频谱分析仪 1.基本参数 ★1.1.频率范围：10Hz～26.5GHz； █1.2.最大分析带宽：≥40MHz； 1.3.相位噪声：1GHz载波下，10kHz偏移时≤ -114dBc/Hz； 1.4.DANL（显示平均噪声电平）：1GHz时≤ -166dBm（前置放大器关闭），1GHz时≤ -172dBm（前置放大器开启）； 2.核心功能 2.1.应用软件：一键式测量，简化复杂信号分析（如LTE、WLAN、蓝牙等）； 2.2.实时频谱分析：支持全频段实时频谱分析，支持脉冲测量和EMI/EMC测试。 九、激光光源-1 █1.中心波长：532±1nm； 2.工作模式：CW； 3.产品类别：半导体泵浦全固态激光器； 4.输出功率：≥50mW； 5.功率稳定性（RMS，4h）：≤1%； 6.光斑模式：TEM00； 7.出光口光斑直径：≤1mm； 8.发散角≤1.5mrad； 9.M2≤1.2。 十、激光光源-2 █1.中心波长：405±5nm； 2.工作模式：CW； 3.产品类别：半导体激光器； 4.输出功率：≥20mW； 5.功率稳定性（RMS，4h）：≤1%； 6.光斑模式：TEM00； 7.出光口光斑直径：≤1mm； 8.发散角：≤1.5mrad； 9.M2：≤1.1。 十一、激光光源-3 █1.中心波长：320±1nm； 2.工作模式：CW； 3.产品类别：半导体泵浦全固态激光器； 4.输出功率：≥30mW； 5.功率稳定性（RMS，4h）：≤1%； 6.光斑模式：TEM00； 7.出光口光斑直径：≤1mm； 8.发散角：≤1.2mrad； 9.M2：≤1.5。 十二、激光光源-4 █1.中心波长：635±10nm； 2.工作模式：CW； 3.产品类别：半导体激光器； 4.输出功率：≥50mW； 5.功率稳定性（RMS，4h）：≤1%； 6.光斑模式：TEM00； 7.出光口光斑直径：≤1mm； 8.发散角：≤1.5mrad； 9.M2；≤1.1。 十三、激光光源-5 █1.中心波长：852±10nm； 2.工作模式：CW； 3.产品类别：半导体激光器； 4.输出功率：≥50mW； 5.功率稳定性（RMS，4h）：≤1%； 6.光斑模式：TEM00； 7.出光口光斑直径：≤1mm； 8.发散角：≤1.5mrad； 9.M2≤1.1。 | 1套 | 工业 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、售后服务

提供7*12小时售后服务，配备专业人员保障正常工作。应急响应时间为：2小时内；应急措施为：在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场，到达现场后2小时内解决故障。