前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 - （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面损伤3D成像系统 | 一、技术要求： （1）光学原理，微米级别精度； （2）以光学技术为基础并结合数码电子技术，对整个表面凹坑区域进行三维的绘图，以三维的形式测量出凹坑的详细参数； （3）测量出结果并绘制三维图像。 二、技术参数要求： ★1.主要功能要求：支持激光光栅和结构光/相移等技术，结合现代数码技术，分析缺陷的三维数据。 ★2.操作要求：以三维的形式给出区域内所有凹坑的大小、深度、形状数据； 3. 评估软件内嵌评估标准； 4.数据接口：USB3.0及以上； ★5.扫描模式：高精度扫描、快速扫描、固定扫描； ★6.扫描器精度：≤45μm； 7.空间点距；≥0.2mm； 8.工作距离：≥500mm； 9.测量体积（长宽深）：≥200mm×150mm×100mm； 10.工作温度：5℃～30℃； 11.重量：≤2公斤； 三、配置要求： （1）主机:1台； （2）数据采集分析软件:1套； （3）评估软件:1套； （4）数据采集器：1台； （5）电源适配器：1套； （6）电缆线：1根； （7）运输箱：1个。 | 1 | 工业 |
| 2 | 多维探伤缺陷检测系统 | 一、功能要求： 1、可单手持机操作； ★2、要求该设备能对铁磁性和非铁磁性材料进行快速缺陷的无损检测，可通过测量和分析焊缝和基材的磁场来检测焊缝和缺陷与热化引起的应力集中位置检测； 3、可检测如裂纹、腐蚀等已经存在的缺陷，也可检测检测应力集中区这些潜在的危险，能在缺陷产生之前确定危险的位置，实现缺陷的早期诊断； 4、要求设备的操作软件为全中文界面。 二、技术参数要求： ★1、测量深度范围：至少包含0-45mm； 2、测量通道数：≥8通道； ★3、检测管道口径范围：57mm—无穷大； ★4、可测量承受最高温度：≥120℃； 5、要求检测速度最快≥0.1m/s； ★6、检测信号可以实时以A扫、C扫形式同时展现（投标文件中提供软件功能截图，佐证A扫、C扫形式同时展现）； 7、无需打磨、无需耦合剂、无需去除油污，可穿越涂层直接在被测物体表面检测； ★8、仪器采用无线连接和与主机连接两种方式检测，无线连接时采用电池供电，无需外接电源（投标文件中提供实物图片，佐证无线连接功能）； 9、检测数据可直接存储到主机上，并可随时调取通过专用软件进行数据分析； ★10、检测过程中出现的缺陷曲线可以通过不同颜色进行标注分析，当需要分析时可以对不同颜色的曲线进行增减来应对现场复杂缺陷分析的不足（投标文件中提供软件功能截图，佐证不同颜色的曲线标注）； ★11、扫描装置上的传感器上下左右方向可以进行调节（投标文件中提供实物图片，佐证传感器上下左右可调节）； ★12、设备分析软件具备风险评估功能，在分析软件中截取不同测量长度缺陷的距离来分析复杂的现场缺陷的功能（投标文件中提供软件功能截图，佐证风险评估功能）； 13、具有通过长度测定编码器方法的功能； 14、装置探头拥有多种形状的扫查架，还可以搭载爬行机器人装置； ★15、检测结果可通过分析软件进行分析（投标文件中提供软件功能截图）； 三、配置清单 检测仪主机一台、扫描装置一套、分析软件一套、充电器一套、数据传输电缆一根、操作手册等技术资料一套。 | 1 | 工业 |
| 3 | ▲高频导波成像检测系统 | 一、功能要求 1、可应用于：管道内外壁腐蚀及横/纵向裂纹、螺纹、异型工件、钢板夹层、容器内外壁裂纹及腐蚀的快速成像记录。 ★2、检测范围要求：对探头前方至少0.75米-1.5米成像并记录，设备可记录单次扫描长度不低于20米（投标文件中提供软件功能截图）。 二、技术参数要求： ★1、通道数量：单通道； 2、脉冲接收: 激发、接收，数字化信号并记录； 3、脉冲种类: 尖峰脉冲/方波脉冲； 4、阻抗调节:≥17级，最小25Ω，最大1000Ω； 5、模式:单晶/双晶； 6、重复频率:0-5000Hz，1Hz步进； ★7、要求探头频率不低于1.6Mhz； 8、增益:-30-110dB，0.5dB步进； 10、声程:0.5-3000μs，0.01μs步进； 11、显示延迟:-2.5-1500μs，0.01μs步进； 12、A/D 转换: 100MHz 32 bit； 13、A扫描显示模式: 射频, 全波，正半波，负半波，频谱； 14、闸门: 2 个独立闸门/无限展开； ★15、扫查与成像模式: 深度B扫描、当量B扫描、 CB高频导波扫描、TOFD（投标文件中提供证明材料佐证）； 16、数据存储:100%真实数据采集； 17、控制:内置鼠标键盘； 18、接口:2 USB口,1个以太网口； 19、编码器接口:步进式编码器； 20、内存:不少于1.6 G、闪存:不少于2GB、SSD：不小于120GB、显示屏:不小于防眩目8.5英寸触摸屏，分辨率不小于800×600； 三、配置要求 1、便携式高频导波成像检测系统主机 1台； 2、数据分析软件 1套； 3、平面高频导波探头 2个； 4、曲面导波探头 2个； 5、导波探头线 2条； 6、高频导波专用编码器 1个； 7、仪器箱1只； 8、中文说明书电子版1套及印刷版2套。 | 1 | 工业 |
| 4 | 笔式电磁超声测厚仪 | 一、性能特点要求： 1、可对碳钢、铸钢、合金钢、不锈钢、铜、铝、钛等导体材料进行检测。 2、无需打磨工件表面，无需去除工件表面防腐层和锈蚀，无需耦合剂。 3、具备高温声速自动补偿功能，探头温度超过预定温度会自动报警。 4、三种测厚模式: (1)全自动测量模式，一键测量，无需人为干预。 (2)半自动测量模式，一键切换。 (3)全手动测量模式，一键切换。 5、内部储存器:≥16GB，可存储检测数据≥400000组。 6、外部存储器:无需U盘,可连接网络后设备系统自动升级。 7、仪器具备手腕式显示器，可实时监测保存数据，显示A扫B扫功能，可通过显示器实时调节不同材质跟声速。 二、技术参数要求: 1、总体要求: ★（1）仪器由笔式外形和平板终端组成，具有A 扫、B扫描两种功能，具有测厚和探伤功能（投标文件中提供实物图片）； （2）笔试仪器部分和平板终端通过无线连接； （3）主机显示屏可实时显示当前电量、声速、温度修正和补偿、材质、厚度； （4）仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机； ★（5）要求探头更换具备快速插拔、免螺丝安装功能，即现场无需借助螺丝刀即可快速更换探头； （6）可配置的探头类型:常温探头、高温探头(最高800℃)、10mm直径小探头； （7）测量模式：单回波（I-E）、双回波（E-E） 2、高温探头工作温度范围:-150℃～+800℃； 3、最大接收增益：≥96dB； 4、频率范围:2～5MHz可调； 5、最大提离(传感器与检测对象之间的工作间隙)：4mm，防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层(油漆、清漆、搪瓷、塑料等)都可以做为操作间隙； 6、测量范围0.8～1000mm； 7、测量设备最高分辨力:0.01mm； 8、平均模式分辨力:0.01mm； 9、操作换能器和倾斜角度：±25度； 10、声波声速的调节范围：1000~9999m/s； 11、要求具有修正功能：闸门高度调节、延时消隐调节、手动增益调节、声速校准、高温补偿； ★12、要求主机带A扫描波形，可在不连接手机或平板时仍旧显示波形，可在不使用手机或Pad的应用场景下实时查看波形（投标文件中提供实物图片佐证）。 13、供电：内置锂电池供电，连续工作时间≥8小时，间隔工作时间小于24小时； 14、可检测工件的最小曲率范围：8mm； 15、软件提供在专用平板终端中； 16、辅助功能：支持自动冻结、自动增益、自动休眠、A 扫波形显示、Wi-Fi连接手机； 17、笔式主机尺寸：≤180×50×40mm； 18、软件终身免费升级； 19、显示方式:液晶显示屏； 20、主机重量:≤300g； 21、声波类型:剪切波(横波)； 22、波形显示方式包括全波、半波、射频波(软件中可快速调节)。 三、设备配置要求 包含主机1台、常温探头、平板终端一台、手腕式显示器一台、探头连接器1个、数据线1根、高温探头(-150℃～800℃)1个、碳钢校准试块1个、不锈钢校准试块1个、高温配件1套、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。 | 1 | 工业 |
| 5 | 超声波测厚仪 | 一、性能要求： 1、设备采用≥2.4寸彩色高清晰液晶显示屏。 2、彩色实时A/B扫描，回波显示测厚范围更广，测量数值更精确。 3、过零测量技术，可设置增益、消隐、闸门、范围、延时、射频、倒向射频、正半波、负半波、全波、更新率、B扫描最大/最小值等多种参数，耦合或报警时厚度值和波形颜色动态改变。 ★4、穿透涂层功能：用于不去除油漆层的基材净厚度测量，可以穿透≥6mm厚度的涂层测量基材厚度。 ★5、大容量存储功能：可存储≥10万个厚度值和≥1000组波形； 二、技术参数要求： 1、显示屏：≥2.4英寸的彩色320*240点阵液晶显示屏； 2、工作原理：使用双晶探头的超声波脉冲/回波和回波/回波法； 3、涂层模式测量范围：≥5mm～40mm （使用标准探头）； 4、高温模式测量范围：≥5mm～70mm （使用高温探头）； 5、测量分辨率:0.01或0.1mm(0.001或0.01in)； 6、示值误差:±0.05mm (H＜10mm)，±(0.5% H+0.01 ) (H≥10mm) 注：H为被测物厚度； 7、单位:毫米或英寸； 8、显示模式:A-扫描波形模式，B-扫描图像模式，厚度值模式，最小/最大值捕获模式，差值/缩减率模式； 9、V路径修正:自动V声程修正，补偿双晶探头的非线性度； 10、测量更新率:每秒4Hz、8Hz、16Hz可选； 12、材料声速范围:≥500-9999m/s； 13、工作语言:中文/英文/德文/法文/日文多种语言可选； 15、报警设置:最大/最小值报警，报警时动态改变厚度读数颜色； ★16、防护等级：≥IP67防尘防水（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）； 17、工作电源:两节1.5V AA电池，待机时长≥24小时； 18、仪器关机:可选5、10、20分钟无操作后自动关机或只能手动关机； 19、工作温度:-10℃至+50℃； 20、尺寸:≤160mm×80mm×40mm（H×W×D)； 21、重量:≤300g（含电池）。 三、配置要求： 主机-1台，橡胶护套—1个，探头—2条，仪器箱—1个，电池—2节，耦合剂—2瓶（常温耦合剂+高温耦合剂），USB电缆—1条，软件光盘—1张，使用说明书—1套。 | 1 | 工业 |
| 6 | PE测厚仪 | 一、功能要求： 1、可使用单晶探头即可完成大多数材料测量。 2、设备具有系统默认配置菜单功能，出厂预置标准测量参数，直接匹配多种探头默认条件。 3、设备具有暂停功能：可在测量过程中暂停以调整参数。 4、具有全屏显示波形功能：拓展回波显示区域≥20%。 5、设备具有范围自动调整功能，可一键调整波形显示的范围。 6、采用可视化指示条动态显示回波强度，指示条数量根据回波强弱变化。 7、操作时沿着工件表面移动探头，能显示工件的剖面图。 8、能通过降低初始增益将始脉冲或界面回波有效调小，也可通过提高最大增益使被测样件底面回波增高。 9、自动增益：智能调节增益参数。 二、主要技术参数要求： 1、测量原理： P-E (脉冲回波法)、I-E (界面波回波法) 、E-E (回波回波法)、MEV (多次回波法) 2、探头频率范围：≥0.5MHz～20MHz ★3、校准方式：校零探头、校准声速、一点校准、两点校准、设定声速 4、厚度范围：≥0.5mm～200mm 5、示值误差： ±0.01 H≤3mm；±0.05 3＜H＜10mm；±(0.5%H+0.01) H≥10mm；H为被测材料厚度 6、材料声速范围: ≥500m/s，可对已知厚度物体反测声速 ★7、分辨率：同时满足0.1mm、 0.01mm、0.001mm，采购人根据实际可选 8、工作语言：中英文可选 9、测量单位：毫米、英寸、微米、密耳 10、显示更新率：每秒4Hz、8Hz、16Hz可选 11、数据记录器：可存储≥10万个厚度值，≥400个参数配置文件 12、数字化频率：200MHz 13、显 示 屏：≥2.0寸 (320×240点阵)IPS广角彩色显示屏 14、整流模式：射频、倒相射频、全波、正半波、负半波 ★15、查看模式:A扫描、B扫描、大数值 16、尺寸：≤160mm×80mm×40mm（H×W×D) 17、重量：≤300g 18、电源及工作时间：两节AA型碱性电池22小时 19、仪器关机：无操作后自动关机，或手动关机 ★20、防护等级：≥IP67防尘防水（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 三、配置清单要求： 主机一台、探头一个、探头线1根、橡胶护套1个、碱性电池2节、耦合剂1瓶、仪器箱1个、说明书合格证等产品资料1套。 | 1 | 工业 |
| 7 | 激光甲烷检测仪 | 一、主要技术参数 1、可探测气体类型：甲烷（CH4）及含甲烷成分的气体； 2、测量原理：可调谐激光吸收光谱（TDLAS）； ★3、灵敏度：≤5ppm； 4、遥测距离：≥200m； ★5、响应速度：≤0.05s； ★6、操作系统：无线蓝牙连接手持客户端，内置云巡检平台（投标文件中提供操作系统截屏照片或截图佐证）； 7、测试激光：优于Class ⅢR（3R级）不可直视； 8、指示激光：Class I（1级）人眼安全； 9、报警方式:声音、灯光、震动； 10、尺寸:≤200mm*150mm*70mm； 11、重量：≤1.0kg 二、配置要求 1、主机1个、标定气样1个、电源适配器及充电线1个、电池充电仓 1个、充电电池 2个、光学维护工具（光学湿巾、擦镜布）1套。 三、其他要求 1、供货时提供计量检定/校准证书1份； 2、供货时提供电子版说明书1套。 | 1 | 工业 |
| 8 | 笔式硬度计 | 一、技术参数要求 1、设备符合GB/T 17394-2014、同时兼容JJF 1126-2004校准规范要求 2、硬度制式：支持里氏（HL）、布氏（HB）、洛氏B（HRB）、洛氏C（HRC）、维氏（HV）、肖氏（HS），可额外实现抗拉强度（σb）换算功能 3、测量范围：HLD（200-960） HRC（19.8-68.5） HB（30-651） HV（80-976） HS（26.4-99.5） HRB（13.5-100） ★4、示值误差：误差不大于±5.5HLD（HLD=800时） 5、重复性误差：不大于5.5HLD（HLD=800时） ★6、测量方向：支持垂直向下，斜下，水平，斜上，垂直向上和全角度显示 ★7、适用材料：钢和铸钢，不锈钢，灰铸铁，球墨铸铁，铸铝合金，铜锌合金，铜锡合金，纯铜，锻钢,合金工具钢 8、分辨率：1HL,1HV,1HB,0.1HRB,0.1HRC,0.1HS 9、≥2.0寸TFT液晶显示屏 10、要求存储数据不少于1000组 11、采用USB2.0通讯软件,可以对数据存储、打印、编辑、导出等处理 12、工作温度：-10～+50℃ 13、仪器尺寸：≤150mm*50mm*30mm，笔式一体设计 14、重 量：≤150g（含电池） 二、配置清单 1、主机1台 2、标准硬度块 1 块 3、通讯软件光盘 1张 4、USB通讯线 1条 5、干电池 1个 6、毛刷 1个 7、小支撑环 1个 8、说明书 1份 9、合格证 1份 10、保修卡 1份 11、装箱单 1份 12、手提密封箱 1个 | 3 | 工业 |
| 9 | 便携一体式磁粉探伤仪 | - 技术要求： - 1、仪器结构需采用电池与磁轭一体化设计； - 2、设备需带有自动磁化功能，智能识别铁磁性工件； 二、技术参数要求： - 1、电池与磁轭一体化，湿法探伤不渗液。 2、自动磁化功能，仪器按触工件，自动进行磁化，离开工件磁化停止； 3、提升力和灵敏度在任何电量下都不受电池电量的影响； 4、具有电量显示器指示； ★5、磁轭间距可调，配备调脚工具； ★6、白光、荧光一键式变换； 7、电磁轭采用脉动式供电技术，可连续不间断工作。 8、手动磁化与自动磁化，一键式功能切换。 9、仪器具有双启动开关，在磁扼上有常规磁化开关，在电池上具备备用磁化开关(投标文件中提供实物图片予以证明）； ★10、整机功能切换以按键完成，各项功能根据探伤需求独立控制。 11、尺寸：≤175mm*175mm*40mm 12、重量（含电池）：≤1.65kg 13、磁极中心间距：55～185mm 14、交流提升力＞45N； ★15、综合灵敏度：A1型15/100标准试片人工刻槽显示清晰 16、工作时间：≥3h（更换电池） 17、电池配备方式：可更换 18、充电器：16.8V/2A 19、充电时间：2～3h 20、锂电池组重量：≤0.25kg 21、黑光辐照度：＞6000µW/cm² 22、白光强度＞2000lx； 二、配置要求： 一体磁轭探伤仪:1个； 专用电池:2块； 专用充电器:1个； 调脚工具:1个； 仪器包:1个； 仪器箱:1个。 | 1 | 工业 |
| 10 | 便携式磁粉探伤仪 | - 一、技术要求： 1、主机需采用锂电池供电； 2、磁轭形状为L型，磁轭需带有把手，把手可进行任意角度旋转，适用于复杂工件内部探伤检测。 二、技术参数要求： 1、仪器采用锂电池组供电，满电至少可连续工作5小时； 2、仪器配有仪器包，可斜跨； 3、≥3.5英寸主机显示屏，可数显探伤设置状态和实时显示电池电量； 4、照明亮度可调、功率可调，自动存储设置状态； ★5、配置L形状磁轭，磁轭把手可任意角度旋转； 6、磁轭尺寸:≤280mm×55mm×35mm； 7、磁轭重量:≤0.8kg； 8、提升力:≥45N； ★9、综合灵敏度:A1型15/100标准试片人工刻槽显示清晰； 10、白光强度:≥1000lx； 11、主机尺寸:≤100mm×200mm×35mm； 12、主机重量(含电池):≤0.8kg； 三、配置要求 主机(含电池) 1台 L型磁轭 1个 连接线 1条 仪器包 1个 专用充电器 1个 调脚专用工具 1个 手提工具包 1个 仪器箱 1个 | 1 | 工业 |
| 11 | 超声波探伤仪 | 一、功能要求： 1、便携式手持使用，采用≥5寸的IPS彩色液晶显示屏，防摔、防尘、防水 2、内置前后双摄像头，可拍摄照片或录制视频； 3、搭配专用文件助手软件，通过4G或WIFI实现探伤数据报告、现场照片、视频记录等分享到电脑端和手机端。 4、模拟声波在工件中的完整传输路径，辅助检测人员规划最优扫查路径 5、≥260个独立通道可用，自主设置通道参数，可保存并随时调用。 - 6、设备具有蓝牙分享功能，探伤报告中的海量测量数据、伤波存储、包络图、B扫图或者视频记录等存储内容可通过蓝牙分享 - ★7、具备自动生成探伤报告的功能，探伤报告内容（含通道参数、数据、图像、视频等）和格式可依用户的要求定制，提供可扩展至64G的探伤报告存储空间（投标文件中提供软件截图，佐证具备自动生成探伤报告的功能）； 8、具有语音播报功能，可提供语音播报方式来获取探伤信息； 9、横屏显示、高清屏幕录制、主题可选、充电指示灯、腕带保护、冻结功能等。 二、技术参数要求： ★1、增益范围：≥0-110dB； 2、脉冲类型：负方波脉冲； 3、脉冲宽度：≥100-300ns； 4、发射电压：200V、400V； 5、检波方式：正检波、负检波、全检波、射频； 6、工作方式：单晶、双晶； 7、声速范围：1000-9999m/s； 8、探头盲区：≤6mm (直探头2.5P20)； 9、报警功能：闸门报警、曲线报警； 10、波幅读数：波幅百分比、相对闸门当量、相对曲线当量、Φ值显示、Φ4当量； 11、要求采用两种供电方式：①5000mAh/7.6V锂离子电池、②220V/50Hz交流电+适配器(10V/2A)； 12、尺寸：长*宽*高：≤240*100*30(mm)； 13、主机重量：≤600g； 三、配置清单： 1、超声波探伤仪主机 1台； 2、护套 1个； 3、电源适配器 1个； 4、直探头 2.5P20 1个； 5、斜探头 2.5P8*12K2.5 1个； 6、卡针 通用型 1个； 7、Q9探头线，长度≥1500mm 2根； 8、手提箱 1个； 9、使用手册 1份； 10、合格证 1份； 11、出厂检验报告 1份； 12、液晶保护膜 1份。 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

## 2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。