第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

1. 箱体参数：

1.1操作室尺寸：50cm×90cm×70cm ~ 100cm×110cm×85cm (高×宽×深)

1.2任意表面自屏蔽：≤0.5μSv/h

2. X射线球管参数：

2.1最大电压：≥225kV

2.2最大功率：≥4500W

2.3焦点尺寸：≤1.2mm/5.5mm

2.4固有过滤铍窗厚度：≥2mmBe

2.5寿命：≥2500小时

3. 辐照参数：

3.1辐照时间：1-9999秒

3.2剂量率：0.01 Gy/min - 100 Gy/min

3.3剂量均一性：≥95%

4. 平板探测器参数：

4.1像素数：≥1300×1300

4.2像素尺寸：≤160 μm

4.3有效成像面积：≥20cm×20cm

5. 载物台参数：

5.1运动方向：X/Y/Z，电动旋转

5.2射线源照射角度调整导轨角度：0°-90°

5.3激光定位精度：≤0.5mm

6.射束限光筒参数：

6.1长度：≥160mm

6.2射束准直器：6个，直径3mm-20mm

7.冷却系统：

7.1两级水冷-风冷系统

7.2水箱容积：≤4L