前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc9011][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
第1包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲液相色谱-高分辨率质谱仪
	一、主要用途：食品中农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、新型污染物和包装材料迁移物等非靶向筛查检测。
■二、依据标准：满足BJS 202405、GB 31658.26-2025、JJF 1528-2015、BJS 202603、市场监管总局办公厅关于发布15种酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物执法检验方法的通知（市监稽发〔2025〕19号）附件：《食品中15种酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物的执法检验方法》等标准相关检测要求。
三、技术指标：
3.1  高压泵后混合二元梯度泵
■3.1.1 泵类型：二元高压梯度泵，采用高压混合方式，非低压比例阀混合。
●3.1.2  溶剂通道：集成溶剂选择切换阀，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换（投标文件中提供证明材料）。
★3.1.3 流速范围：覆盖0.001mL/min～5.000mL/min，可调（增量0.001mL/min）；最大压力≥18500psi（投标文件中提供证明材料）
●3.1.4  流量精度：≤0.07%RSD（投标文件中提供证明材料）
3.1.5  梯度洗脱：0～100%（0.1% 步进）
3.1.6  含真空在线脱气装置
3.2  温控自动进样器
●3.2.1  单个自动进样器样品容量：≥2mL 96位标准样品瓶（投标文件中提供证明材料）
★3.2.2  进样精度：≤0.25%RSD；进样交叉污染度：≤0.0015%（投标文件中提供证明材料）
3.3  智能化温控柱箱
★3.3.1  柱温范围：室温～90℃，具有降温功能，升降温可控（投标文件中提供证明材料）
■3.4  离子源：配有ESI离子源，配有原位电离离子源:大气压固体分析探头离子源(ASAP)、常压流动余辉等离子体离子源(FAPA)或同等性能的原位电离离子源。
★3.4.1  离子源：清洗离子源时，无需放空质谱真空系统；ESI离子源最高加热温度≥650℃（投标文件中提供证明材料）
3.5  检测器
●3.5.1 开机4小时后真空度满足仪器调谐对真空度的要求，具有自动断电保护功能（投标文件中提供证明材料）
★3.5.2  分辨率：TOF（飞行时间）≥42000 FWHM （投标文件中提供证明材料）
★3.5.3  质量准确度：MS≤1ppm，MS/MS 内标法≤1ppm（投标文件中提供证明材料） 
★3.5.4  质量范围：至少覆盖四极杆 m/z 20～2250，TOF m/z 20～40000；灵敏度：ESI+灵敏度：1pg利血平，柱上进样，信噪比（Peak to Peak）＞2500:1(m/z 609>195)；ESI-灵敏度：1pg氯霉素，柱上进样，信噪比（Peak to Peak）＞1500:1(m/z 321>152)（投标文件中提供证明材料）
●3.5.5  线性范围：≥5个数量级（投标文件中提供证明材料）
3.5.6  动态范围：≥4 个数量级（谱图内）
★3.5.7  扫描速度：MS/MS 全扫≥100 Hz（投标文件中提供证明材料）
3.6  工作站软件
3.6.1  全自动调谐系统，自动参数优化
●3.6.2  一次进样同步完成所有目标物及未知物的定量与定性分析，可对采集数据进行事后回溯检索（投标文件中提供证明材料）
●3.6.3  色谱和质谱需使用同一个软件平台（投标文件中提供证明材料）
3.6.4  质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱
■3.6.5  具备数据采集软件和统计分析软件，其中建模软件，能生成定标模型，满足BJS 202603《酱香型白酒中掺杂食用酒精的筛查》要求 
■3.6.6  提供≥800个农药数据库，全自动检索，其中≥600个化合物有精确质量数二级质谱图，提供数据库更新内容；提供≥450个兽药数据库，全自动检索，其中≥400个化合物有精确质量数二级质谱图，提供数据库更新内容；提供≥300个非法添加数据库，全自动检索，其中≥200个化合物有精确质量数二级质谱图，提供数据库更新内容；提供≥40个真菌毒素数据库，全自动检索，其中≥20个化合物有精确质量数二级质谱图，提供数据库更新内容；提供≥200个食品添加剂数据库，全自动检索，其中≥100个化合物有精确质量数二级质谱图，提供数据库更新内容；提供≥60个包括但不限于芳香族伯胺、PFAS、双酚A、塑化剂等新型污染物和包装材料迁移物数据库，全自动检索，其中≥30个化合物有精确质量数二级质谱图，支持数据库更新内容。
■3.6.7  配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.6.8  吡唑-N-去甲基西地那非、N-去甲基伐地那非、N-去甲基西地那非、羟基豪莫西地那非、伐地那非-N-氧化物、丙氧苯基西地那非、异丁基西地那非、西地那非-N-氧化物、硫代西地那非、伐地那非二聚体、西地那非二聚体，保留时间、质量准确性、同位素峰、碎片相对离子丰度比，均满足BJS 202405《食品中西地那非、他达拉非等化合物的测定》要求；对乙酰氨基酚、安乃近、布洛芬，保留时间、质量准确性、同位素峰、碎片相对离子丰度比，均满足GB 31658.26-2025《食品安全国家标准动物性食品中127种药物残留量的筛查液相色谱-高分辨质谱法》要求；5-氯双醋酚丁、5-氯酚丁等15种酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物，保留时间、质量准确性、同位素峰、碎片相对离子丰度比，均满足市场监管总局办公厅关于发布15种酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物执法检验方法的通知（市监稽发〔2025〕19号）附件：《食品中15种酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物的执法检验方法》要求；建立定标模型，将采集的质谱数据用建立的酱香型白酒中掺杂食用酒精鉴别模型进行鉴别，获得筛查结果，在同一实验室、使用相同的仪器设备、按相同测定方法对同一样品重新取样，进行3次重复测定，筛查结果应一致，满足BJS 202603《酱香型白酒中掺杂食用酒精的筛查》要求。
4、 主要配置：
4.1 超高压液相色谱系统：包括高压混合二元梯度泵，真空在线脱气机，温控自动进样器，智能化温控柱箱。
4.2 质谱系统：包括ESI源，原位电离离子源，质谱主机，质谱工作站，数据库，数据采集终端工作站（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘）、数据处理终端工作站（≥16核CPU，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘）、数据图像输出终端。
4.3 15kVA不间断稳压电源(UPS)1套（包含隔离变压器及电池组），功率≥质谱系统正常开启时需要的最大功率（同时≥15kW），蓄电工作时间≥2小时。
4.4 一体式氮气发生器两套：最大气体输出流速≥60L/min,最大输出气压≥6.90bar,颗粒≤0.01μm，一体式氮气发生器，即一台仪器包含氮气发生器、空气压缩机、空气干燥器、储气罐，无其他外置设备。
五、备品备件：
5.1溶剂瓶8个、流动相过滤头40个、质谱调谐液20套、质谱前级真空泵油4瓶(与仪器型号配套)、喷雾针(与仪器型号配套)、进样针(与仪器型号配套)、3根C18液质色谱柱(与仪器配套)。
	1
	工业


第2包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲液相色谱串联质谱仪
	一、主要用途：食品中农药残留、兽药残留、添加剂、非法添加、真菌毒素、新型污染物和包装材料迁移物等检测。
■二、依据标准：满足GB 31658.20-2022、农业部1031号公告-2-2008、JJF 1317-2011等标准相关检测要求。
三、技术指标：
3.1  高压泵后混合四元梯度泵
■3.1.1  泵类型：四元高压梯度泵，可同时运行四路溶剂，采用高压混合方式。
★3.1.2  溶剂通道：集成溶剂选择切换阀，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换（投标文件中提供证明材料）。
★3.1.3 流速范围：覆盖0.001mL/min～2mL/min可调（投标文件中提供证明材料）。
●3.1.4  流量精度：＜0.07%RSD（投标文件中提供证明材料）。
★3.1.5  最大工作压力：≥15000psi（投标文件中提供证明材料）。
3.1.6  梯度洗脱：0～100%。
3.1.7  延迟体积：≤75 μL。
3.1.8  含真空在线脱气装置。
3.2  温控自动进样器
3.2.1  进样体积：覆盖0.1μL～10 μL，增量/步进0.1μL。
●3.2.2  单个自动进样器样品容量： ≥90位标准样品瓶位（投标文件中提供证明材料）。
●3.2.3  进样精度：＜0.2%RSD（投标文件中提供证明材料）。
●3.2.4  进样交叉污染度：＜0.004%（投标文件中提供证明材料）。
3.3  智能化温控柱箱
●3.3.1  柱温范围：覆盖室温以下5℃～90℃，升降温可控（投标文件中提供证明材料）。
●3.3.2  柱容量：可容纳≥300 mm色谱柱（投标文件中提供证明材料）。
3.4  离子源：独立 ESI和独立 APCI或复合源。
★3.4.1  离子源：更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统，无需任何工具即可实现更换式离子源（投标文件中提供证明材料）。
3.4.2  气源：高纯氮气或氩气。
3.5  检测器
★3.5.1  开机4小时后真空度满足行仪器调谐对真空度的要求，具有自动断电保护功能（投标文件中提供证明材料）。
3.5.2  扫描方式（至少包含）：全扫描、选择离子扫描、子离子扫描、母离子扫描、多反应监测扫描。
★3.5.3  质量范围：覆盖5m/z～1250m/z（投标文件中提供证明材料）
★3.5.4  灵敏度：为保证能检测痕量物质的检测需求。ESI+灵敏度：1pg利血平，柱上进样，分辨力/u≤1，质量准确性/u≤0.5，峰面积重复性≤10%，保留时间重复性≤1.5%，信噪比（Peak to Peak）＞1,000,000:1 (m/z 609＞195)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD＜3%；ESI-灵敏度：1pg氯霉素，柱上进样，分辨力/u≤1，质量准确性/u≤0.5，峰面积重复性≤10%，保留时间重复性≤1.5%，信噪比（Peak to Peak）＞1,000,000:1 (m/z 321＞152)；连续重复检测6次，峰面积重复性相对标准偏差RSD＜3%（投标文件中提供证明材料）。
●3.5.5  可同时做≥60个多反应监测离子对检测（投标文件中提供证明材料）。
3.6  工作站软件
3.6.1  全自动调谐系统，自动参数优化。
3.6.2  同时定量和定性确认。多反应监测自动触发二级离子定性检测的同时，多反应监测定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%。
★3.6.3  可使用同一软件平台同时操控色谱和质谱。质谱关机状态下，质谱软件平台可独立控制液相色谱（投标文件中提供证明材料）。
■3.6.4  提供≥800个农药数据库，全自动检索，其中≥600个化合物，有≥3对离子对，提供数据库更新内容。提供≥大于450个兽药数据库，全自动检索，其中≥400个化合物，有≥3对离子对，提供数据库更新内容。提供≥300个非法添加数据库，全自动检索，其中≥200个化合物，有≥3对离子对，提供数据库更新内容。提供≥40个真菌毒素数据库，全自动检索，其中≥20个化合物，有≥3对离子对，提供数据库更新内容。提供≥200个食品添加剂数据库，全自动检索，其中≥100个化合物，有≥3对离子对，提供数据库更新内容。提供≥60个新型污染物和包装材料迁移物数据库，全自动检索，其中≥30个化合物有≥3对离子对，支持数据库更新内容。 
■3.6.5 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.7 满足GB 31658.20-2022《食品安全国家标准 动物性食品中酰胺醇类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱一串联质谱法》要求，氯霉素检测限0.1μg/kg、氟苯尼考、氟苯尼考胺、甲砜霉素检测限0.5μg/kg，鸡蛋基质及不同添加水平的回收率要求如下：
	基质名称 
	添 加 浓 度，μg/kg
	回收率， % 

	鸡蛋
	0.2-1（氯霉素）
	70-120

	
	1-100（甲砜霉素）
	70-120

	
	1-6000（氟苯尼考、氟苯尼考胺）
	70-120


■3.8 满足农业部1031号公告-2-2008 要求，地塞米松和倍他米松分离度＞1.5。
5、 主要配置：
4.1 超高压液相色谱系统：包括高压混合四元梯度泵，真空在线脱气机，温控自动进样器，智能化温控柱箱。
4.2 质谱系统：包括ESI源，质谱主机，质谱工作站，数据库，数据采集终端工作站≥16核，64GB内存， 2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，数据图像输出终端。
4.3 15kVA不间断稳压电源(UPS)1套（包含隔离变压器及电池组），功率不小于质谱系统正常开启时需要的最大功率（同时不低于15kW），蓄电工作时间不小于2小时，15kVA不间断稳压电源(UPS)质保3年。
4.4 一体式氮气发生器两套：最大气体输出流速≥60L/min,最大输出气压≥6.90bar,颗粒≤0.01μm，一体式氮气发生器，即每台仪器包含氮气发生器、空气压缩机、空气干燥器、储气罐，无其他外置设备。
五、备品备件：
色谱柱：C18 150 mm×3.0mm，1.8μm，1根；C18，100 mm×2.1 mm，1.8 μm，1根；C18 50 mm×2.1mm，1.8μm，1根；溶剂瓶8个；流动相过滤头40个；质谱调谐液5套；质谱前级真空泵油4瓶(与仪器型号配套)；喷雾针2套(与仪器型号配套)；进样针2套(与仪器型号配套)；自动进样器转子及定子2套(与仪器型号配套)；液相进样针座2套(与仪器型号配套)。
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第3包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第3包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器/柱后衍生
	一、主要用途：用于食品领域中氨基甲酸酯类农药残留、食品添加剂等项目的定性定量分析。
■二、依据标准：符合GB 5009.35-2023、GB 23200.112-2018、JJG 705-2014检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境温度：覆盖4℃～40℃
工作环境湿度：覆盖20%～85%
工作电压：110V～220V，50Hz～60Hz
3.2二元高压输液泵
3.2.1溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀、脱气单元，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换。
★3.2.2流量准确度：≤±0.2%，流量稳定性：≤0.06% RSD（投标文件中提供证明材料）。
3.2.3最高工作压力：≥40MPa(400bar或5800psi)。
3.2.4梯度混合精度：≤0.2% RSD，并可满足1:99的极限梯度混合应用。
3.2.5延迟体积：≤600μL（标配混合器下）。
3.2.6柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式。
3.2.7漏液报警：配备漏液传感器。
3.2.8输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
3.3自动进样器
3.3.1进样范围：0.1μL～50μL，步进0.1μL。
3.3.2进样精度：重复性≤0.3% RSD，交叉污染：≤0.005%。
3.3.3最大耐压：≥40MPa(400bar或5800psi)。
3.3.4标配≥90位2mL样品瓶。
3.3.5进样针清洗：具备进样针自清洗功能。
3.3.6定性重复性：保留时间≤0.3% RSD。
3.3.7定量重复性：峰面积≤1.0% RSD。
3.4二极管阵列检测器
3.4.1光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）。
3.4.2波长范围：至少覆盖190nm～600nm。
★3.4.3波长准确性：≤±1.0nm（投标文件中提供证明材料）。
3.4.4波长重复性：≤±0.1nm。
3.4.5光谱分辨率：≤1.2nm。
3.4.6噪音：≤± 1.0×10-5AU。
3.4.7漂移：≤1.0×10-3AU/h。
3.4.8线性范围：≥2.0AU。
3.4.9检测池耐压：≥6MPa。
3.4.10光谱扫描：具备光谱扫描功能。
3.4.11最小检测浓度：≤5×10-8 g/mL（萘/甲醇标准溶液）。
3.4.12二极管数量：≥1024个。
3.5荧光检测器
3.5.1光源：氙灯。
3.5.2波长范围：激发光覆盖200nm～650nm，发射光覆盖250nm～650nm。
★3.5.3灵敏度：水的拉曼峰信噪比S/N≥1200（暗值/信号测量时（投标文件中提供证明材料））。
3.5.4数据采集速率：支持多通道同时采集。
3.5.5具备低死体积（≤20μL）流通池，且耐压≥2MPa。
3.6柱后衍生系统
3.6.1系统组成：由独立高压泵和温控反应单元组成，惰性管路，实现一体化控制。
3.6.2衍生泵：流速范围覆盖0.001mL/min～5 mL/min，流量准确度：≤±0.1%，耐压≥10MPa。
●3.6.3反应单元：具有两个独立温控的反应模块，控温范围覆盖室温～150℃，控温精度优于±0.2℃（投标文件中提供证明材料）。
3.6.4反应池：衍生模块体积可选（如0.3mL、0.5mL等），且设计为抽屉式快拆组件。
3.6.5安全保护：具备防回流装置、超温超压报警和保护功能。
3.6.6系统兼容：须能与本次采购的HPLC系统无缝连接。
3.7色谱柱恒温箱
●3.7.1控温范围：室温-10℃至65℃以上，升降温可控（投标文件中提供证明材料）。
3.7.2温度准确度：≤±0.5℃。
3.7.3温度稳定性：≤±0.1℃。
3.7.4柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
3.8色谱数据工作站
3.8.1控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
3.8.2智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗（Purge）、任务程序定制（可根据项目命名）等功能。
3.8.3语言支持：支持中文操作系统界面。
■3.8.4信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.9液相色谱系统按GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》中要求，柠檬黄、新红、胭脂红、日落黄、喹啉黄、赤藓红的定量限均为1.5mg/kg，苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、靛蓝的定量限均为1.0 mg/kg。糕点、糖果等基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.35-2023、GB/T27404-2026中相应要求。
■3.10液相色谱系统按GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》中要求，蔬菜基质9种氨基甲酸酯定量限附近加标回收率、分离度应满足GB 23200.112-2018中附录B及GB/T 27404-2026表D.4中相应要求。
四、主要配置：液相色谱系统须配置数据采集、处理和输出的专用软件及硬件设施（≥16核，32G内存， 2×2T硬盘（一个数据备份盘）），输出终端、维护工具包。 
五、备品备件：
1、配套使用流动相溶剂瓶 (含瓶盖及瓶塞) 5套；
2、配套使用流动相过滤头10个；
3、配套使用氘灯（钨灯）2个；
5、配套使用氙灯1个；
6、配套使用使用不锈钢两通4个；
7、配套使用泵柱塞杆密封圈2套；
8、配套使用自动进样器进样针及针座1套；
9、配套使用自动进样器转子及定子1套；
10、配套使用色谱柱：C18 4.6×250mm,5μm，2根，相应的保护柱1套；C8 4.6×250mm,5μm，1根，相应的保护柱1套。
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	2 
	▲超高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器
	一、主要用途：食品中添加剂及营养成分检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.247-2025、SC/T 3053-2019、 GB 5009.154-2023检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境条件：
工作电压：220V±10%；工作温度：18℃～28℃；相对湿度：≤70%。
3.2四元低压输液泵：
3.2.1泵类型：四元低压梯度泵，采用低压混合方式，非低压比例阀混合。
3.2.2溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀、脱气单元，具1备不少于 4 通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换。
3.2.3流量范围：至少包含0.001mL/min～5.000 mL/min，步进精度0.001mL/min。
★3.2.4流量准确度：≤±1.0%，流量稳定性：≤0.07% RSD，梯度混合精度：≤0.2% RSD，并可满足1:99的极限梯度混合应用（投标文件中提供证明材料）。
3.2.5最高工作压力：≥40MPa。
3.2.6压力脉动：≤0.3MPa。
3.2.7延迟体积：≤600μL（标配混合器下）。
3.2.8柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式。
3.2.9漏液报警：配备双漏液传感器。
3.2.10输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
3.3自动进样器
3.3.1进样范围：覆盖0.1μL～50μL，步进0.1μL。
3.3.2进样方式：支持满环进样、无损进样等多种模式。
★3.3.3进样精度：重复性≤0.3% RSD，交叉污染：≤0.005%（投标文件中提供证明材料）。
3.3.4样品容量：标配≥90位（2mL样品瓶）。
3.3.5进样针清洗：具备进样针自清洗功能。
3.3.6扩展功能：具备可编程的在线自动稀释、自动柱前衍生功能，以满足未来方法开发或样品前处理的潜在需求。
3.3.7定性重复性：保留时间≤0.3% RSD。
3.3.8定量重复性：峰面积≤1.0% RSD。
3.4二极管阵列检测器（DAD）
3.4.1光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）。
3.4.2波长范围：至少覆盖190nm～600nm。
★3.4.3波长准确性：≤±1.0nm（投标文件中提供证明材料）。
3.4.4波长重复性：≤±0.1nm。
3.4.5光谱分辨率：≤1.2nm。
3.4.6二极管数量：≥1024个。
3.4.7噪音：≤± 1.0×10-5 AU。
3.4.8漂移：≤1.0×10-3 AU/h。
3.4.9线性范围：≥2.0AU。
3.4.10检测池耐压：≥6MPa。
3.4.11光谱扫描：具备光谱扫描功能。
3.4.12最小检测浓度：≤5×10-8g/mL（萘/甲醇标准溶液）。
3.5荧光检测器（FLD）
3.5.1光源：氙灯。
3.5.2波长范围：激发光覆盖200nm～650nm，发射光覆盖200nm～650nm。
3.5.3波长准确度：≤±3nm。
3.5.4波长重复性：≤±0.5nm。
●3.5.5灵敏度：水的拉曼峰信噪比S/N≥1200（暗值/信号测量时）（投标文件中提供证明材料）。
3.5.6数据采集速率：支持多通道同时采集，以获取最佳灵敏度。
3.5.7流通池：具备低死体积（如20μL或更小）流通池，且耐压≥2MPa。
3.6色谱柱恒温箱
●3.6.1控温范围：室温-10℃至65℃，升降温可控（投标文件中提供证明材料）。
3.6.2温度准确度：≤±0.5℃。
3.6.3温度稳定性：≤±0.1℃。
3.6.4柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
3.7色谱数据工作站
3.7.1控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
3.7.2智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗（Purge）、任务程序定制（可根据项目命名）等功能。
3.7.3语言支持：支持中文操作系统界面。
■3.7.4信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.8纽甜保留时间、峰形、对称性等均满足GB 5009.247-2025要求。纽甜的定量限为5mg/kg。胶基糖果、巧克力基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.28-2016、GB/T 27404-2026中相应要求。
■3.9虾青素保留时间、峰形、对称性等均满足SC/T 3053-2019要求。虾粉中虾青素的定量限为5mg/kg，虾粉中虾青素的定量限为10mg/kg，虾粉、磷虾油基质不同添加水平的回收率及分离度要满足SC/T 3053-2019、GB/T 27404-2026中相应要求。
■3.10维生素B6保留时间、峰形、对称性等均满足GB 5009.154-2023要求。压片糖果（吡哆醇）B6定量限为0.10mg/kg，压片糖果（吡哆醇）基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.154-2023、GB/T 27404-2026中相应要求。
四、主要配置：液相色谱系统：四元低压输液泵、脱气机、自动进样器、柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器。液相色谱系统须配置数据采集、处理和输出的专用软件及硬件设施（≥16核，32G内存， 2×2T硬盘（一个数据备份盘）），输出终端、维护工具包。
五、备品备件：
1、配套使用流动相溶剂瓶 (含瓶盖及瓶塞) 5套；
2、配套使用流动相过滤头10个；
3、配套使用氘灯（钨灯）2个；
5、配套使用氙灯1个；
6、配套使用使用不锈钢两通4个；
7、配套使用泵柱塞杆密封圈2套；
8、配套使用自动进样器进样针及针座1套；
9、配套使用自动进样器转子及定子1套。流动相溶剂瓶 (成套，含瓶盖及瓶塞) 5个；
10、配套使用色谱柱：C18 4.6×250mm,5μm，2根，相应的保护柱1套；C8 4.6×250mm,5μm，1根，相应的保护柱1套。
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	3 
	液相色谱仪--紫外/二极管阵列检测器（二元高压泵）	
	一、主要用途：用于食品中添加剂及营养成分检测。
■二、依据标准：符合GB 5009.28-2016、GB 5009.120-2025、JJG 705-2014检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境温度：覆盖4℃～40℃
工作环境湿度：覆盖20%～85%
工作电压：110V～220V，50Hz～60Hz
3.2二元高压输液泵
3.2.1溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换。
3.2.2流量准确度：≤±2%。
3.2.3流量稳定性：≤0.07% RSD。
★3.2.4最高工作压力：≥60 MPa(600 bar或8700 psi)，输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏（投标文件中提供证明材料）。
3.2.5梯度混合精度：≤0.2% RSD。
3.2.6柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式。
3.2.7流速范围：覆盖0.001mL/min～5.000mL/min。3.3自动进样器
3.3.1进样范围：0.1μL～50μL。
●3.3.2进样精度：重复性≤0.3% RSD，交叉污染：≤0.005%（投标文件中提供证明材料）。
3.3.3最大耐压：≥60MPa(600bar或8700psi)。
3.3.4样品容量：标配≥90位（2mL样品瓶）。
3.3.5进样针清洗：具备进样针自清洗功能。
3.3.6定性重复性：保留时间≤0.3% RSD。
3.3.7定量重复性：峰面积≤1.0% RSD。
3.4二极管阵列检测器
3.4.1光源：氘灯。
3.4.2波长范围：190nm～600nm。
★3.4.3波长准确性：≤±1.0nm（投标文件中提供证明材料）。
3.4.4波长重复性：≤±0.1nm。
3.4.5光谱分辨率：≤1.2nm。
3.4.6噪音：≤±1.0×10-5AU。
3.4.7漂移：≤1.0×10-3 AU/h。
3.4.8线性范围：≥2.0AU。
●3.4.9光谱扫描：具备光谱扫描功能（投标文件中提供证明材料）。
3.4.10最小检测浓度：≤5×10-8 g/mL（萘-甲醇标准溶液）。
3.4.11二极管数量：≥1024个。
3.5紫外检测器
3.5.1光源：氙灯。
3.5.2波长范围：190nm～600nm。
3.5.3波长准确性：≤±1.0nm。
●3.5.4波长重复性：≤±0.1nm（投标文件中提供证明材料）。
3.5.5噪音：≤±1.0×10-5 AU。
3.5.6漂移：≤2.0×10-4 AU/h。
3.5.7线性范围：≥2.0 AU。
★3.5.8最小检测浓度：≤5×10-8 g/mL（萘-甲醇标准溶液）（投标文件中提供证明材料）。
3.6色谱柱恒温箱
●3.6.1控温范围：室温-10℃至65℃以上，升降温可控（投标文件中提供证明材料）。
3.6.2温度准确度：≤±0.5℃。
3.6.3温度稳定性：≤±0.2℃。
3.6.4柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
3.7色谱数据工作站
3.7.1控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
3.7.2智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗（Purge）、任务程序定制（可根据项目命名）等功能。
3.7.3语言支持：支持中文操作系统界面。
■3.7.4信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.8液相色谱系统按GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定（第一法 液相色谱法）》中要求，苯甲酸、山梨酸和糖精钠的定量限均为0.01g/kg。糕点、糖果等基质不同添加水平的回收率及分离度满足GB 5009.28-2016、GB/T 27404-2026中相应要求。
■3.9液相色谱系统按GB 5009.120-2025《食品安全国家标准 食品中丙酸及其盐的测定（第一法 高效液相色谱法）》中要求，丙酸浸提法的定量限为0.10g/kg。面包、糕点等基质不同添加水平的回收率及分离度满足GB 5009.120-2025、GB/T 27404-2026中相应要求。
四、主要配置：液相色谱系统须配置数据采集、处理和输出的专用软件及硬件设施（≥16核，32G内存， 2×2T硬盘（一个数据备份盘）），输出终端、维护工具包。 
五、备品备件：
1、配套使用流动相溶剂瓶 (含瓶盖及瓶塞) 5套；
2、配套使用流动相过滤头10个；
3、配套使用氘灯2个；
4、配套使用不锈钢两通4个；
5、配套使用泵柱塞杆密封圈2套；
6、配套使用自动进样器进样针及针座1套；
7、配套使用自动进样器转子及定子1套；
8、配套使用色谱柱：NH2 4.6×250mm,5μm，2根，相应的保护柱1套；PAH 4.6×150mm,5μm，1根，相应的保护柱1套。
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第4包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第4包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲高效液相色谱仪--二极管阵列/荧光检测器/柱后衍生
	一、主要用途：用于食品领域中氨基甲酸酯类农药残留、食品添加剂等项目的定性定量分析。
■二、依据标准：符合GB 5009.35-2023、GB 23200.112-2018 、JJG 705-2014检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境温度：覆盖4℃～40℃
工作环境湿度：覆盖20%～85%
工作电压：110V～220V，50Hz～60Hz
3.2二元高压输液泵
3.2.1溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀、脱气单元，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换。
★3.2.2流量准确度：≤±0.2%；流量稳定性：≤0.06% RSD（投标文件中提供证明材料）。
●3.2.3最高工作压力：≥40MPa(400bar或5800psi)；梯度混合精度：≤0.2% RSD，并可满足1:99的极限梯度混合应用（投标文件中提供证明材料）。
3.2.4延迟体积：≤600μL（标配混合器下）。
3.2.5柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式。
3.2.6漏液报警：配备漏液传感器；输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
3.3自动进样器
3.3.1进样范围：0.1μL～50μL，步进0.1μL。
★3.3.2进样精度：重复性RSD≤0.3%；交叉污染≤0.005%（投标文件中提供证明材料）。
3.3.3最大耐压：≥40MPa(400bar或5800psi)。
3.3.4标配≥90位2mL样品瓶。
3.3.5进样针清洗：具备进样针自清洗功能。
●3.3.6定性重复性：保留时间RSD≤0.3%；定量重复性：峰面积RSD≤1.0%（投标文件中提供证明材料）。
3.4二极管阵列检测器
3.4.1光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）。
3.4.2波长范围：至少覆盖190nm～600nm。
3.4.3波长准确性：≤±1.0nm。
3.4.4波长重复性：≤±0.1nm。
3.4.5光谱分辨率：≤1.2nm。
★3.4.6噪音：≤±1.0×10-5AU；漂移：≤1.0×10-3 AU/h（投标文件中提供证明材料）。
3.4.7线性范围：≥2.0AU。
3.4.8检测池耐压：≥6MPa。
3.4.9光谱扫描：具备光谱扫描功能。
3.4.10最小检测浓度：≤5×10-8 g/mL（萘/甲醇标准溶液）。
3.4.11二极管数量：≥1024个。
3.5荧光检测器
3.5.1光源：氙灯。
3.5.2波长范围：激发光覆盖200nm～650nm，发射光覆盖250nm～650nm。
●3.5.3灵敏度：水的拉曼峰信噪比S/N≥1200（暗值/信号测量时）（投标文件中提供证明材料）。
3.5.4数据采集速率：支持多通道同时采集。
3.5.5具备低死体积（≤20μL）流通池，且耐压≥2MPa。
3.6柱后衍生系统
3.6.1系统组成：由独立高压泵和温控反应单元组成，惰性管路，实现一体化控制。
●3.6.2衍生系统综合性能：流量准确度≤±0.1%，耐压≥10MPa，具有两个独立温控的反应模块，控温范围覆盖室温～150℃，控温精度优于±0.2℃，具备防回流装置、超温超压报警和保护功能（投标文件中提供证明材料）。
3.6.3反应池：衍生模块体积可选（如0.3mL、0.5mL等），且设计为抽屉式快拆组件。
3.6.4系统兼容：须能与本次采购的HPLC系统无缝连接。
3.7色谱柱恒温箱
●3.7.1控温范围：室温-10℃至65℃以上，升降温可控；温度准确度：≤±0.5℃（投标文件中提供证明材料）；
3.7.2温度稳定性：≤±0.1℃。
3.7.3柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
3.8色谱数据工作站
3.8.1控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
3.8.2智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗（Purge）、任务程序定制（可根据项目命名）等功能。
3.8.3语言支持：支持中/英文操作系统界面。
■3.8.4信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.9液相色谱系统按GB 5009.35-2023《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》中要求，柠檬黄、新红、胭脂红、日落黄、喹啉黄、赤藓红的定量限均为1.5mg/kg，苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、靛蓝的定量限均为1.0 mg/kg。糕点、糖果等基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.35-2023、GB/T 27404-2026中相应要求。
■3.10液相色谱系统按GB 23200.112-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中9种氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-柱后衍生法》中要求，蔬菜基质9种氨基甲酸酯定量限附近加标回收率、分离度应满足GB 23200.112-2018中附录B及GB/T 27404-2026表D.4中相应要求。
四、主要配置：液相色谱系统须配置数据采集、处理和输出的专用软件及硬件设施（≥16核，32G内存， 2×2T硬盘（一个数据备份盘）），输出终端、维护工具包。 
五、备品备件：
1、配套使用流动相溶剂瓶 (含瓶盖及瓶塞) 5套；
2、配套使用流动相滤头10个；
3、配套使用氘灯（钨灯）2个；
5、配套使用氙灯2个；
6、配套使用使用不锈钢两通4个；
7、配套使用泵柱塞杆密封圈2套；
8、配套使用自动进样器进样针及针座2套；
9、配套使用自动进样器转子及定子2套。
10、配套使用色谱柱：C18 4.6×250mm,5μm，2根，C18 4.6×150mm,5μm，1根，相应的保护柱1套。
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	2 
	高效液相色谱仪--二极管阵列/蒸发光检测器
	一、主要用途：食品中食品添加剂及非法添加的检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.28-2016、GB 5009.8-2023检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境条件：
工作电压：220V±10%
工作温度：覆盖18℃～28℃
相对湿度：≤70%
3.2、二元高压输液泵：
3.2.1溶剂通道：独立或集成溶剂选择切换阀、脱气单元，具备≥4通道溶剂自动选择功能，可在工作站中编程切换。
★3.2.2流量准确度：≤±0.2%；流量稳定性：≤0.07% RSD（投标文件中提供证明材料）。
●3.2.3最高工作压力：≥40MPa(400bar或5800psi)；梯度混合精度：≤0.2% RSD，并可满足1:99的极限梯度混合应用（投标文件中提供证明材料）。
3.2.4压力脉动：≤0.3MPa。
3.2.5延迟体积：≤600μL（标配混合器下）。
3.2.6柱塞清洗：内置在线柱塞清洗功能，可编程设定清洗模式。
3.2.7漏液报警：配备双漏液传感器。
3.2.8输液系统密封性：在90%最高工作压力下保持5min，无泄漏。
3.3自动进样器
3.3.1进样范围：覆盖0.1μL～50μL，步进0.1μL。
3.3.2进样方式：支持满环进样、无损进样等多种模式。
★3.3.3进样精度：重复性≤RSD 0.3%；交叉污染：≤0.005%（投标文件中提供证明材料）。
3.3.4样品容量：标配≥90位（2mL样品瓶）。
3.3.5进样针清洗：具备进样针自清洗功能。
3.3.6扩展功能：具备可编程的在线自动稀释、自动柱前衍生功能。
●3.3.7定性重复性：保留时间RSD≤0.3%;定量重复性：峰面积RSD≤1.0%（投标文件中提供证明材料）。
3.4二极管阵列检测器（DAD）
3.4.1光源：氘灯（可含钨灯扩展可见光区）。
3.4.2波长范围：至少覆盖190nm～600nm。
3.4.3波长准确性：≤±1.0nm；波长重复性：≤±0.1nm。
3.4.4光谱分辨率：≤1.2nm。
3.4.5二极管数量：≥1024个。
★3.4.6噪音：≤±1.0×10-5AU；漂移：≤1.0×10-3AU/h（投标文件中提供证明材料）。
3.4.7线性范围：≥2.0AU。
3.4.8检测池耐压：≥6MPa。
3.4.9光谱扫描：具备光谱扫描功能。
3.4.10最小检测浓度：≤5×10-8g/mL（萘/甲醇标准溶液）。
3.5蒸发光检测器
3.5.1光源：650nm固体激光器。
●3.5.2基线噪声：≤0.2mV；基线漂移：≤1mV/30min（投标文件中提供证明材料）。
3.5.3洗脱液流速：覆盖0.2mL/min～3.0mL/min。
3.5.4蒸发温度范围：25℃～120℃。
3.6色谱柱恒温箱
3.6.1控温范围：室温-10℃至65℃以上，升降温可控。
3.6.2温度准确度：≤±0.5℃。
3.6.3温度稳定性：≤±0.1℃。
3.6.4柱容量：可容纳≥300mm长度的色谱柱。
3.7色谱数据工作站
3.7.1控制能力：可对泵、进样器、柱温箱、检测器、衍生系统等进行完整的单点控制和全自动序列控制。
3.7.2智能功能：具备故障诊断与报错、自动化预冲洗（Purge）、任务程序定制（可根据项目命名）等功能。
3.7.3语言支持：支持中/英文操作系统界面。
■3.7.4信息化接口：配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
■3.8液相色谱系统按GB 5009.28-2016《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》中要求，苯甲酸、山梨酸、糖精钠的定量限均为0.01g/kg。糕点、糖果等基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.28-2016、GB/T 27404-2026中相应要求。
■3.9液相色谱系统按GB 5009.8-2023《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》中要求，果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的定量限均为0.5g/100g，饮料、糖果等基质不同添加水平的回收率及分离度要满足GB 5009.28-2016、GB/T 27404-2026中相应要求。
四、主要配置：液相色谱系统须配置数据采集、处理和输出的专用软件及硬件设施（≥16核，32G内存， 2×2T硬盘（一个数据备份盘）），输出终端、维护工具包。
五、备品备件：
1、配套使用流动相溶剂瓶 (含瓶盖及瓶塞) 5套；
2、配套使用流动相过滤头10个；
3、配套使用氘灯（钨灯）2个；
4、配套使用不锈钢两通4个；
5、配套使用泵柱塞杆密封圈2套；
6、配套使用自动进样器进样针及针座2套；
7、配套使用自动进样器转子及定子2套；
8、配套使用色谱柱：C18 4.6×250mm,5μm，2根，相应的保护柱1套；C30 4.6×250mm,5μm，1根，相应的保护柱1套。
	1
	工业



第5包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第5包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
	1、仪器系统：火焰-石墨炉一体机，具有石墨炉和火焰两个独立分开的原子化室，火焰-石墨炉全自动切换，无需机械移动相关硬件。
2、光学系统
2.1波长范围：覆盖185nm～900nm。
2.2光栅刻线密度：≥1800线/mm。
2.3狭缝：狭缝宽度0.2～1.2nm可调或≥此范围可调。
2.4波长设定：全自动检索，自动波长扫描。
2.5波长重复性：±0.3nm。
★2.6仪器光谱分辨能力：Mn 279.5nm ～279.8nm之间峰谷与279.5nm 峰高之比≤35%（投标文件中提供证明材料）。  
3、光源和检测器
●3.1灯座：8灯座（全自动切换）。
3.2灯电流设置：0～30mA,计算机自动设定。
3.3有下一灯预热和自动关灯功能。
★3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或宽范围光电倍增管（投标文件中提供证明材料）。
4、分析系统 
4.1石墨炉分析系统技术要求
4.1.1石墨管：采用带热解涂层石墨管或平台石墨管
4.1.2石墨炉可视系统：具备石墨炉配色摄像装置。
★4.1.3加热控温升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步，最大升温速率≥2900℃/秒，最高工作温度≥3000℃（投标文件中提供证明材料）。 
4.1.4测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换。
4.1.5代表元素检测指标： 
Cd: 检出限 ≤ 0.01 μg/L  
Cd：(2ppb)RSD ≤2%。 
★4.1.6石墨炉部分同时具有氘灯和塞曼两种扣背景方式。交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可软件切换（投标文件中提供证明材料）。 
●4.1.7石墨炉加热方式：横向加热。 
●4.1.8温度控制：石墨管温度实时监控，具有全自动温度校正功能。
★4.1.9电源：内置石墨炉电源，整个仪器为一个整体（投标文件中提供证明材料）。
4.1.10可升级配备直接固体进样分析附件。 
4.2火焰分析系统
4.2.1 燃烧头：≥10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码。
4.2.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。
4.2.3气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。
4.2.4撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 。
4.2.5 安全系统：具有安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 。
4.2.6点火方式：自动点火。
4.2.7 代表元素检测指标：
Cu：特征浓度：≤0.04 mg/L
检出限：≤0.005 mg/L
RSD：≤0.5%
●4.2.8 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转。
★4.2.9火焰部分单光束/双光束自动切换 （投标文件中提供证明材料）
5、石墨炉自动进样器
5.1样品位数：≥100个。
5.2进样精度：≤ 0.2μL, 最少进样量 1μL。
5.3除残功能：有自动除残功能。
★5.4稀释功能：全自动智能化稀释(包括自动稀释配置曲线)，最大稀释比例：1：700（投标文件中提供证明材料）。 
5.5富集功能：全自动智能化富集，最大富集倍数：≥50倍 
5.6质量控制功能：软件具有自动质量控制功能。
6、操作软件
6.1 分析软件：全中文操作软件，而且测量报告也为中文报告。
6.2 操作软件：可自动优化最佳灰化和原子化温度；全自动仪器及附件控制，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数。
■6.3 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
7、便携式液体处理单元
7.1主机须标配液体转移、液体混匀、手动移液、等量分液、反向移液等多种应用功能 。
★7.2主机具有≥1.3英寸圆形彩色液晶屏幕，屏幕采用背光设计，屏幕亮度和息屏时间可调节（投标文件中提供证明材料）。 
7.3液体转移量范围：覆盖0.1mL～5mL 
7.4.设备具有独立的五方向拨动摇杆，内置锂聚合物电池，≤1小时充满电，连续不停机满量程吸排工作≥4小时，待机≥1星期，且具有Type-C和磁吸两种充电方式。
8、主要配置：
(1)石墨炉原子吸收光谱仪主机　1套
(2)石墨炉自动进样器（100位以上）　1套
(3)操作软件系统　1套
(4)石墨炉可视系统　1套
(5)循环冷却水系统　1套
(6)数据存储及操作软件搭载平台1套  
(7)数据处理及输出系统1套
(8)供气系统1套（含氩气钢瓶含气及减压阀）　各1套
(9)便携式液体处理单元　1套
9、备品备件：
(1)原装配套涂层石墨管50只。
(2)平台石墨管5只。
(3)样品杯5000个。
(4)原装配套空心阴极灯10支(铅2只、镉2只、铬2只、镍2只、铜2只）。
(5)插座 3个。
(6)石墨炉自动进样器毛细管2根
(7)火焰进样毛细管2根
(8)工具包 1套。
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第6包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第6包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
[bookmark: _GoBack]（台/套）
	所属
行业

	1
	▲火焰/石墨炉原子吸收光谱仪
	1仪器系统：火焰-石墨炉一体机，具有石墨炉和火焰两个独立分开的原子化室，火焰-石墨炉全自动切换，无需机械移动相关硬件。
2、光学系统
2.1波长范围：覆盖185nm～900nm。
2.2光栅刻线密度：≥1800线/mm。
2.3狭缝：狭缝宽度0.2～1.2nm可调或≥此范围可调。
2.4波长设定：全自动检索，自动波长扫描。
2.5波长重复性：±0.3nm。
★2.6仪器光谱分辨能力：Mn 279.5nm ～279.8nm之间峰谷与279.5nm 峰高之比≤35%（投标文件中提供证明材料）。  
3、光源和检测器
●3.1灯座：8灯座（全自动切换）。
3.2灯电流设置：0～30mA,计算机自动设定。
3.3有下一灯预热和自动关灯功能。
★3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或宽范围光电倍增管（投标文件中提供证明材料）。
4、分析系统 
4.1石墨炉分析系统技术要求
4.1.1石墨管：采用带热解涂层石墨管或平台石墨管
4.1.2石墨炉可视系统：具备石墨炉配色摄像装置。
★4.1.3加热控温升温方式：阶梯升温、斜坡升温，升温程序可设置≥20步，最大升温速率≥2900℃/秒，最高工作温度≥3000℃（投标文件中提供证明材料）。 
4.1.4测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换。
4.1.5代表元素检测指标： 
Cd: 检出限 ≤ 0.01 μg/L  
Cd：(2ppb)RSD ≤2%。 
★4.1.6石墨炉部分同时具有氘灯和塞曼两种扣背景方式。交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可软件切换（投标文件中提供证明材料）。 
●4.1.7石墨炉加热方式：横向加热。 
●4.1.8温度控制：石墨管温度实时监控，具有全自动温度校正功能。
★4.1.9电源：内置石墨炉电源，整个仪器为一个整体（投标文件中提供证明材料）。
4.1.10可升级配备直接固体进样分析附件。 
4.2火焰分析系统
4.2.1 燃烧头：≥10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码。
4.2.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）。
4.2.3气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化。
4.2.4撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 。
4.2.5 安全系统：具有安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 。
4.2.6点火方式：自动点火。
4.2.7 代表元素检测指标：
Cu：特征浓度：≤0.04 mg/L
检出限：≤0.005 mg/L
RSD：≤0.5%
●4.2.8 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转。
★4.2.9火焰部分单光束/双光束自动切换 （投标文件中提供证明材料）
5、石墨炉自动进样器
5.1样品位数：≥100个。
5.2进样精度：≤ 0.2μL, 最少进样量 1μL。
5.3除残功能：有自动除残功能。
★	5.4稀释功能：全自动智能化稀释(包括自动稀释配置曲线)，最大稀释比例：1：700（投标文件中提供证明材料）。 
5.5富集功能：全自动智能化富集，最大富集倍数：≥50倍 
5.6质量控制功能：软件具有自动质量控制功能。
6、操作软件
6.1 分析软件：全中文操作软件，而且测量报告也为中文报告。
6.2 操作软件：可自动优化最佳灰化和原子化温度；全自动仪器及附件控制，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数。
■6.3 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
7、便携式液体处理单元
7.1主机须标配液体转移、液体混匀、手动移液、等量分液、反向移液等多种应用功能 。
★7.2主机具有≥1.3英寸圆形彩色液晶屏幕，屏幕采用背光设计，屏幕亮度和息屏时间可调节（投标文件中提供证明材料）。 
7.3液体转移量范围：覆盖0.1mL～5mL 
7.4.设备具有独立的五方向拨动摇杆，内置锂聚合物电池，≤1小时充满电，连续不停机满量程吸排工作≥4小时，待机≥1星期，且具有Type-C和磁吸两种充电方式。
8、主要配置：
(1)石墨炉原子吸收光谱仪主机　1套
(2)石墨炉自动进样器（100位以上）　1套
(3)操作软件系统　1套
(4)石墨炉可视系统　1套
(5)循环冷却水系统　1套
(6)数据存储及操作软件搭载平台1套  
(7)数据处理及输出系统1套
(8)供气系统1套（含氩气钢瓶含气及减压阀　各1套
(9)便携式液体处理单元　1套
9、备品备件：
(1)原装配套涂层石墨管50只。
(2)平台石墨管5只。
(3)样品杯5000个。
(4)原装配套空心阴极灯10支(铅2只、镉2只、铬2只、镍2只、铜2只）。
(5)插座3个。
(6)石墨炉自动进样器毛细管2根
(7)火焰进样毛细管2根
(8)工具包1套。
	1套
	工业


第7包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第7包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	▲液相色谱-电感耦合等离子体质谱 仪
	1、满足食品样品中多元素微量、痕量及超痕量元素的定性、半定量、定量和同位素分析,以及元素价态、结合形态的分析能力。
2、由高效液相色谱仪、电感耦合等离子体质谱联用仪系统等部分构成。
3、高效液相色谱仪
3.1 四元泵
3.1.1 串联式双柱塞往复泵，泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆； 
★3.1.2 采用主动阀，非被动阀（投标文件中提供证明材料）； 
★3.1.3 自动连续可变冲程，最小冲程≤20μL，最大冲程可至100μL（投标文件中提供证明材料）； 
3.1.4 具备自动柱塞清洗装置；
3.1.5 流量范围：覆盖0.001mL/min～10mL/min，增量为0.001mL/min, 流量精度：≤0.07%RSD；
3.1.6 流速精度：≤0.1%，流速准确度：≤1%；
3.1.7 组分精度：≤0.2 % RSD或≤0.04 min SD；
3.1.8 压力范围：覆盖0～400bar；
3.1.9 梯度范围：覆盖0～100 %，增量为0.1%；
3.1.10 集成真空脱气机：四路独立脱气操作，每个通道内部体积1.5mL；
3.1.11 泵、自动进样器、柱温箱、检测器为模块式设计； 
3.1.12泵清洗系统：带有柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时能检测泵头微漏，提示维护信息；
3.1.13≥3种以上任务开启模式；
● 3.1.14 软件具备自动化purge功能； 
● 3.1.15 可在仪器自带的触控显示屏中定制任务程序，且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含≥3项不同工作。 
3.2 液相自动进样器
3.2.1 采用高压阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积；通过工作站可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁；
●3.2.2 可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度；
3.2.3 进样范围：覆盖0.1μL～100μL，步进为0.1μL；
3.2.4 进样精密度：≤0.25% RSD（峰面积为从5 μL～100μL）； 
3.2.5 进样周期：≤20s；
3.2.6 最大操作压力：600bar；
3.2.7 交叉污染：≤40ppm；
3.2.8 样品容量：可放≥130个2mL样品瓶；
3.3 柱温箱
●3.3.1 帕尔贴温控设计，不接受空气传热设计；3.3.2 内置预热器，流动相柱前预加热；
3.3.3 温度稳定性：±0.1℃；
3.3.4 温度准确度：± 0.5˚C；
3.3.5 温度范围：4～85℃；
3.3.6 温度精度：≤0.05℃；
3.3.7 独立温度区：2个（单个设备中）；
●3.3.8 柱容量：4根色谱柱，长度最高≥300mm  
3.3.9 加热冷却时间：5min从环境温度到40℃。10min从40℃到20℃。
3.4形态分析功能
3.4.1可提供商品化的联机硬件接口及控制软件；3.4.2批处理功能具备仪器的控制、自动进样器序列采集、自动积分校正和报告输出等分析处理。
4、ICP-MS进样系统
4.1 雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；
4.2 雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置；
4.3 炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；
●4.4 接口：镍制样品锥和截取锥组成的双锥接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm。若截取锥采用嵌片、超锥等耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套，采样锥与截取锥之间不得使用任何气体。
4.5 高盐样品进样系统：仪器配置全自动气体在线稀释装置。
4.6配置2路气体即补偿气和稀释气体，可在线切换，流量范围覆盖0～2.00L/min，流速0.01L/min连续可调。
4.7稀释气体至少拥有5种不同稀释比，可实现4倍、8倍、25倍、50倍、100倍的预设稀释条件自由切换。
5、离子源
●5.1 离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率：≤28MHz，功率范围：覆盖500W～1600W，射频线圈水冷设计 
 5.2 二次放电消除技术 
★5.3 等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维位置控制，炬管位置可进行沿中心轴方向的采样深度自动调节，调节范围下限≤5mm，调节范围上限≥28mm（投标文件中提供证明材料）
★5.4 离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，同时装有≥2个提取透镜（投标文件中提供证明材料） 
6、碰撞模式
6.1 碰撞/反应池：要求具备八极杆氦气碰撞池（配氦气独立气路），或四级杆氢氧反应池（配氢气、氧气两条独立气路） 
6.2 高能氦模式：碰撞反应池出口电压可设置低至-150V，氦气流量≥10ml/min 
★6.3 碰撞反应池池内温度范围覆盖55℃～95℃，0.1℃连续可调（投标文件中提供证明材料） 
7、质量分析器及检测器
7.1 质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆；
7.2 四极杆驱动频率≥2.5 MHz 
7.3 四极杆质量数范围：2amu～258 amu；
7.4 检测器：检测器离子技术范围≥0.1cps～109 cps；
8、性能指标
8.1 低质量数灵敏度【cps/ppm】：Li(7) ≥50 M
8.2 中质量数灵敏度【cps/ppm】：Y(89) ≥200 M
8.3 高质量数灵敏度【cps/ppm】：Tl(205) ≥160 M
8.4 检测限【3*sigma，ppt】：Be(9) ≤ 0.5 ppt；In(115) ≤ 0.1 ppt；Bi(209) ≤ 0.1 ppt
8.5 背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）
8.6 氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤2.0 %
8.7 双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %
8.8 短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)
8.9 长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)
9、自动进样器
★9.1 具备至少6个样品架放置位，可以同时摆放≥390个样品（样品管体积≥16mL）（投标文件中提供证明材料） 。 
★9.2 配备高速阀进样模块，包含一个六通或七通电子切换阀和一个三通内标切换阀的高通量阀进样系统 （投标文件中提供证明材料）。
10、操作软件
10.1 操作系统：中文仪器控制软件。
10.2 全自动工作条件调谐；
10.3 智能半定量功能；
10.4 智能工具护航检测过程，仪器状态参数实时传感与记录。
10.5 整体多平台联动支持功能。
■10.6 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
11、主要配置：
11.1 ICPMS主机1台，包括：机械泵和分子涡轮泵，数字变频式固态射频发生器，uHMI高盐进样系统，八极杆碰撞反应池，高频双曲面四极杆，10个数量级脉冲模式双模式检测器
11.2液相色谱仪1台，包含四元泵1台、液相自动进样器1台（包含柱前衍生功能）、柱温箱1台
11.3ICPMS工作站软件1套，含形态分析功能
11.4ICPMS自动进样器1台，含高速阀进样模块
11.5控制主机1台 
11.6输出装置1台
11.7冷却循环水机1台
11.8UPS电源1台
11.940L高纯氩气两瓶（含减压阀），所有适用高纯反应气（含专用减压阀，中标人负责安装固定）各1套
11.10移液器（规格为1000μL、5000μL、10000μL）各2支
11.11除湿机1台
11.12插座5个
11.13配套所有接口锥结构部件各1套
11.14石英同心雾化器/PFA雾化器各1套
11.15半导体控温雾化室1套
11.16石英中心管炬管1套
11.17甲基汞、有机锡形态分析柱及保护柱1套
11.18砷、铬、硒、锑形态分析柱及保护柱1套
11.19原装仪器调试溶液启动包1套
12、备品备件：
12.1石英同心雾化器2个，PFA雾化器2个
12.2半导体控温雾化室2个
12.3石英炬管4根
12.4镍采样锥和截取锥各4套
12.5进样泵管120根、内标泵管120根、废液泵管120根
12.6ICP-MS调谐液4套（100mL，10ppm，包含：Li, Co, Y, Ce, Tl）
12.7多元素标准溶液2套（125mL，10mg/L，包含：Al,Ag,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,In,K,Li，Mg，Mn，Na，Ni，Pb，Rb，Se，Sr，Tl，U，V，Zn），或其他规格的标准溶液
12.8多元素内标溶液2套（50mL，100ppm，包含：Be In Bi Se Ge La Rh）
12.9液相过滤白头15个、PEEK接头10个、2mL进样小瓶500个
12.10As、Se、Hg、Cr形态分析色谱柱1套
12.11机械泵油3L
12.12采样锥石墨垫片6片
	1
	工业

	2
	分子荧光光谱仪
	1.测试范围和精度：
1.1荧光信号范围：-9999～9999；
★1.2灵敏度：背景噪声S/N≥20000:1（RMS）（投标文件中提供证明材料）；
●1.3光谱分辨率：≤1.0nm；
1.4波长扫描速度：覆盖30nm/min～60000nm/min，≥8档可调；波长驱动速度≥60000nm/min；
1.5测量线性：≥0.995；
1.6检出极限：≤5×10-10g/mL；
1.7重复性：≤1.5%。
2.光源系统：
2.1高强度150W稳态连续氙灯；
2.2光源寿命：≥1000小时；
2.3测量波长范围：激发（EX）200nm～900nm，包含零极光；发射（EM）200nm～900 nm，包含零极光；
2.4光源补偿方式：单色光监测比例运算。
3.单色器系统：
3.1高性能激发和发射单色器；
3.2光谱带宽：激发1nm；5nm；10nm；20nm；
发射1nm；5nm；10nm；20nm；
3.3波长准确度：激发波长≤2.0nm；发射波长≤2.0nm；
3.4波长重复性：激发波长≤1nm；发射波长≤1nm；
3.5波长示值误差优于±2.0nm。
4.检测器系统：
★4.1检测器为光电倍增管，电压0V～1000V，以1V为单位连续可调（投标文件中提供证明材料）；
4.2信噪比：S/N≥100（RMS）；
4.3响应时间：自动响应；
●4.4具有自动预扫描功能。
5.样品室：
5.1大容量样品仓，样品仓外侧预留开孔；
5.2标准10mm方形样品池。
6.数据处理与控制系统：
6.1自动调零功能；自动化控制光源的开启，拥有光源自动休眠模式；
6.2主机由软件控制，中、英文操作界面可选；
6.3图谱保存和导出；
6.4自动仪器性能自检；
■6.5配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
7.主要配置：
7.1荧光分光光度计主机 1 台
7.2数据处理主机1台
7.3输出装置1台
7.4标准液体池支架 1个
7.5荧光比色皿 1 个
7.6仪器专用 U 盘 1 个；
8.备品备件：
7.1专用保险丝 2个
7.2光源备用组件 1个
7.3标准比色皿备用件2个。
	1套
	工业

	3
	紫外分光光度计
	1工作环境条件
1.1工作电源：220V，50Hz
1.2环境温度：15℃～30℃
2功能要求
2.1光源：氘灯或钨灯
2.2波长范围：覆盖190nm～900nm
2.3波长准确度：±0.1nm
2.4波长重复性：≤0.05nm
2.5杂散光：≤0.001%T
2.6光度范围：0～4.0Abs
●2.7光度准确度：±0.002Abs（0～0.5Abs）、±0.003Abs（0.5～1.0Abs）
3、主要配置：
3.1紫外分光光度计主机。
3.2仪器工作站和数据保存及处理系统1套、输出系统1套。
4、备品备件：
4.1玻璃比色皿2套（10mm）。
4.2石英比色皿2套（10mm）。
	1套
	工业


三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

