2024年应急监测仪器设备采购项目技术要求（第1包）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低烟尘测定仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 紫外烟气测试仪 | 套 | 1 |  |

# 详细技术参数要求

# 超低烟尘测定仪

1、总体要求：

1.1 β射线吸收原理，不受颗粒物大小、形状等其他化学性质影响，现场自动测算尘重及排放量。

1.2 最低检出限≤0.1mg/m3，可满足超低工况监测要求。

1.3 采用滤带式采测异工位结构设计，采样与测量过程分离，避免关键元器件污染，保证测量精度。

1.4 钛合金取样管全管路采用智能高效加热控制，气路内壁采用超光洁工艺加工，减少颗粒物损失，保证测量精度。

1.5 滤膜前后位双重加热，提升滤膜烘干效率，防止烟气冷凝对测量结果造成影响。

1.6 取样管采用对接设计，可实现快速拆装，且可多角度转动，方便运输和使用。

1.7 内置式皮托管，外观简洁，操作便利；皮托管采用模块化设计，方便拆卸，降低维修成本。

1.8 具备滤带用尽前预警和纸带用尽、断裂报警功能。

1.9 采用滤带式设计，一次安装长时间使用，并可实现短期在线监测功能。

1.10 使用惰性材料校准膜校准，使数据更加准确。

1.11 防护门采用全避光设计，避免可见光对探测器的影响。

1.12 内置阻容法湿度传感器，可直测烟气含湿量。

1.13 采样时采样压嘴由上往下压住滤带，提高滤带的平稳性和加热的效率

1.14 采测流程顺畅，自动完成，工作效率高。

1.15 采用无线传输与无线烟尘采样器连接，简化管路连接，预留无线数据传输功能。

1.16 烟尘主机可完成固定污染源废气中浓度低于 20mg/m3 的颗粒物测定，具备电化学传感器采样和烟尘直读功能搭配，配β射线法烟尘检测器，现场检测烟尘浓度，方便快捷；

1.17 烟尘主机（内置氧气、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳传感器）具备彩色触摸屏和物理按键双操作模式，物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯（响应文件需提供高清实物照片加盖供应商公章证明材料）。要求轻便小巧，便于携带，重量不得高于8KG。

1.18 烟尘流量可达110L/min，准确度不超过±2.5%。（中标后提供型式批准证书原件交采购人核验）。

1.19  技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围 | (0～50)mg/m3 | 0.01mg/m3 | 不超过±20% |
| 取样管伴热温度 | 130℃（100℃~160℃可设） | 0.1℃ | 不超过±10℃ |
| 滤膜加热温度 | 105℃（100℃~160℃可设） | 0.1℃ | 不超过±5℃ |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～+30)kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 测孔直径要求 | ≥φ60mm |  |  |
| 采样嘴型号 | 标配φ4.5、φ6、φ7、φ8、φ10、φ12 |  |  |
| 主机尺寸 | ≤340mm×120mm×240mm |  |  |
| 取样管长度 | 总长≥1.5m，有效长度不低于1.3m |  |  |
| 主机重量 | ≤4kg |  |  |
| 取样管重量 | ≤3kg |  |  |
| 校准方式 | 标准膜校准 |  |  |
| 工作电源 | DC24V 10A |  |  |

1.20 标准配置：主机、取样管、电源适配器、校准膜组件、玻璃纤维纸带、采样嘴、串口线、三脚支架等

紫外烟气测试仪

1、总体要求

以紫外差分吸收光谱分析技术（DOAS）为核心，采用热湿法原理测量，主要用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、CO、CO2、O2等成分浓度的现场分析。采用一体化设计，集烟气采集、预处理、分析于一体，具有体积小、重量轻、检出限低、测量精度高、测量速度快、多组分同时检测、抗干扰能力强等优点，满足现场高效检测的要求，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。

2、执行标准

	HJ1045-2019固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法

	GB/T 37186-2018 气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法

	HJ/T 397-2007  固定源废气监测技术规范

	JJG 968-2002  烟气分析仪检定规程

	HJ1131-2020固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法

	HJ 1132-2020 固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法

3、性能特点

3.1 仪器采用差分吸收光谱技术分析烟气浓度，同时测量烟气中SO2、NO、NO2、O2等浓度，不受水分和粉尘影响，CO对SO2无交叉干扰；直接检测NO2，无需NO2/NO转换器；可扩展检测NH3、H2S等其他气体

3.2 整机采用一体化设计，采样单元、预处理单元、分析单元集成一体，携带方便。

3.3 双操控系统设计：支持手操器遥控和主机按键触控两种操控模式，满足用户的多样化选择；

★3.4 不低于5.5寸触摸手操器，集高速热敏打印机于一体（响应文件中需提供高清实物照片加盖供应商公章），携带使用更方便，具备抗干扰、防震、防尘、防湿功能，温度适应性更强；

★3.5 取样管与主机后端可拆卸，配有背包方便携带且后期可根据需求选配不同长度的取样管；

3.6 热湿法测量，采样过程全程伴热，加热温度（120-160）℃可调，避免水分对于SO2、NO2气体成分吸收损失。

★3.7 仪器应采用高性能脉冲氙灯作为光源，预热时间短，使用寿命长。

3.8 实时测量显示烟气湿度，同时显示、记录干基浓度和湿基浓度。

3.9 烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数。方便与在线仪器的比对

3.10 烟气折算方式分为以基准含氧量折算和以折算系数折算两种方式。

3.11  SO2分析采用双量程设计，并且可根据浓度值自动切换高低量程。

3.12 具备质量浓度（mg/m3）和体积浓度（μmol/mol）单位浓度切换功能。

3.13 具有仪器故障、密闭性自动检测与报警功能。

3.14 内置吹扫专用锂电池，断电后自动吹扫，避免气室污染。

3.15 配工况监测仪，烟气温度、流速等工况测量数据能够一键传输到烟气分析仪。

★3.16 设备通过具有CMA或CNAS资质的检测单位防水防尘检测，外壳防护等级IP56，具有优异的防尘防水特性（供货时要求提供检测报告以验证参数）。

参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★SO2 | 低量程：(0～150) μmol/mol； 高量程：(0～1500) μmol/mol | ＞1000mg/m3,分辨率1mg/m3; ≤1000mg/m3，分辨率0.1mg/m3 | 相对误差不超过±2.5%； |
| NO | (0～1000) μmol/mol |  |  |
| NO2 | (0～500) μmol/mol |  |  |
| O2 | (0～30)% | 0.01% | 不超过±3% |
| CO | （0～4000）μmol/mol | 0.1 mg/m3 |  |
| 重复性 | ≤2％ |  |  |
| 响应时间 | ≤90s |  |  |
| 稳定性 | 1h内示值变化不大于5％ |  |  |
| 烟气采样流量 | 0.5L/min |  |  |
| 外型尺寸(长×宽×厚) | ★可插拔取样杆长度不低于1m |  |  |
| 工作电源 | AC(220±22 )V, 50Hz或DC12V |  |  |
| 主机重量 | ≤5.0kg |  |  |
| 功耗 | ≤240W |  |  |

仪器配置：主机1台、电源适配器1个、一体式烟气流速监测仪（1米）1支、内置热敏打印机1个、平板手操器1个。

6. 其他

6.1 供应商供货时提供产品制造商针对该项目的售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。

6.2 采购人在合同签订前，有权要求中标人提供所投产品样机用以验证参数，若发现产品样机与响应文件内容有明显不符，将视为虚假响应，采购人将依法依规追究相关投标人责任。