采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； （2）货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； （3）所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （5）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2..“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

- 货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

第1包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高光谱成像系统（进口） | 1.室内测试暗箱 1.1光照空间均匀性：≥90%； ★1.2电动控制调整相机与被测目标物测试间距，外部具有相机高度指示标尺；（投标文件中提供详细的设备实物照片和功能操作过程说明） 1.3可同时搭载可见近红外高光谱相机和近红外高光谱相机采集目标数据。 2.可见近红外高光谱相机系统 2.1成像方式：透射式光栅，推扫式成像； 2.2光谱范围：400-1000nm； ★2.3光谱分辨率(FWHM)：≤2.5nm（投标文件中提供汞灯测试曲线软件功能页面证明）； 2.4探测器像元数：≥2048像素（H）、≥2048像素（V）； 2.5光源：穹顶光源，光源数量≥16个； 2.6最小光谱采样间隔：≤1.2nm； 2.7空间通道数：≥1200； 2.8光谱通道数≥512，且通过操作软件可以实现不同光谱通道数120、240、360、512自由切换； 2.9狭缝宽度：≥30μm； 2.10狭缝长度：≥14.2mm； 2.11有效像元尺寸：≤4.54μm×4.54μm； 2.12通光效率：≥50%； 2.13杂散光：≤0.5%； 2.14数值孔径：F/2.4； 2.15接口：USB 3.0； 2.16帧频：1-1000 FPS； 2.17数据输出：≥14 Bits； ★2.18最大DN值上限：≥65000；（投标文件中提供高光谱图像数据截图证明）； 2.19光谱数据测量偏差：≤0.5nm； 2.20探测器：sCOMS探测器； 2.21成像镜头：焦距25mm，标准C接口； 2.22信噪比（峰值）：≥1000：1； 2.23内置电控机械快门，无需扣上镜头盖自动完成暗背景采集。 3.近红外高光谱相机系统 3.1成像方式：透射式光栅，推扫式成像； 3.2光谱范围：900-1700nm； 3.3光源：穹顶光源，光源数量≥16个； 3.4探测器像元数：≥640像素（H）、≥512像素（V）； ★3.5光谱分辨率(FWHM)：≤5.0 nm；（投标文件中提供汞灯测试曲线软件功能页面证明）； 3.6最小光谱采样间隔：≤1.56nm； 3.7空间通道数：≥640； 3.8光谱通道数：≥512； 3.9狭缝宽度：≥30μm； 3.10狭缝长度：≥14.2mm； 3.11通光效率：＞50%； 3.12杂散光：＜0.5%； 3.13有效像元尺寸：≤15μm×15μm； 3.14数值孔径：≥F/2.4； 3.15接口：USB 3.0； 3.16帧频：≥50-1000 FPS； 3.17数据输出：≥14 Bits； 3.18探测器：InGaAs探测器； 3.19最大DN值上限：≥16000； ★3.20光谱数据测量偏差：≤0.5nm； 3.21成像镜头：焦距25mm，标准C接口； 3.22内置电控机械快门，无需扣上镜头盖自动完成暗背景采集； 3.23信噪比（峰值）：≥900：1。 4.电控二维扫描平台系统≥1套，配备数据采集和扫描台控制软件，实时控制扫描平台的运行速度以及相机采集速度。 5.标准校正板 5.1标准高反射比校正白板，光谱范围：400-2500nm； 5.2标准校正白板反射比：≥0.98(@400nm波长)，≥0.98（(@1000nm波长），≥0.97(@1700nm波长)，≥0.90（@2500nm波长）。 6.数据采集及预处理软件 6.1单波段灰度图和任意三波段假彩图显示，可查看任意单个像素点光谱和任意框选区域平均光谱； 6.2具备镜头校正、辐射度校正、区域校正、均一性校正、反射率校正功能，且能实现批处理； ★6.3单波段灰度图像动态预览功能，可切换每波段时间间隔（ms）；（投标文件中提供详细的软件操作截图证明）； 6.4相机参数设定与控制、扫描装置控制功能、自动曝光功能、自动调焦功能、自动扫描速度匹配功能、支持中英文双语切换、辅助取景摄像头功能、波段选择功能、区域校正功能。 7.数据分析软件功能 ★7.1光谱角匹配，可设置光谱角度，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；（投标文件中提供详细软件操作截图）； ★7.2波形相似度匹配，可设置相似度，截取指定波段数据：下限波长和上限波长；（投标文件中提供详细软件操作截图）； ★7.3可实现主成分分析(PCA)功能，选择输出主成分的数量；（投标文件中提供详细的软件操作截图证明）； 7.4波段运算，提供多种植被指数计算功能：提供超过12中常用植被指数在高高光谱图像上计算方法，且可通过密度分割实现高光谱图像分类； 7.5可进行自动追踪和更新所需更新的软件和相关应用程序及系统； 7.6可实现与ENVI、MatLab和Python等数据后处理软件无缝兼容。 8.微观成像配件 8.1微观成像镜头：放大倍率≥20×，接口：标准C接口； 8.2微光成像镜头专用光源： 8.2.1灯泡功率：100W； 8.2.2灯泡寿命（最大功率）：≥1000h； 8.2.3预热时间：≤30min； 8.2.4波段范围：360-2500nm； 8.2.5色温：≥3300K@最大功率； 8.2.6输入电压：220V； 8.2.7光纤接口：SMA905。 9.配套数据处理工作站 9.1 CPU：核心数量≥20(性能核≥8，能效核≥12)，线程数≥28，睿频≥5.6Ghz，内存容量≥192GB，功率≥125w，主频≥3.4GHz，三级缓存≥33mb； 9.2内存：64GB DDR4-2666或以上； 9.3硬盘：≥1T固态+≥3TB机械硬盘，硬盘安全：机械硬盘具有SMART故障前预警及NCQ全速队列命令高速传输技术； 9.4显卡：加速频率≥2.52GHz，基础频率≥2.23Ghz，核心数量≥16384个，显存频率≥21000MHz，显存容量≥24GB，显存位宽≥384bit 9.5显示器：≥27英寸宽屏LED显示器； 9.6系统：出厂预装正版操作系统； 9.7 USB 3.0接口数量：≥2个。 10.安装培训及售后服务 厂家每年派技术人员进行一次高光谱相机光谱数据测量偏差的检测和高光谱返厂光谱波长标定、每年派技术人员进行一次高光谱风扇的除尘和厂家或供应商负责安装的光谱操作系统的升级。对用户提供支持，如回答用户提出的问题、排除用户的软、硬件故障等，至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证提供终身有偿保修服务。厂家负责为用户培训2-3名合格的操作技术人员，培训方式采用现场培训。 | 1套 | 工业 | 进口 |
| 2 | ▲傅立叶变换红外光谱仪（进口） | 1.用途：基于有机物对红外光有特征的吸收谱图，通过红外的特征吸收谱图来判读未知样品化学结构，可用于聚合物，有机物，气体，液体等等，通过配置相应的联用附件，实现反应机理的原位研究。 2.技术指标 ★2.1干涉仪：无机械磨损的磁浮式干涉仪，具有三维激光控制自动调整和每秒不低于10万次高速扫描动态准直控制功能。（投标文件中提供证明材料，证明材料上须标注具体的动态调整频率。） ★2.2光谱分辨率: 0.06-0.09 cm-1；（投标文件中提供证明材料）； 2.3全光谱线性准确度：≤0.1%T。（ASTM E1421 标准方法检测）； 2.4信噪比：≥65000:1；（4 cm-1分辨率，1分钟扫描）； 2.5光谱范围：8000-350cm-1，可扩展至28000-10cm-1； 2.6快速扫描：基本功能≥65张光谱/s（@16 cm-1，MCT），后期可升级至≥130张光谱/s； ★2.7光栏精度：200档以上精度连续可变自动控制光栏,可控制外部引入光源高分辨测量；（投标文件中提供证明材料）； 2.8红外光源：无需打开光学盖即可在外部无线接插精确定位； 2.9检测器:高性能DLATGS检测器，仪器能自动识别和参数设置，采用≥24位500KHz A/D转换器； ★2.10快捷检测操作：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程；（投标文件提供证明材料）； ★2.11上置式积分球，适用于测量固体、粉末和不透明液体的漫反射率。包含≥3英寸高反射率的镀金球体，宽带专用检测器（光谱范围：5000～500cm-1）,上置式漫反射金参比；（投标文件中提供证明材料）； 2.12衰减式全反射附件（ATR），配置金刚石晶体； 2.13红外自动旋转偏振组件，包含ZnSe-ZnSe偏振片，安装时需要的转镜，控制电机及软件，偏振片旋转范围为1-180度； 2.14支持与拉曼模式联用； 2.15软件功能 软件操作界面可按操作者需求进行中英文等多语言切换，软件除光谱采集、数据处理、谱库检索等基本功能外，还须具有： ★2.15.1.配置不少于20万张永久免费使用、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库；或提供20万张以上的萨特勒谱图集的红外光谱数据库二十年以上的许可证； 2.15.2.自动光谱质量检查、实验设置，以及遵循ASTM标准和相关方法进行各项性能验证，包括：文档运行、检测附件与主机适配性确认、系统性能验证等，可实时显示系统当前所处的状态，给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出现故障原因及解决方法等多项功能检验； 2.15.3.高精度鉴别软件，快速比对鉴别和确定不同含量的物质、不同晶型，同属不同种等样品状态，无需特定测试条件和定量标定； ★2.15.4.高级ATR校正软件，提供多模型处理功能，精确校正不同ATR采集对光谱的峰强、位移以及非极化的影响；（投标文件中提供该功能详细测试结果截图资料）； 2.15.5.混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比列，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比列。 3.配置清单 3.1.傅里叶变换红外光谱仪主机，1台； 3.2配套工作站1套，配置不低于：四核处理器、2G独显、32G内存、256G固态+1T硬盘，23英寸显示器； 3.3.红外光谱分析软件，1套； 3.4.混合物分析软件，1套； 3.5.20万张高分辨红外光谱数据库，1套； 3.6.智能型透射测样装置，1套； 3.7.上置式积分球，1套； 3.8.金刚石晶体的ATR附件，1套； 3.9.红外自动旋转偏振组件，1套； 3.10.粉末样品制样工具套装（含压片机、溴化钾压模、磁性样品架、玛瑙研钵、样品勺、溴化钾粉末各一件）1套； 3.11.电子防潮干燥箱，一个。 | 1套 | 工业 | 进口 |

第2包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲液相色谱仪（进口） | 1.四元梯度泵 ★1.1串联式双柱塞往复泵，泵传动装置采用齿轮和滚珠螺杆；（投标文件中提供实物图片证明） 1.2采用主动阀； ★1.3自动连续可变冲程，冲程20μL-100μL；（投标文件中提供软件设置界面截图证明）； 1.4具备自动柱塞清洗装置； 1.5流量范围：0.001~10mL/min，增量为0.001mL/min，流量精度：≤0.07%RSD； 1.6流量准确度：≤±1%或10μL/min； 1.7组分精度：≤0.2% RSD或≤0.04 min SD； 1.8操作压力：0-400bar； 1.9可设置梯度范围：0-100%，增量为0.1%； 1.10集成真空脱气机：四路独立脱气操作，每个通道内部体积：1.5mL。泵、自动进样器、柱温箱、检测器为模块式设计。 2.柱温箱 ★2.1半导体温控设计，两个独立控温模块；内置预热器，流动相柱前预加热；（投标文件中提供实物图片证明）； 2.2温度稳定性：≤±0.1℃； 2.3温度准确度：≤±0.5℃； ★2.4温度范围：室温以下10℃～85℃；（投标文件中提供证明材料）； 2.5温度精度：≤0.05℃； 2.6独立温度区：2个（单个设备中）； ★2.7柱容量：4根色谱柱，根据用户需要配置；可后期升级加装4柱选择阀； 2.8加热冷却时间：5min内从环境温度到40℃；10min内从40℃到20℃。 3.二极管阵列检测器 3.1最快采样速率：≥120Hz，二极管个数：≥1024； ★3.2短期噪音：带10mm最大光强卡套式流通池：≤±3×10-6AU（230/4nm时），狭缝宽度4nm，TC 2s，ASTM。带60mm最大光强卡套式流通池：≤±0.6×10-6AU/cm（230/4 nm时），狭缝宽度4nm，TC 2s，ASTM； 3.3漂移：≤0.5×10-3 AU/h，在230nm条件下； 3.4线性范围：≥2.0AU； 3.5波长范围：190～635nm； 3.6波长准确度：≤±1nm； 3.7波长精度：≤±0.1nm； 3.8流通池：可更换60mm流通池。 4.示差检测器 4.1示差折光范围：1.00-1.75RIU； 4.2测量范围：±600×10-6RIU； 4.3光学系统温度控制：室温+5℃至55℃； 4.4短期噪音：≤±1.25×10-9RIU； 4.5漂移：≤200×10-9RIU/hr； 4.6最大数据采集速率：≥74Hz。 5.自动进样器 ★5.1采用高压、阀进样技术，使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中；通过工作站，可启动洗针程序，自动清洗进样针的外壁； 5.2可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度； 5.3进样范围：0.1~100uL，步进为0.1uL； 5.4进样精密度：≤0.25% RSD（峰面积为从5μL~100μL）； 5.5进样周期：≤18s； 5.6最大操作压力：≥600bar； 5.7交叉污染：≤40ppm（启动洗针程序）； ★5.8样品容量：至少可放130个2mL样品瓶。 6.配套工作站 6.1工作站硬件配置不低于： 6.1.1CPU：物理核心数≥12，主频≥2.1GHz； 6.1.2内存：8GB DDR4-2666，支持32GB或以上； 6.1.3硬盘：256G固态+1TB机械硬盘； 6.1.4显卡：2G独显； 6.1.5显示器：≥23英寸宽屏LED显示器； 6.1.6系统：出厂预装正版操作系统； 6.1.7可进行自动追踪和更新所需更新的软件和相关应用程序及系统。 6.2工作站软件 6.2.1可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE和CE/MS等各种分离技术。配数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册； 6.2.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。 7.配套实验室环境检测模块 7.1模块通过移动网络上传数据平台，可以随时布署在不同区域，数据达到秒级上传监测系统，模块采用不小于1.5英寸LCD显示屏； 7.2配套模块面板具有醒目条块，扫描模块二维码可显示产品序列号，配套模块终端内置运行指示灯； ★7.3配套模块拥有一键启动功能且模块具有磁力吸附功能；投标文件提供屏幕显示内容实操界面：至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、信号质量、锂电池电量≥2000ma.h、外部电源连接状态。 8.主要配置 8.1四元泵一台（带主动密封垫清洗和主动入口阀）； 8.2自动进样器一台； 8.3可降温柱温箱一台； 8.4二极管阵列检测器一台； 8.5示差检测器一台； 8.6原装工作站软件一套； 8.7安装工具包一套，色谱柱一根，滤芯5个，PEEK管1.5m，PEEK接头10个，不锈钢两通1个，2mL样品瓶100个； 8.8 C18色谱柱5根，糖柱5根，保护柱套2套； 8.9反应釜4套； 8.10配套耗材1套。 | 1套 | 工业 | 进口 |
| 2 | 流变仪（进口） | 1.主要功能：该设备主要用于液体、软固体、半固体等样品的流变性质测定，可用研究材料的流变特性的测定，可研究样品的粘度、剪切速率、剪切应力、弹性模量、粘性模量以及复合体系各组分间的稳态及动态流变特性等信息。 2.技术参数： ★2.1马达：无刷直流永磁同步EC马达；（投标文件中提供证明材料）； 2.2空气过滤系统：一级过滤系统≤0.3μm；二级过滤系统≤0.01μm； 2.3扭矩控制：直接样品扭矩控制，无惯量影响； ★2.4位移传感器：电容式非接触传感器； 2.5测量转子：无线射频，自动识别； ★2.6旋转模式最小扭矩：≤1nNm（投标文件中提供证明材料）； ★2.7振荡模式最小扭矩：≤0.5nNm； ★2.8最大扭矩：≥230mNm；（投标文件提供实物图片佐证）； 2.9最小偏转角（设置值）≤0.05μrad； 2.10最大偏转角（设定值）∞μrad； 2.11最小角速度≤0 rad/s； ★2.12最大角速度≥314rad/s；（投标文件中提供证明材料）； ★2.13最高转速≥3000r/min；（投标文件中提供证明材料）； 2.14最低转速(CSS/CSR)≤10-7r/min； ★2.15最小角频率≤10-7 rad/s；（投标文件中提供证明材料）； 2.16最大角频率：≥620rad/s； 2.17最大频率：≥100Hz； 2.18最小法向力：≤0.005； 2.19角位移分辨率：≤10nrad； 2.20扭矩分辨率：≤0.05nNm； 2.21最小应变角度：≤1μrad； 2.22法向力分辨率：≤0.5mN； 2.23刮样镜（360°无盲点观察）无梯度（水平、垂直方向）温度控制； 2.24半导体温控系统最低温度：≤-50℃； 2.25半导体温控系统最大温度：≥220℃； 2.26稳态测试：粘度、剪切应力、流动曲线、粘度曲线、粘温曲线、触变性、滞后环面积、屈服应力等；动态测试：可以测试储能模量G’、损耗模量G”、复数模量G*、损耗角正切Tanδ等，通过恒温固化或变温固化测试可自动分析计算软化点、溶胶-凝胶转变点、固化点等参数；瞬态测试：蠕变、应力松弛等，可计算蠕变柔量、松弛模量等； 2.27具有拓展性能，后期可粉体-流变联用模块，粉体剪切池温度-160℃至600℃，可以连接湿度发生器；流动池测试功能具有：（1）粉体基本流动能测试功能；（2）液化态黏度测试；（3）拉伸强度测试；（4）粉体壁面摩擦测试；（5）粉体固结测试；（6）粉体压缩性； ★2.28具有傅里叶变换流变(FT-Rheo)、应变或应力控制模式下的大振幅振荡剪切（LAOS）和相关Chebychev多项式数据处理软件模块； 2.29具有拓展性能，后期可扩展湿度-流变联用模块、高温1000℃和高压1000Bar的模块联用，UV紫外固化模块，磁场流变模块，电场流变模块，界面流变模块，摩擦学联用模块； 2.30配套实验室环境检测模块 2.30.1模块通过移动网络上传数据平台；传感器可以随时布署在不同区域，数据达到秒级上传监测系统。模块采用不小于1.5英寸LCD显示屏； ★2.30.2配套模块面板具有醒目条块，扫描模块二维码可显示产品序列号，配套模块终端内置运行指示灯；（投标文件中提供实物实操界面佐证） ★2.30.3配套模块拥有一键启动功能且模块具有磁力吸附功能；投标文件提供屏幕显示内容实操界面：至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、信号质量、锂电池电量≥2000ma.h、外部电源连接状态； 3.配置清单： 3.1 流变仪主机，1台； 3.2 流变仪专用软件，1套； 3.3 上部帕尔贴控温单元，各1套； 3.4 25mm平板测试夹具，1个； 3.5 50mm，1°锥板测试夹具，1个； 3.6 进口空气过滤干燥系统，1套； 3.7 无油静音空压机，1套； 3.8 辅助温控系统，1套； 3.9 配套工作站，1套：配置≥14核20线程，≥2.5GHz主频4.8G睿频、内存：≥8GB、硬盘：≥256G固态+1TB机械硬盘、显卡：≥2G独显、显示器：≥21.5宽屏LED显示器。 | 1套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自验收合格之日起进入免费质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。