前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效并具备支付条件后，采购人向中标人支付合同价款的 50%；项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同余款。 
注：采购人每次付款前，中标人须向采购人开具发票。

	2
	供货及安装地点
	安徽省合肥市，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，国产设备50个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备90个日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	采购需求中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购需求中明确的，免费质保期按采购需求执行。


二、货物需求
（一）第1包货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	核心参数
	★
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	重要参数
	■
	评分项，详见评标办法

	无标识项
	
	五项及以上负偏离或未响应的，投标无效

	注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。


2、采购清单
（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。
（2）技术规格书：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台/套）
	所属行业

	1 
	微生物培养箱
	1．用途：用于微生物培养。 
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220-240V。
3．技术要求：
3.1 高清触摸屏，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿，可实时查看仪器温度记录数据和曲线，报警记录信息等；
3.2 多级密码管理功能，防止随意操作，带有预约功能，可按照公历时间进行预约；
3.3 可编程程序设计，可设置不少于30段99周期，带有程序升温功能，可控制升温和降温速率；
3.4 带有数据储存功能，可储存10年以上数据记录，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；
3.5 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关）；
3.6 风机不少于6段调速，可保证培养物不同风速的要求；
3.7支持10段控制排风口开度，满足不同换风速率需求，保证不同培养物的差异化需氧量；
3.8结构要求：
3.8.1双层门设计，具备全景钢化玻璃内门，开外门观察不影响内部温度；
3.8.2抽屉式隔板设计，支持任意定位；
3.8.3标配有2个485接口和1个USB接口；
3.9容积：≥450L；
3.10控温范围：≥RT+5～100℃；
3.11 升温时间（60℃）：≤25min；
3.12温度均匀性（60℃）：≤±0.5℃；
3.13温度波动度（60℃）：≤±0.3℃；
3.14 30S恢复时间（60℃）：≤11min ；
3.15 额定功率（kW）：≤1。
4. 配置清单：
4.1主机一台；
4.2隔板4块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡、合格证各一份。
	2
	工业

	2 
	霉菌培养箱
	1．用途：适用于食品中霉菌的培养设备。
2．工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220-240V。
3．技术要求：
3.1 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；
3.2 控制系统控温精度高，性能稳定，具有超温报警，自我诊断功能；
3.3 背光触控式按键设定，具有温度，时间调节控制，便于观察和操作；
3.4彩色液晶显示窗，以保证示值直观；
3.5具备屏锁时间，屏保密码设定功能，防止随意操作；
3.6可编程程序设计，可设置不少于30段99周期；
3.7采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体；
3.8双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动；
3.9设备左右侧设有检测孔，方便在计量或者验证过程中布线；
3.10具备不少于6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发；
3.11具备预约和定时功能，方便把控设备的开启时间和运行时间；
3.12具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便定期进行冷凝器清洁；
3.13标配机械锁，防止任意开门；
3.14腔体内标配220V电源插座，方便在箱体内直接接入其他设备使用；
3.15设备内标配有大功率紫外线杀菌灯；
3.16采用变频式制冷系统，环保制冷剂，全温段持续无霜运行；
3.17采用降噪压缩机组，性能稳定；
3.18控温范围：≥0℃-70℃；
3.19分辨率：≤0.1℃；
3.20波动度：≤±0.5℃（37℃时）；
3.21均匀度：≤±1℃（37℃时）；
3.22输入功率：≤1100W；
3.23定时范围：0-9999min/h；
3.24预约范围：0-9999min；
3.25编程控制：30段99周期；
3.26内胆尺寸(mm)：≥510×450×1090；
3.27外形尺寸(mm)：≥650×740×1726；
3.28容积：≥250L；
4. 配置清单：
4.1主机一台；
4.2载物托架4块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡、合格证各一份。
	1
	工业

	3 
	振荡培养箱
	1、产品用途：‌用于细胞、‌菌种等各种液态、‌固态化合物的振荡培养，‌以及适用于食品检验。
‌2、工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源220-240V。
3、技术参数
3.1运行模式：十段曲线程控系统
3.2旋转频率：60～280rpm
3.3频率精度：±1 rpm
3.4摆振幅度：Φ35mm
3.5标准配置：一层250ml×45支  一层500ml×36支
3.6最大容量：250ml×90支或 500ml×72支或 1000ml×52支或2000ml×26支
3.7托盘尺寸：不小于970mm×560mm
3.8定时范围：0～999小时
3.9温控范围：4℃～60℃
3.10温控精度：±0.1℃
3.11温度均匀度：±1℃
3.12数显方式：LCD
3.13托盘数量：不低于2块
3.14外型尺寸：约1430mm×820mm×1650mm
3.15容积：约1120mm×640mm×790mm
3.16 适配30孔塑料试管架12个/层
3.17产品一年质保
4、配置清单
4.1摇床主机 一台
4.2电源线 一根
4.3保险丝管10A  二根
4.4扳手   一把
4.5螺丝刀 一把
4.6使用说明书 一份
4.7合格证 一份
	1
	工业

	4 
	烘箱
	1．技术参数
1.1采用触摸屏控制面板，方便进行参数设置；
1.2内外不锈钢，内腔304不锈钢；
1.3内腔体积：不小于108L；
内部尺寸：约560×480×400mm（W×H×D）；
外部尺寸：约745×867×584mm（W×H×D）；
重量：约72kg；
最大搁板数：5块；
标配搁板数：2块；
1.4设置温度范围：20～300℃，工作温度范围：环境温度+5℃～300℃；
■1.5 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，可四面直接加热（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
1.6 加热功率：2800W；
1.7 配置有一个四线制温度传感器；
1.8 风扇速率0-100%可调，步长10%；
■1.9设置1分钟到99天的倒计时功能（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
1.10控制面板内置大容量数据存储系统，每分钟采集一组数据，可连续存储至少10年的数据；
1.11双重过温保护：可调的电子过温保护与温度限制器；
1.12三点温度校准功能，无需外接电脑，在控制面板即可实施；
1.13产品一年质保。
2. 配置清单：
2.1主机一台。
	1
	工业

	5 
	水浴锅
	1．工作条件：
1.1 工作环境温度10-30℃；
1.2 电源220-240V。
2．技术要求：
2.1外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；
2.2温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经设计，控温精确可靠；
2.3具有关键电子元器件诊断功能；
2.4温控范围：RT+5-100℃；温度误差：±1℃；
2.5内腔容积：≥21L；
2.6功率(kW)：≤1.5；
2.7规格：双列八孔；
3. 配置清单：
3.1主机一台；
3.2说明书一份；
3.3保修卡、合格证各一份。
	1
	工业

	6 
	高压灭菌锅
	1．技术参数
1.1 为保证压力容器的使用安全，所投产品生产商与压力容器实际制造商一致；
★1.2制造商具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（投标文件中提供证明材料扫描件）；
1.3容量约81-85升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40cm；
1.4压力容器设计温度不低于153度、设计压力不低于0.42MPa；
1.5灭菌工作温度105-138度；
1.6压力容器设计可体现使用年限。
1.7干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、水位传感器三种不同防干烧保护装置；
1.8开关盖方式：触拨式开关，上掀式开盖下压式关盖，单手可实现开关盖；
1.9快速开门结构：采用快速开门结构，打开腔门到腔门完全敞开整个过程用时≤3秒；
1.10定时：灭菌时间1-5000分钟，保温时间1-5000分钟；
1.11排汽方式，灭菌结束可设定不低于6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
1.12集汽瓶：内部集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；
1.13标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度；
1.14压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；
1.15彩色液晶触摸屏：不小于7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器；
1.16多级权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能进入后台，进行参数修改操作，防止误操作发生；
1.17安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
1.18中标人需协助采购人办理压力容器使用登记证（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
2.配置清单:主机1台，不锈钢提篮2个,冷却风扇1套，压力表1个，安全阀1个。
	1
	工业

	7 
	双光束紫外可见分光光度计
	1．技术参数
1.1波长范围:185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量；
1.2光学系统:混合C-T双单色器系统；
1.3光谱带宽:2.0nm连续可调；
1.4波长准确度:±0.1nm(氘灯656.1nm)；
1.5波长重复性:0.05nm (氘灯656.1nm)；
1.6杂散光: ≤0.00010%T(220nm, NaI, 360nm, NaNO2)；
1.7光度范围：-6.0～6.0Abs；
1.8光源：内置氘灯、钨灯、汞灯，自动切换；
1.9检测器：高效光电倍增管；
1.10样品室：最大光程100mm,参比光束与样品光束中心距100mm,样品池光斑高度0-12mm连续可调；
1.11仪器采用模块化设计，提供开放式光学平台及电器接口；
1.12仪器光学系统采用全密封设计，防止器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降；
1.13三维图谱功能：可实现多条光谱组合显示为三维谱图；可对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理；可实现峰值检出功能；可进行谱图打印。
1.14软件遵循GLP规范：
多用户管理、日志记录功能、质量控制功能、报告输出功能、二进制文件保存功能。
1.15配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水或粮食中物质特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上。

1.16服务要求：如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，厂家工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；
1.17仪器设备生产厂家提供完善的设备使用培训，保障采购人仪器使用人员的培训质量。
2、配置：紫外可见分光光度计一套（含比色皿及操作软件）；双光束自动八联池附件一套，数据存储及操作软件搭载平台1套：不低于8G，1T，512MB独立视频适配器,不低于 24 英寸显示端；数据处理及输出系统1套：可支持双色双面。
	1
	工业

	8 
	全自动核酸提取仪
	1、主要功能和技术参数
1.1原理：磁珠法；
■1.2样品通量:1-32（常规）+1-4（大体积）（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
■1.3处理体积：小体积样本（20μL-1000μL）/大体积样本（20uL-25mL）（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
1.4孔板类型：96孔板（2.2ml锥底或圆底板），24孔板（10ml或15ml板）；
■1.5磁棒数量：32(常规)+4（大转小）（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
1.6磁珠回收率：大于99%；
1.7孔间差：CV<5%；
1.8加热：裂解与洗脱加热（室温至+120℃）(可选铜加热模块)；
1.9搅拌混合：慢、中、快1-6档可编程；
1.10试剂种类：开放式平台，可适用于各种磁珠法提取试剂；
1.11取时间：5-45分钟/次（由项目决定）；
1.12操作界面：不小于8寸彩色电容触控图形显示屏，人性化中文界面（可选英文），无需外接计算机；
1.13内部程序：可自由编辑和储存，可储存上百个程序；
1.14扩展接口：2个标准USB，；以太网口，支持鼠标、键盘、条码扫描枪；
1.15程序管理：本机可并行编程，新建、编辑、删除、导入、导出等；
1.16杀菌消毒：紫外消毒；
1.17排气：风扇排气（可选侧排风、后排风、HEPA），可编程；
1.18数据储存：可储存，内置SSD 。
2、配套设施：
2.1为确保试验过程的准确性以及避免空气气溶胶污染，需配备全自动空气气溶胶采集系统一套；
■2.2采样原理：热交换（冷凝式采样，将空气中的气溶胶浓缩成小体积液体样品）（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.3防污染功能：每次采样完毕自动高温消毒,仪器可蓝牙连接 APP操作；
2.4空气流速≥300L/min 。
3、仪器配置：
3.1、全自动核酸提取仪主机 1 台；
3.2、空气气溶胶采集器 1 套；
3.3、安装包 1 个；
3.4、磁珠法组织DNA提取试剂盒 10 盒。
	1
	工业

	9 
	▲气相色谱仪
	1、主要用途
 用于分离、分析易挥发的有机化合物。       
2、工作环境条件
2.1、环境温度：18～28℃；
2.2、湿度：40～70%；
3、技术指标
3.1、柱温箱
3.1.1、柱箱温度：室温以上4℃～ 450℃；
3.1.2、程序升温：至少32阶33平台；
■3.1.3、最大升温速率：至少250℃/min（投标文件中提供软件截图证明），步进以0.01℃/min增加
3.1.4、控温精度：0.1℃；
3.1.5、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；
■3.1.6、冷却速度：从 450 降到 50℃在210秒以内。（室温22℃）（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
3.1.7、柱温箱：标配2个风扇，实现双喷射制冷；
■3.1.8、具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率（投标文件中提供一键设置柱温箱降温速率的屏显界面图片证明）；
3.1.9、柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。
3.2、进样单元
3.2.1、一台主机可以同时安装三个独立控温的进样单元。由电子流量控制系统控制；
3.2.2、分流/不分流进样口，最高温度至少450℃；
3.2.3、分流/不分流进样口，压力设定范围：0-150 psi或更宽；
3.2.4、压力程序：至少7阶；
3.2.5、分流比设定范围：0～9000.0,分流比设定最小步径0.1；
■3.2.6、支持恒流、恒压、程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及恒线速度控制功能（投标文件中提供软件截图）
■3.2.7、压力设定全部采用电子流量控制，精度在0.001psi（投标文件中提供软件截图）；
3.2.8、流量设定范围：0～1300mL/min，He；0～600mL/min，N2  。
3.2.9、具备智能化技术（包含智能锁、智能扣、智能规、智能灯），不使用任何工具即可打开/关闭进样口，不使用任何工具即可安装/更换色谱柱。
3.3、氢火焰离子化检测器（FID）
3.3.1、最高使用温度：不低于450℃
3.3.2、最小检测限： ≤1.2×10-12g/s ( 十二烷或丙烷 ) 
3.3.3、动态范围：≥107
3.3.4、检测器的数据采集速率：≥500Hz（2ms）
3.4、电子捕获检测器（ECD）
3.4.1 最高使用温度：不低于400°C
3.4.2 检测限：4.2 fg/s (γ-BHC)
3.4.3 动态范围：8x104
3.4.4 数据采集速率：450Hz
3.5、液体自动进样器
3.5.1、样品位数：不低于150位
3.5.2、进样量范围：0.1-8uL，10μl注射器以0.1μl 步进； 
3.5.3、可升级双塔双柱进样系统。
■3.5.4、进样过程中，进样塔会显示当前检测的样品位置（投标文件中提供仪器实物照片证明）；
3.6、数据处理系统
3.6.1、数据采集和数据解析：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。快速批处理窗口将系统中的样品瓶架图形化显示。
3.6.2、具有交互模式的彩色触摸屏进行操控
3.6.3、实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件
3.6.4、报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。
3.6.5、质量控制；高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。
3.6.6、具有保留时间自动调整功能：无需标准品，即可准确预测化合物的当前保留时间，采用正构烷烃从低沸点到高沸点全程校正，结果更加精准。
3.6.7、支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。
4、配置: 
4.1、原厂配套气相色谱主机*1套
4.2、原厂配套分流/不分流进样口*1套
4.3、原厂配套氢火焰离子化检测器*1套
4.4、原厂配套电子捕获检测器*1套
4.5、不低于150位原厂配套液体自动进样器*1套
4.6、原厂配套毛细管色谱柱2根
4.7、数据存储及操作软件搭载平台1套：不低于8G，1T，512MB独立视频适配器,不低于24英寸显示端； 
数据处理及输出系统 1 套：可支持双色双面。 
4.8、原厂色谱中文工作站软件一套
4.9、采样输出装置4台套
5、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
6、技术服务条款
6.1、设备生产厂家应具有正规注册的办事处。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
6.2、安装验收后1年内，全机免费保修；
6.3、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，厂家工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场；
6.4、如采购人操作人员变动，中标人应对新操作人员终身免费上门培训；
6.5、到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装；仪器安装后，安装工程师为用户进行现场培训。
	1
	工业

	其他要求
	■采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责（投标文件中需提供该项承诺函，格式自拟）。
	/
	/


（二）第2包货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	重要参数
	■
	评分项，详见评标办法

	无标识项
	
	五项及以上负偏离或未响应的，投标无效

	注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。


2、采购清单
（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。
（2）技术规格书：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台/套）
	所属行业

	1 
	▲高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪
（进口）
	1、工作条件
1.1、工作环境温度：15-30℃
1.2、工作环境湿度：＜80%（无冷凝）
1.3、电源：单相200-240V，50Hz
2、总体要求
■2.1、高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪要求为多组四极杆串联质谱仪，而非普通的单极四极杆质谱仪。必须是“四极杆+四级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”或“四极杆+六级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”或“四极杆+八级杆碰撞反应池+四级杆质量分析器”结构。
2.2、能进行样品定性、半定量、定量、同位素比、同位素稀释分析。
2.3、可与液相色谱仪、气相色谱仪等色谱技术联用，进行元素价态、结合形态的分析能力，如砷、汞、铬等元素形态、价态的分析。
3、仪器主要性能
3.1、进样系统
3.1.1雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。
3.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室，应对各类无机、有机、低挥发和高挥发样品分析。
3.1.3中心管炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。
3.1.4蠕动泵：不少于4通道设计，采用惰性材质制造，防腐蚀。
3.1.5全景式彩色等离子体观测窗：无需打开仪器即实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积。
■3.1.6全基体进样系统：可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍；可实现有机样品的直接进样分析；可通入纯氧气，实现有机样品的直接进样分析。
3.2、等离子体及射频发生器
■3.2.1离子源：自激式固态射频发生器，频率≥30MHz，频率稳定性≤±0.01%，功率在500-1600W或更宽范围，连续1W可调。
3.2.2等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。
3.2.3具有无需屏蔽炬的设计（或者需要用到屏蔽炬设计必须提供十套以上屏蔽炬备用）。
■3.2.4气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和2路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）（投标文件中提供仪器气路控制软件截屏证明材料）。
3.3、接口系统
3.3.1接口设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两方面，接口至少采用二级锥以上设计，应至少包括一个采样锥和两个截取锥或一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。
■3.3.2采样锥孔径≥1.0mm，截取锥孔径≥0.8mm（或截取锥孔径＜0.8mm设计需除要求外多提供10套截取锥），从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。
3.3.3采样锥和截取锥之间不得使用气体，锥上不得施加任何电压。
3.4、离子偏转聚焦系统
■3.4.1采用四极杆离子偏转聚焦系统，可实现离子质量筛选功能。
3.4.2正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜和离子透镜做任何的清洗和维护。
3.5、碰撞反应池系统
3.5.1碰撞反应池体内部应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆或六级杆或八级杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。
3.5.2碰撞反应池应具有两项干扰消除技术：碰撞模式--动能甄别（KED）和反应模式-四级杆质量甄别（基于动态带宽调谐DBT质量过滤）。
■3.5.3碰撞动态反应池中可以使用包括纯He气、纯CH4气，纯O2气等多种碰撞或反应气体（投标文件中提供反应池中可以使用纯CH4气，纯O2气等作为碰撞或反应气体的官方彩页证明）。
3.6、四极杆质量分析器系统
3.6.1材料：陶瓷镀金材料或合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。
■3.6.2质谱范围：2-280amu或更宽。
3.6.3跳峰速度不低于160000amu/s，扫描速度不低于5000amu/s。
3.6.4驱动频率：≥2.5mHz
■3.6.5分辨率：具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu，可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围（投标文件中提供8种以上不同分辨率的实时谱图软件截图）。
3.7、检测器系统
3.7.1脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。
3.7.2瞬时采集速率：不低于100000点/秒。
■3.7.3具有智能电子稀释功能：在不改变其他仪器条件（氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在同一次进样中对1000ppm钠标准溶液进行10个以上不同灵敏度的检测，可对同一溶液中1000ppm的常量元素和1ppb级的痕量元素在脉冲模式（pulse）下（响应值<200万cps）同时测定，在不损失痕量元素灵敏度的情况下对常量元素进行智能的电子稀释，实现一次进样高低含量元素同时测定，线性相关系数优于0.999（安装调试时现场验收）。
3.8、真空系统
3.8.1真空部分应具有不低于四级真空，多个入口的涡轮分子泵，以提高抽真空速度，同时高真空度能保证仪器稳定性。
■3.8.2要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。
3.8.3所有泵内均含有腐蚀物清除子系统，标配真空规，维护方便。
3.9、仪器自带的控制软件
3.9.1操作系统：支持不低于Windows 10多任务，多用户系统软件。
3.9.2全自动分析功能（启动关闭仪器，炬位调整，等离子体参数，离子透镜，标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准模式与碰撞反应池模式切换等）。
3.9.3实时数据显示和实时报告显示。
3.9.4操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。
3.10、仪器指标性能（现场验收指标）
3.10.1标准模式下灵敏度
低质量数（Li或Be）：≥50M cps/ppm
中质量数（Y或In）：≥100M cps/ppm
高质量数（Tl或U）：≥80M cps/ppm
3.10.2随机背景：＜0.5cps（4.5amu或220amu）
3.10.3氧化物离子（CeO+/Ce+）：≤2.5%（不带制冷）
3.10.4双电荷离子（Ce++/Ce+）：≤3.0%（不带制冷）
3.10.5仪器检出限
轻质量元素（Li或Be）：≤0.5ppt
中质量数元素（Y或In）：≤0.05ppt
高质量数元素（Tl或U）：≤0.1ppt
3.10.6稳定性
短期稳定性RSD：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
长期稳定性RSD：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式间切换）
3.10.7质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h
3.10.8同位素比精度：107Ag/109Ag同位素比，RSD＜0.08%
3.11、仪器功能性能
3.11.1碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt（现场验收指标）。
3.11.2碰撞反应池能用纯甲烷气, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt（现场验收指标）。
3.11.3具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率不低于287000），分析结果的误差小于1%（现场验收指标）。
3.12、形态分析液相色谱仪
3.12.1四元梯度泵系统 
3.12.1.1四元梯度泵系统：可进行恒容、梯度操作，流量可编程，不少于五路独立脱气操作。 
3.12.1.2流量范围：0.01～10mL/min，步进 0.01mL/min。 
3.12.1.3压力范围：0～400bar。 
3.12.1.4流速精度：优于0.1%，流速准确度优于1%。
3.12.1.5梯度混合精确度：＜0.2%。
3.13.2自动进样器系统
3.13.2.1样品容量：至少可放100个常规样品瓶。 
3.13.2.2进样量范围：0.1～100μL，进样体积准确度：等于或优于0.5%。 
3.13.2.3最大操作压力：不小于300bar。 
3.13.2.4样品交叉污染：标准清洗模式下不高于0.05%，多针清洗模式下不高于0.01%。 
3.13.2.5进样模式：具有三种进样模式，充满定量环进样模式、部分充满模式和微升提取模式。
3.13.3形态分析切换阀系统
■3.13.3.1可进行总量和形态自动切换，软件自动控制。
3.13.4形态分析软件 
3.13.4.1可提供联机硬件接口及控制软件，可与ICP-MS同品牌的液相色谱进行联机测试，并由一台电脑控制、联机数据采集和分析。 
3.13.4.2批处理功能具备仪器的控制、自动进样器序列采集、自动积分校正和报告输出等分析处理。
3.13.5形态分析性能
3.13.5.1大米中As形态分析时，分离五价砷、一甲基砷、三价砷、二甲基砷和砷甜碱时间少于150秒，五价砷的检测出限低于10ppt。
3.13.5.2在做水中Hg形态分析时，出峰顺序依次为无机汞、甲基汞、乙基汞，且各分析物检出限均低于10ppt。
4、配置和附件要求
4.1、整机配置
4.1.1电感耦合等离子体质谱仪主机1套，包含高灵敏度同心雾化器和旋流雾室；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；射频发生器；锥接口；离子偏转聚焦系统；碰撞反应池；四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统
4.1.2原版操作软件 1套
4.1.3压缩机制冷循环水系统（含冷却剂、管道等） 1套
4.1.4安装调试溶液启动包 1套
4.1.5内标溶液三通 1套
4.1.6多元素混合内标溶液（10mg/L：6Li, Sc, Ge, Y, In, Tb, Bi　125 mL） 1套
4.1.7多元素混合标准溶液（10mg/L：Al, Ag, As, Ba, Be,Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga,In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb,Se, Sr, Tl, U, V, Zn　125mL） 1套
4.1.8原装ICP-MS自动进样器（不少于180位） 1套
4.2、主要消耗品备件（不含随主机消耗品）
4.2.1耐高盐耐HF酸PFA同心雾化器 1套
4.2.2一体化石英中心管炬管 1套
4.2.3带气体接口旋流雾化室 1套
4.2.4镍采样锥/镍截取锥 各2套
4.2.5采样锥垫片/超锥O型圈/锥螺丝 各2套
4.2.6蠕动泵进样管36根、蠕动泵废液管24根、内标泵管24根、进样毛细管3根
4.3、配套辅助设备
4.3.1数据输出终端 1套
4.3.2高纯氩气（含专用减压阀，40L） 3套
4.3.3高纯碰撞反应气（He，含专用减压阀，40L） 1套
4.3.4高纯碰撞反应气（O2，含专用减压阀，8L） 1套
4.3.5高纯碰撞反应气（CH3，含专用减压阀，8L） 1套
4.3.7工作站 1套
4.3.8检测数据处理软件 1套
4.4、形态分析液相色谱仪
4.4.1四元梯度泵系统（五通道真空脱气机） 1套
4.4.2自动进样器 1套
4.4.3形态分析切换阀 1套
4.4.4专用形态分析软件 1套
4.4.5液相与ICP-MS连接系统等相关功能部件 1套
4.4.6As、Se形态分析专用柱及保护柱1套
4.4.7Hg形态分析专用柱及保护柱1套
4.5、不间断稳压电源一套
4.5.1 不间断稳压电源UPS需满足10kVA，断电后可延时至少1小时，中标人需按采购人要求进行安装，包括原有位置电源拆除，配装房间内配电箱空开，按照设备原厂安装准备条件配做出线，按设备功率及接口要求配装插座，设备进电及出电需做墙面线槽以保证线路不可悬空或置于地面。需保证线路安装美观与安全性,作为重要验收指标。
5、技术服务和其他要求
5.1设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。
5.2保修期：提供不少于18个月的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。
5.3维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。
5.4人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训；应在设备安装调试合格后3个月内由生产商提供3至4个免费名额在设备制造商处进行系统全培训。
■6.采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
	1
	工业


（三）第3包货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	重要参数
	■
	评分项，详见评标办法

	无标识项
	
	五项及以上负偏离或未响应的，投标无效

	注：标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。


2、采购清单
（1）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±5%偏离。
（2）技术规格书：
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台/套）
	所属行业

	1
	全自动干化学尿液分析仪
	1、主要用途
用于分析尿液化学成份。
2、技术指标
2.1、仪器以彩色CMOS传感器进行扫描与测光来检测尿液干化学成分；
■2.2、试纸条：仪器可以同时两种试纸条，并可根据样本条码信息自动识别相应的试纸条检测（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.3、测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，蛋白/肌酐比值；
2.4、加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条；
2.5、检测速度≥276标本/小时；
2.6、试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置；
2.7、样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测；
■2.8、比重检测：采用光学折射率测定，并提供配套校准品（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.9、颜色检测：比色测定求出吸光度数据；
2.10、样本存储量：≥10000份病人测定结果；
■2.11、试纸条特性：能抗VC干扰，无需VC试剂模块，能抑制共存物质间相影响，室温保存不低于1年（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.12、能进行自动的定量点式加样；
2.13．流水线连接：无需轨道连接成全自动流水线系统。
3、配置要求
3.1、全自动干化学尿液分析仪主机：1台；
3.2、进样器及附件：1套；
3.3、工作站控制终端：1套；
3.4、5米串口线：1根。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	2 
	▲全自动凝血分析仪
	1、主要用途
用于检测血液中止血与血栓分子标志物成分及含量。
2、技术指标
2.1、国产仪器，检测方法学：凝固法、发色底物法、免疫法、凝集法；
■2.2、检测通量：≥225测试/小时，标配闭管穿刺不降速（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.3、检测项目：PT,APTT,TT,FIB,D二聚体，因子II、V、VII、X、VIII、IX、XI、XII，Ara，ADP、COL、EPI、RIS等；
2.4、仪器检测波长：≥4个，具有多波长检测功能；
2.5、仪器检测通道：≥10个；
2.6、仪器试剂位：≥40个；
2.7、具有试剂架倾斜设计，减少死腔量，节约成本；
2.8、样本位：一次性上机样本≥20个，有专用急诊位；
2.9、进样方式：采用全自动进样架方式进样，标配闭盖穿刺进样功能；
■2.10、Fbg检测：仪器拥有PT演算Fbg与凝固法实测Fbg两种方法（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.11、标准曲线：仪器可保存10条定标曲线，根据放入的试剂批号，自动转换标准曲线；
■2.12、反应杯可自动装载：单个独立反应杯，容量≥1200个（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.13、具备溶血、黄疸、脂血样本监测功能，能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血，防止结果误报；
2.14、具备样本量监测功能，自动检测分析前，是否存在样本量不足或过多现象并提示报警；
2.15、可实现混合交叉实验功能，提供即时型和延迟型检测结果；
2.16、具有凝固曲线波形分析功能：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息；
2.17、自动预测每个标本完成时间，软件系统可以显示标本检测剩余时间；
2.18、数据传输：仪器支持双向通信。
3、配置要求
3.1、检测系统主机（包含检测系统及全自动进样器）：1台；
3.2、控制终端工作站（含接触式显示端）：1台；
3.3、空气压缩机：1台；
3.4、配套使用附件：1套。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	3 
	两槽式恒温培养箱
	1、主要用途
用于培养各种微生物或者组织、细胞等生物体，可同时进行高温培养和低温培养。
2、技术指标
2.1、基本构成：上段槽为定温恒温器，下段槽为程控低温恒温器；
2.2、方式：上段槽为自然对流式，下段槽为强制送风式；
2.3、温度设定：可通过功能菜单键及上下键实现数码设定；
2.4、通过辅助菜单键，可实现过升防止器、偏差修正、按键锁定等操作；
2.5、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；
2.6、门锁：上下门都装备门锁装置（带钥匙）；
■2.7、使用温度范围，上段：RT+5～80℃；下段：4～60℃（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.8、温度调节精度，上段：≤±0.5℃（37℃时）；下段：≤±0.3℃（37℃时）；
2.9、温度分布精度，上段：≤±1.0℃（37℃时）；下段：≤±1.0℃（37℃时）；
2.10、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；内装：SUS304不锈钢板；断热材：玻璃纤维和发泡；
2.11、加热器，上段：0.4kW；下段：0.55kW；
2.12、运行功能，上段：定值运行、快速自动停止、自动停止运行、自动开始运行；下段：程序运行、定值运行、快速自动停止、自动停止运行、自动开始运行；
2.13、上段内容积：≥150L；下段内容积：≥140L；
2.14、外尺寸（宽×深×高）：≤750×700×1800mm；
2.15、棚板承重：约15kg/层；棚受间距：≥30mm。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	4 
	高温恒温培养箱
	1、主要用途
主要用于培养各种微生物或者组织、细胞等生物体。
2、技术指标
2.1、使用温度范围：室温+5～80℃；温度调节精度：≤±0.5℃（37℃时）；温度分布精度：≤±1.0℃（37℃时）
2.2、内装材质：SUS304不锈钢；外装材质：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；
2.3、结构形式：气套传热式；加热器：不锈钢加热管，0.4kW*1；
2.4、排气口：内径30mm*2（上面）；
2.5、温度控制方式：3段PID控制；
2.6、温度设定方式：利用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定；
2.7、温度表示方式，测定温度显示：绿色4位LED，数码显示；设定温度显示：红色4位LED，数码显示；
2.8、定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）；
2.9、运行功能：定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行；
2.10、附加功能：偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能；
2.11、传感器：K型热电偶（温度调节器以及过升防止器）；
2.12、安全装置：自诊断回路（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能；
2.13、内容积：≥150L；
2.14、棚板层数：≥10层；棚板承重：约15kg/层；棚板间距：≥30mm。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	5 
	小孔径多功能物理性能测试仪
	1、主要用途
用于进行医用液体和气体用小孔径连接件性能的检测，符合YY/T 0916.20-2019的测试方法。
2、技术指标
2.1、轴向力：5N～80N，误差不大于±2%读数；轴向力方向：推力+拉力；
2.2、扭矩：0.01N•m～0.50N•m，误差不大于±0.5%；扭矩方向：顺时针+逆时针；
■2.3、正压压力：50kPa～400kPa，误差不大于±0.5%读数；负压压力：-30kPa～-88kPa，误差不大于±0.5%读数（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.4、正压泄漏率分辨率：≤0.0001pa.m3/s；负压泄漏率分辨率：≤0.0001pa.m3/s；
2.5、电源：220V/50Hz；整机功率：70W；
2.6、可通过更换测试接头，进行YY/T 0916.3、YY/T 0916.6、YY/T 0916.7样品测试；
2.7、采用高亮度彩色中文触摸屏操作，PLC中文菜单显示；
2.8、测试记录可通过U盘导出测试截屏，以便长期保存测试数据；
2.9、实时显示测试数据，针对测试结果自动判断；
2.10、在系统中选择测试项目，输入样品体积，在测试过程中实时显示装配施加的轴向力、扭矩，保持时间、内部水压、分离力、正负压泄漏率，可由机载打印机打印出测试结果；
2.11、可以自动连续测试对应接头在标准要求的检测项目；
2.12、测试接头在测试过程中采用浮动连接的方式（非螺纹连接方式），能够自动适应受力中心；
2.13、配备专用的校准装置，无需移动设备，即可方便的完成校准；
3、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、空压机：1台；
3.3、鲁尔接头：82个（公鲁尔连接件泄漏、旋开扭矩分离、应力开裂和非相互连接特性试验用母鲁尔锁定连接接头20个；母鲁尔连接件泄漏、轴向负载分离、应力开裂和非相互连接特性试验用公鲁尔非锁定（滑动）连接接头 20个；公鲁尔锁定连接件轴向负载分离和抗过载（滑丝）试验用母连接接头 1个；母鲁尔连接件泄漏、旋开扭矩分离、应力开裂和非相互连接特性试验用公鲁尔锁定连接接头 20个；公鲁尔连接件泄漏、轴向负载分离、应力开裂和非相互连接特性试验用母鲁尔非锁定（滑动）连接接头 20个；母鲁尔锁定连接件轴向负载分离和抗过载（滑丝）试验用公连接接头 1个）。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	6 
	防护服耐磨损试验仪(马丁代尔)

	1、主要用途
用于测定机织物、针织物、非织造布(无纺布)的耐磨损性能，也可用于测定毛织物在轻微压力下的起毛球性能。
2、技术指标  
2.1、采用触摸屏操作方式，按照标准要求的倒置模式，将圆形试样置于磨头上，在规定的压力下，与固定在磨台上的标准磨料作平面接触，进行多方向性的平移磨擦，直到试样磨至规定次数，仪器自动停止运行；
2.2、仪器能作多方向性的平移运动，以使试样受均匀磨擦；
2.3、磨擦头位数：4工位；
2.4、试样夹直径：Φ38mm±1mm和Φ90mm±1mm；磨台直径：Φ140mm+5mm；
2.5、直径38mm试样夹和导向杆总重量为：（198±2）g；直径90mm试样夹、导向杆和O型橡胶圈总重量为：（155±1）g；直径90mm试样夹、导向杆、O型橡胶圈和加载块总重量为：（415±2）g；
2.6、重锤：395g±2g、594g±2g；
2.7、加载块和试样夹具组件的总质量为：大块(795±7)g即施加在试样上的名义压力为12 kPa；小块(595±7)g即施加在试样上的名义压力为9 kPa；
2.8、预置计数1～99999次，可任意设置；
2.9、试验速度（磨头转速）：47.5±2.5rpm；
2.10、配有调机调试用标准磨料。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	7 
	防护服耐屈挠破坏测试仪
	1、主要用途
用于检测试样经往复屈挠后的耐屈挠破坏性能。
2、技术指标
2.1、采用触屏操作，液晶显示计数和计时功能，实验次数可设定并自动停止；
2.2、圆柱体外径25.4mm±0.1mm；
2.3、测试轨迹弧形R450mm；
2.4、实验行程：11.7mm±0.35mm； 
2.5、转速为8.3Hz±0.4Hz； 
2.6、立式夹具结构设计，试样安装方便；
2.7、开合式防护罩可保护实验人员；
2.8、可同时测试不低于6组试样，同步屈折；
2.9、卡箍宽度为10mm±1mm；
2.10、未夹持试样部分长度44mm±1mm；
2.11、试样尺寸约105mm×65mm（长×宽）。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	8 
	胀破强度测试仪夹具配件

	1、主要用途
与胀破强度测试仪配套使用。
2、技术指标
■2.1、与我单位实验室现有的胀破强度测试仪（现有品牌SDL ATLAS，型号M229）适配使用（投标文件中提供承诺函，格式自拟）；
2.2、有效测试面积：不小于10cm2；
2.3、有效直径：35.7mm；
2.4、满足标准：GB/T 7742.1-2005。
3、配置要求
3.1、配件：1套。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	9 
	双流量尘埃粒子计数器

	1、主要用途
用于医疗，制药，电子，化学，光学，食品，化妆品，生物制品，航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测。
2、技术指标
2.1、光源：半导体激光器，寿命>30000h；
2.2、采样流量：2.83L/min和50mL/min（双流量）；
2.3、显示方式：LCD高分辨率液晶屏显示，中英文界面选择；实时显示、上一周期显示、实时浓度显示；可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数；95% UCL 计算，可直接显示粒子浓度 (颗/立方米)；
2.4、计数模式：累计值，差值，浓度值；
2.5、测试方式：单一、重复、连续、计算、远程；
2.6、单位换算：显示或打印，可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒转换成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含颗粒数；
2.7、粒径通道：0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm，六档粒径同时计数；
2.8、采样周期：1～9999s；延时计数：0～99s；自净时间：≤10 min；
2.9、采样点数：2～9 点设定；每点采样次数：2～9 次设定；测量位置：0-999；
2.10、数据存储：可存储 10000 组数据（循环式缓冲区）（包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间，采样量，数据位置口），断电后数据不丢失；
2.11、报警设置：仪器带级别报警功能，可对洁净室100级，1000级，10000级，100000 级，300000级，1000000级超标后报警，同时符合新版 GMP 标准的A/B/C/D 四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量；
2.12、重叠误差:不大于5%（2000000 粒/立方英尺时）；
2.13、内置打印机；重量不高于4kg。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	10 
	阻病毒穿透性能测试系统

	1、主要用途
用于测试防护服材料抗血液传播病原体的穿透能力及防护材料抗液体穿透能力。
2、技术指标
2.1、满足YY/T 0689-2008标准要求：血液和体液防护装备防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法；YY/T 0700-2008血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试合成血试验方法；
2.2、全方位防护罩，保证操作人员安全；
2.3、操作系统稳定可靠，自由标定试验参数；
2.4、采用触摸屏操作，人机界面友好，操作简单；
2.5、前置可开关观察窗，方便观察；
2.6、盛放液体：≥60 ml；
2.7、排放阀：可排放试验槽内液体；
2.8、支撑网：由一个光滑的塑料或经抛光的金属方形网筛组成，开放面积>50%，试验样品变形≤5.0mm；
2.9、试验装置各部件可重复拆卸灭菌，不锈钢的试验槽支架，可耐腐蚀；
2.10、加压方式：自动调节；输出压力：0~22kPa；压力控制精度：≤±0.01kPa；压力加载速率：≥3.5kPa/s；
2.11、试验装置压力变化可见；
2.12、试验槽各部件之间有垫圈可防止漏液；
2.13、提供可将样品裁取成70mm-75mm正方形的取样装置；
2.14、可同时进行不少于3组实验；
2.15、三通道压力控制及试验程序完全独立，互不干扰；
2.16、测试方案可保存记忆并调用提取，方案存储不少于5组。
3、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、试验架：1台；
3.3、试验槽：3套；
3.4、取样装置：1个。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	11 
	戳穿试验装置
	1、主要用途
满足GB/T 20655-2006防护服装机械性能抗刺穿性的试验方法的要求。
2、技术指标
2.1、夹环包含2个钢盘和4个夹持螺母；
2.2、钢盘厚度不小于10mm，中心有直径为(20士0.5)mm的孔；
2.3、夹环可确保试样在试验中不发生滑动；
2.4、不锈钢试验钉，硬度不低于60HRC；
2.5、夹环底部与试验间距40mm；
2.6、戳穿测头头部直径：φ1±0.05mm；
2.7、戳穿测头杆部锥度：30°±0.5°；
3、配置要求
3.1、测试工装：1套。本装置仅包含测试工装，需要搭配通用试验机使用。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	12 
	防护口罩死腔测试仪

	1、主要用途
用于防护口罩死腔的测试。
2、技术指标
2.1、满足GB 19083-2023标准中关于5.7死腔的测试要求；
2.2、仪器操作简单，连接方便，佩戴被测件后只需一键操作便能完成测试；
2.3、操作系统选用工业级PLC，数据处理高效准确，能够支持灵活自由的参数设置和实验数据存储；
2.4、控制终端采用高亮度彩色中文触摸屏操作；
2.5、设备配备专用的测试头模，使被测件佩戴更加方便，能够配套佩戴绝大多数被测件样品，使设备适用范围更加广泛；
2.6、除呼吸模拟器外，检测装置气路总容积小于2000ml；
2.7、二氧化碳气源：CO2气体的体积分数(5±0.1)％；
2.8、呼吸模拟器呼吸频率：20次/min；
2.9、呼吸模拟器潮气量：不低于1.5L；
2.10、风速检测范围：0-10m/s，精度：±（0.1m/s+5%测量值）；
2.11、电风扇：面罩前流速不低于0.5m/s；
2.12、双路CO2分析仪：不低于12%（体积分数）精度：±0.1%（体积分数）；
2.13、二氧化碳流量计：0-60L/min 精度：≤±1%F.S.；
2.14、试验头模：试验头模口部安装有呼吸管路，尺寸符合GB 2626-2019附录D，提供大号、中号和小号各一个。
3、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、风速计：1个；
3.3、风扇：1个；
3.4、头模：3个。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	13 
	口罩呼吸阻力测试仪
	1、主要用途
用于口罩呼吸阻力的测试。
2、技术指标
2.1、连接被测件后只需一键操作便能完成测试；
2.2、操作系统选用工业级PLC，数据处理高效准确，能够支持灵活自由的参数设置和实验数据存储；
2.3、控制终端采用高亮度彩色中文触摸屏操作，操作界面简洁；
2.4、设备配备标准测试用头模，使被测件连接更加方便，能够配套连接绝大多数被测件样品，使设备适用范围更加广泛；
2.5、设备有良好的保护功能，在检测数据超限时自动启动保护功能，防止误操作给设备造成损伤，同时降低了检验人员的操作难度；
2.6、设备配置微电脑控制自动启停压力源，操作简单，压力源自带压力缓冲罐，输出压力更加稳定；
2.7、满足GB 2626-2019 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器标准中5.5呼吸阻力的测试要求，GB 19083-2023医用防护口罩标准中5.6呼吸阻力的测试要求；
2.8、稳定压力源；缓冲罐储存体积：不低于24L；
2.9、流量控制范围：10～100L/min；流量控制精度：±2.5%；
2.10、压力检测范围：±1000Pa；压力检测精度：±1%；压力分辨率：1Pa；
2.11、试验头模：在试验头模口部安装有呼吸管道，分大号、中号和小号三个号型；
2.12、可设定参数实现流量缓慢增加功能；
2.13、仪器扩展 USB 接口，可以将试验数据存储在 U 盘中；
2.14、试验时间：0~999S可设置。
3、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、标准头模（大号、中号和小号）：各1个。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	14 
	电子天平

	1、主要用途
用于样品的称量。
2、技术指标
2.1、最大秤量：不低于220g；
2.2、可读性：≤0.1mg；
2.3、重复性（典型值）：≤0.08mg；
2.4、线性偏差：≤0.06mg；
2.5、最小称量值（USP，允差=0.10%）：≤160mg；
2.6、全金属机架具有良好的抗过载保护性能，确保较长的天平使用寿命；
2.7、配备不低于4.5英寸彩色触摸屏，具备中文操作系统，方便日常操作；
■2.8、不少于四级用户管理设置，不少于10个的独立账号密码保护设置，确保不同角色人员对于设备的分别管理（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
■2.9、内置的水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供图形化的水平调节指导（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.10、具备温度漂移和时间设置触发的全自动校正功能；
2.11、可以不借助工具轻松拆卸天平所有玻璃风罩，便于清洁天平；
■2.12、具备日志记录功能，可以记录校正、测试、维护、活动日志、软件更新、错误日志等内容（投标文件中提供产品彩页或官网截图或第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等证明材料）；
2.13、可以连接键盘、鼠标等设备，方便任务和样品ID输入；
2.14、具备多种端口用于轻松连接和数据导出：1个USB-A，1个USB-C，1个LAN，1个RS232。
3、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、防风罩和秤盘：1套；
3.3、密度组件：1套；
3.4、适配器及连接电缆：1套。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	15 
	玻璃切割机
	1、主要用途
适用于普通浮法玻璃、钠钙玻璃，硼硅酸盐玻璃，晶硅玻璃，微晶玻璃的直线切割。
2、技术指标
2.1、切割精度：≤±0.05mm/m；
2.2、对角线精度：≤±0.15mm/m；
2.3、玻璃原片尺寸：最大200*200mm ；最小100*100mm；
2.4、玻璃切割后最小尺寸：≤20*20mm；
2.5、切割厚度：2-6mm（切割厚度改变，需人工微调切割压力，必要时更换切割刀轮）；
2.6、单片刀轮切割寿命：10000－20000m；
2.7、刀盒数量：标准配置X臂2把，Y臂2把，共计4把；
2.8、台面：木质台面；
2.9、调刀：刻度尺。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	16 
	除湿机

	1、主要用途
向房间或区域直接提供经过处理的空气，具有除湿功能。
2、技术指标
2.1、带湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，全自动化控制；
2.2、带温度显示，查询机器内部制冷系统平衡；
2.3、带风速调节功能，自由切换高低风；
2.4、排水管连续排水；
2.5、带故障自动检测功能，方便维修；
2.6、带银离子杀菌净化型空气过滤功能；
2.7、专业压缩机，动力强劲，强力除湿；
2.8、全钣金烤漆机身；
2.9、适用低温环境自动化霜，适用温度5-38℃；
2.10、除湿机专用风扇马达，低噪音；
2.11、带万向轮，移动自如；
2.12、除湿量：≥240L/天；
2.13、制冷剂：R22a；
2.14、防水等级：不低于IPXO4；
2.15、输入功率：4.9kW；
2.16、循环风量：≥2800m³/H；
2.17、排水方式：软管连续排水；
2.18、除湿面积：不小于220-450平方米(层高2.8米)；
2.19、控制系统与湿度探头：智能型。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	2
	工业

	17 
	加湿器

	1、主要用途
加湿设备，可以对空气进行洁净加湿。
2、技术指标
2.1、电脑式全自动控制；
2.2、当前环境湿度LED数码显示；
2.3、具有故障自动判断功能；
2.4、湿度1%可调功能，设定范围10%-98%；
2.5、设有自动进水，溢水保护功能；
2.6、设有加湿及通风两种功能；
2.7、加湿效率高，耗电功率小，节能、环保；
2.8、加湿量：≥20kg/h；
2.9、使用功率：400W；
2.10、风量：≥10000m³/h；
2.11、水箱：不小于60L；
2.12、适用面积：300-500㎡；
2.13、加水方式：水管直接加水；
2.14、湿度调节范围：10%至95%可调；
2.15、湿度控制精度：≤±3%；
2.16、溢水保护功能：有。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	2
	工业

	18 
	玻璃瓶耐内压力测试仪

	1、主要用途
适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素西林瓶等各类玻璃瓶耐内压力测试。
2、技术指标
2.1、符合GB/T 4546-2008、YBB00172003-2015标准；
2.2、测定压力范围：0.50-6Mpa；
2.3、压力分辨率：＜0.01Mpa；
2.4、压力试验误差：＜1.5%F.S；
2.5、每分钟测瓶数：约6～10件；
2.6、升压速率误差：＜5%；
2.7、瓶口夹具直径：Ф24～26(啤酒瓶标配，其他规格需定制)。
3、配置要求
3.1、主机：1台。
4、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业

	其他要求
	1、投标人所投产品制造商应在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
2、到货后，由投标人所投产品制造商仪器工程师免费安装，提供现场培训；
3、安装验收后一年内，全机免费保修；
4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，投标人所投标产品制造商工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场；
■5、采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。（投标文件中需提供该项承诺函，格式自拟）
	/
	/


三、备品备件及专用工具
1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
四、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
五、包装运输
1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
六、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。
七、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
