# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的50%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，90个日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起1年原厂质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ■ | 作为评分项，每满足1项得0.8分，共50项。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，10条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、针对“技术参数及要求”中要求投标文件中提供证明材料的条款：技术参数中明确证明材料类型的，按技术参数中的要求提供；技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括：技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能界面截图、说明书功能截图等,提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

## （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物分析仪（进口） | 1.光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测。 2．自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗。 3.上样形式：具有8孔模块，可升级19孔模块，直接兼容0.2ml离心管、8联管。 4.可单次自动处理单个样本。 5.电泳时间：最快≤2分钟/样本； ■6.检测片段范围：15bp-≥150kb。（投标文件中提供证明材料） ■7.蛋白分析：分离范围：5-250 kda，电泳时间：≤6分钟。 8.样品上样量：小于0.1μl。 9.卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值。 ■10.分辨率：对＜500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段不低于1bp的分辨率;（投标文件中需提供1bp分辨率佐证结果图）。 ■11.灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度不低于1pg/μl。 12.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式。 13.软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出；可输出PDF，WORD，JPG。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 2 | 荧光定量PCR（进口） | 1.热循环系统：珀耳帖效应系统。 ■2.光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命≥5年)。 3.样品通量达到96孔，样品托架可通过电脑操作自动开启与关闭，无需人工干预，支持≥3个反应模块。 ■4.动态范围：10个对数的线性动态范围，检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系，精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7%。 ■5.激发光通道和检测光通道：标配至少6色激发光通道以及至少6色检测光通道，可自由组合至少21种不同的荧光光谱，所有荧光检测通道有效开放，均能使用开放性染料，投标文件中需详细注明每个通道所检测的荧光染料信息。 6.温度准确度：≤0.25℃，均一性：≤0.4℃。 7.反应体积：10-100μL。 8.通过激发波长和发射波长的任意组合，可检测≥12种不同的荧光光谱。 9.耗材：试剂耗材完全开放，必须支持单管、常规96孔(0.2mL)反应板、8连管。 10.温度范围：4℃–99.9℃，反应结束后无需移动样品由仪器自动降温至4℃保存。 ■11.温控模块最高升温速率≥6.5℃/秒。 ■12.高分辨熔解曲线分辨率：≤0.02℃。 13.模块：可支持96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块。 14.支持多重荧光检测，每个孔最多可检测≥6个目标基因。 15.仪器支持梯度PCR功能。 ■16.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。 ■17.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差。 ■18.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测。 ■19.具有基于荧光定量PCR的蛋白表达分析，Non-coding RNA和microRNA分析，基因拷贝数（CNV）分析等功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件，具有蛋白溶解曲线分析和单细胞分析功能。 20.配置包括主机、控制终端（配置不低于23英寸以上彩色显示器，主机内存32G以上）、软件及安装试剂盒。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 3 | 五通道荧光定量扩增仪（进口） | ■1.六个检测通道，可实现5重定量PCR，可同时检测5个靶基因，专用FRET检测通道。（投标文件中提供证明材料） 2.适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针等。 3.耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等。 4.可独立运行，离线操作，无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线。 5.通过云平台无需将电脑与仪器进行连接即可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。 6.单机仪器无需外接存储设备即可存储≥1000次运行结果。 7.根据大型条状LED仪器状态指示灯显示仪器运行状态。 8.支持无线（WiFi）连接。 9.样品容量：96孔，反应体系：1-50µl。 ■10.光源：六个带有滤光片的LED。（投标文件中提供证明材料） ■11.检测器：六个带有滤光片的光敏二极管。（投标文件中提供证明材料） ■12.最大升温速度：≥5℃/秒，最大降温速度：≥5℃/秒，升降温速率同步，避免温度过冲现象。 13.温控范围：0-100℃;温度准确性：±0.2℃（90˚C时）。 ■14.温度均一性：±0.3℃（10秒内达到90˚C）。 ■15.动态温度梯度功能：可同时运行8个不同的温度；梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-24℃；梯度温度孵育时间相同。（投标文件中提供证明材料） 16.激发/发射波长范围：450-730nm。 17.配置终端处理器：硬盘不低于500G、内存不低于32G、USB接口为高速3.0。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |
| 4 | 微型高速冷冻离心机（进口） | 1.最大相对离心力（rcf）：≥20600×g（15000rpm）。 ■2.转速/离心力：100‐5000rpm，10rpm递增，5000-15060rpm，100rpm递增，1-21300×g；50‐2990×g,10×rcf递增；1-21300×g，100rcf递增。 3.离心时间：1-2min,10s递增；2‐10min，30s递增；＞10min，1min递增；连续离心。 4.最大转子容量24×1.5/2.0mL离心管，10×5mL离心管，96×0.2mL PCR管。 5.静音设计。 6.噪音水平：＜54dB(A)。 7.从零加速至最高转速的时间：≤15秒。 8.从最高转速降速至零的时间：≤15秒。 9.具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 10.铝合金材质转子。 ■11.具有气密性转子盖。 12.温控范围：-10℃至40℃。 13.最高转速也可保持4℃。 ■14.快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃所需时间≤8分钟。（投标文件中提供证明材料） - 高效压缩机控制，提供自动待机功能。 ■16.冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚。 17.配置：小型高速冷冻离心机主机一台，标配24*2.0ml气密性固定角转一套。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一）：作物1台，林草1台 |
| 5 | 超微量分光光度计（进口） | 1.检测范围：2-27500ng/µl（dsDNA），0.06-820mg/ml（BSA）,0.03-400mg/ml（IgG）。 ■2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。 ■3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm共5个光程。 4.检测重复性：0.002A(1.0mm 光程)或1%CV。（投标文件中提供证明材料） 5.波长精度：±1nm。 6.光吸收范围（基座）：0-550A（10mm光路径）。 7.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml。 8.最小样品体积≤1µl。 ■9.当样本中存在污染物时，能鉴定≥4种污染物；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值。 10.仪器操作终端：不低于7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种。 11.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 6 | 单通道移液器（进口） | 1.移液器量程要求：单道可调0.1-2.5µl、0.5-10µl、2-20µl、10-100µl、20-200µl，100-1000µl，6支为1套（规格可自由选择，供货前确认）。 ■2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，耐高温抗腐蚀。 3.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 ■4.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 ■5.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者。 6.具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸。 | 10 | 工业 | 否 | 作物种子库2套、作物离体库1套、作物林草DNA库2套【作物林草DNA（一）】、畜禽水产库2套（畜牧1套，水产1套）、微生物库3套（食品1套、食用菌1套、环境及肥效1套） |
| 7 | ８通道移液器（进口） | 1.移液器量程要求：8道可调30-300µl、0-20µl（规格可自由选择，供货前确认）； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 3.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 4.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 5.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者； ■6.具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸。 | 7支 | 工业 | 否 | 作物林草DNA库2支（作物林草DNA（一）：林草1支，作物1支）、作物离体库1支、畜禽水产库4支 |
| 8 | 纯水仪(进口） | 1.以城市自来水为进水，连续生产III级水（反渗透水）和I级水（超纯水）。 2.III级水（反渗透水）产水水质。 2.1 离子截留率97-98%；有机物截流率≥99%（取决于颗粒类型）；TOC＜200ppb；胶体＜1000ppb；细菌＜1000cfu/ml；流速：≥8L/h。 ■3.I级水（超纯水）产水水质。（投标文件中提供证明材料） 3.1电阻率：18.2MΩ.cm＠25℃，系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃；总有机碳含量(TOC)：≤5ppb；颗粒：无＞0.22µm粒子；细菌＜0.01cfu/mL；流速 ＜2L/min。 3.2总有机碳含量(TOC)：≤5ppb，系统针对超纯水取水点进行在线TOC检测，通过检测超纯水在紫外灯氧化前后电导率的变化值自动计算TOC值。 4.内置185nm紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活。 ■5.所有过滤柱及终端过滤器均具有RFID射频识别技术，可自动识别类型和使用状态，实现自动识别安装日期，防伪防错。 ■6.取水终端有至少五种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、痕量/超痕量有机物分析、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求, 每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 ■7.水箱内置空气过滤器及可选的自动消毒模块，并配有265nm无汞紫外灯；水箱内置溢流传感器及压力传感器。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 9 | 体视荧光显微镜（进口） | ■1.光学系统：单光路设计，复消色差光学校正，高分辨率、高反差；可以获取10倍于双光路体视显微镜的荧光亮度。 ■2.最大分辨率≥1500LP/mm。 3.电动变倍器，变倍比≥16：1。 4.HIP人机学控制器:配有2套液晶显示控制器，能实时显示焦距位置、放大倍率等参数。 5.不用化学药品的绿色环保防霉技术。 ■6.调焦机构：航天材料的Z轴格栅：坚固稳定；支架高度≥300mm，最大载重≥15kg，调焦行程≥150mm，步进精度≤1um。 7.物镜：1.0×平场复消色差荧光物镜，数值孔径≥0.25，工作距离≥56mm。 8.目镜：10×；视场数≥23，超大视野，高眼点，双目屈光度可调，目镜罩2只。 9.目镜筒：人机工程学设计，100:0/0:100分光。 10.荧光系统：长寿命金属卤素灯荧光光源（寿命≥2000小时），≥4孔位电动荧光转盘，红绿蓝三色荧光滤色镜组。 11.底座:LED照明透射光底座，尺寸≥322×373×42mm，具有明场、暗场观察方式；环形LED照明器：360°全方位照明，可通过控制器实现全开、半开、1/4开等多种模式。 12.配套成像系统： 12.1专业彩色制冷型CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸。 ■12.2物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm×3.45μm，动态范围：≥4800：1。（投标文件中提供证明材料） 12.3 满井电子：≥10500e。 12.4 光谱灵敏度范围：380～720nm。 12.5拍摄速度≥36幅/秒（2464×2056）。 12.6通用C相机接口。 ■13.配套摄像系统显微图象处理软件平台：可以控制显微镜各电动部件，Z轴自动聚焦、自动景深扩展功能。 14.数据处理工作站1套配置不低于：四核处理器及以上、32G内存、1TB硬盘、4G独立显卡，2K及以上显示屏。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |
| 10 | ▲全自动化学发光/荧光分析系统（进口） | 1.硬件性能 ■1.1 功能涵盖：高灵敏度化学发光、多色荧光成像、免染成像、光密度成像等。 ■1.2 检测器：冷CMOS；分辨率：≥1800万像素；光电转化率：425nm处绝对Q/E值≥75％。 ■1.3 读出噪音：≤3e-rms，提供弱光成像所需。（投标文件中提供证明材料） 1.4 自动优化曝光功能：使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。 1.5 不小于9.7英寸触摸屏控制，支持多点触控功能。 ■1.6 智能样品托盘设计：化学发光/紫外/免染色样品盘、白光样品盘、蓝光样品盘；系统自动识别插入的样品盘类型并自动选择成像功能，并相应的调整成像参数和软件选项；而非手动更换样品盘的高低位置来满足不同样品成像需求。（投标文件中提供证明材料） ■1.7 光源：≥5色光源，满足不同样品中染料的激发需求。荧光WesternBlot：支持≥2色荧光成像。成像面积≥14×21cm。 ■1.8 支持切胶回收：可直接在仪器上进行切胶操作。 1.9仪器支持多用户操作，各用户可分别设置用户名及密码，以保护数据安全。 2.软件功能 2.1 自动条带检测、自动分子量测算、自动条带浓度测算、相对含量百分数分析、绝对浓度/密度计算、多幅图像合并显示并分析、显示过饱和像素保证精确定量、12种预设染料颜色标记显示及输出、添加各种格式的文字注释。 ■2.2 软件支持总蛋白内参定量分析功能，并计算出均一化后的蛋白表达含量。 2.3 可通过USB、WIFI及局域网输出原始格式数据及图片；支持云存储。 | 1 | 工业 | 是 | 作物林草DNA（二） |
| 11 | 双槽基因扩增仪（进口） | ■1.采用2×48双槽的设计，每个槽的样品模块和热盖都可独立控制。双模块可拆卸更换。（投标文件中提供证明材料） ■2.智能热盖内置离合装置，提供温度和压力控制，高度可调，对耗材无特殊要求。 3.最大升温速率≥5.2℃/s。 4.温度均一性：±0.2℃。 ■5.温度准确性：±0.1℃。 ■6.提供线性温度梯度功能，可以实现行间线性温差，可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面，具有断电自动重启功能。 7.具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序。 8.具有≥三层级用户管理权限设置。 9.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息。 10.热盖温度范围：30-110℃。 11.最大噪音不超过45dB。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价中。中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训，不少于1周。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够独立、熟练掌握为止。同时，其中主要产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保范围：设备整机（除一次性消耗品以外，保修范围包含所有配套设备、消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

3.在质保期间内，全年365天，7×24小时响应，出现故障时，工程师到达现场时间≤24小时。

4.在质保期间内，年度巡检次数≥2次/年。