第3章 [bookmark: _Toc466024555][bookmark: _Toc445554746][bookmark: _Toc528760026][bookmark: _GoBack] 采购需求
一、采购需求一览表
	包号
	品目号
	货物名称
	单位
	采购数量
	最高投标限价
（万元）
	备注

	第1包
	▲品目1
	数字化X线摄像系统（DR）
	套
	1
	180
	


注：上表中标注“▲”的设备为该标包的核心产品。
[bookmark: _Toc19236]二、技术规格及参数要求
	序号
	招标参数和性能要求

	一
	总体要求

	1
	用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄；投标产品须提供最新最全软硬件

	★2
	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商

	二
	主要技术规格和要求

	1
	高压发生器

	★1.1
	高压发生器功率≥80kW

	1.2
	管电压可调范围：40～150kV

	1.3
	最大输出电流≥1000mA

	1.4
	高频高压发生装置逆变频率≥450kHz

	2
	X线球管

	★2.1
	球管最大功率≥100kW

	2.2
	双焦点尺寸规格，小焦点≤0.6，大焦点≤1.3mm

	2.3
	阳极热容量≥350kHU

	2.4
	阳极旋转速度≥9500rpm

	3
	球管悬吊支架

	3.1
	井字轨悬吊结构

	3.2
	吊架运动模式：电动+手动（双模式）

	3.3
	球管架垂直运动距离≥160cm

	★3.4
	球管架沿纵轴运动距离≥300cm

	★3.5
	球管架沿横轴运动距离≥200cm

	3.6
	球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90°

	3.7
	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120°

	3.8
	具备临床常用自动摆位功能≥10种

	3.9
	卧位（SID）最大≥1300mm

	3.10 
	立位（SID）最大≥2500mm

	4
	无线平板探测器

	4.1
	平板材质：非晶硅碘化铯

	*4.2
	数量≥2块

	4.3
	探测器尺寸≥425mm×425mm

	★4.4
	像素尺寸≤100μm

	4.5
	DQE≥66%

	4.6
	采集灰阶度≥16bits

	4.7
	空间分辨率≥5.0lp/mm

	4.8
	采集距阵≥4000×4000

	4.9
	平板探测器与整机品牌一致

	4.10 
	具备自动曝光控制功能

	5
	胸片架

	5.1
	胸片架垂直运动范围≥140cm

	★5.2
	X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

	6
	近台操控系统

	6.1
	具备近台操控彩色触摸屏

	6.2
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

	6.3
	配备患者的详细登记信息显示功能

	6.4
	配备机架位置信息显示功能

	6.5
	配备曝光参数（kV，mAs等）调整功能

	6.6
	配备摄影部位选择功能

	6.7
	配备体位图引导摆位功能

	6.8
	配备患者体型选择功能

	6.9
	配备限束器临床常用照射野快速切换功能

	6.10 
	配备一键摆位功能

	6.11
	配备摄影后图像显示功能

	7
	摄影床

	7.1
	配备固定式摄影床，非移动式

	7.2
	四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥200mm

	7.3
	滤线器纵向范围≥500mm

	7.4
	床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm

	7.5
	床面最大承重≥ 200kg

	7.6
	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

	7.7
	支持平板在线充电

	7.8
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	★7.9
	床面升降行程≥300mm

	7.10 
	实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示

	8
	限束器

	8.1
	具备双模式操作，手动和自动

	8.2
	光源采用LED光点灯

	8.3
	在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm

	8.4
	具备激光定位线

	9
	图像采集工作站

	9.1
	windows操作系统

	9.2
	软件采用全中文操作界面

	9.3
	待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置

	9.4
	高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

	9.5
	具有图像放大及漫游功能

	9.6
	具有曝光参数记录和显示功能

	9.7
	具有边缘增强功能

	9.8
	具有窗宽窗位调节功能

	9.9
	具有图象翻转及旋转功能

	9.10 
	具有图像正负像翻转功能

	9.11
	具有图像标注功能

	9.12
	具有DR全长摄影功能（全自动图像拼接）

	9.13
	具备图像LUT曲线调节

	9.14
	具有病人登记，信息管理功能

	9.15
	具有辐射剂量的记录和显示功能

	9.16
	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

	9.17
	具有内置一体化语音对讲系统

	9.18
	具有一键开关机功能

	9.19
	具有一键急停保护功能

	9.20 
	系统应具有支持用户进行常规的探测器校正功能

	9.21
	具有儿科摄影的临床协议

	9.22
	具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能

	9.23
	支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能

	9.24
	具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能

	9.25
	标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明

	9.26
	支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明

	9.27
	具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

	★9.28
	系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训

	*三
	其他要求

	1
	免费与医院在用PACS系统对接（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责）

	2
	投标人须承诺中标后完成该设备的环评、预评、控评、环保验收工作，取得《放射诊疗许可证》及《辐射安全许可证》

	3
	投标人须承诺中标后完成机房及操作间等的装修及土建改造工作（交钥匙工程，中标人需提供相应施工图纸，经过中标人确定后实施），主要内容包括（但不限于）：地面基础，地面回填包含电缆沟砌筑，PVC地面，生态木板材墙面，铝扣板吊顶，照明，配电箱等

	4
	投标人须承诺中标后根据医院需求免费提供一次移机服务（不限于本品牌数字化X线摄像系统（DR）移机）

	5
	投标人须将投标产品免费质保期外不少于5年(例如：投标人所报质保期3年，则指第4年至第8年)每年整机全保保修费（含球管）列出，不计入投标总价



