- 采购需求

一、采购需求一览表

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 单位 | 采购数量 | 最高投标限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | ▲品目1 | 数字化X线摄像系统（DR） | 套 | 1 | 180 |  |

注：上表中标注“▲”的设备为该标包的核心产品。

二、技术规格及参数要求

| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄；投标产品须提供最新最全软硬件 |
| ★2 | 为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商 |
| 二 | 主要技术规格和要求 |
| 1 | 高压发生器 |
| ★1.1 | 高压发生器功率≥80kW |
| 1.2 | 管电压可调范围：40～150kV |
| 1.3 | 最大输出电流≥1000mA |
| 1.4 | 高频高压发生装置逆变频率≥450kHz |
| 2 | X线球管 |
| ★2.1 | 球管最大功率≥100kW |
| 2.2 | 双焦点尺寸规格，小焦点≤0.6，大焦点≤1.3mm |
| 2.3 | 阳极热容量≥350kHU |
| 2.4 | 阳极旋转速度≥9500rpm |
| 3 | 球管悬吊支架 |
| 3.1 | 井字轨悬吊结构 |
| 3.2 | 吊架运动模式：电动+手动（双模式） |
| 3.3 | 球管架垂直运动距离≥160cm |
| ★3.4 | 球管架沿纵轴运动距离≥300cm |
| ★3.5 | 球管架沿横轴运动距离≥200cm |
| 3.6 | 球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° |
| 3.7 | 球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° |
| 3.8 | 具备临床常用自动摆位功能≥10种 |
| 3.9 | 卧位（SID）最大≥1300mm |
| 3.10 | 立位（SID）最大≥2500mm |
| 4 | 无线平板探测器 |
| 4.1 | 平板材质：非晶硅碘化铯 |
| *4.2 | 数量≥2块 |
| 4.3 | 探测器尺寸≥425mm×425mm |
| ★4.4 | 像素尺寸≤100μm |
| 4.5 | DQE≥66% |
| 4.6 | 采集灰阶度≥16bits |
| 4.7 | 空间分辨率≥5.0lp/mm |
| 4.8 | 采集距阵≥4000×4000 |
| 4.9 | 平板探测器与整机品牌一致 |
| 4.10 | 具备自动曝光控制功能 |
| 5 | 胸片架 |
| 5.1 | 胸片架垂直运动范围≥140cm |
| ★5.2 | X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪 |
| 6 | 近台操控系统 |
| 6.1 | 具备近台操控彩色触摸屏 |
| 6.2 | 屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 |
| 6.3 | 配备患者的详细登记信息显示功能 |
| 6.4 | 配备机架位置信息显示功能 |
| 6.5 | 配备曝光参数（kV，mAs等）调整功能 |
| 6.6 | 配备摄影部位选择功能 |
| 6.7 | 配备体位图引导摆位功能 |
| 6.8 | 配备患者体型选择功能 |
| 6.9 | 配备限束器临床常用照射野快速切换功能 |
| 6.10 | 配备一键摆位功能 |
| 6.11 | 配备摄影后图像显示功能 |
| 7 | 摄影床 |
| 7.1 | 配备固定式摄影床，非移动式 |
| 7.2 | 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥900mm 、横向≥200mm |
| 7.3 | 滤线器纵向范围≥500mm |
| 7.4 | 床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm |
| 7.5 | 床面最大承重≥ 200kg |
| 7.6 | 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 |
| 7.7 | 支持平板在线充电 |
| 7.8 | X射线管组件与探测器可自动跟随 |
| ★7.9 | 床面升降行程≥300mm |
| 7.10 | 实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示 |
| 8 | 限束器 |
| 8.1 | 具备双模式操作，手动和自动 |
| 8.2 | 光源采用LED光点灯 |
| 8.3 | 在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm |
| 8.4 | 具备激光定位线 |
| 9 | 图像采集工作站 |
| 9.1 | windows操作系统 |
| 9.2 | 软件采用全中文操作界面 |
| 9.3 | 待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置 |
| 9.4 | 高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 |
| 9.5 | 具有图像放大及漫游功能 |
| 9.6 | 具有曝光参数记录和显示功能 |
| 9.7 | 具有边缘增强功能 |
| 9.8 | 具有窗宽窗位调节功能 |
| 9.9 | 具有图象翻转及旋转功能 |
| 9.10 | 具有图像正负像翻转功能 |
| 9.11 | 具有图像标注功能 |
| 9.12 | 具有DR全长摄影功能（全自动图像拼接） |
| 9.13 | 具备图像LUT曲线调节 |
| 9.14 | 具有病人登记，信息管理功能 |
| 9.15 | 具有辐射剂量的记录和显示功能 |
| 9.16 | 具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 |
| 9.17 | 具有内置一体化语音对讲系统 |
| 9.18 | 具有一键开关机功能 |
| 9.19 | 具有一键急停保护功能 |
| 9.20 | 系统应具有支持用户进行常规的探测器校正功能 |
| 9.21 | 具有儿科摄影的临床协议 |
| 9.22 | 具有DICOM图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能 |
| 9.23 | 支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能 |
| 9.24 | 具有DICOM结构化SR报告（如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等）功能 |
| 9.25 | 标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明 |
| 9.26 | 支持RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成，并在随机文件中进行声明 |
| 9.27 | 具有自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能 |
| ★9.28 | 系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助；支持远程培训 |
| *三 | 其他要求 |
| 1 | 免费与医院在用PACS系统对接（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责） |
| 2 | 投标人须承诺中标后完成该设备的环评、预评、控评、环保验收工作，取得《放射诊疗许可证》及《辐射安全许可证》 |
| 3 | 投标人须承诺中标后完成机房及操作间等的装修及土建改造工作（交钥匙工程，中标人需提供相应施工图纸，经过中标人确定后实施），主要内容包括（但不限于）：地面基础，地面回填包含电缆沟砌筑，PVC地面，生态木板材墙面，铝扣板吊顶，照明，配电箱等 |
| 4 | 投标人须承诺中标后根据医院需求免费提供一次移机服务（不限于本品牌数字化X线摄像系统（DR）移机） |
| 5 | 投标人须将投标产品免费质保期外不少于5年(例如：投标人所报质保期3年，则指第4年至第8年)每年整机全保保修费（含球管）列出，不计入投标总价 |