亳州学院超高效液相、高效液相科研仪器采购项目竞争性磋商文件

项目名称：亳州学院超高效液相、高效液相科研仪器采购项目

项目编号：FSKY34000120242031号/24AT186015102218

采 购 人：亳州学院

代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2024年4月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  采购需求	33

第四章  磋商和评审办法	45

第五章  合同条款及格式	54

第六章  响应文件格式	63

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知	80

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

亳州学院超高效液相、高效液相科研仪器采购项目采购项目的潜在供应商应在安天智采招标采购电子交易平台(www.xinecai.com)获取采购文件，并于2024年04月28日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSKY34000120242031号/24AT186015102218

项目名称：亳州学院超高效液相、高效液相科研仪器采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110万元

最高限价：110万元

采购需求：本项目采购本项目采购1台超高效液相色谱仪、1台液相色谱仪，用于中药药效成分含量测定等科研实验需求，具体要求详见采购需求。

合同履约期限：签订合同后90个日历天内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年04月18日至2024年4月26日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：安天智采电子交易系统（www.xinecai.com）

方式：网上获取。具体操作参见安天智采操作手册，安天智采服务热线：400-050-9988

售价(元)：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年04月28日10点00分(北京时间)

地点：安天智采电子交易系统（www.xinecai.com）

五、开启

时间：2024年04月28日10点00分(北京时间)

地点：安天智采电子交易系统（www.xinecai.com）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.申请人应合理安排采购文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成采购文件获取，责任自负。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本次采购项目符合不专门面向中小企业预留采购份额情形：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。供应商如对此项内容有疑问，可按采购文件约定提出询问或质疑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：亳州学院

地    址：亳州市汤王大道2266号

联系方式：杨老师，0558-3037560

2.采购代理机构信息

名    称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地　　址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦1208室

联系方式：吴工，0551-63735904、63735950

电子邮箱地址：mzhao@ahbidding.com

3.项目联系方式

项目联系人：吴工

电　　 话：0551-63735904、63735950

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 详见磋商公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 详见磋商公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 详见磋商公告 |
| 1.1.5 | 包别划分 | 详见磋商公告 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 详见磋商公告 |
| 1.2 | 资金来源和落实情况 | 财政性资金（已落实） |
| 1.3.1 | 采购需求 | 详见磋商公告 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商； 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内的元器件不做限制。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 签订合同后90个日历天内完成供货、安装、调试。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.4 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 详见采购需求。 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.3.7 | 付款方式 | 验收合格成交供应商向采购人提供符合规范税务发票后，采购人支付剩余全部合同总价款。（中标人为中小企业的，签订合同后，可向采购人申请合同总金额40%的预付款，向采购人递交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的等额的预付款保函后，采购人支付合同总价款40%的预付款） 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 1.4.1 | 供应商资格 | 详见磋商公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | 详见磋商公告 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.10.1 | 供应商提出疑问 | 时间：同首次响应文件提交截止时间 |
| 1.10.2 | 竞争性磋商文件答疑发出的形式 | 发出时间：如答疑的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前发布澄清或修改，否则需顺延提交首次响应文件截止时间。 在发布采购公告的媒体上发布，供应商自行查看、下载，无需确认，供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 1.11 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 采购需求 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件 | 时间：同首次响应文件提交截止时间（以收到日期为准） 形式：以电子邮件形式（具体见磋商公告载明的电子邮箱）或在采购文件规定的时间内登录交易系统选择异议模块，查找选择本项目按规定进行填写疑问或异议内容，并上传相应附件。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件澄清发出的形式 | 发出形式：在安天智采招标采购电子交易平台上发布，供应商自行查看、下载，无需书面确认，供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清 | 在安天智采招标采购电子交易平台上发布，供应商应主动上网查询，无需供应商书面确认。供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 2.3.1 | 竞争性磋商文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改 | 同确认收到澄清的规定。 |
| 2.4.1 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间和形式 | 时间：自收到磋商文件之日或采购文件公告期限届满之日起七个工作日内。形式：见第二章供应商须知正文第9.2款规定。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 评审办法及采购需求中规定的相关材料。 |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求供应商提交样品：否。 |
| 3.2.1 | 响应报价包括的内容 | 响应报价包括提供服务的一切成本和费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中的所有责任、义务和风险。增值税税金的计算方法： □一般纳税人税率 ☑小规模纳税人税率和一般纳税人税率均可 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 3.2.6 | 响应报价的其他要求 | ☑除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 □采购人在“采购需求”中所提供的范围是计划采购数量，仅作为响应报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90 个日历天（从提交首次响应文件截止之日算起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 本项目免收保证金 |
| 3.4.5 | 不予退还磋商保证金的情形 | 1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2、供应商在响应文件中提供虚假材料的； 3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 |
| 3.6.4（1） | 是否采用电子交易方式 | 是 其他具体要求：电子响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件。 |
| 3.6.4（2） | 关于数字证书的办理 | 供应商须用通过安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密响应文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：400-0878-198转1，移动认证办理须知详见安天智采平台“移动认证上线通知” https://www.xinecai.com/ydrz.html； 办理介质数字证书的，参见CA办理须知 https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html。 |
| 4.1.1 | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件需使用数字证书进行加密,详见电子招标投标交易平台（安天智采电子交易平台）上发布的有关电子投标文件的制作说明。 |
| 4.2.1 | 提交首次电子响应文件截止时间 | 详见《竞争性磋商公告》。 注意：供应商未能在提交首次电子响应文件截止时间之前上传加密电子响应文件的，产生的后果由供应商自行承担。 |
| 4.2.2 | 提交首次电子电子响应文件方式和地址 | 安天智采招标采购电子交易系统（登录安天智采招标采购电子交易系统，点击进入递交响应文件，上传加密的电子响应文件）。 |
| 5.1 | 首次响应电子文件上传时间和地址 | 上传时间：同提交首次电子响应文件截止时间。 上传地址：安天智采招标采购电子交易系统。 |
| 5.1.2 | 响应文件的解密时间 | 提交首次电子响应文件截止时间后 60 分钟内（以安天智采招标采购电子交易系统解密倒计时为准）。 |
| 5.1.4 | 是否接受提交非加密电子版响应文件 | 接受供应商递交非加密电子版响应文件并由供应商自行决定是否提交。 电子响应文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，可以在响应文件递交现场将非加密电子版响应文件递交采购代理机构工作人员处，采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子响应文件与加密电子响应文件进行校验。非加密电子响应文件经平台校验通过的视为解密成功，该供应商的响应文件以非加密电子响应文件为准；校验失败或未递交非加密电子响应文件的，作响应无效处理。 |
| 5.1.5 | 非加密电子版响应文件递交时间与地点 | 非加密电子版响应文件递交时间：响应文件递交截止时间前。 非加密电子版响应文件递交地点：安徽省合肥市蜀山区祁门路1779号安徽国贸大厦1208室。 备注：非加密电子版响应文件应采用“U盘”或“光盘”形式并单独密封，封套上应加盖骑缝章。供应商未按照上述规定递交的非加密电子版响应文件，采购人及采购代理机构有权予以拒收。 |
| 5.2（3） | 磋商程序 | 开启顺序：随机顺序 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组的组成：由采购人代表及专家库中抽取的专家组成 磋商小组的人数：3人及以上单数组成 |
| 6.2.1 | 磋商顺序 | 随机顺序 |
| 6.2.3 | 竞争性磋商文件可能变动的内容 | 详见第三章采购需求。 |
| 6.3.1 | 确定提交最后报价的供应商 | 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商家数不得少于3家。符合本章第6.2.2项情形的，可以为2家。 |
| 6.3.3 | 报价轮次 | 报价轮次由磋商小组确定，供应商在响应文件中报价即为首轮报价。 注： 1、供应商各轮次的报价一经报出即不可撤回； 2、在本须知前附表已选择“报价轮次由磋商小组确定”情况下，如果磋商小组对供应商最近轮次的报价不满意，可以增加一轮磋商，符合《供应商前附表》第6.3.1款的每个供应商应具有相同的报价机会； 3、供应商在多轮报价环节放弃本项目谈判情形：（1）在安天智采电子交易系统规定的时间内在多轮报价系统提交放弃项目谈判的说明函，说明函须包含放弃理由并加盖供应商公章；（2）供应商没有在安天智采电子交易系统规定的时间内提交有效的最后一轮报价函。 |
| 6.3.4 | 多轮报价 | 供应商应及时关注系统相关信息，并在收到多轮报价通知后，于规定时间内（具体以系统设置时间为准），进入安天智采在线开标系统，选择本次采购项目，进行多轮报价 |
| 6.3.5 | 最后报价的公布 | 在发布采购结果公告时公布成交供应商最后报价 |
| 6.5.3 | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | 磋商小组推荐的成交候选人数量： 3 名 |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否 |
| 7.1.2 | 成交结果公告 | 公告方式：在《竞争性磋商公告》载明的电子招标投标平台（安天智采招标电子交易系统）上发布本项目成交结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，以及评审专家名单。 成交公告期限：1个工作日。 |
| 7.2 | 成交结果质疑 | 时间：成交结果公告期满之日起7个工作日内 接受质疑的单位、联系人及联系方式，详见《竞争性磋商公告》中的采购人及采购代理机构的联系方式 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函、银行汇票、电汇或银行转账 履约保证金的金额：成交金额的2% 履约保证金提交时间：签订合同之前。 履约保证金转入账户为（开户名：亳州学院，账号：34001888608053005277；开户行：中国建设银行股份有限公司亳州市分行，统一社会信用代码：123416004859573950；转账备注信息为：亳州学院超高效液相、高效液相科研仪器采购项目履约保证金）。 履约保证金退还时间：履约结束后，无违约责任，全额退还。 |
| 11.1.1 | 是否强制采购节能产品 | 是，本项目执行《节能产品政府采购实施意见》的规定，其中： 强制采购的节能产品指：属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品。 在本项目竞争性磋商公告发布之日或提交首次响应文件截止之日前，相关产品须取得有效期内的《节能产品认证证书》（如属于“品目清单”内的产品，首次响应文件中提供证书复制件）。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品政府采购清单 | 否，本项目采购产品不属于财政部、发改委等部委颁发的最新《政府采购节能产品品目清单》 的强制采购产品。 |
| 11.2.1 | 是否为专门面向中小企业采购 | 否 |
| 11.2.2 | 对中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的价格扣除标准 | 依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）有关规定： 小型和微型企业价格扣除：10%。 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业 参加本次采购活动的中小企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受价格扣除优惠政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，不再提供《中小微企业声明函》。 根据 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府釆购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位同为小型、微型企业的，不重复享受价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 注：本项目将对成交供应商提供的中小企业产品（工程或服务）品名及生产厂家，随评审结果一并公布。如提供虚假材料，将取消成交资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 11.2.3 | 是否允许大中型 企业向小微企业分包 | 否 |
| 12 |  | 需要补充的其他内容 |
| 12.1 | 原则规定与定义 | （1）供应商须知前附表是对供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，供应商阅读时应与正文部分一并阅读，供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以供应商须知前附表为准。 （2）“(”符号表示本竞争性磋商文件选定的内容；“□”符号表示本竞争性磋商文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。供应商请按“(符号”选定的内容和要求参加采购活动。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在采购阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“供应商”理解。 |
| 12.2 | 知识产权 | （1）构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用成交货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任（承诺函格式详见响应文件格式相关内容）。 |
| 12.3 | 特别提醒 | （1）本项目评审时将查询生成响应文件的硬件信息，如不同响应文件的硬件信息异常一致，将被认定为响应文件无效，并报政府采购监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。 |
| 12.4 | 竞争性磋商文件的解释 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知前附表、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 12.5 | 政府采购监管部门 | 本项目的监管部门是：安徽省财政厅。 |

# 二、供应商须知正文

### 注：如供应商须知前附表与本部分对同一内容的规定不一致，以供应商须知前附表的规定为准。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以竞争性磋商方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

见供应商须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求

1.3.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见供应商须知前附表。

1.3.7 付款方式：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：见磋商公告。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标包的政府采购活动；

（4）联合体各方应分别按照本竞争性磋商文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在参加采购活动、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构；

（2）为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（4）由本采购项目采购代理机构代理参加政府采购活动，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://shixin.court.gov.cn/查询为准）；

（11）被列入重大税收违法失信主体的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）供应商须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

### 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与竞争性磋商的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除竞争性磋商文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由供应商自行考察现场。

1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 供应商提出疑问及答复

1.10.1 供应商应当在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人。

1.10.2采购人应当在供应商须知前附表规定的时间内，对供应商所提问题的答疑，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该答疑内容为竞争性磋商文件的组成部分。如果答疑发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间前不足5日的，并且答疑内容可能影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

### 1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

## 2. 竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）磋商与评审办法；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、补充通知，构成竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止之日不足5日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，除供应商须知前附表另有规定外，应当在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足5日的，且修改内容可能影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，除供应商须知前附表另有规定外，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 竞争性磋商文件的质疑

2.4.1 供应商认为竞争性磋商文件（包括对竞争性磋商文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对竞争性磋商文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括内容详见响应文件格式。

供应商在磋商、评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的磋商保证金。

3.1.4 是否提交样品详见供应商须知前附表规定。

### 3.2 响应报价

3.2.1 响应报价应当包括的内容见供应商须知前附表规定。供应商应当按竞争性磋商文件规定进行响应报价，并按给定格式填写响应报价表格。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的响应报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的响应文件将按无效处理，供应商须知前附表允许提交备选方案的除外。

3.2.4响应报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应报价一览表中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，响应报价不得超过最高限价，否则响应文件无效，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.6 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定中的响应文件有效期内，响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件，否则应承担竞争性磋商文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

### 3.4 磋商保证金（本项目不适用）

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定提交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其磋商保证金可以由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 磋商保证金用于保护免受因供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

3.4.4 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付采购代理服务费用后，退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，供应商还应承担法律法规规定的其他责任：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）供应商须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料

详见磋商公告、供应商前附表和评审办法。

### 3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按竞争性磋商文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关不可磋商的实质性内容做出响应。响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3 供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.6.4（1）本项目采用电子交易方式，请供应商在安天智采系统中下载安天智采投标文件制作工具，具体操作步骤和程序请参见“产品与服务”-“服务指南”-“安天智采资料下载”栏目--“招投标文件查看制作”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系安天智采服务热线：400-050-9988）。

（2）供应商须用通过安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密响应文件，若使用介质数字证书的，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时办理：移动认证办理联系电话：400-0878-198转1，移动认证办理须知详见安天智采平台“移动认证上线通知”（https://www.xinecai.com/ydrz.html）”；办理介质数字证书的，参见CA办理须知https://www.xinecai.com/quesinfo/20.html。

（3）本项目供应商需采用最新版安天智采投标文件制作工具，具体请在“安天智采招标采购电子交易平台”服务指南页面（https://www.xinecai.com/serveguide）下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误。如因此导致响应文件无效，责任自负。

## 4. 响应文件的提交

### 4.1 响应文件的签章和加密

4.1.1本项目要求提供加密电子响应文件，响应文件的签章和加密应满足以下规定

（1）在第六章“响应文件格式”中要求盖供应商电子签章处，供应商均应加盖供应商电子签章。联合体谈判的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，响应文件由联合体牵头供应商按上述规定加盖联合体牵头供应商单位电子签章。

（2）响应文件制作完成后，系统将自动同时生成加密版响应文件与非加密版响应文件。

### 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前上传加密电子响应文件。

4.2.2 响应文件的上传地址：见供应商须知前附表。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交首次电子响应文件截止时间之前，可以对其所递交的电子响应文件进行撤回，修改后重新上传。

## 5. 响应文件的开启

### 5.1开启时间和地点

5.1.1采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（响应文件开启时间）和供应商须知前附表规定的地点解密响应文件。

5.1.2各供应商应在规定时间前（以安天智采电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的响应文件进行解密。

5.1.3 供应商需在提交首次响应文件截止时间前及时登录安天智采在线开标系统（使用介质数字证书用户请选择ie11及以上浏览器进行登录，如电脑未安装ie浏览器，可至安天智采门户网站产品服务>服务指南中下载（https://www.xinecai.com/serveguide#），登录前请确认是否安装安天智采驱动。登录安天智采招标采购电子交易平台，点击进入开标系统或者点击https://kb.xinecai.com/process/login链接进入）。为方便开启时如遇突发情况需要进行沟通联系，建议供应商进行签到。会议开始时，供应商必须使用安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）按照系统提示在规定时间内进行远程解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。

5.1.4 是否接受提交非加密电子版响应文件：见供应商须知前附表。

5.1.5 递交非加密电子版响应文件相关要求：见投标供应商须知前附表。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序进行：

（1）宣布工作纪律；

（2）公布在截止时间前上传电子响应文件的供应商名称；

（3）解密响应文件；

（4）开启程序结束。

### 5.3 开启会议的异议

供应商代表对开启过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 6. 磋商与评审

### 6.1竞争性磋商小组

6.1.1磋商与评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）负责。磋商小组人数为3人及以上单数，由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3磋商与评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续磋商与评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行磋商与评审。

### 6.2磋商

6.2.1磋商小组按供应商须知前附表规定的顺序分别与供应商进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.2除下列情形外，参与竞争性磋商的供应商不得少于3家：

（1）政府购买服务项目；

（2）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。

6.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。可能实质性变动内容见供应商须知前附表。

6.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或作出变动说明。

### 6.3最后报价

6.3.1磋商结束后，磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定提交最后报价的供应商。

6.3.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人将退还其的磋商保证金。

6.3.3除供应商前附表另有规定外，最后报价轮次为两轮，磋商响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为磋商最后报价。

6.3.4供应商应及时关注系统相关信息，并在收到多轮报价通知后，于规定时间内（具体以系统设置时间为准），进行多轮报价。

6.3.5采购人按照供应商须知前附表规定的方式公布供应商最后报价。

### 6.4评审原则

磋商小组应该按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.5评审办法

6.5.1磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。竞争性磋商文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.5.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.5.3评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的家数见供应商须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定成交供应商

7.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定成交供应商；竞争性磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定成交供应商后，按供应商须知前附表规定的公告成交结果，公告内容和期限符合供应商须知前附表规定。

### 7.2 成交结果质疑

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

### 7.3 成交通知

7.3.1 成交结果确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.3.2 成交供应商领取成交通知书前须向采购代理机构支付成交服务费，其计取标准：参照原国家计委计价格【2002】1980号文件中的收费基础的80%执行（不得低于3000元）；由成交供应商支付，不单独报价，供应商报价时自行综合考虑。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因成交供应商原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.5.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）  以及《进一步加大政府采购支持中小企业力度》（财库〔2022〕19号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 8. 重新采购、变更采购方式与终止采购

### 8.1 重新采购

8.1.1 出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商，发布终止公告并说明原因，按原采购方式或变更采购方式重新采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章第6.2.2项规定可以为2家供应商的情形外，在提交响应文件的供应商不足3家，或者采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

8.1.2 除采购任务取消情形外，应当重新组织采购活动；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2终止采购

## 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。已经收取磋商保证金的，采购人将及时退还所收取的磋商保证金。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 供应商对竞争性磋商文件、采购过程、成交结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对竞争性磋商文件提出质疑。

9.1.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当加盖供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证明复制件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他供应商的响应文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 供应商对评审过程或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对竞争性磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人（单位负责人）或授权代表人签字确认。供应商不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 11. 政府采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见供应商须知前附表。如属于强制采购节能产品的，供应商所投产品必须在供应商须知前附表规定的节能产品政府采购清单内。

11.1.2 如供应商提供的产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用综合评分法时，出现供应商总得分且响应报价均相同的，则所投产品为节能或环保产品优先。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商提供的服务非中小企业承接的，其响应文件将被认定为响应无效。

11.2.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动的，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

11.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

## 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

本采购文件中，招标人、采购人、甲方等泛指亳州学院，投标人、供应商、乙方等泛指本项目需求的潜在供应（提供）商。

# 第三章  采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见供应商须知前附表 |
| 2 | 服务期 | 详见供应商须知前附表 |
| 3 | 质保期 | 详见供应商须知前附表 |
| 4 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

# 二、技术方案或设备及材料清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲四元梯度超高效液相色谱仪 | 一、工作环境条件 1.工作电压：220V(10%，50Hz。 2.温度：温度：4.0~35.0°C。 3.湿度：20%~80%，无冷凝。 二、技术性能要求 （一）溶剂管理系统 ★1.色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器,投标时提供泵设计图，标注压力传感器位置。 2.集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理。 3.pH范围：1~12.5。 4.泵压力传感器反馈回路：2路。 5.压缩补偿：自动、连续。 6.溶剂脱气：集成式真空脱气，4个排气仓；另有1个排气仓专供进样清洗液使用，投标时提供参数规格表。 7.溶剂混合：采用自动在线混合溶剂，得到不同pH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相。 ★8.可设置的流速范围：≤2.500mL/min，增量为0.001mL。 最大操作压力：≥15,000 psi 。 10.延迟体积：≤300μL，不随反压变化。 11.梯度准确度：±0.5%，不随反压变化 12.梯度精度：±0.15% RSD，不随反压变化。 13.混合准确度：±0.5%绝对值（满量程），0.5~2.0mL/min 。 14.混合精度：≤0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果。 ★15.自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度,提供软件功能截图 pH值配置准确度：±0.1（pH 2.70~10.85） pH值配置精度：<1.8% RSD（pH 2.70~10.85） 内置缓冲盐配置体系数量：≥8 梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化） 梯度变化模式：预编≥10种梯度曲线，包含线性、步进、凹线、凸线四种类型 16.可压缩性补偿：自动、持续。 17.主动单向阀：智能入口阀。 18.泵密封清洗：配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆。 （二）自动进样器管理系统 1.流通针式进样模式。 2.定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性。 3.最大样品容量：在×2个384孔板中最多可容纳768个样品（选配），也可以使用2mL样品瓶架容纳96个样品(标准配置)，另设有4个位置用于稀释。 4.准确度（吸样）：± 0.2μL（通过测量从样品瓶中移去的液体重量而得，使用标准100μL注射器执行20次进样，平均每次进样10μL）。 5.进样线性度：>0.999（标配进样针）。 6.进样精度：≤0.25% RSD，5~100μL 。 7.进样针清洗：集成、主动、程序化。 8.样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.002% (UV)；对于磺胺二甲氧嘧啶，≤0.002% (MS)。 9.进样体积：0.1~10μL（标配），增量：0.1μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0μL。 10.进样次数：每个样品1～99次进样。 11.最小样品量需求：3μL，使用2mL全回收样品瓶。 12.自动进样循环时间：<30 s（进样之间, 带针外壁进样前后各6s清洗）。 13.样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃ 温度准确度：传感器处为+/- 0.5℃ 稳定稳定性：传感器处为+/- 1.0℃ 14.样品管理器加热时间：≤30 min，环境温度-40 °C 15.样品管理器冷却时间：≤60 min，环境温度-4 °C 16.样品管理器高级功能：自动稀释、自动添加和预加载 （三）色谱柱管理系统 1.柱温箱。 2.色谱柱容量： 可容纳单根色谱柱，最大内径(I.D.) 4.6 mm，最长150 mm（带在线过滤器或保护柱） 3.温度范围：20.0（或高于环境温度5.0℃）~90.0℃，增量：0.1℃；温度准确度 ± 0.5 °C；温度稳定度 ± 0.3 °C 。 4.色谱柱室加热时间：≤15 min，环境温度-60 °C 。 ★5.色谱柱追踪：智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息），投标时提供软件功能截图，即插主动式溶剂预热器投标时提供实物参考图片。 （四）检测器 1.紫外/可见光检测器。 2.波长范围：190~700nm。 3.带宽：≤5nm。 4.波长准确度：±1nm 梯形流通池 5.波长重现性：±0.1nm。 6.测量范围：0.0001~4.0000 AU。 7.检测通道：2个。 8.基线噪音：6.0×10-6 AU 。 9.基线漂移: ≤5.0x10-4 AU/hr 。 10.线性范围：2.5 AU 。 11.吸收范围：0.0001~4.0000 AU 。 12.单一光源：仅氘灯，不需要其他光源 。 13.采样频率：80 Hz 。 ★14.流通池：10 mm（分析池）。 15.流通池耐压：1000psi。 （五）色谱数据管理系统 1.兼容windows等主流操作系统。 2.原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 ★3.内置图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。数据库和软件不得分开安装。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求等审计追踪符合GMP数据完整性要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。为避免使用过程中的版权纠纷，成交后需提供图文数据库授权文件。 4.登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 5.操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 ★7.≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。 8.报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 9.原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 ★10.用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。投标时提供软件功能截图。 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。 三、配置和附件要求 （一）整机配置 1.高效液相色谱四元泵。 2.在线脱气机 3.自动进样器 4.柱温箱 5.检测器 6.数据处理系统： 硬件要求：内存：》12G；硬盘：》500G ；独立显卡；显示器：》21吋；DVD-RW；激光快速打印机； 中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 （二）主要消耗品备件（不含随主机消耗品）： 1.色谱柱(1.7μm， C18 2根、T3 1根)、样品瓶300个、溶剂瓶7个。 （三）配套辅助设备 1.电脑(须提供节能产品认证证书，如未提供按无效响应文件处理)（内存：》12G；硬盘：》500G ；独立显卡；显示器：》21吋） 1台 2.激光打印机 1台(须提供节能产品认证证书，如未提供按无效响应文件处理) 五、技术服务和其他要求 1.设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 2.保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 3.维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。 4.人员培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。提供1名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 5.其他：免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。成交后提供针对此项目原厂售后服务承诺书和生产厂家针对此项目的授权书原件。 6.免费移机一次。 | 1 | 套 |
| 2 | 四元梯度高效液相色谱仪 | 一、工作环境条件 1.工作电压：220V(10%，50Hz。 2.温度：温度：4.0~38.0 °C。 3.湿度：20%~70%，无冷凝。 二、技术性能要求 （一）溶剂管理系统 ★1.色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器，投标时提供泵设计图，标注传感器位置 2.泵压力传感器反馈回路：2路 3.压缩补偿：自动、连续 4.四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合 ★5.脱气：4通道真空脱气，每个排气仓内部体积≤500µL（投标时提供参数规格表） 6.流速范围：0.010~10.000mL/min 7.最大操作压力：≥5,000psi 8.延迟体积：<650 µL，并且不随反压变化 9.柱塞密封件清洗：自动、可编辑 10.混合范围：0.0~100.0%，增量为0.1% 11.流速准确度：±1%或10 L/min (取较大者)，流速0.200~5.000 mL/min 12.混合准确度：±0.5%，不随反压变化 13.混合精度：±0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），不随反压变化 14.混合方式：低压混合 ★15梯度模式：系统预置≥10种梯度曲线，成交后需提供生产厂家盖章中英文说明书。 ★16.延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 17.液晶控制面板：支持仪器面板操作 18.干灌注/湿灌注：前面板自动控制，提供用于自动溶剂灌注的功能 （二）自动进样器管理系统 1.独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗，可保证进样针在进每一个样品前均保持干燥清洁，最大程度降低交叉污染。 ★2.样品瓶数：≥120位，2mL标准样品瓶 3.进样次数：每个样品1~99次进样 ★4.进样精度：< 0.5% RSD，5~80 µL (使用250 µL注射器)；< 0.3% RSD，5~60 µL (使用100 µL注射器)，1mL/min，6次重复进样，咖啡因，273nm。成交后提供厂家盖章仪器规格表。 5.进样准确度：±1µL (±2%) (50 µL，N = 6) 6.进样体积范围：0.1~100 µL；使用选配的样品定量环时0.1~2000.0 µL； 7.进样线性：>0.999（1.000~100.000 µL） ★8.进样残留（交叉污染）：≤0.0026%，进样针为流动相流路一部分，减少交叉污染。 9.高级操作：优先进样，自动添加，标准品自动进样 （三）柱温箱 1.温度范围：20℃（或室温以上5℃，取较大者）~65℃，增量：1℃ 2.控温方式：强制空气循环 3.温控精度：0.1℃ (四)检测器 1.二极管阵列检测器 ★1.1.波长范围：190~800nm 投标时提供参数规格表 1.2.波长准确度：±1nm ★1.3.二极管数：≤512；带宽：1.2nm. 投标时提供仪器规格表 ★1.4.数字分辨率：1.2nm/像素 1.5基线噪音：≤10.0×10-6 AU 1.6.漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr 1.7.线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257nm 1.8.吸收范围：0.0001~4.0000 AU ★1.9.单一光源：仅氘灯,无需其他光源 1.10.内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量 ★1.11.流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应 1.12.池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3 µL（分析池） 1.13.流通池耐压：1000 psi（分析池） 1.14.固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作 1.15.可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值 1.16.具备建立标准物质光谱库功能 2.蒸发光散射检测器 2.1.雾化器：前面板预装配，卡口式设计 2.2.漂移管温度：5~100℃，0.1°C增量 ★2.3.雾化器三种温度控制模式：加热、常温、冷却 2.4.雾化器气体种类：氮气、空气 2.5.雾化器压力：20~60 psi 2.6.雾化器气流量：300~3000 mL/min 2.7.漂移管温度：室温~100℃ 2.8.兼容液体流量：3.000 mL/min，100%水 2.9.信号范围：0.1~2000光散射单位 2.10.光源：卤钨灯，寿命2000小时 2.11.采样频率：80 Hz (五)色谱数据管理系统 1.兼容windows等主流操作系统。 2.原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 ★3.内置图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。数据库和软件不得分开安装。为避免使用过程中的版权纠纷，成交后提供图文数据库授权文件。 4.登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 5.操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 6.具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能等审计追踪符合GMP数据完整性要求。具有分配用户使用权限之功能。 7.≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 8.≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。投标时提供软件截图 9.报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 10.原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中。 ★11.用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（PDA检测器）。 ★12.用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。投标时提供软件功能截图。 13.积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。 三、配置和附件要求 （一）整机配置 1.高效液相色谱四元泵。 2.在线脱气机 3.自动进样器 4.柱温箱 5.检测器 6.空气压缩机1台 7.数据处理系统： 硬件要求：i5处理器，12G内存，500G 硬盘，独立显卡、21寸；液晶显示屏，DVD-RW，激光快速打印机(须提供节能产品认证证书)； 中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口。 （二）主要消耗品备件（不含随主机消耗品）： 1.色谱柱(5μm，4.6×250 2根)、样品瓶300个、溶剂瓶7个。 （三）配套辅助设备 1.电脑（内存：》12G；硬盘：》500G ；独立显卡；显示器：》21吋） 1台(须提供节能产品认证证书) 2.激光打印机 1台(须提供节能产品认证证书) 五、技术服务和其他要求 1.设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 2.保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 3.维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。 4.人员培训：卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，同时为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训；提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 5.定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。 6.其他：免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。成交后提供针对此项目原厂售后服务承诺书和生产厂家针对此项目的授权书原件。 7.免费移机一次。 | 1 | 套 |

注：1.带★项参数为第四章磋商和评审办法中详细评审标准评审内容，不带★项参数偏离项数不得超过12项，供应商须提供采购需求所要求的证明材料，该项否则视为负偏离；

2.带▲项为主要产品；

3.采购需求技术参数以序号后的内容为单独的一项，凡标有低一级序号的指标项即为一项技术参数，无论是否隶属于上一级编号；

4.供应商需根据采购需求的技术参数要求填写技术规格偏离表（详见第六章响应文件格式）；

5.采购人采购的产品如属于财政部颁发的《节能产品政府采购品目清单》范围内强制采购的产品（品目清单中强制采购产品以“★”标识），投标人所投产品必须附上依据国家确认的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品和环境标志产品认证证书。

## 三、其他要求

1、所投货物报价包含税费、运输、人工等一切费用，后续不再另行追加任何费用；

2、采购人有权要求成交供应商在签订合同前提供采购文件中要求的相关证书和证明材料原件供采购人核查，若存在原件与其响应文件中的扫描件不一致的情况，成交供应商承担一切责任。

# 第四章  磋商和评审办法

评审办法前附表

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 提供原件扫描件 |
|  |  | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定并加盖供应商公章 | 第六章响应文件格式 |
|  |  | 不存在禁止参与竞争性磋商情形的承诺 | 承诺不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
|  |  | 中小企业声明函 | 符合政府采购政策需满足的资格要求。 | 详见第六章响应文件格式七 。 残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函，监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 |
|  |  | 其他要求 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |
| 3.1.2 | 符合性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致，事业单位提供事业单位法人证书、民办非企业提供民办非企业单位登记证书、非企业专业服务机构提供执业许可证即可 |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合竞争性磋商文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合竞争性磋商文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 响应文件格式 | 符合竞争性磋商文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 供应商响应内容 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |
|  |  | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按竞争性磋商文件规定提交备选方案的除外） |  |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |
|  |  | 权利义务 | 除可能实质性变动的条款外，符合竞争性磋商文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对供应商的义务予以削弱 |  |
|  |  | 付款方式 | 不允许负偏离，否则，按无效响应文件处理。 |  |
|  |  | 硬件信息 | 符合供应商须知前附表第12.3条规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |

2. 详细评审标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 所投产品技术参数及要求响应情况 | 所投产品完全满足或优于招标文件采购需求货物需求表中“技术参数及要求”的，得 48 分。 标注“★”的参数共24项，每无偏离或正偏离一项得2分，满分48分； 注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）以投标响应表和“技术方案或设备及材料清单”中要求提供的证明材料作为评审依据，投标文件中未提供的不得分。 | 0-48分 |
|  | 产品选型 | 评标委员会根据采购文件要求及投标人提供的产品选型、配置、技术先进性及性能价格比等进行评分： (1)对本项目特点和难点理解准确，四元梯度超高效液相色谱仪、四元梯度高效液相色谱仪设备（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分; (2)对本项目特点和难点理解准确，四元梯度超高效液相色谱仪、四元梯度高效液相色谱仪设备（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性实用性和针对性，得3分; (3)对本项目特点和难点理解准确，四元梯度超高效液相色谱仪、四元梯度高效液相色谱仪设备设备（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）基本适合本项目采购需求，可行性、实用性针对性有待改善，得1分; (4)方案不可行或者未提供得0分 | 0-5分 |
|  | 供货安装及方案 | 一、配送方案：根据供应商提供的针对本项目的配送方案进行综合评分： （1）对本项目理解准确，配送方案优于本项目采购需求，全面清晰、可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，配送方案适合本项目采购需求，全面清晰、具有实用性、针对性，得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，配送方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）配送方案不可行或未提供得 0 分。 二、安装实施方案：根据供应商提供的针对本项目的安装实施方案进行综合评分： （1）对本项目理解准确，安装实施方案优于本项目采购需求，全面清晰、可行性、实用性、针对性强，得 4 分； （2）对本项目理解基本准确，安装实施方案适合本项目采购需求，全面清晰、具有实用性、针对性，得 2 分； （3）对本项目理解有待提升，安装实施方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）安装实施方案不可行或未提供得 0 分。 | 0-9分 |
|  | 售后服务方案 | 一、售后服务承诺： （1）对本项目理解准确，售后服务承诺优于本项目采购需求，全面清晰、可行性、实用性、针对性强，有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员等得 4 分； （2）对本项目理解基本准确，售后服务承诺适合本项目采购需求，全面清晰、具有实用性、针对性，有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得 2 分； （3）对本项目理解有待提升，售后服务承诺基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，有培训方案，能够满足采购需求得 1 分； （4）售后服务承诺不可行或未提供得 0 分。 二、培训方案： （1）对本项目理解准确，培训方案优于本项目采购需求，全面清晰、可行性、实用性、针对性强，培训方案具体详细得 4 分； （2）对本项目理解基本准确，培训方案适合本项目采购需求，全面清晰、具有实用性、针对性，培训方案详细，基本可行得 2 分； （3）对本项目理解有待提升，培训方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，有培训方案，能够满足采购需求得 1 分； （4）培训方案不可行或未提供得 0 分。 | 0-8分 |
| 响应报价分（30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×30％×100； 报价得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 0-30分 |

## 1. 磋商与评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组与供应商磋商后，对响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，按照本章第3.2款规定的评审标准进行打分，并按综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。综合得分相等时，按响应报价由低到高排序；总得分且响应报价均相同的，则由磋商小组采取投票/抽签方式确定成交候选人。

## 2. 磋商小组的组成和职责

2.1 磋商小组的组成

磋商小组按照供应商须知前附表的要求组建。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 磋商小组的职责

根据竞争性磋商文件规定的磋商程序、评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的磋商与评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审

3.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

3.2.2 评审基准价计算：见评审办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评审办法前附表。

## 4. 磋商与评审程序

4.1初步评审（符合性评审，下同）

4.1.1磋商小组依据本章第3.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应文件按无效响应处理。

4.1.2供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）除竞争性磋商文件可能实质性变动的条款外，响应文件未对竞争性磋商文件的其他实质性条款做出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。

4.1.3响应报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。

（1）响应文件中响应报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

成交后，以成交价为基准，同比例修正分项单价。

4.1.4 磋商小组按照规定的原则对响应报价进行校核时，发现响应报价存在多处算术错误或漏项的，使得响应报价校核无法进行的，其响应文件按无效处理。

### 4.2磋商

4.2.1磋商小组按照第二章第6.2.1项确定的顺序分别与通过初步评审的供应商进行磋商。磋商时，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商的委托代理人应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商。磋商轮次及每个供应商的磋商时间将由磋商小组根据磋商情况确定。

4.2.2磋商小组就技术方案、服务要求、合同条款等竞争性磋商文件规定的磋商内容与供应商进行磋商。磋商小组可要求供应商就磋商中的具体问题作出书面答复或承诺，书面答复或承诺应由供应商法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章，并将作为其响应文件的一部分。

4.2.3在磋商过程中，磋商小组可以按照第二章第6.2.3项规定的内容变动竞争性磋商文件，并要求供应商重新提交响应文件或作出变动说明。

4.2.4经磋商，供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）响应文件未对竞争性磋商文件的其他实质性条款做成响应，或者对竞争性磋商的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。

### 4.3最后报价

4.3.1磋商小组按照第二章第6.3.1项规定确定提交最后报价的供应商。

4.3.2磋商小组按照第二章第6.3.3项规定确定最后报价轮次。

4.3.3在采购内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则按无效响应处理。

4.3.4最后报价有算术错误及其他错误的，磋商小组依据本章第4.1.3款进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。

4.3.5修正后的最后报价若超过最高限价（如有）或修正后的单价若超过竞争性磋商文件设定的单价最高限价（如有），其响应文件按无效响应处理。

### 4.4详细评审

4.4.1磋商小组按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

4.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4.3取磋商小组对各供应商评审得分的算术平均值作为供应商综合得分，其中的响应报价得分按规定进行计算。

4.4.4磋商小组发现供应商的最后报价明显低于其他通过初步评审单位的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件按无效处理。

4.5 响应文件的澄清

4.5.1 评审过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.5.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.5.4磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.6 评审结果

4.6.1 除第二章供应商须知前附表委托直接确定成交供应商外，磋商小组按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

4.6.2 完成评审后，磋商小组根据全体磋商成员签字的原始磋商与评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

## 5. 其他

5.1 供应商提供的与采购活动有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。磋商小组一律不负责进行核查确认。磋商小组发现供应商存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他供应商和其他利害关系人投诉举报发现供应商存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，磋商与评审工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该供应商已被确定为成交候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其成交资格，并从其他成交侯选人中依照推荐次序确定成交供应商。

5.2 供应商提供业绩、荣誉证书、各种资质、资格证书以及证明材料等文件及资料复制件均须在响应文件中提供。如未在响应文件中提供，则初步评审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

# 第五章  合同条款及格式

（备注：采购文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准。）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政编号：

本项目采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及代理机构的谈判文件、成交通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标（成交）通知书；

（2）采购文件及附件；

（3）响应文件及附件；

（4）合同补充条款或说明；

（5）相关附件、图纸及电子版资料。

### 第二条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

## 第三条  包装、运输和交付

1、交付日期：

2、交付地点：

3、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

4、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

5、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

6、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

7、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

第四条  技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物的质量保证期：         。

2、如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3、在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

第五条  合同总价款、供货安装期限及免费质保期

1、合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

或，合同单价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2、本合同价为固定不变价。

3、供货安装期限：

4、免费质保期：

第六条  付款条件

本合同以人民币付款。

付款方式：

第七条  检测与验收

1 、甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至相关检测机构进行履约检测，检测结果符合合同要求的，检测费用由甲方承担。逾期不送检、送检产品与合同约定产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任、费用均由乙方承担。

2、甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

3、乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

4、采购人验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、成交通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

5、验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

6、 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

7、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

8、政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

9、如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

10、如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后      天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

第八条  履约保证金

1、本项目履约保证金为        (人民币大写      ),收受人为        ，有效期为合同货物最后一批交货验收合格后      天，期限至      。

2、乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3、履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后      天内无息退还。

4、履约保证金因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

5、发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

6、履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

7、如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第九条  转让与分包

1、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务（谈判文件、响应文件另有约定的除外）。

2、乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十条  保密义务

1、乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十一条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

为项目实施提供必要的场地和便利帮助，按时验收，按时支付合同款项等。

（二）乙方责任

按采购文件及响应文件要求完成供货、安装、免费质保、售后服务等。

第十二条  税费

1、按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

2、按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

第十三条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十四条  违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8、乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9、如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

10、乙方不能履行谈判时承诺提供的本地化服务的，甲方有权扣除乙方提交的履约保证金。若履约保证金不足以弥补甲方所受损失的，甲方有权要求乙方继续赔偿损失或解除合同。

第十五条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第 （2） 项方式处理：

（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向      申请仲裁。

（2）向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

本合同一式    份，甲乙双方各执    份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得        	（采购项目名称）合同相关服务，已接受     	（乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同相关货物所作的谈判响应，甲方和乙方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函；

（3）商务和技术偏离表；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）分项报价表；

（7）成交货物技术响应资料；

（8）技术服务和质保期服务计划；

（9）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）  	（¥ 	）。

4. 乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6.本合同协议书一式  	份，合同双方各执  	份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  	月  	日

乙方：  	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  	（签字或盖章）

年  	月  	日

## 附件二：履约保证金格式

履约保函

编号：

致受益人                       ：

因                （下称“被保证人”，地址：              ）与你方签订了           项目合同（项目编号：                ），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

- 本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为(币种金额、大写)人民币                      。

二、我方在本保函项下提供的保证为  连带  责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   1    种：

1.本保函有效期自生效之日起至       年      月      日止。

2.                                /                    。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力的法院判决书或仲裁裁决书等。

3.索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址                      。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向      所在地的人民法院起诉。

（二）提交  /   仲裁委员会（仲裁地点为   /  ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

/              。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

邮编：

电话：

传真：

签发日期         年     月     日

# 第六章  响应文件格式

（项目名称）政府采购

响  应  文  件

供应商名称：                                  （电子签章）

年        月        日

目  录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、磋商保证金

五、响应报价一览表

六、分项报价表

七、中小企业声明函

八、资格证明文件

九、商务条款偏离表

十、技术规格偏离表

十一、技术响应资料

十二、样品

十三、承诺函

十四、供应商须知前附表规定的其他材料

十五、供应商认为应该提供的其他材料

## 一、响应函

致：                             （采购人名称)

安徽安天利信工程管理股份有限公司

1. 我方已仔细研究了编号为      （项目编号）的       （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，接受你方在竞争性谈判文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的最后报价，按照合同的约定履行合同义务。

2. 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

交货期承诺：

质保期承诺：

磋商有效期承诺：响应采购文件的要求。

3. 随同本响应函提交磋商保证金一份，金额为人民币¥          元。

4. 我方已详细审查全部采购文件，包括全部澄清、修改、答疑和补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 如我方被确定为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方提交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7. 我方同意按照你方要求提供与我方参与竞争性谈判有关的一切数据或资料。

8. 我方对响应文件中所提供资料文件证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9. 其他补充说明：

供应商：                                （电子签章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

## 二、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复制件及委托代理人身份证复制件

代理人：              性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

联系方式：

供应商：                  （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签字或电子签章）

联系方式：

授权委托日期：            年        月       日

注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表（提供身份证明复制件正反面及联系方式）；

2、法定代表人、单位负责人参加磋商的无需提供授权委托书，仅提供身份证明正反面复制件及联系方式即可

## 三、联合体协议书（本项目不适用）

（不允许联合体磋商或未组成联合体磋商，不需此件）

（允许联合体磋商且供应商为联合体磋商的，请将此件加盖公章后制成复制件上传）

联合体协议书（格式）

（采购人名称）  ：

（所有成员单位名称）  自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称、编号）的磋商。现就联合体磋商事宜及合同实施阶段的相关事务订立如下协议。

1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人，                     为联合体成员。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目磋商工作，包括但不限于响应文件编制、磋商保证金递交和合同谈判等与本次磋商项目相关的活动；并有权代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并有权处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体的响应文件、采购人的磋商文件、联合体与采购人签订的合同均对双方具有约束力。

4.联合体将严格按磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，并对外在法律上承担连带责任。

5．联合体各成员单位内部的职责分工如下：（提示：各方拟承担的工作职责可以根据组建联合体各方的实际情况予以完善）：

（1）（牵头人单位名称）：                 。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

（2）（成员方单位名称）：                 ，具体按合同要求。

（3）（成员方单位名称）：                 ，具体按合同要求。

联合体各方应当严格按照以上约定的分工职责完成本项目，任何一方违反上述约定，联合体各方都应当就采购项目向采购人承担连带责任。

6. 如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头人和成员共同与采购人签订合同书，并就磋商项目向采购人负连带责任；

b. 因联合体的一方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与采购人的合同时违约或联合体与采购人的合同无法继续履行时，联合体成员应共同向采购人承担连带责任。

c.联合体牵头人代表联合体成员接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责协调。

7．本协议书自签署之日起生效，至采购项目全部履行完毕后失效。

8．本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

9.除本联合体协议外，联合体内部签订的其他协议未经采购人确认，采购人均不予认可。

注：（1）本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）签字的授权委托书。

(2)除空白处需供应商自行完善之外，本协议其他条款不允许做任何修改和添加，否则视为不响应磋商文件，作无效响应处理。

牵头人单位名称：                        （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

成员一单位名称：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （签字）

成员二单位名称：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （签字）

年     月     日

## 四、磋商保证金（本项目不适用）

若采用转账或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复制件。

## 五、响应报价一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 响应报价 | 元 |
| 5 | 交货期承诺 |  |
| 6 | 质保期承诺 |  |

供应商：                       （电子签章）

年   月   日

最后报价/第   次报价函

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 响应报价 | 元 |
| 5 | 交货期承诺 |  |
| 6 | 质保期承诺 |  |

注：1.本报价函不需制作在响应文件内，由供应商依据磋商情况填写，并进行电子签章，或签字盖章后扫描上传。

2.考虑报价的方便，供应商在填写最后报价后，（第一轮报价-最后报价）除以第一轮报价后得出的优惠率，视同为采购需求中全部分项内容的优惠率。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

供应商：                 （电子签章）

或

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字或电子签章）

年   月   日

## 分项报价表

（供应商可根据项目实际情况自行编辑）

1、分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机及标准附件 | 运输、保险、卸货 | 安装调试检验 | 培训及 技术服务 | 其他 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |

注：“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（按竞争性谈判文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由供应商承担的各项费用及税金。

2、质保期内备件及易损件分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格含在响应报价总价内） |  | / |

3、质保期外备件及易损件分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格不含在响应报价总价内） |  | / |

4、专用工具分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格含在响应报价总价内） |  | / |

## 七、中小企业声明函

（非中小企业产品参与竞争性磋商，无需提供）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加_                 (单位名称)的_                 (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1._     (标的名称)      _， 属于_     (采购文件中明确的所属行业)    行业;承接企业为_   (企业名称)    ,从业人员          人， 营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)      ;

2.         _ (标的名称)         _，属于      (采购文件中明确的所属行业)    行业;承接企业为_   (企业名称)   ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于_   (中型企业、小型企业、微型企业)  ;

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日      期：

## 八、资格证明文件

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 是否为特殊企业 | □中型企业 □小微企业 □监狱企业 □残疾人福利性企业 |
| 许可证及级别 | （如有） | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 其中实收资本 |  |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |
| 备注 |  |

### （二）竞争性磋商文件要求的相关资质证明

1、供应商相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)复制件

注：供应商提供资料复制件。

1-2资质证书副本(全本)复制件（如有）

注：供应商提供资料复制件（参与电子采购活动的，提供电子复制件）。

1-3其他要求的相关资质证书复制件（如有）

注：供应商提供资料复制件（参与电子采购活动的，提供电子复制件）。

注意对照竞争性磋商公告及评审办法规定，提供各类资质证明及有关材料【提供复制件（参与电子采购活动的，提供电子复制件）】

### （三）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(本声明函将随评审结果一并公告)

致：       采购人名称

安徽安天利信工程管理股份有限公司

1、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和招标文件规定的其他限制性情形。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人（单位负责人）或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法失信主体；

（5）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本单位郑重承诺，我单位不存在《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律法规规定的禁止参与政府采购项目的情形。

我单位已就上述行为按照竞争性磋商中供应商须知规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同；合同签订后，贵方可解除合同。所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门及采购人的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担提供虚假材料的相应责任。

供应商（电子签章）：

日      期：

### （四）近年财务状况表及财务报表（本项目非必须提供）

单位：万元，人民币

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 6、速动比率 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1. 本表后应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复制件。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于供应商的数据为准。

3. 以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。

4. 具体年份要求，以竞争性磋商文件要求为准。

5. 供应商开户行为其出具的资信证明的，可不提供此表及财务报告。

### （五）类似业绩证明材料

1、业绩承诺函

致：  采购人名称

我方承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公示。

供应商：              （电子签章）

日  期：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中所列业绩应为供应商满足要求的业绩；

2、后附：业绩证明材料（详见《竞争性磋商公告》对业绩证明材料的规定）；

3、成交供应商提供的以上业绩情况（含项目名称、服务范围等），如《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

（六）主要成交标的承诺函

致：    （代理机构名称）

（采购单位名称）

我单位同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 规格型号 |  |
| 数量 |  |
| 单价 |  |

供应商（电子签章）：

日   期：

### 制造商授权书

（供应商可根据自身情况编辑）

致：              （采购人）

我单位                （制造商名称）是按         （国家/地区名称）法律成立的制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             （供应商地址）的           （供应商名称）参与         （项目名称）竞争性谈判活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

供应商名称               （电子签章）  制造商名称               （盖单位章）

签字人职务                             签字人职务

签字人姓名                             签字人姓名

签字人签名                             签字人签名

## 九、商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 竞争性磋商文件的条款 | 响应文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：供应商根据项目实际填写。对合同条款的偏离也应在本表提出。如不填写视为响应磋商文件所有商务条款。

## 十、技术规格偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应 | 偏离说明 | 备注 (可填写偏离原因和依据) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应对照磋商文件技术规格和要求，在“技术条款响应/偏离表”中逐条应答，表明拟供服务对采购人的技术规格和要求做出了实质性的响应；

2、供应商提供服务如与磋商文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。 如不填写视为响应磋商文件所有技术条款。

## 十一、技术响应资料

（可根据项目情况编辑）

### 1. 货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明

| 设备名称 | 主要部件或功能配置名称 | 规格/型号 | 产地、品牌及制造商名称 | 主要技术指标及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应将提供产品拆分为相关主要部件分别描述。

### 2. 货物（服务）说明（按此格式或者供应商自定格式）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 供货范围 |
| 工艺、参数等货物（服务）详细说明 |

## 十二、样品（本项目不需要）

## 十三、承诺函

（采购人名称）  ：

我单位承诺：本次采购活动所使用的产品、方法不侵犯他人的专利权、著作权等知识产权，保证采购人和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。如果涉及侵权，则由我单位承担所有的法律和经济赔偿责任等。

供应商电子签章：

日         期：

## 十四、供应商须知前附表规定的其他材料

## 十五、供应商认为应该提供的其他资料

# 第七章 安天智采全流程电子招投标注意事项

## 一、制作、上传电子投标文件

1、电子投标文件必须使用最新版“安天智采投标文件制作工具”制作生成并上传。安天智采投标文件制作工具及操作手册下载地址：https://www.xinecai.com/serveguide。

2、投标供应商须办理安天智采平台移动认证证书或介质数字证书，用于电子投标文件的签章及上传（上传投标文件需使用移动认证证书或介质数字证书进行加密），安天智采平台“移动认证上线通知”（https://www.xinecai.com/ydrz.html）。

3、全流程电子招标项目需要投标供应商网络上传通过安天智采投标文件制作工具制作并使用通过安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书加密后生成的电子投标文件，投标供应商下载电子招标采购文件后，应在招标文件规定的投标截止时间之前上传通过安天智采投标文件制作工具制作的加密电子投标文件（登录安天智采招标采购电子交易系统，点击进入递交投标文件，上传加密的电子投标文件），否则视为投标无效。投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传；

4、投标截止时间以安天智采电子交易系统（https://www.xinecai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商进行模拟解密检验加密文件是否正常；

5、投标供应商除须按上述第4条要求网络上传移动认证证书或介质数字证书加密的电子投标文件外，可以另行提供非加密电子投标文件U盘或光盘一份（电子标书工具软件在加密上传后，同时生成非加密电子投标文件一份，供投标供应商拷贝到U盘或刻录光盘，按招标采购文件规定要求密封后递交），投标供应商须保证电子U盘或光盘时能正常读取，且非加密文件须与网上递交的加密文件一致。具体要求按照招标采购文件规定；

6、如投标供应商在制作、上传电子投标文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系安天智采电子交易平台客服人员，客服电话：400-050-9988。移动认证办理联系电话：400-0878-198转1。

## 二、开标及解密投标文件

1、安徽安天利信工程管理股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录安天智采在线开标系统进行开标（使用介质数字证书用户请选择ie11及以上浏览器进行登录，如电脑未安装ie浏览器，可至安天智采门户网站产品服务>服务指南中下载（https://www.xinecai.com/serveguide#）登录前请确认是否安装安天智采驱动。驱动安装完成后登录安天智采招标采购电子交易平台，点击进入开标系统或者点击https://kb.xinecai.com/process/login链接进入）为方便开标联系，建议投标供应商进行签到。开标时，投标供应商必须远程使用安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书先行解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。电子投标文件在平台系统导入后，工作人员开启系统唱标等流程；

2、电子投标文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，如招标文件中允许使用非加密电子投标文件作为导入补救措施的，可以在开标现场递交非加密电子版投标文件，采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子投标文件与加密电子投标文件进行校验。非加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标供应商的投标文件以非加密电子投标文件为准；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，其投标无效；

3、在招标文件规定的时间内，投标人以招标文件中规定的方式未完成投标文件上传或解密的，视为其撤回投标。

## 三、数字证书问题

1、数字证书需使用通过安天智采办理的移动认证证书或介质数字证书；

2、数字证书到期后须重新续期；

3、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

4、投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标供应商自行承担责任。

## 四、投标无效情况

1、项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

（一）投标文件无法打开的；

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

2、项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开的；

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

## 五、特殊情形

1、出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

（一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；

（二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

（三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；

（六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

2、出现上述第1条情形而又不能及时解决的，采取以下处理办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标供应商使用纸质投标文件进行开标、评标。