# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的50%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起1年原厂质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ★ | 不满足该指标将导致投标无效。 |
| 关键性指标项 | ■ | 作为评分项，每满足1项得0.8分，共50项。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，10条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、针对“技术参数及要求”中要求投标文件中提供证明材料的条款：技术参数中明确证明材料类型的，按技术参数中的要求提供；技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括：技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能界面截图、说明书功能截图等,提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

## （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量低速离心机 | ■1.最高转速：≥6000rpm以1rpm递增，最大相对离心力（rcf）：≥6231×g以1g递增。 2.水平转子最大容量(ml)：≥1000ml（4×250ml）。 3.转速精度：±10r/min。 4.定时范围：1s-99min59s/瞬时离心/定时离心。 ■5.具有差时离心功能：可以自由设定升降速具体时间，升降速时间5s至9min任意设定时间。 6.具有梯度离心功能：可以自由设定1至10个梯度的转速和离心时间。 7.转子配置： 水平转头：32×15ml一个；水平吊篮：8×50ml一个。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 2 | 冷藏冷冻冰箱 | 1.样式：立式。上下双开门，上冷藏下冷冻。 2.冷藏室温度恒定在2-8℃范围以内，冷冻室温度-10～-25℃可调。 ■3.容积≥360L,其中冷藏室容积≥180L。冷冻室容积≥170L。 4.外部材料：喷涂钢板。内部材料：喷涂钢板；上门为视窗发泡玻璃门，双层中空玻璃带除凝露电加热功能。下门是发泡门体，高密度聚氨酯发泡。 5.冷藏室≥3层浸塑搁架。冷冻室≥2层浸塑搁架及≥6个PS材质抽屉。 6.封闭压缩机，数量2台，分别独立控制冷藏室，冷冻室温度。 ■7.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；冷藏冷冻独立显示温度数据。 8.质保期：五年。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一）：林草1台，作物1台 |
| 3 | 电子天平 | 1.称量(g)：0～200。 2.实际分度值(mg)：0.1。 3.重复性(≤mg)：±0.1。 4.最大允许误差(≤mg)：±0.2。 5.秤盘尺寸(mm)：φ90。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一）：林草1台，作物1台 |
| 4 | 扫描显微镜(扫描电子显微镜） | 1.主要功能：主要用于观察获取植物细胞的超微结构信息。 2.技术指标： 2.1电子枪：预对中型发叉式钨灯丝电子枪。 ■2.2分辨率：高真空：3nm@30kV，8nm@3kV（SE）；4nm@30kV，BSE；低真空：3nm@30kV,SE。（投标文件中提供证明材料） ■2.3加速电压范围不低于：0.6kV～30kV。 2.4放大倍数范围：1×～300000×（底片放大）；1×～1000000×（屏幕放大）。 2.5全自动真空控制，具有真空互锁功能。 2.6真空系统：1台涡轮分子泵，1台机械泵。 ■2.7高真空度不低于5×10-4 Pa，低真空范围不低于5～1000Pa。 ■2.8真空电机，传动模块在真空内运动，防止污染仓体（投标文件需提供真空电机图片作为证明材料）。 2.9样品仓为一体化掏空工艺制成，非焊接。 ■2.10要求提供落地式产品，而非桌面式产品。 2.11扩展接口≥4个（不含快速换样口），可安装多种分析附件。 2.12五轴全自动样品台，全真空电机驱动；X≥125mm，Y≥125mm，Z≥50mm，T：-10°～+90°，R：360°连续可调。 2.13样品仓容积：宽≥340mm，高≥274mm，深≥295mm；最大载入样品尺寸：≥直径250mm,高53mm。 2.14探测器：二次电子探测器、半导体式背散射电子探测器、低真空二次电子探测器。 2.15标配光学导航功能、手势快速导航功能。 ■2.16配置真空泵缓冲罐。 2.17具备自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散等自动功能。 ■2.18具备智能辅助消像散功能。 2.19中间阳极，采用双阳极结构设计。 2.20提供喷金仪一台，具备溅射电流自动调整功能，调整时间＜5s，波动范围＜±5%。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 5 | 梯度PCR | 1.显示：不小于10英寸彩色触摸屏,实时图文显示运行状态。 2.样本容量：96微孔板（半裙、无裙板通用）；12×8联管；96×0.2ml单管。 3.采用半导体器件。 ■4.温度范围：4-105℃。 ■5.最大升温速率：≥6℃/sec。 ■6.最大降温速率：≥5.5℃/sec。 7.温度均一性：≤±0.2℃。 8.温控精度：≤±0.1℃。 9.温度显示分辨率：0.1℃。 10.温控方式：模块模式、试管模块。 ■11.变速温度可调：0.1℃～6℃。 12.程序储存量：≥2000个文件及USB Flash无限存储。 13.最大循环：≥99带嵌套2级，可做巢式PCR实验。 ■14.时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验。 15.温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验。 16.梯度温度范围：30-105℃。 17.梯度温差范围：1-30℃。 18.热盖范围温度：30-110℃。 19.人性化热盖功能：一次压紧热盖，无需反复调节。 20.智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭。 21.热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 6 | 核酸电泳系统 | 电泳仪： 1.稳压/稳流控制。 2.≥4组输出（可同时连接≥四个电泳槽）。 3.输出定时/计时控制。 4.自动无负载输出保护。 5.自动过载和短路保护。 6.自动记忆工作状态。 7.3位数显，1位状态显示。 电泳槽2套： ■1.电泳槽承载凝胶的最大面积：不小于12×12cm。 2.制胶托盘种类：6×6cm/6×12cm/12×6cm/12×12cm。 3.最大电压负荷：500V。 4.容纳缓冲液总体积：≥1000ml。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 7 | 多功能凝胶成像仪 | 1. CCD相机：科研级相机。 2.硬件像素：不小于500万。 3.图像分辨率：≥600DPI。 4.感光效率QE值：＞75%。 5.信噪比：≥72db。 6.像素密度：16 bit (0-65535灰阶)。 7.动态范围：＞3.2个数量级。 8.控制系统：不小于12英寸内嵌式LCD触摸屏操作系统。 ■9.超高分辨率镜头：采用不低于2000万像素的超高分辨率镜头，可自动完成对焦，物理分辨率不低于2.4微米。 10.窄带滤光片：配置一组专业的带通滤光片590nm。 ■11.激发光源：组合式三波长LED透射激发光源，LED紫外光源，LED蓝光光源，全波段LED白色光源。（投标文件中提供证明材料） 12.样品托盘：3组带有智能感应器的样品托盘，智能白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘。 ■13.智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，仪器自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。 14.拍摄面积：不低于14cm×21cm。 15.切胶功能：配置智能感应防护板。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 8 | 立式高压蒸汽灭菌锅 | ★1.所投灭菌器制造商须具有特种设备（压力容器）制造许可证。 2.容量:不小于80升,立式结构,底部带脚轮。 3.压力容器设计压力不低于0.3Mpa，压力容器设计使用年限不少于10年，灭菌工作温度不低于105-135度。 ■4.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式三种不同干烧保护装置。 5.定时：灭菌时间1-999分钟，预约灭菌时间0-7天。 ■6.排汽方式：灭菌结束可设定不低于6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来。 7.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置。 8.记忆存储功能：可创建新的程序并记忆存储起来，最多可储建≥20条程序。 9.安全装置：自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护。 10.安全阀起跳压力不低于0.28 MPa。 11.腔盖扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 9 | 烘箱 | 1.容积：≥70L。 ■2.控温范围：10℃-250℃。 3.温度分辨率：0.1℃。 4.温度波动度：≤±1℃。 5.温度均匀度：±2℃（测试点为100℃）。 6.载物托架（块）（标配）：2。 7.定时范围：1-9999min。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 10 | 混匀仪 | 1.容量：14×Φ10mm试管或一个Φ90mm容器。 2.速度：200～3000rpm，步长50rpm。 3.振荡直径：4.5mm。 4.定时器：1 秒～999 分钟。 5.自感运转：光电感应。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 11 | 高通量组织研磨仪 | 1.15秒内同时可以处理≥48个样品。 2.可以兼容的样品量：48*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML /2*50ML，且可以任意定做各种规格研磨管。 3.触摸屏显示。 ■4.研磨时研磨管的完整度≥99.95%。 5.根据设置的实验参数，可在参数间不断循环，可存储不少于十组实验数据，根据不同实验样本，设置不同模式。 ■6.减震方式：采用双层减震技术。（投标文件中提供证明材料） 7.开盖运行保护：电磁锁定。 8.最终出料粒度：5µm。 9.研磨平台数 (可接纳研磨罐数)＞2 。 10.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 11.均质速度：0—70Hz/秒,工作时间：0秒-999分钟，用户可自行设定。 12.转速范围：1000rpm-7000rpm。 13.研磨球直径：0.1-30mm。 14.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 15.加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。 16.工作方式：上下震荡及研磨珠三维运动方式研磨。 17.噪音等级：＜55db。 ■18.可随意更换适配器，有不少于十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制。 ■20.提供配有坚固型液氮冷冻研磨管，2ml*24，5ml*12研磨管可浸入液氮后研磨，且配有装研磨珠，避免样本二次污染。 21.配置要求： 主机一台；2ml*48ml适配器，2ml*48制冷适配器，2ml*96制冷适配器各一套；离心管开盖工具一个；5号不锈钢研磨珠，3mm不锈钢研磨珠各一瓶。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 12 | 制冰机 | ■1.制冰量：≥150kg/24h；储冰量：≥35kg。 3.冷凝方式：风冷。 4.耗水量：＜6.2L/h。 5.压缩机、制冷剂：无氟R134a。 6.箱体外壳：304/2B不锈钢。 7.输入功率：685W。 8.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 9.制冰方式；螺旋滚刀挤压式，可实现冰、水自动分离。 10.保护功能：有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能。当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 ■11.采用直角中空减速器电机，制冰机顶部设有散热孔及风机。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 13 | DNA自动提取仪 | ■1.处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；可根据需求放置所需求提取量的深孔板，可用单条耗材完成单个样本的提取。 2.操控方式：不小于7英寸全彩屏触控或扫码枪操控。 ■3.混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合，减少气溶胶挥发。 ■4.磁珠回收率：≥98%；孔间差异：CV≤1%；运行噪音：运行最大噪音≤65分贝。 ■5.运行时间：96个样本提取时间≤15分钟。 6.程序管理：仪器内置不少于10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作。 7.二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，一键运行。 8.污染防控：（1）提取仪内置紫外灯，最大灭菌时间可设置≥60分钟；（2）实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；具备生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（一） |
| 14 | ▲植物活体成像系统 | 1.科研级CCD相机。 ■1.1 CCD分辨率≥2160×2160（不小于460万真实有效像素）；图像分辨率：≥1000万像素；像素整合方式:2×2,3×3,4×4,8×8，12×12；灰阶：≥16-bit 65536灰阶。 ■1.2CCD温度≤-90℃，暗电流≤0.0001e/p/s。 ■1.3 全自动定焦镜头，f值≤0.74。 2.暗箱 ■2.1 可进行植物彩色成像，非添加伪彩。 ■2.2 植物活体专用激发光源，满足GFP，YFP，RFP，荧光素酶等常用报告基因，光源为插拔式，软件自动识别，方便后期设备升级。 2.3 全自动控制滤光片轮，≥7位。 ■2.4双样品台设计，可分别用于叶片成像或盆栽植株成像；带有样品位置感应器，系统自动感应样品位置，无需反复对焦。 3.图像获取及分析软件 3.1 标配图像采集及植物活体分析软件，具有一键获取成像技术。 3.2 自动，手动，连拍三种曝光模式，最多可连拍≥99张图片。 3.3 连拍模式中，具有递增，积累，重复和任意编程等模式。 3.4 具有彩色成像功能，直接获取真实彩色图像。 ■3.5 具有3D扫描功能，直接获取3D图像，可了解图像的背景，信号强度等信息。（投标文件中提供证明材料） 3.6 GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息。 | 1 | 工业 | 是 | 作物林草DNA（二） |
| 15 | 自动化淀粉含量分析仪 | ■1.仪器组成：仪器为全自动一体机（进样器与检测器一体机），仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管，无翻边管路接头。（投标文件中提供证明材料） 2.仪器性能指标：方法原理：碘试剂光度法；线性范围：0-40%；检出限：＜0.2%；精密度：＜1%；准确度：质控样品测试合格或盲样测试误差在±5%以内。 3.检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的通道可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片置于通道外表面，更换方便。 ■4.仪器配套化学流路元件设计可进行废液收集。（投标文件中提供证明材料） | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |
| 16 | 水稻数字化考种机 | 1.技术参数 ■1.1可测参数：总粒数、实粒数、结实率、粒长、粒宽、粒面积、粒周长、千粒重等。 1.2检测方式：在线实时采集。 ■1.3效率：≤100s/单株。（投标文件中提供证明材料） ■1.4平均误差：≤3%。 1.5数据储存：Excel 格式自动存储。 1.6可持续工作时长：≥20h（每天）。 3.主要配置 3.1成像单元类型：单色线阵列CCD相机。 ■3.2成像单元像素尺寸：≤14.08μm。 3.3光源：线阵列LED光源。 ■3.4作物籽粒分析软件：在线控制，图像处理，数据分析及储存。 3.5控制装置：控制机柜。 | 1 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |
| 17 | 双人超净工作台 | 1.气流模式：垂直层流。 ■2.工作区域尺寸（长*宽*高）：≥1800*600*550mm。 3.外形尺寸（长*宽*高）：≤1950*690*1850mm。 4.过滤器尺寸（长*宽*高）：≥1800*470*69mm。 5.平均气流流速：低档风速0.3m/s，高档风速0.45m/s可调。 6.过滤系统：使用HEPA高效过滤器，对于0.3μm的颗粒截流效率不低于99.99%。配有过滤系统可过滤较大灰尘颗粒，能有效延长主过滤器寿命。 7.操作室洁净度水平：≥100级洁净标准。 8.风机系统：采用离心式EC风机，具有可恢复性热保护功能。 9.操作室结构：采用厚度不低于1mm的304＃不锈钢台面，圆滑无清洁死角区。厚度不低于5mm防紫外线强化玻璃侧壁，增加操作室采光度。 ■10.箱体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层，涂层具有24H有效抑菌＞99.9%。箱体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。（投标文件中提供证明材料）。 ■11.预约功能：配置紫外灯定时开启/关闭预约功能，红外遥控器或者远程无线电模块开启关闭紫外灯。 12.紫外灯消毒功能：只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可开启，打开前窗玻璃后，紫外灯自动关闭。 13.噪音标准：≤65dBA。 | 2 | 工业 | 否 | 作物林草DNA（二） |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价中。中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训，不少于1周。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够独立、熟练掌握为止。同时，其中主要产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保范围：设备整机（除一次性消耗品以外，保修范围包含所有配套设备、消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

3.在质保期间内，全年365天，7×24小时响应，出现故障时，工程师到达现场时间≤24小时。

4.在质保期间内，年度巡检次数≥2次/年。