# 采购需求

## 1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

## 2. 采购内容及范围

（一）采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 预付款：采购人确定预付款为合同金额的60%（采购人支付预付款前，供应商应提供等额的预付款支付担保） 剩余款支付方式：中标供应商完成本项目供货并验收合格，且开具增值税发票后7个工作日内，支付100%合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省合肥市肥西县，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 60 日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，采购需求另有规定的，以采购需求为准； |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起不少于 1 年，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。 |

（二）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得 1 分，共 35 项，共 35分 |
| 无标识项 |  | 评分项，无标识项出现3条以内（含3条）负偏离或不满足的得3分；出现3条及以上负偏离或不满足的，该小项不得分。 |
| 备注 |  | 总分为38分。 |

（三）采购需求及技术参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1、用途：专用于实验动物行业对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理；安装方式：地上安装，电加热；电源：380V/50 Hz，功率≤95 KW； 2、■设备灭菌室容积≥ 1670 L，外形尺寸≤ 1609×2132×2333mm (宽×深×高)；内室尺寸≥760×1870×1180mm (宽×深×高)，由于现场空间有限，设备深度≤2200mm。 3、■主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳、夹层均为316L不锈钢，主体设计寿命10年（20000次灭菌循环）；提供证明资料（如质量证明书或竣工图等资料，必须清晰显示相关证明信息） 4、■优良的环形加强筋结构，全自动焊接机器人焊接，为保证焊缝质量，焊接机器人本体为进口机器人需安川、库卡、ABB、发那科四大家族品牌之一，并提供主体焊接照片，提供焊接机器人采购合同。所生产柜体为自主焊接，不可委托第三方焊接加工。 5、■密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥13个；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书； 6、★门密封圈：高抗撕圆形截面硅胶条，不接受方形截面胶条，装于主体密封槽内，不可装置与门板上，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供相关图片等证明材料； 7、■夹层和内室设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，夹层耐压试验压力≥0.52Mpa，提供证明资料（如质量证明书或竣工图等资料，必须清晰显示相关证明信息）； 8、控制系统：PLC:智能控制，运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口；触摸屏：7寸彩色触摸屏，智能人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 9、■程序选择：设备有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，提供证明材料。 10、■隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以保证设备前后区域严格的隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告。 11、■抽空装置：单级直连式水环真空泵，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距，此外，未避免水压不稳，应配置缓冲水箱，泵可以从缓冲水箱吸水，避免水压不稳造成的影响；附泵及缓冲水箱图片。 12、■冷凝换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长，应有冷凝收集装置等相关专利证明设备先进性，提供该设备的专利复印件。 13、冷凝水回收装置：带有换热器水回收系统，节约能源。 14、■需保证在灭菌温度121度情况下，对装有垫料的IVC笼盒的灭菌效果达到无菌水平，提供设备第三方机构出具的对IVC笼盒的灭菌效果检测报告。 15、灭菌器应包含消毒车和笼具运输车。 16、从事本项目的专业设计人员需具有高级工程师以上职业资格，同时具有实验动物从业人员培训资格证，需提供相应的证书证明。 17、■协助甲方完成设备在市场监管局的备案。 18、■厂家要求：投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、CE、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器），具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致，提供相应证件证明； 19、■售后服务：有厂家直接设立的办事处分公司（写明地址、固定电话）并提供营业执照等相关证明，售后办事处常驻售后服务人员不得少于2名，应提供售后工程师名单及联系方式，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，24小时内到位，重大紧急情况6小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 | 4 | 台 | 工业 |
| 2 | ▲生物安全型脉动真空灭菌器 | 1、产品用途：适用于P3实验室废弃物（普通或高危）、动物尸体、医用材料等物品的完全生物灭活；安装方式：地上安装，电加热。 2、■灭菌内室体积≥650L，外形尺寸≤ 1470×1420×2130mm (宽×深×高)；内室尺寸≥610×1180×910mm (宽×深×高)，由于现场空间有限，设备深度≤1450mm。 3、■主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；内壳、环形加强筋均采用316L不锈钢材质；主体设计寿命≥15年（≥30000次灭菌循环），提供相关证明（如质量证明书或竣工图等资料，必须清晰显示相关证明信息）； 4、■优良的环形加强筋结构，全自动焊接机器人焊接，为保证焊缝质量，焊接机器人本体为进口机器人需安川、库卡、ABB、发那科四大家族品牌之一，并提供主体焊接照片，提供焊接机器人采购合同。所生产柜体为自主焊接，不可委托第三方焊接加工。 5、■密封门：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。与主体啮合齿数≥10个，双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离，提供权威第三方出具的安全联锁装置鉴定证书。 6、■门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，不接受方形截面胶条，装于主体密封槽内而非门板上面，与压缩气连接管路为金属固定管路，提供相关图片等证明材料； 7、夹层和内室设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃，提供证明资料（如质量证明书或竣工图等资料，必须清晰显示相关证明信息）。 8、■内室连接的压力表、传感器等部件采用隔膜式结构，消除灭菌死角，无安全隐患。管路盲端位置配备温度检测功能，可监测盲端位置的灭菌温度，保证盲端灭菌效果。提供照片证明。 9、■控制系统：运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口，支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。打印数据可实现中英文选择。触摸屏：设备前后门均采用国内外知名品牌彩色触摸屏，屏幕尺寸≥9寸，分辨率≥800×480，IP≥65，支持RS-22、RS-485、TCP/IP通讯。操作界面可实现中英文切换，满足不同用户需求。 10、■隔离密封墙：设备自带生物密封结构，以保证设备前后区域严格的生物隔离密封，应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告。 11、■在线灭菌：排汽管路应有高效过滤器，可确保在处理过程中气体的无菌排放，高效过滤器应具有在线灭菌功能，带温度检测。 12、■设备具有外排气体过滤器（堵塞、泄露等）及公共能源（水、蒸汽、压缩气等）异常报警功能。 13、■无菌排放：排汽过程都经过过滤，冷凝水经过灭菌后才能排放，达到无菌排放水平；设备设置外排冷凝水取样接口及外排气体取样接口。 14、■疏水装置：内室慢排气体管道安装气动阀，可程序控制其启闭，确保内室蒸汽饱和度，内室慢排气体经过高效过滤器实现无菌排放；应程序控制气动阀启闭实现夹层疏水功能。 15、■空气过滤器：无菌空气系统应选用≤0.22微米的超细无菌过滤器，确保不会产生二次污染。 16、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，预留有USB接口，可将数据导出至U盘存储；可配监控电脑，程序运行中参数应永久保存在电脑中。 17、■程序选择：织物、器械、液体、动物尸体、真空测试、自定义等程序可供选择，程序运行过程中自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，提供证明材料。 18、气动阀门：国内外知名品牌气动阀，典型无故障开关次数≥400万次，提供照片证明。 19、★抽空装置：国内外知名品牌，单级直连式水环真空泵，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距；此外，未避免水压不稳，应配置缓冲水箱，泵可以从缓冲水箱吸水，避免水压不稳造成的影响；附泵及缓冲水箱图片。 20、■换热装置：采用板式换热器，使用寿命长，提供相关照片证明。 21、■水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源。 22、■具有同系列产品第三方出具的消毒灭菌效果检测报告，提供证明。 23、■协助甲方完成设备在市场监管局的备案。 24、■厂家要求：投标品牌应为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）和中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）资质，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致，提供相应证件证明。 25、■售后服务：有厂家直接设立的办事处分公司（写明地址、固定电话）并提供营业执照等相关证明，售后办事处常驻售后服务人员不得少于2名，应提供售后工程师名单及联系方式，不得提供其他区域工程师名单。售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障P3实验室安全运行。 | 4 | 台 | 工业 |