# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人支付合同价款的50%（中标人向采购人支付等额的预付款担保），验收合格后一次性付清合同余款。 注： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省农业科学院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，90个日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求中未明确的，质保期为自验收合格之日起1年原厂质保，货物需求中明确的，质保期按货物需求执行。 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ■ | 作为评分项，每满足1项得2分，共20项。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，10条（含）及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、针对“技术参数及要求”中要求投标文件中提供证明材料的条款：技术参数中明确证明材料类型的，按技术参数中的要求提供；技术参数中未明确证明材料类型的，证明材料包括：技术白皮书、产品彩页、官网截图、功能界面截图、说明书功能截图等,提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

## （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 荧光倒置显微镜（进口） | 1.研究级倒置显微镜 ■1.1显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体、右光口、荧光激发块转盘等部件，功能可拓展。（投标文件中提供证明材料） 1.2 编码型物镜转换器：≥6孔物镜转盘。 1.3 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≤10mm，粗调旋钮扭矩可调，有聚焦上限调节。 ■1.4 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为≤45mm。 1.5 透射光照明：≥100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 ■1.6 观察镜筒：正象、可倾斜式观察筒，观察角度35-85°，眼点高度调节范围0－65mm可调，瞳距50-76mm,视场数≥22。 1.7 精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。（投标文件中提供证明材料） 1.8 聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 1.9 物镜： 万能平场半复消色差相差物镜4×（N.A.≥0.13, W.D. ≥17.0mm）。 万能平场半复消色差相差物镜10×（N.A.≥0.3, W.D. ≥10mm）； 长工作距离平场半复消色差相差物镜20×（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm）； 长工作距离平场半复消色差相差物镜40×（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）。 1.10 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22mm。 1.11反射荧光系统 ■1.11.1编码型激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 1.11.2 荧光激发块：蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U）三个激发块，防止窜色。 1.11.3 荧光照明器：直型荧光照明支柱。 1.11.4 长效荧光光源：金属卤化物长效荧光光源，通过光纤导入显微镜，功率130W，灯泡寿命3000小时以上，免对中调节，光纤及显微镜适配器，光强≥9档调节。 2.高分辨率彩色数字显微相机。 ■2.1 高分辨率彩色数字显微相机，最大像素：≥640万，采用背照式彩色芯片。（投标文件中提供证明材料） 2.2 芯片大小：≥1/1.8英寸。 2.3 像素大小：≥2.4微米×2.4微米。 2.4 像素融合：支持2×2。 2.5 曝光时间：13μs-15s。 ■2.6 预览帧速：≥60fps@1920×1080pixels；≥45fps@3080×2070pixels。（投标文件中提供证明材料） 2.7 数据传输：USB3.1。 2.8 色彩空间：支持专用的ICC配置文件。 2.9 相机接口：标准C接口。 2.10 大视野采集：可一次采集FN25的目镜观察视野。 2.11 软件:原厂正版软件，具有图像获取，处理，分析，视图的功能，具有用于图像分析软件的手动处理模块。 3.控制终端配置不低于: CPU：四核；内存：4GB；显卡：独立显卡（PCI Express×16 VGA card），满足32位显示下的1280×1024分辨率或更高；硬盘：至少1TB空闲空间；显示器：23英寸显示器。 | 1 | 工业 | 否 | 共用 |
|  | 多功能酶标仪（进口） | 1.应用范围：基于四光栅技术：吸收光、荧光强度、化学发光和荧光共振能量转移。 ■2.检测类型：6-384孔微孔板，24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl），比色皿（适配器）。 3.光源：高能氙闪灯光。 ■4.温度控制：室温+5℃-66℃。 5.温度均一性：±0.75℃。 6.温度准确度：±1℃@37℃。 7.震荡方式：线性、圆周、双圆周（强度和速度可调）。 ■8.检测器：-5℃制冷PMT。（投标文件中提供证明材料） 9.检测模式：终点法（所有模式），动力学（所有模式），全波长扫描（所有模式），区域扫描（可达20×20密度/孔）。 10.电脑连接方式：网线（直接接入局域网）；允许一台工作站控制多台仪器，同时数据可以存入网络中的任何终端电脑，进行数据共享和分析。 11.吸收光： 11.1 波长范围：230nm-1000nm，1nm可调。 11.2 波长带宽：4.0nm。 11.3 波长准确度：±2.0nm。 11.4 波长重复性：±1nm。 11.5 光度量范围：0-4.0(OD)。 11.6 分光检测分辨率：0.001OD。 11.7 测定准确度：＜±0.010OD±1.0%，0-3.0OD。 11.8 测定精确度：＜±0.003OD±1.0%，0-3.0OD。 ■11.9 光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化。（投标文件中提供证明材料） 12.荧光强度： 12.1 荧光检测支持：微孔板顶部及底部检测。 12.2 波长范围：250nm—850nm，1nm可调。 12.3 带宽：(EX)15nm；(EM)25nm。 12.4 动态学范围：＞6个数量级。 12.5 灵敏度(优化)：＜1pM荧光素，96孔板顶读；＜2pM荧光素，96孔板底读；＜1pM荧光素，384孔板顶读；＜2.5pM荧光素，384孔板底读。 13.化学发光： 13.1 化学发光检测支持：微孔板顶部检测。 ■13.2 波长范围：300nm—850nm，1nm可调。 ■13.3 灵敏度（辉光）：＜2pM ATP，96孔板；＜4pM ATP，384孔板。（投标文件中提供证明材料） 13.4 灵敏度（闪光）：＜20amol ATP。 14 检测时间： 检测时间; 96孔板; 96孔板; 96孔板. 吸收光; 28秒 （优化）; 30秒; 1分25秒. 荧光强度; 21秒 （优化）; 30秒; 53秒. 化学发光; 21秒 （优化）; 30秒; 1分01秒. ■15.近场芯片感应通讯和身份识别功能：仪器自动识别用户身份，进入用户界面，调出和执行程序，达到无纸化化的仪器登记使用管理。（投标文件中提供证明材料） ■16.仪器主机面板具有嵌入式大屏幕触摸屏：无需电脑，直接使用在线触屏，即可进行程序、参数设置、读板、存储数据（至USB或网络路径）、数据展示和浏览；同时机器内置培训视频可在线可调用观看。（投标文件中提供证明材料） 17.软件 数据分析软件可自动进行数据的运算及存储；可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥21种曲线拟合方式；完成自编公式和程序的存储及运行；仪器的各种功能均可通过计算机控制完成。 | 1 | 工业 | 否 | 共用 |
|  | ▲程序化冷冻仪（进口） | ■1.电脑控制冷冻箱（程序化冷冻仪），可在监控器上输入数据，并自动记录冷冻曲线。（投标文件中提供软件截图，及控制软件显示所有温度曲线证明材料和实验报告截图等作为证明材料） 2.温度范围：+40至-180℃。 ■3.冷却速度：0.01至60℃/min。（投标文件中提供证明材料） ■4.加热速率：0.01至15℃/min。（投标文件中提供证明材料） ■5.温度精度：≤0.01℃。 ■6.容积：可放置≥900个0.5ml或0.25ml细管。 7.采用2个Pt-100电阻温度计测量温度 8.可以使用系统预设的精液和胚胎的标准冷冻曲线，也可创建新的冷冻程序 9.冷冻程序设计和控制软件，无限制的程序储存和处理文件，彩色图形显示所有温度曲线，多种参数设置。 10.防护控制系统 防护系统配有全自动操控装置，有效隔离外部干扰。单向水平氮气流动。 ■11.配备样品实验结果分析管理系统，用于冷冻样品，冷冻条件，实验人员，耗材的管理和冷冻样品的分析等。（投标文件中提供证明材料） 12.带不小于10英寸平板终端。 13.含≥60升自增压液氮罐。 | 1 | 工业 | 是 | 共用 |

## 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

## 四、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 五、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价中。中标人负责对采购人技术人员、操作人员进行现场培训，不少于1周。培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够独立、熟练掌握为止。同时，其中主要产品的安装及人员培训必须由原生产厂商或其授权有资质的公司的专业工程师完成。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

## 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。质保范围：设备整机（除一次性消耗品以外，保修范围包含所有配套设备、消耗性部件、硬件、软件以及外购件等）。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

3.在质保期间内，全年365天，7×24小时响应，出现故障时，工程师到达现场时间≤24小时。

4.在质保期间内，年度巡检次数≥2次/年。