- 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效并具备实施条件后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清剩余合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省计量科学研究院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同生效之日起，120个日历日内完成供货、安装、调试等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年原厂免费质保。 |

- 二、货物需求

（一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，不满足该指标项将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得2分。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，3条（含）及以上不满足的将导致投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

- （二）货物技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量法水表检验装置 | 一、基本要求 1、本装置可以按照JJG162-2019《饮用冷水水表国家计量检定规程》的要求，实现对本规程规定的所有项目的检定及满足JJF1777-2019《饮用冷水水表型式评价大纲》中示值误差项目的检验；符合最新版水表检定装置检定规程（JJG1113-2015）的要求； 2、适用水表类型：机械式水表、带电子装置的机械式水表、超声波水表、电磁水表。 二、技术要求 ★1、装置扩展不确定度：≤0.2%（k=2）；符合《JJG162-2019》中对冷水水表检定的要求； █2、装置流量范围：（0.006～8）m³/h； 3、适用介质：洁净饮用冷水；检定方式：快速检定方式； ★4、检表规格及数量：DN15：10块，DN20：10块，DN25：5块（水平夹表）； 5、水源动力系统：采用多级泵，220V，2.2KW，数量：1台； ●6、隔膜罐：容积为100L，数量：1个； ●7、流量控制阀：配备气动角座阀，可按照设置自动开关流量调节阀； █8、瞬时流量指示：选用三台电磁流量计作瞬时流量指示；材质：不锈钢；准确度等级：0.5 级，重复性：±0.1%； ★9、标准器配置：配置二台高精度不锈钢电子称，一台称重容量为150kg,检定分度值为5g(3000e), 一台称重容量为15kg, 检定分度值为0.2g（7500e）符合检定要求，能够在工作状态下放置砝码进行标定； ●10、称量用容器：150L、15L容器各1只；材质304不锈钢，放水底阀2个，容器水位超限时，具有自动放水功能； █11、水表读数读取方式：采用动态图像处理器（手机及采样系统软件APP）可动态读取水表指针又可读取灵敏指针。Q3流量点采用高速自动拍照与末位指针结合，Q2流量点与Q1流量点则采集灵敏（梅花）指针采集，自动对焦无需人工调整，数量10个，在对某些特殊水表无法采样时软件也能实现人工启停法操作，电脑自动计算误差，不影响装置正常使用。（投标文件中提供软件界面截图予以证明） ●12、耐压试验：可在控制软件上自由设置试验耐压值，自动平缓地加压，压力最大值不高于2.0MPa；耐压试验无需人工操作加压，完全由压力传感器来控制，最高压力须自动限制保护，并且要具有自动泄压功能。 ●13、换向器类型：采用开式气动换向，进行水流切换；具备换向光电检定接口，方便换向器进行检定。 ●14、压力实时监测：采用压力传感器，量程为0~4MPa，准确度≤0.2%； ●15、温度实时监测：采用温度传感器，量程0~50℃，准确度≤0.2%； █16、水表表号录入方式：动态图像采集器自动录入表号（条形码、二维码），无需条码枪录入。（投标文件中提供软件界面截图予以证明） █17、采样过程中读取的水表图片作为原始记录保存在电脑中，可随时溯源。（投标文件中提供软件界面截图予以证明） 18、台体材料：采用工业铝型材与不锈钢304混合结构。 ●19、计算机软件：计算机软件能在Windows10平台进行操作，具有数据存盘并备份、原始记录和证书打印、分析统计等功能。软件终生免费升级； 20、控制终端配置不低于：操作系统64位、8G内存、1T硬盘、27英寸显示器，配置输出设备； 21、通讯：RS232串口； 22、工作环境温度 5℃ ~ 35℃； ●23、装置接口：留有脉冲输入检定接口、M-BUS输入通讯接口。 | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 2 | ▲低速风洞气体流速标准装置 | 一、技术要求 ★1、风洞结构形式：直流低速风洞，带驻室； ★2、试验段截面不小于500mm×500mm，风洞长度（6.9～7.5）m、宽度（1.5～2.2）m、高度（1.8～2.3）m； █3、流速范围：≥（0.2～30）m/s（投标文件中需提供所投产品官网技术参数截图予以证明） █4、均匀性：≤0.5%（投标文件中需提供所投产品官网技术参数截图予以证明） █5、流速稳定性（1min）：≤0.5%（投标文件中需提供所投产品官网技术参数截图予以证明） ●6、风洞温升：＜5℃（风洞在 30m/s 连续运转20min ）； ●7、风向校准装置：±360°，精度±0.5°，分辨率0.1°； ★8、标准皮托管：皮托管系数0.997~1.003； ★9、高精度压力计：（0～1000）Pa，最大允许误差±0.5Pa； 10、热线风速仪 █10.1风速测试范围 ：（ 0.2～5）m/s； ★10.2精度：2%读数或±0.02m/s； 11、温湿度传感器 ●11.1温度测量范围：(-10～+60)℃，最大允许误差±0.1℃； ●11.2湿度测量范围：0%RH～95%RH，最大允许误差±1.0%RH； 12、大气压力传感器 ●12.1测量范围：(600～1100)hPa； ●12.2最大允许误差：±40Pa； ★13角度编码器：0～360°，精度±0.05°； ●14、气路装置：不锈钢材质，满足正压和负压测试要求，压力为0.6MPa时流量量程满足12L/min、180L/min、500L/min；每个量程段管路均有温度表和压力表安装底座（配套数字压力表±50kPa、0.2级和智能数字温度表0～50℃、±0.2℃各一只），管路具有流量调节阀，配置转换接头1套； ★15、满足QX/T 84-2007《气象低速风洞性能测试规范》、JJG 518-2023《皮托管检定规程》、JJG431-2014《轻便三杯风向风速表检定规程》、JJF1934-2021《超声波风向风速测量仪器校准规范》、JJG 1194-2023 《叶轮式数字风速仪检定规程》、JJF 1971-2022 《叶轮式风速计校准规范》、JJF 1939-2021《热式风速仪校准规范》、JJF1431-2013《风电场用磁电式风速传感器校准规范》等相关规范技术要求。 16、控制软件 ●16.1软件具有数据采集、显示曲线波形、数据处理、风洞控制、风速风向表检定、证书打印等功能； 16.2设置两种工作模式:全自动工作模式和半自动工作模式； 16.3便于修改和设定标准器系数、检定点数、采样时间间隔、微压计系数、仪表编号、送检单位信息、风速表类型等相关参数和信息； ●16.4自动采集记录温湿度、气压、微压计等参数，对被测风速风向表根据国标进行测量，可执行自动检定、逐点检定或单点检定；然后对测量结果进行数据处理，自动按国标证书要求打印出合格、不合格、具体指标，并能存储； ●16.5检定证书、校准曲线、原始记录自动打印。 二、配置要求 1、直流风洞（带驻室）1套； 2、标准皮托管1支； 3、高精度压力计1台； 4、温湿度传感器1支； 5、大气压力计1台； 6、热线风速仪1台； 7、编码器1支； 8、风向校准装置1套； 9、气路装置1套； 10、控制终端（工控机，配置不低于8G/1T硬盘、23英寸显示器）、输出设备1套； 11、控制柜、控制台1套； 12、说明书、合格证等资料1套。 | 1套 | 工业 | 是 |  |

- 三、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。

- 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

- 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和人员培训,并保证整个系统的正常运行。

2.中标人提供相关中文使用、安装、维护手册,质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务，提供全机免费保修。

3.中标人在项目验收前，向采购人提供满足参数要求的省级及以上计量检验检测机构出具的检定（校准）证书(风洞装置可提供测试证书)，证书单位名称为“安徽省计量科学研究院”。

4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，投标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

5.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

5.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

5.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

5.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

5.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

5.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

6.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

- 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

- 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3.采购需求里有特别规定的，以采购需求中的需求为准。

- 八、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。